##### Vorbemerkung

##### Der Aufbau des Motorenprüfstandes ist in der Laborhalle der Fakultät Kraftfahrzeugtechnik vorgesehen. Im Prüfraum befindet sich ein luftgefedertes Fundament 4000 mm x1900 mm mit einem Nutenabstand von 200 mm, auf dem der Prüfstand montiert werden soll. Lufttechnische Anlagen, zentrale Kraftstoffversorgung und Anschlüsse an die zentrale Kühlanlage sind vorhanden. Die Anschlüsse für die Medienversorgung befinden sich am Fundament. Bedienpult und Steuerschrank sind im Bedienraum vorzusehen. Der Schaltschrank zum Anschluss an das Stromnetz der Laborhalle ist in einem elektrischen Betriebsraum aufzustellen. Prüfraum und elektrischer Betriebsraum liegen örtlich ca. 20 m auseinander.

Alle nachfolgenden Geräte sind ausschließlich als Neugeräte zu liefern.

##### Pos. 1 Belastungseinrichtung

mit folgenden Mindestanforderungen:

| Nenndrehmoment | ≥ 600 Nm bis min. 3750 U/min |
| --- | --- |
| Nenndrehzahl | 4.000 U/min ± 10% |
| Nennleistung (S1 Betrieb nach IEC 60034-1) | ≥ 250 kW |
| Maximaldrehzahl | 10.000 U/min ± 10 % |
| Verlustleistung nominal | < 10,4 kW |
| Nennstrom | 350 A ± 10 % |
| Leistung motorischer Betrieb | ≥ 90 % der generatorischen Leistung |
| Überlastbarkeit (60 s alle 10 Minuten) | ≥ 20 % |
| Massenträgheitsmoment | < 0,350 kgm² |
| Beschleunigungsvermögen | > 20.700 U/s |
| Maschinengeräusch bei Nenndrehzahl | < 85 dB (A) |
| Berechnete Lagerlebensdauer L10h | ≥ 30.000 Stunden |
| Schutzart | min. IP23 |
| Umgebungsbedingungen Temperatur | + 5 °C bis + 40 °C |
| Gesamtgewicht | < 1100 kg |
| Maximalabmessungen | Länge: 1,10 m Breite: 0,90 m Höhe: 1,30 m |

  - Vierquadrantenbetrieb

  - Überlastungsschutz

  - Drehgeber zur Drehzahlmessung

  - passende Umrichter nach DIN EN 61800-3 Kategorie C3 standardisiert in 	separatem Steuerschrank

  - Zwischenrahmen für die Belastungseinrichtung mit einer Achsenhöhe der 	Belastungseinrichtung 700 mm zur Fundamentoberfläche

  - betriebsbereite Montage auf dem Fundament

  - erforderliche Steuerschränke und Steuerung

  - erforderliche Anschluss-, Steuer- und Signalkabel zwischen Umrichter und 	Steuerschrank (ca. 25m getrennt voneinander)

##### Pos. 2 Drehmomentmessung

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Arretiervorrichtung zur Drehmomentkalibrierung

  - Prüfhebel zum Einmessen des Drehmomentmesssystems

  - Drehmomentmessflansch mit folgenden Anforderungen:

| Genauigkeitsklasse | ≤ 0,05 |
| --- | --- |
| Nenndrehmoment Mnom | 1 kNm |
| Nenndrehzahl | > 11.000 U/min |
| Nennkennwert (Spanne zwischen Drehmoment = Null und Nenndrehmoment): Frequenzausgang Spannungsausgang | 30 kHz 10 V |
| Kennwerttoleranz (Abweichung der tatsächlichen Ausgangsgröße bei Mnom vom Nennkennwert) Frequenzausgang und Spannungsausgang | ± 0,1 % |
| Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese, bezogen auf den Nennkennwert: Frequenzausgang und Spannungsausgang, für ein max. Drehmoment im Bereich: 0% Mnom bis 20% Mnom >20% Mnom bis 60% Mnom >60% Mnom bis 100% Mnom | < ± 0,01 % < ± 0,02 % < ± 0,03 % |
| Temperatureinfluss pro 10K im Nenntemperaturbereich auf das Ausgangssignal, bezogen auf den Istwert der Signalspanne: Frequenzausgang Spannungsausgang | ± 0,05 % ± 0,2 % |
| Temperatureinfluss pro 10K im Nenntemperaturbereich auf das Nullsignal, bezogen auf den Nennkennwert: Frequenzausgang Spannungsausgang | ± 0,05 % ± 0,1 % |
| Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit nach DIN 1319, bezogen auf die Ausgangssignaländerung: Frequenzausgang und Spannungsausgang | < ± 0,03 % |
| Nenntemperaturbereich | + 10 … + 70°C |
| Gebrauchstemperaturbereich | + 5 ... + 50°C |
| Massenträgheitsmoment Rotor | < 0,004 kgm² |
| Gewicht Rotor | < 2 kg |
| Schutzart (EN 60529) | min. IP 54 |

  - Kalibrierungsfunktion für Drehmomentflansch

##### Pos. 3 Drehzahlerfassung

  - Inkrementaler Drehzahlgeber an Belastungseinrichtung

| Inkremente je Umdrehung | ≥ 2.048 |
| --- | --- |
| Energieversorgung | 5 VDC ± 0,5 VDC |
| Max. Drehzahl: | 10.000 U/min + 10% |
| Schutzart: | min. IP66 |
| Betriebstemperatur: | + 5 … 50 °C |
| Schnittstelle: | TTL |

##### Pos. 4 Verbindung Belastungseinrichtung - Prüfstandsmotor

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Zweimal Auslegung einer Welle für ein Zweimassensystem bestehend aus 	rotierenden Massen, Welle und Dämpfer hinsichtlich kritischer Drehzahlen und 	Resonanzverhalten mit vorgegebenen Massenträgheitsmomenten zweier Motoren

  - Lieferung einer Welle mit Dämpfer

  - Wellenschutz

  - Wellenbruchüberwachung

##### Pos. 5 Messdatenerfassung im Prüfraum

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Übersicht geforderte Messtechnik:

| Anzahl | Messgröße | Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| 2 | Luftfeuchtigkeit | Für Prüfstandsraum und Ansaugluft |
| 1 | Barometerdruck |  |
| 15 | Druck | Die Anzahl der gewählten Druckaufnehmer aus der Tabelle der geforderten Druckmessbereiche (siehe Tabelle unten) wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben |
| 26 | Temperatur | Wahlweise Widerstandsthermometer oder Thermoelement |
| 16 | Analoge Eingänge | Programmierbar und einstellbar |
| 8 | Analoge Ausgänge | Programmierbar und einstellbar |
| 8 | Digitale Eingange | Programmierbar und einstellbar |
| 8 | Digitale Ausgänge | Programmierbar und einstellbar |

  - Luftfeuchtigkeitsmessgerät

| Messbereich | 0 ...100% rF |
| --- | --- |
| Genauigkeit (einschließlich Nichtlinearität, Hysterese und Wiederholbarkeit): |  |
| bei + 15 ... + 25 °C | ± 1 % rF (0 ... 90 % rF) ± 1,7 % rF (90 ... 100 % rF) |
| bei - 20 ... + 40 °C | ± (1,0 + 0,008 x Messwert) % rF |
| bei - 40 ... + 180 °C | ± (1,5 + 0,015 x Messwert) % rF |
| Ausgangssignal | - ... 20 mA |
| Druckdichte Verschraubung | ≥ 3bar |

  - Digitaltransmitter zur Erfassung des barometrischen Drucks im 	Prüfraum

| Druckbereich: | 800 bis 1200mbar (abs.) |
| --- | --- |
| Gesamttoleranz: | typ. ± 0,1% F.S. / -25°C bis + 65°C max. ± 0,3% F.S. / -25°C bis + 65°C |
| Reproduzierbarkeit: | ± 0,05% F.S. , typ. |
| Langzeitdrift über 1 Jahr bei 20°C: | ± 0,2% F.S. |
| Betriebstemperatur: | + 5 bis + 50 °C |
| Temperaturkompensation: | ✓ |
| Linearisierung: | ✓ |
| Digitaler Tiefpassfilter: | ✓ |
| IP Schutz: | IP 65 |
| Vibration: | 15 g (20 bis 2000Hz) |
| Versorgung: | 24 VDC durch CAN-Bus Stecker |

  - Druckaufnehmer

| Gesamttoleranz | typ. ± 0,15% F.S. / 0°C bis + 80°C max. ± 0,4% F.S. / 0°C bis + 80°C |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | + 5 bis + 50 °C |
| Medientemperatur | 0 bis + 100 °C |
| Abtastrate | 5 Hz bis 200 Hz in Schritten, einstellbar |
| Temperaturkompensation | ✓ |
| Linearisierung | ✓ |
| Digitaler Tiefpassfilter | ✓ |
| IP Schutz | IP 65 (bei Montage in der Druckmessbox oder Snap-In Unit) |
| Druckanschluss | Außengewinde M14 x 1,5 |
| Vibration | 15 g (20 bis 2000Hz) |
| Versorgung | 18 bis 32 VDC über Anschlussstecker CAN-Bus |

| Geforderte Messbereiche Auswahl und Anzahl wird nach Auftragserteilung festgelegt |  |
| --- | --- |
| Standardbereiche Relativdruck | Max. Überdruck |
| -150 bis 50 mbar rel. | 1 bar |
| -300 bis 300 mbar rel. | 1 bar |
| -1 bis 0 bar rel. | 3 bar |
| -1 bis 1 bar rel. | 4 bar |
| -1 bis 2,5 bar rel. | 6 bar |
| -1 bis 5 bar rel | 8 bar |
| 0 bis 600 mbar rel. | 1 bar |
| 0 bis 1 bar rel. | 3 bar |
| 0 bis 2,5 bar rel. | 6 bar |
| 0 bis 4 bar rel. | 8 bar |
| 0 bis 6 bar rel. | 15 bar |
| 0 bis 10 bar rel. | 20 bar |
| 0 bis 16 bar rel. | 30 bar |
| 0 bis 40 bar rel. | 40 bar |

  - Temperatursensoren

| Leistungsaufnahme | 3 W typ. |
| --- | --- |
| Abtastrate | ≥ 10 Hz |
| Auflösung | 24 bit |
| Umgebungstemperatur | + 5 bis + 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80 %, nicht kondensierend |
| Kanalanzahl | bis zu 24 (Widerstandsthermometer) oder 48 (Thermoelemente) Temperatureingänge |
| Sensoren bzw. analoge Eingänge | Widerstandsthermometer, Thermoelemente |
| Isolation Stecker zu Stecker | 1500 VDC |
| Isolation Kanal zu Kanal | 2,5 VDC |
| ISO17025 | ja |
| Gewicht | ≤ 400 g |
| Montage | DIN Hutschiene |
| Schutzklasse | IP20 |

  - Analoge Eingänge

| Leistungsaufnahme | 3 W typ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abtastrate | ≤ 10 kHz |  |  |  |
| Auflösung | 24 bit |  |  |  |
| Umgebungstemperatur | + 5 ... + 50°C |  |  |  |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 ... 80%, nicht kondensierend |  |  |  |
| Kanalanzahl | 16 Universaleingänge |  |  |  |
| Sensoren bzw. analoge Eingänge | Kleinspannung: Spannung: Strom: Temperatur: Widerstand: Wheatstone-Messbrücke |  | ±13 ... ±2400 mVDC ±13 ... ±75 VDC ±24 mA Widerstandsthermometer, Thermoelemente 1 ... 10 MOhm |  |
| Typ. Messunsicherheit | Kleinspannung | ± 13 mVDC |  | ≤ 3μV (25 ± 5 °C) ≤ 7μV (- 40 … + 80 °C) |
|  |  | ± 75 mVDC |  | ≤ 5 μV (25 ± 5 °C) ≤ 15 μV (- 40 … + 80 °C) |
|  |  | ± 500 mVDC |  | ≤ 24 μV (25 ± 5 °C) ≤ 88 μV (- 40 … + 80 °C) |
|  |  | ± 2400 mVDC |  | ≤ 120 μV (25 ± 5 °C) ≤ 440μV (- 40 … + 80°C) |
|  | Spannung | ±13 VDC |  | ≤ 0,6 mV (25 ± 5 °C) ≤ 2,2 mV (-40 … +80°C) |
|  |  | ±75 VDC |  | ≤ 3,6 mV (25 ± 5 °C) ≤ 13,2 mV (-40 …+80°C) |
|  | Strom | ±24 mA |  | ≤ 1,2 μA (25 ± 5 °C) ≤ 4,4 μA (-40 … +80 °C) |
|  | Temperatur | Pt100 / Pt1000 (-50°C ...850°C) |  | ≤ 0,2°C (25 ± 5 °C) ≤ 0,4°C (-40 … +80 °C) |
|  |  | Thermocouple e.g. Type-K (-40°C ... 1370°C) |  | ≤ 0,28°C (25 ± 5 °C) ≤ 0,39°C (-40 … +80 °C) |
|  | Widerstand | 5 kOhm |  | ≤ 0,1 % (25 ± 5 °C) |
|  |  | 50 kOhm |  | ≤ 0,5 % (25 ± 5 °C) |
|  |  | 10 MOhm |  | ≤ 5 % (25 ± 5 °C) |
| ISO17025 | ja |  |  |  |
| Isolation | 100 VDC |  |  |  |
| Gewicht | ≤ 400g |  |  |  |
| Montage | DIN Hutschiene |  |  |  |
| Schutzklasse | IP 20 |  |  |  |

  - Digitale Eingänge/Ausgänge

| Kanalanzahl | 16 (8 Eingänge - 8 Ausgänge) (Feldklemmen) |
| --- | --- |
| Ein- / Ausgänge | 8 Eingänge, (einkanalig isoliert, mit internem Versorgungsrelais) 8 Relais Ausgänge, (4 Kanäle mit Wechselkontakten, 4 Kanäle mit normal offenen Kontakten |
| Abtast-/Updaterate | ≥ 10 kHz |
| Bereiche | Eingang: logisch 0: < 2,5 VDC logisch 1: > 4.5 VDC, max. 75 VDC, 3,5 mA |
| Leistungsaufnahme | 3 W typ. |
| Umgebungstemperatur | + 5 ... + 50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 bis 80 %, nicht kondensierend |
| Maximaler Ausgangsstrom | 1A bei + 80°C, 2A bei + 20°C, 4A bei - 40°C |
| Max. Ausgangsumschaltzeit | > 0,5 s |
| Isolation | ± 250 VDC gegenüber System |
| Gewicht | ≤ 400 g |
| Montage | DIN Hutschiene |
| Schutzklasse | IP 20 |

  - Analoge Ausgänge

| Spannung: |  |
| --- | --- |
| Signalbereich | ± 11 V |
| Bürde | > 1000 Ohm |
| Auflösung | 16 bit |

| Strom: |  |
| --- | --- |
| Signalbereich | ± 22 mA |
| Bürde | < 500 Ohm |
| Auflösung | 16 bit |

| Leistungsdaten: |  |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 5 W typ. |
| Abtastrate | ≤ 10 kHz / Kanal |
| Umgebungstemperatur | + 5 … + 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 … 80 %, nicht kondensierend |
| Kanalanzahl | 8 mit analogen Spannungsausgang oder 4 mit Stromausgang und 4 mit Spannungsausgang |
|  | 8 mit analogen Stromausgang |
| Steckertype | 9 pin Sub-D quick lock |
| Kanaltyp Analogausgang | Spannung, Strom |
| Genauigkeiten bei 25 °C | ± 2 mV / ± 10 μA |
| Genauigkeiten 0 bis 45 °C | ± 4 mV / ± 12 μA |
| Genauigkeiten 45 bis 60 °C | ± 6 mV / ± 20 μA |
| Isolation | 75 VDC Stecker zu Stecker / Stecker zum System |
| Gewicht | ≤ 400 g |
| Montage | DIN Hutschiene |
| Schutzklasse | IP20 |

  - Schnittstellenmodul verbaut am Ende des Kabelgalgens im Prüfstandsraum, zur 	Aufnahme aller Messgrößen wie Spannungen, Ströme, Widerstände, 	Temperaturen und Drücke am Prüfstand

  - Datenaustausch mit Automatisierungssystem in Echtzeit

  - Alle erforderlichen Stecker und Kabel (3m) für die Verbindung der Sensoren mit 	dem Datenerfassungssystem am Kabelgalgen

  - 3 m Kabelgalgen zur Aufnahme der Messtechnik

  - Kabel zur Stromversorgung und Datenaustausch von Datenerfassungssystem und 	Automatisierungssystem

##### Pos. 6 Prüfstandssoftware

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Allgemein:

    - Betreiben des Verbrennungsmotors im statischen und transienten Prüfbetrieb

    - Betreiben des Verbrennungsmotors im Handbetrieb und programmierten 	Betrieb

    - Anlassen des Motors mittels Anlasser oder Belastungseinrichtung

    - Synchronisation mit unterschiedlichen Messgeräten

    - Betriebssystem Windows 11

    - Integration von Motorsteuergeräten über ASAM-Schnittstelle

    - Prüfstandspanel zum Steuern, Regeln und Überwachen der Basisfunktionen 	des Motors

    - System zur Überwachung der Integrität des Automatisierungssystems

    - Frequenz Ein- und Ausgänge mit 4 SUB-D-Anschlüssen zur Aufnahme von 	Drehzahlen, Frequenzen, Periodendauer, …

    - Echtzeit-Wellenüberwachung

    - USB-Anschlüsse

    - fortlaufende Speicherung von Messwerten im Verlaufe der Zeit 	(Rekorderfunktion)

    - Einzelwertspeicherung (mit Mittelwertbildung über vorgegebene Messzeit)

    - Aufbereitung der Messwerte in ASCII-Format zur weiteren Verarbeitung z.B. 	mit Tabellenverarbeitungsprogramm

    - Erfassen, Visualisieren und Verarbeiten der Messwerte

  - Parametrierung und Prüfläufe:

    - Parametereditor zur erleichterten Visualisierung und Strukturierung aller 	Prüfparameter und Prüfläufe inklusive Konsistenzprüfung, Auswahl von 	Parameterblöcken, Navigation von der Fehlermeldung zum ungültigen 	Parameter

    - Zentrale Ablage und flexible Verwaltung von Parametern (für komfortables 	Umstellen der Prüfstandsparameter bei Motorenwechsel)

    - Grafische Konfiguration von komplexen Prüfläufen ohne 	Programmierkenntnisse (Grafischer Prüflaufeditor)

    - Prüflauf- und Parameterbibliothek mit Versionsverwaltung

    - Diagnosemöglichkeit der Signale mit der Zuordnung auf die Rohwerte der 	Sensoren, um jede Größe im Automatisierungssystem zu analysieren

  - Applikationsspezifische Funktionen:

    - Stationärmessung mit mehr als 1000 Kanälen

    - Kontinuierliche Messung mit 5 Recordern mit 500 Kanälen und einen 	möglichen Datendurchsatz von 25.000 Werten pro Sekunde

    - Prüfzellensteuerung für Steuerung, Regelung und Überwachung von 	peripheren Prüfstandsgeräten (z.B. Start- und Stoppvorgänge, …)

    - Formeleditor zur Echtzeit-berechnung im Prüfstandsbetrieb mit mindestens 	100 Hz

    - Treiber für AVL-Indiziersystem (Xion, IndiCom Advanced)

    - ASAM-Schnittstelle mit Zugriff auf mindestens 400 Werte

  - Basisfunktionen:

    - Speicherung von Rekorder-Ergebnisdaten (auch Separate Speicherung von 	Struktur-Informationen Messdaten)

    - Mehrstufige Grenzwertüberwachung mit mehr als 100 Kanälen für einen 	Sicheren Prüfstandsbetrieb. Bei Grenzwertverletzung erfolgt frei definierbare 	Reaktion.

    - Filterfunktion zur Filterung von Größen (z.B. Bessel-Filter, Hoch/Tiefpass 1. 	Ordnung, gleitende Mittelwertbildung, anwenderdefinierte Filterfunktionen)

    - Kennfeldbearbeitung (z.B. für Betriebspunktabhängige Grenzwerte)

    - Ergebnisspräsentation: Der Anwender kann für die Darstellung der Ergebnisse 	standardmäßige Layouts mit Objekten wie x/y-Grafiken, y/t-Grafiken, 	Datentabellen, Bilder, Balkendiagramme, Radar- und Polardiagramme 	definieren.

    - Netzausfallsicherung sorgt bei Spannungsunterbrechung am Prüfstand für ein 	definiertes Beenden und Neustarten des Prüflaufes. (im Zusammenhang mit 	USV)

    - Import/Export von Prüflaufprofielen im CSV Format

    - Mediensteuer- und regelung von z.B. Kühlmittel, Öl, Ansaugluft mittels 32 PID 	und/oder 32 2/3-Punkt-Reglern

    - Norm-Namen-Editor: Vereinbarung von Messgrößen

  - Schnittstellentreiber für:

    - AVL 733S FuelBalance

    - AVL 735S Mass Flow Meter

    - AVL 753C Fuel Temp. Control

    - AVL 422 Blow-By

    - AVL APC xApp Particle Counter

    - AVL PLUtron Flow Meter

    - AVL SESAM FTIR

    - AVL IndiCom Advance

    - AVL X-ion

    - AVL HyTron

    - AVL ConsysCool

    - HORIBA MEXA Emission Measurement System

    - Schnittstelle zum Leitrechner

    - IEEE 1394 Firewire Schnittstelle

    - CAN-Bus Schnittstelle

    - Profibus DP

    - Sicherheits SPS

  - Gleichzeitige Regelung von mindestens 19 Regelungsgrößen (z.B. 	Saugrohrdruck, Luftmenge, indizierter Mitteldruck…) als Funktion von Drehzahl 	und Drehmoment.

  - Softwaretool zum Entwickeln eigener Applikationen und Funktionen unter 	Verwendung von Befehlen zur grafischen Darstellung und Funktionen wie 	Motorelektronik-Schnittstellen, Rekorde

  - Profibus DP (Software + Schnittstellenkarte): Übertragungsfrequenz min. 490Hz; 	Summendruchsatzrate min 24k Samples/sec.; Erfassungsfrequenz einstellbar in 	Software

  - Kalibrieren der Kanäle der Messtechnik mit Prüfstandssoftware

##### Pos. 7 Prüfstandshardware

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Prüfstandsworkstation verbaut im Testsystemschrank mit Testsystempult

  - Prüfstandspanel zum Steuern, Regeln und Überwachen der Basisfunktionen des 	Motors

  - Integrierte Messdatenerfassung in Prüfstandsworksation:

| Anzahl | Messgröße | Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| 8 | Analoge Eingänge | Programmierbar und Einstellbar |
| 8 | Analoge Ausgänge |  |
| 8 | Digitale Eingang |  |
| 8 | Digitale Ausgänge |  |

(Eigenschaften der Messtechnik siehe oben)

  - LED-Flachbildschirm

  - Schnittstellen für RS232/422/485 Adapter/USB

  - CAN-Interface zum Austausch mit Steuergeräten

  - Profibus DP zur Echtzeitverbindung von Fremdgeräten wie SPS-Systeme

  - Vier Echtzeit Ethernet Ports

##### Pos. 8 Integration vorhandener Medienkonditioniereinheiten

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - LEW – Wasserkonditionierung 200kW

Datenaustausch: Profibus DP 1,5 Mbit/s nach Simens STEP7 Spezifikation

  - LEW – Ölkonditionierung 15kW

  - Datenaustausch: Profibus DP 1,5 Mbit/s nach Simens STEP7 Spezifikation

  - LEW- Ladeluft mobil 40kW

Datenaustausch: Profibus DP 1,5 Mbit/s nach Simens STEP7 Spezifikation

  - AVL ConsysCool 553S-200

##### Pos. 9 Sicherheits-SPS

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - nur Hardwarekomponenten (ohne Programmierung eines speziell vorgegebenen 	Sicherheitskonzeptes)

  - Hauptmodul im Bedienraum mit standard-und fehlersicheren digitalen Ein-und 	Ausgängen zur Integration in die vorhandene Gebäudeleittechnik

  - Kommunikation mit Prüfstandsautomatisierungssystem

  - Bedienpanel

  - Box mit IO-Modulen zum Anschließen und Verbinden aller Subsysteme 	(Belastungseinrichtung, Konditionieranlagen, Prüfling, …) im Prüfstandsraum

  - Leistungsschützen mit einem Gesamtbemessungsstrom von 80 A für die 	Abschaltung von DC-Geräten (Steuerungselektronik, Aktuatoren im 	Einspritzsystem, …) im Prüfraum, die im Störfall Geräte abschalten können

  - Integration und Bereitstellung von:

  - 3x Not-Halt Taster,

  - 3x Türkontaktschalter,

  - 2x Warnleuchten Rot

  - Warnschilder

  - Inklusive aller notwendigen Kabel

##### Pos. 10 Dokumentation zum Prüfstand

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - In Papierform

  - Auf elektronischem Datenspeicher

  - In deutscher Sprache

##### Pos. 11 Lieferung und Transport „frei Verwendungsstelle“ bis zum Aufstellort,

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Westsächsische Hochschule Zwickau

August-Horch-Bau

Scheffelstraße 39

08056 Zwickau

  - Transportversicherung inkl.

  - ca. 50 m Transportweg im Gebäude

##### Pos. 12 Aufbau und Inbetriebnahme des Motorenprüfstandes vor Ort

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Aufstellen und Ausrichten der Belastungseinrichtung auf dem Fundament

  - Aufstellen der erforderlichen Schaltschränke im elektrischen Betriebsraum

  - Aufstellen Steuerschränke und Bedienpult im Bedienraum

  - Verlegen und Anschluss der erforderlichen elektrischen Leitungen und 	Signalleitungen

  - am Fundament sind Medienanschlüsse vorhanden

  - Prüfling wird von WHZ gestellt

  - Test der Prüfeinrichtungen mit Motor

  - Übergabe der Abnahmebescheinigung

##### Pos. 13 Folgekosten für Wartung der Gesamtanlage

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Übergabe der Abnahmebescheinigung

  - Support per Telefon und E-Mail

  - Softwareupdates für alle georderten Softwarebestandteile

  - Fehlersuche und Reparatur vor Ort bei Geräteausfall, incl. Arbeits- und 	Fahrtkosten innerhalb Garantieleistung

  - Kostenoffenlegung für Serviceeinsatz und Reparatur nach Garantie

##### Pos. 14 Gewährleistung

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Garantie auf alle Komponenten mindestens 3 Jahre

##### Pos. 15 Schulung vor Ort

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Einführung in Prüfstandssoftware und ausgewählte Systeme

  - Sprache Deutsch

_______________________________________
Datum, Ort, Name, Unterschrift