Angaben zur Leistung

| Vergabenummer: | ÖA 13-26 |
| --- | --- |
| Beschaffungsvorhaben: | Partikelzähler |
| Leistung: | Lieferung eines Partikelzählers inkl. Aufbau und Inbetriebnahme |
| Los: | Gesamtvergabe – ein Los |

- Leistungsübersicht

Auftraggeber für das Beschaffungsvorhaben ist die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ). Die WHZ wird in den Vergabeunterlagen und dessen Anlagen stets als Auftraggeber bezeichnet.

##### Beschafft werden soll ein Partikelzähler zur genauen Messung der Partikelanzahl von nichtflüchtigen Partikeln aus verdünntem sowie unverdünntem Abgas im Bereich der Motorenentwicklung als Neugerät mit neuen Komponenten (kein gebrauchtes, regeneriertes oder aufbereitetes/ refurbished Gerät). Der Aufbau des Partikelzählers ist in der Laborhalle der Fakultät Kraftfahrzeugtechnik im Motorenprüfstandsraum vorgesehen.

##### Pos. 1 Technische Daten:

mit folgenden Mindestanforderungen:

| Zu erfüllende Richtlinien | Bis einschließlich Euro 7 |
| --- | --- |
| Messbereich | 0 – 50.000 Partikel/cm³ |
| Untere Partikelgrößengrenze | 10 nm |
| Messgenauigkeit | Bei 10 nm > 50% ab 15 nm > 90% |
| Abgastemperatur: | ≤ 1000 °C bei bis zu 2000 mbar |
| PCRF (Particle Concentration Reduction Factor) | 100 bis 15.000 min. 7 kalibrierte Stufen auswählbar (PMP Particle Measurement Programme Kalibrierung bis PCRF1000) |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 45 °C |
| Masse | < 150 kg |
| Abmessungen Haupteinheit | < 0,5m x 0,5m x 1m |
| Elektrische Anschlussleistung | < 2kW (220 V, 50 Hz) |

##### Pos. 2 Allgemeines

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - geeignet für den Einsatz im Abgas von Verbrennungsmotoren, die mit Benzin, Diesel, Ethanol, Methanol, Methan, Ammoniak oder Wasserstoff betrieben werden

  - Bei Messung im Abgas von Wasserstoffmotoren müssen folgende Szenarien zulässig sein:

    - Kontinuierlicher Betrieb bei Wasserstoffkonzentration ≤ 2 Vol.-% mit wiederkehrenden Wasserstoffkonzentrationsspitzen ≤ 4 Vol.-%

    - Vorübergehend höherer Wasserstoffkonzentration von ≤ 20 Vol.-% für eine Dauer von max. 30 s

  - Messgerät soll verdünntes Abgas aus einem CVS-System, Teilstorm- 	Verdünnungstunnel und unverdünntes Abgas verarbeiten können

  - Vorrichtung zur Probennahme: Abgasrohrdurchmesser 50 mm – 200 mm; 
1 m Heizleitung mit Heizregler für den Messbereich und für nicht homogene Partikelverteilung geeignete Entnahmesonde(n) mit Vorfilter oder entsprechendem Impaktor,

  - Integrierte Druckluftaufbereitung

  - Fahrbarer Untersatz

  - Schnittstelle für analoge Datenübertragung

  - Integration in das Prüfstandsautomatisierungssystem

  - Alle erforderlichen Kabel

  - Erforderliche Software

##### Pos. 3 Dokumentation

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - In Papierform

  - Auf elektronischem Datenspeicher als PDF

  - In deutscher Sprache

##### Pos. 4 Lieferung und Transport „frei Verwendungsstelle“ bis zum Aufstellort,

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Westsächsische Hochschule Zwickau

Campus Scheffelstraße - August-Horch-Bau

Motorenprüfstand Raum 9127

Scheffelstraße 39

08066 Zwickau

  - Transportversicherung inklusive

  - ca. 50 m Transportweg im Gebäude

##### Pos. 5 Aufbau und Inbetriebnahme

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Aufstellen und Anschließen des Gerätes in den dafür vorgesehenen Räumen

  - Verlegen und Anschluss der erforderlichen elektrischen Leitungen und 	Signalleitungen

  - Integration in das Prüfstandsautomatisierungssystem

  - Funktionstest

  - Übergabe der Abnahmebescheinigung und Prüfprotokoll (Nachweis der erreichten Messgenauigkeit)

##### Pos. 6 Wartung der Gesamtanlage

mit folgenden Mindestanforderungen:

  - Kostenloser Support per Telefon und E-Mail in deutscher Sprache innerhalb der Gewährleistungszeit

  - Kostenlose Fehlersuche und Reparatur vor Ort bei Geräteausfall, inkl. Arbeits- und Fahrtkosten in der Gewährleistungszeit

  - Kostenoffenlegung für Serviceeinsatz und Reparatur nach Garantie

##### Pos. 7 Gewährleistung

mit folgenden Mindestanforderungen:

Garantie auf alle Komponenten mindestens 2 Jahre

Vertragsbestandteile

Als Vertragsbestandteile gelten in folgender Reihenfolge:

- Die Vergabeunterlagen des Auftraggebers inklusive aller Anlagen

- Das Angebot des Auftragnehmers inklusive aller Anlagen

- Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der jeweils gültigen Fassung

- Die Einkaufsbedingungen der Westsächsischen Hochschule Zwickau

Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen des Unternehmens bilden keine Vertragsgrundlage.

- Standort der Anlieferung

Westsächsische Hochschule Zwickau
Campus Scheffelstraße – August-Horch-Bau

Motorenprüfstand Raum 9127
Scheffelstraße 39
08066 Zwickau

- Leistungsumfang

Lieferung mit Aufbau und Inbetriebnahme.

- Bestellablauf

Die Bestellungen erfolgen ausschließlich vom zentralen Beschaffungswesen der WHZ.

Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer dabei alle für die Lieferung und spätere Rechnungsstellung relevanten Informationen übermitteln sowie einen direkten Ansprechpartner benennen.

Dem Auftraggeber ist hiernach unverzüglich, spätestens innerhalb von maximal sechs Werktagen nach Eingang des Auftrags, eine gesonderte Auftragsbestätigung vom Auftragnehmer per E-Mail zuzusenden. Diese muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Kennzeichnung als Auftragsbestätigung mit dem Wort „Auftragsbestätigung“

- Auftragsnummer und -datum

- Bestellnummer und -datum

- Anschrift des Auftragnehmers

- Ansprechpartner beim Auftragnehmer mit Kontaktdaten

- Anschrift des Auftraggebers

- Kundennummer des Auftraggebers beim Auftragnehmer

- Lieferanschrift mit Verwendungsstelle (Dienststelle, Ansprechpartner, Raum)

- Auflistung der bestellten Produkte mit Artikelnummer, Artikelbezeichnung und     Mengenangabe

- Einzelpreise und Gesamtpreis

- Ausweisung der Mehrwertsteuer

- Zahlungsbedingungen

- Lieferzeit

- Leistungserbringung

Der Gefahrenübergang findet erst mit Abnahme der Leistung durch den Auftraggeber statt.

Die Kosten für die Lieferung bis zur Verwendungsstelle, die Montage der Liefergegenstände und die Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind im Angebotspreis miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Auch die Nachlieferung von Kleinst- und Kleinteilen erfolgt ohne zusätzliche Kosten.

- Ausführungszeiten

Die Vor-Ort-Leistungen sind in der Regel zu folgenden Zeiten zu erbringen:

- Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Liefer- und Montagearbeiten außerhalb dieser Zeiten sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Für die Erbringung von Leistungen außerhalb der Regelzeiten kann der Auftragsnehmer keine höhere Vergütung beanspruchen.

- Lieferschein/ Leistungsnachweis

Die Leistungserbringung muss durch einen vom Auftraggeber unterzeichneten Lieferschein/ Leistungsnachweis bestätigt werden. Ein Abdruck dieses Nachweises ist dem Auftraggeber am Leistungstag auszuhändigen.

- Kennzeichnung als Lieferschein mit dem Wort „Lieferschein“

- Auftragsnummer und -datum

- Bestellnummer und -datum

- Anschrift des Auftragnehmers

- Anschrift des Auftraggebers

- Kundennummer des Auftraggebers beim Auftragnehmer

- Lieferanschrift mit Verwendungsstelle (Dienststelle, Ansprechpartner, Raum)

- Auflistung der bestellten Produkte mit Artikelnummer, Artikelbezeichnung und      Mengenangabe

- Personal

Der Auftragnehmer hat die Erbringung der oben genannten Leistungen durch ausreichend Personal sicherzustellen. Es werden hierfür keine Hilfskräfte des Auftraggebers zur Verfügung gestellt.

Das vom Auftragnehmer eingesetzte Personal muss zwingend im Besitz einer gültigen Arbeitserlaubnis sein und alle Melde- und Nachweispflichten erfüllen. Zudem ist nur fachkundiges, entsprechend geschultes und zuverlässiges Personal einzusetzen, welches über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügt.

Während der Leistungserbringung auf dem Gelände oder in den Räumen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer sein Personal anzuhalten, die Anweisungen der zuständigen Mitarbeiter des Auftraggebers zu befolgen. Zuwiderhandelnde können sofort von der Arbeitsstelle entfernt werden.

Der Auftragnehmer hat gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass die vorherrschenden Arbeitsbedingungen den geltenden arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen entsprechen. Des Weiteren hat er ohne Anspruch auf besondere Vergütung alle zur Verhütung von Personen- und Sachschäden notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Dies gilt besonders für Vorsichtsregeln, die nach den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zur Sicherung seines Personals erforderlich sind.

- Werkzeug und Transportmittel

Für die notwendigen Montagearbeiten muss der Auftragnehmer neben dem geeigneten Fachpersonal das für die Arbeiten erforderliche professionelle Werkzeug bereitstellen und verwenden. Auch hat er sämtliche für die Lieferung erforderlichen Transportmittel zur Verfügung zu stellen. Vorhandene Aufzüge dürfen im Rahmen ihrer zugelassenen maximalen Belastung nach Absprache mit dem Auftraggeber genutzt werden.

- Ansprechperson

Es muss sichergestellt sein, dass es für den Auftraggeber eine feste Ansprechperson sowie einen Stellvertreter für Fragen zu Artikeln, Reklamationen, Bestellungen, Rechnungen, Preisauskünften, Änderungen der Lieferadressen usw. gibt.

Der Name der Ansprechperson muss dem Auftraggeber mit den Kontaktdaten vor Beginn des Leistungszeitraums schriftlich mitgeteilt werden.

Die Erreichbarkeit der Ansprechperson muss mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr) gewährleistet sein.

- Datenschutz und Verschwiegenheit

Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind durch den Auftraggeber und Auftragnehmer einzuhalten. Die für die Vertragserfüllung erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich und das eingesetzte Personal zur Verschwiegenheit über alle dienstlichen Angelegenheiten, Schriftstücke und dienstlichen Abläufe über die sie Kenntnis erlangen, auch über die Vertragslaufzeit hinaus. Es ist Stillschwiegen zu bewahren über jegliche Dienst- und Geschäftsgeheimnisse.

- Haftung

Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die er, seine Mitarbeiter bzw. die von ihm mit der Durchführung der vereinbarten Leistungen Beauftragten bei der Erbringung der vereinbarten Leistung schuldhaft oder grob fahrlässig verursachen und stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter, einschließlich etwaiger Prozess- und Anwaltskosten, frei.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Abdeckung seiner Haftung erforderliche Versicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen. Die Deckungssumme dieser Haftpflichtversicherung muss sich auf mindestens 1.000.000 € je Schadensfall belaufen. Ein entsprechender Nachweis ist vom Auftragnehmer vorzulegen. Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht.

Die Deckungssumme wird der Auftraggeber auch bei eventuell eingeschalteten Nachunternehmern verlangen. Der Abschluss der Haftpflichtversicherung durch den Nachunternehmer schränkt die Haftung des Auftragnehmers nicht ein.

- Rechnungsstellung

Die Rechnung ist dem Auftraggeber in 1-facher Ausfertigung per E-Mail als PDF-Datei zu übersenden. Die dazugehörigen Lieferscheine sind dieser PDF-Datei beizufügen. Für den Rechnungsversand ist folgende E-Mail-Adresse des Auftraggebers zu verwenden:

Rechnung.WHZ@whz.de

Die Rechnungsadresse lautet in der Regel wie folgt:

Westsächsische Hochschule Zwickau
Kornmarkt 1
08056 Zwickau

Die Rechnung muss folgende Informationen enthalten:

- Kennzeichnung als Rechnung mit dem Wort „Rechnung“

- Rechnungsnummer und -datum

- Auftragsnummer und -datum

- Lieferscheinnummer und -datum

- Anschrift des Auftragnehmers

- Rechnungsanschrift des Auftraggebers

- Kundennummer des Auftraggebers beim Auftragnehmer

- Lieferanschrift mit Verwendungsstelle (Dienststelle, Ansprechpartner, Raum)

- Auflistung der gelieferten Produkte mit Artikelnummer, Artikelbezeichnung und Mengenangabe

- Einzelpreise und Gesamtpreis

- Ausweisung der Mehrwertsteuer

- Zahlungsbedingungen

- Behinderung und Unterbrechung der Leistung

Soweit und solange der Auftragnehmer durch Umstände oder Ereignisse, deren Verhinderung nicht in seiner Einflusssphäre liegt, wie z. B. Krieg, Natur- oder Brandkatastrophen sowie Streik und rechtlich zulässige Aussperrungen etc. an der Leistungserbringung gehindert ist, ruhen seine Verpflichtungen. Ausgenommen hiervon sind Schutz-, Sorgfalts-, Mitteilungs-, Aufklärungs-, Sicherungs- und Verschwiegenheitspflichten.

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, etwaige Störungen oder Unterbrechungen unverzüglich zu beheben. Er hat den Auftraggeber über Fälle höherer Gewalt unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

- Vertragsstrafen

Hält der Auftragnehmer schuldhaft Liefertermine nicht ein und gerät er dadurch in Lieferverzug, hat er als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs 0,1% vom Wert (ohne Umsatzsteuer) desjenigen Teils der Gesamtlieferung zu zahlen, der in Folge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5% der tatsächlichen geschuldeten Vergütungssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

Über die verwirkte Vertragsstrafe hinausgehende Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Steht dem Auftraggeber ein Schadenersatzanspruch zu, wird eine aus demselben Grund verwirkte Vertragsstrafe auf den Schadenersatzanspruch angerechnet.

- Sonstiges

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind.

Gerät der Auftragnehmer in Konkurs oder beantragt er ein Vergleichsverfahren, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Vorkommnisse, die in direktem Zusammenhang mit der vereinbarten Leistung stehen und bei denen Personenschäden entstehen, sind vom Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Mündliche Mitteilungen sind vom Auftragnehmer spätestens binnen zwei Werktagen schriftlich zu bestätigen

- Anwendbares Recht

Auf dieses Vertragsverhältnis sowie auf Ansprüche, die aus diesem Vertragsverhältnis erwachsen, ist ausschließlich deutsches Recht anzuwenden.

- Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung beziehungsweise der Lücke gilt diejenige Regelung als vereinbart, die dem Gewollten in rechtlich zulässiger Weise am besten entspricht.