## 1.0 Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen
1.0 | Rahmenbedingungen
1.1 | Projektbeschreibung und Aufgabestellung
1.1.1 | Inhalt dieser Ausschreibung ist die Beschaffung von Ultraschallgerät + Endoskope + chirurgischem Arbeitsplatz.
1.2 | Grundsätzliche Zielstellungen und Mindestanforderungen an ein wertbares Angebot:
1.2.1 | Es werden grundsätzlich nur Angebote von Bietern gewertet, die die formulierten Mindestanforderungen nachweislich erfüllen und in Bezug auf die Technik, die Bildgebung und Bildverarbeitung digitale Systeme gemäß dem aktuellsten Stand der Entwicklung anbieten können.
1.2.2 | entfällt
1.2.3 | Der Bieter muss seine Leistungsfähigkeit in Referenzprojekten mit Benennung eines Ansprechpartners nachweisen können. In der Angebotsprüfung und Bewertung gemäß Bewertungsmatrix behalten sich der Auftraggeber und die prüfenden Ingenieure die Besichtigung einer Referenzadresse zur Feststellung und Prüfung der Leistungsfähigkeit des Bieters vor. Sollte diese Möglichkeit nicht angeboten werden bzw. die Angaben verweigert werden, kann das Angebot nicht gewertet werden.
1.2.4 | Es dürfen in den Angeboten zur Ausschreibung für alle Positionen im Hauptangebot nur Neugeräte angeboten werden.
1.2.5 | Für das angebotene System muss durch den Bieter weiterhin eine Versorgung mit Ersatzteilen und der Serviceleistungen inkl. des Updateservice für Softwarefunktionen und des Upgradeservice für Hardwarekomponenten der Rechner- und Anlagentechnik für mindestens 10 Jahre nach Beauftragung sichergestellt werden.
1.3 | Geforderte Anlagen zum Angebot:
1.3.1 | Mit dem Angebot sind neben den in den EVM geforderten Nachweisen folgende weitere Unterlagen zur Wertung in deutscher Sprache mit abzugeben:
1.3.2 | Eine Angebotsspezifikation der Gerätetechnik unter Berücksichtigung der Losbezeichnung, der Titelbezeichnung und der Positionsnummern aus dem Leistungsverzeichnis.
1.3.3 | Sämtliche Prüfzeugnisse, Qualitätssicherungsnachweise und notwendige Zertifizierungsnachweise nach MPBetreibV, MPDG, MDR (unter Berücksichtigung der geltenden Übergangsfristen auch MDD) etc. in Kopie.
1.3.4 | Technische Datenblätter und Detailbeschreibungen für alle angebotenen Systeme
1.3.5 | entfällt
1.3.6 | entfällt
1.3.7 | Je System ein Musterinstallationsplan des Systems.
1.3.8 | Die v.g. Unterlagen müssen zusammen mit dem Angebot gekennzeichnet mit der jeweiligen Anlagennummer eingereicht werden und fließen in die Angebotsprüfung mit ein. Alle Unterlagen MÜSSEN in deutscher Sprache abgegeben werden. Einzelne Unterlagen, wie Zertifizierungen etc. dürfen in englischer Sprache sein.
1.4 | Allgemeine Mindestanforderungen für das Angebot:
1.4.1 | Das Angebot umfasst für jede Position: · die Werk- und Terminplanung · die Abstimmung vor Ort mit Bauleitung und Fachbauleitung · die ggf. notwendige Vormontage von Unterkonstruktionen oder Systemkomponenten · die Lieferung, Systemeinbringung vor Ort und Installation bis zur Übergabe der voll funktionsfähigen Systeme · die notwendigen und geforderten Abnahmeprüfungen bzw. Sachverständigenprüfungen · die Zusammenstellung der Revisionsunterlagen · sämtliche Einweisungs- und Schulungsmaßnahmen · sämtliche geforderten Nachschulungen
1.4.2 | Der Bieter hat die Möglichkeit sämtliche derzeit vorhandene Systeme der Radiologie, die Grundlage der Ausschreibung sind vor Ort zu besichtigen und sich über die Einbringwege und die entsprechenden Räumlichkeiten zu informieren. Dazu kann bei Bedarf mit Herrn Bedarff (Leitung Medizintechnik) ein entsprechender Termin vereinbart werden (Telefon: 0551 - 5034-3323).

## 2.Ausführung+Servicekonzept
2 | Ausführung + Servicekonzept
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung
2.1 | Ausführung der Montage einschließlich Übergabe
2.1.1 | Es ist zu berücksichtigen, dass die Lieferung und Montage der im Auftrag enthaltenen Systeme in Abhängigkeit der Fertigstellung des Baus erfolgt. Die Liefertermine sind bei Beauftragung mit dem Bauherrn detalliert abzustimmen.
2.1.2 | Ausführungszeitpunkte gem. Formblatt
2.1.3 | Lieferzeitraum:
2.1.3.1 | Geräte des Endo-chirurgischen Arbeitsplatzes | Tage | informativ |  | 0
2.1.3.2 | Endoskope | Tage | informativ |  | 0
2.1.3.3 | Ultraschallgerät + Sonden | Tage | informativ |  | 0
2.2 | Ansprechpartner
2.2.1 | Für Rückfragen zum Angebot ist zuständig:
2.2.1.1 | Name | Text | informativ |  | 0
2.2.1.2 | Telefon | Text | informativ |  | 0
2.2.1.3 | E-Mail | Text | informativ |  | 0
2.3 | Einweisung
2.3.1 | Das Basistraining enthält die komplette Einweisung in die technischen Funktionen der Geräte (gemäß MPG § 11 (2)) sowie die Einweisung der Nutzer/Anwender. Die Termine für die Einweisung sind im Vorwege mit der Medizintechnik des Klinikums abzustimmen. Im Angebot sind zwei Einweisungstermine, inkl. Nebenkosten (Fahrzeiten, Fahrpauschalen etc.), einzukalkulieren.
2.3.1.1 | Einweisung für Nutzer/Anwender im Angebot enthalten? | KO | nein = Ausschluss |  | A
2.3.1.2 | Einweisung für interne Techniker im Angebot enthalten? | KO | nein = Ausschluss |  | A
2.3.1.3 | Schulung kosten neutral | ja / nein | ja = 10 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 10
2.4 | Servicekonzept
2.4.1 | 5 Jahre: Vollservicevetrag für alle (US) Endoskope inkl. Repatur, ersaztteile, Anfahrtspasuchal | KO | nein = Ausschluss |  | A
2.4.2 | Handhabungsfehler inkl. im Vollwartungvertrag | ja / nein | ja = 10 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 10
2.4.3 | Wie groß ist ihre Serviceorganisation in Deutschland?
2.4.3.1 | - wie viele Niederlassungen/ Servicestützpunkte? | Anzahl | informativ |  | 0
2.4.3.2 | - Mitarbeiter gesamt? | Anzahl | informativ |  | 0
2.4.4 | Wie viele Servicetechniker haben Sie für die ausgeschriebenen Systeme in Deutschland? | Anzahl | informativ |  | 0
2.4.5 | Wie oft werden ihrer Servicetechniker geschult? | Anzahl pro Jahr | informativ |  | 0
2.4.6 | Nächstgelegener Servicestützpunkt | km | informativ |  | 0
2.4.7 | Anfahrtszeit nach Bad Salzungen | h | informativ |  | 0
2.4.8 | Reaktionszeit Kundendienst | h | informativ |  | 0
2.4.9 | Zeit bis Techniker vor Ort | h | informativ |  | 0
2.4.10 | Steht Service außerhalb der regulären Arbeitszeiten zur Verfügung? | Text | informativ |  | 0
2.4.11 | Anfahrtspauschale | EUR | informativ |  | 0
| erreichtte Gesamtpunktzahl Angebot () |  |  |  | 20
| erreichte Punktzahl ( ) |  | #REF! |  | 10
| Gesamtpunktzahl ( ) |  | #REF! |  | 5
| erreichte Gesamtpunktzahl Angebot ( ) |  |  |  | 20

## 3. Allg. Hinweise
3 | Allgemeine Hinweise
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung | Bemerkung des Anwenders
3 | Angebotenes System
3.1 | In der Endoskopieabteilung sind künftig insgesamt 11 Endoskope, ein chirurgischer Arbeitsplatz sowie ein Ultraschallgerät einschließlich entsprechender Sonden (5 Stk.) vorgesehen.
Aktuell werden ca. 40 Endoskope, die Geräte des chirurgischen Arbeitsplatzes sowie die Sonden des Ultraschallgeräts der Fa. PENTAX Medical verwendet.
Ein Mischbetrieb von Endoskopen und Geräten unterschiedlicher Hersteller ist vom Klinikum aus sicherheitstechnischen, wirtschaftlichen, zukunftsorientierten und ergonomischen Gründen nicht akzeptabel.
Im Neubau sind insgesamt vier Untersuchungsräume vorgesehen. Ein neuer chirurgischer Arbeitsplatz wird lediglich in einem dieser Räume benötigt. Ein chirurgischer Arbeitsplatz umfasst die folgenden Komponenten: Videoprozessor, CO₂-Regler sowie eine Absaugpumpe.
Die genannten Geräte stammen vom Hersteller PENTAX Medical und sind mit den neu zu beschaffenden sowie mit den im Bestand vorhandenen Endoskopen kompatibel. Sollten Endoskope und ein chirurgischer Arbeitsplatz eines anderen Herstellers beschafft werden, könnten diese ausschließlich in diesem einen Raum eingesetzt werden. Eine Nutzung in den übrigen neuen Untersuchungsräumen sowie im Bestand wäre aufgrund fehlender Systemkompatibilität nicht möglich.
Mithin besteht ein hohes Risiko von Fehlfunktionen und Kompatibilitätsproblemen bei Technik verschiedener Hersteller und der Umstellungsaufwand der Nutzer ist bei dem Einsatz verschiedener Hersteller nicht auffangbar, sondern führt zu erheblichen Risiken für die Patientensicherheit.
3.2 | Daher dürfen nur Geräte und Endoskope der Fa. PENTAX Medical angeboten werden | KO | nein = Ausschluss |  | A

## 4. Endo-Chirurg.AP
4 | Endo. chirurgischer Arbeitsplatz
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung | Bemerkung des Anwenders
4.0 | Endo. chirurgischer Arbeitsplatz
gefordert ist ein Endo. chirurgischer Arbeitsplatz zu Endoskopie-Untersuchungen
4.1 | Endo. chirurgischer Arbeitsplatz besteht aus den folgenden Geräten:
4.1.1 | Videoprozessor
4.1.1.1 | Typ/Modell (Prozessor) | Text | informativ |  | 0
4.1.1.2 | Hersteller (Prozessor) | Text | informativ |  | 0
4.1.1.3 | Abmessung (H x B x T) | mm | informativ |  | 0
4.1.1.4 | Gewicht | kg | informativ |  | 0
4.1.1.5 | Videoprozessor und Lichtquelle in einem Gerät | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.6 | 4k Technologie | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.7 | Der Videoprozessor muss über Bildoptimierungsfunktionen verfügen, die eine Verbesserung der Oberflächenstrukturen, Kontrastdarstellung sowie Tonwertdarstellung ermöglichen. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.8 | Integrierter Ton und Videorekorder
4.1.1.9 | Funktionen: Bild, Video, Weißabgleich, Zoom, Helligkeitseinstellungen | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.10 | Steuerung vom Endoskop aus:
4.1.1.11 | Eingabemöglichkeit und Anzeige von verschiedenen Daten (z.B. Patientendaten, Untersuchungsdaten, Behandler, etc.) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.12 | Aufnahme von Bildern und Videos und Speicherung auf externen Medien | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.13 | Signal-/Rauschabstand | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.14 | Twin Mode | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.15 | Picture in Picture | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.16 | Freeze Scan | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.17 | Benutzeroberfläche, anpassbarer Touchscreen mit individueller Profileinstellung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.18 | Art der Lichtquelle
4.1.1.19 | Lichtquelle regelbar von 0 - 100 % | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.20 | Anzahl LED | Text | informativ |  | 0
4.1.1.21 | Lebensdauer des Leuchtmittels | Text | informativ |  | 0
4.1.1.22 | Schnittstellen
4.1.1.23 | - DVI- und HD-SDI- Schnittstelle | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.24 | - EDV-Schnittstelle / RJ45 | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.25 | - USB-Schnittstelle | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.26 | DICOM Schnittstelle:
4.1.1.27 | DICOM Modality Worklist | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.28 | DICOM Send (in ein PACS oder Dokumentationssystem) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.29 | DICOM Schnittstelle mit Bild | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.1.30 | Netzwerkkompatibilitäten: | Text | informativ |  | 0
4.1.1.31 | Steuersignal: | Text | informativ |  | 0
4.1.1.32 | Digitalausgabe: | Text | informativ |  | 0
4.1.1.33 | Digitaleingang: | Text | informativ |  | 0
4.1.1.34 | Analogausgang: | Text | informativ |  | 0
4.1.2 | CO2 Regler
4.1.2.1 | CO2-Insufflator
4.1.2.1.1 | Typ/Modell | Text | informativ |  | 0
4.1.2.1.2 | Hersteller | Text | informativ |  | 0
4.1.2.1.3 | Abmessung (H x B x T) | mm | informativ |  | 0
4.1.2.1.4 | Gewicht | Text | informativ |  | 0
4.1.2.1.5 | Elektronischer CO2-Regler | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.6 | Maximale Insufflationsrate | l/Min. | informativ |  | 0
4.1.2.1.7 | Spannungsbereich | V | informativ |  | 0
4.1.2.1.8 | Dauerhafte Verbindung zwischen Insufflator und CO2 Gasflasche bzw. CO2 Wandanschluss (DVE) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.9 | Regulierbarkeit des Insufflators in 3 Stufen (niedrig, mittel, hoch) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.10 | Anzeige für die Durchflussrate (Flow) vorhanden | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.11 | Anwärmung des Insufflationsgas auf 37°C | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.12 | Mit Sicherheitssystem für die konstante Überwachung des Drucks (Echtzeitdruckerfassung) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.13 | CO2-Versorgung möglich über:
4.1.2.1.14 | CO2 Flasche | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.15 | Wandanschluss (DVE) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.16 | Druckschlauch zum Anschluss des Insufflators an die zentrale CO2-Gasversorgung, Gasanschluss: DIN-Norm | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.17 | Schlauch-Set:
4.1.2.1.18 | Einweg oder Mehrweg | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.19 | Silikonschlauch-Set für den 24h-Betrieb | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.1.20 | Weiteres Zubehör:
4.1.2.1.21 | Wasserflasche (Mehrweg) vorhanden, Wasserflasche (Einweg) ggf. Eigenbedarf | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.2 | Spülpumpe
4.1.2.2.1 | Waaserführung durch eine Spülpumpe um besser Sichtverhältnisse zu schaffen | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.2.2 | Wahl des Spülkanals erfolgt über Wasserjet-Kanal oder Biopsiekanal | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.2.2.3 | Typ/Modell | Text | informativ |  | 0
4.1.2.2.4 | Hersteller | Text | informativ |  | 0
4.1.2.2.5 | Abmessung (H x B x T) | mm | informativ |  | 0
4.1.2.2.6 | Gewicht | Text | informativ |  | 0
4.1.2.2.7 | Spannungsbereich | V | informativ |  | 0
4.1.2.2.8 | Maximaler Durchlauf: | Text | informativ |  | 0
4.1.2.2.9 | Wasser-Jet-Kanal: | ml/Min. | informativ |  | 0
4.1.2.2.10 | Biopsiekanal: | ml/Min. | informativ |  | 0
4.1.3 | Absaugpumpe
4.1.3.1 | Tragbarer Sekretsauger, Saugleistung: 16 ± 2 l/min | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.2 | Stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.3 | Graduierter Sekretbehälter 1 Liter, Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugsicherheit. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.4 | Integriertem Überlaufschutz und Direct-Docking-System; inkl. Silikon-Saugschlauch ca. Ø 6 mm, L = ca. 1,3 m. | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.5 | Netzkabel, 3 Bakterienﬁlter, Schlauchverbinder | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.6 | Typ/Modell | Text | informativ |  | 0
4.1.3.7 | Hersteller | Text | informativ |  | 0
4.1.3.8 | Mehrwegzubehör ist anzubieten | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3.9 | Elektroversorgung | V/Hz | informativ |  | 0
4.1.3.10 | Gewicht: | Kg | informativ |  | 0
4.1.3.11 | Maße | mm | informativ |  | 0
| erreichte Punktzahl |  |  | #REF!
| maximale Gesamtpunktzahl |  |  |  | 0
erreichte Gesamtpunktzahl Angebot

## 5. Endoskop
5 | Endoskope
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung | Bemerkung des Anwenders
5.0 | Endoskope
Gefordert sind 11 Stück Endoskope zur Durchführung von Endoskopie-Untersuchungen
5.1 | Endoskope
5.1.1 | Flexibles HD Gastroskop (Standard)
5.1.1.1 | Typ/Modell | Text | informativ |  | 0
5.1.1.2 | Hersteller | Text | informativ |  | 0
5.1.1.3 | Videogastroskop mit Spül-, Absaug- und Instrumentierkanal | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.1.4 | Water Jet-Kanal | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.1.5 | Geeignet für Full-HD (1080 p) | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.1.6 | Wasserdicht und desinfektionsmittelbeständig, geeignet für maschinelle Reinigung und Thermodesinfektion | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.1.7 | Anzahl der frei programmierbare Tasten am Endoskop | Text | informativ |  | 0
5.1.1.8 | Außendurchmesser - Einführschlauch | mm | informativ |  | 0
5.1.1.9 | Innendurchmesser - Instrumentierkanal | mm | informativ |  | 0
5.1.1.10 | Arbeitslänge | mm | informativ |  | 0
5.1.1.11 | Blickwinkel | ° | informativ |  | 0
5.1.1.12 | Blickrichtung | ° | informativ |  | 0
5.1.1.13 | Schärfenbereich | mm | informativ |  | 0
5.1.1.14 | Abwinkelung auf | ° | informativ |  | 0
5.1.1.15 | Abwinkelung ab | ° | informativ |  | 0
5.1.1.16 | Abwinkelung links | ° | informativ |  | 0
5.1.1.17 | Abwinkelung rechts | ° | informativ |  | 0
5.1.1.18 | justierbare Steifigkeit (3-Stufen) | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.1.19 | Bereitstellung einer optischen oder digitalen Bildverstärkungstechnologie zur kontrastoptimierten Darstellung von Gefäß- und Schleimhautstrukturen, insbesondere zur verbesserten Differenzierung von Hämoglobinverteilungen im Gewebe. | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.2 | Flexible HD Koloskope (Standard)
5.1.2.1 | Typ/Modell | Text | informativ |  | 0
5.1.2.2 | Hersteller | Text | informativ |  | 0
5.1.2.3 | Videokoloskop mit Spül-, Absaug- und Instrumentierkanal | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.2.4 | Leichter Versorgungsstecker | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.2.5 | Water Jet-Kanal | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.2.6 | Geeignet für Full-HD (1080 p) | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.2.7 | Wasserdicht und desinfektionsmittelbeständig, geeignet für maschinelle Reinigung und Thermodesinfektion | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.2.8 | Anzahl der frei programmierbare Tasten am Endoskop | Text | informativ |  | 0
5.1.2.9 | Außendurchmesser - Einführschlauch | mm | informativ |  | 0
5.1.2.10 | Innendurchmesser - Instrumentierkanal | mm | informativ |  | 0
5.1.2.11 | Arbeitslänge | mm | informativ |  | 0
5.1.2.12 | Blickwinkel | ° | informativ |  | 0
5.1.2.13 | Blickrichtung | ° | informativ |  | 0
5.1.2.14 | Schärfenbereich | mm | informativ |  | 0
5.1.2.15 | Abwinkelung auf | ° | informativ |  | 0
5.1.2.16 | Abwinkelung ab | ° | informativ |  | 0
5.1.2.17 | Abwinkelung links | ° | informativ |  | 0
5.1.2.18 | Abwinkelung rechts | ° | informativ |  | 0
5.1.2.19 | justierbare Steifigkeit (3-Stufen) | KO | nein = Ausschluss |  | A
5.1.2.20 | Bereitstellung einer optischen oder digitalen Bildverstärkungstechnologie zur kontrastoptimierten Darstellung von Gefäß- und Schleimhautstrukturen, insbesondere zur verbesserten Differenzierung von Hämoglobinverteilungen im Gewebe. | KO | nein = Ausschluss |  | A
| erreichte Punktzahl |  |  | #REF!
| maximale Gesamtpunktzahl |  |  |  | 0
erreichte Gesamtpunktzahl Angebot

## 6.Ultraschallgerät
6 | Ultraschallgerät
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung | Bemerkung des Anwenders
6.0 | Ultraschallgerät
6.0.1 | gefordert ist ein Ultraschallgerät/Sonographie gerät zu Endoskopie-Untersuchungen inkl. Longitudinal- & Radial-Sonden Das angebotene Gerät muss vollständig kompatibel mit den im Bestand befindlichen Endoskopen des Fabrikats PENTAX sein. | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1 | Ultraschallgerät
6.1.1 | Ultraschall-Scanner
6.1.1.1 | Typ/Modell: | Text |  |  | A
6.1.1.2 | Hersteller: | Text |  |  | A
6.1.1.3 | Ausführung: | Text |  |  | A
6.1.1.4 | Monitor an höhenverstellbarem, dreh-/und neigbarem Tragarm | ja / nein | ja = 5 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 5
6.1.1.5 | Touch Panel | ja / nein | ja = 5 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 5
6.1.1.6 | rektale Sonographie mit 360° | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.1.7 | Möglichkeit der Transabdominalen Punktion | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.1.8 | Bildverarbeitungstechnologien: | Text | informativ |  | 0
6.1.1.9 | Anwendungsoptionen: | Text | informativ |  | 0
6.1.1.10 | Gleichzeitige Anschlussmöglichkeit von 4 Schallköpfen direkt am Gerät (exklusive Stiftsonde) | ja / nein | ja = 10 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 10
6.1.1.11 | 4 aktive Ports, 2 passive | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.1.12 | Flexible Speichermöglichkeiten (Drucker, USB, HDD, DICOM, Netzwerk) | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.1.13 | Übersichtbild und Ausschnitt sind nebeneinander im 2D-Modus darstellbar | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2 | Bilddarstellungsarten:
6.1.2.1 | B-Bild | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.2 | PW-Breitband-Doppler-Einrichtung für Gefäßuntersuchung | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.3 | CW-Breitband-Doppler-Einrichtung | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.4 | Anatomischer M-Mode | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.5 | M-, CFM Mode, sowie deren Kombinationen mit extra- und intrakranieller farbkodierter Duplexsonographie hochauflösende Farb-Doppler Bildgebung | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.6 | M-, CFM Mode, sowie deren Kombinationen mit extra- und intrakranieller farbkodierter Duplexsonographie hochauflösende Farb-Doppler Bildgebung mit automatische Umfahrung der Doppler-Kurven für Flussmessungen | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.7 | Pre- und Postprozessing-Programme | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.8 | Dynamische Wichtung der Empfangssignale für homogene Bilddarstellung in allen Tiefen | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.9 | Mehrfache-Frequenzumschaltung aller Sonden 3-fach bzw. 5-fach wählbar (sondenabhängig) | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.10 | Erkennung und Unterdrückung von Bewegungsartefakten im Farbdoppler-Modus (DFI) | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.11 | Bildkorrelation, R/L, O/U-Orientierung und Sektorwinkel umschaltbar | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.12 | Vergrößerungsausschnitt wählbar | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.13 | Dokumentation der Schnittebene mit Piktogrammen | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.14 | Freie Bildbeschriftung | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.15 | Automatische Darstellung von Datum und Uhrzeit | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.16 | Automatische Optimierung (z.B. auf Knopfdruck) im B-Mode und Dopplerspektrum | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.17 | Vollautomatische Optimierung im B-Mode und Dopplerspektrum (ohne Aktion des Bedieners) | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.18 | Patientenmanagement – single & cine Image Archivierungsmöglichkeiten mit Multi-Display Ansicht | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.19 | Gleichzeitige Darstellung von B-Mode, CFM-Mode und Dopplerspektrum | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.20 | Bildausschnitt und Bildlage in mehreren Stufen wählbar | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.21 | Messprogramme und Reportfunktionen für alle Anwendungen der oben geforderten Fachdisziplinen | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.22 | Eingebautes Verfahren zur Erhöhung des Bildkontrasts und Reduzierung des speckle noise | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.23 | Volumenkalkulation | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.24 | Anzeige von Nadelführungslinien bei ultraschall-geführten Biopsien | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.2.25 | Quantifizierbare-Elastographie (Shearwave Elastographie) möglich | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3 | Ultraschall Darstellungsmodi
6.1.3.1 | THI möglich | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.2 | CHI möglich | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.3 | Scherwellen-Messung / - Elastographie | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.4 | Gewebe-Elastographie | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.5 | Bild-in-Bild- Funktion | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.6 | Bild-Optimierungsfunktionen | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.7 | Darstellungsbereich / Reichweite (sondenabhängig) | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.8 | Wählbare Anzeigebereiche (B-Modus, M-Modus, D-Modus, Doppler-Modus) | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.9 | Fokuspunkt verschiebbar (4 Fokuspunkte) | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.10 | Videosignalausgänge:
6.1.3.11 | SDTV | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.3.12 | HDTV | KO | nein = Ausschluss |  | A
3.1.4 | Speicherung von Bilddaten
6.1.4.1 | im internen Speicher | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.4.2 | auf externem USB-konformen Speichermedium | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.4.3 | Aufnahme von Videosequenzen im internen Speicher | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.4.4 | Umschaltung Videobild/Ultraschallbild | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.4.5 | 2 USB Schnittstellen | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.4.6 | 1 Tastatur im Lieferumfang enthalten (optional) | ja / nein | ja = 5 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 5
6.1.4.7 | Mehpreis | € | informativ |  | 0
6.1.5 | DICOM
6.1.5.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des Systems an: | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.5.2 | DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.5.3 | DICOM Storage Commitment | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.5.4 | DICOM Send | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.5.5 | DICOM Print | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.6 | Weitere Schnittstellen:
6.1.6.1 | LAN-Anschluss | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.6.2 | TCP/IP-Protokoll basierter Ethernet-Anschluss | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.1.6.3 | Digitaler Videoausgang zur Weitergabe der Bildinformation an zusätzliche externe Monitore | KO | nein = Ausschluss |  | A
6.2 | Ultraschallgastroskop Longitudinal
6.2.1 | Typ/Modell | Text | informativ |  | 0
6.2.2 | Hersteller | Text | informativ |  | 0
6.2.3 | Arbeitslänge | Text | informativ |  | 0
6.2.4 | Außendurchmesser - distales Ende | mm | Mind.-Wert = 5 Punkte, sonst "lineare Ineterpoltaion" gem. Erläuterung |  | 5
6.2.5 | Durchmesser - Einführschlauch | mm | Mind.-Wert = 5 Punkte, sonst "lineare Ineterpoltaion" gem. Erläuterung |  | 5
6.2.6 | Maximaldurchmesser - Einführteil | mm | informativ |  | 0
6.2.7 | Innendurchmesser - Instrumentierkanal | mm | Max.-Wert = 5 Punkte, sonst "lineare Ineterpoltaion" gem. Erläuterung |  | 5
6.2.8 | Blickrichtung vorwärts geneigt | ° | informativ |  | 0
6.2.9 | Blickwinkel | ° | informativ |  | 0
6.2.10 | Fokus | mm | informativ |  | 0
6.2.11 | Scan Winkel | ° | informativ |  | 0
6.2.12 | Abwinkelung auf | ° | informativ |  | 0
6.2.13 | Abwinkelung ab | ° | informativ |  | 0
6.2.14 | Abwinkelung links | ° | informativ |  | 0
6.2.15 | Abwinkelung rechts | ° | informativ |  | 0
6.2.16 | Abtastverfahren | Text | informativ |  | 0
6.2.17 | Scan Richtung | Text | informativ |  | 0
6.2.18 | Ultraschallspezifikationen:
6.2.19 | - Ultraschall-Frequenzen | MHz | informativ |  | 0
6.2.20 | - Ultraschall-Scanbereich | ° | informativ |  | 0
6.2.21 | - Ultraschall-Kontaktmethode | Text | informativ |  | 0
6.3 | Ultraschallgastroskop Radial
6.3.1 | Typ/Modell | Text | informativ |  | 0
6.3.2 | Hersteller | Text | informativ |  | 0
6.3.3 | Arbeitslänge | Text | informativ |  | 0
6.3.4 | Außendurchmesser - distales Ende | mm | Mind.-Wert = 5 Punkte, sonst "lineare Ineterpoltaion" gem. Erläuterung |  | 5
6.3.5 | Durchmesser - Einführschlauch | mm | Mind.-Wert = 5 Punkte, sonst "lineare Ineterpoltaion" gem. Erläuterung |  | 5
6.3.6 | Maximaldurchmesser - Einführteil | mm | informativ |  | 0
6.3.7 | Innendurchmesser - Instrumentierkanal | mm | Max.-Wert = 5 Punkte, sonst "lineare Ineterpoltaion" gem. Erläuterung |  | 5
6.3.8 | Blickrichtung vorwärts | ° | informativ |  | 0
6.3.9 | Blickwinkel | ° | informativ |  | 0
6.3.10 | Fokus | mm | informativ |  | 0
6.3.11 | Scan Winkel | ° | informativ |  | 0
6.3.12 | Abwinkelung auf | ° | informativ |  | 0
6.3.13 | Abwinkelung ab | ° | informativ |  | 0
6.3.14 | Abwinkelung links | ° | informativ |  | 0
6.3.15 | Abwinkelung rechts | ° | informativ |  | 0
6.3.16 | Abtastverfahren | Text | informativ |  | 0
6.3.17 | Scan Richtung | Text | informativ |  | 0
6.3.18 | Ultraschallspezifikationen:
6.3.19 | Ultraschall-Frequenzen | MHz | informativ |  | 0
6.3.20 | Ultraschall-Scanbereich | ° | informativ |  | 0
6.3.21 | Ultraschall-Kontaktmethode | Text | informativ |  | 0
6.3.22 | erreichte Punktzahl |  |  | #REF!
| maximale Gesamtpunktzahl |  |  |  | 55
erreichte Gesamtpunktzahl Angebot

## Preiszusammenstellung
Preiszusammenstellung
[5 empty] | INVESTIV | Optionen
| Bezeichnung | Anz. | ME | EP [€] | GP [€] | GP [€]
2. Servicekonzept
5 Jahre: Vollservicevetrag für alle (US) Endoskope inkl. Repatur, ersaztteile, Anfahrtspasuchal | Vollwartungsvertrag 5 Jahre | 1 | psch. |  |  | 0
4. Endo-Chirurg. AP | Hersteller / Typ
Videoprozessor | Angebotspreis | 1 | Stk. |  | 0
CO2 Regler | Angebotspreis | 1 | Stk. |  | 0
Absaugpumpe | Angebotspreis | 1 | Stk. |  | 0
5. Endoskope | Hersteller / Typ
Flexibles HD Gastroskop (Standard) | Angebotspreis | 6 | Stk. |  | 0
Flexible HD Koloskope (Standard) | Angebotspreis | 5 | Stk. |  | 0
6. Ultraschallgerät | Hersteller / Typ
Ultraschallgerät | Angebotspreis | 1 | Stk. |  | 0
Ultraschallgastroskop Longitudinal | Angebotspreis | 3 | Stk. |  | 0
Ultraschallgastroskop Radial | Angebotspreis | 2 | Stk. |  | 0
Optionen bei Ultraschallgerät | Hersteller / Typ
1 Tastatur im Lieferumfang enthalten (optional) | Angebotspreis | 1 | Stk. | 0 |  | 0
Zw. Summe Netto |  |  |  |  | 0 | 0
Nachlass |  |  | % |  | 0 | 0
Zw. Summe Netto - Gesamt |  |  |  |  | 0 | 0
Ust. |  |  | % | 19% | 0 | 0
Summe Brutto |  |  |  |  | 0 | 0
Summe Investiv und Optionen (Zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gem. Reg. 2) |  |  |  |  | 0
Hinweis:
weiße Felder - Eintragungsfeld
bunte Felder - gesperrt