## Bewertungsmatrix
Vergabe
Beschaffung: | ToF-SIMS
Aktenzeichen: | 26-1004
Kostenstelle: | 100315
1. Mindestanforderungen
| Nr. | Abgeleitete Anforderung | Nachweis durch Bieter | Pass/Fail
Vakuumsystem und Probenumgebung/-positionierung | M01 | UHV-Analysekammer für eine Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich der Unterstützung mit bis zu fünf verschiedenen Ionenquellen und einer Probengeometrie zur Analyse großer Proben einschließlich Wafer bis 300 mm | Technische Spezifikation, Systembeschreibung | Pass, wenn 5 Ionen-Quellen und 300 mm möglich; Fail sonst
| M02 | Stabiler UHV-Betrieb mit ausheizbarem mikroprozessorgesteuertes Ultrahochvakuum-System (UHV) mit umfassender Sicherheitsverriegelung und ausschließlicher Nutzung von Turbomolekularpumpen mit Magnetlagern sowie ölfreier Vorpumpen. | Technische Spezifikation | Pass, wenn UHV-Betrieb zugesichert/nachgewiesen; Fail sonst
| M03 | Basisdruck im Analysebereich ≤ ( 2 x 10^-9 ) mbar | Herstellerangabe, Messprotokoll, Referenzdaten | Pass, wenn Wert eingehalten/nachgewiesen; Fail sonst
| M04 | Vakuumsystem optimiert für niedrige Partialdrücke relevanter Restgase, insbesondere Wasserstoff, z.B. durch Nutzung von NEG-Pumpen und/oder Buffer-Chamber | Technische Beschreibung des Vakuumkonzepts | Pass, wenn nachvollziehbar beschrieben; Fail sonst
| M05 | UHV-Parkposition für mindestens einen zusätzlichen Probenhalter mit großem Durchmesser | Konstruktions-/Systembeschreibung | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
| M06 | Temperaturkontrolle der Probe in Schleuse und Hauptkammer (während der Analyse); Temperaturbereich mindestens von ( -150 °C bis +600 °C) oder funktional gleichwertig, incl. speziel Probenhalter zur Temperatursteurung und zusätzlicher elektrischer Kontaktierung | Spezifikation, Referenzangaben | Pass, wenn erfüllt oder gleichwertig nachgewiesen; Fail sonst
| M07 | Möglichkeit zur Integration eines optischen Zugangs (z. B. Fenster) in den Bereich zwischen Probe und Analysator zur Einkopplung externer Strahlquellen wie Laser (z.B. zur Laser-Nachionisation) | Konstruktions-/Systembeschreibung | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
| M08 | Kompatibilität zum im IFOS genutzten Inert-Transfersystem über freien DN40CF Flansch und Übergabemöglichkeit im Loadlock. Weitere Details können beim IFOS eingesehen werden. | Schnittstellenbeschreibung, Zeichnung | Pass, wenn kompatibel; Fail sonst
| M09 | Das System muss konstruktiv so ausgelegt sein, dass zukünftige Erweiterungen möglich sind. Insbesondere soll möglich sind: • Integration einer separaten Präparation-Station im Bereich der Hauptkammer • Möglichkeit oder Nachrüstbarkeit zur Einkopplung eines Laserstrahls in die Hauptkammer oder eine optionale Präparationskammer zum definierten Materialabtrag durch Laserablation mittels UKP-Laserstrahlung zur erweiterten chemisch schonenden Tiefenprofilierung von organischen Probensystemen. • Einsatz von speziellen Probenhalter für eine verbesserte Tiefenauflösung (Zalar-Rotation) und für optimierte Vakuumbedingungen (insbesondere H2) | Technische Spezifikation | Pass, wenn vorhanden und nachgewiesen; Fail sonst
| M10 | Probenhöhe mindestens 10 mm | Technische Spezifikation | Pass, wenn ≥ 10 mm; Fail sonst
| M11 | Motorisierter 5-Achsen-UHV-Probenhalter mit großem Verfahrweg von mindesstens: X = 75 mm, Y = 100 mm, Z = 20 mm, Neigung = -10° bis +30°, Drehung = -180° bis 180°. Vollautomatisierung und computergesteuerte Regelung aller Achsen, einschließlich Stufenlosmotoren und Positionsgeber, Motorsteuerung, Joystick und PC-Anbindung. | Lieferumfang, Systembeschreibung | Pass, wenn enthalten; Fail sonst
| M12 | Proben-Einführschleuse zur kontaminationsarmen Probenüberführung bis zu einer Probengröße von 300mm Wafer-Durchmesser. | Lieferumfang, Systembeschreibung | Pass, wenn enthalten; Fail sonst
| M13 | Beobachtungssystem(e) (Kamera) der Probe in Analyseposition | Lieferumfang, Systembeschreibung | Pass, wenn enthalten; Fail sonst
Massen-spektrometrische Leistungsfähigkeit | M14 | TOF-Analysator mit Energiefokussierung höherer Ordnung, dynamischer Emittanzanpassung, Nachbeschleunigungsoptik, einem kombinierten Ionen-Detektor sowie einem Zeit-Digital-Wandler (TDC), der Wiederholraten von mindestens 25 kHz ermöglicht. | Technische Spezifikation | Pass, wenn erreicht; Fail sonst
| M15 | Massenauflösung ≥ 15.000 bei Silizium | Herstellerangabe, Referenzmessung | Pass, wenn erreicht; Fail sonst
| M16 | Massenauflösung ≥ 20.000 für Massen > 200 amu | Herstellerangabe, Referenzmessung | Pass, wenn erreicht; Fail sonst
| M17 | Dynamischer Nachweisbereich ≥ ( 10^6 ) | Technische Spezifikation, Referenzmessung | Pass, wenn erreicht; Fail sonst
| M18 | Hohe Massengenauigkeit (< 2 mu bei Massen < 100 u / < 10 ppm bei Massen > 100 u) | Technische Beschreibung, Referenzdaten | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M19 | MS/MS-Funktionalität zur Strukturaufklärung; Precursor-Selektion ≥ 2000 FWHM bei > 100 amu | Technische Spezifikation, Applikationsbeispiel | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
| M20 | Analyse isolierender bzw. ladungsaufbauender Proben durch geeignete Ladungskompensation (Massenauflösung >10000 @ 104 u bei PET Folie) | Technische Beschreibung, Referenzmessung | Pass, wenn vorhanden und nachgewiesen; Fail sonst
| M21 | Nachweisgrenze für Bor in Silizium (≤ 1 x 10^16 ,cm^-3 ) oder gleichwertig | Referenzmessung, Herstellerangabe | Pass, wenn erreicht oder gleichwertig nachgewiesen; Fail sonst
Analysequelle / Laterale Auflösung und Imaging | M22 | 30-kV-Bi-Cluster-Ionenkanone. Die Kanone eignet sich für die Oberflächen-Spektrometrie mit hoher Massenauflösung, die 2D- und 3D-Bildgebung mit hoher lateraler Auflösung sowie für die leistungsstarke Tiefenprofilierung | Technische Spezifikation, Applikationsbeispiel | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
| M23 | Laterale Auflösung < 100 nm mit Analysequelle (z. B. Bi-LMIG oder gleichwertig). | Herstellerangabe, Referenzmessung | Pass, wenn erreicht; Fail sonst
| M24 | Large-Area Imaging / Stitching für Analysebereiche im mm-Maßstab oder größer mittels Stitching oder funktional gleichwertiger Lösung. | Software-/Applikationsbeschreibung | Pass, wenn vorhanden und nachgewiesen; Fail sonst
Tiefenprofilierung und Sputterleistung | M25 | Sputterbetrieb mit Cs- und O₂-Ionen sowie Edelgasen oder funktional gleichwertig. | Technische Spezifikation | Pass, wenn vorhanden und nachgewiesen; Fail sonst
| M26 | Sputterrate für Silizium ≥ 2 nm/s auf einer Fläche von (150 µm)² sowohl mit Cs- als auch O₂-Beschuss oder gleichwertige Leistungsfähigkeit. | Technische Spezifikation | Pass, wenn vorhanden und nachgewiesen; Fail sonst
| M27 | Stabiler Ionenstrom über längere Messzeiten zur Sicherstellung konstanter Abtragsbedingungen bei Tiefenprofilen über mehrere Mikrometer (<5%/h). | Technische Spezifikation | Pass, wenn vorhanden und nachgewiesen; Fail sonst
| M28 | Möglichkeit zur 3D-chemischen Rekonstruktion. | Technische Spezifikation, Applikationsbeispiel | Pass, wenn vorhanden und nachgewiesen; Fail sonst
| M29 | Gasclusterquelle (mit Analyseoption) für den Sputterbetrieb mit Ar- und O2-Clustern zur schonenden Tiefenprofilierung von organischen Schichtsystemen. (2-15 keV Energie, >1000 Clustersize) | Technische Spezifikation, Applikationsbeispiel | Pass, wenn vorhanden und nachgewiesen; Fail sonst
FIB Funktion / Probenpräparation | M30 | FIB-Option in der Analyseposition mittels zusätzlicher LMIG- Quelle (z.B. Gallium ). Diese Option bietet umfassende Funktionen für das FIB-Schneiden und die FIB-Tomographie sowie die Visualisierung durch ein Elektronenbild. | Technische Beschreibung, Integrationskonzept, Leistungsdaten | Pass, wenn angeboten und technisch nachvollziehbar beschrieben; Fail sonst
Steuer- und Auswertesoftware / externe Steuerung | M31 | Software zur vollständigen Steuerung aller Systemkomponenten | Softwarebeschreibung | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
| M32 | Software zur Datenerfassung und Auswertung von ToF-SIMS-Messungen | Softwarebeschreibung | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
| M33 | Dokumentation aller Messparameter und Metadaten | Softwarebeschreibung, Beispielexporte | Pass, wenn möglich; Fail sonst
| M34 | (halb-) automatische Wiederholung von Messabläufen muss möglich sein | Softwarebeschreibung, Workflowdarstellung | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
| M35 | Benutzerverwaltung mit rollenbasierter Zugriffskontrolle | Software-/IT-Beschreibung | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
| M36 | IT-Kompatibilität mit Windows-Umgebung, insbesondere Windows 11 Pro oder vergleichbar | IT-Beschreibung, Systemanforderungen | Pass, wenn Kompatibilität beschrieben ist; Fail sonst
| M37 | Remote-Zugriff für Wartung und Diagnose, sicher konfigurierbar | Remote-/IT-Sicherheitskonzept | Pass, wenn technisch möglich und beschrieben; Fail sonst
| M38 | Offline-Auswertung der Messdaten muss möglich sein | Softwarebeschreibung, Lizenz-/Workflowkonzept | Pass, wenn möglich; Fail sonst
| M39 | Export von Roh- und Auswertedaten, Metadaten in nicht proprietäre Formate, z. B. XML, CSV oder vergleichbar | Softwarebeschreibung, Exportformate, Beispieldateien | Pass, wenn möglich; Fail sonst
Betriebs- und Umwelt- bedingungen | M40 | Stabiler Betrieb unter üblichen Laborbedingungen: 18–25 °C | Technische Spezifikation | Pass, wenn zulässiger Betriebsbereich dies umfasst; Fail sonst
| M41 | Stabiler Betrieb unter üblichen Laborbedingungen: 30–65 % rel. Luftfeuchte | Technische Spezifikation | Pass, wenn zulässiger Betriebsbereich dies umfasst; Fail sonst
| M42 | Angabe der zulässigen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Druck) | Aufstellbedingungen, Datenblatt | Pass, wenn vollständig angegeben; Fail sonst
| M43 | Angabe der maximalen Wärmeabgabe des Systems | Technische Angabe | Pass, wenn angegeben; Fail sonst
| M44 | Beschreibung der Anforderungen an die Vibrationsumgebung und ggf. erforderlicher Maßnahmen | Aufstellkonzept | Pass, wenn beschrieben; Fail sonst
| M45 | Angabe der benötigten Medienanschlüsse (Strom, Gase, Kühlung, Druckluft etc.) | Infrastrukturblatt | Pass, wenn vollständig angegeben; Fail sonst
| M46 | Beschreibung von Aufstellfläche, Gewicht und Transportwegen | Aufstellkonzept | Pass, wenn vollständig angegeben; Fail sonst
| M47 | Angabe der Geräuschentwicklung im Betrieb | Technische Angabe | Pass, wenn angegeben; Fail sonst
Sicherheit und Normkonformität | M48 | Das System muss den geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen und für den Betrieb in einer wissenschaftlichen Laborumgebung geeignet sein. Mindestanforderungen: • CE-Konformität für das Gesamtsystem. • Einhaltung relevanter Normen für elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit. • Sichere Auslegung von Hochspannungs- und Vakuumsystemen. • Geeignete Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch bewegliche Teile und heiße Oberflächen. • Vorhandensein von Not-Aus-Einrichtungen. • Sichere Handhabung der verwendeten Prozessgase. • Bereitstellung aller sicherheitsrelevanten Dokumentationen und Betriebsanleitungen. Falls optionale Komponenten (z. B. FIB, Laser, Kryotechnik) enthalten sind, müssen entsprechende Schutzmaßnahmen beschrieben werden. | Konformitätserklärung/Herstellererklärung | Pass, wenn Nachweis vorliegt; Fail sonst
Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, Abnahme und Schulung | M49 | Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und betriebsbereite Übergabe eines ToF-SIMS-Systems durch fachkundiges Personal | Technische Angebotsbeschreibung, Lieferumfang, Projektplan | Pass, wenn vollständige Leistung angeboten; Fail bei unvollständigem Leistungsumfang
| M50 | Einweisung/Schulung des Bedien- und Wartungspersonals (mindestens 3 Tage) | Schulungskonzept, Umfang, Teilnehmerzahl | Pass, wenn Schulung vollständig angeboten und beschrieben; Fail sonst
| M51 | Übergabe vollständiger Systemdokumentation inkl. Bedienung, Wartung und Sicherheit | Dokumentationsverzeichnis, Muster/Gliederung | Pass, wenn vollständig zugesichert; Fail sonst
| M52 | Verbrauchsmaterialien und Initialausstattung Das Angebot muss eine Initialausstattung enthalten, die einen unmittelbaren Betrieb nach Installation ermöglicht. Der Anbieter hat anzugeben: • enthaltene Verbrauchsmaterialien • empfohlene Ersatzteile für den Anfangsbetrieb | Bieterbestätigung und Beschreibung | Pass, wenn enthalten und beschrieben; Fail sonst
| M53 | Angabe einer verbindlichen Lieferzeit ab Auftragserteilung | Angebotsangabe, Terminplan | Pass, wenn verbindlich angegeben; Fail sonst
| M54 | Detaillierter Projektplan mit mindestens folgenden Meilensteinen: • Auftragsbestätigung und Projektstart • Detailplanung und Spezifikationsabstimmung • Fertigstellung des Systems • Lieferung an den Aufstellort • Installation und Aufbau • Inbetriebnahme • Durchführung der Abnahmetests • Übergabe in den Routinebetrieb und Benennung einer verantwortlichen Projektleitung und regelmäßige Abstimmung mit dem Auftraggeber | Projektplan/Projektorganisationsplan | Pass, wenn vollständig vorgelegt; Fail sonst
| M55 | Abnahmekonzept das mindestens umfasst: • Abnahmetests der technischen Mindestanforderung mit Angabe geeignetem Prüfverfahren • Gemeinsame Abnahme durch Auftraggeber und Auftragnehmer • Erfolgreicher stabiler Betrieb über mindestens eine Woche vor Abnahme • Abnahme erst nach stabiler Betriebsfähigkeit ohne wesentliche Fehlermeldungen • Bereitstellung qualifizierten Personals und erforderlicher Messmittel für die Abnahme • Dokumentation der Abnahme in einem Abnahmeprotokoll mit Prüfungen, Messergebnissen, Abweichungen, Mängelliste und Fristen • Nachbesserung bei Nichterfüllung und ggf. erneute Prüfung | Abnahmeprüfplan | Pass, wenn vorgesehen und prüfbar; Fail sonst
Service, Wartung und Ersatzteil-versorgung | M56 | Gewährleistungzeit von mindestens 12 Monaten Der Auftragnehmer hat während der Gewährleistungszeit folgende Leistungen bereitzustellen: • Technischer Support. • Fehlerdiagnose • Reparatur oder Austausch defekter Komponenten • Wiederherstellung der spezifizierten Leistungsfähigkeit • Wiederinbetriebnahme nach Störungen • Bereitstellung notwendiger Softwareupdates. | Herstellerbestätigung | Pass, wenn vollständig bestätigt; Fail sonst
| M57 | Bereitstellung eines Wartungskonzepts, das mindestens umfasst: • Empfohlene Wartungsintervalle. • Beschreibung präventiver Wartungsmaßnahmen. • Hinweise zu erforderlichen Verbrauchsmaterialien. • Empfehlungen zur Sicherstellung langfristiger Systemstabilität. | Servicekonzept | Pass, wenn beschrieben; Fail sonst
| M58 | Angabe der Reaktionszeiten im Servicefall und der Verfügbarkeit von technischem Support, eventuell in Abhängigkeit von möglichen Serviceverträgen | Servicekonzept | Pass, wenn angegeben; Fail sonst
| M59 | Softwarepflege und Langzeitunterstützung Der Anbieter muss bereitstellen: • Fehlerkorrekturen und Sicherheitsupdates. • Der Anbieter hat die Pflege der Software für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren sicherzustellen oder eine gleichwertige Lösung zur langfristigen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und IT-Sicherheit darzustellen. • Informationen zu Software-Roadmap und Supportzyklen. | Service-/Wartungskonzept | Pass, wenn zugesichert; Fail sonst
| M60 | Sicherstellung der Ersatzteilversorgung: • Verfügbarkeit von Ersatzteilen für das angebotene System für mindestens 10 Jahre nach Lieferung. • Angabe, ob und in welchem Umfang eine Ersatzteilversorgung von bis zu 15 Jahren möglich ist. • Bereitstellung kritischer Ersatzteile innerhalb angemessener Lieferzeiten. • Transparente Ersatzteilstrategie einschließlich Information über Abkündigungen. • Strategien zum Umgang mit technologischer Obsoleszenz. • Möglichkeiten für Ersatz oder Upgrade | Erklärung zur Ersatzteilversorgung | Pass, wenn zugesichert; Fail sonst
Vorführgeräte | M61 | Sämtliche Mindestanforderungen gelten auch für Vorführ- oder Gebrauchtgeräte (sofern angeboten) | Hersteller-/Bietererklärung | Pass, wenn zugesichert; Fail sonst
| M62 | Bei Vorführ-/Gebrauchtgeräten: Angabe von Baujahr, Seriennummer, Betriebsdauer sowie Wartungs- und Servicehistorie | Gerätespezifische Dokumentation | Pass, wenn vollständig vorgelegt; Fail sonst
2. technische Übererfüllung (wertungsrelevant)
Bewertet werden grundsätzlich nur zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen in Abschnitt 1 hinaus!
| Nr. | Abgeleitete Anforderung | Nachweis durch Bieter | Wichtungsfaktor
Vakuumsystem und Probenumgebung/-positionierung | Ü01 | Basisdruck im Analysebereich ≤ ( 2 x 10^-9 ) mbar ; Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M03) hinaus | Herstellerangabe, Messprotokoll, Referenzdaten | 6%
| Ü02 | Probenhöhe; Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M10) hinaus | Technische Spezifikation | 5%
| Ü03 | Motorisierter 5-Achsen-UHV-Probenhalter mit großem Verfahrweg ; Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M11) hinaus | Lieferumfang, Systembeschreibung | 6%
Massen-spektrometrische Leistungsfähigkeit | Ü04 | Massenauflösung bei Silizium; Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M15) hinaus | Herstellerangabe, Referenzmessung | 7%
| Ü05 | Massenauflösung für Massen > 200 amu; Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M16) hinaus | Herstellerangabe, Referenzmessung | 7%
| Ü06 | Dynamischer Nachweisbereich ; Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M17) hinaus | Technische Spezifikation, Referenzmessung | 5%
| Ü07 | Hohe Massengenauigkeit;Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M18) hinaus | Technische Beschreibung, Referenzdaten | 5%
Analysequelle / Laterale Auflösung und Imaging | Ü08 | Laterale Auflösung mit Analysequelle (z. B. Bi-LMIG oder gleichwertig). Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M23) hinaus | Herstellerangabe, Referenzmessung | 7%
Tiefenprofilierung und Sputterleistung | Ü09 | Stabiler Ionenstrom über längere Messzeiten zur Sicherstellung konstanter Abtragsbedingungen bei Tiefenprofilen über mehrere Mikrometer. Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M27) hinaus | Technische Spezifikation | 8%
| Ü10 | Gasclusterquelle (mit Analyseoption) für den Sputterbetrieb mit Ar- und O2-Clustern zur schonenden Tiefenprofilierung von organischen Schichtsystemen. Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M29) hinaus | Technische Spezifikation, Applikationsbeispiel | 5%
Steuer- und Auswertesoftware / externe Steuerung | Ü11 | Dokumentierte Skript-API (z.B: Python-API), nutzbar für Dritte und mit Beispielen hinterlegt | API-Dokumentation, Funktionsbeschreibung | 7%
| Ü12 | Erweiterte Automatisierung und Workflow-Unterstützung | Software-/Workflowbeschreibung | 7%
| Ü13 | Trigger- und Synchronisationsschnittstellen für externe Komponenten | Schnittstellenbeschreibung | 5%
| Ü14 | Geeignete Schnittstellen zur Integration externer experimenteller Komponenten | Schnittstellen-/Integrationskonzept | 5%
| Ü15 | Schnittstellen zu ELN/LIMS-Systemen | Schnittstellenbeschreibung | 5%
| Ü16 | Erweiterte Metadaten-/FAIR-Unterstützung über die Mindestanforderungen hinaus. Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften über die Mindestanforderungen (M39) hinaus | Datenmodell, Exportbeispiele, Doku | 5%
Service, Wartung und Ersatzteilversorgung | Ü17 | Erweiterte Servicevereinbarungen über das Mindestmaß hinaus; Bewertet werden zusätzliche Eigenschaften die über die Mindestanforderungen (M56) hinaus gehen; Beispielsweise: Erweiterte Supportzeiten, Vor-Ort-Service mit garantierten Reaktionszeiten, Präventive Wartungspakete / Zustandsüberwachung / Monitoring, Leihgeräte oder sonstige Überbrückungslösungen im Servicefall Express-Ersatzteilversorgung Es ist anzugeben über welchen Zeitraum diese Leistungen im Preis enthalten sind. Die Leistungen müssen mindestens 1 Jahr gewährt werden. | Servicevertrag, Leistungsbeschreibung | 5%
|  |  | Summe | 100%