## Bewertungsmatrix
Vergabe
Beschaffung: | FIB/REM DualBeam Focused Ion Beam System
Aktenzeichen: | 25-1696
Kostenstelle: | 100315
Definitionen Nachweisführung
„Technische Spezifikation“ umfasst systembezogene, prüfbare Unterlagen wie technische Beschreibungen, Zeichnungen, Funktionsdarstellungen oder Datenblätter mit eindeutigem Bezug zum angebotenen System. Für Anforderungen mit Bezug zu Sicherheit, Normen oder regulatorischen Vorgaben sind zusätzlich geeignete Nachweise vorzulegen, insbesondere: Konformitätserklärungen (z.B. CE) Risikobeurteilungen Prüfprotokolle oder Messnachweise Sicherheits- und Schaltungskonzepte Reine Marketingunterlagen ohne konkreten Systembezug sind unzulässig. Bei Anforderungen der Maschinensicherheit ist ein Bezug zur Risikobeurteilung oder zum Sicherheitskonzept erforderlich. Die Nachweise müssen einen eindeutigen Bezug zur jeweiligen Anforderung (z.B. Positionsnummer) aufweisen.
| Nr. | Abgeleitete Anforderung | Nachweis durch Bieter | Pass/Fail
Basissystem | M01 | DualBeam FIB/SEM (Hauptsystem): • DualBeam-System mit gemeinsamer Probenkammer; • Betrieb von FIB und SEM im selben System mit derselben Software. • Das System muss die Präparation hochwertiger TEM-Lamellen und APT-Proben innerhalb einer definierten und dokumentierten Workflow-Zeit ermöglichen. • Das System muss 3D-Workflows in Kombination mit Mikroanalysetechniken unterstützen, einschließlich kompositorischer und/oder kristallografischer Analyse mit entsprechenden Funktionen zur Bildanalyse und Rekonstruktion. | Technische Spezifikation, Systembeschreibung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M02 | Vakuumsystem für Säule und Probenkammer einschließlich der erforderlichen Pumpen (Vorvakuumpumpen, Turbomolekularpumpen und, falls zutreffend, Getter-/Ionenpumpen). Das angebotene System muss ölfreie Vakuumpumpen umfassen, um Kohlenwasserstoffkontamination zu minimieren und Abpumpzeiten zu verkürzen. | Technische Spezifikation, Systembeschreibung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M03 | Detektoren und Bildgebung • SE-Detektoren (Kammer und InLens oder funktional gleichwertig). • BSE-Detektor(en) (Kammer/InLens oder funktional gleichwertig). • STEM-Detektor (u.a. zur Begutachtung von präparierten TEM-Lamellen) • Ionenbildgebung (ioneninduzierte SE) bzw. entsprechender Detektor. • Kammerkamera/Übersichtskamera für Navigation (sofern verfügbar). | Technische Spezifikation, Systembeschreibung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
Ionenoptik und Bearbeitungs-leistung | M04 | Ionenquelle (LMIS, Gallium oder funktional gleichwertig) mit stabiler Emission und reproduzierbarer Strahlführung. | Technische Spezifikation, Systembeschreibung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M05 | Beschleunigungsspannungen bis mindestens 30 kV sowie geeignete Betriebsmodi bei reduzierter Spannung für empfindliche Proben. | Technische Spezifikation, Systembeschreibung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M06 | FIB-Auflösung bei 30 kV: ≤ 3 nm oder besser unter Herstellerbedingungen. | Herstellerangabe, Messprotokoll, Referenzdaten | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M07 | Strahlstrombereich mindestens 1 pA bis 100 nA, mit stabiler Regelung über den gesamten Bereich. Der Strahlspot bei 100 nA muss < 10 µm betragen und entsprechend nachgeweisen werden. Die garantierte Mindestlebensdauer der Ga-LMIS-Quelle muss bei Betrieb mit einem Ziel-Emissionsstrom von 2 µA mindestens zwischen 800 und 1000 Std betragen. | Technische Spezifikation, Systembeschreibung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M08 | Das System muss anwendungsrelevante Patterningarten für Milling- und Abscheideprozesse unterstützen, einschließlich Rechteck-, Linien-, Kreis- und Polygonmustern, konfigurierbarer kreisförmiger Millingrichtungen sowie benutzerdefiniertes Patterning z.B. durch Import komplexer Bearbeitungsgeometrien aus externen Datenformaten (min. Bitmap) für eine kundenspezifische Millingkontrolle auf Pixelebene einschließlich definierter Verweilzeit-/Überlappungsparameter. | Technische Spezifikation, Systembeschreibung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M09 | Geringer Drift und geringe Strahlinstabilitäten für Langzeit- und 3D-Experimente. Das System muss eine für 3D-Experimente geeignete Langzeitstabilität bereitstellen. | Herstellerangabe, Messprotokoll, Referenzdaten | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
Elektronenoptik und SEM&STEM-Abbildungsleistung | M10 | FEG-REM (Schottky/Cold FEG oder funktional gleichwertig) mit hoher Auflösung und Stabilität. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M11 | SEM-Auflösung: ≤ 0,8 nm bei 30 kV und ≤ 1,7 nm bei 1 kV (oder besser). | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M12 | Geeignete Detektoren für SE Kammer-/ (rückziehbarer) BSE- / InLens-Detektor (oder funktional gleichwertig) zur Abbildung verschiedener Kontrastmechanismen. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M13 | Echtzeit-SEM-Bildgebung während der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M14 | (rückziehbares) STEM-System mit Hell- und Dunkelfeld-Detektoren die parallel ausgelesen werden können incl. passendem Probenhalter. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M15 | Stabiler Betrieb bei niedrigen kV zur Reduktion von Aufladung/Strahlschäden. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
Probenkammer, Stage und Geometrie | M16 | Große Probenkammer mit ausreichendem Detektor- und Manipulatorzugang; Geometrie geeignet für Lift-Out und EBSD. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M17 | Mehrdimensionale Probenbühne (X-Y-Z-T-R / X,Y,Z>=100mm,100mm,30mm ) mit reproduzierbarer Positionierung; Kippwinkel mindestens >= 70° (oder größer). | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M18 | Euzentrische/nahezu euzentrische Kippgeometrie zur Minimierung von Versatz bei Kipp-/Rotationsbewegungen. Der Probentisch muss in der Lage sein, die Probe zum FIB-Strahl hin zu kippen und dabei die ausgewählte Zielregion über alle erforderlichen Kippwinkel für die Präparation von TEM-Lamellen und APT-Proben im Sichtfeld zu halten. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M19 | Möglichkeit zum Anschluss eines im IFOS vorhandenen inerten Probentransfersystems (z.B. DN40 CF-Flansch oder funktional gleichwertig) zur Übergabe von luftempfindlichen Proben an die vorgesehene Analyseposition auf der Probenbühne. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M20 | Vakuumniveau der Probenkammer im HV-Bereich geeignet für stabile Abbildung und kontaminationsarme Bearbeitung. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
Analytische Leistungsfähigkeit (EDX, STEM und EBSD) | M21 | EDX-System einschließlich Detektor und Auswerteelektronik. Steuerung und Auswertung vollständig in das Gesamt-Softwarepaket integriert oder durch miteinander kommunizierende Einzel-Softwarepakte möglich. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M22 | Detektorfläche EDX mindestens 100 mm² (oder größer) bei geeigneter Geometrie/Abdeckung. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M23 | Unterstützung von Punktanalysen, Linienprofilen und 2D-Mapping; Export von Spektren und Quantifizierungsdaten. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M24 | EBSD-System inklusive Kamera, Vorverarbeitung und Auswertesoftware; Unterstützung von Orientierungs-/Phasenmapping. Steuerung und Auswertung vollständig in das Gesamt-Softwarepaket integriert oder durch miteinander kommunizierende Einzel-Softwarepakete möglich. (>=2000 pps, >600x400 Pixel-Auflösung) | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M25 | Synchronisation und Workflow-Unterstützung für korrelative Analysen Das System muss korrelative 3D-Workflows zur gemeinsamen Erfassung, Registrierung und Auswertung von SEM-, EDX- und/oder EBSD-Daten unterstützen. Hierzu gehören insbesondere: • koordinierte Nutzung verschiedener Detektoren innerhalb eines gemeinsamen Workflows, • gemeinsame Visualisierung und Auswertung korrelativer Analysedaten (eventuell mit externer Software), • Unterstützung reproduzierbarer Workflow-Sequenzen für korrelative Untersuchungen. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
Mikromanipulation, Lift-Out und Präparations-Workflows | M26 | In-situ-Mikromanipulator Das System muss einen hochpräzisen, softwareintegrierten In-situ-Mikromanipulator für Lift-Out, Positionierung und Montage von TEM-Lamellen sowie APT-Proben umfassen. Der Mikromanipulator muss mindestens folgende Eigenschaften besitzen: • motorisierte X-, Y- und Z-Bewegung, • motorisierte Rotationsmöglichkeit zur optimalen Probenorientierung, • hohe Positionsstabilität und geringe Drift für reproduzierbare Präparationsprozesse | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M27 | Automatisierte Workflow-Unterstützung für TEM-Lamellenpräparation Das System muss automatisierte oder halbautomatisierte Workflows zur Präparation von TEM-Lamellen unterstützen. Die Workflow-Unterstützung soll insbesondere folgende Prozessschritte umfassen: • Definition bzw. Auswahl der Zielregion, • Erstellung der Trench-Strukturen, • Undercut der Lamelle, • Lift-Out und Positionierung, • Befestigung der Lamelle an einem TEM-Grid oder vergleichbaren Trägern, • Enddünnung (Thinning), • abschließende Niedrigenergiepolitur bzw. Endpolitur. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M28 | Workflow-Unterstützung für die APT-Spitzenpräparation Das System muss die Präparation von APT-Spitzen (Needle Milling) mit geeigneten Haltern und softwaregestützten Workflows unterstützen. Hierzu gehören insbesondere: • Definition bzw. Auswahl der Zielregion, • Erstellung der erforderlichen Trench-Strukturen, • Undercut der Probe, • Lift-Out und Positionierung, • Befestigung auf geeigneten APT-Probenträgern oder funktional gleichwertigen Trägersystemen, • reproduzierbare Endbearbeitung der APT-Spitze | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
Gasinjektion und Prozessfähigkeit (GIS) | M29 | Gasinjektionssystem (GIS) mindestens für Pt, W und C-Abscheidung (oder funktional gleichwertig). | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M30 | Sichere Handhabung und Kennzeichnung der verwendeten Kartuschen/Prozesschemikalien; Dokumentation der Sicherheitsdaten. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
Workflow, Software und Daten | M31 | Integriertes Gesamt-Softwarepaket oder miteinander kommunizierende Einzel-Softwarepakete zur Steuerung aller Systemkomponenten (FIB, SEM, Detektoren, Stage, GIS, Manipulator). • Vollständige Steuerung von SEM, FIB, Detektoren, Stage, GIS und Manipulator aus einer konsistenten Bedienumgebung. • Software zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Bild- und Analytikdaten (REM/EDX/STEM/EBSD). • Speicherung und Wiederverwendung von Prozess-/Messparametern (Rezepte). • (Teil-)automatisierte TEM-Lamellen und/oder APT-Spitzen Präparation • 3D-Workflows (Serienschliff/Tomographie) • Protokollierung von Mess- und Prozessbedingungen. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M32 | Automatisierung und Workflow-Unterstützung Das System muss die Erstellung, Speicherung und Ausführung reproduzierbarer Präparations- und Messworkflows unterstützen. Hierzu gehören insbesondere: • Unterstützung automatisierter oder halbautomatisierter Präparations- und Messsequenzen (z. B. Lamellenpräparation, 3D-Serienschliffe oder vergleichbare Workflows), • workflowbasierte Rezepte oder Vorlagen zum schnellen Abruf definierter Betriebszustände, • Speicherung und Wiederverwendung von Strahlbedingungen, Bearbeitungsmustern, Abscheideparametern und weiteren relevanten Prozessparametern, • reproduzierbare Wiederholung definierter Workflows, • Batch-Verarbeitung mehrerer Präparations- oder Messaufgaben, sofern systemseitig verfügbar | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M33 | Protokollierung relevanter Mess- und Prozessparameter als Metadaten; eindeutige Zuordnung zu Datensätzen. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M34 | Datenexport und FAIR-Konformität • Export von Rohdaten und Auswertedaten in nicht proprietäre Formate oder dokumentierte offene Formate (z. B. TIFF/PNG/CSV/EMSA oder dokumentiert offene Formate z.B. CSV,XML). • Export relevanter Metadaten (Messparameter, Kalibrierungen, Geräteeinstellungen, Prozessrezepte). • Dokumentierte Datenstrukturen; Unterstützung langfristiger Archivierung. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn möglich; Fail sonst
| M35 | Programmierschnittstellen (API) • Dokumentierte Programmierschnittstelle (z. B. Python) oder funktional gleichwertig für Automatisierung und Datenzugriff. • Zugriff auf grundlegende Steuerfunktionen und auf Mess-/Metadaten (im Rahmen der Systemarchitektur). | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M36 | Möglichkeit zur Offline-Auswertung (Lizenzen/Viewer) und zur langfristigen Archivierung. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn möglich; Fail sonst
| M37 | IT-Kompatibilität mit Windows-Umgebung oder vergleichbar | IT-Beschreibung, Systemanforderungen | Pass, wenn nachvollziehbar nachgewiesen; Fail sonst
| M38 | Remote-Zugriff für Wartung und Diagnose, sicher konfigurierbar | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn technisch möglich und beschrieben; Fail sonst
Experimentelle Erweiterbarkeit | M39 | Schnittstellen und Platzreserven zur Integration zusätzlicher Detektoren/Module (z. B. weitere SE/BSE-Detektoren, RAMAN, Soft-X-ray, Kryo-Optionen) sofern systemseitig möglich. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn möglich; Fail sonst
| M40 | Softwareseitige Erweiterbarkeit und dokumentierte Upgradepfade. | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | Pass, wenn vorhanden; Fail sonst
Betriebs- und Umwelt- bedingungen | M41 | Stabiler Betrieb unter üblichen Laborbedingungen: 18–25 °C | Technische Beschreibung, Systembeschreibung | Pass, wenn zulässiger Betriebsbereich dies umfasst; Fail sonst
| M42 | Stabiler Betrieb unter üblichen Laborbedingungen: 30–65 % rel. Luftfeuchte | Technische Beschreibung, Systembeschreibung | Pass, wenn zulässiger Betriebsbereich dies umfasst; Fail sonst
| M43 | Angabe der zulässigen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Druck) | Technische Beschreibung, Systembeschreibung | Pass, wenn vollständig angegeben; Fail sonst
| M44 | Angabe der maximalen Wärmeabgabe des Systems | Technische Beschreibung, Systembeschreibung | Pass, wenn angegeben; Fail sonst
| M45 | Beschreibung der Anforderungen an die Vibrationsumgebung und ggf. erforderlicher Maßnahmen | Technische Beschreibung, Systembeschreibung | Pass, wenn beschrieben; Fail sonst
| M46 | Angabe der benötigten Medienanschlüsse (Strom, Gase, Kühlung, Druckluft etc.) | Technische Beschreibung, Systembeschreibung | Pass, wenn vollständig angegeben; Fail sonst
| M47 | Beschreibung von Aufstellfläche, Gewicht und Transportwegen | Technische Beschreibung, Systembeschreibung | Pass, wenn vollständig angegeben; Fail sonst
| M48 | Angabe der Geräuschentwicklung im Betrieb | Technische Beschreibung, Systembeschreibung | Pass, wenn angegeben; Fail sonst
Sicherheit und Normkonformität | M49 | Das System muss den geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen und für den Betrieb in einer wissenschaftlichen Laborumgebung geeignet sein. Aufgrund des Betriebs mit Hochspannung und der Entstehung von Röntgenstrahlung ist das System als Störstrahler auszulegen und entsprechend abzusichern. Mindestanforderungen: • CE-Konformität für das Gesamtsystem. • Einhaltung relevanter Normen für elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit (z. B. DIN EN 61010-1 und DIN EN 61326-1 oder gleichwertig). • Sichere Auslegung von Hochspannungs- und Vakuumsystemen. • Geeignete Abschirmung und Schutzmaßnahmen zur Begrenzung von Röntgenstrahlung gemäß geltenden Vorschriften für Störstrahler. • Geeignete Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch bewegliche Teile und heiße Oberflächen. • Vorhandensein von Not-Aus-Einrichtungen. • Sichere Handhabung der verwendeten Prozessgase. • Bereitstellung aller sicherheitsrelevanten Dokumentationen, Konformitätserklärungen und Betriebsanleitungen. | Konformitätserklärung / Herstellererklärung | Pass, wenn Nachweis vorliegt; Fail sonst
Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, Abnahme und Schulung | M50 | Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und betriebsbereite Übergabe eines Dual-Beam-FIB-Systems durch fachkundiges Personal | Technische Angebotsbeschreibung, Lieferumfang, Projektplan | Pass, wenn vollständige Leistung angeboten; Fail bei unvollständigem Leistungsumfang
| M51 | Einweisung/Schulung des Bedien- und Wartungspersonals (mindestens 3 Tage) | Schulungskonzept, Umfang, Teilnehmerzahl | Pass, wenn Schulung vollständig angeboten und beschrieben; Fail sonst
| M52 | Übergabe vollständiger Systemdokumentation inkl. Bedienung, Wartung und Sicherheit | Dokumentationsverzeichnis, Muster/Gliederung | Pass, wenn vollständig zugesichert; Fail sonst
| M53 | Verbrauchsmaterialien und Initialausstattung Das Angebot muss eine Initialausstattung enthalten, die einen unmittelbaren Betrieb nach Installation ermöglicht. Der Anbieter hat anzugeben: • enthaltene Verbrauchsmaterialien • empfohlene Ersatzteile für den Anfangsbetrieb | Bieterbestätigung und Beschreibung | Pass, wenn enthalten und beschrieben; Fail sonst
| M54 | Angabe einer verbindlichen Lieferzeit ab Auftragserteilung | Angebotsangabe, Terminplan | Pass, wenn verbindlich angegeben; Fail sonst
| M55 | Detaillierter Projektplan mit mindestens folgenden Meilensteinen: • Auftragsbestätigung und Projektstart • Detailplanung und Spezifikationsabstimmung • Fertigstellung des Systems • Lieferung an den Aufstellort • Installation und Aufbau • Inbetriebnahme • Durchführung der Abnahmetests • Übergabe in den Routinebetrieb und Benennung einer verantwortlichen Projektleitung und regelmäßige Abstimmung mit dem Auftraggeber | Projektplan/Projektorganisationsplan | Pass, wenn vollständig vorgelegt; Fail sonst
| M56 | Abnahmekonzept das mindestens umfasst: • Abnahmetests der technischen Mindestanforderung • Gemeinsame Abnahme durch Auftraggeber und Auftragnehmer • Erfolgreicher stabiler Betrieb über mindestens eine Woche vor Abnahme • Abnahme erst nach stabiler Betriebsfähigkeit ohne wesentliche Fehlermeldungen • Bereitstellung qualifizierten Personals und erforderlicher Messmittel für die Abnahme • Dokumentation der Abnahme in einem Abnahmeprotokoll mit Prüfungen, Messergebnissen, Abweichungen, Mängelliste und Fristen • Nachbesserung bei Nichterfüllung und ggf. erneute Prüfung | Abnahmeprüfplan | Pass, wenn vorgesehen und prüfbar; Fail sonst
Service, Wartung und Ersatzteilversorgung | M57 | Gewährleistungszeit von mindestens 12 Monaten Der Auftragnehmer hat während der Gewährleistungszeit folgende Leistungen bereitzustellen: • Technischer Support • Fehlerdiagnose • Reparatur oder Austausch defekter Komponenten • Wiederherstellung der spezifizierten Leistungsfähigkeit • Wiederinbetriebnahme nach Störungen • Bereitstellung notwendiger Softwareupdates | Herstellerbestätigung | Pass, wenn vollständig bestätigt; Fail sonst
| M58 | Bereitstellung eines Wartungskonzepts, das mindestens umfasst: • Empfohlene Wartungsintervalle. • Beschreibung präventiver Wartungsmaßnahmen. • Hinweise zu erforderlichen Verbrauchsmaterialien. • Empfehlungen zur Sicherstellung langfristiger Systemstabilität. Optional können Wartungsverträge angeboten werden. | Servicekonzept | Pass, wenn beschrieben; Fail sonst
| M59 | Angabe der Reaktionszeiten im Servicefall und der Verfügbarkeit von technischem Support, eventuell in Abhängigkeit von möglichen Serviceverträgen | Servicekonzept | Pass, wenn angegeben; Fail sonst
| M60 | Softwarepflege und Langzeitunterstützung Der Anbieter muss bereitstellen: • Fehlerkorrekturen und Sicherheitsupdates. • Der Anbieter hat die Pflege der Software für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren sicherzustellen oder eine gleichwertige Lösung zur langfristigen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und IT-Sicherheit darzustellen. • Informationen zu Software-Roadmap und Supportzyklen. | Service-/Wartungskonzept | Pass, wenn zugesichert; Fail sonst
| M61 | Sicherstellung der Ersatzteilversorgung: • Verfügbarkeit von Ersatzteilen für das angebotene System für mindestens 10 Jahre nach Lieferung. • Angabe, ob und in welchem Umfang eine Ersatzteilversorgung von bis zu 15 Jahren möglich ist. • Bereitstellung kritischer Ersatzteile innerhalb angemessener Lieferzeiten. • Transparente Ersatzteilstrategie einschließlich Information über Abkündigungen. • Strategien zum Umgang mit technologischer Obsoleszenz. • Möglichkeiten für Ersatz oder Upgrade. | Erklärung zur Ersatzteilversorgung | Pass, wenn zugesichert; Fail sonst
Vorführ-/Demo-/Gebrauchtgerät | M62 | Sämtliche Mindestanforderungen gelten auch für Vorführ- oder Gebrauchtgeräte (sofern angeboten); angebotene Vorführ- oder Gebrauchtgeräte müssen 2023 oder später installiert sein | Hersteller-/Bietererklärung | Pass, wenn zugesichert; Fail sonst
| M63 | Bei Vorführ-/Gebrauchtgeräten: Angabe von Baujahr, Seriennummer, Betriebsdauer sowie Wartungs- und Servicehistorie | Gerätespezifische Dokumentation | Pass, wenn vollständig vorgelegt; Fail sonst
2. technische Übererfüllung (wertungsrelevant)
| Nr. | Abgeleitete Anforderung | Nachweis durch Bieter | Wichtungsfaktor
Erweiterte analytische, präparative oder experimentelle Möglichkeiten oder verbesserte oder erhöhte technische Spezifikationen | Ü01 | Zusätzliche oder verbesserte Detektoren/Module (z. B. weitere SE/BSE, RAMAN, Soft-X-ray, niedrige-kV Optimierungen, bessere EDX, EBSD-Spezifikationen) die über die Mindestanforderungen hinausgehen. Bewertet werden dabei: • zusätzlicher Kammerdetektor: 1 Punkt • Integration eines RAMAN-Spektrometers: 1 Punkt • Integration eines Soft-X-Ray-Detektors: 1 Punkt • gegenüber den Mindestanforderungen technische verbessertes oder zusätzliches EDX-System: 1 Punkt • gegenüber den Mindestanforderungen technische verbessertes bessere EBSD-System: 1 Punkt | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | 15%
| Ü02 | Zusätzliche oder erweitere Funktionalitäten zum Probenhandling Bewertet werden Funktionen, die über die Mindestanforderungen hinausgehen und einen nachweisbaren wissenschaftlichen Mehrwert hinsichtlich Probenqualität, Geschwindigkeit oder Bedienkomfort bieten. Bewertet werden dabei: • Probenwechselsystem mit Schleuse (Load-Lock) zur Minimierung von Kontamination und Stillstandszeiten: 2 Punkte • Unterstützung von Kryo-Stage-Konfigurationen für verschiedene Probenhalter und Anwendungen: 2 Punkte • Unterstützung der kontaminationsarme/oxidationsarme Probenhandhabung: 1 Punkt | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | 20%
| Ü3 | Optionen/Funktionen für oxidationsbasiertes Ätzung (z.B H2O) bzw. Halohgenbasiertes Ätzen können angeboten werden. Bewertet werden dabei: • Waserdampf: 2 Punkte • 1 Hologenbassierte Gas: 1 Punkt • 2 Hologenbassierte Gase: 2 Punkte • 3 Hologenbassierte Gase: 3 Punkte | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | 2.5%
| Ü4 | zusätzliche und erweiterte Funktionen des Mikromanipulators die über die Mindestanforderungen (M26) hinausgehen. Bewertet werden dabei: • vorhandene motorisierte compuzentrische Rotation bei der die Spitze während der Drehung im Sichtfeld bleit: 5 Punkte | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | 10%
| Ü5 | zusätzliche und erweiterte Funktionen der Probenstage die über die Mindestanforderungen (M17-M18) hinausgehen. Bewertet werden dabei: • erweiterete Verfahrwege X,Y > 120mm: 0,5 Punkt • erweiterete Verfahrwege Z > 35mm: 0,5 Punkt • erweiterter Kippbereich: T <= -30°: 1 Punkt • erweiterter Kippbereich: T <= -40°: 2 Punkte • erweiterter Kippbereich: T >= 80°: 1 Punkt • erweiterter Kippbereich: T >= 90°: 2 Punkte | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | 10%
| Ü06 | Erweiterte präparative Infrastruktur Anbieter können ergänzende Komponenten oder Systeme anbieten, die den Gesamtworkflow unterstützen oder erweitern. Diese Leistungen werden berücksichtigt, sofern sie einen nachvollziehbaren Mehrwert für Betrieb, Workflow oder zukünftige Erweiterbarkeit darstellen. Bewertet werden dabei: • Präparationsgeräte oder -werkzeuge zur ionengestütze Probenvorbereitung: 3 Punkte • Lösungen zur Integration von Präparation, Analyse und Auswertung: 2 Punkte | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | 25%
| Ü07 | Trigger- und Synchronisationsschnittstellen für externe Komponenten Bewertet werden dabei: - Vorhandensein und Dokumentation dieser Schnittstelle: 5 Punkte | API-Dokumentation, Funktionsbeschreibung | 2.5%
| Ü8 | Geeignete zusätzliche Schnittstellen (z.B. Ports) zur Integration weiterer externer experimenteller Komponenten die über die Mindestanforderungen (Detektoren + M19) hinausgehen. Bewertet wird jeder zusätzliche freie Port mit 1 Punkt bis zu maximal 5 Gesamtpunkten | Software-/Workflowbeschreibung | 5%
| Ü9 | Erweiterte Automatisierung und Workflow-Unterstützung die über die Mindestanforderungen (M32) hinausgehen. Bewertet werden dabei: - Batch-Präparation mehrerer Lamellen: 1 Punkt - automatische Wiederaufnahme unterbrochener Workflows: 1 Punkt - adaptive Prozesssteuerung: 1 Punkt - automatische Qualitätskontrolle: 1 Punkt - automatische Dokumentation sämtlicher Prozessschritte: 1 Punkt | Software-/Workflowbeschreibung | 5% | 5
| Ü10 | USV zur Ausfallsicherung bei Stromausfall im Gebäudenetz. Bewertet wird die betriebsbereite Integration in das Gesamtsystem: 5 Punkte | Technische Beschreibung, Systembeschreibung, Herstellerzussicherung | 5%
|  |  | Summe | 100%