## Grundsystem
Leistungsgegenstand: | Biplan-Kardio-Angiographie-System für Elektrophysiologische Eingriffe, Koronarangiographie, PTCA, IVUS, FFR, iFFR. Der Einsatz ist überwiegend für kardiale Interventionen geplant, diesbezüglich sollte das System optimiert sein. Die Anlage ist Teil des Ausfallkonzeptes für die Kinderkardiologie, daher ist auch unter dem Aspekt eine biplane Anlage erforderlich.
Leistungsverzeichnis
Orthopädie
Kriterium | Antwortmöglichkeit | Angaben | Einstufung | Angaben Bieter
Geräteart
Lieferung und betriebsfertige Aufstellung von 1x Biplan-Kardio-Angiographie-System zur schnellstmöglichen Installation. Die neue Anlage muss den aktuellen medizinischen Standards entsprechen, alle notwendigen diagnostischen und interventionellen Anwendungen eines Herzzentrums ermöglichen und sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren lassen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die Speicherung wird ausschließlich und die Nachverarbeitung hauptsächlich im vorhandenen Bildmanagementsystem ISCV / Sectra PACS erfolgen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
technische und baufachliche Änderungen sind mitanzubieten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Medienversorgung ab den Schalträumen und anlagenspezifischen Unterverteilungen müssen die Bieter die bewerten und mit anbieten, so dass eine betriebsbereite mangelfreie und durch die Fachstellen abgenommene betriebsbereite Anlage übergeben wird | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die Anlage muss allen einschlägigen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, insbesondere: EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) Strahlenschutzrecht | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Klinische Anwendung
Biplan-Kardio-Angiographie-System für Elektrophysiologische Eingriffe, Koronarangiographie, PTCA, IVUS, FFR, iFFR. Der Einsatz ist überwiegend für kardiale Interventionen geplant, diesbezüglich sollte das System optimiert sein. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Allgemeines
Hersteller | Text |  | Informationskriterium
Modell | Text |  | Informationskriterium
Markteinführung wann | Text |  | Informationskriterium
Deutsche Sprache bei: Bedienoberfläche, Handbuch, Fehlermeldungen, Softwareaktualisierungen (Updates und Upgrades) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Gewicht des Gesamtsystems | kg |  | Informationskriterium
Minimal bauliche Veränderungen im vorhandenen Behandlungsraum, siehe hierzu die beigefügten Baupläne der Räumlichkeiten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Möglichst kurzes Bauzeitfenster zur Minimierung von Betriebsunterbrechungen | Angabe in Wochen | Maximal erreichbare Punkte: 100 abgestufte Bewertung (je weniger, desto besser) (Bestwert/Wert des zu bewertende Angebot) * maximal zu erreichenden Punktzahl | Bewertungskriterium
Upgradefähigkeit für zukünftige Erweiterungen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Vollständige Integration in die bestehende Philips Software- und Netzwerkstruktur (Hämodynamik-System) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Kann als Alternative zu einem Neugerät auch ein generalüberholtes System angeboten werden? Ergänzung bei Angebot Refubished-System: Daten zum System: Hersteller: Modell Baujahr Betriebsstunden Vollgewährleistung 2 Jahre | ja / nein | 50 / 0 | Bewertungskriterium
Integrierte Echtzeit-Dosimetrie | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Angiographie-basierte Physiologie | ja / nein | 20 / 0 | Bewertungskriterium
Einzelkomponenten
C-Bogen
C-Bögen: die beiden C-Bögen sind so montiert, dass sie eine gleichzeitige Bildgebung aus zwei verschiedenen Richtungen (meist frontal/anterior-posterior und seitlich/lateral) ohne gegenseitige Behinderung ermöglichen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Im Notfall freier Zugang zum Kopf des Patienten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Angulationsbereich LAO/RAO Projektion mindestens +- 130 Grad | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Angulationsbereich cranial Projektion mindestens 45 Grad | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Angulationsbereich caudal mindestens 45 Grad | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Fokus-Detektor-Abstand motorisch verstellbar mindestens zwischen 90 und 120 cm | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Intelligente Kollisionsüberwachung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Darstellung des Patientenbilds auf dem Monitor immer korrekt als "Kopf oben", unabhängig von der vertikalen C−Bogendrehung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatische Drehung der Blende in Abhängigkeit von der vertikalen C−Bogendrehung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Patientenlagerungstisch
Bodenmontiert, mit strahlendurchlässiger, schwimmender, horizontal und vertikal kippbarer und motorisch verstellbarer Tischplatte aus Carbonfaser (oder gleichwertigem Material) | ja / nein Bei Verwendung eines gleichwertigen Materials ist das eingesetzte Material anzugeben. |  | Pflichtkriterium
Motorische Höhenverstellung der Patientenlagerungsplatte mindestens von 78 bis 110 cm | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Drehbereich der Patientenlagerungsplatte (horizontal um die Vertikalachse der Tischbasis) mindestens +- 120 Grad | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Länge der Patientenlagerungsplatte mindestens 228 cm | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Max. Patientengewicht mindestens 250 kg | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Zusätzlich mögliche Belastung der Patientenlagerungsplatte durch notwendiges Zubehör mindestens 60 kg | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Zusätzlich mögliche Belastung der Patientenlagerungsplatte bei Reanimation mindestens 100 kg | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Matratze besteht aus visco-elastischem Schaum mit hoher Flexibilität und passt sich unter dem Einfluss von Körpergewicht und −wärme zur optimalen Entlastung der Wirbelsäule der individuellen Körperform an. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Strahlenabsorption der Matratze(Aluminiumgleichwert bei 100 kV, Al−HWD 3,7 mm, nach CFR) < 0,6 mm Al | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Vorrichtungen zur Lagerungen der Arme am Körper (beidseitige Armschienen mit entsprechender Länge) sowie Überkopf (Haltegriffe) sind vorhanden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Röntgengeneratorsystem
HF Generator mit integrierter Systemsteuerung und automatischer Regelung der Strahlungsleistung für alle Durchleuchtungs− und Aufnahme−Betriebsarten. Die für alle kardio-vaskulären und interventionellen Anwendungen notwendigen Betriebsarten wie DSA, gepulste Durchleuchtung, Einzelschuss und kV−Reduzierungstechnik werden ohne Einschränkung unterstützt. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Cine Mode wurde mit angeboten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Automatische Fehlererkennung mit Anzeige | ja / nein |  | Informationsfrage
Generator ist einstellbar ohne Testschuss | ja / nein |  | Informationsfrage
Beschreiben Sie bitte die angewandten Technologien zu Dosisreduktion: | Text |  | Informationsfrage
Mindestens 100 programmierbarer Organprogramme für Durchleuchtung und Aufnahme | ja / nein |  | Informationsfrage
Eine automatische kV / mA und Pulsbreitenregelung ist integriert | ja / nein |  | Informationsfrage
Multipuls−Konverterfrequenz angeben: | Text |  | Informationsfrage
Max. Generatorleistung angeben (IEC 601−2−7) in mA | mA |  | Informationsfrage
bei kV | kV |  | Informationsfrage
kV bei Aufnahme mindestens im Bereich <= 50 bis >= 125 kV | ja / nein |  | Informationsfrage
mA bei Aufnahme mindestens im Bereich <= 100 bis >= 1000 mA | ja / nein |  | Informationsfrage
kV bei kontinuierlicher Durchleuchtung mindestens im Bereich <= 50 bis >= 125 kV | ja / nein |  | Informationsfrage
mA bei kontinuierlicher Durchleuchtung mindestens im Bereich <= 0,1 bis >= 24 mA | ja / nein |  | Informationsfrage
Maximale kontinuierliche Leistung im Durchleuchtungsmodus mindestens 3000 W | ja / nein |  | Informationsfrage
Max. mA im gepulsten Durchleuchtungsmodus angeben: | mA |  | Informationsfrage
Pulsfrequenz in kHz angeben: | kHz |  | Informationsfrage
Pulsbreite von bis: | von - bis |  | Informationsfrage
Generatorgesteuerte gepulste Durchleuchtung? | ja / nein |  | Informationsfrage
Gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung? | ja / nein |  | Informationsfrage
Es können bei höheren Bildfrequenzen mit niedrigerer Dosis, z.B. in der Pädiatrie digitale Subtraktionsangiographien durchgeführt werden | ja / nein |  | Informationsfrage
Welche dosissparenden Bildaufnahmefrequenzen sind in der Niedrigdosis−Subtraktionsangiographie möglich?: | Text |  | Informationsfrage
In welcher Matrix und bei welcher Bittiefe im Bildsystem erfolgen in der Niedrigdosis−Subtraktionsangiographie Aufnahme, Anzeige und Abspeicherung?: | Text |  | Informationsfrage
Sind nachfolgende Einstellungsparameter für die Organprogramme möglich?
kV−ms−Absorptionskurve? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
mA-Bereich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Dosis? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Focus? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kantenanhebung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Fensterung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Messfeld? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bildfrequenz? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Zusätzliche Filter? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Röntgenstrahler und Blendensystem
Mindestens Zwei-Foken-Hochleistungsröntgenstrahler für konstante, geräuschlose Rotation mit geeigneten Brennflecken für Feindetails und auch langen Interventionen bei jeder Patientengröße. Es dürfen keine Unterbrechungen durch notwendige Röhrenkühlungen auftreten. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die richtige Einblendung für alle Anwendungen und die richtige Filterung für die geringst mögliche Dosis wird durch das Blendensystem sichergestellt. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bauart der Röntgenröhre. Bei Drehanoden Lagertechnologie der Anode angeben: | Text |  | Informationsfrage
Gittersteuererung für bestmögliche Bilder mit geringstmöglicher Strahlenbelastung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wird die Flach-Emitter-Technologie benutzt? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bitte maximalen Röhrenstrom in der Durchleuchtung in mA angeben: | mA |  | Informationsfrage
Ist eine gute Bildqualität auch bei adipösen Patienten möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Brennfleckengrößen angeben: | Text |  | Informationsfrage
Wärmespeicherkapazität der Anode in MHU: | MHU | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Wärmespeicherkapazität des Strahlers in MHU: | MHU | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Wärmeabgabe der Anode in HU/min: | HU/min | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Röhrenkühlungsmethode: | Text |  | Informationsfrage
Kontinuierliche Belastbarkeit der Röhre >=2500 W | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Belastbarkeit der Röhre Kurzzeit (für 10 min): | kW | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Belastbarkeit der Röhre Kurzzeit (für 20 min): | kW | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
mindestens zusätzliche Filterung von 0,1 mm Cu-Äquivalent | ja / nein |  | Pflichtkriterium
bei der Anwendung an Kindern: 3,0 mm Al-Äquivalent + 0,1 mm Cu-Äquivalent (z. B. fest eingebaut) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Welche Spektralfilterungen sind mit dem Strahler möglich?: | Text |  | Informationsfrage
Dosisreduktion nach DIN 6868-150 im pädiatrischen Durchleuchtungsbetrieb am Körperstamm | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Maximale Abkühlrate des Strahlers in KW: | kW | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Die Spektralfilter sind über die gesamte Untersuchungsdauer und Intervention einsetzbar | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Beschreiben Sie weitere Methoden zur Herabsetzung der Dosis: | Text |  | Informationsfrage
Beschreiben Sie das Blendensystem: | Text |  | Informationsfrage
Die Blenden lassen sich ohne Strahlung am Speicherbild positionieren | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bildaufnahmesystem
Das Bildaufnahmesystem ist digital und besteht aus einem dynamischen Flachdetektor. Es ist geeignet für die schnelle Bilddatenerfassung mit bis zu 30 B/s | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Aufnahmematrix 1024x1024 mit mindestens 14 Bit | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Integrierte Messkammer zur Erfassung des Dosis−Flächen−Produktes | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Größe des aktiven Aufnahmefelds mindestens 18 x 18 cm | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mindestmaß der längsten Kantenlänge muss 18 cm betragen |  |  | Pflichtkriterium
Sind vergrößerte Darstellungen möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wenn ja, welche? Größe (B x H) in cm und Aufnahmematrix angeben: | Text |  | Informationsfrage
Zum Ausgleich der Bildrotation bei den unterschiedlichen Arbeitspositionen des Stativs ist eine automatische synchrone Drehung der Detektor− und Blendeneinheit vorhanden | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die maximale räumliche Auflösung des Flachdetektors beträgt mindestens 2,7 LP/mm | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Pixelgröße liegt bei <= 190 μm | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Aufnahmegeschwindigkeit beträgt mindestens 30 Bilder/s | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Display−Deckenstativ und Flachbildschirme
Anforderungen nach DIN 6868-157 für Raumklasse 2 müssen erfüllt sein | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Der Splitscreen Flachbildschirm bzw. die Monitorampel ist im Untersuchungsraum auf einem geeigneten Deckenträger befestigt und im Untersuchungsbereich uneingeschränkt verfahrbar und drehbar | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die Bilddiagonale beträgt mindestens 65“ und 8 Megapixel Auflösung | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Monitor mit bis zu 10 Eingängen für Videosignale | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die Auflösung beträgt mindestens 2.560 x 1.600 Pixel | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Garantierte Helligkeit über die Lebensdauer mindestens 600 cd/m² bei einem Kontrastverhältnis von mindestens 800:1 | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Maximale Helligkeit bitte angeben! | cd/m² | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Kontrastverhältnis bitte angeben! | ___ : 1 | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Die Bilddarstellung muss flimmer- und verzerrungsfrei sein | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Live- und Referenzdisplay sind im Splitscreen integriert | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Das neu angeschaffte Avvigo+ HD Ivus Konsole kann als Festinstallation aufgerüstet werden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
OCT/FFR/Coroventis wird gerade aufgerüstet und kann weiterhin als Festinstallation integriert bleiben | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Analoge und digitale Bildinformationen von externen Ultraschallgeräten können auf dem Splitscreen dargestellt werden (Installation mit entsprechenden Anschlüssen und galvanischer Trennung) | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Maximale Anzahl der externen Anschlüsse für Monitore | Anzahl |  | Informationsfrage
Die Flachbildschirme im Kontrollraum müssen wandhängend sein | ja / nein |  | Informationsfrage
Anzahl der Monitore im Kontrollraum mindestens 4 | ja / nein |  | Informationsfrage
Anzahl der Monitore im Kontrollraum lt. Angebot: | Anzahl |  | Informationsfrage
Art der Monitore (TFT, LCD, CRT): | Text |  | Informationsfrage
Hersteller und Modell / Typ angeben: | Text |  | Informationsfrage
Bildschirmdiagonale (cm): | cm |  | Informationsfrage
Horizontalfrequenz (kHz): | kHz |  | Informationsfrage
Vertikalfrequenz (Hz): | Hz |  | Informationsfrage
Auflösung (Pixel): | Pixel x Pixel |  | Informationsfrage
Maximale Leuchtdichte (cd/m²): | cd/m² |  | Informationsfrage
Betrachtungswinkel horizontal / vertikal (Grad): | Grad |  | Informationsfrage
Automatische Helligkeitsregulierung abhängig Raumhelligkeit | ja / nein |  | Informationsfrage
Wie viel Bildschirmarbeitsplätze sind als Befundungsmonitore zugelassen: | Anzahl |  | Informationsfrage
Im Untersuchungs- und Kontrollraum besteht uneingeschränkte Bedienmöglichkeit, Bilddarstellung und -wiedergabe sowie die Einblendung der phys. Signale sind möglich | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Digitale Bildgebung und Nachverarbeitung (betrifft ausschließlich die Software an der Konsole!)
Das digitale Bildverarbeitungssystem dient der Unterstützung der kardiologischen Arbeit. Es unterstützt mit neuester Technologie alle Nachverarbeitungs− und Darstellungsmerkmale der kardiologischen Untersuchungen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Das digitale Bildverarbeitungsystem ermöglicht Bildaquisition und -verarbeitung im Echtzeitbetrieb mit mindestens 30 Bildern/Sekunde | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Bildspeicherkapazität der internen Festplatte bei 1024² x 12 Bit liegt bei mindestens 100.000 Bildern | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bildaufnahmefrequenzen mit digitaler Echtzeitfilterung mindestens 0,5 bis 7,5 / 10 / 15 und 30 Bildern/s | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Weitere Bildaufnahmefrequenzen bitte angeben (in Bildern/s): | Text |  | Informationsfrage
Diese Aufnahmen können sowohl als Einzelbild als auch als Serienaufnahmen mit zeitgesteuerter und manuell variabler Bildfrequenz durchgeführt werden. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Online−Überlagerung von aktiver Durchleuchtung und Referenzbild ist möglich. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Im Untersuchungsraum ist die Steuerung aller Aufnahmeparameter zur Bildaquisition und der erforderlichen Nachbearbeitungs− und Analysenprogramme dem Untersucher in unmittelbarer Patientennähe möglich. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Im Kontrollraum muss die Steuerung aller Aufnahmeparameter zur Bildakquisition, der erforderlichen Nachverarbeitungs− und Analyseprogramme frei konfigurierbar für die gängigen kardiologischen Anwendungen möglich sein. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Notwendige Akquisitionstechniken
Durchleuchtung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Digital gepulste Durchleuchtung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Digitale Angiographie | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Der Versand der Daten erfolgt automatisch. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Speichern von Durchleuchtungsbildern | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Speichern von Szenen | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Max. Zeitspanne für die Speicherung von Szenen (bei 3B/s) in Sekunden: | s | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Cine-Mode wurde mit angeboten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Bildbearbeitungsfunktionen (betrifft ausschließlich die Software an der Konsole!)
Online Bildharmonisierung / dynamische Dichte−Optimierung im Durchleuchtungs− und Aufnahmebetrieb | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatische Lückenfüllung für flimmerfreie Bilddarstellung bei allen Bildfrequenzen (Gap filling) | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Online Harmonisierung wird bei Bildraten bis zu 30 Bilder/s unterstützt. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Parallele Aufnahme, Verarbeitung, Darstellung und Speicherung im Hintergrundbetrieb sind möglich. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatische Realtime−Verarbeitung mit Kantenanhebung, Kontrastanhebung, Fensterung und Bildfilterung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Zooming, Roaming, elektronische Blende | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Strahlungsblende wird automatisch für die Durchleuchtungs− oder Aufnahmeszene entsprechend der elektronischen Blende im LIH Bild gesetzt. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Textfunktionen: Benutzerkonfigurierbare Bildbeschriftung, freie Annotation oder mittels Textbausteinen, Kommentarzeile zum Bild, R/L−Einblendung sind möglich. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Schneller und direkter Zugriff auf alle Serien, Einzelbilder ist sowohl im Untersuchungs− als auch im Kontrollraum möglich. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bildauswertung wie z. B. Distanz, Winkelmessung ist enthalten. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatische und manuelle Kalibrierung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bildumkehr | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wiedergabe der aufgenommenen Bilder in Zeitlupe, Einzelbild vorwärts und rückwärts | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Auswahl von Referenzbildern | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bedienelemente
Alle Systembewegungen von C−Bogen und Tisch sowie die wesentlichen Bilddarstellung, −wiedergabe, −verarbeitung und −analyse lassen sich vom Bediener am Tisch und vom Personal im Kontrollraum steuern. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Zur Auslösung von Durchleuchtung, Aufnahme und Tischbremse sowie zu einer weiteren konfigurierbaren Zusatzfunktion steht ein über Funk arbeitender, kabelloser Fußschalter mit mindestens 3 Tasten zur Verfügung. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Patientennahe Bedienelemente am Lagerungstisch
Ein Handgriff für Tischbewegungen | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Für Detektor−Hubsteuerung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Für C−Bogen−, Tisch− und Blendenbewegungen | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bildschirm und ein Joystick für das Bildsystem | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Für alle Durchleuchtungs− und Aufnahmearten | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Für die Durchleuchtungs−Speicherung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Für Bild−/Szenenwiedergabe und Monitordarstellung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Für die Bildnachbearbeitung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Für die qualitative Analyse | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Eine Gegensprechanlage ist integriert. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Dosisreduktion und -dokumentation
EKG getriggerte Durchleuchtung wird unterstützt für eine bewegungsfreie Darstellung von Herz und Umgebung. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bei gepulster Durchleuchtung sind Puls−, bzw. Bildaufnahmefrequenzen zwischen 0,5 und 7,5 P/s bzw. B/s möglich. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Auch bei sterilen Bedingungen können mindestens 3 Durchleuchtungsprogramme jederzeit direkt am Patiententisch angewählt werden. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Dosiswerte der Durchleuchtungsprogramme können auch unter Beibehaltung der Pulsrate einfach und schnell geändert werden. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bis zu wie viel Prozent der effektiven Dosis lassen sich mit den reduzierten Pulsraten einsparen?: | % | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Blenden und halbtransparente Filter können auch ohne jegliche Durchleuchtung, strahlungsfrei am Monitorstandbild positioniert werden. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die strahlungsfreie Positionierung der Primär− und halbtransparenten Blenden erfolgt durch grafische Anzeige im LIH. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Durchleuchtungsbilder werden gespeichert für nachträgliche Betrachtung und Dokumentation. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bis zu mindestens 512 Durchleuchtungsbilder werden automatisch gespeichert, um potentiell Aufnahmeszenen bei höherer Dosis zu ersetzen. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Eine neue Aufnahme kann ohne Testschuss erfolgen, z.B. durch Verwendung der Parameter vom vorhergehenden Durchleuchtungslauf. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Dosisflächenprodukt: Flächendosis-Produktanzeige; Dosis ''Voranzeige''; Anzeige des Dosisprotokolls | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Computer / Betriebssystem
Computerhersteller: | Text |  | Informationsfrage
Computertyp: | Text |  | Informationsfrage
Anzahl Prozessoren: | Anzahl |  | Informationsfrage
CPU Typ und Geschwindigkeit: | Text |  | Informationsfrage
RAM Ausbau: | GB |  | Informationsfrage
Verfügbarer Speicherplatz für Bilddaten auf der Festplatte: | GB |  | Informationsfrage
Betriebssystem angeben: | Text |  | Informationsfrage
Virenscanner Hersteller / Typ angeben: | Text |  | Informationsfrage
Monitorhersteller: | Text |  | Informationsfrage
Monitortyp / -größe (Diagonale in cm): | Text |  | Informationsfrage
CD / DVD Brenner vorhanden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgung der Bild- und Steuerrechner zur Überbrückung von ca. 15 Sekunden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Bedienoberfläche / Schnittstellen
Ist eine einheitliche Bedienoberfläche (User Interface) auf allen Computersystemen vorhanden ? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Beschreibung des User Interface | Text |  | Informationsfrage
Deutsche Tastaturen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Sind die nachfolgenden Schnittstellen zur Übergabe von Bilddaten an das vorhandene KIS/RIS/PACS vorhanden.
DICOM MWM (Modality Worklist Management) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM C-Store | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM Radiation Dose Structured Report | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM RT - Schnittstelle zur Übergabe von Bildern und Daten an ein Therapieplanungssystem | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatischer Versand des Dosisreportes an einen separaten Server via Dicom SR | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM Conformance Statement als Anlage beigefügt | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Anwendungsprogramme
Patientenverwaltung
Patientenauswahl mit Sortier− und Suchfunktionen sowie Anzeige aller Patienten und Studieninformationen (Anzahl Szenen/Bilder, Untersuchender, Anmerkungen, etc.) | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Importieren, exportieren, speichern und archivieren und löschen von Bilddaten und Patientendaten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Das strukturierte Löschen (Löschen anhand zu bestimmender Kriterien: z.B. Datum, Füllstand Festplatte, Frist, Zeitraum usw.) kann durchgeführt werden. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Funktionalitäten und Auswertungen: Fenstertechnik, Kantenanhebung, Bildumkehr, Bildvor- und Rücklauf | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wiedergabe der gesamten Untersuchung als Kinoschleife mit bis zu wieviel Bildern?: | Bilder | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Ist die Kinoschleife mit variabler Bildfrequenz möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Lassen sich ausgewählte Serien löschen? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist die Bedienoberfläche durch den Anwender konfigurierbar? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Auswahl der Referenzbilder | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Digitales Zoomen | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Einblendung individueller Texte | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bilddaten von anderen Stationen lassen sich im Netzwerk via DICOM Send aus dem PACS (Sectra IDS7 bzw. Philips ISCV) oder direkt von einer anderen Modalität schicken und in die Konsole übernehmen | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bilddaten von DICOM kompatiblen CDs lassen sich importieren | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bilddaten aus dem Verwaltungsprogramm lassen sich via DICOM Send (C-Store) an andere Stationen im Netzwerk senden | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Lassen sich Bilddaten aus dem Verwaltungsprogramm auf eine CD in DICOM kompatiblem Format exportieren? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann Benutzerauthentifizierung aktiviert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann der Zugriff bestimmter Benutzer auf festgelegte Systemfunktion kontrolliert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann der Zugriff bestimmter Benutzer auf festgelegte Patientendaten kontrolliert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann der Zugriff auf medizinische Patientendaten und die Änderung von Konfigurationseinstellungen protokolliert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Existiert ein intuitives Konfigurationstool für die Einrichtung und Pflege der Sicherheitskonfiguration? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Archivieren
Datenspeicherung auf angeschlossenen Netzwerkknoten via DICOM Storage (C-Store) | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Es ist ein Viewer zur Darstellung diverser Bildtypen (XA, SC, XRF, CT, MR, NM, US) enthalten | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Die Darstellung ist in verschiedenen Layouts möglich | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Sind primäre Bildnachverarbeitungsfunktionen wie Zoomen, Fenstern, Distanz− und Winkelmessung, ROI Auswertung, Pixellinse vorhanden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Gleichzeitig Darstellung der Bilder mehrerer Patienten ist gefordert | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Existiert eine Movie−Funktion zur dynamischen Wiedergabe von Bildern? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Können Bilder direkt aus der Anwendung heraus versendet und gefilmt werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist der angezeigte Bildtext modalitätsspezifisch konfigurierbar? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Können Daten mehrerer Patienten gleichzeitig geladen und dargestellt werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Können modalitätsspezifische Fensterwerte vom Benutzer konfiguriert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Nachverarbeitungsfunktionen
Invertierung der Grauwerte | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Bilddrehung und Bildspiegelung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kommentare und Anmerkungen mit Pfeil im Bild | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Auswerte− und Messfunktionen mit Angabe der Fläche
Standardabweichung der Pixelwerte | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Min−/Maxwerte verfügbar | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Regions of Interest (Kreis, Rechteck, Freihand ROI) | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Distanzmessung / Winkelmessung / Histogramm / Profil | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist es möglich die graphischen und textlichen Aufzeichnungen zu modifizieren? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Angebotene Validierte Quantifizierungsprogramme für Auswertungen
Allgemeine Gefäßanalyse | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Quantifizierung: linker Ventrikel | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Qantifizierung: Koronaranalyse | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Allgemeine Gefäßanalysesoftware
für Gefäßdurchmesser zwischen 3 und 40 mm | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
automatische Stenoseerkennung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Stenoseauswertung mit geometrischen − und Dichte − Methoden | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatische und manuelle Kalibrierung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Distanz− und Winkelmessung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Quantifizierung: linker Ventrikel
Automatische und manuelle Ventrikelwanderkennung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Berechnung von Auswurfsfraktion, Volumen, Index | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatische und manuelle Kalibrierung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Distanz− und Winkelmessung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Quantifizierung: Koronaranalyse
Automatische Stenoseerkennung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Auswertung der Stenose mit geometrischen und Dichte−Methoden | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatische und manuelle Kalibrierung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Distanz− und Winkelmessung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Druckgradienten | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
SW−Modul für Wiedergabe & Verarbeitung angiographischer & kardiologischer Szenen
Ist die dynamische Wiedergabe von subtrahierten Szenen in 1k²−Matrix−Anzeige möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit welcher maximalen Geschwindigkeit? (Bilder/sec): | Bilder/s | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Ist die dynamische Wiedergabe von subtrahierten Szenen in 0,5k²−Matrix−Anzeige möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit welcher maximalen Geschwindigkeit? (Bilder/sec): | Bilder/s | größter Wert = 1, darunter= 0,5 | Bewertungskriterium
Ist die automatische Wiedergabe aller Szenen eines Patienten möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist Einzelbildfortschaltung möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist die dynamische Wiedergabe in gezoomter Anzeige möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist eine Änderung der Maske mit der Funktion ”Maske bewegen” möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist eine Änderung der Maske mit der Funktion ”Maske ersetzen” möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wird automatischer Pixelshift zur Anpassung der Maske an das Füllungsbild unterstützt? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wird manueller Pixelshift zur Anpassung der Maske an das Füllungsbild unterstützt? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wird flexibler Pixelshift zur optimalen Anpassung der Maske an das Füllungsbild unterstützt? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist Pixelshift in gezoomter Anzeige möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist Kantenanhebung möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann der Grad der Kantenanhebung während der dynamischen Wiedergabe geändert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wird Maximum Peak Opacification unterstützt? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist eine Zumischung des anatomischen Hintergrunds möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist eine Längenmessung möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist das Messen von Winkeln möglich? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Können Texte oder graphische Annotationen in die Bilder einer Szene eingefügt werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist es möglich einzelne Bilder einer Szene in einem PC Format (wie BMP, JPEG) zu speichern? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist es möglich eine Szene oder Teile einer Szene als AVI−File abzuspeichern? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist es möglich zwei Szenen einer Untersuchung dynamisch zu vergleichen? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wenn ja, kann die Synchronisierung frei gewählt werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist es möglich, eine Längenmessung über einen gekrümmten Streckenverlauf, z.B. einen gebogenen Gefäßverlauf, durchzuführen? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Software zur verbesserten Visualisierung von Stents
Beinhaltet das Bildsystem eine SW zur verbesserten Darstellung von Stents? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann diese patientennah, vom Patientenlagerungstisch aus bedient werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann das Ergebnis als Referenzbild gespeichert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wird das Ergebnis automatisch in Vergrößerung dargestellt? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann der Stent zusammen mit dem kontrastmittelgefüllten Gefäßlumen in Subtraktionstechnik dargestellt werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Niedrigdosis−Subtraktionsangiographie
Können bei höheren Bildfrequenzen mit niedrigerer Dosis, z.B. in der Pädiatrie digitale Subtraktionsangiographien durchgeführt werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mindestens mit folgenden dosissparenden Bildaufnahme−Frequenzen: 7,5; 10: 15 und 30 Bilder/sec? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Aufnahme, Anzeige und Abspeicherung erfolgen mindestens in 1k² Pixeln mit 12 Bit? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
DSA Funktionalität | ja / nein |  | Pflichtkriterium
EKG−getriggerte Fluoroskopie
EKG−getriggerte Durchleuchtungspulsauslösung für eine ruhige Darstellung des Katheters auch bei bewegten Objekten, z.B. für eine bewegungsfreie Darstellung von Herz und Umgebung | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Erlaubt dies den Einsatz von niedrigen Pulsfrequenzen und führt so zu einer wesentlich niedrigeren Dosis im Vergleich zur normalen Durchleuchtung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
LV−Analyse
Steht im Bildsystem ein integriertes wissenschaftliches Messprogramm zur Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des linken Ventrikels zur Verfügung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatisierte und manuelle Ventrikelwand− bzw. Konturerkennung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Berechnung der Auswurffraktion, Volumina und Indizes (Flächen−Längen− und Simpson Methode)? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit Centerline, radialen und regionalen Wandbewegungsanalysen? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit automatischen und manuellen Kalibrierungsmethoden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit Distanz− und Winkelmessung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann das Quantifizierungsergebnis im Patientenverzeichnis zu Dokumentations− und Demonstrationszwecken schnell und einfach abgespeichert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wissenschaftliche Quantitative Koronarangiographie (QCA)
Ist ein im Bildsystem integriertes Messprogramm zur objektiven, exakten und reproduzierbaren Auswertung von Gefäßen enthalten? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit automatischer Konturerkennung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit Stenosegradbestimmung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit automatischer und manueller Referenz−Durchmesserbestimmung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit automatischen und manuellen Kalibrierungsmethoden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Mit Distanz− und Winkelmessung? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Kann das Quantifizierungsergebnis im Patientenverzeichnis zu Dokumentations− und Demonstrationszwecken schnell und einfach abgespeichert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Automatische Stativpositionierung
Kann, vor allem bei interventionellen Prozeduren, durch eine automatische Stativpositionierung der Bedienablauf ohne die Notwendigkeit einer manuellen Neupositionierung optimiert werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Fährt bei Anwahl eines Referenzbildes der C−Bogen automatisch in die dem Bild zugehörige Position? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Erfolgt in Abhängigkeit der Stativpositionierung die automatische zugehörige Referenzbildauswahl? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Zusatzausstattung
Untersucher − Strahlenschutz
Oberkörperstrahlenschutz
Oberkörperstrahlenschutz an Deckenmontierten Stativ | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist der Strahlenschutz längs verfahrbar? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist der in der Höhe einstellbare Strahlenschutz gewichtsausgeglichen? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist der Strahlenschutz 360° um seinen Fixpunkt drehbar? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Besteht der Strahlenschutz aus Acrylglas mit einem Bleigleichwert von 0,5 eq? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Wie groß sind Breite und Höhe des Strahlenschutzes (BxH in cm)? | cm x cm |  | Informationsfrage
Hat der Strahlenschutz, z.B. für interventionelle Untersuchungen, eine Aussparung für den Patientenkörper? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Können Strahlenschutz und Untersuchungsleuchte in einer Laufschiene verwendet werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Sämtliche berührbare Komponenten desinfektionsmittelbeständig | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Hersteller und Modell/Typ angeben: | Text |  | Informationsfrage
Unterkörperstrahlenschutz
Strahlenschutz vorhanden zur Abschirmung des Unterkörpers der Untersucher gegen Streustrahlung vorhanden? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Kann der Unterkörperstrahlenschutz sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Patientenlagerungstisches an den Zubehörschienen befestigt werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Ist die Basiseinheit des Unterkörperstrahlenschutzes, die den Bereich von den Zubehörschienen zum Fußboden abschirmt biegsam und kann den Erfordernissen des Untersuchers angepasst werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Können die beiden anderen ansteckbaren Abschirmeinheiten von der Oberkante der Basiseinheit nach oben gerichtet werden? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Sämtliche berührbare Komponenten desinfektionsmittelbeständig | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Hersteller und Modell/Typ angeben: | Text |  | Informationsfrage
Signaleingangsbox und Kathetereingangsbefestigung
Befestigungsort der Signaleingangsbox und Kathetereingangsbefestigung an der Schiene des Untersuchungstisches? | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
Installation und Installationsplanung
Der Bieter hat vor Angebotsabgabe die baulichen Gegebenheiten (Raumgröße, Elektro, Klima, Strahlenschutz etc.) vor Ort zu prüfen. Ggfs. notwendige Umbauarbeiten sind mit anzubieten. Werden hierbei Oberflächen (Boden, Wand, Decke) geöffnet oder beschädigt, sind diese so wieder herzurichten, dass der Raum hinterher ohne weitere Nacharbeiten wie vorgesehen verwendet werden kann. Zusätzlich ist eine Aufstellung der baulichen Maßnahmen mit dem Angebot vorzulegen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Mit dem Angebot stellt der Bieter einen Aufstellungsvorschlag mit den gerätespezifischen Vorgaben zur Aufstellung des Systems sowie Angaben zu den Elektro-, Klima- und Statikvoraussetzungen zur Verfügung | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Verpackung (die Verpackung muss zurückgenommen werden!) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle und umfasst sämtliche für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen Zubehör-, Anschluss- und Nebenleistungen, einschließlich aller notwendigen Kabelverbindungen. Der Auftragnehmer schuldet eine vollständige, funktionsfähige und betriebsbereite Gesamtleistung. Nachfordungen für nicht ausdrücklich benannte, jedoch zur ordnungsgemäßen und sicheren Funktion erforderliche Bestandteile sind ausgeschlossen. Der Angebotspreis ist als Pauschalpreis zu kalkulieren und beinhaltet alle zur Herstellung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Leistungen, insbesondere Lieferung, Einbringung, vollständige Installation, Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften (zb. MDR, Röntgenverordnung, Strahlenschutzverordnung), Durchführung erforderlichen Prüfungen und sicherheitstechnischer Abnahmen sowie die betriebsfertige Übergabe. Die Einweisung des Bedienpersonals ist Bestandteil der Leistung. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Der Einbringweg muss durch den Bieter überprüft werden. Ggfs. erforderliche Maßnahmen sind in den Angebotspreis zu inkludieren, ebenso der Ausbringweg des Altsystems. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Der Bieter ist verpflichtet den Fußboden beim Transport zu schützen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Lieferung, Transportversicherung | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Projektleitung für Montagevorbereitung und Einbau | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Planung, Lieferung und Montage evtl. erforderlicher Bodenunterkonstruktionen (Fundamentrahmen) für die Aufnahme der bodenmontierten Bestandteile der Röntgenanlage | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Montage des Gesamtsystems inkl. allen erforderlichen Materials, Verkabelung zu Rechnern, Monitoren, Arbeits- und Fahrtkosten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Erstellung eines Aufstellungsvorschlags entsprechend der örtlichen Gegebenheiten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Prüfung des vorhandenen baulichen Strahlenschutzes | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Abnahmeprüfung nach Strahlenschutzverordnung | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Sachverständigenprüfung | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Erstellung eines Strahlenschutzplanes bzw. Beschreibung des Aufwands für die korrekte Ausführung des baulichen Strahlenschutzes (innerhalb der Ausschreibung) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Schulungskonzept
Einarbeitung und Applikationsunterstützung
Gesamtzahl der Mitarbeiter, die eine Einarbeitung in Deutschland durchführen können? | Anzahl |  | Informationsfrage
Standort des nächsten Applikationsspezialisten (Stadt)? | Text |  | Informationsfrage
Schulung
Schulung vor Ort, Anzahl nach Bedarf bis zur sicheren Anwendung des Systems (mindestens 2 Tage) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Anwenderschulung mit Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Grundfunktionen des Systems sowie Erläuterung aller Routineapplikationen und Übungen zu den Standard-Untersuchungstechniken | ja / nein |  | Pflichtkriterium
First-Line-Schulung für Medizintechniker mit Behandlung der Funktionsprinzipien und der Fehlererkennung, | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Zusätzliches Schulungstagekontingent für den individuellen Abruf innerhalb der ersten 24 Monate nach Inbetriebnahme | Anzahl in Tagen |  | Informationsfrage
Schulung der MPE und MTR der Stabsstelle Strahlenschutz | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Wärmeabgabe und Energieverbrauch
Wärmeabgabe
Gesamtwärmeabgabe an Kaltwasser maximal (wenn nicht wassergekühlt: an Luft) | kWh |  | Informationsfrage
Gesamtwärmeabgabe an Wasser während einer typischen Untersuchung (wenn nicht wassergekühlt: an Luft) | kWh |  | Informationsfrage
Gesamtwärmeabgabe an Wasser im ausgeschalteten Zustand (wenn nicht wassergekühlt: an Luft) | kWh |  | Informationsfrage
Gesamtwärmeabgabe an Luft im Technikraum während einer typischen Untersuchung | kWh |  | Informationsfrage
Gesamtwärmeabgabe an Luft im Technikraum im ausgeschalteten Zustand | kWh |  | Informationsfrage
Leistungsaufnahme im Ruhemodus | kWh |  | Informationsfrage
Elektrische Anschlusswerte
Maximaler elektrischer Anschlusswert (auch kurzzeitig) des Gesamtsystems | kVA |  | Informationsfrage
Benötigte bauseitige Absicherung des Gesamtsystems | A |  | Informationsfrage
Typischer Energiebedarf während der Messung | kWh |  | Informationsfrage
Energiebedarf im eingeschalteten Zustand (messbereit) | kWh |  | Informationsfrage
Energiebedarf im ausgeschalteten Zustand | kWh |  | Informationsfrage
Stromverbrauch pro Jahr unter folgenden Voraussetzungen: - 240 Arbeitstage (AT) pro Jahr - 10 h Betrieb pro Arbeitstag (AT) - davon 2/3 aktiver Betrieb, 1/3 Wechselzeiten | kWh |  | Informationsfrage
Wartung und Reparatur
Vom Hersteller vorgeschriebene Wartungen alle | Monate |  | Informationsfrage
Herstellerangaben zu Konstanzprüfungsintervall alle | Monate |  | Informationsfrage
Voll-Service-Vertrag
Bezeichnung des Voll-Service-Vertrags | Text |  | Informationsfrage
Voll-Servicevertrag inkl. aller Wartungen, Reparaturen sowie vorgeschriebener Prüfungen und Abnahmen für das gesamte System inkl. aller Ersatzteile und sämtlichen Konstanzprüfungen. Die ersten 24 Monate nach Kauf sind Reparaturen aufgrund von Mängeln Gewährleistungsleistungen und somit kostenfrei. Bitte einen Wartungsvertrag für die ersten beide Jahre den Unterlagen hinzufügen. Optional: Ab dem 25. Monat bitte einen Voll-Servicevertrag für Jahr 3 und 4 hinzufügen. Der Preis soll für beide Jahre festgeschrieben sein. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Dokumentation der Teilabnahme (in Form einer Konstanzprüfung) nach QSRL | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Anzahl der Wartungen pro Jahr | Anzahl |  | Informationsfrage
Reaktionszeit ab Anruf bei der Technischen Service-Hotline | Minuten |  | Informationsfrage
Zugesicherte Reaktionszeit vor Ort werktags Mo -Fr. ≤ 24 Stunden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Zugesicherte Reaktionszeit vor Ort | h |  | Informationsfrage
Permanente Echtzeit- / Fernüberwachung des Systems (Remote-Service) | ja / nein |  | Informationsfrage
Proaktive Prävention, sichere Erkennung und zuverlässige Beseitigung von Viren, Würmern und Trojanern | ja / nein |  | Informationsfrage
Protokollierung der Remote-Zugriffe, personenbezogen | ja / nein |  | Informationsfrage
(bitte Muster beifügen, Leistungsumfang erläutern) |  |  | Informationsfrage
Servicetechniker, Ersatzteile und Sonstiges
Anzahl der Techniker innerhalb 100km | Anzahl |  | Informationsfrage
Wo befindet sich das zuständige, zentrale Ersatzteillager? | Text |  | Informationsfrage
Erreichbarkeit der Service-Hotline, werktags von - bis | Uhr |  | Informationsfrage
Ist ein Remote Support bei Vorhandensein eines VPN-Tunnels bzw. DSL-Anschlusses möglich? | ja / nein |  | Informationsfrage
Angebot System
Neusystem oder refurbished | Angabe |  | Informationsfrage
Grundsätzlich gilt eine Gewährleistung von 24 Monaten (inkl. Röntgenröhre und Detektor) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Lieferzeit nach Auftragserteilung | Wochen | siehe: Anlage 3 - Zuschlagskriterien DD005-26 HKL.pdf | Bewertungskriterium
Enthält das Angebot alle Positionen aus der Leistungsbeschreibung, die als Ausschlusskriterien definiert sind? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Rücknahme Altgeräte
Fachgerechte Demontage und Entsorgung oder Weiterverwendung der Altgeräte durch den Auftragnehmer | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Inzahlungnahme (siehe Preisblatt) | ja / nein |  | Informationsfrage
Altgerät
Hersteller: PHILIPS Medizin Systeme GmbH | Text
Modell/Typ: Allura Xper FD10/10 | Text
Inbetriebnahme: 21.07.2015 | Text
Innovationen
Sind für das angebotene Produkt bereits Nachfolgesysteme oder innovative Neuentwicklungen in Planung? | Ja / Nein |  | Informationsfrage
Wenn ja, ist ein kostenneutrales Upgrade oder Austausch möglich? | Ja / Nein |  | Informationsfrage
Wenn nein, Preis Geräteaustausch/ Upgrade |  |  | Informationsfrage
Wie lange wird das angebotene System und die zugehörigen Ersatzteile noch vertrieben ? |  |  | Informationsfrage
Ab wann ist die Neuentwicklung lieferbar ? |  |  | Informationsfrage
| Gesamtpunktzahl | 393
___________________________ | _________________________________________
Ort, Datum: | Firma, Vor- und Nachname des Erklärenden in lesbarer Form gemäß §126 b BGB