## Grundsystem
Leistungsgegenstand: | Kombiniertes Bohrer-/Shaver System
Ausgeschrieben werden zwei Geräte, welche sowohl als Bohrer, Shaver, und auch Stapes- Bohrer im HNO OP verwendet werden kann. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen Geräte mit der Option von Mehrweg-Bohrern/Handstücke angeboten werden (MULTI-USE) | Orthopädie
Kriterium | Antwortmöglichkeit | Angaben | Einstufung
1 Spezifikation
Das Medizinprodukt und die zugehörigen Instrumente sind CE zertifiziert | ja / nein |  | Informationsfrage
Elektr. Motorhandstück:
Kann das elektr. Motorhandtsück eine Umdrehungszahl von 60.000 U/min erreichen? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Verfügt das Motorhandstück über eine programmierbare Geschwindigkeitsregulierung? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist die Kompatibilität auch zu Handstücken mit Intra Kupplung gegeben? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist die Integrierte Nutzung als Stapes Bohrer möglich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Motoren-Gewicht | Angabe |  | Informationsfrage
Drehmoment/Drehzahl | Angabe |  | Informationsfrage
Ist ein Einstellen der Richtungsrotation (Uhrzeigersinn / Gegen-Uhrzeigersinn) möglich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Stapesbohrer
Angabe der Parameter | Angabe |  | Informationsfrage
Kompatibilität mit Osszeoskalpel und Dermatom | ja / nein |  | Informationsfrage
Fräseraufsätze:
Verfügt ein Handstück über eine intern zirkulierende Spülung als zusätzliche Kühlung? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Gewicht Handstücke | Angabe |  | Informationsfrage
Stehen folgende gerade Fräseraufsätze zur Verfügung: 70,95,125,150 mm? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Stehen folgende abgewinkelte Fräseraufsätze zur Verfügung: 70,95,125,150 mm ? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Sind sowohl Einweg- als auch Mehrweg-Fräsen erhältlich? | ja / nein |  | Informationsfrage
Ist eine bis zu 2-Stufen Verlängerung der Fräser im Aufsatz möglich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist die Anfertigung von speziellen Fräsern auf Kundenwunsch möglich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist der Fräsenschaft gekantet, damit diese bei Widerstand nicht durchrutscht und das Drehmoment erreicht wird? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Instrumente (Bohrer, Shaver, etc) Anwendungsgebiete:
• Tympanoplastik | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Cochleaimplantat | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Mastoidektomie | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Bohrungen bei Epithesenversorgung | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Bohrungen bei Plattenosteosythese | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Knochenschleifen bei Tumorresektionen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Rhinophym | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Alle Operationen an den Nasennebenhöhlen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Osteome der Nasennebenhöhlen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• Invertiertes Papillom der Nasennebenhöhle | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
• bösartige Tumore der Nasennebenhöhlen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
können hierzu Mehrweginstrumente angeboten werden? | ja / nein | 5/0 | Bewertungskriterium
Konsole:
Verfügt die Konsole über ein Touchdisplay? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Verfügt die Konsole über eine Peristaltikpumpe? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Besteht die Möglichkeit die Konsole an einem Irrigationsständer zu befestigen? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Verfügt die Konsole über individuell programmierbare Geschwindigkeitsregulierungen? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Verfügt sie über eine Speicherung und Zugriff auf mehrere Nutzerprofile? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist es möglich die Geschwindigkeit der Beschleunigung und des Abbremsens des Motors einzustellen? | ja / nein
Ist eine Video Darstellung der Bedienung möglich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist ein paralleler Einsatz von drei Antriebsmotoren möglich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist ein Spülsystem für die Steuerkonsole erhältlich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Kann die Spülmengeneinstellung nach mml erfolgen? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Kann die Spülmenge vor dem Einsatz zum Handstück befördert werden (Primefunktion)? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist es möglich die eingestellte Spülmenge auch nur durch das maximale Durchdrücken des Fußschalters zu aktivieren? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Kann die Spülmengenförderung im Intervall eingestellt werden? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Fußpedal:
Kann die Auswahl des Motors über das Fußpedal erfolgen? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Ist es möglich, die Drehzahl variabel (Gaspedalfunktion) als auch konstant (eingestellte Drehzahl wird beim Betätigen des Fußpedals druckunabhängig erreicht) zu steuern? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Kann die Spülmengenförderung über das Fußpedal gesteuert werden? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Verfügt der Fußschalter über einen Hebel, der das Wechseln der Position mit dem Fuß ermöglicht? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
2 Sterilisationssysteme/Aufbereitung
Ist ein Sterilisationssystem inkl. Deckel, Siebkorb, Einsatz für Handstück und Kabel, Einsatz für Fräseraufsätze verfügbar? | ja / nein |  | Informationsfrage
Handelt es sich bei Ihrem angebotenen Produkt um ein wiederaufbereitbares Medizinprodukt? | ja / nein |  | Informationsfrage
Sofern es sich um eine wiederaufbereitbares Medizinprodukt handelt: Liegen dem Angebot die Angaben des Herstellers zur Aufbereitung in deutscher Sprache bei? | ja / nein |  | Informationsfrage
Ist die Anzahl der Aufbereitungszyklen begrenzt? | ja / nein | nein 10 / ja 0 | Bewertungskriterium
Wenn ja, auf wie viele Zyklen? | Angabe |  | Informationsfrage Bitte fügen Sie ein Beiblatt mit den Aufbereitungszyklen je Instrument bei
Ist zur Aufbereitung eine Demontage/Montage erforderlich? | ja / nein |  | Informationsfrage
Ist eine Einweisung der Mitarbeiter der ZSVA erforderlich? | ja / nein |  | Informationsfrage
Bedarf es einer manuellen Vorreinigung? | ja / nein |  | Informationsfrage
Ist die Reinigung mit Ultraschall zulässig? | ja / nein |  | Informationsfrage
Kann eine Chemothermische Reinigung/Desinfektion bei 55°C durchgeführt werden? | ja / nein |  | Informationsfrage
Kann eine Reinigung mit neodisher SC (ph 10,4-10,8) durchgeführt werden? | ja / nein |  | Informationsfrage
Kann eine Desinfektion mit neodisher Septo PAC (ph3,0() durchgeführt werden? | ja / nein |  | Informationsfrage
Alkalische Reinigung mit neodisher mediclean forte (ph 10,5) | ja / nein |  | Informationsfrage
Kann eine Thermische Desinfektion 93°C vorgenommen werden? | ja / nein |  | Informationsfrage
Werden ggf. von den o.a. Mitteln abweichende Mittel benötigt? Wenn ja, welche? | Angabe |  | Informationsfrage
Werden zur Pflege der Instrumente Pflegemittel benötigt? | ja / nein |  | Informationsfrage
Wenn ja, benennen Sie diese: | Angabe |  | Informationsfrage
Kann ein Sterilisationsverfahren Dampf 134°C 5 Minuten angewendet werden? | ja / nein |  | Informationsfrage
Kann ein Sterilisationsverfahren Sterrad 100 NX angewendet werden? | ja / nein |  | Informationsfrage
3 Service und Wartung
Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers enthalten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Alle Verschleißteile und Ersatzteile wie auch die Durchführung der Wartung und Messung der elektrischen Sicherheit nach DIN EN 62353; unbegrenzt enthalten | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Kosten für sicherheitsrelevanten Updates sind inkludiert | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Der Vollservice muss mindestens 10 Jahre komplett gewährleistet sein, inkl. Wartung, Instandsetzung, elektrischen Prüfungen und Kontrollen sowie der Ersatzteilverfügbarkeit. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Allgemeines
Von wann bis wann ist die Servicestelle erreichbar? | Angabe |  | Informationsfrage
Reaktionszeit der Servicetechniker | Angabe [h] |  | Informationsfrage
Wie viele Servicetechniker werden in der Region eingesetzt? | Anzahl |  | Informationsfrage
Wie schnell sind Ersatzteile verfügbar? | Angabe [h] |  | Informationsfrage
Kann im Fall eines Totalausfalls/ Lieferengpässe bei Ersatzteilen ein Leihgerät zur Verfügung gestellt werden? | ja / nein |  | Informationsfrage
Wie schnell kann das Leihgerät geliefert und aufgestellt werden? | Angabe [h] |  | Informationsfrage
Kostenneutrale Softwareupdates | ja / nein |  | Pflichtkriterium
4 Einweisung/ Schulung
Anwenderschulungen durch Mitarbeiter des Herstellers oder eine beauftragte Person | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Sind Kostenfreie Nachschulungen enthalten? Wenn ja, wie viele? | ja / nein; Anzahl |  | Informationsfrage
Was kosten zusätzliche Einweisungstermine? | Angabe [€] |  | Informationsfrage
Wie viele Applikationsspezialisten sind für die Region/ Klinik zuständig? | Anzahl |  | Informationsfrage
Gibt es eine Schulungsmöglichkeit für die zuständigen Medizintechniker der Klinik? Wenn ja, welche Inhalte werden vermittelt? | ja / nein; Angabe |  | Informationsfrage
Kosten für die Techniker Schulung | Angabe [€] |  | Informationsfrage
Technische Unterstützung durch Videocall möglich? | ja / nein |  | Informationsfrage
5 Lieferfrist
Angabe der Lieferfrist in Wochen | Lieferfrist in Wochen |  | Informationsfrage
| Gesamtpunkte | 65
Ort, Datum: | Firma, Vor- und Nachname des Erklärenden in lesbarer Form gemäß §126 b BGB