## All-in-One PC
Posi-tion | Kriterium | Antwort-möglichkeit | mögliche Punkte | Einstufung | Angaben Bieter | erreichte Punkte
1 | Allgemeine Gerätedaten |  | 71 |  |  | 0
1.1 | Hersteller | Beschreibung |  | Information
1.2 | Bezeichnung des angebotenen Produktes (Herstellernummer) | Beschreibung |  | Information
1.3 | Bezeichnung des Mainboards | Beschreibung |  | Information
1.4 | Bezeichnung Chipsatz | Beschreibung |  | Information
1.5 | All-in-one-Computer für den Einsatz im medizinischen Bereich | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.6 | Zertifiziert nach IEC 60601-1 und 60601-1-2 | ja / nein |  | Ausschlusskriterium muss aus den Datenblättern ersichtlich sein
1.7 | CE - Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 765/2008 | ja / nein |  | Ausschlusskriterium muss aus den Datenblättern ersichtlich sein
1.8 | Erfüllt EU-Richtlinie 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit) | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium muss aus den Datenblättern ersichtlich sein
1.9 | Erfüllt EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium muss aus den Datenblättern ersichtlich sein
1.10 | Erfüllt DIN EN 60950 (Sicherheit von Einrichtungen in der Informationstechnik) | ja / nein |  | Information
1.11 | Emission/Störfestigkeit nach EN55032:2015 Klasse B / CISPR32:2015 | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium muss aus den Datenblättern ersichtlich sein
1.12 | Risikomanagementbericht nach EN ISO 14971 | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium muss aus den Datenblättern ersichtlich sein
1.13 | Gebrauchstauglichkeitsprüfung EN 60601-1-6 | ja / nein |  | Information
1.14 | Für 24/7 Dauerbetrieb in patientennaher Umgebung geeignet | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.15 | Leichtmetallgehäuse | ja / nein | 15 / 0 | Bewertungskriterium
1.16 | Komplett geschlossenes Gehäuse und ohne Lüftungsöffnungen, mit glatter Oberfläche | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.17 | Lüfterlos | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.18 | Wie erfolgt Kühlung? | Beschreibung |  | Information
1.19 | Geräuschloser Betrieb | ja / nein | 5 / 0 geräuschlos = 5 Punkte nicht geräuschlos = 0 Punkte | Bewertungskriterium
1.20 | Intern verbautes, medizinisches Netzteil | ja / nein | 15 / 0 | Bewertungskriterium
1.21 | Netzschalter außen | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.22 | Standard-Kaltgeräteanschluss 230V | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.23 | Netzanschlusskabel von 3 m Länge für den Kaltgeräte-Anschluss im Lieferumfang | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.24 | Optionaler DC-Eingang und externes Netzteil | ja / nein |  | Information
1.25 | Zusätzlicher DC-Ausgang 5V und 12V für die Spannungsversorgung von weiterem Equipment (z.B. Signalwandler, Konverter, etc…) | ja / nein |  | Information
1.26 | Frontseitiges Bedienfeld | ja / nein | 10 / 0 | Bewertungskriterium
1.27 | Bedienfeld bietet Möglichkeit zum Ein- und Ausschalten des Rechners | ja / nein | 3 / 0 | Bewertungskriterium
1.28 | Bedienfeld bietet Möglichkeit zum Ein- und Abschalten des Monitors (Nachtmodus, Energiesparen) | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.29 | Bedienfeld bietet Möglichkeit zur Regulierung der Helligkeit | ja / nein | 3 / 0 | Bewertungskriterium
1.30 | Welche weiteren Möglichkeiten bietet das Bedienfeld? | Aufzählung |  | Information
1.31 | Bedienfeld geeignet zur Nutzung mit Nitrilhandschuhen und anderen im Krankenhaus gebräuchlichen Handschuhen | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.32 | Zum Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 38°C geeignet | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.33 | Zum Betrieb bei einer relativen Luftfeuchte von 10% bis 90% geeignet | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.34 | Flächenbündig eingefasste und versiegelte Schutzglasscheibe | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.35 | Welche Stoßfestigkeit nach IEC/EN 62262 hat die Schutzglasscheibe? | IK00 bis IK10 oder mehr | Je höher, desto besser: IK00 = 0 Pkt. IK10 oder höher = 5 Pkt. Dazwischen linear interpoliert | Bewertungskriterium
1.36 | Antireflexbeschichtung | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.37 | Frontseite erfüllt Schutzklasse IP65 | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.38 | Rückseite erfüllt mindestens Schutzklasse IPX1 | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.39 | Gehäuse ist lösungsmittelbeständig gegenüber allen Flächendesinfektionsmitteln laut RKI-Liste | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.40 | VESA 100 Anschluss | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.41 | servicefreundliche, werkzeuglose Gerätemontage | ja / nein | 5 / 0 ja = 5 Punkte nein = 0 Punkte | Bewertungskriterium
1.42 | Beschreibung der Gerätemontage | Beschreibung |  | Information
1.43 | Integrierter Potentialausgleichsbolzen für den Anschluss eines POAG-Steckverbinders vorhanden | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.44 | Gerät wiegt maximal 8 kg (ohne zusätzliches Installationsmaterial) | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
1.45 | Gewicht (ohne optionale Ausstattung) | kg | Je leichter, desto besser: 8 kg oder mehr = 0 Pkt. , 6 kg oder weniger = 2 Pkt., Dazwischen linear interpoliert | Bewertungskriterium
1.46 | Produktmaße (H x B x T) | mm |  | Information
1.47 | Audioausstattung? | Beschreibung |  | Information
1.48 | LAN- und WLAN-MAC Adressen der Netzwerkschnittstelle(n) sind vom Hersteller auf dem Gerät abwischgeschützt angebracht, (d.h. kein Ablösen durch Desinfektions- und Reinigungsmittel) und auch nach Montage an VESA-Halterung sichtbar. | ja / nein | 2 / 0 | Bewertungskriterium
1.49 | Spätestens mit der Lieferung wird uns eine Liste zur Verfügung gestellt, in der je Rechner, die LAN-MAC-Adresse, die WLAN-MAC-Adresse und die Seriennummer aufgelistet ist. | ja / nein | 2 / 0 | Bewertungskriterium
2 | Display |  | 5 |  |  | 0
2.1 | 21" bis 22" TFT-IPS Display | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
2.2 | Bildschirmauflösung mind. 1920x1080 | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
2.3 | Das Display erfüllt Anforderungen an Helligkeit von mind. 250 cd/m2 | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
2.4 | Das Display erfüllt die Anforderungen an Kontrast von mindestens 1000:1 | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
2.5 | Sensorgesteuerte Helligkeitsanpassung | ja / nein | 2 / 0 | Bewertungskriterium
2.6 | Blickwinkel (V x H) ≥ 175° / 175°? | ja / nein | 3 / 0 Blickwinkel (V x H) ≥ 175° / 175° = 3 Pkt. Blickwinkel (V x H) < 175° / 175° = 0 Pkt. | Bewertungskriterium
3 | PC Eigenschaften / Ausstattungsmerkmale |  | 53 |  |  | 0
3.1 | Langlebiges Industriemainboard | ja / nein | 15 / 0 | Bewertungskriterium
3.2 | mind. Intel i5 Prozessor, mind. 13. Generation geeignet für den Dauerbetrieb in einem passiv gekühlten System | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.3 | Welche Prozessorgeneration wird bei Abruf im Jahr 2026 geliefert? | Beschreibung | 13. Generation = 1 Pkt. 14. Generation = 2 Pkt. 15. Generation oder höher = 3 Pkt. | Bewertungskriterium
3.4 | Prozessorgeneration zum jeweiligen Lieferzeitpunkt maximal 4 Jahre alt und über alle Chargen hinweg vom gleichen Hersteller. | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.5 | Technische Spezifikation Prozessor | Beschreibung |  | Information
3.6 | Das Mainboard verfügt über ein TPM 2.0 Modul | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.7 | Technische Spezifikation Grafikkarte | Beschreibung |  | Information
3.8 | Einbau einer dedizierten Grafikkarte möglich? | ja / nein |  | Information
3.9 | Mind. 16 GB DDR4 oder DDR5 RAM | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.10 | Einfache nachträgliche Speichererweiterung durch eigenes Technikpersonal möglich, ohne Verlust der Garantie | ja / nein | 5 / 0 | Bewertungskriterium
3.11 | SSD- Festplatte oder M.2 NVME SSD mit 512 GB | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.12 | Falls größere Festplatten benötigt werden, ist ein einfacher nachträglicher Festplattentausch durch eigenes Technikpersonal möglich, ohne Verlust der Garantie. | ja / nein | 5 / 0 | Bewertungskriterium
3.13 | Microsoft Windows 11 kompatibel | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.14 | 1x 1 GbE LAN, incl. WoL, PXE 2.0 bootfähig | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.15 | LAN-Anschluss ist galvanisch getrennt möglich (optional) | ja / nein |  | Information
3.16 | Integriertes WLAN-Modul | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.17 | WLAN-NICs beherrschen mindestens 802.11ac (WiFi-5) und sind fest verbaut sein | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.18 | Multi-Monitor-Unterstützung 2 Bildschirme oder mehr | ja / nein | 2 / 0 | Bewertungskriterium
3.19 | Anzahl RJ45-Schnittstellen? | Anzahl |  | Information
3.20 | Eine oder mehrere entkoppelte serielle Schnittstellen | ja / nein | 2 / 0 | Bewertungskriterium
3.21 | Mindestens 6 im Gehäuse integrierte USB-Schnittstellen, davon mind. 2 USB 3.1 oder höher | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.22 | Es gibt mind. einen, von vorne leicht zugänglichen USB-Anschluss | ja / nein | 2 / 0 | Bewertungskriterium
3.23 | Audio-in, Audio-out | ja / nein | 2 / 0 Beides = 2 Pkt, nur Audioausgang = 1 Pkt, keines oder nur Audio-in = 0 Pkt | Bewertungskriterium
3.24 | PCI Express-Schnittstelle für Erweiterungen (optional) | ja / nein |  | Information
3.25 | Möglichkeit zur Integration eines frontseitigen, konfigurierbaren RFID-Reader besteht | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
3.26 | Stromversorgung für integrierten RFID-Reader kann ausgeschaltet werden, falls es z.B. Interferenzen mit Medizingeräte in der Umgebung gibt oder andere Formen der Anmeldung eingeführt werden. | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
3.27 | Integrierter RFID-Reader ist ein HID OMNIKEY 5127CK Reader Core Begründung: Am UKS wird für den schnellen Benutzerwechsel mittels Dienstausweis (MIFARE DesFire EV1 4K) ein RFID-Reader mit einer speziellen Firmware benötigt. Diese funktioniert lt. Hersteller der Firmware mit dem externen Kartenlesegerät HID OMNIKEY 5023 oder mit dem Lesermodul HID OMNIKEY 5127CK Reader Core. | ja / nein | 4 / 0 | Bewertungskriterium
3.28 | Integrierter RFID-Reader kann UKS-eigene ID aus dem verschlüsselten Bereich des Dienstausweises (MIFARE DesFire EV1 4K) auslesen, so dass der aktuell im Einsatz befindender schneller Benutzerwechsel mit der Software von Evidian funktioniert. Notwendige Firmware wird ohne Zusatzkosten zur Verfügung gestellt. In einem Proof of Concept muss vorab gezeigt werden, dass es funktioniert. | ja / nein | 2 / 0 | Bewertungskriterium
3.29 | Optional Bluetooth Modul integrierbar? | ja / nein | 2 / 0 | Bewertungskriterium
3.30 | Frontseitig 2D-Barcodescanner integrierbar? | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
3.31 | Barcodescannerlicht ist ein-/ausschaltbar über eine der folgenden Optionen: - Taste am Bedienfeld - Inaktivität nach programmierbarer Zeit und Aktivierung durch Annäherungssensor - am Gerät verbaute Abdeckung mit Schiebemechanismus oder klappbar | ja / nein | 7 | Bewertungskriterium
3.32 | Wie ist Barcodescannerlicht ein-/ausschaltbar? | Beschreibung |  | Information
3.33 | Neueres Modell bereits in Entwicklung? Wann lieferbar? | Beschreibung |  | Information
5 | Lieferung, Service, Montage und Inbetriebnahme |  | 11 |  |  | 0
5.1 | Auf Wunsch des Auftraggebers ist von jedem angebotenen Gerätetyp innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung ein Exemplar zum Test kostenfrei für 2 Wochen zur Verfügung zu stellen. | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.2 | Innerhalb von einem Monat nach Zuschlag werden vorab zwei Geräte geliefert, damit die Konfiguration und Testung der PDMS-Software darauf erfolgen kann. | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.3 | Garantierte Lieferzeit der ersten 32 Geräte innerhalb von 3 Monaten nach Zuschlag | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.4 | Lieferzeit für die ersten 32 Geräte (nach Zuschlag)? | x Monate nach Zuschlag | je kürzer um so besser: 3 Monate = 0 Pkt. 2 Monate = 2 Pkt. 1 Monat oder kürzer = 4 Pkt. | Bewertungskriterium
5.5 | Lieferzeit für die weiteren Geräte (nach Abruf / pro Etappe)? | je Etappe x Monate nach Abruf | je kürzer um so besser: 3 Monate = 0 Pkt. 2 Monate = 2 Pkt. 1 Monat oder kürzer = 4 Pkt. | Bewertungskriterium
5.6 | Die Herstellergarantie beträgt mind. 5 Jahre ab Lieferzeitpunkt | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.7 | Anzahl Jahre Herstellergarantie? | Jahre | 5 Jahre = 0 Pkt. 6 Jahre = 1 Pkt. 7 Jahre oder mehr = 2 Pkt. | Bewertungskriterium
5.8 | mind. 2 kostenfreie Ersatzgeräte stehen im UKS für den Notfallersatz zur Verfügung | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.9 | Vorgehensweise bei Garantiefall / Reparatur? | Beschreibung |  | Information
5.10 | Repariertes Gerät / Austauschgerät wird innerhalb von 2 Wochen nach Eingang des defekten Gerätes an das UKS zurückversendet. | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.11 | Ersatzteile für mindestens weitere 3 Jahre nach Ablauf der Garantie lieferbar | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.12 | Alle zum Betrieb notwendigen Treiber werden vom Hersteller zum ständigen Abruf zur Verfügung gestellt, für mindestens 8 Jahre ab Lieferzeitpunkt | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.13 | Es steht ein deutschsprachiger Telefonsupport zur Verfügung | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.14 | Deutsches Handbuch steht zur Verfügung | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.15 | Die Instandsetzung der Geräte erfolgt in Deutschland | ja / nein | 1 / 0 | Bewertungskriterium
5.16 | Aktuelle Windows-Lizenz pro PC im Lieferumfang enthalten | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.17 | Abnahme und Bezahlung erfolgt in bis zu 3 Etappen verteilt über maximal 3 Jahre | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.18 | Preisgarantie für 3 Jahre | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
5.19 | Sämtliche Lieferkosten wie Verpackung, Transport und Transportversicherung sind inkludiert. | ja / nein |  | Ausschlusskriterium
[5 empty] | erreichte Punkte | 0
| Ort, Datum: |  | Firma, Vor- und Nachname des Erklärenden in lesbarer Form gemäß §126 b BGB