## Grundsystem
Leistungsgegenstand: | 2 Endoskopietürme für den Neurochirurgie-OP mit folgenden Komponenten: - Kamerasystem /-plattform mit entsprechendem Kamerakopf und Lichtquelle - Kamerafilter zur ICG-Darstellung (Neben Weißlicht) - Videodokumentationssystem inkl. Archivierungsmöglichkeit auf PACS (DICOM-Worklist/KIS-System über HL7) - Full HD Monitor (4K UHD) - Spülsystem - Gerätewagen
Leistungsverzeichnis
Orthopädie
Kriterium | Antwortmöglichkeit | Angaben | Einstufung | Angaben Bieter
1 Allgemein
Für das gesamte System, einschließlich eines für den Service erforderlichen Remotezuganges, ist sicherzustellen, dass ein eventueller Befall mit Schadsoftware, unabhängig vom Einbringweg, verhindert wird. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die nötige Software dazu ist Bestandteil der Lieferung. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Es sind nur Produkte angeboten, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung verfügbar sind, dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen und noch mindestens 10 Jahre in der Ersatzteilversorgung verbleiben. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Datenblätter und Prospekte mit technischen Angaben zu dem angebotenen Gerät sowie dem angebotenen Zubehör, werden mit dem Angebot hochgeladen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die ausgefüllte IT-Checkliste (Anlage 11) wurde mit dem Angebot hochgeladen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
2 Technische Vorbemerkungen
Das angebotene System/Produkt muss den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen für Medizinprodukte (insb. der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte / MDR) sowie den zutreffenden harmonisierten Normen und Sicherheitsvorschriften (z. B. DIN EN 60601-Serie) in der jeweils aktuellen Fassung entsprechen. Der jeweilige Nachweis in Form von Zertifikaten etc.ist im Rahmen der Angebotsabgabe zu erbringen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Die Indocyaningrün-(ICG)-Optik wird in der Neurochirurgie vor allem zur intraoperativen Fluoreszenzangiographie eingesetzt. Dieses hochmoderne bildgebende Verfahren ermöglicht eine verbesserte Visualisierung von Gefäßen und Gewebe während der Operation. In Kombination mit endoskopischen Techniken unterstützt die ICG-Fluoreszenz auch minimalinvasive Zugänge, indem sie die Sichtbarkeit von Gefäßen und Gewebe deutlich erhöht. Für den deutschen Markt muss eine Zulassung mit entsprechender Zweckbestimmung für die ICG-Optik nachgewiesen werden. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
3 Ausstattung OP-Endoskopieturm
3.1 4K UHD LCD Monitor
4K UHD LCD-Monitor für eine realistische und farbgetreue Darstellung von 4K UHD, HDTV und SDTV-Signalen. Ausgestattet mit der A.I.M.E.™-Technologie (Advanced Image Multiple Enhancer -> Hersteller Sony) - oder vergleichbar - sorgt der Monitor durch eine erhöhte Helligkeit und Kontrast der Bildinformationen für eine detailreiche und optimierte Bilddarstellung.
3.1.1 Allgemeines
System entspricht den gesetzlichen Forderungen gemäß Europäischer Richtlinie und trägt das CE Zeichen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
System entspricht den Anforderungen der Norm EN 60601-1-2:2006/ A12:2014, A12:2013, wenn es in Kombination mit anderen Geräten verwendet wird, die ebenfalls das CE Zeichen tragen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Schutzart gegen elektrischen Schlag | Angabe |  | Informationskriterium
Spannung | Angabe [V] |  | Informationskriterium
Gewicht | Angabe [kg] |  | Informationskriterium
Leistungsaufnahme | Angabe [VA] |  | Informationskriterium
Typ des Monitors | Angabe |  | Informationskriterium
3.1.2 Merkmale
Bildschirmgröße mindestens 31" | ja/nein; Angabe ["] | [3/0] | Bewertungskriterium
4K Auflösung | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Integrierte HDTV Technologie | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Bildformat 16:9 | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Helligkeit/ Leuchtdichte | Angabe [cd/m2] |  | Informationskriterium
Optimale Bildqualität auch bei großem Betrachtungswinkel (mind. 80° Winkel sowohl von links, rechts als auch oben und unten). Bitte geben Sie den maximalen Betrachtungswinkel an. | ja/nein; Angabe [°] |  | Informationskriterium
Können Bilder aus mehreren Quellen nebeneinander (PoP) oder als Bild in Bild (PiP) angezeigt werden? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Individuelle Bildanpassung bei Darstellung von z.B. Bilder aus 2 Eingangsquellen | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
3.1.3 Anschlüsse für Eingang
HDMI | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DVI-D | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
D-Sub | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
SDI | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
Display Port | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
RJ 45 | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
RS 232 | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
3.1.4 Anschlüsse für Ausgang
DVI-D | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
SDI | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
Display Port | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
3.2 mobiler Gerätewagen
3.2.1 Allgemeines
System entspricht den gesetzlichen Forderungen gemäß Europäischer Richtlinie und trägt das CE Zeichen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
System entspricht den Anforderungen der Norm EN 60601-1-2:2006, wenn es in Kombination mit anderen Geräten verwendet wird, die ebenfalls das CE Zeichen tragen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Schutzart gegen elektrischen Schlag | Angabe |  | Informationskriterium
Schutz gegen eindringendes Wasser gem. EN IEC 60529:1992 | ja / nein |  | Informationskriterium
Spannung | Angabe [V] |  | Informationskriterium
Leistungsaufnahme und -abgabe Transformator | Angabe [VA] |  | Informationskriterium
Überspannungsschutz | Angabe [A] |  | Informationskriterium
Leergewicht (inkl. Trenntransformator) | Angabe [kg] |  | Informationskriterium
max. Gesamtgewicht | Angabe [kg] |  | Informationskriterium
Typ des Gerätewagen | Angabe |  | Informationskriterium
3.2.2 Merkmale
Anzahl der Böden | Angabe [Anzahl] |  | Informationskriterium
Höhenverstellbarkeit der Böden | ja / nein |  | Informationskriterium
Maximale Beladung der Einlegeböden; je Boden mind. 20kg | Angabe [kg] | Maximal erreichbare Punkte: 3 abgestufte Bewertung (je mehr, desto besser) (Wert des zu bewertende Angebot/Bestwert)* maximal zu erreichende Punktzahl | Bewertungskriterium
Kabelmanagement | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Anzahl und Beschaffenheit der Rollen | Angabe |  | Informationskriterium
Maße des Gerätewagens bitte angeben BxHxT | Angabe [mm] |  | Informationskriterium
Trenntransformator vorhanden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Isolationswächter vorhanden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Kamerakkopfhalter (Okular zum Anklemmen von Kameraköpfen mit Quick-Lock Adapter) vorhanden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Schublade vorhanden? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Halterung für Monitor vorhanden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Endoskophalterung vorhanden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
3.2.3 Monitorarm
Abmessungen | Angabe |  | Informationskriterium
Gewicht | Angabe |  | Informationskriterium
Maximales Monitorgewicht | Angabe |  | Informationskriterium
3.3 Videosystem
Ultra-hochauflösender Software-Upgrade-fähiger Videoprozessor für die starre Endoskopie. 3D (optional) und 2D sowie 4K und eine sehr gute Farbgebung führen zu mehr Detail und Tiefenschärfe im Bild und somit sicherer Chirurgie. 3 Nahinfrarot-Modi
3.3.1 Allgemeines
System entspricht den gesetzlichen Forderungen gemäß Europäischer Richtlinie und trägt das CE Zeichen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
System entspricht den Anforderungen der Norm EN 60601-1-2:2001, wenn es in Kombination mit anderen Geräten verwendet wird, die ebenfalls das CE Zeichen tragen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Schutzarzt gegen elektrischen Schlag | Angabe |  | Informationskriterium
Schutzgrad des Anwendungsteils gegen elektrischen Schlag; BF gefordert da Endoskope | ja/nein |  | Pflichtkriterium
Spannung | Angabe [V] |  | Informationskriterium
Gewicht | Angabe [kg] |  | Informationskriterium
Leistungsaufnahme | Angabe [VA] |  | Informationskriterium
Typ des Prozessors | Angabe |  | Informationskriterium
3.3.2 Merkmale
Überragende Bildqualität durch vierfache HD-Bildwiedergabe für starre Endoskope | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Hochwertige Bildübertragung über 12G-, 3G- oder HD-SDI Ausgänge | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Touch Screen für eine einfache und intuitive Bedienung | ja/ nein; Angabe |  | Pflichtkriterium
Flexibel aufrüstbar über Software-Upgrades (IR und 3D) muss im Angebot enthalten sein |  |  | Pflichtkriterium
Hochauflösende 4K Nahinfrarot-Bildgebung mit Weißlichtüberlagerung |  |  | Pflichtkriterium
1x IR Modus für die Darstellung der großen Gefäße beim Clipping wählbar |  |  | Pflichtkriterium
zusätzliche Modi für bildgebende Verfahren zur Darstellung von Schleimhautoberflächen und Gefäßen und Kontrastierung von Fettgewebe und anatomischen Strukturen (laparoskopische Chirurgie) automatisch integriert |  |  | Informationskriterium
HDR (High Dynamic Range) zur automatischen Kontrastverstärkung |  |  | Informationskriterium
Sechsstufiger digitaler Zoom von x1.0 bis x 2.0 oder vergleichbar |  |  | Informationskriterium
Automatische Helligkeitssteuerung |  |  | Informationskriterium
3 Kantenanhebungs- / Strukturverstärkungsmodi (je 8 verschiedene Stufen wählbar) |  |  | Informationskriterium
Elektronische Shutterfunktion |  |  | Informationskriterium
Bildsignalverarbeitung | Angabe |  | Informationskriterium
Videotechnologie mit Angabe der Signalausgänge und Auflösung (z.B. HDTV, SDTV) | Angabe |  | Informationskriterium
Kann das Seitenverhältnis für Videoausgangssignale eingestellt werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Welche Anschlüsse für Videoausgangssignale befinden sich am Prozessor? | Angabe |  | Informationskriterium
Gibt es eine Video in Video Einblendmöglichkeit? | ja / nein |  | Informationskriterium
Wenn ja, welche Eingänge können dafür genutzt werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Wenn ja, kann dieses Bild in HDTV Qualität ausgegeben werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Wie kann das zusätzliche Signal angezeigt werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Können Monitor-Videoeingangssignale über den Prozessor angewählt werden? |  |  | Informationskriterium
Standbild möglich? Wie wird dieses ausgelöst? | ja/ nein; Angabe |  | Pflichtkriterium
Ist ein Endoskopwechsel bei eingeschaltetem Prozessor möglich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Können Optiken aller gängigen Firmen angeschlossen werden? | ja / nein | [20/0] | Bewertungskriterium
sind die Optiken mit dem angeschlossenen Kamerakopf kompatibel? | ja / nein | [5/0] | Bewertungskriterium
Kann ein Kamerakopf angeschlossen werden, um starre Optiken anzuschließen? | ja / nein | [5/0] | Bewertungskriterium
Werden die Parameter des gerade eingesteckten Endoskopes auf dem Monitor dargestellt? | ja/ nein | [1/0] | Bewertungskriterium
Wenn ja, welche? | Angabe |  | Informationskriterium
Bedienkonzept, Nutzerspezifische Einstellungen, Fernbedienungsmöglichkeiten
Wie viele Tasten können individuell belegt werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Mit welchen Funktionen können die Endoskopschalter belegt werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Kann ein Fußschalter angeschlossen werden? | ja / nein |  | Informationskriterium
Wenn ja, mit welchen Funktionen kann dieser belegt werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Können Profile (benutzerspezifische Einstellungen) gespeichert werden? | ja / nein | [1/0] | Bewertungskriterium
wenn ja, welche genau? | Angabe |  | Informationskriterium
Können Vorgänge/Vorgehensweisen gespeichert werden? | ja / nein |  | Informationskriterium
wenn ja, wie viele? | Angabe |  | Informationskriterium
Kann eine angeschlossene Spülpumpe über Endoskop Knöpfe aktiviert werden? | ja / nein |  | Informationskriterium
Ist es möglich externe Dokumentationsgeräte zu steuern? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Wenn ja, welche? | Angabe |  | Informationskriterium
Bildeinstellungen (Helligkeit, Zoom)
Gibt es eine Belichtungsautomatik mittels Bildhelligkeitswerten? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Wenn Ja, welche Modi gibt es? | Angabe |  | Informationskriterium
Kann die Bildhelligkeit durch eine elektronische Nachverstärkung verstärkt werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Ist ein elektr. Zoom möglich? | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Wenn ja, welcher Bereich und wie viele Stufen? | Angabe | Maximal erreichbare Punkte: 3 abgestufte Bewertung (je mehr, desto besser) (Wert des zu bewertende Angebot/Bestwert)* maximal zu erreichende Punktzahl | Bewertungskriterium
Ist ein optischer Zoom möglich? | ja / nein |  | Informationskriterium
Wenn ja, welcher Bereich und wie viele Stufen? | Angabe |  | Informationskriterium
Gibt es elektronische Bildverstärkungsmodi? Bitte geben Sie diese an. | ja / nein; Angabe |  | Informationskriterium
Wie erfolgt der Weißabgleich (manuell, automatisch)? | Angabe |  | Informationskriterium
Ist eine Weißlicht-Endoskopie in True Color möglich? | ja / nein |  | Informationskriterium
Farbtoneinstellung für WLE (Rot, Blau, Chroma) (stufig oder stufenlos) | Angabe |  | Informationskriterium
Wenn stufig, wie viele Stufen? | Angabe |  | Informationskriterium
Farbton-Modi für WLE | Angabe |  | Informationskriterium
Einblenden eines Testbildes für Farbeinstellungen | ja / nein |  | Informationskriterium
Filter
Filter zur Kontrasterhöhung der feinen Gefäße und Schleimhautmorphologie | ja / nein; Angabe |  | Informationskriterium
Filter zur Erkennung von Gewebeneubildungen (fluoreszenz-basiert) | ja / nein; Angabe |  | Informationskriterium
Dokumentation
Welche Bedienmöglichkeiten gibt es? | Angabe |  | Informationskriterium
Welche Patientendaten können eingegeben und am Monitor dann angezeigt werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Welche Daten können darüber hinaus noch eingegeben und angezeigt werden? | Angabe |  | Informationskriterium
Welche Dokumentationsmöglichkeit gibt es für Bilder und Patientendaten? | Angabe |  | Informationskriterium
Können zu den Bildern Kommentare eingefügt werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Können Standardkommentare gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Existiert eine Fernbedienungsmöglichkeit? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Ist eine DICOM Schnittstelle vorhanden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Kann die Worklist am Prozessor angezeigt werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Welche Datenquellen für Patientendaten sind möglich? (Eingabe über Tastatur, DICOM,…) | Angabe |  | Informationskriterium
Wie ist der Datenschutz der Patientendaten gewährleistet? | Angabe |  | Informationskriterium
3.4 Lichtquelle
3.4.1 Allgemeines
System entspricht den gesetzlichen Forderungen gemäß Europäischer Richtlinie und trägt das CE Zeichen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
System entspricht den Anforderungen der Norm EN 60601-1-2:2001, wenn es in Kombination mit anderen Geräten verwendet wird, die ebenfalls das CE Zeichen tragen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Schutzklasse | Angabe [B; BF; CF] |  | Informationskriterium
Spannung | Angabe [V] |  | Informationskriterium
Gewicht | Angabe [kg] |  | Informationskriterium
Leistungsaufnahme | Angabe [VA] |  | Informationskriterium
Typ der Lichtquelle | Angabe |  | Informationskriterium
3.4.2 Merkmale
Lichtquelle in Prozessor integriert? | ja / nein |  | Informationskriterium
Lampentyp | Angabe |  | Informationskriterium
Leistung | Angabe [VA] |  | Informationskriterium
Lebensdauer | Angabe [h] |  | Informationskriterium
Gibt es eine Anzeige, wann die Lampe getauscht werden muss bzw. wie viele Stunden die Lampe schon im Einsatz ist? | ja / nein |  | Informationskriterium
Gibt es einen Standby Modus? (Gerät ist eingeschaltet, Lampe ist jedoch aus) | ja / nein |  | Informationskriterium
Muss nach dem Einstecken des Endoskopes noch eine Verriegelung betätigt werden? | ja / nein |  | Informationskriterium
Ist eine Ersatzlampe vorhanden? | ja / nein |  | Informationskriterium
Wenn ja, erfolgt die Umschaltung automatisch und welcher Lampentyp ist es? | ja / nein ; Angabe |  | Informationskriterium
Ist eine automatische Lichtregelung vorhanden? Bitte geben Sie an, wie dies funktioniert. | ja / nein ; Angabe |  | Informationskriterium
Ist darüber hinaus eine manuelle Lichtregelung möglich? | ja / nein |  | Informationskriterium
In wie viele Stufen kann das Licht reguliert werden? Oder ist dies stufenlos möglich? | Angabe |  | Informationskriterium
Können auch normale Lichtleitkabel angeschlossen werden, um starre Endoskope oder eine Stirnleuchte zu nutzen? | ja / nein | [2/0] | Bewertungskriterium
Können benutzerspezifische Voreinstellungen hinterlegt werden? Wenn ja, welche? | ja / nein; Angabe |  | Informationskriterium
Pumpentyp für Luft- bzw. Wasserversorgung | Angabe |  | Informationskriterium
Wird der Wasserbehälter mitgeliefert? | ja / nein |  | Informationskriterium
Wenn ja, wie viel ml fasst dieser? | Angabe [ml] |  | Informationskriterium
3.4.3 Zusatzfunktionen
Weißlicht | ja / nein |  | Pflichtkriterium
ICG Darstellung von Hirngefäßen ohne zusätzliche Beschaffung von Optiken möglich? | ja / nein | [2/0] | Bewertungskriterium
Durchmesser dieser Optik < 8mm | ja / nein | [50/0] | Bewertungskriterium
ausreichende Länge (≥ 15 cm) der ICG-Optik für die endoskopische Assistenz bei Eingriffen an der Frontobasis und hinteren Schädelgrube | Angabe | [50/0] | Bewertungskriterium
Infrarotbildgebung (IR) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
bildgebende Verfahren zur Darstellung von Schleimhautoberflächen und Gefäßen | ja / nein |  | Informationskriterium
bildgebende Verfahren zur Kontrastierung von Fettgewebe und anatomischen Strukturen (laparoskopische Chirurgie) | ja / nein |  | Informationskriterium
4 Saug/Spül Pumpe
Kompakte Spülpumpe für das Einspülen und Absaugen von Spülflüssigkeit bei laparoskopischen Eingriffen.
4.1 Allgemeines
Konstante Drucküberwachung | ja / nein |  | Informationskriterium
Elektronisch gesteuerter Schutz gegen Überdruck | ja / nein |  | Informationskriterium
Saugen und Spülen über Saug-/Spülrohr | Angabe |  | Informationskriterium
Einfache Bedienung | Angabe [B; BF; CF] |  | Informationskriterium
Konstante Flowrate | Angabe |  | Informationskriterium
4.2 Kompakte Multiindikationspumpe mit Touch-Screen für das Einspülen von Spülflüssigkeit in der Laparoskopie, Urologie und Arthroskopie. Mit integrierter Vakuumabsaugung.
Einzelrollenpumpe mit integrierter Vakuumabsaugung | ja / nein |  | Informationskriterium
Elektronisch gesteuerter Schutz gegen Überdruck, konstante Drucküberwachung | ja / nein |  | Informationskriterium
Kalibrierung auf verschiedene Instrumente für ideale Spülbedingungen | ja / nein |  | Informationskriterium
Signal, wenn Beutel ausgetauscht werden muss | ja / nein |  | Informationskriterium
Saugen und Spülen über Saug-/Spülrohr | ja / nein |  | Informationskriterium
Einfache Bedienung durch Touchscreen | ja / nein |  | Informationskriterium
Konstante Flowrate | ja / nein |  | Informationskriterium
Spezielle Wash-Funktion für die Arthroskopie für schnelles und effizientes Spülen | ja / nein |  | Informationskriterium
4.3 Transponder zum Freischalten der Funktionen für die Arthroskopie
Im Lieferumfang enthalten | ja / nein |  | Informationskriterium
5 4K-Dokumentationssystem
Medizinischer Rekorder mit integrierter Wireless Bridge zur Aufnahme von Bildern und Videos für Ärzte aller Fachrichtungen. Zeitsparende patientenbezogene Speicherung der Medien durch DICOM Schnittstelle. Aufnahme in 4K und parallele Aufnahme von zwei Signalen.
5.1 Allgemeines
System entspricht den gesetzlichen Forderungen gemäß Europäischer Richtlinie und trägt das CE Zeichen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
System entspricht den Anforderungen der Norm EN 60601-1-2:2001, wenn es in Kombination mit anderen Geräten verwendet wird, die ebenfalls das CE Zeichen tragen. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM MWM (Modality Worklist Management) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM C-Store | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM RT - Schnittstelle zur Übergabe von Bildern und Daten an ein Therapieplanungssystem | ja / nein |  | Informationskriterium
Automatischer Versand des Dosisreportes an einen separaten Server via Dicom SR | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM Conformance Statement als Anlage beigefügt | ja / nein |  | Pflichtkriterium
elektrische Schutzklasse | Angabe |  | Informationskriterium
Spannung | Angabe [V] |  | Informationskriterium
Leistungsaufnahme | Angabe [VA] |  | Informationskriterium
Gewicht | Angabe [kg] |  | Informationskriterium
Bitte benennen Sie den Typ des Dokumentationssystems. | Angabe |  | Informationskriterium
Betriebssystem | Angabe |  | Informationskriterium
Sicherheit (Verschlüsselung, FireWall,….) | Angabe |  | Informationskriterium
Werden die Bilder im Falle eines Netzwerkausfalls zwischengespeichert? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Größe der Festplatte | Angabe [GB] |  | Informationskriterium
Welche Bildformate werden übertragen? | Angabe |  | Informationskriterium
Welche Videoformate werden übertragen? Und mit welcher Auflösung? | Angabe |  | Informationskriterium
Welche Schnittstellen sind vorhanden? | Angabe |  | Informationskriterium
Welche Eingänge hat das Gerät? | Angabe |  | Informationskriterium
Welche Ausgänge hat das Gerät? | Angabe |  | Informationskriterium
5.2 Merkmale
Handelt es sich um ein einziges Gerät oder gehört dazu noch ein separater Touchscreen Monitor? | Angabe |  | Informationskriterium
Wenn ein separater Touchscreen nötig ist, geben Sie bitte die Größe an. | Angabe ["] |  | Informationskriterium
Videoaufnahme | ja/nein |  | Informationskriterium
Fernauslösung möglich? | ja/nein |  | Informationskriterium
Fernsteuerung möglich? | ja/nein |  | Informationskriterium
WLAN verfügbar? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Können Daten auf USB exportiert werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Kann der USB Port deaktiviert werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Kann ein Passwortgeschützer Zugang eingerichtet werden? (Nutzer und Administrator) | ja/ nein |  | Informationskriterium
Können die Bilder beschriftet werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Anlegen eines Notfallpatienten möglich | ja/ nein |  | Informationskriterium
HL7/ DICOM
KIS | Angabe |  | Informationskriterium
PACS | Angabe |  | Informationskriterium
DICOM MWM (Modality Worklist Management) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM C-Store | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM RT - Schnittstelle zur Übergabe von Bildern und Daten an ein Therapieplanungssystem | ja / nein | [10/0] | Bewertungskriterium
Automatischer Versand des Dosisreportes an einen separaten Server via Dicom SR | ja / nein |  | Pflichtkriterium
DICOM Conformance Statement als Anlage beigefügt | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Live Stream innerhalb der Klinik (optional)
Audioverbindung ( uni- bzw. bidirektional) | Angabe [uni-, bidirektional] |  | Informationskriterium
Videoverbindung ( uni- bzw. bidirektional) | Angabe [uni-, bidirektional] |  | Informationskriterium
Anzahl der Streams | Angabe [Anzahl] |  | Informationskriterium
Wie kann man auf den Stream zugreifen? | Angabe |  | Informationskriterium
Live Stream außerhalb der Klinik (optional)
Audioverbindung ( uni- bzw. bidirektional) | Angabe [uni-, bidirektional] |  | Informationskriterium
Videoverbindung ( uni- bzw. bidirektional) | Angabe [uni-, bidirektional] |  | Informationskriterium
Telestration | Angabe [uni-, bidirektional] |  | Informationskriterium
Annotationtool für Telestration | ja/ nein |  | Informationskriterium
Teilnahme mit mobilen Endgeräten möglich? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Sicherheitskonzept für Zugriff auf Live Stream? | Angabe |  | Informationskriterium
Content Management System (optional)
Automatische Hintergrundaufnahme | ja/ nein |  | Informationskriterium
Automatische Videoaufnahme bei Bildaufnahme | ja/ nein |  | Informationskriterium
Können Bilder und Videos während der Aufnahme kategorisiert werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Kann eine Bibliothek aufgebaut werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Ist die Bearbeitung der Videos möglich? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Können diese in eine PowerPoint Präsentation eingefügt werden? | ja/ nein |  | Informationskriterium
Webbasierter Zugriff möglich | ja/ nein |  | Informationskriterium
wie werden die Zugriffsberechtigungen verwaltet? | Angabe |  | Informationskriterium
6 Verbrauchsmaterial
Welche Artikel werden zur Aufbereitung benötigt (Reinigungsbürsten, Adapter,…)? | Angabe |  | Informationskriterium
Werden Biopsieventile benötigt? | Angabe |  | Informationskriterium
Werden Absaugventile verwendet? | Angabe |  | Informationskriterium
Werden Luft- und Wasserventile benötigt? | Angabe |  | Informationskriterium
Wird weiteres Zubehör benötigt? Wenn ja, welches? | Angabe |  | Informationskriterium
Bitte legen Sie ein Informationsangebot für das Verbrauchsmaterial bei, dieses wird nicht gewertet. | Angabe |  | Informationskriterium
7 Sicherheit
Angebotene Systeme erfüllen alle einschlägigen Normen der Reihe EN60601 (Nennung der Unternormen) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Geräte- und ggf. Server-Software erfüllt EN62304 (Anforderungen an den Lebenszyklus von Medizinprodukte-Software) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Fertigungsort ist zertifiziert nach ISO 9001 (EN 46001) | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Qualitätsmanagement | ja / nein |  | Pflichtkriterium
„Risikomanagement für IT-Netzwerke, die Medizinprodukte beinhalten“: Bewertung gem. EN80001, wenn ja bitte Datei anhängen | ja / nein |  | Pflichtkriterium
CE-Zertifizierung und Vorlage des Zertifikats | ja / nein |  | Pflichtkriterium
ISO EN 14001 Umweltmanagement | ja / nein |  | Pflichtkriterium
8 Service und Wartung
8.1 Vollservicevertrag für die Endoskope (ist als Anlage beizufügen) beinhaltet folgendene Kosten und Leistungen
Bezeichnung des Voll-Service-Vertrags | Text |  | Informationsfrage
Voll-Servicevertrag inkl. aller Wartungen, Reparaturen sowie vorgeschriebener Prüfungen für das gesamte System inkl. aller Ersatzteile. Die ersten 24 Monate nach Kauf sind Reparaturen aufgrund von Mängeln Gewährleistungsleistungen und somit kostenfrei. Bitte einen Wartungsvertrag für die ersten beide Jahre den Unterlagen hinzufügen. Optional: Ab dem 25. Monat bitte einen Voll-Servicevertrag für Jahr 3 und 4 hinzufügen. Der Preis soll für beide Jahre festgeschrieben sein. | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Anzahl der Wartungen pro Jahr | Anzahl |  | Informationsfrage
Reaktionszeit ab Anruf bei der Technischen Service-Hotline | Minuten |  | Informationsfrage
Zugesicherte Reaktionszeit vor Ort werktags Mo -Fr. ≤ 24 Stunden | ja / nein |  | Pflichtkriterium
Proaktive Prävention, sichere Erkennung und zuverlässige Beseitigung von Viren, Würmern und Trojanern | ja / nein |  | Informationsfrage
Protokollierung der Remote-Zugriffe, personenbezogen | ja / nein |  | Informationsfrage
(bitte Muster beifügen, Leistungsumfang erläutern) |  |  | Informationsfrage
9 Lieferfrist
Angabe der Lieferfrist in Wochen | Lieferfrist in Wochen |  | Informationsfrage
10 Sterilisation/ Wiederaufbereitung
Verfügt das angebotene System über Komponenten, die gemäß Herstellerangaben desinfiziert oder sterilisiert werden müssen? | ja/ nein |  | Informationsfrage
Falls ja, ist die Anlage 12 "Checkliste Sterilisation" pro Komponente auszufüllen und der Bieter hat validierte Aufbereitungsanweisungen für alle wiederverwendbaren Komponenten bereitzustellen. | ausgefüllte Checkliste Sterilisation und validierte Aufbereitungsanweisugen sind beigefügt ja/ nein |  | Pflichtkriterium
| Gesamtpunkte | 165
___________________________ | _________________________________________
Ort, Datum: | Firma, Vor- und Nachname des Erklärenden in lesbarer Form gemäß §126 b BGB