## Kriterien
Vergabeverfahren Lieferung Sterilcontainer
Kriterienkatalog
Legende:
A = Auschlusskriterium B = Bewertungskriterium I = Information Texte in roter Schrift weisen auf separat einzureichende Dokumente hin.
Nr. | Anforderung | Kriterien-klassifi-zierung | Beantwortung durch den Bieter |  | Weitere Nachweise als Anlage erforderlich
1 | Zu vergebene Leistung
1.1 | Sterilcontainer
| Name des Herstellers | I |  |  | nein
2 | Anforderungen an die Leistung
2.1 | Allgemein
2.1.1 | Die Produkte, inkl. Zubehör, entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung – Medical Device Regulation (MDR), des Medizin-Produkterecht-Durchführungsgesetzes (MPDG), der Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung (MPBetreibV), der KRINKO-BfArM-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ siehe MPBetreibV, § 8 Abs. 2 sowie allen weiteren Vorschriften der Rechts- und Richtlinienkonformitäten (siehe auch „Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2:2020“ der DGSV. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | Nachweis der MDR (EU-Konformitätserklärung)
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.2 | Die Produkte sind CE-Zertifiziert und die Zertifikate sind gültig. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | CE-Zertifikate
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.3 | Die Produkte enthalten eine sichtbare Markierung mit CE-Kennzeichnung (gem. MDR Art. 20,1-3). | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.4 | Die angebotenen Produkte sind konform, gem. der Normenreihen DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-8, DIN EN ISO 17664, ISO 13485, ISO 9001 | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.5 | Es wird eine Aufbereitungsanleitung nach DIN EN ISO 17664 zur Verfügung gestellt | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | Aufbereitungsanleitung nach DIN EN ISO 17664
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.6 | Der Deckel muss für die Dampfsterilisation geeignet sein. Das bedeutet: Im Sterilisator muss der Dampfeintritt und -austritt (Trocknung) gewährleistet sein. Der Container muss lagerfähig sein, das bedeutet: außerhalb des Dampfsterilisators dürfen keine Keime in den Container eindringen können. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.7 | Die Container können maschninell in einem RDG oder einer Containerwaschanlage gereinigt werden. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.8 | Es können Plomben zur Sicherung an die Container angebracht werden. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.9 | Die Container sind auch ohne Werkzeug zerlegbar (z.B. Beschilderung abnehmbar, Filtertausch, …) | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.10 | In der Gebrauchsanweisung lässt der Hersteller eine Aufbereitung der Sterilcontainer mit Reinigungschemie in einem pH-Bereich > 10 zu. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | Formblatt "AeMP_FB_Herstellerangaben zur Aufbereitung nach EN ISO 17664" ist auszufüllen. Aktuell wird das Produkt "thermosept X.tra enzymatic cleaner" der Fa. Schülke + eingesetzt
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.11 | An den Außenseiten der Containerwannen müssen Griffmöglichkeiten vorhanden sein, die mit der ganzen Hand umschlossen werden können. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.1.12 | Digitale interne Nachverfolgbarkeit der Container ist gegeben oder kann MDR-Konform nachgerüstet werden. | B | FALSE | keine Nachverfolgbarkeit möglich (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Nachverfolgbarkeit möglich (30 Punkte)
2.1.13 | Wenn ein zusätzlicher Pflegeaufwand der Container notwendig ist dürfen Standard-Pflegestoffe eingesetzt werden ohne das dies zu einer Minderung der Qualität führt. | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (20 Punkte)
2.1.14 | Kann bei Bedarf eine herstellereigene Service- und Reparaturdienstleitung mit Anschluss an die Produktion und Zugang zu Original-Unterlagen zum Produkt angeboten werden? | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (30 Punkte)
2.1.15 | Können Ersatzteile geliefert werden, die entweder original vom Hersteller stammen und den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (MDR) entsprechen oder, bei Beschaffung von Ersatzteilen anderer Hersteller, ebenfalls die Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (MDR) erfüllen? | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (30 Punkte)
2.1.16 | Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von max. 5 Tagen | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (20 Punkte)
2.1.17 | Bei Rückgabe irreparabler Produkte an den Auftraggeber werden schriftliche Schadensmeldungen beigefügt. | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (20 Punkte)
2.1.28 | Es gibt eine Anleitung für die Inbetriebnahme und für die Behandlung des Containers, die der Lieferung beigefügt wird. | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (20 Punkte)
2.2 | Container (groß)
2.2.1 | Container aus Edelstahl oder Aluminium (inkl. Aluminiumlegierungen) | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.2.2 | Größe: Grundfläche 60x30cm Die Höhe darf 15,2cm nicht überschreiten um die Stapelbarkeit auf den Chargierwagen zu gewährleisten. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.2.3 | Es müssen 2 Stück der Standard-GeNo-Siebkörbe übereinander in die Containerwanne passen (Maße eines Siebkorbes (ca.48x25,5x5cm) | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.2.4 | Container müssen mindestens zwei Einschubfächer oder die Möglichkeit zur Anbringung von Etiketten und Codierschilder an der Frontseite des Containers haben | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.2.5 | Container können zur Sterilisation im Dampfsterilisator übereinandergestapelt werden und die Sterilisation der Container und des Inhaltes ist dadurch nicht eingeschränkt. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.2.6 | Container muss entweder über ein automatisches Farbkennungssystem verfügen, das den abgeschlossenen Sterilisationsprozess anzeigt oder eine Möglichkeit zur Anbringung von Indikatoren bieten. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.2.7 | Die Container verfügen über die Möglichkeit zur eindeutigen farblichen Markierungen (über Deckel, Kennzeichnungsschilder, Rahmen für Kennzeichnungsschilder oder Frontplatten) mind. in den Farben Rot, Blau, Grün, Gelb und Blanco (=Weiß, Grau oder Aluminium) | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.2.8 | Gewicht eines Containers | B | FALSE | > 4 kg (20 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | < 4 kg 40 Punkte)
2.2.9 | Die Container verfügen über ein automatisches System (Farbkennung), das verdeutlicht, dass der Sterilisationsprozess durchgeführt wurde (Thermischer Indikator). Gemeint ist ein Thermischer Indikator, der nicht zusätzlich angebracht werden muss, sondern direkt am Container angebracht ist und direkt anzeigt, ob der Container den Sterilisationsprozess durchlaufen hat | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (20 Punkte)
2.2.10 | Indikatoren zum Sterilisationsprozess werden beim Öffnen des Containers zurückgesetzt bzw. zerstört. | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (30 Punkte)
2.3 | Container (klein)
2.3.1 | Container aus Edelstahl oder Aluminium (inkl. Aluminiumlegierungen) | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.3.2 | Größe:Grundfläche 30x30cm Die Höhe darf 15,2cm nicht überschreiten um die Stapelbarkeit auf den Chargierwagen zu gewährleisten. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.3.3 | Es müssen 2 Stück der Standard-GeNo-Siebkörbe übereinander in die Containerwanne passen (Maße eines Siebkorbes (24,5x25,5x5cm) | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.3.4 | Container müssen mindestens zwei Einschubfächer oder die Möglichkeit zur Anbringung von Etiketten und Codierschilder an der Frontseite des Containers haben | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.3.5 | Container können zur Sterilisation im Dampfsterilisator übereinandergestapelt werden und die Sterilisation der Container und des Inhaltes ist dadurch nicht eingeschränkt. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.3.6 | Container muss entweder über ein automatisches Farbkennungssystem verfügen, das den abgeschlossenen Sterilisationsprozess anzeigt oder eine Möglichkeit zur Anbringung von Indikatoren bieten. | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.3.7 | Die Container verfügen über die Möglichkeit zur eindeutigen farblichen Markierungen (über Deckel, Kennzeichnungsschilder, Rahmen für Kennzeichnungsschilder oder Frontplatten) mind. in den Farben Rot, Blau, Grün, Gelb und Blanco (=Weiß, Grau oder Aluminium) | A | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung | nein
|  |  | FALSE | Produkt erfüllt die Anforderung nicht
2.3.8 | Gewicht eines Containers | B | FALSE | > 3 kg (20 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | < 3 kg (40 Punkte)
2.3.9 | Die Container verfügen über ein automatisches System (Farbkennung), das verdeutlicht, dass der Sterilisationsprozess durchgeführt wurde (Thermischer Indikator). Gemeint ist ein Thermischer Indikator, der nicht zusätzlich angebracht werden muss, sondern direkt am Container angebracht ist und direkt anzeigt, ob der Container den Sterilisationsprozess durchlaufen hat | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (20 Punkte)
2.3.10 | Indikatoren zum Sterilisationsprozess werden beim Öffnen des Containers zurückgesetzt bzw. zerstört. | B | FALSE | Nein (0 Punkte) | nein
|  |  | FALSE | Ja (30 Punkte)