Um die ordnungsgemäße Aufbereitung und Anwendung der Medizinprodukte zur realisieren, bitten wir in Anlehnung an die EN ISO 17664 um nachfolgende Angaben und Dokumente:

| Artikelbezeichnung: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikelnummer: |  | ggf. Seriennummer |
| Hersteller (Anschrift) |  |  |
| Medizinprodukteberater |  | Mobil-Telefon: |
| Klinik / Abteilung |  | Kostenstelle: |

| Angaben | JA | NEIN | In der Anlage beigefügt |
| --- | --- | --- | --- |
| Konformitätserklärung / Zertifikat |  |  |  |
| Bedienungsanleitung bzw. Produktbeschreibung |  |  |  |
| Aufbereitungsanleitung |  |  |  |
| Demontage bzw. Montage zur Aufbereitung notwendig |  |  |  |
| Wartung bzw. regelmäßige Prüfung notwendig |  |  |  |
| Beschränkung der Anzahl der Aufbereitungen |  |  | Anzahl der Zyklen |

| Angaben | JA | NEIN | In der Anlage beigefügt |
| --- | --- | --- | --- |
| Einsatz alkal. Reiniger Thermosept Xtra ezymatic cleaner, 0,5 % |  |  |  |
| Maschinelle Aufbereitung im RDG-E möglich |  |  |  |
| Ausschluss bestimmter Chemikalien notwendig |  |  |  |
| Lagerungshilfen |  |  |  |

| Artikelbezeichnung u. Artikel-Nr.: | * |
| --- | --- |
| Vorreinigung: | Eine Vorreinigung ist bei maschineller Aufbereitung im RDG nicht erforderlich. Besonderheiten: |
| Maschinelle Reinigung: Verfahren: | Maschinelle Reinigung nach DIN EN ISO 15883 Zum Durchspülen von Hohlkörpern werden die erforderlichen Ansätze Mitgeliefert Vario-Programm bis 60 °C |
| Desinfektion: | Standard: thermisch bei 93° C im Reinigungs-Desinfektions-Gerät (RDG), 10 Min. od. A0 – Wert 3000. Besonderheiten: |
| Trocknung: | maschinell 110 °C med. Druckluft |
| Wartung und Pflege: | Falls erforderlich, bitte ausfüllen: |
| Funktionskontrolle: | Falls erforderlich, bitte ausfüllen: |
| Verpackung: | Besonderheiten: |
| Sterilisation: | Dampfsterilisation: Fraktioniertes Vakuumverfahren nach EN DIN 554 134 °C, 18 Min. Plasmasterilisation (Sterrad-Verfahren) 45 – 50 °C 100 S 100 NX, Programm: |
| Lagerung: | Besonderheiten: |
| Sonstiges: |  |
| Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift |  |