## Hinweise zum LV
Leistungsverzeichnis VSG-SEK-2026-73
Roboterassistiertes System für die Hüftendoprothetik
Vivantes Klinikum Am Urban, Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie
Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, Einweisung und Instandhaltung
Aufbau der Datei
A_Allgemeine Anforderungen – Zulassung, regulatorische Nachweise, Form des Angebots, Vertragliches.
B_System und Technik – Systemplattform, Navigation, Applikationen, Planung, intraoperativer Workflow, Instrumente, Implantatkompatibilität.
C_IT und Datenschutz – Schnittstellen zu KIS, PACS und Archiv, Netzwerk, IT-Sicherheit, Datenschutz nach DSGVO.
D_Leistungserbringung – Aufstellung und Inbetriebnahme, Einweisung, klinische Anwendungsunterstützung, Instandhaltung, Verbrauchsgüter, Softwarepflege.
E_Evidenz und Referenzen – klinische Evidenz, Registerdaten, Referenzkliniken.
P1 bis P3 – Preisblätter Investition, Instandhaltung und Verbrauchsgüter.
P5_Optionen – gesondert bepreiste optionale Positionen. Nicht wertungsrelevant.
P4_Gesamtpreis – Lebenszykluskosten über acht Betriebsjahre, Wertungssumme für das Zuschlagskriterium Preis (75 Prozent) nach Ziffer 6 der Leistungsbeschreibung.
Ausfüllhinweise
Gelb hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen. Alle übrigen Felder sind gesperrt bzw. bleiben leer.
Spalte Bestätigung: Auswahl JA oder NEIN über das Auswahlfeld. Leere Felder gelten als nicht erfüllt.
Spalte Angabe des Bieters: geforderte Werte, Fristen und Nachweise eintragen. Angaben wie erfüllt, Standard oder auf Anfrage sind unzureichend.
Spalte Auswertung berechnet sich selbst: OK bei JA, Ausschluss bei NEIN auf eine Mindestanforderung, Hinweis bei NEIN auf ein Bewertungs- oder Informationskriterium.
Am Ende jedes Katalogblattes stehen die Zähler für nicht erfüllte Mindestanforderungen und für offene Positionen.
Arten von Anforderungen
Mindestanforderung – zwingend zu erfüllen. NEIN oder fehlende Angabe führt zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.
Information / Nachweis – dient der Beurteilung, der Vertragsdokumentation und der Vergabeakte. Die Angabe wird nicht bepunktet, ist jedoch verbindlich und wird Vertragsbestandteil.
Option (gesondert bepreist) – Leistung, die der Auftraggeber innerhalb von 36 Monaten ab Zuschlag abrufen kann. Der Preis ist im Blatt P5 anzugeben und fließt nicht in die Wertungssumme ein.
Produktneutralität
Die Leistung ist nach § 31 Abs. 6 VgV produktneutral beschrieben. Soweit auf Verfahren, Bezeichnungen oder Typen verwiesen wird, gilt der Zusatz oder gleichwertig. Der Nachweis der Gleichwertigkeit obliegt dem Bieter.
Verbindlichkeit
Sämtliche Angaben des Bieters sind verbindlich und werden Vertragsbestandteil. Änderungen am Text des Leistungsverzeichnisses führen zum Ausschluss.

## A_Allgemeine Anforderungen
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
A – Allgemeine Anforderungen, Zulassung und Form des Angebots
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Anlage: Leistungsverzeichnis ¦ Mindestanforderungen sind zwingend mit JA zu bestätigen; NEIN führt zum Ausschluss des Angebotes.
Pos. | Anforderung | Art | Bestätigung JA / NEIN | Angabe des Bieters / Nachweis, Anlage | Auswertung
A_1 Zulassung, Produktkonformität und regulatorische Nachweise
A_1.1 | Gültige CE-Kennzeichnung nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) für alle angebotenen Komponenten und Applikationen. Vorlage der EU-Konformitätserklärung und der Bescheinigung der Benannten Stelle. | Mindestanforderung
A_1.2 | Angabe der Risikoklasse je Komponente sowie der Zweckbestimmung im Wortlaut der Gebrauchsanweisung. | Mindestanforderung
A_1.3 | Bestätigung, dass die angebotene Zweckbestimmung die beim Auftraggeber vorgesehenen Indikationen vollständig abdeckt. Off-Label-Anwendungen sind zu benennen. | Mindestanforderung
A_1.4 | Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache in gedruckter und elektronischer Form. | Mindestanforderung
A_1.5 | Nachweis eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 13485. | Mindestanforderung
A_1.6 | Konformität mit DIN EN 60601-1 und den zutreffenden Ergänzungsnormen, insbesondere DIN EN 60601-1-2 (EMV) und DIN EN 60601-1-6 (Gebrauchstauglichkeit). | Mindestanforderung
A_1.7 | Angabe aller Anforderungen, die sich aus der MPBetreibV ergeben, insbesondere Vorgaben zu STK und MTK mit Intervall und Umfang. | Mindestanforderung
A_1.8 | Angabe, ob das System der Anlage 1 oder Anlage 2 MPBetreibV unterfällt. | Mindestanforderung
A_2 Formale Anforderungen an das Angebot
A_2.1 | Alle Angaben im Leistungsverzeichnis und im Preisblatt sind wahrheitsgemäß und in deutscher Sprache eingetragen. | Mindestanforderung
A_2.2 | Formatierung, Spaltenaufbau und Layout des Leistungsverzeichnisses und der Preisblätter wurden nicht verändert. | Mindestanforderung
A_2.3 | Jede Position ist in der Spalte Bestätigung eindeutig mit JA oder NEIN beantwortet. Leere Felder gelten als nicht erfüllt. | Mindestanforderung
A_2.4 | Verweise auf Prospektmaterial ersetzen die Beantwortung nicht. Ergänzende Verweise erfolgen unter Angabe von Anlage und Seitenzahl. | Mindestanforderung
A_2.5 | Das vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnis wird zusammen mit dem Preisblatt rechtsverbindlich unterschrieben eingereicht. | Mindestanforderung
A_2.6 | Das Angebot wird ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform DTVP eingereicht. | Mindestanforderung
A_2.7 | Nebenangebote werden ausschließlich für ein generalüberholtes (refurbished) System des Herstellers abgegeben. Angebote auf Basis von Miete, Leasing oder nutzungsabhängigen Modellen werden nicht abgegeben. Das refurbished System darf nicht älter als Baujahr 2023 sein. Bei Nebenangebote gelten die Anforderungen des Leistungsverzeichnisses außer Pos. B_1.1. | Mindestanforderung
A_2.8 | Alle Preise sind netto in Euro, frei Verwendungsstelle, einschließlich aller Nebenkosten angegeben. Nicht ausgewiesene Nebenleistungen gelten als im Angebotspreis enthalten. | Mindestanforderung
A_2.9 | Der Bieter bestätigt, dass alle mit JA beantworteten Anforderungen zum Zeitpunkt der Lieferung ohne Einschränkung erfüllt werden und Vertragsbestandteil werden. | Mindestanforderung
A_3 Vertragliche Rahmenbedingungen und Dokumentation
A_3.1 | Anerkennung der Vergabe- und Vertragsunterlagen des Auftraggebers ohne Änderungen und Einschränkungen. | Mindestanforderung
A_3.2 | Übergabe des vollständigen technischen Dokumentationspakets bei Abnahme: Gebrauchsanweisung, Servicehandbuch soweit anwenderrelevant, Prüfprotokolle, Konformitätserklärungen, Bestandsverzeichnisdaten. | Mindestanforderung
A_3.3 | Bereitstellung aller Daten für das Bestandsverzeichnis nach § 13 MPBetreibV sowie für das CAFM-System des Auftraggebers in strukturierter Form. | Mindestanforderung
A_3.4 | Angabe der Inventarisierungsdaten je Komponente: Bezeichnung, Hersteller, Typ, Seriennummer, Anschaffungswert, Warengruppe, Nutzungsdauer. | Mindestanforderung
A_3.5 | Regelung zu Vertragsstrafen bei Verzug der Lieferung bzw. Inbetriebnahme entsprechend den Vertragsbedingungen des Auftraggebers. | Mindestanforderung
A_3.6 | Benennung eines verantwortlichen Projektleiters für die Umsetzung mit Kontaktdaten und Vertretung. | Mindestanforderung
A_3.7 | Zusicherung, dass sämtliche im Angebot benannten Leistungen ohne Weitergabe an nicht benannte Nachunternehmer erbracht werden. Eingesetzte Nachunternehmer sind zu benennen. | Mindestanforderung
A_3.8 | Nachweis einer Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung mit angemessener Deckungssumme. | Mindestanforderung
| Anzahl nicht erfüllter Mindestanforderungen (Ausschluss) |  |  |  | 0
| Anzahl offener Positionen (ohne Eintrag) |  |  |  | 25

## B_System und Technik
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
B – Systemplattform, Applikationen und operativer Einsatz
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Anlage: Leistungsverzeichnis ¦ Mindestanforderungen sind zwingend mit JA zu bestätigen; NEIN führt zum Ausschluss des Angebotes.
Pos. | Anforderung | Art | Bestätigung JA / NEIN | Angabe des Bieters / Nachweis, Anlage | Auswertung
B_1 Systemplattform und Grundausstattung
B_1.1 | Mobiles, fahrbares Robotersystem mit aktiv geführtem Roboterarm zur intraoperativen Knochenpräparation, aktuell lieferbare Systemgeneration des Herstellers, Neugerät (kein Vorführ-, Refurbished- oder Gebrauchtgerät, sofern nicht ausdrücklich als Nebenangebot zugelassen). | Mindestanforderung
B_1.2 | Angabe der angebotenen Systemgeneration und des Markteinführungsdatums der angebotenen Generation. | Mindestanforderung
B_1.3 | Der Roboterarm besitzt mindestens 6 Freiheitsgrade und ermöglicht eine chirurgengeführte (haptisch begrenzte) Resektion. Rein autonom schneidende Systeme ohne durchgängige Chirurgenkontrolle sind nicht zugelassen. | Mindestanforderung
B_1.4 | Haptische bzw. taktile Begrenzung des Resektionsraums (virtuelle Schutzgrenze), die ein Verlassen des geplanten Resektionsvolumens durch das Instrument aktiv verhindert. Beschreibung des Wirkprinzips (haptisch, Abschaltung des Antriebs, kombiniert). | Mindestanforderung
B_1.5 | Automatische Deaktivierung des Schneidwerkzeugs bei Verlassen der Freigabezone oder bei Verlust der Trackingverbindung. | Mindestanforderung
B_1.6 | Angabe der Systemgenauigkeit für Resektion und Implantatpositionierung (Winkel in Grad, Translation in mm) mit Beleg aus validierten Studien oder Prüfberichten. | Mindestanforderung
B_1.7 | Angabe der Standflächen- und Transportmaße, des Gesamtgewichts sowie der maximalen Punktlast (Bodenbelastung) aller Systemkomponenten. | Mindestanforderung
B_1.8 | Transport der Systemkomponenten durch Standardtüren (Durchgangsbreite ab 1.100 mm) und Aufzüge ohne Demontage. Angabe der minimal erforderlichen Durchfahrtsbreite. | Mindestanforderung
B_1.9 | Manuelle Verfahrbarkeit durch eine Person, feststellbare Bremsen bzw. Stabilisierungsfüße zur sicheren Fixierung im OP. | Mindestanforderung
B_1.10 | Angabe der elektrischen Anschlusswerte je Komponente (Spannung, Frequenz, Stromaufnahme, Leistungsaufnahme, Schutzklasse, benötigte Steckdosentypen und Anzahl). | Mindestanforderung
B_1.11 | Angabe der Wärmelast (W) und der Geräuschemission (dB(A)) im Betrieb zur Auslegung der OP-Klimatisierung. | Mindestanforderung
B_1.12 | Integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung oder definiertes Verhalten bei Netzausfall mit sicherem Abbruch bzw. Fortsetzung des laufenden Falls. Beschreibung des Verhaltens. | Information / Nachweis
B_1.13 | Kompatibilität mit laminarer Luftströmung (TAV-Decke) im OP, Nachweis, dass die Systemaufstellung die Schutzzone nicht unzulässig beeinträchtigt. | Information / Nachweis
B_1.14 | Vollständige Sterilabdeckung aller patientennahen Komponenten durch systemspezifische Einwegdrapes. Angabe der Artikelnummern und Stückpreise. | Mindestanforderung
B_1.15 | Aufbereitbarkeit aller wiederverwendbaren Instrumente nach validiertem Verfahren, Vorlage der Aufbereitungsanweisung nach DIN EN ISO 17664. | Mindestanforderung
B_1.16 | Benutzeroberfläche vollständig in deutscher Sprache. Sofern Teilbereiche nur in englischer Sprache verfügbar sind, ist dies vollständig zu benennen. | Information / Nachweis
B_1.17 | Das angebotene System verfügt über eine Zulassung nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) sowohl für robotische Eingriffe am Hüftgelenk als auch für robotische Eingriffe am Kniegelenk. Die Zulassung für beide Indikationen ist unabhängig vom Erwerb der jeweiligen Applikation nachzuweisen. | Mindestanforderung
B_1.18 | Bei Angebot eines Neusystems: Der Auftraggeber erhält die Option, das System während der Betriebsdauer auf die jeweils aktuelle Systemgeneration aufzurüsten (Hardware- und Software-Upgrade). Die Konditionen sind im Blatt P5 anzugeben. | Mindestanforderung
B_1.19 | Bei Abgabe eines Nebenangebots (generalüberholtes System): Gewährleistung, Garantie sowie sämtliche Service- und Verfügbarkeitszusagen gelten in gleichem Umfang und gleicher Dauer wie für ein Neusystem. Nachweis der Generalüberholung durch den Hersteller, Baujahr, bisheriger Einsatzumfang und dokumentierter Zustand sind beigefügt. | Mindestanforderung
B_2 Navigations-, Tracking- und Steuerungseinheit
B_2.1 | Optisches Trackingsystem zur intraoperativen Lageerfassung von Patient und Instrumenten mit Angabe des Messprinzips (aktiv/passiv infrarot, sonstiges). | Mindestanforderung
B_2.2 | Angabe der Trackinggenauigkeit (RMS in mm) und des nutzbaren Messvolumens sowie des empfohlenen Kamera-Patienten-Abstands. | Mindestanforderung
B_2.3 | Robustheit gegenüber OP-Beleuchtung und Fremdlichtquellen, akustische und optische Warnung bei Sichtlinienunterbrechung. | Mindestanforderung
B_2.4 | Höhen- und schwenkbar verstellbare Kameraeinheit, Positionierung ohne Sterilitätsverletzung durch das OP-Team. | Mindestanforderung
B_2.5 | Bedienmonitor mit mindestens 24 Zoll Diagonale, medizinisch zugelassen, aus Chirurgensicht und aus Sicht des Springers ablesbar. | Information / Nachweis
B_2.6 | Möglichkeit der Videoausleitung des Planungs- und Navigationsbildes auf externe OP-Monitore bzw. das OP-Integrationssystem (Signalformat angeben). | Information / Nachweis
B_2.7 | Steuerung durch den Operateur aus dem sterilen Bereich (steriler Touchscreen-Überzug, Fußschalter oder gleichwertig). | Mindestanforderung
B_2.8 | Kombinierbarkeit der Navigationseinheit mit weiteren Anwendungen des Herstellers (z. B. Wirbelsäule, Schulter) zur späteren Erweiterung. Angabe der derzeit und perspektivisch unterstützten Anwendungen. | Information / Nachweis
B_3 Klinische Applikationen
B_3.1 | Applikation Knie-Totalendoprothetik (TKA) mit CT-basierter Planung, intraoperativer Bandspannungsanalyse und haptisch geführter Resektion. | Mindestanforderung
B_3.2 | Applikation Hüft-Totalendoprothetik (THA) mit Planung von Pfannenposition (Inklination, Anteversion), Beinlänge und Offset sowie intraoperativer Kontrolle. | Mindestanforderung
B_3.3 | Optionale Position: Applikation unikondyläre Knieendoprothetik (PKA/UKA), mindestens medial, wünschenswert zusätzlich lateral und patellofemoral. | geforderte Option
B_3.4 | Angabe aller weiteren verfügbaren bzw. in Entwicklung befindlichen Applikationen mit geplantem Verfügbarkeitsdatum im DACH-Raum (u. a. Revisionsendoprothetik, Schulter, Wirbelsäule). | Information / Nachweis
B_3.5 | Applikationen sind auf derselben Hardwareplattform ohne Austausch des Roboterarms nachrüstbar. Angabe der Nachrüstdauer und des Ausfallzeitraums. | Mindestanforderung
B_3.6 | Nachträglicher Erwerb einzelner Applikationen zu den im Preisblatt angegebenen, für mindestens 36 Monate ab Zuschlag gebundenen Preisen. | Mindestanforderung
B_3.7 | Keine fall- oder nutzungsabhängige Lizenzgebühr für den Betrieb der einmal erworbenen Applikation (keine Pay-per-Use-Komponente auf die Software). | Information / Nachweis
B_3.8 | Intraoperative Bandspannungs- und Gap-Analyse mit dokumentierter Darstellung über den gesamten Bewegungsumfang. | Mindestanforderung
B_3.9 | Intraoperative Anpassung der Planung (Implantatgröße, Rotation, Resektionshöhe) in Echtzeit mit unmittelbarer Rückmeldung der resultierenden Beinachse und Bandspannung. | Mindestanforderung
B_3.10 | Unterstützung unterschiedlicher Ausrichtungsphilosophien (mechanisch, kinematisch, funktionell) bzw. Angabe der unterstützten Alignment-Strategien. | Information / Nachweis
B_4 Präoperative Planung und Bildgebung
B_4.1 | Die Planung muss bildbasiert (CT/MRT) erfolgen. Bei bildbasierten Systemen ist das vollständige Aufnahmeprotokoll (Scanbereich, Schichtdicke, kV, mAs, Rekonstruktionskernel) zu liefern. | Mindestanforderung
B_4.2 | Angabe der effektiven Patientendosis des erforderlichen Protokolls (mSv) sowie Nachweis der Optimierung nach § 14 StrlSchG. Niedrigdosisprotokoll ist vorzulegen. | Mindestanforderung
B_4.3 | Kompatibilität des Aufnahmeprotokolls mit den am Standort vorhandenen CT-Systemen. Der Bieter bestätigt die Durchführbarkeit nach Abstimmung mit der Radiologie. | Mindestanforderung
B_4.4 | Segmentierung und Erstellung des 3D-Modells durch den Hersteller ohne Personalaufwand des Auftraggebers. Angabe, ob die Erstellung automatisiert, manuell oder hybrid erfolgt und wer die Freigabe verantwortet. | Mindestanforderung
B_4.5 | Verbindliche Bearbeitungszeit von Bildupload bis Bereitstellung des vorgeplanten Falls, angegeben in Werktagen. Angabe eines Eskalationswegs für Notfall- bzw. kurzfristige Fälle. | Mindestanforderung
B_4.6 | Kosten der Segmentierung und Vorplanung sind im Fall- bzw. Verbrauchsgüterpreis enthalten. | Mindestanforderung
B_4.7 | Möglichkeit der Planung und Planänderung durch den Operateur an einer eigenen Arbeitsstation bzw. remote, ohne Rückkopplung an den Hersteller. | Information / Nachweis
B_4.8 | Anzahl der ohne Zusatzkosten bereitgestellten Planungsarbeitsplätze und Angabe der Systemvoraussetzungen (Client, Browser, VDI-Fähigkeit). | Information / Nachweis
B_4.9 | Definiertes Vorgehen bei kurzfristigem Ausfall des Planungsprozesses (z. B. fehlerhaftes CT), einschließlich Möglichkeit der Fortführung als konventionelle Operation. | Information / Nachweis
B_4.10 | Der OP-Plan ist archivierbar und als PDF oder DICOM-Objekt exportierbar zur Ablage in der Patientenakte. | Mindestanforderung
B_5 Intraoperativer Workflow
B_5.1 | Angabe der Rüstzeit von Systemanlieferung im OP bis Schnittbereitschaft (Minuten) sowie der Abrüstzeit, jeweils mit Angabe des dafür erforderlichen Personals. | Mindestanforderung
B_5.2 | Angabe der durchschnittlichen Verlängerung der Schnitt-Naht-Zeit gegenüber der konventionellen Technik nach Abschluss der Lernkurve, belegt durch Literatur oder Anwenderdaten. | Mindestanforderung
B_5.3 | Angabe der typischen Lernkurve (Anzahl Fälle bis Erreichen der Regelzeiten) und der hierfür vorgesehenen Begleitung. | Information / Nachweis
B_5.4 | Intraoperative Registrierung des Knochens mit Angabe des Verfahrens, der erforderlichen Punktzahl und der Registrierungsdauer. | Mindestanforderung
B_5.5 | Automatische Verifikation der Registrierungsgüte mit Fehlerangabe und Wiederholungsmöglichkeit ohne Fallabbruch. | Mindestanforderung
B_5.6 | Minimal-invasive Fixierung der Referenzmarker mit Angabe der Pinanzahl, Pindurchmesser und Platzierungsorte. Darstellung des Vorgehens zur Vermeidung von Pin-Site-Komplikationen. | Mindestanforderung
B_5.7 | Möglichkeit der jederzeitigen Konversion auf die konventionelle Technik ohne Wechsel des Implantatsystems und ohne zusätzlichen Knochenverlust (Bail-out-Konzept). | Mindestanforderung
B_5.8 | Vollständige Dokumentation der intraoperativen Ist-Werte (Resektionen, Achsen, Bandspannung, Implantatgrößen und -positionen) im Fallbericht. | Mindestanforderung
B_5.9 | Automatische Erzeugung eines Fallberichts als PDF mit Bilddokumentation, exportierbar und archivierbar. | Mindestanforderung
B_5.10 | Angabe der pro Eingriff benötigten Instrumentensiebe und des daraus resultierenden Aufbereitungsaufwands (Anzahl Siebe, Gewicht, Volumen). | Mindestanforderung
B_5.11 | Angabe, ob zwei aufeinanderfolgende Eingriffe am selben Tag mit einem Instrumentensatz möglich sind, oder wie viele Sätze für einen Regelbetrieb von mindestens drei Eingriffen pro OP-Tag erforderlich sind. | Mindestanforderung
B_6 Instrumente, Zubehör und Ersatzteile
B_6.1 | Vollständige Erstausstattung an wiederverwendbaren Instrumenten für den Regelbetrieb, Anzahl der Sätze entsprechend Position 5.11. | Mindestanforderung
B_6.2 | Vollständiges Zubehör für Extremitätenfixierung, Beinhalter und Positionierung, soweit systemspezifisch erforderlich. | Mindestanforderung
B_6.3 | Angabe der erwarteten Nutzungsdauer bzw. Aufbereitungszyklen der Hauptinstrumente und des Zeitpunkts der planmäßigen Ersatzbeschaffung. | Mindestanforderung
B_6.4 | Kostenfreier Austausch von Instrumenten bei betriebsbedingtem Verschleiß innerhalb der Laufzeit des Instandhaltungsvertrags. Umfang und Begrenzungen sind zu benennen. | Information / Nachweis
B_6.5 | Vollständige Artikelliste aller Verbrauchs- und Ersatzteile mit Artikelnummern, Verpackungseinheiten und Einzelpreisen als Anlage. | Mindestanforderung
B_6.6 | Ersatzteilverfügbarkeit für mindestens 10 Jahre ab Abnahme, schriftliche Zusicherung. | Mindestanforderung
B_6.7 | Leihstellung eines Ersatzinstrumentensatzes innerhalb von 48 Stunden bei Verlust oder Beschädigung eines Instruments. | Information / Nachweis
B_7 Implantatkompatibilität
B_7.1 | Vollständige Auflistung aller mit dem System freigegebenen Implantatsysteme für Knie-TEP, Hüft-TEP und, sofern angeboten, unikondyläre Versorgung, jeweils mit Produktnamen und CE-Status. | Mindestanforderung
B_7.2 | Angabe, ob das System auf Implantate des eigenen Hauses beschränkt ist oder Fremdimplantate unterstützt werden. | Mindestanforderung
B_7.3 | Verbindliche Zusicherung, dass die Nutzung des Systems nicht an eine Mindestabnahmemenge von Implantaten gekoppelt ist. | Mindestanforderung
B_7.4 | Angabe der Implantatpreise für die kompatiblen Systeme als separates, für mindestens 24 Monate gebundenes Preisblatt (nachrichtlich, sofern nicht Gegenstand dieses Verfahrens). | Mindestanforderung
B_7.5 | Bestätigung, dass für Wechsel- und Revisionseingriffe ein kompatibles Implantatportfolio derselben Produktfamilie zur Verfügung steht. | Mindestanforderung
B_7.6 | Angabe der Verfügbarkeit hochvernetzter Polyethylene, zementfreier und zementierter Optionen sowie von Dual-Mobility-Systemen im kompatiblen Portfolio. | Information / Nachweis
B_7.7 | Registerbasierte Standzeitdaten (z. B. AOANJRR, SIRIS, EPRD) der kompatiblen Implantatsysteme sind beizufügen. | Information / Nachweis
| Anzahl nicht erfüllter Mindestanforderungen (Ausschluss) |  |  |  | 0
| Anzahl offener Positionen (ohne Eintrag) |  |  |  | 72

## C_IT und Datenschutz
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
C – IT-Integration, Schnittstellen und Informationssicherheit
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Anlage: Leistungsverzeichnis ¦ Mindestanforderungen sind zwingend mit JA zu bestätigen; NEIN führt zum Ausschluss des Angebotes.
Pos. |  | Anforderung | Art | Bestätigung JA / NEIN | Angabe des Bieters / Nachweis, Anlage | Auswertung
C_1 IT-Infrastruktur
C_1.1 | Bilddatenfluss | Darstellung des gesamten Bilddatenflusses für die CT-Planungsdaten als Schaubild (für externe Planung dürfen ausschließlich anonymisierte Bilddaten verwendet werden) | Mindestanforderung
C_1.2 | IT-Infrastuktur | Spezifikation sämtlicher für die Integration/Workflow erforderlicher (bzw. optionaler) Zusatzkomponenten (Gateways, Server, Integrationsmodule) | Mindestanforderung
C_1.3 | Netzwerk | Angabe notwendiger Netzwerkanforderungen: benötigte Ports, Protokolle, Ziel-URLs, Bandbreite, statische IP-Adressen, VLAN-Anforderungen sowie Angabe, ob eine ausgehende Internetverbindung zwingend erforderlich ist. | Mindestanforderung
C_1.4 | Server | Angebotene Server-basierte Komponenten werden auf Vivantes bereitgestellter Server-VM bzw. HW installiert werden. Diese werden in die Vivantes Domäne integriert. | Mindestanforderung
C_1.5 | Server | Angebotene Server-basierte Komponenten müssen stets unter aktuellen Server-Betriebssystemen läuffähig sein. Aktuell ist dies Windows Server 2025. | Mindestanforderung
C_1.6 | Server | Angebotene Server-basierte Komponenten müssen unter der von Vivantes genutzten Antivirus-Software (derzeit Trend Micro) einwandfrei laufen. Der Trend Micro-Client wird auf jedem Server durch Vivantes installiert und administriert. | Mindestanforderung
C_1.7 | Server | Angebotene Server-basierte Komponenten müssen als Datenbankmanagementsystem MS-SQL Server 2022 oder höher eingesetzen. Alternativ SQL-Express. | Mindestanforderung
C_1.8 | Netzwerk | Es werden ausschließlich verschlüsselte Transportprotokolle genutzt | Mindestanforderung
C_1.9 | Netzwerk | Die eingesetzten Verschlüsselungsverfahren entsprechen den jeweils aktuellen Empfehlungen des BSI | Mindestanforderung
C_1.10 | Datensicherung | Es existiert ein Prozess der Datensicherung für die Datenbanken des Systems. | Mindestanforderung
C_1.11 | Monitoring | Angebotene Server-basierte Komponenten müssen mit dem von Vivantes genutzten Monitoringsystem PRTG kompatibel sein. | Mindestanforderung
C_1.12 |  | Bereitstellung eines ausgefüllten MDS2-Formulars (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security) in aktueller Fassung. | Information / Nachweis
C_1.13 |  | Bereitstellung einer Software Bill of Materials (SBOM) sowie eines Verfahrens zur zeitnahen Information über Schwachstellen (CVE) und deren Behebung. | Information / Nachweis
C_1.14 |  | Mitwirkung des Herstellers am Risikomanagement für IT-Netzwerke mit Medizinprodukten nach DIN EN 80001-1. | Information / Nachweis
C_2 Datenschutz / Informationssicherheit
C_2.1 | Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept | Im Rahmen der Angebotsabgabe wird ein IT-Sicherheits - und Datenschutzkonzept vorgelegt, in dem dargestellt wird, wie die Lösung, Infrastruktur und der Betrieb vor ungewollten Komprimittierungen bzw. Angriffen geschützt sind (z.B. durch Verschlüsselungen) und wie die nachstehenden Informationssicherheitsanforderungen erfüllt werden. | Mindestanforderung
C_2.2 | Datenschutzfolgenabschätzung/ Risikobetrachtung | Es existiert für die Lösung eine Datenschutzfolgenabschätzung nach DSGVO (sofern erforderlich) oder anderweitige Risikobetrachtung(en), die bei Bedarf dem AG zur Verfügung gestellt werden können. | Information / Nachweis
C_2.3 | Aktivitätenprotokollierung | Es können Zugriffe (Anlage/Lesen/Ändern/Löschen von Informationen) unter Angabe von Zeitpunkt und ausführendem Nutzer protokolliert werden. Der Zugriff auf die Protokolldaten ist nur durch berechtigte Nutzer möglich ("Need-to-Know-Prinzip"). | Mindestanforderung
C_2.4 | Kontrolle und Audits | Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass er hinsichtlich seiner Produkte mit geeigneten Maßnahmen und Protokollen nachweist, dass alle in diesem Abschnitt genannten Anforderungen eingehalten werden. Der Auftragnehmer stimmt zu, dass der Auftraggeber oder ein anderer beauftragter Dritter im Auftrag des Auftraggebers die Organisation des Auftragnehmers in Bezug auf die Informationssicherheit und die Einhaltung des Datenschutzes auditieren darf. Dies kann anlassbezogen oder regelmäßig geschehen. Der genaue Umfang, die Dauer und die Organisation werden jeweils einvernehmlich vereinbart. Zusätzlich muss der Auftragnehmer die Abweichungen von den vereinbarten Sicherheitsanforderungen melden. Der Auftragnehmer hat dem Antrag des Auftraggebers nachzukommen, Informationen seiner Sicherheitsorganisation offenzulegen, auf dessen Basis der Auftraggeber eine Auftragnehmerbewertung durchführen kann. Diese Einschätzung ist ein interner Prozess, der den Auftraggeber dabei unterstützt, die Metriken und Reife der Sicherheitsorganisation des Auftragnehmers zu beurteilen. Der Auftragnehmer kann auch durch entsprechende Zertifizierungen nachweisen, dass die Vorgaben der Informationssicherheit bzw. des Datenschutzes erfüllt werden. | Mindestanforderung
C_2.5 | Sichere Authentifizierungs- mechanismen | Die Lösung muss sichere Authentifizierungsmechanismen nach dem Stand der Technik unterstützen. Hierzu zählt neben der Möglichkeit, komplexe Passworte verwenden zu können und diese ggf. individuell an die Mindestanforderungen von Vivantes anpassen zu können, insbesondere auch die Möglichkeit des IP-Whitelistings zur Beschränkung des Zugriffs auf die Vivantes-Domäne sowie die Möglichkeit zur Nutzung einer Multi-Faktor-Authentifizierung, falls möglich. | Mindestanforderung
C_3 Spezifische Anforderungen: Datenschutz
C_3.1 | Allgemeine Rechtskonformität | Bei der rechtskonformen Verarbeitung personenbezogener Daten sind insbesondere die Anforderungen zur Integrität und Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f und Artikel 32 Abs. 1 lit a)-c) DSGVO) zu berücksichtigen. Die systemseitigen Voraussetzungen hierfür sind in einer aussagefähigen Dokumentation dem Angebot beizufügen. Die Anwendung bzw. das Produkt muss darüber hinaus eine rechtskonforme Verarbeitung personenbezogener Daten erlauben. Die aktuelle Fassung des § 24 Abs.7 LKG Berlin wird vollumfänglich eingehalten und die technische Umsetzung im Rahmen eines IT-Sicherheits-und Datenschutzkonzeptes inkl. TOMS nachgewiesen. | Mindestanforderung
C_3.2 | Rechtskonformität gem. SGB V | Sozialrechtliche Bedingungen für das Cloud Computing“ – Im Fall einer Cloud-Verarbeitung von Gesundheitsdaten sind die Bedingungen des § 393 Abs. 2-6 SGB V nachweislich zu erfüllen. | Mindestanforderung
C_3.3 | Auskunftsfähigkeit | Die Anwendung bzw. das Produkt muss zur Gewährleistung des Auskunftsrechts die Möglichkeit bieten, nutzer- bzw. betroffenenbezogene Auswertungen bzw. Reports über alle sie betreffenden Daten zu erzeugen. Die Reports werden in einem maschinenlesbaren Format (z. B. .csv, .xml) erzeugt. | Information / Nachweis
C_3.4 | Berichtigungsfähigkeit | Alle Dateneingabefelder der Anwendung bzw. des Produkts, die personenbezogene Daten enthalten, müssen editierbar sein - dies abhängig vom jeweiligen Rechte- und Rollenkonzept sowie unter Beachtung einer datenschutzkonformen Protokollierung der Zugriffe. | Information / Nachweis
C_3.5 | Sperrfähigkeit | Die Anwendung bzw. das Produkt muss es ermöglichen, dass Datensätze der aktiven Verarbeitbarkeit und dem (lesenden) Zugriff der Nutzer entzogen werden können. Die Sperrung muss fristen-, nutzer- bzw. nutzergruppenabhängig konfigurierbar sowie aufhebbar sein. | Information / Nachweis
C_3.6 | Löschfähigkeit | Es muss eine umfassende Löschfunktion für personenbezogene Daten implementiert sein. Es muss eine Löschung auf Ebene eines einzelnen Datums, eines Datensatzes oder für Datensatzgruppen /-kategorien möglich sein. Die Löschung muss fristengesteuert unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen, automatisch oder alternativ manuell möglich sein. | Information / Nachweis
C_3.7 | Speicherdauer | Je nach Datensatz muss die Speicherdauer individuell festgelegt werden können. | Information / Nachweis
C_3.8 | Vertrag zur Auftragsverarbeitung | Der Auftragnehmer erfüllt die Anforderungen, die im beigefügten Muster des Auftragsverarbeitungs-Vertrags (AVV) definiert sind. | Mindestanforderung
C_4 Spezifische Anforderungen: Informationssicherheit
C_4.1 | Informationssicherheits- management | Der Auftragnehmer muss Informationssicherheitsmanagementprozesse (ISMS) nach einem anerkannten Sicherheitsstandard vorweisen können. Diese Prozesse sowie entsprechende Rollen und Verantwortlichkeiten müssen als Teil seiner Informationssicherheitsrichtlinien dokumentiert sein. Die Richtlinien müssen seiner Belegschaft bekannt sein und regelmäßig auf Aktualität und Richtigkeit überprüft werden. | Mindestanforderung
C_4.2 | Schwachstellenmanagement | Auftragnehmer müssen ihre Produkte einer kontinuierlichen Prüfung auf Schwachstellen unterziehen, um in der Lage zu sein, auf neue Schwachstellen so schnell wie möglich zu reagieren. Sind vom Auftragnehmer entwickelte Software-, Firmware- oder Hardware-Komponenten betroffen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, umgehend die Schwachstellen an den Auftraggeber zu melden. Jede Schwachstelle ist vom Auftragnehmer bzgl. möglicher funktionaler und sicherheitsrelevanter Auswirkungen zu bewerten. Dies umfasst jede potenzielle Schwachstelle, die möglicherweise Einfluss auf die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Daten hat. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, kontinuierlich Quellen für Sicherheitsempfehlungen zu sichten und diese in Bezug auf die an den Auftraggeber gelieferten Produkte zu bewerten. Sollte eine Komponente von der Sicherheitslücke betroffen sein, wird von dem Auftragnehmer erwartet, die Einstufung der Kritikalität und die „zeitliche“ Bewertung durchzuführen. Vom Auftragnehmer wird erwartet, dass eine Lösung zur Behebung bzw. Neutralisierung (Zeit für eine vorläufige Lösung oder einen Workaround für den Fall, dass der Patch nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens verfügbar ist.) von Schwachstellen mit einem Best-Effort-Ansatz und nach bestem Wissen erarbeitet wird. | Mindestanforderung
C_4.3 | Patchmanagement | Der Umfang des Patchings muss das gesamte System umfassen. Dazu gehören in der Regel: - Betriebssystem - Alle Softwarepakete und Services, die Teil des Betriebssystems sind - Alle Tools und Applikationen, die der Hersteller zu Betriebs- und Wartungszwecken installiert hat - Zielapplikation (Servicelogik) - Alle Middleware-Application-Layer, Datenbanken, Access-, Monitoring- oder Applikationsserver, die für den Service genutzt werden. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Systeme vor der Erklärung der Betriebsbereitschaft gepatcht und aktualisiert werden. Der Auftragnehmer muss alle öffentlich verfügbaren und durch den Auftraggeber freigegebenen Patches als Teil der Lieferung installieren. Der Auftragnehmer hat für jede im Patchzyklus adressierte Schwachstelle einen Bericht zu erstellen und dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. | Mindestanforderung
C_4.4 | Ende des Lifecycles | Sollte es zu der Situation kommen, in der der Drittanbieter eines Betriebssystems oder einer anderen Komponente (Software, Datenbanken, Anwendungen, etc.) das Ende des Lifecycles verkündet, wird vom Auftragnehmer erwartet, entweder die Komponente auf die aktualisierte neuere Version zu erweitern, eine adäquate Alternative einsetzen oder er muss den weiteren Support von Sicherheitspatches für die ältere Version vertraglich mit dem Drittanbieter sicherstellen. | Information / Nachweis
C_4.5 | Installationsprinzipien und Systemhärtung | Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Softwarebestandteile und Funktionen, die zur Erfüllung der vorgesehenen Aufgabe durch das Programm nicht zwingend notwendig sind, zu entfernen, um die Auswirkungen potenzieller Sicherheitsrisiken zu minimieren. Dies beinhaltet auch nicht benötigte Netzwerkfreigaben. Dies muss vor der Erklärung der Betriebsbereitschaft durch den Auftraggeber geschehen sein. Die Grundkonfiguration von Softwareprodukten sollte dem Grundsatz der datenschutzfreundlichen Voreinstellungen (Privacy by Design & by Default) folgen. | Mindestanforderung
C_4.6 | Standardpasswörter | Der Auftragnehmer stellt sicher, dass jedes Standardpasswort in allen möglichen Fällen nachvollziehbar geändert werden kann. | Information / Nachweis
C_4.7 | Backdoors | Der Auftragnehmer muss im Rahmen seiner Möglichkeiten sicherstellen, dass seine Lösungen frei von „Backdoors“ sind, die die verwendeten Sicherheitsmechanismen umgehen können. | Mindestanforderung
C_4.8 | Fernzugang | Fernzugänge von Drittanbietern zum Netzwerk des Auftraggebers und/oder dessen zugehörigen Unternehmen werden ausschließlich gemäß der beigefügten Vivantes-Fernwartungsvereinbarung gestattet. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass bei Fernzugängen die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten und Systeme des Auftraggebers gewährleistet sind. Dies beinhaltet auch die nachträgliche Verwendung von Informationen, von denen der Auftragnehmer während eines Fernzugriffes Kenntnis erlangt hat. Er ist für alle Aktionen der Benutzerkonten mit Fernzugangsfunktion auf Systemen des Auftraggebers verantwortlich. Es wird allgemein erwartet, dass jeder Nutzer im Rahmen des Fernzugangs ein eigenes Nutzerkonto bereitgestellt bekommt. Ausnahmen müssen vorab dokumentiert und in einem SLA (Service Level Agreement) festgehalten werden. In diesem Fall wird der Auftragnehmer die komplette Rückverfolgbarkeit der Nutzung eines Accounts (wer, wann) festhalten und diese dem Auftraggeber auf Verlangen aushändigen. Sollte die Situation auftreten, dass der Auftragnehmer ein Nutzerkonto nicht mehr benötigt, muss der Auftraggeber darüber unverzüglich informiert werden, so dass das entsprechende Konto gesperrt werden kann. Der Auftraggeber kann durch eine Betriebsfunktion oder eine alternative Service-Management-Funktion repräsentiert werden. Derartige Kontakte sind im SLA zu definieren. Es wird vom Auftragnehmer erwartet, Nutzerkonten mit Fernzugangsfunktion alle sechs Monate zu überprüfen und den Auftraggeber über notwendige Änderungen zu informieren. | Mindestanforderung
C_4.9 | Softwareentwicklungsprozess | Die Softwareentwicklungsprozesse des Auftragnehmers müssen so ausgelegt sein, dass der Informationssicherheit und dem Datenschutz der entwickelten Software angemessene Beachtung in allen wichtigen Entwicklungsphasen geschenkt wird und die Prozesse sich an den allgemein anerkannten Standards orientieren. Bei Benutzung von Open-Source-Komponenten ist auf eine angemessene Konfiguration, Dokumentation und Wartung zu achten. Die Entwickler müssen sich an vorhandene Standards zur sicheren Programmierung halten, um Schwachstellen vorzubeugen. Diese Standards müssen dokumentiert werden und den Entwicklern z. B. in Schulungen bekannt gemacht werden. Datenschutzrechtliche Anforderungen (z. B. zu Privacy by Design / Privacy by Default) müssen bereits im Entwicklungsprozess der Software beachtet werden. Die Testverfahren beim Auftragnehmer sollen die implementierten Sicherheitsmechanismen und -funktionen (Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Authentisierung und andere) explizit beinhalten. Secure-Code-Reviews sollten Teil der Qualitätssicherung und des Testing sein (z. B. müssen die eigenentwickelten Webapplikationen, die für den Betrieb in nicht geschützten Netzen vorgesehen sind, ein Code-Review nach einem Industriestandard wie OWASP durchlaufen.). Sicherheitsüberprüfungen sollten entsprechend den vorgesehenen Betriebsumgebungen erfolgen, z. B. unabhängige Penetrationstests für die Systeme, die aus den externen bzw. nicht abgesicherten Netzen erreichbar sein sollen. Ergebnisse der Secure-Code-Reviews bzw. Penetrationstests sollen dem Auftraggeber (zumindest für die finale Version des Produktes) auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. | Mindestanforderung
C_4.10 | Verschlüsselung | Für die kryptographischen Komponenten (Transportverschlüsselung, Webserver-Sicherheit, Passworthandling) ist eine transparente Beschreibung der wirksamen Implementation dem Angebot beizufügen. Wenn eine unsichere Kryptographielösung in dem bereits beim Auftraggeber eingesetzten Produkt verwendet wird, muss der Auftragnehmer sie im Rahmen des Schwachstellenmanagements (s. o.) als Schwachstelle bewerten und melden. Der Auftragnehmer hat Vorschläge zur Behebung der Schwachstelle zu unterbreiten. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Einsatz der kryptographischen Absicherung der Kommunikation und Ablage überall erfolgt, wo es notwendig ist, um die Grundsätze der sicheren Softwarearchitektur zu unterstützen. Der Einsatz der kryptographischen Absicherung der Kommunikation ist insbesondere notwendig, wenn Daten mit hohem Schutzbedarf (z. B. Steuerungsdaten der Kritischen Infrastruktur oder personenbezogene bzw. vertrauliche Daten) über öffentliche oder als nicht ausreichend sicher geltende Netzwerke übertragen werden. Die Kommunikation der Nutzer*innen / des Clients mit dem Server erfolgt verschlüsselt (z. Bsp. https, TLS). | Mindestanforderung
C_4.11 | Assetmanagement / Sicherheitsdokumentation | Der Auftragnehmer hat alle IT-Komponten in seinem Informationssystem zu identifizieren und zu dokumentieren, die einen Bezug zum Informationssystem des Auftraggebers zwecks Wartung oder Betriebszugang haben können. Die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der entsprechenden Sicherheitskontrollen dieser IT-Komponenten muss zugewiesen werden. Die IT-Komponenten sind zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist möglicherweise Teil des Audits, demnach werden alle Unterlagen vom Auftragnehmer schriftlich gepflegt. Zum Schutz der IT-Komponenten kann der Auftragnehmer die Anwendung spezifischer Sicherheitsmaßnahmen delegieren, jedoch bleibt der Auftragnehmer für den angemessenen Schutz der IT-Komponenten, die in Bezug zu dem Informationssystem des Auftraggebers stehen, verantwortlich. | Information / Nachweis
C_4.12 | Behandlung von Informationssicherheisvorfällen | Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Sicherheitsvorfälle in seiner Organisation, die potenziell einen negativen Effekt auf materielle und immaterielle gelieferte oder auf dem Informationssystem gespeicherte Vermögenswerte haben könnten, umgehend ohne Zeitverzug dem Auftraggeber zu melden. Prozesse zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle, sowie die dazugehörigen Rollen und Verantwortlichkeiten müssen definiert sein. Der Auftragnehmer wird im Falle eines Vorfalls auf Nachfrage des Auftraggebers Ressourcen zur Minderung und/oder Beseitigung des Vorfalles sowie den finalen Korrekturbericht bereitstellen. | Mindestanforderung
C_4.13 | Personal | Jeder, der im Namen des Auftragnehmers agiert, der entfernten oder lokalen Zugriff auf das Informationssystem des Auftraggebers haben muss, muss Informationen zu seiner Identität bereitstellen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass in seinem Namen kein Zugang missbraucht wird und er die volle Verantwortung übernimmt, sollte sich herausstellen, dass dieser Fall eintritt. Sollte der Auftragnehmer mit Subunternehmern zusammenarbeiten, um den Vertrag mit dem Auftraggeber zu erfüllen, muss der Auftragnehmer diesen ausdrücklich als Subunternehmer identifizieren und er muss sicherstellen, dass der Subunternehmer die gleichen Anforderungen erfüllt. Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet, nur überprüftes Sicherheitspersonal, z. B. geprüft von nationalen Behörden, zum Umgang mit sensiblem Equipment einzusetzen, sowohl vor der der Integration in das Netzwerk des Auftraggebers als auch für die Wartung des sensiblen Equipments während der gesamten Betriebsphase. Relevante Informationen (insbesondere die Identifizierung und Bestimmung des sensiblen Equipments) müssen schriftlich vereinbart werden. Die von den lokalen gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Ausnahmen sind zu beachten (so müssen z. B. für Auftraggeber in anderen Regionen, wie Afrika, Asien, Nordamerika sonstige Anforderungen entsprechend der örtlichen Gesetze geachtet werden). Der Auftragnehmer beauftragt nur Personen, die über entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten bzgl. Installation, Soft- oder Hardware, Wartung oder Betrieb der Lösung verfügen. Security-Awareness-Trainings für die Mitarbeiter müssen periodisch durchgeführt werden. Die Inhalte der Schulungen müssen entsprechend den aktuellen Erkenntnissen regelmäßig aktualisiert werden. | Mindestanforderung
C_4.14 | Sicherheit ausgelagerter Prozesse | Wenn der Auftragnehmer Teile der Betriebsleistung oder anderer Dienstleistungen für den Auftraggeber an weitere Dienstleister auslagert, müssen Sicherheitsanforderungen in den Vereinbarungen mit den Dienstleistern berücksichtigt werden. Die Sicherheitsanforderungen mit den Dienstleistern müssen so definiert werden, dass die Sicherheitsstandards für die Daten des Auftraggebers und Leistungen für den Auftraggeber in jedem Fall eingehalten werden können und dass der Auftragnehmer in der Lage ist, eigene Verpflichtungen zur Sicherheit gegenüber dem Auftraggeber vollumfassend zu erfüllen. Eine transparente Darstellung der durchgehenden Lieferkette einschließlich Subunternehmer ist gegenüber dem Auftraggeber nachzuweisen. Der Auftragnehmer muss den Auftraggeber im Vorfeld von Entscheidungen über die Auslagerung von Betriebs- oder Dienstleistungen informieren. Jeder, der im Namen des Auftragnehmers agiert, der entfernten oder lokalen Zugriff auf das Informationssystem des Auftraggebers haben muss, muss Informationen zu seiner Identität bereitstellen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass in seinem Namen kein Zugang missbraucht wird und er die volle Verantwortung übernimmt, sollte sich herausstellen, dass dieser Fall eintritt. Sollte der Auftragnehmer mit Subunternehmern zusammenarbeiten, um den Vertrag mit dem Auftraggeber zu erfüllen, muss der Auftragnehmer diesen ausdrücklich als Subunternehmer identifizieren und er muss sicherstellen, dass der Subunternehmer die gleichen Anforderungen erfüllt. | Mindestanforderung
|  | Anzahl nicht erfüllter Mindestanforderungen (Ausschluss) |  |  |  | 0
|  | Anzahl offener Positionen (ohne Eintrag) |  |  |  | 41

## D_Leistungserbringung
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
D – Lieferung, Einweisung, Betrieb und Instandhaltung
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Anlage: Leistungsverzeichnis ¦ Mindestanforderungen sind zwingend mit JA zu bestätigen; NEIN führt zum Ausschluss des Angebotes.
Pos. | Anforderung | Art | Bestätigung JA / NEIN | Angabe des Bieters / Nachweis, Anlage | Auswertung
D_1 Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme
D_1.1 | Vollständige Aufstellungs- und Installationsvorschrift (Raumbuchblatt) mit allen baulichen, elektrotechnischen, netzwerkseitigen und klimatechnischen Voraussetzungen, spätestens 4 Wochen nach Zuschlag. | Mindestanforderung
D_1.2 | Lieferung frei Verwendungsstelle einschließlich Transport, Verbringung in den OP-Bereich, Auspacken und Entsorgung des Verpackungsmaterials. | Mindestanforderung
D_1.3 | Installation, Konfiguration, sicherheitstechnische Erstprüfung und Funktionsprüfung durch qualifiziertes Personal des Auftragnehmers. | Mindestanforderung
D_1.4 | Abnahme im Beisein von Medizintechnik, IT und Anwendern mit gemeinsamem Abnahmeprotokoll. Die Abnahme gilt erst mit vollständiger Funktion aller Schnittstellen als erteilt. | Mindestanforderung
D_1.5 | Angabe der Lieferzeit ab Zuschlag in Kalenderwochen sowie des Zeitbedarfs für Installation und Inbetriebnahme in Arbeitstagen. | Mindestanforderung
D_1.6 | Durchführung der Installationsarbeiten im laufenden OP-Betrieb nach Abstimmung, erforderlichenfalls außerhalb der Regelbetriebszeiten ohne Mehrkosten. | Information / Nachweis
D_1.7 | Bereitstellung einer Testumgebung bzw. Testphase vor dem ersten Patienteneinsatz (Trockenlauf, Kunstknochen). | Mindestanforderung
D_1.8 | Angabe von Optionen für einen späteren Standortwechsel innerhalb des Konzerns einschließlich der Kosten für Deinstallation, Transport und Wiederinbetriebnahme. | Information / Nachweis
D_2 Einweisung, Schulung und Qualifizierung
D_2.1 | Einweisung der vom Auftraggeber benannten Personen nach § 10 MPBetreibV am Aufstellort, mit Dokumentation im Medizinproduktebuch bzw. Bestandsverzeichnis. | Mindestanforderung
D_2.2 | Ausbildung von mindestens zwei Personen je Berufsgruppe zu Ersteinweiserinnen bzw. Ersteinweisern zur eigenständigen Weitergabe der Einweisung. | Mindestanforderung
D_2.3 | Angabe der Anzahl kostenfrei eingewiesener Personen, getrennt nach ärztlichem Dienst, OP-Pflege und Medizintechnik. | Mindestanforderung
D_2.4 | Chirurgenschulung mit praktischem Anteil (Kadaver-, Modell- oder Simulationstraining) für die operierenden Ärztinnen und Ärzte. Angabe von Ort, Dauer und Teilnehmerzahl. | Mindestanforderung
D_2.5 | Begleitung der ersten Eingriffe durch qualifiziertes Anwendungspersonal des Auftragnehmers. Angabe der Anzahl kostenfrei begleiteter Fälle. | Mindestanforderung
D_2.6 | Technische Schulung der hauseigenen Medizintechnik zur Durchführung von Sicht- und Funktionskontrollen sowie zur Erstfehlereingrenzung. | Information / Nachweis
D_2.7 | Nachschulung bei Personalwechsel und bei relevanten Software-Updates, mindestens einmal jährlich kostenfrei. | Mindestanforderung
D_2.8 | Bereitstellung deutschsprachiger Schulungsunterlagen, Kurzanleitungen und digitaler Lernmedien zur internen Weiterverwendung. | Information / Nachweis
D_2.9 | Angabe eines strukturierten Programms zur Anwenderqualifikation bzw. Zertifizierung, sofern vorhanden. | Information / Nachweis
D_3 Klinische Anwendungsunterstützung im laufenden Betrieb vor Ort
D_3.1 | Benennung einer festen, dem Standort zugeordneten Ansprechperson für die klinische Anwendungsunterstützung mit Vertretungsregelung. | Mindestanforderung
D_3.2 | Angabe des Leistungsumfangs der Anwendungsunterstützung, mindestens: Unterstützung bei OP-Planung, Systemvorbereitung und Registrierung, intraoperative Begleitung, Nachbereitung. | Mindestanforderung
D_3.3 | Angabe der Vorlaufzeit, mit der eine Begleitung angefordert werden muss, sowie der Erreichbarkeit (Zeiten, Kanäle). | Mindestanforderung
D_3.4 | Angabe, ob und ab welchem Zeitpunkt der Betrieb ohne Anwesenheit des Herstellerpersonals möglich ist (Autonomiekonzept). | Mindestanforderung
D_3.5 | Klarstellung, dass das Personal des Auftragnehmers keine ärztlichen Tätigkeiten übernimmt und ausschließlich unterstützend tätig wird. Verhaltens- und Compliance-Regeln des Auftraggebers werden anerkannt. | Mindestanforderung
D_3.6 | Nachweis der Qualifikation und der Impf- bzw. Hygienevoraussetzungen des im OP eingesetzten Personals. | Mindestanforderung
D_3.7 | Angabe der Kosten der Anwendungsunterstützung ab dem Zeitpunkt, ab dem sie nicht mehr im Grundpreis enthalten ist. | Mindestanforderung
D_4 Instandhaltung, Service und Verfügbarkeit
D_4.1 | Angebot eines Vollwartungsvertrags einschließlich aller Ersatzteile, Arbeitszeit, Fahrtkosten, Wegezeiten, sicherheitstechnischer Kontrollen und messtechnischer Kontrollen. | Mindestanforderung
D_4.2 | Preisangabe je Betriebsjahr für die Betriebsjahre 2 bis 8, jeweils als Festpreis oder mit benannter, nachvollziehbarer Indexierung. Preissteigerungsklauseln ohne benannten Index sind unzulässig. | Mindestanforderung
D_4.3 | Gewährleistung von mindestens 24 Monaten ab Abnahme auf Hard- und Software. Angabe der angebotenen Gewährleistungsfrist. | Mindestanforderung
D_4.4 | Anzahl und Umfang der jährlich vorgeschriebenen Wartungen nach Herstellervorgabe, mit Angabe der jeweiligen Stillstandszeit. | Mindestanforderung
D_4.5 | Reaktionszeit für die Störungsannahme (Rückmeldung durch qualifiziertes Personal) von maximal 4 Stunden innerhalb der Servicezeiten. | Mindestanforderung
D_4.6 | Eintreffen eines Technikers vor Ort spätestens am nächsten Werktag nach Störungsmeldung, sofern die Störung nicht per Fernzugriff behoben werden kann. | Mindestanforderung
D_4.7 | Verbindliche Zusage einer Systemverfügbarkeit von mindestens 95 Prozent, bezogen auf die vereinbarte Betriebszeit im Kalenderjahr, mit Definition der Berechnungsformel und Ausschlusstatbestände. | Mindestanforderung
D_4.8 | Gutschriftenregelung bei Unterschreitung der zugesicherten Verfügbarkeit, gestaffelt und der Höhe nach im Angebot beziffert. | Mindestanforderung
D_4.9 | Ausfallkonzept: Bereitstellung eines Ersatzsystems oder gleichwertiger Kompensation, wenn die ununterbrochene Ausfallzeit einen definierten Schwellenwert überschreitet. Schwellenwert und Bereitstellungsfrist sind zu benennen. | Mindestanforderung
D_4.10 | Angabe der Servicezeiten (Wochentage, Uhrzeiten) und der Erreichbarkeit einer deutschsprachigen technischen Hotline. Angabe der Erreichbarkeit einer intraoperativen Notfallhotline. | Mindestanforderung
D_4.11 | Angabe des Standorts der zuständigen Serviceorganisation und der Entfernung zum Aufstellort. | Mindestanforderung
D_4.12 | Anzahl der für das angebotene System zertifizierten Servicetechniker in Deutschland. | Information / Nachweis
D_4.13 | Alle Software- und Sicherheitsupdates sowie systemerhaltende Hardwareupdates sind im Wartungsvertrag enthalten. Kostenpflichtige Funktionsupgrades sind gesondert zu benennen. | Mindestanforderung
D_4.14 | Elektronische Übermittlung aller Wartungs-, STK- und MTK-Berichte in einem für das CAFM-System des Auftraggebers verwertbaren Format (PDF und strukturierte Daten). | Information / Nachweis
D_4.15 | Schriftliche Zusicherung der technischen Unterstützung und Ersatzteilversorgung über mindestens 10 Jahre ab Abnahme. | Mindestanforderung
D_4.16 | Kündigungsmöglichkeit des Wartungsvertrags durch den Auftraggeber mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Betriebsjahres, ohne Nachteil für Gewährleistungsansprüche. | Mindestanforderung
D_5 Verbrauchsgüter und Fallkosten
D_5.1 | Vollständige Auflistung aller je Eingriff erforderlichen Einwegartikel, getrennt nach Applikation (TKA, THA, PKA), mit Artikelnummer, Verpackungseinheit und Einzelpreis. | Mindestanforderung
D_5.2 | Angabe des Gesamtverbrauchsgüterpreises je Fall, getrennt nach Applikation, ohne Implantat. | Mindestanforderung
D_5.3 | Preisbindung der Verbrauchsgüter für mindestens 24 Monate ab Zuschlag, danach Anpassung nur nach benanntem Index mit Ankündigungsfrist von 3 Monaten. | Mindestanforderung
D_5.4 | Angabe, welche Verbrauchsgüter systemexklusiv sind und welche durch marktübliche Produkte substituiert werden können. | Mindestanforderung
D_5.5 | Lieferzeit für Verbrauchsgüter im Regelfall und im Eilfall, Angabe der Mindestbestellmenge. | Mindestanforderung
D_5.6 | Angabe der Haltbarkeit (Verfallsdaten) der sterilen Einwegartikel und Regelung zur Rücknahme bzw. zum Austausch abgelaufener Ware. | Information / Nachweis
D_5.7 | Angabe des je Fall anfallenden Abfallaufkommens (Gewicht, Volumen) und vorhandener Rücknahme- bzw. Recyclingkonzepte. | Information / Nachweis
D_5.8 | Verzicht auf jegliche fallbezogene Nutzungs- oder Lizenzgebühr über die genannten Verbrauchsgüterpreise hinaus. | Mindestanforderung
D_6 Softwarepflege, Weiterentwicklung und Zukunftssicherheit
D_6.1 | Angabe der aktuellen Softwareversion und der Historie der Versionsstände der letzten 5 Jahre mit den jeweils wesentlichen Änderungen. | Mindestanforderung
D_6.2 | Angabe der geplanten Weiterentwicklung (Roadmap) für die kommenden 36 Monate, soweit nicht vertraulich, mindestens für die angebotenen Applikationen. | Information / Nachweis
D_6.3 | Zusicherung, dass die angebotene Hardwareplattform mindestens 5 Jahre ab Zuschlag mit neuen Softwareversionen versorgt wird. | Mindestanforderung
D_6.4 | Angabe, ob und mit welchem Aufwand ein Upgrade auf eine Nachfolgegeneration möglich ist, einschließlich Anrechnung des Restwerts des Bestandssystems. | Information / Nachweis
D_6.5 | Angabe des geplanten Endes der Produktunterstützung (End of Life, End of Service) für die angebotene Generation, soweit bereits bekannt. | Mindestanforderung
D_6.6 | Verpflichtung zur unverzüglichen Information des Auftraggebers über Rückrufe, Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld (FSCA) und Sicherheitshinweise (FSN). | Mindestanforderung
| Anzahl nicht erfüllter Mindestanforderungen (Ausschluss) |  |  |  | 0
| Anzahl offener Positionen (ohne Eintrag) |  |  |  | 54

## E_Evidenz und Referenzen
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
E – Klinische Evidenz, Referenzen und Nachweisführung
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Anlage: Leistungsverzeichnis ¦ Mindestanforderungen sind zwingend mit JA zu bestätigen; NEIN führt zum Ausschluss des Angebotes.
Pos. | Anforderung | Art | Bestätigung JA / NEIN | Angabe des Bieters / Nachweis, Anlage | Auswertung
E_1 Klinische Evidenz und Referenzen
E_1.1 | Vorlage der wesentlichen peer-reviewten Publikationen zum angebotenen System, gegliedert nach Applikation und Endpunkt, mit Angabe von Studiendesign, Fallzahl und Nachbeobachtungszeit. | Mindestanforderung
E_1.2 | Vorlage von Registerdaten zu Revisionsraten des angebotenen Systems im Vergleich zur konventionellen Technik (z. B. AOANJRR, SIRIS, EPRD, NJR). | Information / Nachweis
E_1.3 | Angabe der weltweit und im deutschsprachigen Raum installierten Systembasis sowie der kumulierten Fallzahl, jeweils mit Stichtag. | Mindestanforderung
E_1.4 | Vorlage von Daten zur Auswirkung auf die Verweildauer, Schmerzmittelbedarf und Rehabilitationsverlauf, sofern verfügbar. | Information / Nachweis
E_1.5 | Vorlage von Daten zur Genauigkeit der Implantatpositionierung (Abweichung Plan gegen postoperatives Ergebnis). | Information / Nachweis
E_1.6 | Benennung von mindestens drei Referenzkliniken in Deutschland vergleichbarer Größenordnung mit Ansprechpartner, Installationsjahr und jährlicher Fallzahl. Der Auftraggeber behält sich Rückfragen und eine Hospitation vor. | Mindestanforderung
E_1.7 | Möglichkeit einer Hospitation bzw. Systemdemonstration für das Bewertungsgremium innerhalb von 4 Wochen nach Aufforderung. | Mindestanforderung
| Anzahl nicht erfüllter Mindestanforderungen (Ausschluss) |  |  |  | 0
| Anzahl offener Positionen (ohne Eintrag) |  |  |  | 7

## P1_Preisblatt Investition
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
P1 – Preisblatt Investition (einmalige Kosten)
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Alle Preise netto in EUR, frei Verwendungsstelle. Gelbe Felder ausfüllen. Nicht ausgewiesene Nebenleistungen gelten als im Angebotspreis enthalten.
Pos. | Leistung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto in EUR | Gesamtpreis netto in EUR | Bemerkung des Bieters
P1_1 Systemplattform
P1_1.1 | Robotersystem Grundeinheit einschließlich Roboterarm und Steuerung, betriebsbereit | Stück | 1
P1_1.2 | Navigations- und Trackingeinheit einschließlich Bedienmonitor | Stück | 1
P1_2 Applikation (Freischaltung Softwaremodul)
P1_2.1 | Applikation Hüft-Totalendoprothetik (THA) | Stück | 1
P1_2.1 | Applikation Knie-Totalendoprothetik (TKA) | Stück | 1
P1_3 Instrumente und Zubehör
P1_3.1 | Instrumenten-Erstausstattung für den Regelbetrieb (Anzahl Sätze nach Angabe des Bieters) | Pauschal | 1
P1_3.3 | Zubehör Extremitätenfixierung und Positionierung | Pauschal | 1
P1_4 Lieferung, Installation und Einweisung
P1_4.1 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Installation, sicherheitstechnische Erstprüfung und Abnahme | Pauschal | 1
P1_4.2 | Einweisung nach § 10 MPBetreibV einschließlich Ausbildung der Ersteinweiser | Pauschal | 1
P1_4.3 | Chirurgenschulung mit praktischem Anteil (je Teilnehmer) | Person | 4
P1_4.4 | Begleitung der ersten Eingriffe durch Anwendungspersonal des Auftragnehmers | Pauschal | 1
P1_5 IT-Integration
P1_5.1 | Schnittstelle KIS (HL7) einschließlich Konfiguration und Test | Pauschal | 1
P1_5.2 | Schnittstelle PACS (DICOM) einschließlich Konfiguration und Test | Pauschal | 1
P1_5.3 | Rückschreibung des Fallberichts in das Dokumentenarchiv | Pauschal | 1
P1_5.4 | Erforderliche Integrationskomponenten (Gateway, Server, Lizenzen), einmalig | Pauschal | 1
| Summe Investition netto (P1) |  |  |  | 0

## P2_Preisblatt Instandhaltung
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
P2 – Preisblatt Instandhaltung (Vollwartungsvertrag)
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Betriebsjahr 1 ist Gewährleistungszeit und kostenfrei. Preise je Betriebsjahr als Festpreis, bindend anzubieten. Der Abschluss des Vollwartungsvertrags ist ein Optionsrecht des Auftraggebers nach Anlage Mindestanforderungen Vollwartungsvertrag (Dokument 06); Abschluss durch den Auftraggeber oder den beauftragten Medizintechnik-Dienstleister zu identischen Konditionen. Die Preise fließen in die Wertungssumme P4 ein.
Pos. | Leistung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto in EUR | Gesamtpreis netto in EUR | Bemerkung des Bieters
P2_1 Vollwartungsvertrag einschließlich Ersatzteile, Arbeitszeit, Fahrt- und Wegezeiten, STK und MTK
P2_1.1 | Betriebsjahr 1 (Gewährleistung, kostenfrei) | Jahr | 1
P2_1.2 | Betriebsjahr 2 | Jahr | 1
P2_1.3 | Betriebsjahr 3 | Jahr | 1
P2_1.4 | Betriebsjahr 4 | Jahr | 1
P2_1.5 | Betriebsjahr 5 | Jahr | 1
P2_1.6 | Betriebsjahr 6 | Jahr | 1
P2_1.7 | Betriebsjahr 7 | Jahr | 1
P2_1.8 | Betriebsjahr 8 | Jahr | 1
| Summe Instandhaltung netto, Betriebsjahre 1 bis 8 (P2) |  |  |  | 0

## P3_Preisblatt Verbrauchsgüter
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
P3 – Preisblatt Verbrauchsgüter (fallbezogene Kosten)
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Preis je Fall ohne Implantat, einschließlich Sterilabdeckung, Einwegartikel, Segmentierung und Vorplanung. Mengen sind Planwerte des Auftraggebers und begründen keine Abnahmeverpflichtung.
Pos. | Leistung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto in EUR | Gesamtpreis netto in EUR | Bemerkung des Bieters
P3_1 Verbrauchsgüter je Eingriff, hochgerechnet auf acht Betriebsjahre
P3_1.1 | Verbrauchsgüterpaket Hüft-Totalendoprothetik (THA) je Fall, ohne Implantat | Fall | 2800
| Summe Verbrauchsgüter netto über acht Betriebsjahre (P3) |  |  |  | 0
Hinweis: Die Mengen in Spalte D (grün) trägt der Auftraggeber vor Versand der Vergabeunterlagen ein (Planfallzahl je Jahr multipliziert mit acht Betriebsjahren). Der Bieter füllt ausschließlich die gelben Felder aus.

## P4_Gesamtpreis
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
P4 – Gesamtpreis und Lebenszykluskosten (Wertungssumme)
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Anlage: Leistungsverzeichnis ¦ Mindestanforderungen sind zwingend mit JA zu bestätigen; NEIN führt zum Ausschluss des Angebotes.
Pos. | Kostenblock | Betrag netto in EUR | Quelle
P4_1 | Investition, einmalig | 0 | Blatt P1
P4_2 | Instandhaltung, Betriebsjahre 1 bis 8 | 0 | Blatt P2
P4_3 | Verbrauchsgüter, Betriebsjahre 1 bis 8 | 0 | Blatt P3
| Gesamtpreis netto (Wertungssumme Lebenszykluskosten, acht Betriebsjahre) | 0
| Umsatzsteuer 19 Prozent | 0
| Gesamtpreis brutto | 0
Erklärung des Bieters
Der Bieter erklärt, dass die Angaben in diesem Leistungsverzeichnis und in den Preisblättern vollständig und zutreffend sind,
dass alle mit JA bestätigten Anforderungen zum Zeitpunkt der Lieferung ohne Einschränkung erfüllt werden und dass sämtliche
Angaben Bestandteil des Vertrages werden. Die Vergabe- und Vertragsunterlagen des Auftraggebers werden ohne Änderungen anerkannt.
Bieter (Firma, Anschrift):
Ort, Datum:
Rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel:

## P5_Optionen
Vivantes Service GmbH – Strategischer Einkauf Medizintechnik
P5 – Preisblatt Optionen (nicht wertungsrelevant)
Vergabe-Nr. VSG-SEK-2026-73 ¦ Der Auftraggeber kann diese Positionen innerhalb von 36 Monaten ab Zuschlag zu den hier angegebenen Preisen abrufen. Die Preise fließen nicht in die Wertungssumme des Blattes P4 ein.
Pos. | Leistung | Einheit | Menge | Einzelpreis netto in EUR | Gesamtpreis netto in EUR | Bemerkung des Bieters
P5_1 Zusätzliche Applikationen
P5_1.1 | Applikation unikondyläre Knieendoprothetik (PKA) | Stück | 1
P5_2 Zusätzliche Ausstattung und Leistungen
P5_2.1 | Zusätzlicher Instrumentensatz (Optionspreis je Satz) | Satz | 1
P5_2.2 | Erweiterung des Instandhaltungsvertrags um ein weiteres Betriebsjahr (Jahr 9) | Jahr | 1
P5_2.3 | Upgrade des Systems auf die jeweils aktuelle Systemgeneration (Hardware und Software), Festpreis | Pauschal | 1
P5_3 Verbrauchsgüter der optionalen Applikationen
P5_3.1 | Verbrauchsgüterpaket Knie-Totalendoprothetik je Fall, ohne Implantat | Fall | 1
P5_3.2 | Verbrauchsgüterpaket unikondyläre Knieendoprothetik je Fall, ohne Implantat | Fall | 1
| Summe Optionen netto (P5), nachrichtlich |  |  |  | 0
Hinweis: Die Summe des Blattes P5 dient ausschließlich der Information sowie der Schätzung des Auftragswertes. Sie ist nicht Bestandteil der Wertungssumme nach Blatt P4.