## A_Allgemeine Anforderungen
Anforderungskatalog
Pos. | Anforderungskatalog |  | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C, ankreuzen! Antwortfelder
| Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs- kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest- anforderung |  | Gewichtungs- faktor | 1 | 0.5 | 0
A_1 | Zulassung
A_1.1 | Das System besitzt eine CE-Kennzeichnung |  | x
A_1.2 | Das System besitzt eine Zulasssung nach MDR |  | x
A_2 | Allgemeine Anforderungen
A_2.1 | Alle Bestandteile reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig (nach RKI gelisteten Desinfektionsmitteln) |  | x
A_2.2 | Jeweils komplett neues Gerät mit der aktuell neuesten Technologie und einer Plattform für Entwicklungen in absehbarer Zukunft |  | x
A_2.3 | Betrieb in direkter Umgebung von Röntgenquellen (CT, C-Bogen etc.) möglich |  | x
A_2.4 | Gerät einschließlich aller Zubehörteile defibrillationsgeschützt und hochfrequenzfest |  | x
A_2.5 | Software-Updates ohne Austausch von Hardware |  | x
A_2.6 | Erweiterung Funktionsumfang durch Software-Updates / Software-Freischaltung ohne Hardware-Aufrüstung hierfür möglich |  | x
A_2.7 | Aktualisierung und Ergänzung Dialyse-Verfahren über Software-Update / Software-Freischaltung ohne Hardware-Aufrüstung hierfür möglich |  | x
A_2.8 | Integrierte kontextbezogene Hilfe-Funktion und Menü-Führung (z. B. zur Unterstützung bei Auswahl der Einstellung und/oder Behebung von Fehlermeldungen) |  | x
A_2.9 | Das Gerät verfügt über eine Einrichtung die potentielle elektrostatische Aufladung des Behandlungssets ableitet. |  | x
A_2.10 | Das kontinuierliche Dialysegerät ist kompatibel mit dem ECMO-System Typ: Maquet CARDIOHELP-i. Die Dialysemaschine toleriert die spezifischen Druckverhältnisse im ECMO-Kreislauf, insbesondere im Druckbereich von mindestens +100 mmHg bis +350 mmHg. Für die Kombination der beiden Geräte liegt eine gültige EU-Konformitätserklärung gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) vor. Der Bieter bestätigt, dass die Kombination der Geräte keine unzulässige Änderung der Zweckbestimmung darstellt oder – falls zutreffend – die Anforderungen an Systeme und Behandlungseinheiten gemäß Artikel 22 MDR erfüllt sind. | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.11 | Das Dialysegerät verfügt über einen Barcode-Scanner für Patientendaten und das Behandlungsset/ die Behandlungssets. | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.12 | Integrierte Aufbauanleitung zum Vorbereiten des Gerätes mit Piktogramm und Beschreibung |  | x
A_2.13 | Integrierte Selbsttest-Routine |  | x
A_2.14 | Alle zum Betrieb erforderlichen Kabel- und Schlauchverbindungen im Angebot enthalten (Verbrauchsmaterial separat) |  | x
A_2.15 | Metallteile elektrisch leitend verbunden und über einen zentralen Anschlussbolzen an Potentialausgleich anschließbar |  | x
A_2.16 | Stromversorgung über Schukostecker (230 V, 16 A) mit gewendelter Netzzuleitung (mit Knickschutz und Zugentlastung) |  | x
A_2.17 | Mitlieferung der seriellen Kabel für die Schnittstelle zum PDMS |  | x
A_2.18 | Gehäuse bruchsicher und schlagfest |  | x
A_2.19 | Das Gerät muss über ein Wärmesystem verfügen, das die effektive Patiententemperatur während der Therapie zwischen Temperaturbereich von 35°C bis 38°C ermöglicht . |  | x
A_2.20 | Das Wärmesystem ist vollständig im Gerät integriert, d.h es befindet sich im Gerätgehäuse und hat keinen separaten Stromanschluss. | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.21 | Ereignisspeicher: Speicherkapazität bis zu 96 h der Ereignisse (Einstellungen / Alarme / Bedieneraktionen). |  | x
A_2.22 | Luftfreie Druckmesseinheiten |  | x
A_2.23 | Vollintegrierte Rollenpumpen für Citrat- und Calciumgabe. Bei Antwort „Nein“ bitte um Verfahrensbeschreibung in Spalte M. | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.24 | Kassettenwechsel ist nicht erforderlich bei der Umstellung von Citrat auf Heparin |  | x
A_2.25 | Für einen begrenzten Zeitraum besteht die Möglichkeit einer alarmfreien Durchführung von Patientenpflegemaßnahmen. Ein System, das dies durch intelligentes Alarmmanagement, reduzierte Alarmaktivität oder funktional vergleichbare technische Lösungen ermöglicht, kann insoweit als gleichwertig angesehen werden, sofern der praktische Nutzen für den klinischen Alltag in vergleichbarer Weise gegeben ist. |  | x
A_2.26 | Hilfestellung bei der Behebung von Zugangsproblemen, durch geräteunterstütze Blutrückförderung zur Lösung von angesaugten Kathetern an der Gefäßwand. Es handelt sich hier um eine anwenderunterstützende, sichere und nachvollziehbare Führung bei der Anpassung des Citrat- und Calciumflusses entsprechend der gemessenen Patientenwerte. Eine alternative technische Lösung kann als gleichwertig angesehen werden, wenn sie den Anwender in vergleichbarer Weise unterstützt, die klinisch relevanten Zusammenhänge transparent macht und die sichere Durchführung des Citratmanagements gewährleistet. Entscheidend ist, dass die patientensicherheitsrelevante Funktion in der praktischen Anwendung nachvollziehbar und in vergleichbarer Qualität erfüllt wird. |  | x
A_2.27 | Voreinstellung von Standardparametern zu Behandlungsbeginn bei Citratbehandlungen |  | x
A_2.28 | Hinweise bei Veränderung der Parametern außerhalb der validierten Flussbereiche bei Citratbehandlungen |  | x
A_2.29 | Grafische Darstellung auf dem Gerätebildschirm von Einstellungsanpassungen für den Citrat- und Calciumfluss entsprechend der gemessenen Werte beim Patienten. Eine alternative technische Lösung kann als gleichwertig angesehen werden, wenn sie den Anwender in vergleichbarer Weise unterstützt, die klinisch relevanten Zusammenhänge transparent macht und die sichere Durchführung des Citratmanagements unterstützt. Entscheidend ist, dass die patientensicherheitsrelevante Funktion in der praktischen Anwendung nachvollziehbar und in vergleichbarer Qualität erfüllt wird. |  | x
A_2.30 | Validiert und freigegeben für verschiedene Absorber unterschiedlicher Hersteller zur Erweiterung des Therapiespektrums. Derzeit setzen wir beispielsweise CytoSorb zwischen Blutpumpe und Dialysator ein, um Entzündungsmediatoren zu eliminieren. |  | x
A_2.31 | Hochauflösendes Touch-Farb-Display zur Anzeige sämtlicher Einstellungen und Parameter |  | x
A_2.32 | Zuverlässige Bedienung auch mit Einmalhandhschuhen möglich |  | x
A_2.33 | Bildschirmdiagonale mindestens 15,0" |  | x
A_2.34 | Bildschirmhelligkeit einstellbar |  | x
A_2.35 | Dreh- und neigbarer Touchscreenmonitor |  | x
A_2.36 | Abdunkelung (Nachtmodus) verfügbar und nach max. zwei Schritten auswählbar | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.37 | Drucküberwachungs- und Messfunktionen Das Gerät muss über folgende Kontroll- und Messfunktionen verfügen, die kontinuierlich angezeigt werden können: >Berechnung und Anzeige des TMP (Transmembrandruck) >Zugangsdruck >Rückflussdruck >Filterdruck >Ablaufdruck |  | x
A_2.38 | Parameter-Anzeige Folgende Parameter müssen auf dem Display des Gerätes angezeigt werden: >Blutflussrate in ml/min >Ultrafiltrationsrate (Wasserentzug) in ml/h >Dialysatflussrate in ml/h >Substituatflussrate in ml/h >Citratflussrate (ml/h) und -dosis (mmol/L) >Citrat-Infusionsmenge in ml/h >Calziumflussrate (ml/h) und - Dosis (mmol/L) |  | x
A_2.39 | Integrierter Akkumulator |  | x
A_2.40 | Automatische Stromversorgungsübernahme bei Netzausfall mit Statusanzeige im Display (inkl. Rest Kapazität des Akkus) |  | x
A_2.41 | Weiterbetrieb des Gerätes bei defektem oder nicht eingesetztem Akku über Stromnetz |  | x
A_2.42 | Stromnetzunabhängiger Betrieb des gesamten Dialyse-Gerätes über mind. 15 min zur Aufrechthaltung des extrakorporalen Blutkreislauf. |  | x
A_2.43 | Aufladung des Akkus über integriertes Ladesgerät mit 230 Volt - Anschluss |  | x
A_2.44 | Art des Schutzes gegen Stromschlag: Schutzklasse I |  | x
A_2.45 | Grad des Schutzes gegen Stromschlag bei allen verwendeten Systemkomponenten: Typ CF |  | x
A_2.46 | Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten: IP21 oder gleichwertig, mit Begründung in der Spalte M und Nachweisen und Zertifikaten. |  | x
A_2.47 | Notfallbuttons am Monitor (physisch, nicht über Touchscreen): Gerätestart, Gerätestopp, Blutpumpe Start/Stop, Alarm Stummschalten | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.48 | Gerätewagen für Dialyse-Gerät mit vier lenkbaren Rollen |  | x
A_2.49 | Die Bremse des Gerätewagens für die Dialysemaschine ist per Fuß bedienbar |  | x
A_2.50 | Rollen mit weitestgehend geschlossenem Gehäuse / Schutz vor Fadenaufnahme / Kabelabweiser |  | x
A_2.51 | Getrennte Waagen für Dialysat, Substitution, Prädilution und Filtrat. Waagenbelastung jeweils mindestens 10kg | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.52 | Räumliche Trennung von frischer und gebrauchter Dialysierflüssigkeit mindestens 30 cm Abstand | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.53 | Filtratwaage (gebrauchte Dialysierflüssigkeit) muss mindestens 10L betragen | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.54 | Antikoagulation mit Heparin |  | x
A_2.55 | Antikoagulation mit Citrat mit automatischem Calziumausgleich |  | x
A_2.56 | Spritzenpumpe integriert mit Steuerung über das Gerätedisplay |  | x
A_2.57 | Verwendbare Spritzen-Größe 30 ml oder 50ml |  | x
A_2.58 | CVVHD – kontinuierliche veno-venöse Hämodialyse mit Citrat-Antikoagulation oder Heparin-Antikoagulation möglich |  | x
A_2.59 | CVVHDF – kontinuierliche veno-venöse Hämodiafiltration mit Citrat-Antikoagulation oder Heparin-Antikoagulation möglich |  | x
A_2.60 | TPE = Membranplasmaseparation (MPS) mit Heparin-Antikoagulation |  | x
A_2.61 | Möglichkeit für pädiatrischen Behandlungen (ab 8 KG) Therapie-Verfahren CVVH mit Citrat-Antikoagulation oder Heparin-Antikoagulation |  | x
A_2.62 | Alternative Dialysefilter mit erhöhter mittelmolekularer Clearance. Das Produkt muss mit dem angebotenen Dialysemaschine kompatibel sein. Das Produkt ist in dem Preisblatt für Verbrauchsmaterialien zu bepreisen, der Preis geht jedoch nicht in die Wertung ein. | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.63 | Bilanzierungsausgabe aller verwendeten Lösungen |  | x
A_2.64 | Anzeige des kumulativ ausgetauschten Plasmavolumens |  | x
A_2.65 | Graphische und numerische Darstellung der Messdaten |  | x
A_2.66 | Anzeige effektiver, kumulierter Blutvolumen | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
A_2.67 | Anzeige effektive Dialysezeit |  | x
A_2.68 | Anzeige System-Daten |  | x
A_2.69 | Druckmanagement |  | x
A_2.70 | Blutflussrate: Flussrate: mind. zwischen 50 bis 450 ml/min Einstellschritte: von 2 ml bis 10ml Genauigkeit: ± 10 % |  | x
A_2.71 | Dialysatflussrate: Flussrate mind. zwischen 1000 bis 4800 ml/h Einstellschritte: 50ml Genauigkeit: ± 30 ml Eine Dialysatflussrate von 0 bis 8000 ml/h mit Einstellschritte von 50ml und einer Genauigkeit von ±3 % wird als ausreichend angesehen, sofern die sichere und leitliniengerechte Durchführung der vorgesehenen Therapieverfahren gewährleistet ist. |  | x
A_2.72 | Substituatflussrate: Flussrate mind. zwischen 0 bis 9600 ml/h Substituat sollte in Prä- und /oder Postdilution appliziert werden können. Genauigkeit: ± 30 ml Eine davon abweichende technische Ausgestaltung kann nur berücksichtigt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sämtliche vorgesehenen klinischen Anwendungen in funktional gleichwertiger Weise durchgeführt werden können. |  | x
A_2.73 | Ultrafiltrationsrate: Flussrate: mind. zwischen 0 bis 2000 ml/h (für die Therapieformen CVVH, CVVHDF, CVVHD, SCUF) Genauigkeit: ± 30 ml |  | x
A_2.74 | Anwenderunterstützung im Citratmanagement : Entsprechender Hinweis auf Abweichungen im Verhältnis von Citrat-Calcium zum Blutfluss sowie zur eingestellten Dialysierflüssigkeit. |  | x
A_2.75 | Blutleckdetektor nach dem photometrischen Messverfahren |  | x
A_2.76 | Luftdetektor nach dem Ultraschall-Messverfahren |  | x
A_2.77 | Die Geräte sind netzwerkfähig, d.h. sie verfügen über eine Netzwerkschnittstelle/Netzwerkkarte und können über das LAN bzw. WLAN in die Infrastruktur integriert werden. |  | x
A_2.78 | Die Geräte übertragen die in der Intensivmedizin üblichen Geräteparameter an ein PDMS-System per HL7-Kommunikation |  | x
A_2.79 | Mindestens folgende Parameter werden vom Gerät an das PDMS übertragen: Blutfluss eingestellt Ca-Dosis Calcium Filtrat eingestellt Citrat Dosis Dialysat Flussrate eingestellt Druck Venös Druck arteriell Prä-Filterdruck TMP Temperatur Gerätenummer |  | x
0
erreichbare Punkte | [8 empty] | 44 | 0 |  | erreichte Punkte
[9 empty] | 100% | 0%

## D_Gesamtpunkte LV
Gesamtpunktzahl Leistungsverzeichnis Anforderungskatalog
Position im LV | Titel | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | %
| A_Allgemeine Anforderungen | 44 | 0 | 0%
A_1 | Zulassung |  | 0
A_2 | Allgemeine Anforderungen |  | 0
erreichte Gesamtpunktzahl aus den Leistungsverzeichnissen |  | #REF! | #REF! | 0%