## A_Allgemeine Anforderungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog | Kriterien
Erfüllung
| Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest- anforderung
A_1 | Zulassung
A_1.1 | Das System besitzt eine CE-Kennzeichnung | x
A_1.2 | Das System besitzt eine Zulassung nach MDR | x
A_1.3 | Zulassung für die Verwendung des Systems in folgenden Fachbereichen: Urologie, Gastroenterologie, Gynäkologie und HNO | x
A_2 | Allgemeine Anforderungen
A_2.1 | System umfasst einen Hochleistungs-Holmiumlaser und einen Morcellator in einem Gerät | x
A_2.2 | Gerät ist mobil und auf Rollen (mit Feststellbremsen) | x
A_2.3 | Bedienung von Laser und Morcellator erfolgt über einen LCD-Bildschirm mit Touchscreen | x
A_2.4 | Bildschirmgröße mindestens 12 Zoll | x
A_2.5 | Anwendungen des Lasers in der Urologie: HoLEP, Urethrotomie, Blasenhalsinzision und Koagulation | x
A_2.6 | Anwendungen des Lasers in der Lithotripsie: Endoskopische Zertrümmerung/Pulverisierung von Harnröhren-, Harnleiter-, Harnblasen- und Nierensteinen | x
A_2.7 | Anwendungen des Lasers in der Gastroenterologie: Endoskopische Zertrümmerung/Pulverisierung von: Gallen- und Gallengangsteinen | x
A_2.8 | Anwendungen des Lasers in der Gynäkologie: Behandlung von vesicovaginalen Fisteln (VVF) | x
A_2.9 | Anwendungen des Lasers in der HNO: Speichelsteinzertrümmerung | x
A_2.10 | Allgemeine Funktionen des Lasers: Schneiden, Ablation, Koagulation, Vaporisation von Weichgewebe und Fragmentierung von Weichgewebe | x
A_2.11 | Anwendung des Morcellators: Transurethrale mechanische Morcellation und Entfernung des Adenoms nach der HoLEP | x
A_2.12 | Puslenergie: 0,2 - 6 Joule | x
A_2.13 | maximale Leistung von mindestens 150 Watt | x
A_2.14 | Pulsdauer von 150 µs bis 1700 µs | x
A_2.15 | Doppelfußschalter zur Steuerung von Laser und Morcellator | x
A_2.16 | Fernverriegelungsstecker für Anschluss an Laserraum-Türkontakt und externe Warnleuchte | x
A_2.17 | Schlüssel zum Einschalten am Gerät | x
A_2.18 | Laserschutzbrille gemäß DIN EN 207 enthalten | x
A_2.19 | Warnschild zur Kennzeichnung des Laserbereichs gemäß Laserschutzvorschriften | x
A_2.20 | Starterkit enthalten, bestehend aus: 5 Handstücken, 2 Morcellatormessern, 6 Fasern sowie für den sofortigen Betrieb benötigtes Zubehör | x
A_2.21 | Gebrauchsanweisung und CE-Konformitätserklärung werden zusammen mit dem Angebot digital eingereicht | x

## B_KBP
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog
Erfüllung
| Anforderungskriterien Kaufmännische Betriebsparameter (gilt für alle in den Leistungsverzeichnissen enthaltenen Geräte, Komponenten sowie Hard- und Software) | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest-anforderung
B_1 | Schulungen
B_1.1 | Die Schulungen beinhalten die Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems | x
B_1.2 | Erläuterung aller Routineapplikationen und Übungen zu den Standard-Anwendungstechniken | x
B_1.3 | Kostenfreie, ergänzende Nacheinweisung innerhalb des 1. Betriebsjahres nach Ersteinweisung | x
B_1.4 | Alle Schulungen erfolgen in deutscher Sprache. | x
B_1.5 | Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, die Teilnehmerzahl entsprechend dem Bedarf anzupassen. Mehrkosten können nicht geltend gemacht werden. | x
B_1.6 | Es können online und offline Schulungen mit fachspezifischer Begleitung durchgeführt werden. | x
B_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen
B_2.1 | 24 Monate Gewährleistung | x
B_2.2 | Sämtliche gesetzlichen Prüfungen müssen während der Gewährleistung enthalten sein. | x
B_2.3 | 21 Tage 3% Skonto 30 Tage netto ab Datum des Inbetriebnahmeprotokolls (Lieferscheindatum ist irrelevant) | x
B_2.4 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Inbetriebnahme und Einweisung | x
B_2.5 | Angabe der Lieferzeit (in Wochen) |  |  | x

## C_Preisblatt Hauptangebot
Gesamtkosten Hauptangebot (wertungsrelevant)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto
1. | System entsprechend Anforderungskriterien in den Leistungsverzeichnissen |  | 0
| Gesamtkosten netto |  | 0
| zzgl. 19% MwSt. |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  | 0
Gewährleistung 24 Monate
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
#REF!