## A_Allgemeine Anforderungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog |  | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C, ankreuzen! Antwortfelder
| Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs- kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest- anforderung |  | Gewichtungs- faktor | 1 | 0.5 | 0
A_1 | Zulassung
A_1.1 | Das System besitzt eine MDR- oder eine MDD-Zulassung. |  | x
A_1.2 | Das System besitzt eine CE-Zertifizierung |  | x
0
A_2 | Allgemeine Anforderungen
A_2.1 | Das Patientenüberwachungssystem ist vollständig betriebsbereit inklusive Zubehör zu liefern, zu montieren, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. |  | x
A_2.2 | Das System dient der kontinuierlichen Überwachung und Darstellung physiologischer Parameter von Patienten aller Altersstufen in allen kritischen klinischen Bereichen einschließlich Intensivstationen, Operationssälen, Aufwachräumen, Notaufnahmen, Normal-Care-Stationen sowie beim innerklinischen Patiententransport. |  | x
A_2.3 | Das angebotene Patientenmonitoring-System muss derzeit eine abteilungsübergreifende Vernetzung mit den bereits vorhandenen und untereinander vernetzten Patientenmonitoring-Systemen der Firma Philips ermöglichen. Darüber hinaus muss das System so ausgelegt sein, dass künftig auch eine standortübergreifende Vernetzung möglich ist. |  | x
A_2.4 | Das Patientenmonitoring-System muss berechtigten Anwendern einen abteilungsunabhängigen Echtzeitzugriff auf Patientendaten und Monitoringinformationen ermöglichen. Die Übertragung der Daten muss ohne Medienbruch erfolgen. |  | x
A_2.5 | Das System muss die zentrale Überwachung sowie die Verfügbarkeit relevanter Patientendaten bei Verlegungen zwischen den vernetzten Bereichen gewährleisten. |  | x
A_2.6 | Es muss die Erfassung und Übertragung zentraler Vitalparameter wie EKG, SpO₂, Blutdruck, Atemfrequenz, Temperatur, CO₂ und EEG ermöglichen. |  | x
A_2.7 | Das System unterstützt eine sichere Alarmierung bei Grenzwertüber- oder -unterschreitungen; die Alarme werden in der Zentrale angezeigt. |  | x
A_2.8 | Das System muss in der Lage sein, häufig auftretende sowie wiederholt bestätigte oder ignorierte Alarmereignisse zu erkennen und dem klinischen Personal anzuzeigen, um relevante Alarmmuster frühzeitig zu identifizieren. |  | x
A_2.9 | Es muss eine Unterstützung zur Anpassung von Alarmgrenzwerten auf Basis der erfassten Ereignisse bereitgestellt werden, um eine patientenindividuelle und situationsgerechte Alarmkonfiguration zu ermöglichen. |  | x
A_2.10 | Die Unterstützung eines verteilten Alarmierungssystems (VAS) zur sicheren Weiterleitung klinisch relevanter Alarme ist verpflichtend. |  | x
A_2.11 | Ein einheitliches Bedien- und Alarmierungskonzept zur Erhöhung der Patientensicherheit ist umzusetzen. |  | x
A_2.12 | Eine vollständige Integration in bestehende IT- und Geräteumgebungen (z. B. PDMS, zentrale Monitoring-Systeme, Beatmungsgeräte) ist sicherzustellen. |  | x
A_2.13 | Das System ist modular erweiterbar und für den klinischen Alltag intuitiv und hygienegerecht bedienbar. |  | x
A_2.14 | Die Benutzeroberfläche ist vollständig in deutscher Sprache bereitzustellen. |  | x
A_2.15 | Touchscreens müssen mit Handschuhen bedienbar und während des laufenden Betriebs sicher zu reinigen sein. |  | x
A_2.16 | Bildschirmdarstellung, Layouts und Alarmgrenzen sind flexibel konfigurierbar und an klinische Standards anpassbar. |  | x
A_2.17 | Unterschiedliche Profile für Erwachsene, Kinder und Neugeborene sind zu unterstützen. |  | x
A_2.18 | Patientenmonitore verfügen über einen Nachtmodus mit reduzierter Displayhelligkeit. |  | x
A_2.19 | Die Erstkonfiguration aller Patientenüberwachungsmonitore erfolgt durch den Anbieter entsprechend der jeweils festzulegenden Abteilungs- und Stationskonfiguration. |  | x
A_2.20 | Das System muss über einen tragbaren Multiparametermonitor für den innerklinischen Patiententransport verfügen. |  | x
A_2.21 | Die Patientenüberwachungsmonitore müssen aufgrund von Größe, Gewicht, Robustheit, Unempfindlichkeit gegenüber Erschütterungen und mechanischen Einwirkungen sowie geeigneter IP-Zertifizierung für Patiententransporte geeignet sein und in allen Klinikbereichen eingesetzt werden können. |  | x
A_2.22 | Die Patientenüberwachungsmonitore müssen über ein LCD-Farbdisplay verfügen. |  | x
A_2.23 | Die Bilddiagonale des Displays der tragbare Multiparametermonitor muss mindestens 5“ betragen. |  | x
A_2.24 | Die Bilddiagonale des Displays des tragbaren Multiparametermonitors beträgt mehr als 5,5 Zoll. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.25 | Die Patientenüberwachungsmonitore müssen über eine Touchscreen-Bedienung verfügen. |  | x
A_2.26 | Die tragbaren Multiparametermonitor müssen über einen austauschbaren Akku verfügen. |  | x
A_2.27 | Der Akku darf nicht fest verlötet oder verklebt sein. Das Medizintechnik-Personal muss den AKKU mit einfachem Werkzeug (z. B. Schraubenzieher, Inbus) vor Ort austauschen können. |  | x
A_2.28 | Die Patientenüberwachungsmonitore müssen optional über ein integriertes WLAN-Modul verfügen. |  | x
A_2.29 | Während des Transports erfasste Vitaldaten und generierte Alarme müssen nach Wiederverbindung mit dem zentralen Überwachungssystem automatisch an dieses übertragen werden. |  | x
A_2.30 | Das System muss eine kontinuierliche elektrokardiographische Überwachung ermöglichen. |  | x
A_2.31 | Es müssen mindestens die Ableitungen I, II, III, aVR, aVL, aVF sowie eine Brustwandableitung (V1–V6) unterstützt werden. |  | x
A_2.32 | Die Verwendung von 3-, 5- und 6-Kanal-Elektrodenkabeln muss möglich sein. |  | x
A_2.33 | Eine Arrhythmieerkennung und Herzfrequenzberechnung müssen integriert sein. |  | x
A_2.34 | Optional ist die Unterstützung einer 12-Kanal-EKG-Diagnostik vorzusehen. |  | x
A_2.35 | Das System muss die kontinuierliche Erfassung der Atemfrequenz über die Impedanzmessung zwischen den EKG-Elektroden ermöglichen. |  | x
A_2.36 | Apnoen sowie respiratorische Auffälligkeiten müssen über konfigurierbare Alarmgrenzwerte überwacht werden können. |  | x
A_2.37 | Das System muss die kontinuierliche Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung mittels Pulsoxymetrie ermöglichen. |  | x
A_2.38 | Die Anzeige der Pulsfrequenz sowie einer plethysmographischen Pulswellenkurve muss integriert sein. |  | x
A_2.39 | Mehr- und Einweg-SpO₂-Sensoren (z. B. Finger-, Ohr-, nasale Sensoren) müssen unterstützt werden. |  | x
A_2.40 | Das Gerät kann die Masimo-Rainbow-Technologie zur Messung unterstützen. |  | x
A_2.41 | Das System muss die automatische und manuelle Messung des systolischen, diastolischen und mittleren arteriellen Blutdrucks unterstützen. |  | x
A_2.42 | NIBP Messintervalle müssen frei konfigurierbar sein. |  | x
A_2.43 | Eine Trenddarstellung historischer Messwerte muss verfügbar sein. |  | x
A_2.44 | Das System muss die invasive Blutdruckmessung über standardisierte Drucktransducer ermöglichen. |  | x
A_2.45 | Mindestens drei invasive Druckkanäle müssen gleichzeitig messbar sein. |  | x
A_2.46 | Das System muss die Messung des intrakraniellen Drucks (ICP) als eigenständigen Parameter unterstützen. |  | x
A_2.47 | Der Parameter muss eindeutig als „ICP“ auswählbar sein. |  | x
A_2.48 | Alarmgrenzen für ICP müssen frei konfigurierbar sein. |  | x
A_2.49 | Das System muss die kontinuierliche oder intermittierende Erfassung mindestens einer Körpertemperatur unterstützen. |  | x
A_2.50 | Die Messung muss über geeignete Temperaturfühler erfolgen. |  | x
A_2.51 | Einheit und Alarmgrenzen für Körpertemperatur müssen frei einstellbar sein. |  | x
A_2.52 | Das System muss eine flexible Konfiguration der einzelnen Komponenten entsprechend dem Stationsprofil und dem jeweiligen Behandlungsschwerpunkt ermöglichen. |  | x
A_2.53 | Eine Erweiterung des Multiparametermonitors durch eine bettseitige Überwachungseinheit sowie zusätzliche Messparameter muss möglich sein. |  | x
A_2.54 | Das System muss die Anbindung und den Betrieb bettseitiger Überwachungseinheiten zur Anzeige von Vitalparametern und Messkurven ermöglichen. |  | x
A_2.55 | Die Darstellung der Kurven und Parameter muss unabhängig von der Anzeige am tragbaren Multiparametermonitor konfigurierbar sein. |  | x
A_2.56 | Die Überwachungseinheiten müssen über ein hochauflösendes Farbdisplay mit Touchscreen verfügen. |  | x
A_2.57 | Die Überwachungseinheiten müssen über ein farbiges LCD-Display mit Touchscreen mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 19 Zoll verfügen. |  | x
A_2.58 | Die Transportmonitore verfügen über ein farbiges LCD-Display mit Touchscreen mit einer Bildschirmdiagonale von 15 Zoll. |  | x
A_2.59 | Die Transportmonitore verfügen über ein farbiges LCD-Display mit Touchscreen mit einer Bildschirmdiagonale von 12 Zoll. |  | x
A_2.60 | Die Geräte müssen für eine regelmäßige Wischdesinfektion geeignet sein. |  | x
A_2.61 | Folgende zusätzliche Parameter müssen unterstützt werden: - Körpertemperaturüberwachung - ART-Messung (arterielle Blutdruckmessung) - Herzzeitvolumenmessung (HZV) konventionell mittels Swan-Ganz-Rechtsherzkatheter sowie optional über CCO- und PiCCO-Verfahren (invasiv und nichtinvasiv) - etCO₂-Messung (Hauptstrom, Nebenstrom oder Microstream®) - BIS® (Bispectral Index) - EEG - NMT (neuromuskuläre Transmission) - Narkosegasmessung - ZVD-Messung (zentraler Venendruck) - Zweite SpO₂-Messung (z. B. für Neonaten) - PPV/SVV (Pulsdruck-Variation/Schlagvolumen-Variation) - PtiO₂-Messung (Sauerstoffpartialdruck im Gewebe) - Zerebrale Sauerstoffsättigung (z. B. Masimo O3) |  | x
A_2.62 | Die Narcotrend-Messung ist modular über das Monitorsystem abbildbar, ohne zusätzlichen Monitor. | x |  |  | 30
A_2.63 | Die Module müssen vollständig in das Bedien- und Alarmierungskonzept des Hauptmonitors integriert sein. (Außer Sauerstoffpartialdruck im Gewebe) |  | x
A_2.64 | Die Fernanzeige muss für den Einsatz in Bereichen wie Reinraum, Operationssaal oder Isolierbereich geeignet sein. |  | x
A_2.65 | Das System muss über Schnittstellen zur Integration kompatibler medizintechnischer Geräte (Narkose- und Beatmungsgeräte und PtiO2 etc. ) anderer Hersteller verfügen. |  | x
A_2.66 | Die Überwachungszentrale muss Bestandteil des Patientenüberwachungssystems sein. |  | x
A_2.67 | Die Überwachungszentrale muss der zentralen visuellen, akustischen und dokumentarischen Überwachung aller angeschlossenen Patientenmonitore dienen. |  | x
A_2.68 | Die Darstellung von Echtzeitkurven, Vitalparametern, Trendverläufen, Alarmen und Ereignissen muss möglich sein. |  | x
A_2.69 | Funktionen zur Auswertung, Dokumentation und Archivierung der Daten müssen unterstützt werden. |  | x
A_2.70 | Für jeden überwachten Patienten müssen Bettnummer und Name (sofern eingegeben) angezeigt werden. |  | x
A_2.71 | Mindestens eine Echtzeitkurve muss pro Patient dargestellt werden. |  | x
A_2.72 | Der aktuelle Überwachungsstatus und aktive Alarmmeldungen müssen sichtbar sein. |  | x
A_2.73 | Die Benutzeroberfläche muss übersichtlich gestaltet sein |  | x
A_2.74 | Die gleichzeitige Darstellung mehrerer Patienten auf Farb-Flachbildschirmen muss möglich sein. |  | x
A_2.75 | Anzahl und Größe der Bildschirme müssen so ausgelegt sein, dass alle Patienten des Überwachungsbereichs jederzeit einsehbar sind. |  | x
A_2.76 | Technische und physiologische Alarme müssen optisch und akustisch angezeigt werden. |  | x
A_2.77 | Die Alarmanzeige muss an der Überwachungszentrale und am Pflegestützpunkt erfolgen. |  | x
A_2.78 | Bei kritischen Ereignissen müssen relevante Vitaldaten, Parameterwerte und Kurvenepisoden automatisch gespeichert werden. |  | x
A_2.79 | Gespeicherte Ereignisse müssen mit Zeitstempel dokumentiert werden. |  | x
A_2.80 | Ereignisse müssen darstellbar, überprüfbar und ausdruckbar sein. |  | x
A_2.81 | Die Auswahl der zu archivierenden Ereignisse muss konfigurierbar sein. |  | x
A_2.82 | Eine Übergabe der Ereignisse an ein Archivsystem (z. B. als PDF) muss möglich sein. |  | x
A_2.83 | Autorisierte Nutzer müssen Einstellungen bettseitiger Monitore aus der Zentrale heraus ändern können. |  | x
A_2.84 | Die Anpassung von Alarmgrenzen muss aus der Zentrale möglich sein. |  | x
A_2.85 | Patientendaten müssen an der Zentrale eingegeben und editiert werden können. |  | x
A_2.86 | Ein einzelner Patientenmonitor muss jederzeit im Detail aufrufbar sein. |  | x
A_2.87 | Eine Mehrkanaldarstellung mit mindestens sechs Kurven muss darstellbar sein. |  | x
A_2.88 | Alle erfassten Daten müssen mindestens 96 Stunden lokal gespeichert werden. |  | x
A_2.89 | Trendverläufe, Kurven und Alarmereignisse müssen zentral abrufbar sein. |  | x
A_2.90 | Die Anzeige der Daten über Standard-PCs im Kliniknetz muss möglich sein. |  | x
A_2.91 | Ein Ausdruck über einen zentralen netzwerkfähigen Laserdrucker (DIN A4) muss möglich sein. |  | x
A_2.92 | Der Drucker muss von allen Monitoren im System ansteuerbar sein. |  | x
A_2.93 | Die Überwachungszentrale muss über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) abgesichert sein. |  | x
A_2.94 | Die USV muss den Betrieb bis zum Übergang auf die Notstromversorgung sicherstellen. |  | x
A_2.95 | Die Konfiguration der Überwachungszentrale muss dezentral gespeichert werden. |  | x
A_2.96 | Ein Austausch der Zentrale muss im Fehlerfall ohne Beeinträchtigung der Systemfunktionalität möglich sein. |  | x
A_2.97 | Ein gesicherter Remotezugriff für berechtigte interne oder externe Techniker muss eingerichtet werden können. |  | x
A_2.98 | Das Patientenüberwachungssystem muss klinisch relevante Alarme sicher an definierte Zielsysteme (z. B. Laufleisten im Flur) weiterleiten können, sodass sie ortsunabhängig wahrgenommen werden und schnelle Reaktionen ermöglichen. |  | x
A_2.99 | Die Installationen müssen in einer gemeinsamen IT-Domäne vernetzt sein und eine durchgängige Bett-zu-Bett-Kommunikation, Kurven- und Alarmübertragung einschließlich Zentralen-Infrastruktur ermöglichen. |  | x
A_2.100 | Für die vernetzte Systemstruktur ist eine dokumentierte Cybersecurity-Strategie vorzulegen |  | x
A_2.101 | Zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe muss eine Serviceinfrastruktur in Deutschland vorhanden sein, die einen zuverlässigen Betrieb und kurze Ausfallzeiten gewährleistet. |  | x
A_2.102 | Eine Bedienung des angeschlossenen Patientenmonitors (inkl. Start/Stopp, Parameteranpassung und Alarmquittierung) muss möglich sein, um Arbeitsabläufe effizient zu gestalten. |  | x
A_2.103 | Eine Funktion zur Unterstützung der frühzeitigen Erkennung von ST-Streckenveränderungen gemäß aktuellen Leitlinien muss vorhanden sein, um kritische kardiale Ereignisse rechtzeitig zu erkennen. |  | x
A_2.104 | Auch gering ausgeprägte Veränderungen müssen erkannt und entsprechend dargestellt werden, um eine frühzeitige klinische Intervention zu ermöglichen. |  | x
A_2.105 | Das System muss über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gemäß anerkannten Standards (z. B. FIPS 140-2 oder gleichwertig) verfügen, um den Schutz sensibler Patientendaten sicherzustellen. |  | x
A_2.106 | Es müssen zertifizierte Kryptomodule eingesetzt werden, um ein geprüftes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. |  | x
A_2.107 | Eine visuelle Darstellung von Vitalparametern in Form eines grafischen Patientenmodells muss bereitgestellt werden, um die schnelle Erfassung des Patientenzustands zu unterstützen. |  | x
A_2.108 | Die Darstellung muss Zustandsänderungen anhand visueller Merkmale (z. B. Farbe, Form, Animation) erkennbar machen und in die Benutzeroberfläche integriert sein, um die Situationswahrnehmung zu verbessern. |  | x
A_2.109 | Das System muss skalierbar sein und die Vernetzung von bis zu 1600 Patienten innerhalb eines Systems ermöglichen, um auch große Einrichtungen zentral betreiben zu können. |  | x
A_2.110 | Die Lieferzeit nach der Bestellung darf maximal zwei Monate betragen. |  | x
A_2.111 | Der Abbau, die Entsorgung sowie die Abnahme der Altgeräte sind vom Bieter durchzuführen. Die Seriennummern aller abgebauten Geräte und Module sind der Medizintechnik vor Ort mitzuteilen. |  | x
0
[9 empty] | 35 | 0
[9 empty] | 100% | 0%

## B_KBP
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C ankreuzen! Antwortfelder
| Anforderungskriterien Kaufmännische Betriebsparameter (gilt für alle in den Leistungsverzeichnissen enthaltenen Geräte, Komponenten sowie Hard- und Software) | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs-kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | Auswertung erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest-anforderung |  | Gewichtungs-faktor | 1 | 0.5 | 0
C_1 | Schulungen
C_1.1 | Die Schulungen beinhalten die Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems. |  | x
C_1.2 | Erläuterung aller Routineapplikationen und Übungen zu den Standardprozessen |  | x
C_1.3 | Prozess-Begleitungen erfolgen bis zur sicheren Anwendung des Systems kostenfrei, maximal jedoch über eine Anzahl von 10 Prozessen. |  | x
C_1.4 | Kostenfreie, ergänzende Nacheinweisung innerhalb des 1. Betriebsjahres nach Ersteinweisung |  | x
C_1.5 | Alle Schulungen erfolgen in deutscher Sprache. |  | x
C_1.6 | Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, die Teilnehmerzahl entsprechend dem Bedarf anzupassen. Mehrkosten können nicht geltend gemacht werden. |  | x
C_1.7 | Für die Einführung des Systems können online und offline Schulungen mit fachspezifischer Begleitung durchgeführt werden. |  | x
0
C_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen
C_2.1 | Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate |  | x
C_2.2 | Während des Gewährleistungszeitraums sind Vollservice-Leistungen enthalten. |  | x
C_2.3 | Sämtliche gesetzlichen Prüfungen müssen während des Gewährleistungszeitraums enthalten sein. |  | x
C_2.4 | 21 Tage 3% Skonto 30 Tage netto ab Datum des Inbetriebnahmeprotokolls (Lieferscheindatum ist irrelevant) |  | x
C_2.5 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Installation, Inbetriebnahme und Einweisung |  | x
0
C_3 | Instandhaltung
Vollwartungsvertrag nach Ablauf der Gewährleistung
C_3.1 | Es muss sicher gestellt werden, dass der Hersteller-Service für das System für die Betriebszeit von 10 Jahren gewährleistet ist |  | x
C_3.2 | Verfügbarkeit mobiler Servicetechniker vor Ort beim Kunden (Mo-Fr 7:30-19:00 Uhr) |  | x
C_3.3 | Kosten für Reparaturen einschließlich Material-, Ersatz- und Verschleißteilen sowie Arbeits-, Reise- und gegebenenfalls Übernachtungskosten sind während des Gewährleistungszeitraums kostenfrei.. |  | x
C_3.4 | Es werden ausschließlich Techniker eingesetzt, die explizit auf das angebotene System geschult sind. |  | x
C_3.5 | Herstellerservice für das eingesetzte Betriebssystem für die gesamte Laufzeit des Gewährleistungszeitraums. | x |  |  | 3 |  |  |  | 3
C_3.6 | Für das eingesetzte Betriebssystem sind während des gesamten Gewährleistungszeitraums regelmäßig Security-Updates bereitzustellen. |  | x
C_3.7 | Ggf. erforderlicher Austausch von Rechnersystemen und Betriebssystem-Upgrades im Gewährleistungszeitraum |  | x
C_3.8 | Ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers bei Reparaturen. | x |  |  | 3 |  |  |  | 3
C_3.9 | Garantierte Reaktionszeit nach Fehlermeldung innerhalb 24 h | x |  |  | 3 |  |  |  | 3
C_3.10 | Telefonischer (technischer) Support und/oder Online-Support innerhalb der Normalarbeitszeiten (Mo-Fr 7:30-19:00 Uhr) |  | x
C_3.11 | Technischer Support bei der Fehlersuche 24/7 | x |  |  | 3 |  |  |  | 3
C_3.12 | Serviceschulung (Bedienung, Fehlererkennung und -dokumentation) für mind. 2 Mitarbeiter der Medizintechnikabteilung im Rahmen der Inbetriebnahme | x |  |  | 3 |  |  |  | 3
C_3.13 | Wartung nach Herstellervorgabe im Gewährleistungszeitraum |  | x
C_3.14 | Regelmäßige Updates auf neueste Produktversion im Zuge der jährlichen Funktionsprüfungen |  | x
C_3.15 | Echtzeit-Fernzugriff auf Systemprotokolle durch den Hersteller (nach Abstimmung mit KH-IT), um Fehler zu identifizieren und zu beheben | x |  |  | 3 |  |  |  | 3
C_3.16 | Servicetechniker im Umkreis von maximal 35 km |  | x
C_3.17 | Insgesamt mindestens 2 Servicetechniker im umkreis von 80 km |  | x
C_3.18 | Unlimitierter Remote-Support im Gewährleistungszeitraum | x |  |  | 3 |  |  |  | 3
C_3.19 | Unterstützung durch die Firmentechniker bei der jährlichen Qualitätskontrolle |  | x
C_3.20 | Expressversand für Ersatzteile - innerhalb 24 Stunden nach Bestellung beim Kunden |  | x
C_3.21 | Garantierte Systemverfügbarkeit von mindestens 97% |  | x
0
[9 empty] | 21 | 0
[9 empty] | 100% | 0%

## C_Gesamtpunkte LV
Gesamtpunktzahl Leistungsverzeichnis Anforderungskatalog
Position im LV | Titel | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | %
| A_Allgemeine Anforderungen | 35 | 0 | 0%
| C_Anforderungen Kaufmännische Betriebsparameter | 21 | 0 | 0%
C_1 | Schulungen |  | 0
C_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen |  | 0
C_3 | Instandhaltung |  | 0
erreichte Gesamtpunktzahl aus den Leistungsverzeichnissen |  | 56 | 0 | 0%

## D_Preisblatt Hauptangebot
Gesamtkosten Hauptangebot (wertungsrelevant)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Anzahl | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto | Gesamtpreis in netto
1. | Tragbarer Multiparametermonitor |  | 500 | 0 | 0
2. | Patientenüberwachungsmonitoren Modular (mit Moduleinschub) |  | 170 | 0 | 0
3. | Bettplatz-Überwachungseinheit (fest installiert) |  | 230 | 0 | 0
4. | Hauptüberwachungszentrale |  | 20 | 0 | 0
5. | Tochterzentrale mit Steuerung |  | 10 | 0 | 0
6. | Spiegelung an Display |  | 5 | 0 | 0
7. | IT- Integrationskosten |  | 1 | 0 | 0
8. | Herzzeitvolumen Modul mittels Swan-Ganz-Rechtsherzkatheter (PiCCO Modul) |  | 36 | 0 | 0
9. | CO2-Modul (Nebenstrom oder Microstream) |  | 13 | 0 | 0
10. | CO2-Modul (Hauptstrom) |  | 13 | 0 | 0
11. | EEG Modul |  | 10 | 0 | 0
12. | NMT Modul |  | 28 | 0 | 0
13. | Zusätzliches invasives Druck Modul (ZVD-Messung) |  | 10 | 0 | 0
14. | Zerebrale Sauerstoffsättigung |  | 10 | 0 | 0
15. | Narcotrend Modul |  | 10 | 0 | 0
18. | Narkosegas Modul |  | 10 | 0 | 0
19. | Multi Parametermodul für hämodynamische Parameter |  | 50 | 0 | 0
20. | Modulgeäuse für die oben genannten Module |  | 50 | 0 | 0
21. | Modul für Anbindung der Fremdgeräte |  | 100 | 0 | 0
| Gesamtkosten netto |  |  |  | 0
| zzgl. 19% MwSt. |  |  |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  |  |  | 0
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
#REF!