## A_Allgemeine Anforderungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog | Kriterien
Erfüllung
| Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest- anforderung
A_1 | Zulassung
A_1.1 | Das System besitzt eine CE-Zertifizierung | x
A_1.2 | Das System besitzt eine MDR-Zulassung | x
A_2 | Allgemeine Anforderungen
A_2.1 | Klinisches PC-Audiometer | x
A_2.2 | Zweikanal-Audiometer | x
A_2.3 | Luftleitungsmessungen, Knochenleitungsmessungen und Freifeldmessungen | x
A_2.4 | USB-Schnittstelle | x
A_2.5 | Frequenzen: 125 Hz - 8 kHz | x
A_2.6 | Reinton, Wobbleton, Pulston, Schmal- und Breitbandrauschen | x
A_2.7 | Sprachtest: Freiburger Sprachtest mit Möglichkeit zur zufälligen Ausgabe von Worten und Zahlen und Einzelwortansteuerung | x
A_2.8 | 3 Lautsprecherausgänge | x
A_2.9 | Mikrofoneingang mit XLR-Stecker | x
A_2.10 | Software mit Stammdatenverwaltung, konfigurierbarem Ausdruck und Netzwerkfähigkeit, Möglichkeit zu Fremdgeräteintegration, Hörhilfedokumentation und Installation auf beliebig vielen Plätzen. Anbindung über GDT-Schnittstelle, lauffähig unter Windows-Betriebssystem 10 und 11. | x
A_2.11 | Überblendungen von bis zu 5 Audiogrammen und Möglichkeit zur Einblendung des Tympanogramms, Eintrag der Tests nach Weber und Rinne, Tinnitus-Bestimmung, Unbehaglichkeitsschwelle, Geräuschschwelle, mitlaufende Vertäubung, Symbolik nach Lehnhardt, Hörverlust nach Röser und Boennighaus | x
A_2.12 | Audiometrietastatur mit Schiebereglern und Sensortasten | x
A_2.13 | Überschwellige Tests: SISI, Fowler, Lüscher, Langenbeck | x
A_2.14 | Individueller Ton als wav.-Datei einspielbar | x
A_2.15 | Patientenbezogene Archivierung von Word und PDF Dokumenten möglich | x
A_2.16 | Kieler CI-Profil | x
A_2.17 | Patientenbezogene CI-Parameterverwaltung | x
A_2.18 | Export von Messdaten | x
A_2.19 | System enthält benötigte Luftleiter, Knochenleiter, Patiententaster sowie weiteres Zubehör zur vollumfänglichen Nutzung | x
A_2.20 | Zwei Lautsprecher für Freifeldmessungen | x
A_2.21 | Lüfterloser medizinischer PC als Steuereinheit für das Audiometer mit einem mindestens 24'' großen Full HD Monitor | x
A_2.22 | Modul zur Messung von TEOAE und DPOAE mit folgender Ausstattung: - voller Umfang von klinischen Ein-Sonden-Tests - upgrade-fähig zum zwei-Sonden binauralen Testsystem - programmierbare TEOAE- und DPOAE-Tests - Multi-Level Stimulus OAE-Analyse - Anschluss erfolgt über USB - Klick-Stimulus - GDT-Schnittstelle | x
A_2.23 | Tympanometer-Modul mit folgender Ausstattung: - automatisches Impedanzmessgerät - Messfrequenzen: 226, 678 und 1000Hz (Hochfrequenztympanometrie) - Ipsilaterale Reflexmessung (500, 1000, 1000, 400 Hz), manuell und automatisch - Contralaterale Reflexmessung (500, 1000, 2000, 4000 Hz), manuell und automatisch - Ipsi- und Contralaterale Decay-Tests - Tubenfunktionsprüfung | x
A_2.24 | Wechselsprechanlage zwischen Untersucher und Patienten | x
A_2.25 | Ansprechmikrofon für Untersucher, um den Patienten auch bei Verwendung des Kopfhörers ansprechen zu können | x
A_2.26 | Möglichkeit zum Export der gemessenen Rohdaten, nicht nur als pdf-Datei | x
A_2.27 | Datenübertragung über HL7-Schnittstelle | x
A_2.28 | Implementierung der Software Avantgarde 7 (Firma Nüß) in der HNO-Abteilung des Standortes | x
A_2.29 | Anbindung des Systems sowie aller, soweit technisch möglich, bestehenden Systeme in der HNO-Abteilung an Avantgarde 7, inkl. aller benötigtenLizenzen | x
A_2.30 | Gebrauchsanweisung und CE-Konformitätserklärng werden zusammen mit dem Angebot digital eingereicht. | x

## B_KBP
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog
Erfüllung
| Anforderungskriterien Kaufmännische Betriebsparameter (gilt für alle in den Leistungsverzeichnissen enthaltenen Geräte, Komponenten sowie Hard- und Software) | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest-anforderung
B_1 | Schulungen
B_1.1 | Die Schulungen beinhalten die Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems. | x
B_1.2 | Erläuterung aller Routineapplikationen und Übungen zu den Standardprozessen | x
B_1.3 | Prozess-Begleitungen erfolgen bis zur sicheren Anwendung des Systems kostenfrei, maximal jedoch über eine Anzahl von 10 Prozessen. | x
B_1.4 | Kostenfreie, ergänzende Nacheinweisung innerhalb des 1. Betriebsjahres nach Ersteinweisung | x
B_1.5 | Alle Schulungen erfolgen in deutscher Sprache. | x
B_1.6 | Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, die Teilnehmerzahl entsprechend dem Bedarf anzupassen. Mehrkosten können nicht geltend gemacht werden. | x
B_1.7 | Für die Einführung des Systems können online und offline Schulungen mit fachspezifischer Begleitung durchgeführt werden. | x
B_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen
B_2.1 | 24 Monate Gewährleistung | x
B_2.2 | Sämtliche gesetzlichen Prüfungen müssen während des Gewährleistungszeitraums enthalten sein. | x
B_2.3 | 21 Tage 3% Skonto 30 Tage netto ab Datum des Inbetriebnahmeprotokolls (Lieferscheindatum ist irrelevant) | x
B_2.4 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Installation, Inbetriebnahme und Einweisung | x
B_2.5 | Angabe der Lieferzeit (in Wochen) |  |  | x

## C_Preisblatt Hauptangebot
Gesamtkosten Hauptangebot (wertungsrelevant)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto
1. | Audiometer inkl. Softwarelösung, aller Module und benötigtem Zubehör laut "A_Allgemeine Anforderungen" sowie alle in "B_KBP" geforderten Parameter |  | 0
| Gesamtkosten netto |  | 0
| zzgl. 19% MwSt. |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  | 0
Gewährleistung: 24 Monate
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
#REF!