## LV SPECT-CT
Vergabeverfahren Nr. VSG-SEK-2026-01; Offenes Verfahren, VgV
Leistungsverzeichnis SPECT-CT, Vivantes GmbH
1. | Inhaltsverzeichnis
1. Inhaltsverzeichnis
2. SPECT-CT
2.1. Vorbemerkungen, Anforderungen
2.2. Allgemeine Leistungsbeschreibung
2.3. Systemkomponenten
2.4. Systemanforderungen
2.5. Gammakamera-System
2.6. Detektorspezifikationen nach NEMA 2012 NU-1(FBP-rekostruktion)
2.7. Stativ - Gammakamera
2.8. Gammakamera EKG Funktion
2.9. CT
2.10. Untersuchungstisch
2.11. Lagerungshilfen
3. Akquisition, Bildrekonstruktion und Modality Workstation
3.1. Akquisitions- und Auswerteworkstation
3.2. SPECT-Rekonstruktion
3.3. DICOM Funktionen
4. Schulung und Service
4.1. Schulung
4.2. Hotline / Support
4.3. Allgemeine Services
4.4. Instandhaltung
4.5. Sonstiges
4.6. Investitionssicherheit, Garantie, Gewährleistung
2. | SPECT-CT
2.1. | Vorbemerkungen, Anforderungen
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Beschaffung eine hochauflösende SPECT-fähige Doppelkopf-Gammakamera kombiniert mit einem 16-Zeilen-CT in einem gemeinsamen Gehäuse
Die Angebotspreise müssen alle Lieferungen und Leistungen, die für einen vorschriftsgemäßen Betrieb erforderlich sind beinhalten. Hierzu gehören alle Arbeiten wie Lieferung bis zur Verwendungsstelle, Einbringung des Geräts mit Schutz des Oberbodens, fachgerechte und barrierefreie Montage bis zum Anschluss an die bauseits herangeführten Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie die Herstellung der Elektroanschlüsse
Die Elektrounterverteilung ist mitanzubieten
Für das System müssen alle zum Betrieb erforderlichen Zubehörteile eingerechnet werden. Nachforderungen für die Lieferung von Teilen, die im Text nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch für die einwandfreie und sichere Funktion notwendig sind, ausgeschlossen.
Die Demontage sowie die fach- und vorschriftsgemäße Entsorgung des Bestandsgeräts sind Bestandteil des Leistungsumfangs.
Das System inkl. aller angebotenen Hardware- und Softwarekomponenten sind fabrikneu (keine aufgearbeiteten gebrauchten Systeme) und erfüllen zum Zeitpunkt der Installation alle erforderlichen Zulassungen (inkl. Zulassungen nach CE, MDR und MPDG),
Alle Bieter sind aufgefordert die Räumlichkeiten vor Ort zu besichtigen. Nachträge aufgrund von Unkenntnis der räumlichen Gegebenheiten sind nicht zulässig.
Evtl. Anpassungen des baulichen Strahlenschutzes (Wände, Decken, Boden, Türen und Fenster) werden bauseits vom Haus ertüchtigt.
Ein Dokument mit den gerätespezifischen Planungsangaben zur Installation sind als PDF abzugeben.
Ein Aufstellplan ist dem Angebot beizufügen.
Deutschsprachige Bedienungsanleitungen als pdf abzugeben.
Die Verjährungsfrist für Mängelrechte beträgt drei Jahre ab Übergabe des Gerätes.
2.2. | Allgemeine Leistungsbeschreibung
Der Einsatz des SPECT-CT erfolgt schwerpunktmässig für die onkologische, kardiologische und neurologische Diagnostik
Das System dient zur Durchführung aller gängigen nuklearmedizinischen Untersuchungen wie SPECT (Tomographie), SPECT/CT, Ganzkörperszintigramme,Ganzkörper SPECT-CT, statischen, dynamischen und getriggerten Untersuchungen sowie zur Absorptionskorrektur und zur Bildfusion von SPECT und CT.
Mit dem System sollen Untersuchungen an stehenden, sitzenden und liegenden Patienten sowie im Krankenhausbett möglich sein.
Es sind Untersuchungen mit niedrige sowie mittlere Energien bei optimaler Sensitivität zu ermöglichen
Anbindung an das vorhandene RIS/PACS/Nachverarbeitung Systeme
Einsatzgebiete:
Das Gesamtsystem muss für Untersuchungen für Diagnostik in folgenden Körperregionen geeignet sein:
▪ Schilddrüse
▪ Niere
▪ Skelettsystem
▪ Hirn
▪ Herz
▪ Lunge
Name des Herstellers
Bezeichnung des angebotenen Gerätes
2.3. | Systemkomponenten
| SPECT-fähige Doppelkopf-Gammakamera mit Halbleiter-Detektoren (CZT) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| integrierten 16-Zeilen-CT | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| motorisch verstellbarer Untersuchungstisch | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Akquisition, Bildrekonstruktion und Modality Workstation mit durchgehend deutscher Bedienoberfläche | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| integriertes EKG | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Zubehöre und Lagerungshilfen für SPECT Tomo Aufnahmen (Skelett, Myocard, Hirn). | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
2.4. | Systemanforderungen
| Gamma-Kamera und CT müssen jeweils autonom oder kombiniert einsetzbar sein | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die SPECT-CT Aufnahmen müssen in einem zusammenhängenden automatischen Verfahren durchführbar sein | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anatomische Bildüberlagerung und Absorptionskorrektur (bei allen Energien) auf der Grundlage einer CT-Transmissionsmessung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Wie lange ist die Zeitaufwand für die tägliche Qualitätskontrolle des Systems | W | Min | > 20 = 0 |  | 20 | ≤20 = 20
#REF!
2.5. | Gammakamera-System
| Gamma-Kamera mit zwei Großfeld Detektoren mit rechteckigem Gesichtsfeld ohne abgeschrägte Ecken | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Hochauflösende Großfeld CZT-Detektoren | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Für Single-Photon-Energien von ca. 40 bis mindestens 250 keV oder besser | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| UFOV der Detektoren ≥ 51 cm x 39 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die Ganzkörper-Scanlänge mindestens 200 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die Breite eines Ganzkörperscans ≥ 51 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Sicherheitsabschaltung am Detektor | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Vollautomatische Körperkonturanpassung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist eine Autokontur mit Detektorkonfiguration Kardio bei 90° vorhanden | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatische Abtastung der Körperkontur bei Ganzkörper und SPECT Tomo in allen Detektor Geometrien | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Konturanpassung in Abhängigkeit von der Kooperationsbereitschaft des Patienten differenziert möglich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| SPECT-Akquisition im Step & Shoot-Modus | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| Die Handschalter für die Gantry- und Detektorbewegung müssen von beiden Seiten des Untersuchungstisches bedienbar sein | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Bedienmonitor an der Gantry mit Aufnahme Start/Stop Funktion, Anzeige aller Positionsparameter (Stativ und Liege) inkl. Persistenceanzeige und Anzeige der Status der Akquisition | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| UFOV der Detektoren ≥ 51 cm x 39 cm | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt.
| Ist kontinuierliche Akquisition während der Step & Shot- Detektorbewegung möglich | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt.
| Brain reach der Detektoren | W | cm | >3,5 = 0 Pkt. |  | 5 | ≤3,5 = 5 Pkt.
#REF!
2.6. | Detektorspezifikationen nach NEMA 2012 NU-1 (FBP-rekostruktion)
| Kollimator für niedrige und mittlere Energien von 40 bis 250 keV | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| rekonstruierte räumliche Systemauflösung, tangential FWHM | I | mm
| rekonstruierte räumliche Systemauflösung, radial FWHM | I | mm
| rekonstruierte räumliche Systemauflösung, zentral FWHM | I | mm
2.7. | Stativ - Gammakamera
| Not/aus-Schalter an beiden Seiten der Gantry | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ein variabel angulierbares Detektorsystem | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| Detektoren 90° für Myokard-SPECT ("L-Mode") | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Detektoren 180° gegenüber ("H-Mode") | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Positionierung des Patienten zwischen den Detektoren (180°-Detektor-Geometrie, Detektoren weisen nach innen) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Positionierung des Patienten seitlich vom Stativ (180°-Detektor-geometrie, Detektoren weisen nach außen) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist bei Untersuchungen an liegenden Patienten im Krankenhausbett eine Höhenverstellung der Detektoren möglich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist bei Untersuchungen an liegenden Patienten im Krankenhausbett eine Abweichung von der horizontalen Detektororientierung möglich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Positionierung der Detektorköpfe nebeneinander für Aufnahmen im Krankenhausbetten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
2.8. | Gammakamera EKG Funktion
| In der Untersuchungstisch integriertes EKG mit EKG-Triggerfunktion zur synchronisierten Aufnahme | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| gesteuert über die Aufnahmestation | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| mit Anzeige auf dem PPM | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
#REF!
2.9. | CT
| CT mit mind 16 Physikalischen Zeilen und mind.50 kW Generatorleistung. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Gefordert werden alle verfügbaren Technologien zur CT Dosisreduktion für bestmögliche Dosisausnutzung, um eine möglichst geringe Patienten Dosis Belastung zu erzielen. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Sind spezielle, ggf. untersuchungsabhängige Routinen/Protokolle zur Senkung der CT-Dosis enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Das CT-System muss mit einer iterativen Rekonstruktion der Rohdaten ausgestattet sein, um die Reduktion der Dosis für die CT-Bildgebung zu ermöglicht | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Der kombinierte Scan-Bereich (gemeinsame Akquisition von SPECT- und CT-Daten) > 150 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die kürzeste CT-Rotationszeit ≤ 0,5 Sekunden | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| axiale Abdeckung von mindestens 20 mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Möglichkeit von Übersichts-, Spiral- und Axial-CT-Aufnahmen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| Variable Schichtkollimation für verschiedene Einstellungen vor dem Patienten möglich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| Laserlichtvisiere in horizontaler, sagittaler und vertikaler Richtung zur Bestimmung des Isozentrums in der Scanebene | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Standard-Messfeld mindestens 50cm SFOV | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Erweitertes Messfeld von minedestens 70 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist eine Technologie zur automatischen Dosis Modulation bei Spiralaufnahmen enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Maximale kontinuierliche CT Scanlänge | W | cm | < 180 = 0 Pkt. |  | 5 | ≥ 180 = 5 Pkt.
| Maximale Länge des Topogramms | W | cm | < 190 = 0 Pkt. |  | 5 | ≥ 190 = 5 Pkt.
2.10. | Untersuchungstisch
| motorisch verstellbar | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| die Bewegungsabläufe sowohl über den Handschalter, als auch über voreingestellte Positionen aktiviert werden können. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| minimale Höhe des Untersuchungstisches für das einfache Auf- und Absteigen der Patienten < 60 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Möglichkeit einen beliebigen Körperteil des Patienten unter den Detektoren zu positionieren, ohne den Patienten umlagern | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| maximal zulässiges Patientengewicht ≥ 220 kg | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| leicht entfern- oder schwenkbar für Untersuchungen an sitzenden oder stehenden Patienten. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist eine manuelle/ stromlose Tischbewegung im Notfall möglich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die Schwächung der Lagerungsplatte bei 140 keV < 10% | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Absorption für 99mTc | I | %
| Kann der Aufnahmebereich direkt an der Untersuchungstisch definiert werden? | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt.
| Wird der fest gelegte Aufnahmebereich direkt in das Aufnahmeprotokoll übernommen? | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt.
2.11. | Lagerungshilfen
| Klettbänder als Fixierhilfen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Armstützen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Tischplattenverlängerung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Patientenauflagematte | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Armpolster | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| axiale Kopfhalter | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Spez. Pädiatrielagerungsplatte | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3. | Akquisition, Bildrekonstruktion und Modality Workstation
3.1. | Akquisitions- und Auswerteworkstation
| Das System muss einfach zu bedienen und vom Benutzer konfigurierbar sein | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Das System muss den automatisierten Datentransfer für das Anzeigen, automatisiertes Archivieren und Hardcopydrucken unterstützen. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Simultane Aufnahme- und Auswertemöglichkeit muss gegeben sein | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Das System muss automatische Kommentareingabe anbieten (Patient, Studie). | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| das System muss in der Lage sein, mehrere SPECT-Akquisitionen zu kombinieren (z. B. Herz- Belastungs- und Ruhe-Aufnahmen) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| Neben der Standardsoftware zur Bildverarbeitung, Darstellung, Qualitätssicherung und Systemverwaltung müssen klinische Auswerteprogramme für alle gängigen Organauswertungen vorhanden sein | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| automatische Dicom Transfer der rekonstruierten Aufnahmen an verschiedene Ziele möglich | Pflicht
| Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, eine Studie in einem beliebigen Auswertestadium auf einer Festplatte zu speichern. Es muss außerdem das Abrufen der Studie sowie das Fortsetzen der Auswertung exakt an derselben Stelle, an der sie gespeichert wurden, erlauben. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3.2. | SPECT-Rekonstruktion
| Umfangreiches SPECT-Rekonstruktionspaket mit Streustrahlungskorrektur, 3D-Reorientierung und Bildfusion, inkl. externer Datensätze aus CT, MRT, PET. Absorptionskorrektur aus CT-Daten, | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Das System muss eine automatische Registrierung von SPECT- und CT-Datensätzen ermöglichen. Zusätzlich muss eine manuelle Feinregistrierung durch den Anwender zur Korrektur der Bildfusion möglich sein. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| FBP und Iterative 3D Rekonstruktion von SPECT Tomo Daten. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die Rekonstruktionen müssen interaktiv und in Echtzeit anpassbar sein. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| rechnerische Absorptionskorrektur | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Resolution Recovery (Auflösungskorrektur) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Rekonstruktionsfilter und deren Parameter frei auswählen und anpassen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Angepasste Filtereinstellungen speicherbar und wieder angewendbar | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ein Programm um bei klinischer Notwendigkeit, mit reduzierter Aufnahmezeit oder reduzierter Dosis, eine verbesserte Bildqualität von planaren, Ganzkörper und SPECT Aufnahmen zu erhalten. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Absorptionskorrektur | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Bewegungskorrektur | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Software zur Auswertung von DatScan-Aufnahmen, mit automatischer Volumendefinition | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Das System verfügt über eine Metallartefaktekorrektur bei CT Aufnahmen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| dedizierte Software-Lösungen für dynamische und statische Nierenszintigramme (MAG3 bzw. DMSA) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| verbesserte Knochen-SPECT-Darstellung unter Nutzung von Absorbtionsinformation und zusätzlichen CT-Daten oder vergleichbare Technik | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt.
| Quantifizierungs- und Darstellungsfunktionen für getriggerte und ungetriggerte SPECT-Myokardperfusionsstudien auch in Kombination mit CT-Absorbtionskorrektur | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt.
| Darstellung und Auswertung neurologischer SPECT-Untersuchungen und Vergleich des Patientenscans mit einer Datenbank von Normalpersonen auch in Kombination mit CT-Absorbtionskorrektur | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt.
3.3. | DICOM Funktionen
| DICOM Storage (SCU) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Storage Commitment (SCU) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Worklist (HIS / RIS) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Modality Worklist SCP (MMWL) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Query/Retrieve | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Structured Report | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
4. | Schulung und Service
4.1. | Schulung
| Ist Applikationssupport – telefonische Unterstützung und Beratung bei Fragen zu Applikationen innerhalb der regulären Arbeitszeit möglich | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Applikationstraining – individuelles Kundentraining, Vor-Ort | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Sind insgesamt ≥ 5 Schulungstage am System vor Ort enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Zusätzliche Wiederholungsschulung mind. 3 Schulungstage am System vor Ort enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  | 0
| Anpassung der Bildprozessings auf kundenspezifische Wünsche | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
0
4.2. | Hotline / Support
| Ist eine telefonische Hotline zur Unterstützung und Beratung für technische Fragestellungen enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist ein Remote Zugriff zur Fehleranalyse und Reparatur enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
4.3. | Allgemeine Services
| Wie ist die Reaktionszeit nach einer Störungsmeldung im Service Center | W | h | > 8 = 0 Pkt. |  | 10 | ≤ 8 = 10 Pkt
| Wie viele auf das System ausgebildete Servicetechniker haben Sie in Deutschland | W | Anzahl | ≤ 3 = 0 Pkt. |  | 10 | > 3 = 10 Pkt
| gibt es ein Ersatzteildepot in Deutschland | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt.
| Bis zu welcher Uhrzeit können Ersatzteile für die Lieferung am folgenden Morgen bestellt werden? | W | Uhr | <18:00Uhr = 0 Pkt. | 18:00 bis 20:00 Uhr = 5 Pkt | 10 | > 20:00Uhr = 10 Pkt
| Wie weit ist die nächste Service Niederlassung vom Standort entfernt | I | km
0
4.4. | Instandhaltung
| Sicherheitsinspektion – Durchführung aller sicherheitstechnischen Überprüfungen auf Basis MPG und DIN | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Wartungen – Durchführung der vom Hersteller empfohlenen Wartungen auf Basis MPG und DIN | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Qualitätssicherung – regelmäßig durchgeführte Überprüfungen und Justagen zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Bild- und Untersuchungsqualität | I | ja / nein
4.5. | Sonstiges
| Alle Daten sind durch ein rechtsverbindliches Datenblatt nachvollziehbar zu dokumentieren und beizufügen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| TÜV / Sachverständigen Abnahme | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
4.6. | Investitionssicherheit, Garantie, Gewährleistung
| Upgrades der Soft- und Hardware des Systems innerhalb von 36 Monaten nach der Systeminstallation | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kann das System proaktiv überwacht werden? | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium

## Preisblatt
Preisblatt
Preis pro Einheit
SPECT-CT | netto
Gesetzliche Mehrwertsteuer | MwSt.
Gesamtpreis inkl. MwSt. | brutto
Ort, Datum | Unterschrift/Stempel