## LV-CT
Vergabeverfahren Nr. VSG-SEK-2026-24; Offenes Verfahren, VgV
Leistungsverzeichnis Computertomograph
1. | 1. Inhaltsverzeichnis
1. Inhaltsverzeichnis
2. Computertomograph
2.01. Vorbemerkungen, Anforderungen
2.02. Systemkomponenten (Ausschreibungsumfang)
2.03. Systemanforderungen
2.04. Gantry
2.05. Generator & Röntgenstrahler
2.06. Detektorsystem
2.07. Untersuchungstisch
2.08. Zubehöre und Lagerungshilfen
2.09. Workflow- Bedienung und Funktionen
2.10. Akquisitionssoftware
2.11. Rekonstruktion
2.12. Dosisreduktion
2.13. Intervention
2.14. DICOM-Kommunikation/Speicherung
3. Schulung, Service und Instandhaltung
3.01. Schulung
3.02. Hotline / Support
3.03. Allgemeine Services
3.04. Instandhaltung
3.05. Sonstiges
3.06. Investitionssicherheit, Garantie, Gewährleistung
4. geforderte Optionen
4.1. Elektrounterverteilung
5. Optionen
5.1. Nachverarbeitungsworkstation
5.2. 3-D Interventionslaser
2. | Computertomograph
2.01. | Vorbemerkungen, Anforderungen
Sämtliche Abfragen des Leistungsverzeichnisses, müssen mit den tatsächlichen, physikalischen Leistungswerten beantwortet werden
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Beschaffung eines Schwerlast-Computertomographen (CT) mit mindestens 64 physikalischen Detektorzeilen und einer nominellen Generatorleistung von mindestens 100 KW für Ganzkörperbildgebung
Das CT-Gerät wird am Vivantes Klinikum Spandau eingesetzt, das als Adipositas-Zentrum für die Versorgung von Patient:innen mit hohem Körpergewicht ausgewiesen ist.
Anwendung für kardiale Bildgebung und Traumatologie mit schnellsten Rotationszeiten und großen Messfeldern
Anwendung für geriatrische Patienten mit hohem Tischvorschub und allen derzeitigen Möglichkeiten zur Metallartefaktereduktion
Anwendung für Tumorpatienten mit hohen räumlichen Auflösung zur Volumetrie
Anwendung für Eingriffe, wie Biopsie, Drainagen, PRT's, Facetten- und ISG-Infiltrationen, mit einem zeitoptimierten Bedienkonzept
Die Angebotspreise müssen alle Lieferungen und Leistungen, die für einen vorschriftsgemäßen Betrieb erforderlich sind beinhalten. Hierzu gehören alle Arbeiten wie Lieferung bis zur Verwendungsstelle, Einbringung des Geräts mit Schutz des Oberbodens, fachgerechte und barrierefreie Montage bis zum Anschluss an die bauseits herangeführten Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie die Herstellung der Elektroanschlüsse.
Die Demontage sowie die fach- und vorschriftsgemäße Entsorgung des Bestandsgeräts (Siemens Somatom Definition AS) sind Bestandteil des Leistungsumfangs.
Die neue Elektrounterverteilung inkl. Installation ist als Option anzubieten
Der Bieter ist gefordert die ggf. erforderlichen baulichen Anpassungen des vorhandenen Bodenfundaments und der Instalationskanäle in seinem Angebot zu kalkulieren, um die Anforderungen des neuen CT-Geräts zu erfüllen.
Für das System müssen alle zum Betrieb erforderlichen Zubehörteile eingerechnet werden. Nachforderungen für die Lieferung von Teilen, die im Text nicht ausdrücklich erwähnt wurden, jedoch für die einwandfreie und sichere Funktion notwendig sind, werden ausgeschlossen.
Das System inkl. aller angebotenen Hardware- und Softwarekomponenten erfüllen zum Zeitpunkt der Installation alle erforderlichen Zulassungen (inkl. Zulassungen nach CE, MDR und MPDG), ist fabrikneu (keine aufgearbeiteten gebrauchten Systeme).
Alle Bieter sind aufgefordert die Räumlichkeiten vor Ort zu besichtigen. Nachträge aufgrund von Unkenntnis der räumlichen Gegebenheiten sind nicht zulässig.
Evtl. Anpassungen des baulichen Strahlenschutzes (Wände, Decken, Boden, Türen und Fenster) werden bauseits vom Haus ertüchtigt.
Ein Dokument mit den gerätespezifischen Planungsangaben zur Installation ist als PDF abzugeben.
Ein Aufstellplan ist dem Angebot beizufügen inkl. Strahlenschutz unter Berücksichtigung des vorhandenen Raumangebotes
Deutschsprachige Bedienungsanleitungen sind als pdf abzugeben.
Das Gesamtsystem ist mit einer Gewährleistung (inkl. Röhre und Detektor) von 36 Monaten anzubieten. (abweichend von den Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB))
Eine Lieferung muss im November erfolgen.
Anbindung an das vorhandene RIS/PACS System
Einsatzgebiete:
Unfall und Wiederherstellungschirurgie
Visceral- und Gefäßchirurgie
Onkologie
kardiale und vaskuläre Diagnostik
Pulmologie
Neuroradiologie incl. Polytrauma-Diagnostik
Name des Herstellers
Bezeichnung des angebotenen Gerätes
2.02. | Systemkomponenten (Ausschreibungsumfang)
| CT | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| untersuchungstisch | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Untersuchungstisch | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Injektorkopplung mit einer Ulrich Kontrastmittelinjektor gefordert | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Intervensionseinheit mit eigener Bedienkonsole direkt am CT | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Zubehöre und Lagerungshilfen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
2.03. | Systemanforderungen
| Deutschsprachige Bedienoberfläche | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Spektrale Bildgebung: Bei der Akquisition werden 2 Datensätze (Nieder- und Hochenergetisch) nahezu gleichzeitig gescannt. Ein rein sequentieller Scanmodus wird ausgeschlossen. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Metallartefaktereduktion durch Iterative Rekonstruktion in den Rohdaten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Mindestens 200 mm/s Spiralscangeschwindigkeit für unkooperative Patienten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatische isozentrische Positionierung und Festlegung der Scanrange, noch vor der Übersichtsaufnahme mit Hilfe einer 3D-Kamera oder einer technisch gleichwertigen Technik | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kamera zur Patientenüberwachung während des Scans | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Software für die Konstanzprüfung nach RöV | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| CT Prüfkörper im Lieferumfang enthalten (exklusive CTDI Phantom) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatische Erkennung der Patientenposition (Bauchlage, Rückenlage, Seitenlage, Feed first oder Head first) zur Vermeidung von Fehlbestrahlungen (durch Start in falsche Scanrichtung) und Fehlbeschriftungen (durch vertauschen von Bauch und Rückenlage). | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Visuelle Anzeige der Scan- und Atemanhaltedauer für den Patienten in der Gantry | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
2.04. | Gantry
| Gantry Öffnung ≥ 80 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| High Speed Rotationszeit ≤ 0,3 s | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| die Gantrybedienung und Untersunchungsdurchführung erfolgt mittels modernem interaktivem Bedienpanel | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Extended Field of View ≥80 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Laservisier zur Patientenpositionierung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| zwei-Wege-Gegensprechanlage | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Atemanweisungen für den Patienten in mehreren Sprachen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Front- und rückseitige Bedienpanels an beiden Seiten der Gantry, um direkt aus dem Untersuchungsraum heraus in die DICOM Worklist zu gehen und die Studienanwahl der Patientenuntersuchung durchzuführen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Das maximale Messfeld / Field of View (FOV) ≥ 50 cm bei allen Pitcheinstellungen | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Rotationszeit | W | s | > 0,25 = 0 Pkt. |  | 10 | ≤ 0,25 = 10 Pkt. | 0
| Spiralmodus mit physikalische Gantry-Neigung mind. ±30° möglich | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 20 | ja = 20 Pkt. | 0
| Schalldruckpegel bei Scanbetrieb (Messung im Abstand von 1 m von der Gantry, in eine Höhe von 1,5 m) | W | dB | > 70 dB = 0 Pkt. |  | 10 | ≤ 70 dB = 10 Pkt. | 0
2.05. | Generator & Röntgenstrahler
| Mindestens 100 kW Generatorleistung ohne Einberechnung der Iterativen Rekonstruktion | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Röhrenstrom bei 70/80 kV ≥ 800 mA | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Röhrenstrom ≥ 900 mA | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Röhrenstrom | W | mA | < 1000 = 0 Pkt. | ≥ 1000 = 5 Pkt. | 10 | ≥ 1200 = 10 Pkt. | 0
| Computergesteuerte Überwachung alle Rohrenparameter, um umgeplante Systemausfälle zu vermeiden | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 20 | ja = 20 Pkt. | 0
| Existiert neben den üblichen Formfiltern wie z.B. Aluminium- oder Kupfer-Filterung ein weiterer Filter, z.B. Zinnfilter der die Dosis signifikant reduziert? | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Falls ja, bitte Nachwei beifungen | I
| Röhrenkühlrate | W | MHU/Min | < 1,6 MHU/Min = 0 Pkt. | ≥ 1,6 MHU/Min = 5 Pkt. | 10 | > 2,5 MHU/Min = 10 Pkt. | 0
| Automatisches Blendsystem zur Vermeidung von überflüssigen Dosisapplikationen (Overranging) im Routinebetrieb des Spiralmodus. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 20 | ja = 20 Pkt. | 0
2.06. | Detektorsystem
| mindestens 64 physikalischen Detektorzeilen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Detektorenelementgröße ≤ 0,625 mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anzahl der physikalischen Detektorzeilen | W | Anzahl | ≤ 128 = 0 Pkt. |  | 20 | > 128 = 20 Pkt. | 0
| Detektorabdeckung | W | cm | ≤ 4 = 0 Pkt. |  | 20 | > 4 = 20 Pkt. | 0
| Hochkontrasauflösung @ 10% MTF | W | LP/cm | < 14,0 = 0 Pkt. | ≥ 14,0 = 5 Pkt. | 10 | ≥ 15,0 = 10 Pkt. | 0
| Streustrahlenraster am Detektor | W | 2D/ 3D | 2D = 0 Pkt. |  | 10 | 3D = 10 Pkt. | 0
2.07. | Untersuchungstisch
| Tragkraft ≥ 300 kg | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Maximale Spiralscanlänge ohne Umlagerung ≥ 185 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Manuelle Tischsteuerung im Notfall | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Fußschalter zur Tischsteuerung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Digitale Anzeige der Tischposition | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Laterale Tischbewegubg möglich | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
2.08. | Zubehöre und Lagerungshilfen
| Papierrollenhalter | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Auflage für den Patiententisch | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kopfschale | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kissenset für die Kopfschale | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kopfstütze | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Knieauflagekissen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Armauflage | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Patientenfixierung (Gurtset für die sichere Lagerung des Patienten, Riemen) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Infusionshalter | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| kippbaren Kopfschale | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
2.09. | Workflow- Bedienung und Funktionen
| Übernahme von Patientenliste und Untersuchungsdaten aus dem Krankenhaus-/Radiologie-Informationssystem (HIS/RIS) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Notfallpatientenregistrierung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Patienten-, Studien- und Bilddatenverwaltung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Scan- und Patientendaten auf dem Film einblendbar oder ausblendbar | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Organbezogene Scanprotokolle vorhanden und vom Anwender frei programmierbar | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Hinzufügen, Löschen oder Ersetzen von Untersuchungsbereichen bei der Scanplanung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Auswahl von Untersuchungsparametern: Untersuchungsart, Aufnahmetechnik, Röhrenspannung, Dosis | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Einfache und protokollbasierte Auswahl bzw. automatische Anwendung von Bildverarbeitungsparametern: Rekonstruktionskernel, iterative Rekonstruktionsstufe, Untersuchungsbereich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Übersichtsbilder zur Untersuchungsplanung, wo erforderlich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Echtzeit Sekundärschnittberechnung (MPR) im CT Protokoll automatisierbar integriert | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische Erstellung anatomisch angulierter MPR-, MIP- und VRT-Serien ohne zusätzliche Klicks oder manuelle Nachbearbeitung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische angulierte Wirbelsäulenrekunstruktion inkl. der Beschriftung der Wirbekörper ohne zusätzliche Klicks. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische Erkennung von Rippen und Erstellung einer MPR Serie inkl. der Beschriftung der Rippen ohne zusätzliche Klicks. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
2.10. | Akquisitionssoftware
| Unterbrechung eines Scans jederzeit möglich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Echtzeitanzeige während der Akquisition des Übersichtsscans. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatische, anatomisch angepasste Scanfeldpositionierung, auf der Übersichtsaufnahme ohne weitere Klicks | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Einfache Wiederholung eines Scans durch Eingabe der horizontalen Tischposition | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Interaktive Bildfensterung sowie verschiedene Voreinstellungen, z.B. für Abdomen, Lunge etc. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Softwarepaket zur automatisierten, kontrastmittelgesteuerten Scanauslösung (Bolus Triggerung) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Scanprotokolle zur Durchführung und Unterstützung adaptiver retrospektiver EKG-gegateter Spiralscans zur Gewinnung von CT-Bildern des Herzens in definierten Phasen des Herzzyklus. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Dynamische Neuroperfusion mit einer Volumenabdeckung von ≥ 8 cm bei einer Zykluszeit < 2s | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| 4D-CTA-Scanmodus zur zeitaufgelösten Darstellung von Gefäßen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Erfüllung der voraussichtlichen Anforderungen zur Lungenkrebsfrüherkennung mittels Niedrigdosis - Computertomographie laut GBA von <=1,3mGy | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| native zeitliche Auflösung ≤ 150 ms | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Darstellung des EKG Signals im Untersuchungsraum | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Mindestens Bi Segmentale Spiral Kardio CT Untersuchung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Darstellung des EKG Signals im Untersuchungsraum an der Gantry | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Sequentielle prospektiv getriggerte Herzscans | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| beliebige kV Einstellung für CaSc Untersuchungen mit Agatston äquivalenten CaSc Ergebnissen | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische Erkennung und Positionierung des Trigger-ROI in der Aorta und der Pulmonalarterie, bei Untersuchungen mit Bolus-Tracking ohne weitere Klicks | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische und präzise Organabdeckung auf der Scanübersicht zur Verringerung von Wiederholungs-scans aufgrund falscher Positionierung. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatisierte Algorithmen zur Erkennung der korrekten anatomischen Abdeckung und zur einheitlichen Kontrastmittelverteilung aufgrund des Scans. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Algorithmus für die automatische Pitch Auswahl für gleichbleibende Bildqualität bei Spiralscans | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische Gefäßlumenerkennung mit Ein-Klick-ROI-Platzierung für Bolus-Tracking | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische Algorithmen zur Erkennung anatomischer Orientierungspunkte des Körpers für standardisierte Ergebnisse | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| beliebige kV Einstellung für CaSc Untersuchungen mit Agatston äquivalenten CaSc Ergebnissen | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| KI-basierter Algorithmus zur automatischen patientenindividuellen Anpassung aller relevanten Scanparameter auf Grundlage der Patientenanatomie bzw. des Patientendurchmessers | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 20 | ja = 20 Pkt. | 0
| Warnmeldungen wenn sich Metall im Scanfeld befindet, wenn der Kontrast nicht ausreichend ist oder die Organabdeckung nicht vollständig ist | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
2.11. | Rekonstruktion
| Iterative Rekonstruktionsverfahren zur Bildverbesserung und Dosisreduktion | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| gleichzeitigen Rekonstruktion von Datensätzen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und/oder Bildeindrücken | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatische Tischentfernung und Knochensubtraktion in VRT Serien ohne weitere Klicks | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische Erstellung von Gefäß-CPR Serien ohne weitere Klicks | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Dynamische Auswertungen zeitaufgelöster CT-Datensätze | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| KI-gestützte Rekonstruktionsverfahren zur Bildverbesserung und Dosisreduktion | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 20 | ja = 20 Pkt. | 0
| Rekonstruktionsalgorithmus zur Verbesserung der räumlichen Auflösung in z-Richtung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische Erkennung bei Verdacht auf Großgefäßverschlüsse im Gehirn durch Analyse des kontrastmittelverstärkten CT-Scans zur Unterstützung der Triage ischämischer Schlaganfälle. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Automatische Messung des Mittellinien-Versatzes (Midline Shift, MLS) durch die automatische Erkennung von Orientierungspunkten. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Darstellung und Auswertefunktionen für Dual Energy für Mixed Images, Einzelenergiedarstellung (Monoenergetisch) und virtuell native Bildberechnung inklusive Iod-Karte. Die Auswertungen erfolgt automatisch ohne zusätzliche Klicks. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| (Hirn)Blutungsdarstellung, welche die Unterscheidung zwischen frischen Blutungen und Kontrastmittel im Gehirn, mittels spektraler Bildgebung, ermöglicht. Visualisierung der Jodkonzentration und Verteilung im Gehirn. Die Auswertungen erfolgt automatisch ohne zusätzliche Klicks. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Darstellung und Quantifizierung der lokalen Jodkonzentration im Lungenparenchym mittels spektraler Bildgebung und in den Gefäßen inklusive der Perfusionsauswertung der Lunge – ohne einen weiteren CT-Scan ohne Kontrastmittel erforderlich zu machen. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Spezielle Software zur automatischen Erkennung der optimalen Phase bei der bewegungsfreien Darstellung der Koronararterien | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Algorithmus zur Reduzierung von Stufenartefakten | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Sind mehrere Iterations-Stufen bei der iterativen Rekonstruktion verfügbar | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
2.12. | Dosisreduktion
| CTDIvol-Anzeige und automatische Dokumentation | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Dosisreduktionsverfahren inkl. automatischer Röhrenspannungs- und Röhrenstrommodulation | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Benutzerdefinierbare Dosisgrenzwerte mit Warnung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatische Röhrenstromregelung in der x,- y- und z-Achse gleichzeitig auf Basis der spezifischen Patientenanatomie während des Scans. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Low-Dose-Thorax Scanprotokoll soll ausreichende Bildqualität für die Beurteilung von Screening Patienten, Verlaufskontrollen von Lungengerüsterkrankungen und Pädiatrische Untersuchungen geeignet sein. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Reduzierung der Risiko-Organdosis, mit Hilfe der Röhrenstromregelung für strahlungsempfindliche Organe (Augenlinsen und Brustdrüsen) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| CTDIvol (32 cm Body) | W | mGy | > 1,3 = 0 Pkt. | ≥ 1,1 = 5 Pkt. | 10 | < 1,1 = 10 Pkt. | 0
| Automatische Anpassung der Röhrenspannung (kV) an die Größe des Patienten und die klinische Indikation zur Reduzierung der Strahlendosis. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 20 | ja = 20 Pkt. | 0
| Spezielle pädiatrische Protokolle zur Dosisreduzierung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 20 | ja = 20 Pkt. | 0
| Spezifische Protokolle mit 70 KV | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 20 | ja = 20 Pkt. | 0
2.13. | Intervention
| Scanprotokolle zur Durchführung von interventionellen Untersuchungen. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Deckengehängte(r) Inroom-Monitor(e) zur Darstellung zwei Ansichten inkl. Abschirmung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die Intervention kann vollständig am Tisch (patientennah) gesteuert werden. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Spezielle Werkzeuge für die Planung des Nadelpfads, wie Distanz- und Winkelmessungen welche das messen vom Ziel zum Nadeleintrittspunkt in einer oder mehreren axialen CT-Schichten ermöglichen. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Einheit für bildgesteuerte Interventionen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Fußschalter für die Scanauslösung bei Interventionen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die Planung mehrerer Nadelpfade in unterschiedlichen Schichten ist möglich (Multi-Needle-Support) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Sequenzieller Scanmodus der schnelle Scanwiederholungen ermöglicht z. B. zur dynamischen Überwachung der Nadel. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Spiral-Scanmodus für doppelt-angulierte 3D-Verfahren und eine flexible Volumenabdeckung zur Anpassung an das jeweilige klinische Szenario während der Intervention. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Software für die Intervention für komplexe doppelt angulierte 3D-Verfahren | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Fluoroskopischer Scan Mode für die Durchführung von Interventionen unter Durchleuchtung. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
2.14. | DICOM-Kommunikation/Speicherung
| DICOM Send / Receive | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Query / Retrieve | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Worklist (HIS / RIS) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Storage | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM MPPS | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Report) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3. | Schulung, Service und Instandhaltung
3.01. | Schulung
| Ist Applikationssupport – telefonische Unterstützung und Beratung bei Fragen zu Applikationen innerhalb der regulären Arbeitszeit möglich | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Applikationstraining – individuelles Kundentraining, Vor-Ort | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Sind insgesamt ≥ 5 Schulungstage am System vor Ort enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Zusätzliche Nachschulung mind. 5 Schulungstage am System vor Ort enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anpassung der Untersuchungsprotokolle auf kundenspezifische Wünsche | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3.02. | Hotline / Support
| Ist eine telefonische Hotline zur Unterstützung und Beratung für technische Fragestellungen enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist ein Remote Zugriff zur Fehleranalyse und Reparatur enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3.03. | Allgemeine Services
| Wie ist die Reaktionszeit nach einer Störungsmeldung im Service Center | I | h
| Wie viele auf das System ausgebildete Servicetechniker haben Sie in Deutschland | W | Anzahl | <5 = 0 Pkt. | 5 bis 10 = 5 Pkt. | 10 | >10 = 10 Pkt. | 0
| Bis zu welcher Uhrzeit können Ersatzteile für die Lieferung am folgenden Morgen bestellt werden? | W | Uhr | <18:00Uhr = 0 Pkt. | 18:00 bis 20:00 Uhr = 5 Pkt. | 10 | > 20:00Uhr = 10 Pkt. | 0
3.04. | Instandhaltung
| Wartungen – Durchführung der vom Hersteller empfohlenen Wartungen auf Basis MPG und DIN | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3.05. | Sonstiges
| Alle Daten sind durch ein rechtsverbindliches Datenblatt nachvollziehbar zu dokumentieren und beizufügen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Es ist eine vollständiges Angebot mit ausführlicher Beschreibung und einzelnen Positionspreisen beizufügen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3.06. | Investitionssicherheit, Garantie, Gewährleistung
| Kann das System proaktiv überwacht werden? | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Upgrades der Soft- und Hardware des Systems innerhalb der Sachmängelhaftung von 36 Monaten nach Systeminstallation möglich? | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
4. | geforderte Optionen
4.01. | Elektrounterverteilung
| Kann die Elektrounterverteilung in das vorhandene Standschrank-Gehäuse (siehe Plan) integriert werden | I | ja/nein
| Bei Beauftragung ist vor Fertigungsbeginn eine Werkplanung zur Freigabe vorzulegen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Bei Beauftragung ist für die Dokumentation ein elektrischer Schaltplan in elektronischer Form mitzuliefern | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
5. | Optionen
5.01. | Nachverarbeitungsworkstation
| Sämtliche Funktionen Inkl. der Nachverarbeitung von spektralen Daten, die nicht automatisch am Scanner oder durch das vorhandene Nachverarbeitungssystem "Syngo.via" rekonstruiert und nachverarbeitet werden können, sind über eine separate Workstation anzubieten | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
5.02. | 3D Interventionslaser
| Navigationssystem welches den Nadelpfad (Eintrittspunkt, Winkel und Target) auf den Patienten projiziert oder in anderer Weise den Pfad live anzeigt. | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Mittels Laser-System wird der Nadelpfad (Nadeleintrittspunkt und Einführungswinkel) mit einer maximalen Abweichung von 5 mm auf den Patienten projiziert. | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die Integration des Lasers Systems und dessen Steuerung ist vollständig in die Software und Hardware des Scanners integriert. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium

## Preisblatt-Hauptangebot
Preisblatt_Hauptangebot
Preis pro Einheit
Computertomograph | netto
Gesetzliche Mehrwertsteuer | MwSt.
Gesamtpreis inkl. MwSt. | brutto
Ort, Datum | Unterschrift/Stempel

## Preisblatt-geforderte Optionen
Preisblatt_geforderte Optionen
Preis pro Einheit
Elektrounterverteilung | netto
Gesetzliche Mehrwertsteuer | MwSt.
Gesamtpreis inkl. MwSt. | brutto
Ort, Datum | Unterschrift/Stempel

## Preisblatt-Optionen
Preisblatt_Optionen
Preis pro Einheit
Nachverarbeitungsworkstation | netto
3D Interventionslaser | netto
Gesetzliche Mehrwertsteuer | MwSt.
Gesamtpreis inkl. MwSt. | brutto
Ort, Datum | Unterschrift/Stempel