## A_Allgemeine Anforderungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog | Kriterien
Erfüllung
| Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest- anforderung
A_1 | Zulassung
A_1.1 | Das System besitzt eine CE-Kennzeichnung | x
A_1.2 | Das System besitzt eine Zulassung nach MDR | x
A_1.2 | Das System besitzt eine Transportzulassung (boden- und luftgebunden) | x
A_1.2 | Das System ist für den Einsatz an erwachsenen und pädiatrischen Patienten zugelassen | x
A_2 | Allgemeine Anforderungen
A_2.1 | Mobiles ECLS-System, bestehend aus Basiskonsole, Notfallantrieb, Gasmischer, Wärmeeinheit, Systemwagen sowie alle zur vollumfänglichen Verwendung benötigten Sensoren, Messeinrichtungen und Kabel | x
A_2.2 | Das ECLS-System verfügt über eine Zentrifugal-Blutpumpe sowie eine Membranoxygenierungseinheit und dient der Steuerung und Überwachung eines extrakorporalen Kreislauf. | x
A_2.3 | Das System ist für den inner- und außerklinischen Transport geeignet. | x
A_2.4 | Die Bedienung des Systems muss durch geschultes, medizinisches Fachpersonal erfolgen können. | x
A_2.5 | Blutflussrate: 0 bis 7 l/min | x
A_2.6 | Drehzahlbereich der Zentrifugalpumpe: 0 sowie 200 bis 5.000 r/min ± 20 r/min | x
A_2.7 | Die Kopplung zwischen Antrieb und Pumpe ist magnetisch. | x
A_2.8 | LCD mit mindestens 7 Zoll Bildschirmdiagonale sowie Touchscreen zur Bedienung des Systems | x
A_2.9 | Intuitive Bedienoberfläche mit Möglichkeit zu geführten Workflows | x
A_2.10 | Die Systemsprache muss einstellbar sein, deutsch und englisch müssen auswählbar sein. | x
A_2.11 | Das System verfügt über ein Alarmmanagement mit Alarmbeschreibungen, -anweisungen und -hinweisen auf mögliche Ursachendirekt auf dem Bildschirm. | x
A_2.12 | Das System zeigt unterstützende Anwendungs- und Gerätehinweise auf dem Bildschirm an. | x
A_2.13 | Bildschirmhelligkeit, Lautstärke und Alarmtöne können vom Anwender eingestellt werden. | x
A_2.14 | Eine automatische Sperre der Bedienelemente muss ein- und ausschaltbar sein. | x
A_2.15 | Das System verfügt über einen Trendverlauf, der alle gemessenen Parameter über die Zeit darstellt. | x
A_2.16 | Ein Timer und ein Alarmverlauf müssen über das Menü abrufbar sein. | x
A_2.17 | Arterieller Fluss-/Blasensensor zur Messung der Blutflussrate sowie Erkennung von Luftblasen | x
A_2.18 | Venöser Blasensensor zur Erkennung von Luftblasen | x
A_2.19 | Venöser Messkopf zur Bestimmung der Blutparameter SvO2, Hb und Hct sowie der Temperatur | x
A_2.20 | Messung der arteriellen Temperatur über Oxygenator | x
A_2.21 | Integrierte Druckmessung über Oxygenator | x
A_2.22 | Möglichkeit zur Anbringung von bis zu sechs Sensoren zur Messung der regionalen Sauerstoffsättigung (rSO2) mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) | x
A_2.23 | Ein Elektronischer Gasmischer zur Regulierung von Luft und Sauerstoff (FiO2) muss direkt an der Basiskonsole angebracht werden können und über deren Benutzeroberfläche steuerbar sein. Alternativ muss ein mechanischer Gasmischer (z. B. Sechrist SGB 20-232) kompatibel sein. | x
A_2.24 | Das System muss über eine Luftüberwachung (Air Monitoring) auf der arteriellen und venösen Seite des extrakorporalen Schlauchsets verfügen. | x
A_2.25 | Automatische Interventionen: Das System muss automatische Pumpenanpassungen bei Rückfluss, Blasenerkennung oder Drucküberschreitung ermöglichen. | x
A_2.26 | Alarmgrenzen für alle überwachten Parameter (Fluss, Druck, Temperatur, SvO2, Hb, Hct, rSO2) müssen individuell einstellbar sein. | x
A_2.27 | Akustische Alarmsignale müssen nach Priorität differenziert sein. | x
A_2.28 | Das System muss über einen unabhängigen, manuellen Notantrieb (Handkurbel) verfügen, der bei Ausfall der Basiseinheit den Blutfluss aufrechterhält. | x
A_2.29 | Das System muss über einen Notfallmodus verfügen, der die Steuerung von Pumpendrehzahl und Blutfluss auch bei beschädigtem Display ermöglicht. | x
A_2.30 | Der elektronische Gasblender (EGB) muss über einen O2-Notflussmodus verfügen, der die Gasversorgung auch bei Stromausfall sicherstellt. | x
A_2.31 | Die Basiseinheit muss über einen ergonomischen Tragegriff verfügen. | x
A_2.32 | Das Gesamtgewicht der Basiseinheit darf 9 kg nicht überschreiten. | x
A_2.33 | Für den Transport müssen ein Transporthalter, eine Transportsicherung und eine Grundplatte zur Befestigung auf Bodenschienen als Zubehör verfügbar sein. | x
A_2.34 | Ein Rucksack für eine 2-Liter-Gasflasche mit medizinischem Sauerstoff muss als Zubehör verfügbar sein. | x
A_2.35 | Ein DC Power Adapter für den Betrieb im Fahrzeug oder Luftfahrzeug muss verfügbar sein (DC-Eingang 12 bis 28 V, konform zu EUROCAE ED-14G / RTCA DO-160G Kat. A, B). | x
A_2.36 | Stromversorgung: Netzspannung (AC): 100 bis 240 V~, Frequenz 50/60 Hz. | x
A_2.37 | Batteriebetriebsdauer: mindestens 90 Minuten bei vollständig geladenen Batterien (75 % Kapazität im Vergleich zum Neuzustand; Blutfluss 4 l/min, 37 °C, 3,5 cP, Delta p 500 mmHg). | x
A_2.38 | Ladedauer der Batterien: maximal 7 Stunden. | x
A_2.39 | Das System muss über eine Ethernet-Schnittstelle (Kategorie 6a) verfügen. | x
A_2.40 | Das System muss optionales WLAN (WiFi) unterstützen. | x
A_2.41 | Übertragung von Monitoring- und Verlaufsdaten sowie Anbindung an PDMS/KIS-Systeme muss möglich sein. | x
A_2.42 | Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C | x
A_2.43 | Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 15 bis 95 % (nicht kondensierend) | x
A_2.44 | Transporttemperatur: -20 bis +50 °C | x
A_2.45 | Batterien müssen vom Betreiber kalibriert und ausgetauscht werden können. | x
A_2.46 | Das System muss an Getinge FleetView anbindbar sein für Remote-Diagnostik und Wartungsplanung. | x
A_2.47 | Gebrauchsanweisung und CE-Konformitätserklärung werden zusammen mit dem Angebot digital eingereicht | x

## B_KBP
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog
Erfüllung
| Anforderungskriterien Kaufmännische Betriebsparameter (gilt für alle in den Leistungsverzeichnissen enthaltenen Geräte, Komponenten sowie Hard- und Software) | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest-anforderung
B_1 | Schulungen
B_1.1 | Die Schulungen beinhalten die Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems | x
B_1.2 | Erläuterung aller Routineapplikationen und Übungen zu den Standard-Anwendungstechniken | x
B_1.3 | Kostenfreie, ergänzende Nacheinweisung innerhalb des 1. Betriebsjahres nach Ersteinweisung | x
B_1.4 | Alle Schulungen erfolgen in deutscher Sprache. | x
B_1.5 | Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, die Teilnehmerzahl entsprechend dem Bedarf anzupassen. Mehrkosten können nicht geltend gemacht werden. | x
B_1.6 | Es können online und offline Schulungen mit fachspezifischer Begleitung durchgeführt werden. | x
B_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen
B_2.1 | 24 Monate Gewährleistung | x
B_2.2 | Sämtliche gesetzlichen Prüfungen müssen während der Gewährleistung enthalten sein. | x
B_2.3 | 21 Tage 3% Skonto 30 Tage netto ab Datum des Inbetriebnahmeprotokolls (Lieferscheindatum ist irrelevant) | x
B_2.4 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Inbetriebnahme und Einweisung | x
B_2.5 | Angabe der Lieferzeit (in Wochen) |  |  | x

## C_Preisblatt Hauptangebot
Gesamtkosten Hauptangebot (wertungsrelevant)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Anzahl | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto | Gesamtpreis in netto
1. | System entsprechend Anforderungskriterien im Leistungsverzeichnis |  | 2 | 0 | 0
| Gesamtkosten netto |  |  |  | 0
| zzgl. 19% MwSt. |  |  |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  |  |  | 0
Gewährleistung 24 Monate
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
#REF!