## A_Allgemeine Anforderungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog | Kriterien
Erfüllung
| Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest- anforderung
A_1 | Allgemeine Anforderungen
A_1.1 | Das System besitzt eine CE-Kennzeichnung | x
A_1.2 | Das System besitzt eine Zulassung nach MDR | x
A_1.3 | Das System ist für die Verwendung an erwachsenen und pädiatrischen Patienten zugelassen | x
A_1.4 | Alle geforderten Komponenten sind untereinander kompatibel und konform. | x
A_1.5 | Alle geforderten Komponenten sind mit der bestehenden EMG-Software Elite 2 der Firma Natus kompatibel und konform. | x
A_1.6 | Alle geforderten Systeme laufen mit dem Betriebssystem Windows 11. | x
A_1.7 | Gebrauchsanweisung und CE-Konformitätserklärung werden zusammen mit dem Angebot digital eingereicht. | x
A_2 | EMG-System
A_2.1 | EMG-System zur Erfassung, Anzeige, Analyse, Dokumentation und Verwaltung elektrophysiologischer Informationen des Nerven- und Muskelsystems | x
A_2.2 | EMG-System bestehend aus Basiseinheit mit Bedienfeld, Verstärker, Workstation mit Systemsoftware und Windows-Betriebssystem 11 LTSC IOT, 24´´Monitor sowie einem höhenverstellbaren Rollwagen | x
A_2.3 | Messungen mit Oberfächen und mit Nadelektroden möglich | x
A_2.4 | Mögichkeit zur audio-visuellen EMG | x
A_2.5 | Möglichkeit, ein Ultraschallmodul nachzurüsten | x
A_2.6 | Basiseinheit enthält integrierte Lautsprecher und eine Sonde zur elektrischen Stimulation | x
A_2.7 | Basiseinheit verfügt über einen Trigger-Eingang und einen Trigger-Ausgang zum Anschluss an externe Geräte | x
A_2.8 | 4-Kanal-Verstärker mit folgenden Spezifikationen: - Eingangsimpedanz, referentiell: > 200 MΩ - Eingangsimpedanz, Gleichtaktmodus: > 1.000 MΩ / 25 pF - Geräuschpegel: typisch (RMS) 0,4 µV (2 Hz - 10 kHz) - Isolationsmodus-Unterdrückung: > 160 dB - Gleichtaktmodus-Unterdrückungsverhältnis: ≥ 124 dB - Abtastrate: 48 kHz pro Kanal | x
A_2.9 | Nach Trennen und Wiederherstellen der Verbindung des Verstärkers mit dem System, läuft das System automatisch wieder an | x
A_2.10 | Verstärker verfügt über integrierte Funktion zum Messen der Impedanz bei 220 Hz, Messbereich 1 kΩ bis 1.000 kΩ | x
A_2.11 | Verstärkung zwischen 10 nV/Teilung bis 100 mV/Teilung stufenweise einstellbar | x
A_2.12 | Einstallbare Filter: - Hochfrequenz: 30 Hz - 20 kHz (in mindestens 14 Stufen) - Niederfrequenz: 0,2 Hz - 5 kHz (in mindestens 19 Stufen) | x
A_2.13 | Sonde zur elektrischen Stimulation mit abgerundetetn Spitzen | x
A_2.14 | Bedienelemente an der Sonde für Reizintensität, Reizaktivierung, Einzel-/Wiederholungsstimulation, Umkehrung von Anode und Kathode | x
A_2.15 | Sonde mit zwei frei programmierbaren Tasten | x
A_2.16 | Es stehen verschiedene Sondenköpfe (gerade/abgewinkelt) zur Verfügung, der Sondenkopf kann einfach (ohne Werkzeug) entfernt und angeschlossen werden. | x
A_2.17 | Reizausgang im Konstantstrommodus | x
A_2.18 | Reizausgang liefert einen Reiz zwischen 0 - 100 mA an eine Last von 4 kΩ | x
A_2.19 | Reizintensität ist stufenlos einstellbar mit einer Auflösung von 0,02 bis 0,4 mA | x
A_2.20 | Reizintensität kann über das Bedienfeld und über die Stimulationssonde eingestellt werden | x
A_2.21 | Reizdauer einstellbat zwischen 0,05 - 1 ms | x
A_2.22 | Reiz kann auf monophasische oder biphasische Stimulation eingestellt werden | x
A_2.23 | Es kann sowohl Einzelstimulation als auch repetitive Stimulation eingestellt werden, die Reizfrequenz kann zwischen 0,2 und 200 Reize pro Sekunde eigestellt werden. | x
A_2.24 | Akustische Stimulation: - Reizart: Klick, kurzer Ton und Tone-Burst möglich - Reizintensität: 0 bis 139 dB, einstellbar in 1 dB-Schritten - Reizpolarität einstellbar: Kondensation, Verdünnung, alternierend - Reizfrequenz einstellbar zwischen 0,2 - 200 Reize pro Sekunde - Dauer der Klick-Reize einstellbar zwischen 0,05 - 0,1 ms - Frequenz der Ton-Reize kann auf 125, 250, 500, 750, 1k, 1,5k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k (Hz) eingestellt werden - Ton-Hüllkurve kann auf linear, Gaußsche, Hanning oder Blackman eingestellt werden - Vertaubungsarten: weißes Rauschen, HP-Rauschen, Notched-Rauschen - Vertäubungsintensität: +10 dB bis -50 dB relativ zum Reiz - Darstellung: binaural, ipsilateral, kontralateral | x
A_2.25 | Visuelle Stimulation: - Musterarten: Schachbrett, horizontale Gitter oder vertikale Gitter - Mustergrößen: 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128 - Bildschirmformat für das Musterfeld: ganz, linke/rechte Hälfte, in einem der Quadranten - Beginn/Verschiebung, Umkehrung | x
A_2.26 | LED-Brille: - rote LEDs (635 mm) in einer 4x4-Matrix in jedem Okular - Bildfrequenz zwischen 0,2 bis 200 Hz mit einer Dauer von 1 ms | x
A_2.27 | Kompatible und konforme Verwendung des Systems mit der Software Elite 2.2 der Firma Natus und Schnittstelle über HL7 zur Anbindung ans KIS | x
A_2.28 | System inkl. Zubehör für die vollumfängliche Nutzung | x
A_2.29 | Starterkit an Verbrauchsmaterial (für EMG-, ENG- und EP-Untersuchungen) für ca. 30 Patienten | x
A_3 | Upgrades bestehender Systeme mit PC und Software sowie Vernetzung
B_3.1 | Upgrade mehrerer Systeme mit der Software Elite 2.2 der Firma Natus sowie teilweise mit neuer Workstation (genaue Modell- und Mengenangaben: siehe "C_Preisblatt Hauptangebot") | x
B_3.2 | Implementierung und Anbindung der EMG-Systeme an einen Vivantes-Server, Kompatibilität mit MS SQL 2025 (Mengenangaben: siehe "C_Preisblatt Hauptangebot"). Es erfolgt eine Mandantentrennung für vier Standorte. | x
B_3.3 | Bereitstellung von floating Lizenzen zur Befundung an Vivantes-Rechnern (Mengenangaben: siehe "C_Preisblatt Hauptangebot") | x
B_3.4 | Bereits bestehende Messlizenzen der vorhandenen Systeme müssen übernommen werden. | x

## B_KBP
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog
Erfüllung
| Anforderungskriterien Kaufmännische Betriebsparameter (gilt für alle in den Leistungsverzeichnissen enthaltenen Geräte, Komponenten sowie Hard- und Software) | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest-anforderung
B_1 | Schulungen
B_1.1 | Die Schulungen beinhalten die Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems | x
B_1.2 | Erläuterung aller Routineapplikationen und Übungen zu den Standard-Anwendungstechniken | x
B_1.3 | Kostenfreie, ergänzende Nacheinweisung innerhalb des 1. Betriebsjahres nach Ersteinweisung | x
B_1.4 | Alle Schulungen erfolgen in deutscher Sprache. | x
B_1.5 | Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, die Teilnehmerzahl entsprechend dem Bedarf anzupassen. Mehrkosten können nicht geltend gemacht werden. | x
B_1.6 | Es können online und offline Schulungen mit fachspezifischer Begleitung durchgeführt werden. | x
B_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen
B_2.1 | 24 Monate Gewährleistung | x
B_2.2 | Sämtliche gesetzlichen Prüfungen müssen während der Gewährleistung enthalten sein. | x
B_2.3 | 21 Tage 3% Skonto 30 Tage netto ab Datum des Inbetriebnahmeprotokolls (Lieferscheindatum ist irrelevant) | x
B_2.4 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Inbetriebnahme und Einweisung | x
B_2.5 | Angabe der Lieferzeit (in Wochen) |  |  | x

## C_Preisblatt Hauptangebot
Gesamtkosten Hauptangebot (wertungsrelevant)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Anzahl | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto | Gesamtpreis in netto
1. | Komplettsystem |  | 5 |  | 0
2. | Upgrade eines bestehenden EMG-Systems Keypoint Focus mit neuem PC und Software Elite 2.2 der Firma Natus |  | 2 |  | 0
3. | Upgrade eines bestehenden EMG-Systems Keypoint Focus mit Software Elite 2.2 der Firma Natus |  | 1 |  | 0
4. | Upgrade eines bestehenden EMG-Systems Keypoint G4 mit neuem PC und Software Elite 2.2 der Firma Natus |  | 1 |  | 0
5. | Implementierung/Anbindung an Vivantes-Server |  | 4 |  | 0
6. | Befundlizenzen (floating) |  | 19 |  | 0
| Gesamtkosten netto |  |  |  | 0
| zzgl. 19% MwSt. |  |  |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  |  |  | 0
Gewährleistung 24 Monate
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
#REF!