## Hinweis zum LV
Hinweise zum Leistungsverzeichnis (LV) Zu allen Positionen des Leistungsverzeichnisses (LV) sind die geforderten Angaben wahrheitsgemäß einzutragen. Alle Positionen müssen ausgefüllt werden. Alle Angaben sind in deutscher Sprache zu machen. Zur Verbesserung der Eindeutigkeit und um Interpretationsprobleme bei der Bearbeitung und Auswertung des LV´s zu vermeiden, dürfen Formatierung, Formeln und Layout nicht verändert werden. Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen vorgenommen sind, werden von der Wertung ausgeschlossen. Der Bieter sichert zu, die im LV angegebenen Spezifikationen durch technische Nachweise belegen zu können. Falsche und/oder unvollständige Antworten im LV führen zum Ausschluss des Bieters. Die Nachweise der im LV angegebenen Spezifikationen für die angebotenen Geräte/Systeme sind in Form von ausführlichen technischen Datenblättern, Produktspezifikationen o.ä. als PDF abzugeben. Im LV werden die folgenden grundlegenden Kriterien unterschieden: - Die Ausschlusskriterien (Mindestanforderungen) müssen zwingend erfüllt sein. Der Bieter hat hier die Fragen klar mit JA oder NEIN ohne Einschränkung zu beantworten. Antwort "JA" bedeutet, der Anbieter bestätigt ausdrücklich, dass er die Mindestbedingungen vollständig erfüllt. „NEIN“ bedeutet, dass die Mindestbedingungen vom Anbieter nicht oder nur teilweise erfüllt werden können. Dies führt zum Ausschluss des Angebotes aus dem Vergabeverfahren. Bei falschen Angaben wird das Angebot ebenso aus dem weiteren Verfahren ausgeschlossen. Ausschlusskriterien werden nicht bepunktet. - Bei den Bewertungskriterien muss - je nach Kriterium - entweder "ja" oder "nein" ausgewählt werden oder aber ein bestimmter Wert angegeben werden. Es können insgesamt 0 bis maximal 10 Punkte für die Bewertungskriterien zur Qualität der Leistung erreicht werden. Dabei werden für jedes Unterkriterium 0 bis 10 Punkte vergeben; diese für das Unterkriterium erzielte Punktzahl wird dann mit dem jeweils angegebenen Prozentwert multipliziert und anschließend die Summe gebildet. Angebotspreis ist entsprechend den Vorgaben im Blatt "Preis_Hauptangebot" einzutragen.

## Inhaltverzeichnis
| Vergabeverfahren: | Lieferung, Inbetriebnahme, Einweisung und Wartung SPECT_CT
| Vergabenummer: | VSG-SEK-2026-01
Leistungsverzeichnis SPECT-CT, Vivantes GmbH
1. | Inhaltsverzeichnis
1. Inhaltsverzeichnis
2. SPECT-CT
2.1. Systemkomponenten
2.2. Systemanforderungen
2.3. Gammakamera-System
2.4. Detektorspezifikationen nach NEMA 2012 NU-1(FBP-rekostruktion)
2.5. Gammakamera EKG Funktion
2.6. CT
2.7. Untersuchungstisch
2.8. Lagerungshilfen
3. Akquisition, Bildrekonstruktion und Modality Workstation
3.1. Akquisitions- und Auswerteworkstation
3.2. SPECT-Rekonstruktion
3.3. DICOM Funktionen
Name des Herstellers
Bezeichnung des angebotenen Gerätes
Die vorstehenden gelb markierten Felder sind von den Bietern ausfzufüllen.

## Ausschlusskriterien
Ausschlusskriterien
Bei den Ausschlusskriterien muss entweder "ja" oder "nein" ausgewählt werden. Wird bei einem Ausschlusskriterium "nein" angekreuzt, führt das zum Ausschluss des Angebots vom Vergabeverfahren.
|  | ja | = der Bieter erklärt, dass das Kriterium vollständig erfüllt ist
|  | nein | = der Bieter erklärt, dass das Kriterium nicht oder nur teilweise erfüllt ist
Die nachfolgenden gelb markierten Felder sind von den Bietern ausfzufüllen.
2. | SPECT-CT
2.1. | Systemkomponenten
SPECT-fähige Gammakamera mit Halbleiter-Detektoren (CZT)
integrierten 16-Zeilen-CT
motorisch verstellbarer Untersuchungstisch
Akquisition, Bildrekonstruktion und Modality Workstation
integriertes EKG
Zubehöre und Lagerungshilfen für SPECT Tomo Aufnahmen (Skelett, Myocard, Hirn).
Elektrounterverteiler
2.2. | Systemanforderungen
Gamma-Kamera und CT müssen jeweils autonom oder kombiniert einsetzbar sein
Die SPECT-CT Aufnahmen müssen in einem zusammenhängenden automatischen Verfahren durchführbar sein
Anatomische Bildüberlagerung und Absorptionskorrektur (bei allen Energien) auf der Grundlage einer CT-Transmissionsmessung
Anbindung an das vorhandene RIS/PACS/Nachverarbeitung Systeme
Das System inkl. aller angebotenen Hardware- und Softwarekomponenten erfüllen zum Zeitpunkt der Installation alle erforderlichen Zulassungen (inkl. Zulassungen nach CE, MDR und MPDG),
die erste Co-57 Kalibrierquelle muss mit dem System Kostenfrei geliefert werden
2.3. | Gammakamera-System
Hochauflösende CZT-Detektoren
Für Single-Photon-Energien von ca. 40 bis mindestens 200 keV oder besser
Die Ganzkörper-Scanlänge mindestens 190 cm
Not/aus-Schalter an beiden Seiten der Gantry
Sicherheitsabschaltung am Detektor
Vollautomatische Körperkonturanpassung
Automatische Abtastung der Körperkontur bei Ganzkörper und SPECT Tomo
SPECT-Akquisition im Step & Shoot-Modus
Touchscreen für die Gantry- und Detektorbewegung müssen von beiden Seiten des Untersuchungstisches bedienbar sein
Bedienmonitor an der Gantry mit Anzeige aller Positionsparameter (Detektor und Liege) inkl. Persistenceanzeige und Anzeige des Status der Akquisition
2.4. | Detektorspezifikationen nach OSEM-Rekostruktion
Kollimator für alle Energien von 40 bis 200 keV
2.5. | Gammakamera EKG Funktion
In der Untersuchungstisch integriertes EKG mit EKG-Triggerfunktion zur synchronisierten Aufnahme
gesteuert über die Aufnahmestation
mit Anzeige auf dem Anzeige Monitor
2.6. | CT
CT mit mind 16 Physikalischen Zeilen und mind.50 kW Generatorleistung.
Gefordert werden alle verfügbaren Technologien zur CT Dosisreduktion für bestmögliche Dosisausnutzung, um eine möglichst geringe Patienten Dosis Belastung zu erzielen.
spezielle, ggf. untersuchungsabhängige Routinen/Protokolle zur Senkung der CT-Dosis müssen vorhanden sein
Das CT-System muss mit einer iterativen Rekonstruktion der Rohdaten ausgestattet sein, um die Reduktion der Dosis für die CT-Bildgebung zu ermöglicht
Der kombinierte Scan-Bereich (gemeinsame Akquisition von SPECT- und CT-Daten) > 150 cm
Die kürzeste CT-Rotationszeit ≤ 0,54 Sekunden
axiale Abdeckung von mindestens 20 mm
Möglichkeit von Übersichts-, Helikal- und Axial-CT-Aufnahmen
Variable Schichtkollimation für verschiedene Einstellungen vor dem Patienten möglich
Laserlichtvisiere in horizontaler, sagittaler und vertikaler Richtung zur Bestimmung des Isozentrums in der Scanebene
Standard-Messfeld mindestens 50cm SFOV
Erweitertes Messfeld von minedestens 70 cm
eine Technologie zur automatischen Dosismodulation bei helikale CT-Akquisition muss vorhanden sein
2.7. | Untersuchungstisch
motorisch verstellbar
die Bewegungsabläufe sowohl über den Handschalter /Touchscreen, als auch über voreingestellte Positionen aktiviert werden können.
Höhe des Untersuchungstisches in der tiefsten Position ≤ 60 cm, um ein einfaches Auf- und Absteigen der Patienten zu ermöglichen.
Möglichkeit einen beliebigen Körperteil des Patienten unter den Detektoren zu positionieren, ohne den Patienten umlagern
maximal zulässiges Patientengewicht ≥ 220 kg
Muss eine manuelle/ stromlose Tischbewegung im Notfall möglich sein
Die Schwächung der Lagerungsplatte bei 140 keV < 10%
2.8. | Lagerungshilfen
Klettbänder als Fixierhilfen
Armstützen
Tischplattenverlängerung
Patientenauflagematte
Armpolster
axiale Kopfhalter
Spez. Pädiatrielagerungsklettbänder
3. | Akquisition, Bildrekonstruktion und Modality Workstation
3.1. | Akquisitions- und Auswerteworkstation
Intuitive und benutzerfreundliche Bedienoberfläche
Das System muss den automatisierten Datentransfer für das Anzeigen, automatisiertes Archivieren und Hardcopydrucken unterstützen.
Simultane Aufnahme- und Auswertemöglichkeit muss gegeben sein
das System muss in der Lage sein, mehrere SPECT-Akquisitionen zu kombinieren (z. B. Herz- Belastungs- und Ruhe-Aufnahmen)
Neben der Standardsoftware zur Bildverarbeitung, Darstellung, Qualitätssicherung und Systemverwaltung müssen klinische Auswerteprogramme für alle gängigen Organauswertungen inklusive 4DM für die Herzauswertunvorhanden sein
automatische DICOM Transfer der rekonstruierten Aufnahmen an verschiedene Ziele möglich
3.2. | SPECT-Rekonstruktion und Nachbearbeitung
Umfangreiches SPECT-Rekonstruktionspaket mit Streustrahlungskorrektur
Das System muss eine automatische Registrierung von SPECT- und CT-Datensätzen ermöglichen. Zusätzlich muss eine manuelle Feinregistrierung durch den Anwender zur Korrektur der Bildfusion möglich sein.
Iterative 3D Rekonstruktion von SPECT Tomo Daten.
Die Rekonstruktionen müssen interaktiv anpassbar sein.
rechnerische Absorptionskorrektur
Resolution Recovery (Auflösungskorrektur)
Rekonstruktionsfilter und deren Parameter frei auswählen und anpassen
Angepasste Filtereinstellungen speicherbar und wieder angewendbar
Absorptionskorrektur
Kompatibilität mit bereits vorhandener Software (Hermes BRASS) Auswertelösung zur Auswertung von Datscan Datensätzen
Das System verfügt über eine Metallartefaktekorrektur bei CT Aufnahmen
dedizierte Software-Lösungen für dynamische und statische Nierenszintigramme (MAG3 bzw. DMSA)
3.3. | DICOM Funktionen
DICOM Storage (SCU)
DICOM Storage Commitment (SCU)
DICOM Worklist (HIS / RIS)
DICOM Modality Worklist SCP (MMWL)
DICOM Query/Retrieve
DICOM Structured Report

## Bewertungskriterien
Bewertungskriterien zur Qualität der Leistung
Bei den Bewertungskriterien muss - je nach Kriterium - entweder "ja" oder "nein" ausgewählt werden oder aber ein bestimmter Wert angegeben werden. Es können insgesamt 0 bis maximal 10 Punkte für die in dieser Registerkarte enthaltenen Bewertungskriterien erreicht werden. Dabei werden für jedes Unterkriterium 0 bis 10 Punkte vergeben; diese für das Unterkriterium erzielte Punktzahl wird dann mit dem jeweils angegebenen Prozentwert multipliziert und anschließend die Summe gebildet.
|  | ja | = der Bieter erklärt, dass das Kriterium vollständig erfüllt ist
|  | nein | = der Bieter erklärt, dass das Kriterium nicht oder nur teilweise erfüllt ist
|  | Wert | = der Bieter erklärt, dass sein Produkt diesen Wert erfüllt
|  |  |  | Wert anzugeben in folgender Einheit: | Verteilung der Punkte (Punkteskala von 0 bis 10 Punkte): | Gewichtung des Bewertungskriteriums innerhalb der Leistungspunkte
|  | Die nachfolgenden gelb und orange markierten Felder sind von den Bietern ausfzufüllen. |  |  |  | 100%
2.3. | Systemkomponenten
| / | / |  | / | / | /
2.4. | Systemanforderungen
| Knochen-SPECT-Untersuchungen ohne CT mit einer zur Knochen-SPECT-Untersuchung mit CT vergleichbaren Bildqualität müssen aus Gründen der Dosisreduktion möglich und zudem für die klinische Befundung geeignet sein. |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 7%
| SPECT-CT (Hybrid) kontinuierliche Scanlänge bei helikalen Ganzkörperscans (ohne separate Zusatzscans) |  |  | cm | < 180 cm = 0 Punkte 180-200 = 5 Punkte ≥ 200 cm = 10 Punkte | 3%
2.5. | Gammakamera-System
| Erweiterter Energiebereich des Detektors |  |  | keV | < 200 keV = 0 Punkte 200 - 400 = 5 Punkte > 400 keV = 10 Punkte | 3%
| Energieauflösung für Tc99m (140 keV) |  |  | % | ≥ 6 % = 0 Punkte <6 % = 10 Punkte | 3%
| Planar detector sensitivity for Tc99m |  |  | cps/MBq | < 100 = 0 Punkte 100 - 150 = 5 Punkte > 150 = 10 Punkte | 5%
| Simultane Dual Isotopen Scans |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| Optischer Scout zur Planung des SPECT ohne CT-Dosis |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 5%
| Der SPECT- CT besitzt einen Zwei-Kanal-Kollimator für die Aufnahme von nieder- und mittelenergetischen Radionukliden |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| dynamische 3D-Nierenszintigramme (MAG3) inklusive Auswertung |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 5%
| Wie lange ist die Zeitaufwand für die tägliche Qualitätskontrolle des SPECT-Systems mit frischer Quelle |  |  | Min | > 15 = 0 Punkte 10-15 = 5 Punkte ≤ 10 = 10 Punkte | 5%
2.6. | Detektorspezifikationen nach OSEM-Rekostruktion
| rekonstruierte räumliche Systemauflösung, tangential FWHM |  |  | mm | > 3,5 = 0 Punkte ≤3,5 = 10 Punkte | 3%
| rekonstruierte räumliche Systemauflösung, radial FWHM |  |  | mm | > 4,1 = 0 Punkte ≤4,1 = 10 Punkte | 3%
| rekonstruierte räumliche Systemauflösung, zentral FWHM |  |  | mm | > 4,5 = 0 Punkte ≤4,5 = 10 Punkte | 3%
2.7. | Gammakamera EKG Funktion
| / | / |  | / | / | /
2.8. | CT
| Maximale Länge des Topogramms |  |  | cm | < 190 = 0 Punkte 190 - 200 = 5 Punkte ≥ 200 = 10 Punkte | 3%
2.9. | Untersuchungstisch
| Kann der Aufnahmebereich direkt an der Untersuchungstisch oder am Touchscreen definiert werden? |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| Wird der fest gelegte Aufnahmebereich direkt in das Aufnahmeprotokoll übernommen? |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
2.10. | Lagerungshilfen
| / | / |  | / | / | /
3. | Akquisition, Bildrekonstruktion und Modality Workstation
3.1. | Akquisitions- und Auswerteworkstation
| / | / |  | / | / | /
3.2. | SPECT-Rekonstruktion und Nachbearbeitung
| Bewegungskorrektur |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| verbesserte Knochen-SPECT-Darstellung unter Nutzung von Absorbtionsinformation und zusätzlichen CT-Daten oder vergleichbare Technik |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| OSEM Rekonstruktionsalgorithmus für point spread function recovery |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| OSEM Rekonstruktion für high counts correction |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| dedizierte Iterative Rekonstruktion für noise reduction |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| Deep-learning SPECT-Bildrekonstruktion für Ganzkörper Knochen-Scans mit wahlweise verbesserte Bildqualität, Zeitreduktion oder Dosisreduktion bei vergleichbare Rekunstruktionszeit |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 7%
| dedizierte Softwarelösung SPECT-Bildrekonstruktion für MIBG-Scans für pädiatrische Patienten mit wahlweise verbesserte Bildqualität, Zeitreduktion oder Dosisreduktion bei vergleichbare Rekunstruktionszeit |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 7%
| Möglichkeit zur 3D dynamic SPECT Bildgebung (Aufnahme und Rekonstruktion) |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 5%
| Quantifizierungs- und Darstellungsfunktionen für getriggerte und ungetriggerte SPECT-Myokardperfusionsstudien auch in Kombination mit CT-Absorbtionskorrektur |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
| Anpassung der Akquisitions und Prozessirungsprotokolle auf kundenspezifische Wünsche |  |  | / | nein = 0 Punkte ja = 10 Punkte | 3%
3.3. | DICOM Funktionen
| / | / |  | / | / | /

## Preis_Angebot
Die nachfolgenden gelb markierten Felder sind von den Bietern ausfzufüllen.
Preisblatt_Angebot
Preis pro Einheit
Angebotspreis | netto
Gesetzliche Mehrwertsteuer | MwSt.
Gesamtpreis inkl. MwSt. | brutto
Hinweis: Der hier angegebene Preis beinhaltet sämtliche im Leistungsverzeichnis und der Leistungsbeschreibung geforderten Leistungen (inklusive: Hard- und Softwarekomponenten sowie alle angebotenen Funktionen des SPECT/CT-Systems einschließlich Entsorgung des Altgerätes, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme, Einweisung sowie der geforderten Vollwartung für die erste zwei Jahre nach Abnahme, etc.)

## Preis_Vollwartung ab 3. Jahr
Die nachfolgenden gelb markierten Felder sind von den Bietern ausfzufüllen.
Preisblatt_Vollwartungsvertrag (Option)
3. Jahr | netto
4. Jahr | netto
5. Jahr | netto
6. Jahr | netto
7. Jahr | netto
8. Jahr | netto
9. Jahr | netto
10. Jahr | netto
Gesamtpreis | netto