## LV-Röntgenaufnahmeplatz
Vergabeverfahren Nr. VSG-SEK-2026-25; Offenes Verfahren, VgV
Leistungsverzeichnis Digitaler Röntgenaufnahmeplatz, Vivantes GmbH
1. | 1. Inhaltsverzeichnis
1. Inhaltsverzeichnis
2. Digitaler Röntgenaufnahmeplatz
2.01. Vorbemerkungen, Anforderungen
2.02. Systemkomponenten
2.03. Allgemeine Systembeschreibung
2.04. 3D-Deckenstativ
2.05. Röntgenröhre
2.06. Live Kamera
2.07. Generator
2.08. Schwerlastdecke
2.09. Rasterwandgerät
2.10. Flachdetektor im Rasterwandgerät
2.11. Digitaler Rasteraufnahmetisch
2.12. Flachdetektor für Rasteraufnahmetisch
2.13. Mobile Flachdetektor 35 x 43 cm
2.14. Anbindung mobiler Detektoren des selben Hersteller
2.15. Rasterfreie Aufnahmetechnik (mobiler Detektoren)
2.16. Großaufnahmen
2.17. 3D Kamera und Funktionen
2.17a. Virtuelle Einblendung
2.17b. Automatische Organbasierte Einblendung
2.17c. Virtuelle Ganzbeinbildgebung
2.18. Zubehör
3. Bedienung, Auswertung und DICOM-Schnittstellen
3.01. Bedien- und Auswertekonsole
3.02. DICOM Funktionen
4. Schulung und Service
4.01. Schulung
4.02. Hotline / Support
4.03. Allgemeine Services
4.04. Instandhaltung
4.05. Sonstiges
4.06. Investitionssicherheit, Garantie, Gewährleistung
5. geforderte Option
5.02. Mobile Flachdetektor 24 x 30 cm
5.03. Stativ für Ganzbein- / -wirbelsäulenaufnahmen
5.04. Haltegurte zur besseren Fixierung des Patienten bei der Durchführung orthopädischer Untersuchungen
5.05. externe Ladestation für den Akku des mobilen Detektor
2. | Digitaler Röntgenaufnahmeplatz
2.01. | Vorbemerkungen, Anforderungen
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Beschaffung von zwei Multifunktional einsetzbaren, modular erweiterbaren, digitalen Röntgenaufnahmearbeitsplatz mit Flachdetektortechnologie für das Vivantes Klinikum Neukölln
Die Leistung umfasst die Demontage und Entsorgung der Altgeräte sowie die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Neusysteme
Die Maßnahme umfasst sämtliche hierfür erforderlichen baulichen, technischen und kosmetischen Anpassungen entsprechend der zur Verfügung gestellten funktionalen Leistungsbeschreibung für die Kostengruppen 300, 400 und 600, sodass nach Abschluss der Arbeiten eine voll funktionsfähige, betriebsbereite und den aktuellen Anforderungen entsprechende Nutzung gewährleistet ist.
Die Angebotspreise müssen alle Lieferungen und Leistungen, die für einen vorschriftsgemäßen Betrieb erforderlich sind beinhalten. Hierzu gehören alle Arbeiten wie Lieferung bis zur Verwendungsstelle, Einbringung des Geräts mit Schutz des Oberbodens, fachgerechte und barrierefreie Montage bis zum Anschluss an die bauseits herangeführten Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie die Herstellung der Elektroanschlüsse.
Die Elektrounterverteilung ist mitanzubieten
Alle Bieter sind aufgefordert die Räumlichkeiten vor Ort zu besichtigen. Nachträge aufgrund von Unkenntnis der räumlichen Gegebenheiten sind nicht zulässig.
Das System inkl. aller angebotenen Hardware- und Softwarekomponenten erfüllen zum Zeitpunkt der Installation alle erforderlichen Zulassungen (inkl. Zulassungen nach CE, MDR und MPDG), ist fabrikneu (keine aufgearbeiteten gebrauchten Systeme). CE-, MDR- und MPDG-Konformitätserklärungen liegen bei.
Ein Dokument mit den gerätespezifischen Planungsangaben zur Installation sind als PDF abzugeben.
Ein Aufstellplan ist dem Angebot beizufügen inkl. Strahlenschutz unter Berücksichtigung des vorhandenen Raumangebotes
Das Gesamtsystem ist mit einer Gewährleistung von 36 Monaten anzubieten. (abweichend von von den Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB))
Anbindung an das vorhandene RIS/PACS
DICOM Conformance Statements und IHE-Integration Statements des angebotenen Systemes/Produktes sind als PDF abzugeben
Einsatzgebiete:
a. Thoraxaufnahmen
b. Skelettaufnahmen
c. Aufnahmen am liegenden und stehenden Patienten
d. Abdomenuntersuchungen
e. Ganzbein-und Ganzwirbelsäulenaufnahmen
Name des Herstellers
Bezeichnung des angebotenen Gerätes
2.02. | Systemkomponenten
| universellen 3D-Deckenstativ mit Strahlereinheit (80 kW Röntgengenerator) und motorischer Nachlaufsteuerung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Rasterwandstativ mit motorisch höhenverstellbarer Buckyeinheit und einem Flachdetektor 43 x 43 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| höhenverstellbarem Rasteraufnahmetisch mit schwimmender Tischplatte zur Aufnahme eines Flachdetektor 43 x 43 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Workstation zur Systembedienung, Steuerung des Untersuchungsablaufes, Prüfung der aufgenommenen Bilder, Datenverwaltung, Bildbetrachtung und erweiterte Bildverarbeitungsmöglichkeiten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Mobile Flachdetektor 35 x 43 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Zubehör | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
2.03. | Allgemeine Systembeschreibung
| Automatisierter motorischer Nachlauf des Detektors und des Strahler zur einfachen Zentrierung für Ganzbein- und Ganzwirbelsäulenaufnahmen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Einsatz mobiler Detektoren im Tausch mit vorhandenen Systemen des selben Herstellers (Sharing-Verfahren) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Rasterfreie Aufnahmetechnik für alle Anatomien und Patiententypen bei freien Aufnahmen und der Verwendung mobiler Detektoren | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Erstellung von Ganzbein-und Ganzwirbelsäulenaufnahmen im Stehen und im Liegen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| System geeignet für sämtliche Standard- und Spezialeinstellungen für Aufnahmen am Aufnahmetisch, dem Rasterwandstativ oder einem Bett. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Steuergriff mit Bedienelementen zur intuitiven Systemeinstellung. Elektromagnetische Bremsen für alle Bewegungsrichtungen. Längs- und Querbewegungszentrierungen mit Rastungen und Rückmeldung zur elektronischen, digitalen Positionsanzeige | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen am Rasterstativ im Stehen und am Aufnahmetisch im Liegen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatisierte digitale Bildverarbeitung mit optimalem Ausgleich großer Kontraste sowie Hervorhebung feinster Bilddetails. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Software zur Kalibrierung des Detektors, automatische Blendenerkennung, Bildbetrachtung, Überprüfung der Einblendung sowie zur Qualitätskontrolle. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
2.04. | 3D-Deckenstativ
| Vertikale Nachlaufsteuerung zur Synchronisation der jeweiligen Position des Detektors im Rasterwandgerät und Aufnahmetisch. (motorische Nachlaufsteuerung) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen am Rasterwandstatv im Stehen und am Aufnahmetisch im Liegen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| 3D-Deckenstativ mit motorunterstützter Bewegung des Strahlers in mindestens vier Bewegungsrichtungen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Strahlerdrehung um Trägerachse | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Strahlerdrehung um die Hubachse | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Touchscreen am Tube Head | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Zentrale "Einknopf-Entriegelung“ mittels Sensor aller elektromagnetischen Stativblockierungen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| programmierbare Längs- und Querzentrierung der Stativlaufbahn mit Rastungen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Fokus Detektor Abstand > 130 cm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Farbkodierung der Stativelemente zur intuitiven Steuerung der Längs-, Quer- und Hubbewegung. farblich abgestimmt auf die Auslösetasten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium |  |  |  |  | 0
| Stativhub (bei Deckenhöhe 300cm) | W | cm | < 160cm = 0 Pkt. |  |  | 2 | ≥ 160 cm = 2 Pkt. | 0
| Alle Bewegungsachsen sind simultan verfahrbar (gleichzeitige Ansteuerung möglich) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Positions-Rückmeldung und -Anzeige | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Größe Touch Display | W | Anzahl | < 12" = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≥ 12" = 5 Pkt. | 0
| Sensor im Handgriff zur Lösung aller Bremsen zum freien einhändigen Verfahren des Deckenstativs (Vereinfachte Desinfektion) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Patientendaten am Touchscreen des Tubehead zur fehlerfreien Bestätigung der Identität des Patienten (Patient ID, Geburtsdatum und Name des Patienten) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Energiekette als Kabelführung in Deckeneinheit | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.05. | Röntgenröhre
| Hochleistungs-Röntgenstrahler zum Einbau und Betrieb am vorstehenden Arbeitsplatz, Nennspannung bis 150 kV, Röhrenschutzgehäuse und Drehanodenröhre mit integrierter thermischer Überwachungseinrichtung zum Schutz vor Überlastung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Tiefenblende zur automatischen datenbankbasierten Formateinblendung bei veränderlichem Fokus-Detektor-Abstand (FDA). | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Digitale Anzeige des FDA und der Größe des Aufnahmefeldes. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Integrierte Ausgleichsfilter sowie Drehflansch für die Tiefenblende. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Laserstrahl zur Positionierungshilfe | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Nennspannung | I | kV
| Kurzzeitlast 1 | W | kW | < 30 kW = 0 Pkt. |  |  | 2 | ≥ 30 kW = 2 Pkt. | 0
| Kurzzeitlast 2 | W | kW | < 85 kW = 0 Pkt. |  |  | 2 | ≥ 85 kW = 2 Pkt. | 0
| Einrichtung zur leistungsspezifisch variablen, d.h.mit Zwischengrößen einstellbaren Fokusgröße | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Tiefenblende vollautomatisch/manuell | W | automatisch/ manuell | manuell = 0 Pkt. |  |  | 5 | automatisch = 5 Pkt. | 0
| Filterwechsel manuell/automatisch | W | automatisch/ manuell | manuell = 0 Pkt. |  |  | 5 | automatisch = 5 Pkt. | 0
| zusätzlicher Laser zur Einstellung des FDA bei schräger Strahlung bzw. verdeckter Detektorzentrierung. | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.06. | Live Kamera
| Übertragung eines Live Bildes der aufgeblendeten Anatomie auf den Tube Head Bildschirm zur besseren Sichtbarkeit der Aufblendungslinien | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Übertragung eines Live Bildes der aufgeblendeten Anatomie auf den Workstation Bildschirm zur Überprüfung der richtigen Aufblendung vor Auslösen des Schusses | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Automatischer Zoom des Bildes bei Anpassung des FDA zur optimalen Sichtbarkeit der Anatomie | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Einblendung von jedem Punkt des Untersuchungsraumes mittels Tablet / Fernbedienung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
0
2.07. | Generator
| Gleichspannungsäquivalenter Konvertergenerator mit digitaler Steuerung, Nennleistung 80 KW (IEC/DIN). | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Programmierte Aufnahmetechnik (Organ, Aufnahmespannung, optimale Empfängerdosis, Brennfleck, Arbeitsplatz, etc). | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anzeige des Flächendosisproduktes | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| kürzeste Schaltzeiten max. 1 ms | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| automatisierte Übertragung der Dosisdaten, einschließlich des Flächendosisproduktes und des Dosisindikators entsprechend DIN EN 62494-1 an das RIS | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Dosisdaten (EI oder DFP) werden auf dem Bild sichtbar gespeichert | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Bestimmung des Flächendosisproduktes | W | Messung/ Kalkulation | Kalkulation = 0 Pkt. |  |  | 2 | Messung = 2 Pkt. | 0
0
2.08. | Schwerlastdecke
| Ist die Statik der vorhandenen Schwerlastdecke für das von Ihnen angebotene Röntgensystem ausreichend? | I | ja/nein
| falls nein, die Entsorgung des Altgeräts und eine passende Lösung im Angebot berücksichtigen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist eine verbindliche Raumplanung beigefügt | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
2.09. | Rasterwandgerät
| Digitales Rasterwandstativ mit motorisch höhenverstellbarer Buckyeinheit | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatisierter motorischer Nachlauf des Detektors und des Strahler zur einfachen Zentrierung für Ganzbein- und Ganzwirbelsäulenaufnahmen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| System komplett mit Belichtungsmesskammer(n) und Streustrahlenraster. Raster für pädiatrische Aufnahmen entfernbar | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Bedienfelder an Stativseiten zur Steuerung der vertikalen Buckyeinheitsbewegung. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Patienten-Streckgriff, schwenkbar sowie wahlweise links oder rechts am Buckyeinheit zu befestigen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Rasterablage für mind. 2 Raster | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Hinweis, wenn sich das Raster im Strahlengang befindet | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Mehrfelder-Messkammer zur Belichtungssteuerung | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| kippbarer Buckyeinheit inkl. Detektor | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Höhenverstellung der Buckyeinheit | W | motorisch/ manuell /beides | Einzelnennung/ manuell = 0 Pkt. |  |  | 5 | beides = 5 Pkt. | 0
| Raster, z.B. für pädiatrische Aufnahmen vom Bedienpersonal einfach herausnehmbar und auswechselbar | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bedienfelder an beiden Stativseiten | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| höchste Zentralstrahl über Fertigfußboden (in Korrelation zum Zentralstrahl des Deckenstrahlers) | W | cm | <180 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≥180 = 5 Pkt. | 0
| niedrigster Zentralstrahl über Fertigfußboden (in Korrelation zum Zentralstrahl des Deckenstrahlers) | W | cm | >30 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≤30 = 5 Pkt. | 0
0
2.10. | Flachdetektor im Rasterwandgerät 43 x 43 cm
| CsJ-Flachdetektor | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DQE bei 2 μGy (RQA5) (IEC 62220)> 60% bei 0,05 LP/ mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ortsauflösung >3 LP/mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anzahl der Pixel (Vollformat) | I | Anzahl
| Ortsauflösung | I | LP/mm
| Akquisitionstiefe | I | Bit
2.11. | Digitaler Rasteraufnahmetisch
| Tisch bedienbar von Vorder- und Rückseite des Tisches | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Tischhöhe über Fußboden min. | W | cm | ≥55 = 0 Pkt. | 52-55 = 1 Pkt. |  | 2 | ≤52 = 2 Pkt. | 0
| Tischhöhe über Fußboden max. | W | cm | <90 = 0 Pkt. |  |  | 2 | ≥90 = 2 Pkt. | 0
| max. zulässiges Gesamtgewicht in jeder Tischposition ohne Einschränkung der Untersuchbarkeit | W | Kg | <300 = 0 Pkt. | 300-350 = 1 Pkt. |  | 5 | ≥350 = 5 Pkt. | 0
| zusätzlich mögliches Gewicht für Reanimation (bei einem Patientengewicht von 160kg) | W | Kg | <250 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≥250 = 5 Pkt. | 0
| Längsverschiebung der Tischplatte | W | cm | < ± 45= 0 Pkt | ±45 - ±50 = 1 Pkt. |  | 2 | ≥ ±50 = 2 Pkt. | 0
| Querverschiebung der Tischplatte | W | cm | <±13 = 0 Pkt | ±13 - ±15 = 1 Pkt. |  | 2 | >±15 = 2 Pkt. | 0
| Steuerung der Tischfunktionen über integrierte Fußschalter beidseits | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| zusätzliches Tischbedienmodul z.B. als Handschalter | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Detektor längsverschiebbar um | W | cm | < ± 40 = 0 Pkt | ±40 - ±50 = 1 Pkt. |  | 2 | ≥ ±50 = 2 Pkt. | 0
| Raster, z.B. für pädiatrische Aufnahmen vom Bedienpersonal einfach entfernbar oder auswechselbar | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| drehbare Buckylade bei Verwendung von mobilen Detektoren | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.12. | Flachdetektor im Rasteraufnahmetisch 43 x 43 cm
| CsJ-Flachdetektor | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DQE bei 2 μGy (RQA5) (IEC 62220)> 60% bei 0,05 LP/ mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ortsauflösung >3 LP/mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anzahl der Pixel (Vollformat) | I | Anzahl
| Ortsauflösung | I | LP/mm
| Akquisitionstiefe | I | Bit
2.13. | Mobile Flachdetektor 35 x 43 cm
| Mobiler CsJ-Flachdetektor | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DQE bei 2 μGy (RQA5) (IEC 62220)> 60% bei 0,05 LP/ mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ortsauflösung >3 LP/mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Mobiler Detektor mit Griff / Griffmulde | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| IP-Schutzklasse ≥IP56 | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Fächenlast ≥ 300 kg | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Punktlast ≥ 100 kg | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Akquisitionstiefe 16 bit | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Pixelgröße Standard-Detektor ≤ 150 μm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| 2ter Austauschakku inkludiert | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Detektor / Detektor-Akku wird direkt im System geladen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Datenübertragung über Wi-Fi-Verbindung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bildspeicherung in Detektor | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Gewicht des Detektorsystems mit Akku | W | kg | > 3 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≤ 3= 5 Pkt. | 0
| Ladezustand bzw. verbleibende Akkulaufzeit wird direkt am Detektor angezeigt | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| WLAN-Verbindungszustand wird direkt am Detektor angezeigt | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Aufnahmebereitschaft wird direkt am Detektor angezeigt | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Detektor ist mit Schocksensor ausgestattet | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Ortsauflösung | I | LP/mm
| Akquisitionstiefe | I | Bit
| bis aus welcher Fallhöhe übersteht der Detektor einen Sturz auf einen Beton-Fußboden | W | cm | < 70 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≥ 70 = 5 Pkt. | 0
| Kann der Akku des Detektors ohne Werkzeug und ohne der Notwendigkeit eines Serviceeinsatzes durch den Nutzer schnell gewechselt werden? | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.14. | Anbindung mobiler Detektoren des selben Hersteller
| Einsatz mobiler Detektoren des selben Herstellers möglich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Können Detektoren von anderen Systemen des Herstellers problemlos durch den Anwender selbstständig angebunden werden? | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Können Festdetektor und mobiler Detektor gleichzeitig eingebunden werden? | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
2.15. | Rasterfreie Aufnahmetechnik (mobiler Detektoren)
| Aufsteckraster können entfallen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Software zur iterativen Bildverarbeitungvon rasterlosen Röntgenaufnahmen die mit freier Belichtungstechnik erstellt wurden | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist das virtuelle Raster auch bei Aufnahmen mit Vorfilterung möglich | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist die rasterfreie Aufnahmetechnik für alle Anatomien und Patiententypen freigegeben | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Virtuelles Raster vollautomatisch bei Anwahl der Aufnahme | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Virtuelles Raster ohne Zeitverzögerung einsetzbar | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Virtuelles Raster nachträglich an/abschaltbar | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bildbearbeitungszeit | W | sek | >1 = 0 Pkt. |  |  | 5 | <1 = 5 Pkt. | 0
| Technik nicht aktiv bei Rasteraufnahme | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Dosisreduktion gegenüber einer Rasteraufnahme (gilt nur, wenn validiert) | W | % | <40 = 0 Pkt |  |  | 5 | ≥ 40 = 5 Pkt. | 0
| Studien zur Dosisreduktion vorhanden (wenn ja bitte beilegen) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Technik ist zertifiziert | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.16. | Großaufnahmen
| Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen am Rasterstativ im Stehen und im Liegen auf dem Rasteraufnahmetisch | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| lange Ober- / Unterschenke Aufnahmen am Tisch möglich (mind. 80cm, Aufnahmelänge) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Software zur Erstellung von Ganzbein-und Ganzwirbelsäulenaufnahmen mittels Detektortechnologie enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Bleimarkierungen (Lineal) zur Skalierung der am Rasterstativ sowie (falls möglich) der auf dem Bucktisch erstellten Großaufnahmen. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anzahl der erforderlichen Aufnahmepositionen zur Abdeckung von 120 cm | W | Anzal | >3 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≤ 3= 5 Pkt. | 0
| Dauer bis zur vollständigen Aufnahme der entsprechenden Bildzahl bei 120 cm | W | sek | >15 = 0 Pkt. | 12-15 = 3 Pkt. |  | 5 | ≤ 12 = 5 Pkt. | 0
0
2.17. | 3D Kamera und Funktionen
| Verfügt das System über eine 3D Kamera zur Verwendung von 3D Kameragestützten Funktionen | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 30 | ja = 30 Pkt. | 0
0
2.17a. | Virtuelle Einblendung
| Berührungsgesteuerte Anpassung der Blendeneinstellungen über elektronische Blende am Bedienmonitor mittels der 3D Live-Bild-Kamera | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Falls nein, ist die oben genannte Funktion kurzfristig (<12 Monate) verfügbar und wird kostenneutral nachgerüstet | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.17b. | Automatische Organbasierte Einblendung
| Automatische Erkennung und Anpassung der Blendeneinstellungen auf die Lungenregion für Thoraxuntersuchungen am Rasterwandgerät mittels der 3D Live-Bild-Kamera | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Falls nein, ist die oben genannte Funktion kurzfristig (<12 Monate) verfügbar und wird kostenneutral nachgerüstet | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.17c. | Virtuelle Ganzbeinbildgebung
| Berührungsgesteuerte Anpassung der Blendeneinstellungen zur Unterstützung der Ganzbeinbildgebung am Bedienmonitor mittels der 3D Live-Bild-Kamera | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Falls nein, ist die oben genannte Funktion kurzfristig (<12 Monate) verfügbar und wird kostenneutral nachgerüstet | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.18. | Zubehör
| Patientenauflagematte im Lieferumfang enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Detektorschutzbrücke für Belastungsaufnahmen auf Detektor | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Fahrbarer, höhenverstellbarer, kippbarer Detektorhalter im Lieferumfang enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Armhalterung / Steck-Griff für lat. Thorax Aufnahmen im Lieferumfang enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3. | Bedienung, Auswertung und DICOM-Schnittstellen
3.01. | Bedien- und Auswertekonsole
| Intuitive und leicht erlernbare Benutzeroberfläche ohne komplizierte Untermenues (mit 3 Klicks muss das Bild akquiriert werden können) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Workstation neuester Technologie sowie mit modernem, leistungsstarkem Betriebssystem Festplatte zur Speicherung der Bilddaten (mind. 2.000 Aufnahmen) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| ≥ 21“ LCD/TFT mit Touchscreen | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Größe des LCD/TFT Farbdisplays | W | Zoll | <23 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≥23 = 5 Pkt. | 0
| Betriebssystem | I | Name
| Möglichkeit der manuellen Eingabe und Bearbeitung demographischer Patientendaten, wie z.B. Pat.-ID,Name, Geschlecht, Geb.-Datum etc. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Dateneingabe wahlweise über den Touchscreen und eine Tastatur (Keyboard) möglich | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Programme zur spezifischen Anwendung und automatischen Voreinstellung der Aufnahme- Parameter an der Tiefenblende, dem Röntgengenerator etc. | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Werden anhand der Patientendaten wie Geburtsdatums, Gewicht und anderer Parameter die Aufnahmeeinstellung vollautomatisch verändert | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| automatische Bildoptimierung für Kontrast, und Helligkeit | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Rauschunterdrückung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Kontrast- und Helligkeitsregulierung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Kantenanhebung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Bilddrehung in Einzelgraden (1°) möglich | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bildinvertierung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Bildbeschriftung, Texteingabe zum Bild als Overlay d.h. ohne Beeinflussung der Bildinformationen und der Bildnachbearbeitungsmöglichkeiten ins DICOM-Archiv speicherbar | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| nachträgliche automatische Bildbeschneidung (Shutter) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| muss für die Bildbeschneidung (Shutter) und deren Änderung eine Funktion separat angeschaltet werden | W | ja/nein | ja = 0 Pkt. |  |  | 5 | nein = 5 Pkt. | 0
| Bildbeschriftung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Vordefinierte Beschriftungen | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Separate elektronische R/L Zeichen | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| muss für die Zeichensetzung und Änderung eine Funktion separat angeschaltet werden | W | ja/nein | ja = 0 Pkt. |  |  | 5 | nein = 5 Pkt. | 0
| Freitext | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Bildeinstellung (Zoom, Fenster, ...) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| DICOM Grauwert Bildschirm Funktion zur Darstellung der Grauwerte der am Bildschirm angezeigten Bilder gemäß der Empfindlicheitscharakteristik des menschlichen Auges. (DICOM Standard Teil 14: Greyscale Display Function) | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Ausführung der Bedienoberfläche | W | Funktionstasten/ Touchscreen | Funktionstasten = 0 Pkt. |  |  | 5 | Touchscreen oder beides = 5 Pkt. | 0
0
3.02. | DICOM Funktionen
| DICOM Storage (SCU) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Storage Commitment (SCU) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Worklist (HIS / RIS) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Modality Worklist SCP (MMWL) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Query/Retrieve | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Structured Report | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
4. | Schulung und Service
4.01. | Schulung
| Ist Applikationssupport – telefonische Unterstützung und Beratung bei Fragen zu Applikationen innerhalb der regulären Arbeitszeit möglich | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Applikationstraining – individuelles Kundentraining, Vor-Ort | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Sind insgesamt ≥ 5 Schulungstage am System vor Ort enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Zusätzliche Wiederholungsschulung mind. 2 Schulungstage am System vor Ort enthalten | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Anpassung der Datenbank auf Kundenspezifische Wünsche | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Anpassung der Bildprozessings auf kundenspezifische Wünsche | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Trainingskonzept über 2 Jahre Hybrind (Digital+VOr Ort Training) für eine definierte Anzahl (5-7 Personen) von MTR am jeweiligen Standort zum Thema Röntgen Einstelltechnik. Falls ja, bitte mitkalkulieren | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
0
4.02 | Hotline / Support
| Ist eine telefonische Hotline zur Unterstützung und Beratung für technische Fragestellungen enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist ein Remote Zugriff zur Fehleranalyse und Reparatur enthalten | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
4.03 | Allgemeine Services
| Wie ist die Reaktionszeit nach einer Störungsmeldung im Service Center | I | Minute
| Wie weit ist die nächste Serviceniederlassung von Berlin entfernt | W | km | >20km = 0 Pkt. |  | 5 bis 20 km = 5 Pkt | 10 | <5km = 10 Pkt.
| Wie viele auf das System ausgebildete Servicetechniker haben Sie in Deutschland | W | Anzahl | <10 = 0 Pkt. |  | 10 bis 30 = 5 Pkt | 10 | >30 = 10 Pkt.
| Wie weit ist das nächste Ersatzteildepot von Berlin entfernt | W | km | >20km = 0 Pkt. |  | 5 bis 20 km = 5 Pkt | 10 | <5km = 10 Pkt.
| Bis zu welcher Uhrzeit können Ersatzteile für die Lieferung am folgenden Morgen bestellt werden? | W | Uhr | <18:00Uhr = 0 Pkt. |  | 18:00 bis 20:00 Uhr = 5 Pkt | 10 | > 20:00Uhr = 10 Pkt.
0
4.04 | Instandhaltung
| Sicherheitsinspektion – Durchführung aller sicherheitstechnischen Überprüfungen auf Basis MPG und DIN | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Wartungen – Durchführung der vom Hersteller empfohlenen Wartungen auf Basis MPG und DIN | Pflicht | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Qualitätssicherung – regelmäßig durchgeführte Überprüfungen und Justagen zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Bild- und Untersuchungsqualität | I | ja / nein
4.05 | Sonstiges
| Alle Daten sind durch ein rechtsverbindliches Datenblatt nachvollziehbar zu dokumentieren und beizufügen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Es ist eine vollständiges Angebot mit ausführlicher Beschreibung beizufügen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| TÜV / Sachverständigen Abnahme | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Demontage & Entsorgung Altsystem | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Rückkaufwert Altsystem | I | Preis in €
4.06. | Investitionssicherheit, Garantie, Gewährleistung
| Upgrades der Soft- und Hardware des Systems innerhalb eines definierten Zeitraums nach Systeminstallation möglich? | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Definierter Zeitraum: | I | Jahre
| Kann das System proaktiv überwacht werden? | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
5. | geforderte Option
5.02. | Mobile Flachdetektor 24 x 30 cm
| Mobiler CsJ-Flachdetektor | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DQE bei 2 μGy (RQA5) (IEC 62220)> 60% bei 0,05 LP/ mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ortsauflösung >3 LP/mm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| IP-Schutzklasse ≥IP56 | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Flächenlast ≥ 300 kg | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Punktlast ≥ 100 kg | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Akquisitionstiefe 16 bit | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Pixelgröße Standard-Detektor ≤ 150 μm | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| 2ter Austauschakku inkludiert | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Datenübertragung über Wi-Fi-Verbindung | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bildspeicherung in Detektor | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Gewicht des Detektorsystems mit Akku | W | kg | > 3 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≤ 3= 5 Pkt. | 0
| Ladezustand bzw. verbleibende Akkulaufzeit wird direkt am Detektor angezeigt | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| WLAN-Verbindungszustand wird direkt am Detektor angezeigt | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Aufnahmebereitschaft wird direkt am Detektor angezeigt | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Detektor ist mit Schocksensor ausgestattet | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Ortsauflösung | I | LP/mm
| Akquisitionstiefe | I | Bit
| bis aus welcher Fallhöhe übersteht der Detektor einen Sturz auf einen Beton-Fußboden | W | cm | < 70 = 0 Pkt. |  |  | 5 | ≥ 70 = 5 Pkt. | 0
| Kann der Akku des Detektors ohne Werkzeug und ohne der Notwendigkeit eines Serviceeinsatzes durch den Nutzer schnell gewechselt werden? | W | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
5.03. | Stativ für Ganzbein- / -wirbelsäulenaufnahmen | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
5.04. | Haltegurte zur besseren Fixierung des Patienten bei der Durchführung orthopädischer Untersuchungen, | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
5.05. | externe Ladestation für den Akku des mobilen Detektor | Pflicht | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
#REF!

## LV-mobiles Röntgengerät
Vergabeverfahren Nr. VSG-SEK-2026-25; Offenes Verfahren, VgV
Leistungsverzeichnis mobiles Röntgenaufnahmegerät, Vivantes GmbH
1. | Inhaltsverzeichnis
1. Inhaltsverzeichnis
2. Mobiles digitales Röntgensystem
2.01. Allgemeine Leistungsbeschreibung, Mindestanforderung
2.02. Systembeschreibung
2.03. Fahrgestell und Akku
2.04. Röntgengenerator
2.05. Röntgenstrahler und Stativ
2.06. Tiefenblende
2.07. Bedienmodul/ Workstation
2.08. Allgemeine Bildverarbeitung am Gerät
2.09. Mobile Flachdetektor 35 x 42 cm
2.10. Netzwerkanbindung
2.11. DICOM Funktionen
2.12. Iterative Rasterfreie Aufnahmetechnik / Virtuelles Raster
3. Schulung und Service
3.01. Schulung
3.02. Hotline / Support
3.03. Allgemeine Services
3.04. Instandhaltung
3.05. Sonstiges
3.06. Investitionssicherheit, Garantie, Gewährleistung
2. | Mobiles digitales Röntgensystem
2.1. | Allgemeine Leistungsbeschreibung, Mindestanforderungen
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Beschaffung von vier Mobilen, automatischen, digitalen Röntgenaufnahmegeräte mit Flachdetektor und elektromotorischem Antrieb zur Bildgebung in der klinischen Anwendung an stehenden, sitzenden und liegenden Patienten (Kinder und Erwachsene)
Das Gerät ist zugelassen für alle radiologischen Aufnahmen.
Das System inkl. aller angebotenen Hardware- und Softwarekomponenten erfüllen zum Zeitpunkt der Installation alle erforderlichen Zulassungen (inkl. Zulassungen nach CE, MDR und MPDG), ist fabrikneu (keine aufgearbeiteten gebrauchten Systeme). CE-, MDR- und MPDG-Konformitätserklärungen liegen bei.
Herstellererklärung zur Norm IEC 80001-1 (Risikomanagement für IT-Netzwerke mit Medizinprodukten) sind für die angebotenen Systeme inkl. Nennung des verwendeten Betriebssystems als pdf abzugeben.
Der Bieter erfüllt die Erfordernisse der DIN ISO 13485
Einhaltung der gültigen Normen nach IEC 60601-1-3, 60601-2-7, etc.
Uneingeschränktes Detektor-Sharing mit anderen Aufnahmesystemen desselben Herstellers.
Virtuelles Raster für Aufnahmen am Patientenbett (ohne Eingriff durch den Nutzer)
Das Gesamtsystem ist mit einer Gewährleistung von 36 Monaten anzubieten. (abweichend von von den Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB))
Gerätepositionen komplett liefern, aufstellen und einweisen.
Name des Herstellers
Bezeichnung des angebotenen Gerätes
2.2. | Systembeschreibung |  | Wert
| Kompaktes, leicht fahrbares Gerät mit Kollisionsschutz. Konvertergenerator, ausgelegt für eine Aufnahmespannung von 40 kV bis 125 kV und einer kürzesten Schaltzeit von 3 ms. | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Generatorleistung mind. 30 kW (IEC/DIN) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| elektromotorischer Antrieb | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| ein System mit leistungsstarker Akkukapazität | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Übersichtliches Bedienmodul (Touchscreen) zur Systembedienung, Intuitive und leicht erlernbare Benutzeroberfläche ohne komplizierte Untermenues (mit 3 Klicks das Bild akquirieren) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kabellose IR-Fernbedienung zur Aktivierung der Tiefenblende und zur Strahlauslösung | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| kabelgebundene Fernbedienung zur Strahlauslösung | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| System Sicherung durch PIN Code und/ oder personifizierten Passwort Zugang | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Rasterfreie Aufnahmetechnik (Virtuelles Raster) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Diebstahlverriegelung für Detektoren und Fernbedienung | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Patientenidentifikation mittels Barcodelesegerät | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
0
2.3. | Fahrgestell und Akku
| Feinpositionierung des Systems über Bedienelemtte am Strahler | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| sanfte Servo-Unterstützung zur leichten Positionierung am Bett | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| ungehinderte Sicht in Navigationsrichtung (für geringeres Kollisionsrisiko) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| regelbare Fahrgeschwindigkeit | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Gerät lädt und funktioniert bei Verbindung mit einer üblichen 230V-Netzsteckdose (keine CEE-Steckdose erforderlich!) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Hygienisch einwandfreie Führung der Hochspannungskabel, d.h. so weit wie möglich bzw. komplett verdeckt sowie leicht und desinfektionsmittelbeständig zu reinigen. | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Betriebsdauer ausschließlich mit Batterie im stand-by mindestens 10 Stunden | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Bei Einstellung von 70 kV / 40 mAs müssen mit Akku mindestens 200 Aufnahmen möglich sein | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ladezustandsanzeige des Akkus | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Anzahl Aufnahmen bis Akku leer | I |  | Anzahl
| Drehgestell zur leichten, bis zu 360°, Drehung am Bett | W |  | ja/nein | nein= 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Entkoppelbarer Antrieb (um bei entladenem Akku trotzdem mobil zu sein) | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Einhandbedienung | W |  | ja/nein | nein= 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.4. | Röntgengenerator
| Generatorleistung mind. 30 kW (IEC/DIN) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| maximale Röhrenspannung ≥ 125 kV | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Röhrenspannung einstellbar in Schritten von 40 kV bis mindestens 125 kV | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| maximaler Röhrenstrom ≥ 320 mAs | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Röhrenstrom einstellbar von ≤ 0,35 mAs bis ≥ 320 mAs | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anzahl der einstellbaren Röhrenstrom-Stufen > 40 | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kürzeste Schaltzeit max. 3 ms | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Fail-Save Schaltung vorhanden | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Batteriebetrieb und Netzbetrieb möglich | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
2.5. | Röntgenstrahler und Stativ
| dreh- und schwenkbarer Strahlertragarm- system für Strahlerpositionierung | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Strahler in min. 3 Raumrichtungen beweglich | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Maximale Fokushöhe > 200 cm | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Minimale Fokushöhe < 70 cm | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| horizontale Reichweite > 120 cm | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Nennspannung bis min. 125 kV, Röhrenschutzgehäuse, und Drehanode mit integrierter thermischer Überwachungseinrichtung zum Schutz vor Überlastung | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Drehanoden-Röntgenröhre, auf Generatorleistung optimiert. | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Brennfleck-Kenngröße nach IEC > 0,6 und < 1,5 | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Strahler drehbar um die vertikale Zentralstrahlachse mindestens ± 90 Grad | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Eigenfilterwert mind. 2,5 mm Al-äquivalent bei 70 kV | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Strahler-Tragarmsystem komplett Gewichtsausgeglichen | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| zusätzlicher Display am Strahlerkopf | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Anzeige der Kippung von Strahlereinheit und Detektor in Grad am Touchscreen | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
0
2.6. | Tiefenblende
| Tiefenblende mit Drehflansch | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| integriertes FFA Maßband | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| manuelle Einstellung der Tiefenblende | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| automatischer Einstellung der Tiefenblende | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Messkammer für das Flächendosisprodukt und Dosisindikator in die Tiefenblende integriert mit einer Anzeige-genauigkeit auf 2 Nachkommastellen | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Dosiswerte (kV und mAs, Dosisflächenprodukt) werden bei Aufnahmen hinterlegt | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Anzeige Flächendosisprodukt und Dosisindikator im Bedienpult sowie im Header des Bildes. | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Erstellung, Erfassung und Sicherung eines patientenbezogenen Untersuchungs- bzw. Dosisprotokolls mit entsprechenden Benachrichtigungen/Warnungen bei Überschreiten von Standard-Dosiswerten im DICOM-Format für die Verarbeitung gemäß EURATOM-Richtlinie 2018 generell möglich (ggf. Angabe zusätzlicher Software, Lizenzen, etc.) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| automatisierte Übertragung der Dosisdaten an das RIS | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Lichtvisier oder Positionierungslaser zur Zentrierung mit einfache Einstellung des Fokus - Detektor – Abstandes (FDA) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Pädiatriefilterwert 1,0 mm Al + ≥0,1 Cu | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kollimation am Strahlerkopf | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| integrierte Filter am Tiefenblende | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| automatisierte Fokus – Detektor -Abstandsmessung zur vereinfachten Abstandsbestimmung | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.7. | Bedienmodul/ Workstation
| Workstation neuester Technologie mit mind. 17" Farb Touchdisplay bei einer Auflösung von mind. 1.280 x 1.024 Pixel | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Bedienbar mit Handschunen, Gummistift und unter steriler Abdeckung | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Die Bedienung des Systems in deutscher Sprache | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Intuitive und leicht erlernbare Benutzeroberfläche ohne komplizierte Untermenues (mit 3 Klicks muss das Bild akquiriert werden können) | Pflicht |  |  | nein = Ausschlusskriterium
| Automatische Voreinstellung der Belichtungsparameter auf Basis der aus dem RIS erhaltenen Parameter | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Automatische Übertragung, Darstellung und Nachverarbeitung der Bilder direkt am System | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Generatorparameter oder Parameter für die Bildverarbeitung wie z. B. Verstärkung, Kantenanhebung und LUT anwählbar | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Möglichkeit zur Speicherung der Bilddaten auf dem System | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Das System erkennt automatisch welcher Detektor gerade aktiv ist | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| automatische Datenübertragung vom verwendeten Detektor | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| digitales Bild ist vollständig in weniger als 10 Sekunden nach Auslösung der Aufnahme an der Workstation verfügbar | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Strahlungskontrollleuchte | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Patienten Daten müssen durch automatische Data Encryption gesichert werden | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Akustische uns optischer Aufnahmemeldung | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.8. | Allgemeine Bildnachverarbeitung am Gerät
| Ist sowohl automatische als auch manuelle Patientenregistrierung möglich | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Auswahl aus Patientenliste | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| gesicherter Zugang zur Bearbeitung der Untersuchungsprogramm-Protokolle | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Auswahl und individuelle Anpassung von Untersuchungsprogrammen ist möglich | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Programm zur Senkung der Strahlendosis | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Programm für pädiatrische Aufnahmen | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Programm für Thorax-Aufnahmen ohne Streustrahlenraster zur Senkung der Strahlendosis | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| mit Bildverarbeitungs-Algorithmus zur Erhöhung des Weichgewebe- und Hoch-Kontrasts bei gleichzeitiger Reduktion des Rauschens | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Separate elektronische Anzeige von Bildmarkierungen wie L/R, a.p./p.a. | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Verwendung von Bildbearbeitungsfunktionen wie Drehen, Spiegeln, Zoomen, Fenstern, Filtern, Einfügen von Kommentarzeilen | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Speichern der Rohdaten am System | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kontrast- und Helligkeitsregulierung | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Grauwert Bildschirm Funktion zur Darstellung der Grauwerte der am Bildschirm an gezeigten Bilder gemäß der Empfindlichkeitscharakteristik des menschlichen Auges. (DICOM Standard Teil 14: Greyscale Display Function) | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Kantenanhebung | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Zusätzliche Organprogramme erstellbar | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bilddrehung in Einzelgraden möglich | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bildbeschriftung, Texteingabe zum Bild als Overlay d.h. ohne Beeinflussung der Bildinformationen und der Bildnachbearbeitungsmöglichkeiten ins DICOM-Archiv speicherbar | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| nachträgliche automatische Bildbeschneidung (Shutter) | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| muss für die Zeichensetzung und Änderung eine Funktion separat angeschaltet werden | W |  | ja/nein | ja = 0 Pkt. |  | 5 | nein = 5 Pkt. | 0
| Bildbeschriftung / Freitext | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Vordefinierte Beschriftungen | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Idente Oberfläche, Detektorsharing & Bildprozessing wie an Festanlage des selben Herstellers | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Automatische Bilddrehung zur Korrektur fehlerhafter Detektororientierung | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.9. | Mobile Flachdetektor 35 x 42 cm
| Mobiler CsJ-Flachdetektor mit einem effektiven Gesichtsfeld von ca. 35 x 42cm | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DQE bei 2 μGy (RQA5) (IEC 62220)> 60% bei 0,05 LP/ mm | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ortsauflösung >3 LP/mm | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Mobiler Detektor mit Griff / Griffmulde | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| IP-Schutzklasse ≥IP56 | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Fächenlast ≥ 300 kg | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| max. Punktlast ≥ 100 kg | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Akquisitionstiefe 16 bit | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Pixelgröße Standard-Detektor ≤ 150 μm | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| 2ter Austauschakku inkludiert | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Detektor / Detektor-Akku wird direkt im System geladen | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Datenübertragung über Wi-Fi-Verbindung | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bildspeicherung in Detektor | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Gewicht des Detektorsystems mit Akku | W |  | kg | > 3 = 0 Pkt. |  | 5 | ≤ 3= 5 Pkt. | 0
| Ladezustand bzw. verbleibende Akkulaufzeit wird direkt am Detektor angezeigt | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| WLAN-Verbindungszustand wird direkt am Detektor angezeigt | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Aufnahmebereitschaft wird direkt am Detektor angezeigt | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Detektor ist mit Schocksensor ausgestattet | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Ortsauflösung | I |  | LP/mm
| Akquisitionstiefe | I |  | Bit
| bis aus welcher Fallhöhe übersteht der Detektor einen Sturz auf einen Beton-Fußboden | W |  | cm | < 70 = 0 Pkt. |  | 5 | ≥ 70 = 5 Pkt. | 0
| Kann der Akku des Detektors ohne Werkzeug und ohne der Notwendigkeit eines Serviceeinsatzes durch den Nutzer schnell gewechselt werden? | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
0
2.10. | Netzwerkanbindung
| WLAN Frequenzen wählbar zwischen 2,4 und 5 GHz | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| WLAN Standard konfiguierbar | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| kann die Datenübertragung vom mobilen Röntgengerät ersatzweise,d.h. temporär über Kabel erfolgen? | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
0
2.11. | DICOM Funktionen
| DICOM Storage (SCU) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Storage Commitment (SCU) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Worklist (HIS / RIS) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Modality Worklist SCP (MMWL) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Structured Report | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| DICOM Query/Retrieve | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt.
2.12. | Iterative Rasterfreie Aufnahmetechnik / Virtuelles Raster
| Hard- und Software zur Erstellung rasterlosen Röntgenaufnahmen mittels iterativer Technologie | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist die rasterfreie Aufnahmetechnik auch bei Aufnahmen mit Vorfilterung anwendbar | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist die rasterfreie Aufnahmetechnik bei allen Anatomien und Patiententypen freigegeben und anwendbar | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Technik vollautomatisch bei Anwahl der Aufnahme | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Technik ohne Zeitverzögerung einsetzbar | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 2 | ja = 2 Pkt. | 0
| Technik nachträglich an/abschaltbar | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 5 | ja = 5 Pkt. | 0
| Bildbearbeitungszeit | W |  | Sekunde | >1 = 0 Pkt. |  | 5 | < 1 = 5 Pkt. | 0
0
3. | Schulung und Service
3.01 | Schulung
| Ist Applikationssupport – telefonische Unterstützung und Beratung bei Fragen zu Applikationen innerhalb der regulären Arbeitszeit möglich | Pflicht |  | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Applikationstraining – individuelles Kundentraining, Vor-Ort | Pflicht |  | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Sind insgesamt ≥ 3 Schulungstage am System vor Ort enthalten | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Zusätzliche Wiederholungsschulung mind. 2 Schulungstage am System vor Ort enthalten | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Anpassung der Datenbank auf Kundenspezifische Wünsche | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Anpassung der Bildprozessings auf kundenspezifische Wünsche | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
| Trainingskonzept über 2 Jahre Hybrid (Digital+Vor Ort Training) für eine definierte Anzahl von MTR (5-7 Personen) am jeweiligen Standort zum Thema Röntgen Einstelltechnik. Falls ja, bitte mitkalkulieren. | W |  | ja/nein | nein = 0 Pkt. |  | 10 | ja = 10 Pkt. | 0
0
3.02. | Hotline / Support
| Ist eine telefonische Hotline zur Unterstützung und Beratung für technische Fragestellungen enthalten | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Ist ein Remote Zugriff zur Fehleranalyse und Reparatur enthalten | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3.03. | Allgemeine Services
| Wie ist die Reaktionszeit nach einer Störungsmeldung im Service Center | I |  | Minuten
| Wie weit ist die nächste Serviceniederlassung von Berlin entfernt | W |  | km | >20km: 0 Pkt. | 20 bis 5km: 5 Pkt | 10 | <5km=10 Pkt.
| Wie viele auf das System ausgebildete Servicetechniker haben Sie in Deutschland | W |  | Anzahl | <10: 0 Pkt. | 10 bis 30: 5 Pkt | 10 | >30= 10 Pkt.
| Wie weit ist das nächste Ersatzteildepot von Berlin entfernt | W |  | km | >20km: 0 Pkt. | 20 bis 5km: 5 Pkt | 10 | <5km= 10 Pkt.
| Bis zu welcher Uhrzeit können Ersatzteile für die Lieferung am folgenden Morgen bestellt werden? | W |  | Uhr | <18:00Uhr: 0 Pkt. | 18:00 bis 20:00 Uhr: 5 Pkt | 10 | > 20:00Uhr= 10 Pkt.
0
3.04. | Instandhaltung
| Sicherheitsinspektion – Durchführung aller sicherheitstechnischen Überprüfungen auf Basis MPG und DIN | I |  | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Wartungen – Durchführung der vom Hersteller empfohlenen Wartungen auf Basis MPG und DIN | I |  | ja / nein | nein = Ausschlusskriterium
| Qualitätssicherung – regelmäßig durchgeführte Überprüfungen und Justagen zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Bild- und Untersuchungsqualität | I |  | ja / nein | nein: 0 Pkt. |  | 2 | ja: 2 Pkt. | 0
0
3.05. | Sonstiges
| Alle Daten sind durch ein rechtsverbindliches Datenblatt nachvollziehbar zu dokumentieren und beizufügen | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Es ist eine vollständiges Angebot mit ausführlicher Beschreibung und einzelnen Positionspreisen beizufügen | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
3.06. | Investitionssicherheit, Garantie, Gewährleistung
| Upgrades der Soft- und Hardware des Systems innerhalb von 36 Monaten nach der Systeminstallation | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
| Kann das System proaktiv überwacht werden? | Pflicht |  | ja/nein | nein = Ausschlusskriterium
0

## Preisblatt-Hauptangebot
Preisblatt-Hauptangebot
Preis pro Einheit
Röntgenaufnahmeplatz | netto
mobiles Röntgengerät | netto
Gesetzliche Mehrwertsteuer | MwSt.
Gesamtpreis inkl. MwSt. | brutto
Zahlungsbedingungen
Ort, Datum | Unterschrift/Stempel

## Preisblatt-geforderte Optionen
Preisblatt-geforderte Optionen
Preis pro Einheit
mobiler Flachdetektoe 24 x 30 | netto
Stativ für Ganzbein- / -wirbelsäulenaufnahmen | netto
Haltegurte zur besseren Fixierung des Patienten bei der Durchführung orthopädischer Untersuchungen, | netto
externe Ladestation für den Akku des mobilen Detektor | netto
Gesetzliche Mehrwertsteuer | MwSt.
Gesamtpreis inkl. MwSt. | brutto
Zahlungsbedingungen
Ort, Datum | Unterschrift/Stempel

## Preisblatt-Bauleistungen
Preisblatt
Preis pro Einheit
zu erbringende Bauleistungen gemäß "Funktionale Leistungsbeschreibung_Austausch von zwei Roentgengeräte" | netto
Gesetzliche Mehrwertsteuer | MwSt.
Gesamtpreis inkl. MwSt. | brutto
Zahlungsbedingungen
Ort, Datum | Unterschrift/Stempel