## A_Allgemeine Anforderungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog | Kriterien
Erfüllung
| Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest- anforderung
A_1 | Allgemeine Anforderungen
A_1.1 | Das System besitzt eine CE-Kennzeichnung | x
A_1.2 | Das System besitzt eine Zulassung nach MDR | x
A_1.2 | Alle geforderten Komponenten sind untereinander kompatibel und konform. | x
A_1.3 | Alle geforderten Komponenten sind mit dem bestehenden OP-Tischsystem TruSystem 7500 der Firma Baxter kompatibel und konform. | x
A_1.3 | Gebrauchsanweisung und CE-Konformitätserklärung werden zusammen mit dem Angebot digital eingereicht. | x
A_2 | OP-Tischplatte
A_2.1 | Universal OP-Tisch Wechselplatte | x
A_2.2 | zweiteilige OP-Lagerfläche mit sechs Motoren, an Koppelstelle fußseitig und an unterer Rückenplatte kopfseitig sowie zwischen unterer und oberer Rückenplatte zur Verstellung der Plattensegmente | x
A_2.3 | motorische Längenverschiebung | x
A_2.4 | erweiterbar zur fachspezifischen Nutzung in der Gynäkologie und Urologie | x
A_2.5 | erweiterbar als Extensionstischplatte | x
A_2.6 | Sanftanlauf aller motoischen Antriebe | x
A_2.7 | Das Anfahren zur horizontalen Nullposition erfolgt synchron für alle motorischen Koppelstellen der Tischplattensegmente, wobei alle gleichzeitig ihre Nullposition erreichen. | x
A_2.8 | Koppelstellen besitzen eindeutige Koppelstellenkodierung | x
A_2.9 | automatische Erkennung von einteiligen Komponenten und Verriegelung der Einzelverstellungsfunktion der motorischen Gelenke | x
A_2.10 | elektronische Überwachung und automatische Nullstellung beim Start des Übernahme-/ Übergabevorgangs der Tischplatte; Übernahme der Tischplatte ist sowohl kopf- als auch fußseitig auf die Säule möglich | x
A_2.11 | automatische Erkennung der Orientierungsrichtung der OP-Lagerfläche auf der Säule und 2-fache selbsttätige Verriegelung mit elektronischer Überwachung | x
A_2.12 | motorische Ansteuerungen der OP-Lagerfläche inklusive Trendelenburg/Antitrendelenburg bereits auf Transporter mittels externer Lagerflächenansteuerung möglich | x
A_2.13 | Beidseitig sind Normschienen (EU: 10 x 25 mm) zur Aufnahme von Zubehör angebracht. | x
A_2.14 | Tischplattenrahmen, Koppelstellen und Normschienen aus desinfektionsmittelbeständigem, leicht zu reinigendem rostfreiem Material | x
A_2.15 | maximales Patientengewicht ohne Einschränkung der Verstellleistung des Tisches in Standardkonfiguration: bis zu 225 kg möglich | x
A_2.16 | maximal zulässiges Patientengewicht mit Einschränkungen: bis zu 400 kg möglich | x
A_2.17 | Verstellbereich Beinplattengelenk von + 90° und - 105° möglich; elektromotorisch, einzeln und parallel | x
A_2.18 | Verstellbereich Rückenplattengelenk von + 90°, - 50°; elektromotorisch | x
A_2.19 | Verstellbereich oberes Rückenplattengelenk von + 90°, - 105°; elektromotorisch | x
A_2.20 | Die OP-Lagerfläche ist mit viskoelastischen Polstern ausgestattet. | x
A_2.21 | Das Polster ist elektrisch leitfähig, abnehmbar und reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig. | x
A_3 | Kopfplatte
B_3.1 | Modulare Komponente mit Doppelgelenk und Einhandbedienung, gasfederunterstützt | x
B_3.2 | Volle Durchleuchtbarkeit zwischen den Holmen; ausgestattet mit einem hochwertigen Weichpolster | x
B_3.3 | Rahmen aus rostfreiem Material | x
B_3.4 | seitlich angebrachte EU-Normschienen zur Aufnahme von Zubehör | x
B_3.5 | Kann kopf- oder fußseitig an Universal-Tischplatten mit codierter Koppelstelle und an allen Komponenten mit entsprechender Koppelstellenaufnahme angebracht werden. | x
B_3.6 | Verstellbereich: + 45°/ - 30° | x
A_4 | Obere Rückenplatte
A_4.1 | modulare Komponente; volle Durchleuchtbarkeit zwischen den Holmen | x
A_4.2 | ausgestattet mit einem hochwertigen Weichpolster; tragende Struktur aus rostfreiem Material | x
A_4.3 | Kann kopf- oder fußseitig an Universal-Tischplatten mit codierter Koppelstelle angebracht werden. | x
A_4.4 | Anbringen von Komponenten mit kodierten Koppelstellen kopfseitig möglich. | x
A_5 | Beinplatte
B_5.1 | zweiteilig und spreizbar | x
B_5.2 | ausgestattet mit einem hochwertigem Weichpolster; tragende Struktur aus desinfizierbaren, leicht zu reinigendem, rostfreiem Material | x
B_5.3 | Kann kopf- oder fußseitig an Universal-OP-Tischplatten mit entsprechender Codierung angebracht werden. | x
A_6 | OP-Tischplattentransporter
A_6.1 | Transporter zum Verfahren der OP-Tischplatten entweder allein oder gemeinsam mit einer mobilen OP-Tischsäule | x
A_6.2 | ausgestattet mit vier leichtgängigen Doppellenkrollen; Durchmesser: mindestens 150 mm | x
A_6.3 | Fußpedal zum Bremsen der vier Räder | x
A_6.4 | Fußpedal für absenkbares 5. Rad | x
A_6.5 | OP-Lagerflächen-Transporter kann beidseitig an die OP-Tischsäule herangefahren werden. | x
A_6.6 | Die OP-Lagerfläche liegt sicherheitsverriegelt auf dem Transporter. | x
A_6.7 | Fußpedal zur Betätigung des Lagerflächen-Übernahme/Übergabevorgangs | x
A_6.8 | Übernahmeeinheit aus desinfektionsmittelbeständigen, leicht zu reinigendem rostfreiem Material | x
A_6.9 | Chassis aus desinfektionsmittelresistentem Material | x
A_6.10 | Transporter ist längs- und querverfahrbar. | x
A_6.11 | Verstellung von Trendelenburg/Antitrendelenburg um +/- 15° mittels geeigneten Schnellverstellungsmechanismus | x
A_6.12 | Höhenverstellung mittels beidseitigem Fußpedal | x
A_6.13 | maximale Belastung: 400 kg | x

## B_KBP
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog
Erfüllung
| Anforderungskriterien Kaufmännische Betriebsparameter (gilt für alle in den Leistungsverzeichnissen enthaltenen Geräte, Komponenten sowie Hard- und Software) | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
Mindest-anforderung
B_1 | Schulungen
B_1.1 | Die Schulungen beinhalten die Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems | x
B_1.2 | Erläuterung aller Routineapplikationen und Übungen zu den Standard-Anwendungstechniken | x
B_1.3 | Kostenfreie, ergänzende Nacheinweisung innerhalb des 1. Betriebsjahres nach Ersteinweisung | x
B_1.4 | Alle Schulungen erfolgen in deutscher Sprache. | x
B_1.5 | Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, die Teilnehmerzahl entsprechend dem Bedarf anzupassen. Mehrkosten können nicht geltend gemacht werden. | x
B_1.6 | Es können online und offline Schulungen mit fachspezifischer Begleitung durchgeführt werden. | x
B_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen
B_2.1 | 24 Monate Gewährleistung | x
B_2.2 | Sämtliche gesetzlichen Prüfungen müssen während der Gewährleistung enthalten sein. | x
B_2.3 | 21 Tage 3% Skonto 30 Tage netto ab Datum des Inbetriebnahmeprotokolls (Lieferscheindatum ist irrelevant) | x
B_2.4 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Inbetriebnahme und Einweisung | x
B_2.5 | Angabe der Lieferzeit (in Wochen) |  |  | x

## C_Preisblatt Hauptangebot
Gesamtkosten Hauptangebot (wertungsrelevant)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Anzahl | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto | Gesamtpreis in netto
1. | OP-Tischplatte |  | 6 | 0 | 0
1. | Kopfplatte |  | 6 | 0 | 0
1. | Obere Rückenplatte |  | 6 | 0 | 0
1. | Beinplatte |  | 6 | 0 | 0
1. | OP-Tischplattentransporter |  | 6 | 0 | 0
| Gesamtkosten netto |  |  |  | 0
| zzgl. 19% MwSt. |  |  |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  |  |  | 0
Gewährleistung 24 Monate
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
#REF!