## A_Allgemeine Anforderungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog |  | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C, ankreuzen! Antwortfelder
Pos. | Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs- kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest- anforderung |  | Gewichtungs- faktor | 1 | 0.5 | 0
A_1 | Allgemeine Informationen und Zulassung
A_1.1 | Bodenmontierte Ein-Ebenen-Kardangiographie-Anlage als C-Bogen-System mit Flachdetektoren und digitaler Bildverarbeitung zum Einsatz im Hybrid-OP für Kardiologie (Angiographien, Koronarangiographien und strukturelle Eingriffe wie MitraClips ) und Gefäßchirurgie |  | x
A_1.4 | Hersteller | [9 empty] | x
A_1.5 | Typ | [9 empty] | x
A_1.6 | Markteinführung des angebotenen Systems | [9 empty] | x
A_1.7 | CE-Zeichen nach MDR (Nachweis beifügen) |  | x
A_1.8 | Datum der ersten CE-Kennzeichnung nach MDR | [9 empty] | x
A_1.9 | Notified Body Nr./ Zulassungsnummer: |  | x | [7 empty] | x
A_1.10 | MDR-Klassifizierung |  | x
A_2 | Allgemeine Anforderungen C-Bogen-System
A_2.1 | Positionierung links-, rechts- und kopfseitig zum Tisch.
A_2.2 | • Zwei Arbeits- und eine Parkposition |  | x
A_2.3 | • integrierter berührungsloser Kollisionsschutz |  | x
A_2.4 | • Speicher für Gerätepositionen und Einstellungen (inkl. C-Bogen und Tisch) |  | x
A_2.5 | Das System muss über die aktuell verfügbaren und auf dem neuesten Stand der Technik beruhenden Softwarepakete, zugeschnitten auf das jeweilige Untersuchungsspektrum, verfügen. |  | x
A_2.6 | Max. mögliche Patientenabdeckung des Systems- ohne Umlagerung des Patienten, in longitudinaler Richtung min. 200 cm | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.7 | Linksseitige Tischgedrehung 25° Position (z. B. für TAVI) und 30° OP-Position (z. B. zur AAA-Behandlung) ohne Patientenumlagerung | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.8 | Abdominelle Position (z. B. für TACE) ohne Patientenumlagerung | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.9 | Rechtsseitige Tischgedrehung z.B. 25° Position bei geschwenktem Tisch bei 30° relativ zur Tisch- u. Patientenlängsachse (z. B. zur Schrittmacher-Implantation) ohne Patientenumlagerung | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.10 | Auf den jeweiligen Raum optimierte Transferpositionen des C-Bogens für einen freien Zugang zum Tisch von allen Seiten für Notfälle mit automatischer Deaktivierung von Tischbewegung, Systembewegung und Strahlung | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.11 | Das Patientenbild wird immer korrekt als “Kopf oben” am Monitor dargestellt, unabhängig von der vertikalen C-Bogendrehung | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.12 | Rechts- und linksseitige Positionierung für Aufnahmen der peripheren Abflussgefäße ohne Umlagern des Patienten | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.13 | Tiefenblende
A_2.14 | drehbare oder verschiebbare Tiefenblende mit integriertem Auffahrschutz. |  | x
A_2.15 | Die Blende muss die richtige Einblendung für alle vorgesehenen Anwendungen und die richtige Filterung für die geringste mögliche Hautdosis im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb erleichtern. |  | x
A_2.16 | Zur Herabsetzung der Äquivalentdosis der Haut und Verbesserung der Strahlenqualität durch Dosisreduktion der weichen Strahlenanteile können spezielle Vorfilter aus Kupfer in den Strahlengang eingebracht werden. |  | x
A_2.17 | • automatisch sowohl während der Durchleuchtung als auch während der Aufnahme, abhängig von der Strahlendurchlässigkeit bzw. der Absorption des Patienten | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.18 | • permanent eingebracht, z.B. über eine feste Zuordnung im Untersuchungsprogramm für einzelne spezielle Untersuchungen. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.19 | Anzahl an Cu-Vorfilterungen für Feinabstufungen (min. 5) | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.20 | Röntgenstrahler
A_2.21 | Sofortige Strahlungsauslösung mit geeigneten Brennflecken für Feindetails und auch lange Interventionen bei jeder Patientengröße. |  | x
A_2.22 | Es dürfen keine Strahlungspausen durch notwendige Röhrenkühlungen auftreten (auch nicht bei langwierigen Prozeduren). |  | x
A_2.23 | Gittergesteuerter 2-Fokus-Röntgenstrahler mit Gittersteuerung im Aufnahme- und Durchleuchtungs-Betrieb. |  | x
A_2.24 | Nennspannung mind. 125 kV, Röhrenschutzgehäuse, Drehanodenröhre mit integrierter thermischer Überwachungseinrichtung und höchster Strahler-Dauerleistung. |  | x
A_2.25 | Hochleistungsröhre mit gepulster Durchleuchtung, geräuschlosem Gleitmetallrillenlager mit mind. 2 unterschiedlichen Fokussierungsstufen |  | x
A_2.26 | Vor-Filterstufe mind. 0,9 mm Cu in mind. 3 Stufen |  | x
A_2.27 | kontinuierliche 1mm Cu Vorfilterung möglich | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.28 | Wärmespeicherkapazität der Strahler-Anode mind. 5 MHU. |  | x
A_2.29 | Abkühlrate der Strahler-Anode mind. 1,5 MHU/min. |  | x
A_2.30 | Falls erforderlich, ist ein Wassertauscher zur Kühlung des Strahlers im Lieferumfang einzukalkulieren. |  | x
A_2.31 | Flachemitter-Technologie mit Fokussierung auf einen kleineren, quadratischen Brennfleck | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.32 | Brennfleckgrößen:
A_2.33 | • Brennfleckgröße kleinster Brennfleck ≤ 0,3 mm (Mikrofokus) | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.34 | Wärmespeicherkapazität der kompletten Strahlereinheit mind. 7 MHU | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.35 | Aktive Ölkühlung in der Anodenwelle | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.36 | Röntgengenerator
A_2.37 | Hochfrequenz-Generator mit min. 100 kW sowie vollintegrierter Systemsteuerung und automatischer Regelung der Strahlungsleistung für alle Durchleuchtungs- und Aufnahmearten. |  | x
A_2.38 | Max. Generatorleistung (IEC 60601-2) mind. 1.000 mA bei mind. 100 kV. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.39 | Max. Generatorleistung (IEC 60601-2) mind. 800 mA bei mind. 125 kV. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.40 | Wechselrichterfrequenz des Generators > 20 kHz | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.41 | Aufnahme und Durchleuchtung mind. 40 bis 125 kV | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.42 | Max. Schaltfrequenz / Pulsfrequenz 100 Pulse/s | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.43 | Min. Schaltfrequenz / Pulsfrequenz 0,5 Pulse/s | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.44 | Max. kontinuierliche Leistung im Durchleuchtungsmodus 3,5 kW | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.45 | Max. Strom im gepulsten Durchleuchtungsmodus im kleinen Fokus 250 mA | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.46 | Flachdetektor-Bildaufnahmesystem
A_2.47 | Hochauflösender, dynamischer Flachdetektor der aktuellen Generation, Diagonale ca. 50 cm |  | x
A_2.48 | Volldigitale Bildkette mit integriertem, abnehmbarem Raster. |  | x
A_2.49 | Erfassung des Dosis-Flächen-Produktes. |  | x
A_2.50 | Mit integriertem Auffahrschutz für steile Angulationen. |  | x
A_2.51 | Kontrastauflösung mit einer Pixelgröße von max. 160 μm über die gesamte Detektorfläche. |  | x
A_2.52 | Ortsauflösung ≥ 2,7 LP/mm |  | x
A_2.53 | Kleinstes Aufnahmefeld ≤ 15 cm (Diagonale) |  | x
A_2.54 | C-Bogen-Bedienung in Detektorgehäuse integriert für Winkel, Höhe, Position und SID | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.55 | Software zur Erkennung und Kompensation von Pixelausfällen | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.56 | Bit-Tiefe 16 Bit | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.57 | max. Ortsauflösung ≥ 3 LP/mm | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.58 | angebotene Detektorgröße (Diagonale in cm) | [9 empty] | x
A_2.59 | Kleinstes Aufnahmefeld des angebotenen Detektors (Diagonale in cm) | [9 empty] | x
A_2.60 | Patientenlagerungstisch
A_2.61 | Bodenmontierter drehbarer Patiententisch mit Teleskopfuß und Bodeneinbauplatte - falls notwendig. |  | x
A_2.62 | Schwimmende und leicht austauschbare Tischplatte, geeignet auch für große (mind. 190 cm) und schwere Patienten (mind. 200 kg), mit zusätzlicher Belastbarkeits-Reserve für Reanimations- Maßnahmen. |  | x
A_2.63 | Tischplatte aus Kohlenstoff oder gleichwertigem Material mit geringer Strahlenabsorption inkl. zur Tischplatte passenden Spezialschaum-Matratze und passendem Bezug. |  | x
A_2.64 | Die Form der Tischplatte soll die größtmögliche Angulationsfreiheit im Thoraxbereich erlauben und sich in Brusthöhe des Patienten verjüngen. |  | x
A_2.65 | An der Tischplatte sollen Vorrichtungen zur Befestigung von Zubehör (Normschienen) sowie Anschlusspaneele für Steuerung und Kontrastmittelinjektor befestigt sein. |  | x
A_2.66 | weitere Eigenschaften:
A_2.67 | • Nutzbare Gesamt-Tischlänge mit Tischplatte mind. 280 cm | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.68 | • Längsverfahrbarkeit der Tischplatte mind. 120 cm | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.69 | • Transversale Verfahrbarkeit mind. 35 cm | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.70 | • Tischdrehung mind. 240° in mehreren Schritten | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.71 | • Metallfreier Tischplattenüberhang mind. 210 cm | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.72 | Tragfähigkeit bei horizontalem Tischsystem min. 250 kg | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.73 | Höhenverstellbereich der Tischplatte (Range) min. 25 cm | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.74 | Die Positionierung kann anstatt motorisch auch manuell erfolgen. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.75 | Halterung/Schiene für EP-Steckplätze, Kabelzuführungen | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.76 | Monitore im Untersuchungs- sowie Schaltraum
A_2.77 | Untersuchungsraum:
A_2.78 | Mind. 8 Megapixel Großbildmonitor mit mind. 55 Zoll sichtbarer Diagonale und mind. 3840 x 2160 Pixel zur parallelen Darstellung von unterschiedlichen Bildquellen mit mind. 16 freien Eingängen für externe Bildquellen. |  | x
A_2.79 | Der Großbildmonitor kann flexibel mit mehreren Bildsignalen geschaltet und belegt werden. |  | x
A_2.80 | Es ist ein diagnosefähiger Displayschutz aus hochwertigem Verbundglas vorhanden, der das Panel des Monitors vor mechanischer Beschädigung und Eindringen von Flüssigkeit auf der Vorderseite schützt. |  | x
A_2.81 | Der diagnosefähige Displayschutz des Großbildmonitors kann bei Beschädigung separat bestellt und vor Ort selbstständig gewechselt werden. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.82 | Der Großbildmonitor muss an einem Deckenwagen an Deckenschienen längs verfahrbar sein. Über Tragarme ist er beidseitig am Tisch positionierbar. Er verfügt über eine Strahlungskontrollleuchte. |  | x
A_2.83 | Der Großbildmonitor kann mind. 215 cm in Längsrichtung verfahren werden. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.84 | Der Großbildmonitor kann mind. 80 cm in der Höhe verstellt werden. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.85 | Das System kann um mind. 300° geschwenkt werden. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.86 | Der Großbildmonitor hat einen Schwenkbereich von mind. 330°. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.87 | Der Großbildmonitor verfügt über mind. 18 freie Eingänge für externe Bildquellen. |  | x
A_2.88 | Der Großbildmonitor kann flexibel mit mehreren Bildsignalen selbstständig durch den Anwender ohne Passwort konfiguriert werden. |  | x
A_2.89 | Der Großbildmonitor verfügt über ein integriertes Bypass- und Backup-Konzept zur Absicherung eines kompletten Displayausfalls durch redundante Auslegung von Komponenten. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.90 | Vom Tisch sind mindestens 12 direkt anwählbare Layouts möglich. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.91 | Zwei weitere Monitore (24") neben bzw. auf der Rückseite des Großbildmonitors zu montieren. |  | x
A_2.92 | Schaltraum:
A_2.93 | Gefordert sind Monitore gemäß Norm DIN 6868-157, 24" als Bedienkonsole für Live- und Referenz- Bilddarstellung sowie zur Systemsteuerung mit Zusammenfassung von mind. 8 verschiedenen Bildquellen oder verschiedenen Computersystemen. |  | x
A_2.94 | Alle Arbeiten können parallel zur Röntgenuntersuchung durchgeführt werden (z.B. können quantitative Messungen während des Röntgenbetriebs durchgeführt werden). Die Ergebnisse einer quantitativen Messung können dem Anwender im Untersuchungsraum durch die MTR im Kontrollraum zur Verfügung gestellt werden (Signalübertragung). |  | x
A_2.95 | Monitore gemäß Pos. A_2.97 als mind. 27"-Version lieferbar (genaue Größe bitte angeben.) | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.96 | zentrales Bildmanagement | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.97 | Bedieneinheiten
A_2.98 | Die Bedienelemente für das C-Bogen-, Tisch- und Bildaufnahmesystem sowie die Steuerung der Bilddarstellung, Bildwiedergabe, Bildverarbeitung und -speicherung sowie die Bedienung der Anwender-und der Analyseprogramme muss durch den Bediener am Patiententisch gesteuert werden können. |  | x
A_2.99 | Die Bedienelemente im Untersuchungsraum sollen platzsparend und weitgehend am Patientenlagerungstisch befestigt sein. |  | x
A_2.100 | Es soll möglich sein, die hauptsächlichen Bedienelemente wahlweise beidseitig an der Tischplatte zu befestigen. |  | x
A_2.101 | Es soll ebenfalls möglich sein, das Bedienteil auf einem Fahrständer zu montieren. |  | x
A_2.102 | Durchleuchtungen, Aufnahmen, automatische Einstellungen in RAO/LAO und die Bedienung der Deckenleuchten im Raum müssen über einen kabellosen Fußschalter möglich sein. |  | x
A_2.103 | Die direkte Anwahl der unterschiedlichen Aufnahmeprogramme muss über ein intuitives Touchscreenmodul oder ähnliches am Tisch möglich sein. |  | x
A_2.104 | Gespeicherte Stativpositionen können über das Touchscreenmodul oder ähnliches abgespeichert und aufgerufen werden. |  | x
A_2.105 | Die Steuerung der Systemgeometrie und Bildgebungseinstellungen (Blenden, Filter usw.) ist über Bedienmodule am Tisch möglich. |  | x
A_2.106 | Der Anwender kann selbstständig den Projektionswinkel einspeichern. |  | x
A_2.107 | Die Stativposition kann auf Basis eines aktuell angezeigten Referenzbildes automatisch aufgerufen werden. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.108 | Bei der automatischen Stativpositionierung werden der Rotationswinkel, der Angulationswinkel, der Fokus-Detektor- Abstand und das Detektorformat automatisch eingestellt. |  | x
A_2.109 | Zweiwege-Sprechanlage für die Sprachkommunikation zwischen Untersuchungs- und Schaltraum (inkl. der zugehörigen Verkabelung und der Gegenstelle im Schaltraum), bestehend aus Mikrofonen und Lautsprechern, Spannungsversorgung über die Angiographieanlage. |  | x
A_2.110 | Es ist möglich, Systemeinstellungen gebündelt durch eine einzige Interaktion des Anwenders abzurufen: Systembewegung, Angulationen, Tisch- und Detektorpositionen, SID, Zoom, Blende, Kollimator, Bildraten, 2D- und 3D-Bildparameter sowie Display-Layouts. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.111 | Es ist möglich die Workflowprogramme für die einzelnen Prozeduren vom Anwender selber am Tisch zu erstellen, zu ändern und zu löschen. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.112 | Der Fußschalter kann so konfiguriert werden, dass zusätzlich zum regulären Aufnahmeprogramm ein zweites Programm, wie z.B. eine Niedrigdosisaufnahme oder ggf. eine 3D-Aufnahme, direkt über einen separaten Fußschalterkontakt ausgelöst werden kann. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.113 | Die Betätigung der Tischbremse ist über den Fußschalter und/oder ein Bedienmodul am Tisch möglich. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.114 | Es ist möglich, alle Funktionen über das tischseitige Bedienmodul zu steuern ohne zusätzliche Fernbedienungen oder separate weitere Touch Displays. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.115 | Digitale Bilderfassung, Bildauswertung und Bildnachbearbeitung
A_2.116 | Rechnersystem(e) zur Steuerung aller für die Bildakquisition, -verarbeitung, -darstellung, -auswertung und -speicherung in Echtzeit erforderlichen Betriebsarten und Techniken. |  | x
A_2.117 | Alle in das System inkludierten PCs müssen mind. über das Betriebssystem Windows 11 verfügen. |  | x
A_2.118 | Bildsystemsoftware mit Bildfrequenzen im Bereich von 0,5-30 B/s. |  | x
A_2.119 | Fluoroskopie und Akquisition in voller Pixelmatrix. Anzeige und Speicherung mit voller Auflösung in originaler Matrix. |  | x
A_2.120 | Digitale Aufnahmetechnik und digitale Subtraktionsangiographie in 1k-Matrix. |  | x
A_2.121 | 2D-Roadmap-Betriebsart, die aus einer DSA-Szene mithilfe der Technik der maximalen Kontrastfüllung eine Gefäßmap erstellt (DSA-Roadmap). |  | x
A_2.122 | Automatische und online ausgeführte Pixelshift-Bearbeitung für genaueste Darstellung von Subtraktionsbildern während Roadmap und DSA. |  | x
A_2.123 | In Bildsystem integriertes Messprogramm zur Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des linken Ventrikels (LV-Analyse). |  | x
A_2.124 | In Bildsystem integriertes, klinisch validiertes Messprogramm zur objektiven, exakten und reproduzierbaren Auswertung von Koronarien (QCA). |  | x
A_2.125 | Software zur verbesserten Darstellung von Stents, auch in Echtzeit. |  | x
A_2.126 | In Bildsystem integriertes wissenschaftliches Messprogramm zur Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des linken Ventrikels (Linksventrikel-Analyse (LVA)) | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.127 | In Bildsystem integriertes, klinisch validiertes Messprogramm zur objektiven, exakten und reproduzierbaren Auswertung von Koronarien (QCA) | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.128 | Flexible Speicherung und Wiedergabe von dynamischen Durchleuchtungs-sequenzen für eine nachträgliche (rekursive) Betrachtung und Dokumentation abhängig von der gewählten Pulsfrequenz. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.129 | Die maximale speicherbare Durchleuchtungsdauer der Durchleuchtungssequenzen im System ist konfigurierbar. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.130 | Es können mindestens 1024 Durchleuchtungsbilder bei 2 MB pro Bild (1k/12 Bit) und max. 30 P/s automatisch gespeichert werden, um potentielle Aufnahmeszenen bei höherer Dosis zu ersetzen. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.131 | Die Stent-Stabilisierung ist auch in Echtzeit in das Angio-System integriert, ohne eine zusätzliche Workstation zu erfordern. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.132 | Die Stentvisualisierung kann in Echtzeit direkt vom tischseitigen System-Bedienmodul aktiviert werden, ohne zusätzlichen separaten Touch-Monitor. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.133 | Bei der Stentvisualisierung sind die Ballonmarker stabilisiert mittig im Bild, während sich das Bild um den Bereich bewegt. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.134 | Bei der Aktivierung des Algorithmus wird eine Region of interest um die Ballonmarker dargestellt und somit der Bereich hochauflösend ausgeleuchtet und aufgehellt, während sich die Marker als auch das umliegende Bild dynamisch mitbewegt. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.135 | DICOM-Funktionen/Schnittstellen
A_2.136 | DICOM-Kommunikation für den Im- und Export von Patienten und Bilddaten, Speicherung und Archivierung. |  | x
A_2.137 | Die typischen DICOM-Funktionen, wie |  | x
A_2.138 | • Bilder Drucken (Multiformat, True-Size- Printing und DICOM-Print) |  | x
A_2.139 | • Versenden von Bildern und Serien zu anderen Workstations (DICOM Send) |  | x
A_2.140 | • Archivieren mit Quittierungsfunktion (Storage) |  | x
A_2.141 | • aus dem Archiv suchen/ lesen/ importieren (Bilder und Serien DICOM-Query, -Retrieve, -Commitment) |  | x
A_2.142 | • Bilder und Serien im DICOM-Format speichern auf CD oder DVD C192 |  | x
A_2.143 | müssen ausgeführt werden können. |  | x
A_2.144 | Alle am System ermittelten Quantifizierungsergebnisse sowie alle Dosisinformationen zu den einzelnen Strahlungsauslösungen können gespeichert und in ein DICOM-Netzwerk versendet werden (DICOM Structured Report). |  | x
A_2.145 | Schnittstelle für Export von Röntgen-Bildern in elektrophysiologische 3D-Mappingsysteme |  | x
A_2.146 | Es können beliebig viele DICOM-Knoten zu externen Systemen konfiguriert werden, ohne separate Beauftragung / Zusatzkosten. |  | x
A_2.147 | Das heißt, es ist eine "Enterprise-Lizenz" für die Geräteanbindung anzubieten. |  | x
A_2.148 | Die DICOM-Bildspeicherung erfolgt in mind. 12 Bit für alle Betriebsarten. |  | x
A_2.149 | Es ist ein DICOM Conformance Statement einzureichen. |  | x
A_2.150 | Der Bilddatentransfer hat gänzlich im Hintergrund zu geschehen und darf keinen Einfluss auf eine zeitgleich stattfindende Durchleuchtung oder Aufnahme haben. |  | x
A_2.151 | Ein lokaler Bildspeicher mit mind. 100.000 Bildern in 1k/12-Bit-Matrix mit einer Größe von 2 MB bzw. 25.000 Bildern in 2k-Matrix mit einer Größe von 8 MB muss im Angebotsumfang enthalten sein. |  | x
A_2.152 | unterstützten DICOM-Bildformate (z. B. Enhanced DICOM, Single Frame) | [9 empty] | x
A_2.153 | Arbeitsplatz Hämodynamik und Elektrophysiologie
A_2.154 | Hämodynamik
A_2.155 | Hämodynamisches Registrier- und Informationssystem: für alle Arten von hämodynamischen Herzkatheterisierungen. |  | x
A_2.156 | Aufzeichnungssystem für alle Arten von hämodynamischen Studien mit integrierter Datenbank für die Speicherung von Patientenuntersuchungen einschließlich Messungen, Kurven, Event Log und hämodynamischem Überwachungsdiagramm. |  | x
A_2.157 | Herzkatheterisierung, Analyse und Datenbankvorgänge müssen gleichzeitig ablaufen. |  | x
A_2.158 | Anschluss an die vorhandene Netzwerk-Infrastruktur (z. B. Ethernet), um Informationen mit externen Systemen gemeinsam nutzen zu können. |  | x
A_2.159 | Das Katheter Labor-Registriersystem muss DICOM Kurvenobjekte unterstützen. |  | x
A_2.160 | Komplette Hämo-Software für alle hämodynamischen Untersuchungen an Kindern / Erwachsenen, Herzuntersuchungen links / rechts, Angio-/ Herzklappenuntersuchungen einschließlich Funktionalität für hämodynamische Berechnungen wie Gradienten, Klappenbereiche, Shunts. |  | x
A_2.161 | Einschließlich: |  | x
A_2.162 | • 4 invasive Drücke, 12-Kanal-EKG, SpO2 und NiBP |  | x
A_2.163 | • Berechnung und Dokumentation aller kardiologischen Parameter wie Vitien, Shunts, Sauerstoffsättigungen, etc. |  | x
A_2.164 | • Dokumentation verbrauchter Materialien. Erstellen kundenspezifischer Befundberichte. |  | x
A_2.165 | • Bidirektionale Kommunikation des angebotenen hämodynamischen Messplatzes mit dem Kard-Angio-System zum Austausch von Patienten- sowie Untersuchungsdaten (DICOM MPPS). |  | x
A_2.166 | • Vollumfängliche Integration des angebotenen hämodynamischen Messplatzes in ein kardiologisches Dokumentationssystem oder KIS mit bidirektionalem Standard- DICOM-Datenaustausch (Patientendaten, Befunde, Leistungen, etc.) auf Basis IHE-konformer Kommunikation. |  | x
A_2.167 | • Patientenregistrierung (Import von demographischen Patientendaten aus dem Krankenhausinformationssystem). |  | x
A_2.168 | • Kundenspezifische und strukturierte Eingabe und Bearbeitung von administrativen Daten wie Katheter und Medikamenten. Dabei muss die Eingabe von ACT, Allergien möglich sein. |  | x
A_2.169 | • Erstellen von verschiedenen Befunden für die im Katheterlabor durchgeführten Untersuchungen. |  | x
A_2.170 | • Gestalten von individuell konfigurierten Befunden durch Dokumentvorlagen mit Ereignissen, Datengruppen, Tabellen und Feldern für die im Katheterlabor durchgeführten Untersuchungen. |  | x
A_2.171 | • Durchführen von Qualitätskontrollen der klinischen Ergebnisse mit Hilfe statistischer Auswertungen. |  | x
A_2.172 | • Konfigurierbarkeit von kompletten Arbeitsabläufen auf die verschiedenen Prozeduren - Workflows. |  | x
A_2.173 | Die Abtastfrequenz des 12-Kanal-EKG beträgt mind. 2.000 Hz. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.174 | Das Messmodul zur Messung des NiBP ist in der Signaleingangsbox integriert. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.175 | Der Sauerstoffsättigungsbereich beträgt 0-100%. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.176 | Das Messmodul zur Messung des SpO2 ist in der Signaleingangsbox integriert. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.177 | Ein Kabel-Starterkit für die Thermodilutionsmethode ist enthalten. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.178 | Das Messmodul zur Messung des Herzzeitvolumens ist in der Signaleingangsbox integriert. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.179 | Die Signaleingangsbox kann in einer Halterung am Untersuchungstisch befestigt werden, um den Fußboden und den Tisch freizuhalten. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.180 | Der gesamte Transfer zu externen kardiologischen Daten-Management-Systemen (CDMS) und/oder kardiologischen Informationssystemen (CIS) wird durch DICOM Worklist und HL7-Schnittstelle unterstützt. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.181 | Das Hämo-System verfügt über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.182 | Elektrophysiologie
A_2.183 | Elektrophysiologisches Registrier- und Informationssystem für alle Arten von elektrophysiologischen Herzkatheterisierungen |  | x
A_2.184 | Aufzeichnungssystem für alle Arten von elektrophysiologischen Studien mit integrierter Datenbank für die Speicherung von Patientenuntersuchungen einschließlich Messungen, Kurven und Event Log. |  | x
A_2.185 | Elektrophysiologische Funktionalitäten: |  | x
A_2.186 | • Mind. 12 IEKG Hochpass-Filter und mind. 6 Tiefpassfilter |  | x
A_2.187 | • Zusätzliche Signalausgänge für Elektrophysiologie: Jede IEKGAbleitung bipolar oder unipolar |  | x
A_2.188 | • Stimulator-Schnittstelle mit min. 4 bipolaren Kanälen |  | x
A_2.189 | • SchnittstelIe zu HF-Ablatoren gängiger Hersteller wie z.B. Medtronic Atakr, Boston Scientific Maestro, Stockert 70, EPShuttle, SmartAblate oder St.Jude IBI 1500 T9/T11 |  | x
A_2.190 | • SchnittstelIe zu Mappingsystem Carto von Biosense Webster |  | x
A_2.191 | • SchnittstelIe zu Mappingsystem Opal (Boston Scientific) |  | x
A_2.192 | • SchnittstelIe zu Mappingsystem Affera (Medtronic) |  | x
A_2.193 | • Zusätzliche Messsoftware zur Bearbeitung, Modifizierung und Nachberechnung von elektrophysiologischen Untersuchungen | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.194 | • Komprimierte Anzeige von EKG-/IEKG-Kurven (Holter-Lizenz) | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.195 | • EKG/IEKG/IBP-Signale können als Rohdaten aus der Hämo- und EP-Anwendung exportiert (auch auf USB-Stick) werden, um weitere wissenschaftliche Analysen der Kurven durchzuführen | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_2.196 | Gerätetechnische Maßnahmen zum Strahlenschutz
A_2.197 | Es müssen alle dem Stand der Technik entsprechenden wirksamen Maßnahmen zur signifikanten Verringerung der Dosis für Patienten und Personal ohne Beeinträchtgung der Bilqualität getroffen werden u.a. Spezialfilter im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb, gepulste Durchleuchtung sowie umfangreiche Maßnahmen der Dosisdokumentation. Bitte ausführliches Dokumentationsmaterial über die in der angebotenen Anlagenkonfiguration enthaltenen Maßnahmen beifügen inkl. der erreichbaren Dosisreduktion. |  | x
A_2.198 | Eine strahlungsfreie Positionierung der Blenden muss möglich sein. |  | x
A_2.199 | Die Blendenlamellen und halbtransparenten Filter müssen auch ohne jegliche Durchleuchtung strahlungsfrei am Monitorstandbild positioniert werden können. |  | x
A_2.200 | Strahlungsfreie Objektrepositionierung durch grafische Anzeige des Röntgen-Zentralstrahls und der Bildkanten im LIH (Last Image Hold). Es muss möglich sein, eine visuell kontrollierte Objektrepositionierung ohne Strahlung durchzuführen. Bei Tischbewegung werden dem LIH als Orientierungspunkte die aktuelle Position des Zentralstrahls und der Bildkanten überlagert. |  | x
A_2.201 | Durchleuchtungssequenzen zur Reduktion der Strahlenexposition müssen gespeichert werden können (loop). |  | x
A_2.202 | Die Belichtungssteuerung basiert auf Bildeindruck anstatt auf Detektoreingangsdosis, um bei steileren Angulationen oder bei korpulenteren Patienten eine Verschlechterung der Bildqualität zu verhindern. | [9 empty] | x
A_2.203 | Die Belichtungssteuerung kV, mA, ms, Kupfervorfilterung und Brennfleckgröße passt sich automatisch an. | [9 empty] | x
A_2.204 | Feste Kupfervorfilterung zur Reduktion der Strahlendosis bei langen Untersuchungszeiten (gemäß Empfehlung der LL HKL, 3. Auflage 2015) | [9 empty] | x
A_2.205 | Die erweiterte Dosisleistungsregelung kann spezifische Materialkontraste, definiert durch das chemische Element (z. B. von Kontrastmittel, Stents, Katheter etc.), für eine optimierte Darstellung explizit berücksichtigen. | [9 empty] | x
A_2.206 | Das Material wird durch das Untersuchungsprogramm explizit parametriert. | [9 empty] | x
A_2.207 | Die Regelung der Röhrenspannung wird abhängig vom darzustellenden Material angepasst. | [9 empty] | x
A_2.208 | Die Regelung der Vorfilterung wird abhängig vom darzustellenden Material angepasst. | [9 empty] | x
A_2.209 | Es gibt materialspezifische Aufnahmeprogramme für Eisen, Tantal, Platin, Jod und CO2 mit optimierten Strahlenspektren, um die Dosis über das systemintegrierte Dosismanagement zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern. | [9 empty] | x
A_2.210 | Die Dosiswerte der Durchleuchtungsprogramme können auch unter Beibehaltung der zeitlichen Auflösung (d.h. bei konstanter Pulsrate) einfach und schnell geändert werden. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.211 | Das System verfügt über eine spezielle Roadmap-Betriebsart, bei der aus einer DSA-Szene eine Gefäßkarte erstellt werden kann, um die Bildqualität gegenüber konventionellen Roadmap-Aufnahmen zu verbessern und dabei gleichzeitig die Strahlendosis und den Kontrastmittelbedarf zu verringern. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.212 | Es ist möglich, die konfigurierbare Roadmap-Maske per Benutzeroberfläche oder Fußschalter zurückzusetzen ohne die Roadmap-Aufnahme zu unterbrechen. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.213 | Das System verfügt über eine auf Echtzeit-Bewegungserkennung und -Bildausgleich basierende automatische Pixelshift-Verarbeitung bei Roadmap und DSA zur Sicherstellung einer optimalen Bildübereinstimmung für die Online-Subtraktion mit mind. 6 Freiheitsgraden. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.214 | Das System verfügt über eine Software zur Unterdrückung von Bewegungsartefakten, wodurch kleine bewegte Gefäße und Führungsdrähte in der Durchleuchtung besser sichtbar gemacht werden können. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.215 | Das System verfügt über eine Software zur Unterdrückung von Bildrauschen. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.216 | Das System verfügt über eine Software zur Kantenanhebung, mit der mit einer Echtzeitanalyse der Bildpunkte die Gefäßkanten kontrastreich dargestellt werden können, ohne das Bildrauschen zu erhöhen. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.217 | Das gemessene Dosisflächenprodukt und die kalkulierte Patienten-Eintrittsdosis können am Monitor angezeigt werden. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.218 | Eine integrierte Messkammer für die Anzeige und Dokumentation der Äquivalentdosis der Haut und des Dosisflächenproduktes ist Standard. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.219 | Ein Niedrigdosis-Akquisitionsprotokoll kann während der Untersuchung direkt mit dem Fußschalter ausgelöst werden. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.220 | Eine spezielle Überwachung der Hauteintrittsdosis unter Berücksichtigung der geometrischen Randbedingungen des Systems (Geräteangulation, Tischposition) ist möglich, um das Risiko für Hautverbrennungen für den Patienten zu reduzieren. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.221 | Es können min. 3 Hauteintrittsdosisgrenzwerte können festgelegt werden. | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.222 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung
A_2.223 | Die angebotene Anlage stellt sicher, dass bei Stromausfall eine vollständige Datensicherung erfolgt, Computer herunterfahren und die Einstellung der OP-Tischplatte in horizontaler Nullstellung gewährleistet ist. Bitte technische Lösung beschreiben. |  | x
A_2.224 | Überbrückungsdauer [s] | [9 empty] | x
A_2.225 | Hinweis: eine ggf. zu liefernde USV muss unter Beachtung der Brandschutzregelungen im Technikraum des Angio-Systems mit installiert werden, d.h. es steht kein separater und klimatisierter Raum für die USV-Anlage zur Verfügung.
A_2.226 | Einbindung Subsysteme
A_2.227 | Eine Kompatibiltät mit Subsystemen muss gewährleistet sein. Die Subsysteme müssen in die Kard-Angiographieanlage integrierbar sein und die Bildgebung (falls vorhanden) auf dem Large-Display dargestellt werden können. |  | x
A_2.228 | Die Integrationsfähigkeit aller nachfolgend genannter Subsysteme muss gewährleistet werden. |  | x
A_2.229 | • Mappingsysteme (Carto Biosense Webster), Opal (Boston Scientific), Ensite (Abbott) und Affera (Medtronic) |  | x
A_2.230 | • OCT Bildgebungsmodalität von Abbott |  | x
A_2.231 | • IVUS-System von Boston Scientific (AVVIGO) |  | x
A_2.232 | • FFR-System (z. B. Volcano IntraSight, Boston Scientific Polaris) |  | x
A_2.233 | • Software für 3D-Funktionalitäten |  | x
A_2.234 | • Messeinheit für Koronarphysiologie/Mikrozirkulationsmessungen |  | x
A_2.235 | • Kontrastmittelinjektoren (Fabrikat Bracco) |  | x
A_2.236 | Eine Festlegung, in welche Anlage welche Subsysteme integriert werden, erfolgt Zuschlagserteilung. | [9 empty] | x
A_2.237 | Die Einbindung der Subsysteme beinhaltet insbesondere die geordnete Verlegung aller notwendigen Versorgungs- und Datenleitungen, die Umzüge und Inbetriebahme der vorhandenen Subsysteme inkl. der technischen und terminlichen Koordination mit den entsprechenden Lieferanten der Subsysteme. Die betreffenden Unternehmen werden nach Auftragserteilung mitgeteilt. |  | x
A_2.238 | Deckenhängender Oberkörperstrahlenschutz (60 x 76 cm mit Lamellen) und OP-Leuchte
A_2.239 | vorhandenes Stativ mit Strahlenschutz wird weiterverwendet, OP-Leuchte demontieren und entsorgen, Lieferung und Montage einer neuen Leuchte an vorhandenem Stativ, Untersuchungsleuchte mit min. Helligkeit von 115.000 Lux, Dimmbereich min. 50 - 100 %, Leuchtfeldgröße Ø ca. 20-30 cm |  | x
A_2.240 | Deckenhängender Oberkörperstrahlenschutz mit OP-Leuchte
A_2.241 | Demontage und Entsorgung der Oberkörperstrahlenschutzscheibe auf der Large-Display-Seite, Neumontage einer ebenso großen Strahlenschutzscheibe (ca. 90 x 80 cm) mit flexiblen Bleilamellen mit gewichtsausgeglichenem Federgelenkarm mit zwei Auslegern für Strahlenschutzscheibe und zusätzlicher Unterschungsleuchte, Montage an vorhandener Schiene / Schwerlastdecke. Untersuchungsleuchte mit min. Helligkeit von 115.000 Lux, Dimmbereich min. 50 - 100 %, Leuchtfeldgröße Ø ca. 20-30 cm |  | x
A_2.242 | Strahlenschutzsscheibe aus Acrylglas mit einem Bleigleichwert von mind. 0,5 mm Pb. |  | x
A_2.243 | Mitzuliefern sind Kabelführungen bzw. Halter zum Nachführen der diversen Kabel beim Verschieben des Laufwagens. |  | x
A_2.244 | Der Tragarm ist um seinen Fixpunkt um 360 Grad drehbar. |  | x
A_2.245 | Der Schlitten ist gegen unbeabsichtigtes Verschieben zu sichern (Bremse etc.). |  | x
A_2.246 | Unterkörperstrahlenschutz
A_2.247 | Zur zweifachen rechts- und linksseitigen Befestigung an der Normgeräteschiene des Patientenlagerungstisches, bestehend aus mehreren überlappenden beweglichen Kunststoffstreifen mit Strahlenschutzeinlage von 0,5 mm Pb, Gesamtbreite min. 60 cm, mit einem zusätzlichen seitlichen Streifen von gleicher Länge und min. 15 cm Breite. Außerdem mit einem leicht abnehmbarem und oberhalb der Befestigungshöhe adaptierbarem Schutzschild mit dem gleichen Bleigleichwert. |  | x
| Summe Punktwerte Allgemeine Anforderungen C-Bogen-System | [7 empty] | 255 | 0
A_3 | Echtzeit-Dosimetrie-System
A_3.1 | Allgemeine Anforderungen
A_3.2 | Echtzeit-Dosimetrie-System zur Messung und Langzeitspeicherung der Streustrahlung im Untersuchungsraum |  | x
A_3.3 | Graphische Darstellung der Dosisraten der verschiedenen Dosimeter auf einem Bildschirm in Echtzeit |  | x
A_3.4 | Software zum Verwalten der Dosimeter, Anzeige und Analyse der Dosisdaten |  | x
A_3.5 | Netzwerkfähig |  | x
A_3.6 | Echtzeit-Dosimeter zur Messung personenbezogen konfigurierbar | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
A_3.7 | Echtzeit-Dosimeter zur Messung und sekundengenauen Protokollierung der Strahlendosis | x |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Summe Punktwerte Echtzeit-Dosimetrie-System | [7 empty] | 5 | 0
| Summe Punktwerte gesamt | [7 empty] | 260 | 0
[9 empty] | 100% | 0%

## B_Anforderungen IT
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog |  | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C, ankreuzen! Antwortfelder
| Anforderungskriterien Schnittstellen, Dokumentation, Analyse | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs- kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest- anforderung |  | Gewichtungs-faktor | 1 | 0.5 | 0
B_1 | Allgemeine Anforderungen an die IT-Sicherheit
B_1.1 | Security-Updates des Clients und Server Betriebssystems werden regelmäßig eingespielt. |  | x
B_1.2 | Die Vorgaben für Datensicherheit des BSI werden/sind berücksichtigt. |  | x
B_1.3 | Es existiert eine BSI-Zertifizierung der Software oder eine vergleichbare Datensicherheits-Zertifizierung. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
B_1.4 | Eine Begleitung einer Risikoanalyse nach DIN ISO 80001 wird unterstützt | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
B_1.5 | DSGVO Konformität bei der Datenspeicherung ist gewährleistet. |  | x
B_1.6 | Die Komponenten sind durch Firewalls geschützt und es erfolgen regelmäßige Updates. Administration und Management sind im Service enthalten. |  | x
B_1.7 | Die Datenkommunikation erfolgt verschlüsselt. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
[9 empty] | 6 | 0
[9 empty] | 100% | 0%

## C_KBP
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C ankreuzen! Antwortfelder
| Anforderungskriterien Kaufmännische Betriebsparameter (gilt für alle in den Leistungsverzeichnissen enthaltenen Geräte, Komponenten sowie Hard- und Software) | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs-kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | Auswertung erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest-anforderung |  | Gewichtungs-faktor | 1 | 0.5 | 0
C_1 | Schulungen
C_1.1 | Einweisungen sind zu dokumentieren, hierzu gehören auch die Unterschriften der eingewiesenen Personen. Das Einweisungsprotokoll ist durch den Auftragnehmer vorzubereiten und zu den jeweiligen Einweisungsterminen mitzubringen. |  | x
C_1.2 | Für die Einführung des Systems können online und offline Schulungen mit fachspezifischer Begleitung durchgeführt werden. |  | x
C_1.3 | Schulungs-Videoanleitungen stehen zur Verfügung. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_1.4 | Alle Videoanleitungen sind mindestens in deutsch und englisch sowie weiteren unterschiedlichen Sprachen verfügbar. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_1.5 | Alle Schulungen erfolgen in deutscher Sprache. |  | x
C_1.6 | Schulung und Einweisung Anwender
C_1.7 | Die Schulungen beinhalten die Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems. |  | x
C_1.8 | Schulungsinhalte sind mind. die Erläuterung der Grundfunktionen des Systems und der anlagenspezifischen Bedienvorgänge, Routineapplikationen und Übungen zu den Standardprozessen, Zusammenwirken der Anlagenkomponenten sowie Verhalten im Störfall |  | x
C_1.9 | In Abstimmung mit dem Auftraggeber sind durch den Auftragnehmer fünf Vor-Ort-Schulungen für die Anwender anzubieten. |  | x
C_1.10 | Prozess-Begleitungen erfolgen bis zur sicheren Anwendung des Systems kostenfrei, maximal jedoch über eine Anzahl von 10 Prozessen. |  | x
C_1.11 | Kostenfreie, ergänzende Nacheinweisung innerhalb des 1. Betriebsjahres nach Ersteinweisung |  | x
C_1.12 | Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, die Teilnehmerzahl entsprechend dem Bedarf anzupassen. Mehrkosten können nicht geltend gemacht werden. |  | x
C_1.13 | Schulung und Einweisung Techniker
C_1.14 | Die Einweisung hat grundsätzlich gemäß MPBetreibV zu erfolgen. |  | x
C_1.15 | Es ist eine getrennte Einweisung der Anwender und des Technikpersonals gefordert. |  | x
C_1.16 | In Abstimmung mit dem Auftraggeber sind durch den Auftragnehmer fünf Vor-Ort-Schulungen für die Techniker anzubieten. Die Technikereinweisung schließt eine Unterweisung in Bedienung, Fehlererkennung und Reparaturen in Absprache mit dem Hersteller ein. |  | x
| Summe Punktwerte Schulungen und Einweisungen | [7 empty] | 4 | 0
C_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen
C_2.1 | Gewährleistung 36 Monate |  | x
C_2.2 | Während der Gewährleistung sind Vollservice-Leistungen enthalten. |  | x
C_2.3 | Sämtliche gesetzlichen Prüfungen müssen während der Gewährleistung enthalten sein. |  | x
C_2.4 | 21 Tage 3% Skonto 30 Tage netto ab Datum des Inbetriebnahmeprotokolls (Lieferscheindatum ist irrelevant) |  | x
C_2.5 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Installation, Inbetriebnahme und Einweisung |  | x
C_2.6 | Lieferzeit von maximal vier Wochen | x |  |  | 4 |  |  |  | 4
C_2.7 | Angabe der Lieferzeit (in Wochen) | [9 empty] | x
| Summe Punktwerte Gewährleistung und Zahlungsbedingungen | [7 empty] | 4 | 0
C_3 | Instandhaltung
C_3.1 | Vollwartungsvertrag nach Ablauf der Gewährleistung
C_3.2 | Laufzeit 7 Jahre nach Ablauf der Gewährleistung |  | x
C_3.3 | Es muss sicher gestellt werden, dass der Hersteller-Service für das System für die Betriebszeit von 10 Jahren gewährleistet ist |  | x
C_3.4 | Verfügbarkeit mobiler Servicetechniker vor Ort beim Kunden (Mo-Fr 7:30-19:00 Uhr) |  | x
C_3.5 | Kosten für Reparaturen inkl. Material, Ersatz- und Verschleißteile und Arbeits- und Reisezeit, ggf. Übernachtungskosten sind mit dem Vertrag abgegolten |  | x
C_3.6 | Es werden ausschließlich Techniker eingesetzt, die explizit auf das angebotene System geschult sind. |  | x
C_3.7 | Herstellerservice für das eingesetzte Betriebssystem für die gesamte Laufzeit des Servicevertrages | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.8 | Regelmäßige Security-Updates für das eingesetzte Betriebssystem für die gesamte Laufzeit des Servicevertrags |  | x
C_3.9 | Ggf. erforderlicher Austausch von Rechnersystemen und Betriebssystem-Upgrades |  | x
C_3.10 | Ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers bei Reparaturen. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.11 | Garantierte Reaktionszeit nach Fehlermeldung innerhalb 24 h | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.12 | Telefonischer (technischer) Support und/oder Online-Support innerhalb der Normalarbeitszeiten (Mo-Fr 7:30-19:00 Uhr) |  | x
C_3.13 | Technischer Support bei der Fehlersuche 24/7 | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.14 | Serviceschulung (Bedienung, Fehlererkennung und -dokumentation) für mind. 2 Mitarbeiter der Medizintechnikabteilung im Rahmen der Inbetriebnahme | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.15 | Wartung nach Herstellervorgabe |  | x
C_3.16 | Regelmäßige Updates auf neueste Produktversion im Zuge der jährlichen Funktionsprüfungen |  | x
C_3.17 | Echtzeit-Fernzugriff auf Systemprotokolle durch den Hersteller (nach Abstimmung mit KH-IT), um Fehler zu identifizieren und zu beheben | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.18 | Unlimitierter Remote-Support | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.19 | Unterstützung durch die Firmentechniker bei der jährlichen Qualitätskontrolle |  | x
C_3.20 | Expressversand für Ersatzteile - innerhalb 24 Stunden nach Bestellung beim Kunden |  | x
C_3.21 | Garantierte Systemverfügbarkeit von mindestens 97% |  | x
| Summe Punktwerte Instandhaltung | [7 empty] | 14 | 0
[9 empty] | 22 | 0
[9 empty] | 100% | 0%

## D_Bauleistungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog |  | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C, ankreuzen! Antwortfelder
| Anforderungskriterien Schnittstellen, Dokumentation, Analyse | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs- kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest- anforderung |  | Gewichtungs-faktor | 1 | 0.5 | 0
D_1 | Allgemeine Anforderungen
D_1.1 | Leistungsumfang – allgemein |  | x
D_1.1.1 | Der Auftragnehmer hat alle zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen vollständig und eigenverantwortlich zu erbringen. Dies umfasst insbesondere: |  | x
D_1.1.2 | Schutz vorhandener Bauteile, Einbauten und angrenzender Bereiche |  | x
D_1.1.3 | Koordination der erforderlichen Gewerke |  | x
D_1.1.4 | Durchführung der Arbeiten unter Berücksichtigung des laufenden Klinikbetriebs |  | x
D_1.1.5 | Einhaltung aller hygienischen Anforderungen (insbesondere gemäß RKI / KRINKO) |  | x
D_1.1.6 | Wiederherstellung sämtlicher durch die Maßnahme betroffenen Oberflächen |  | x
D_1.1.7 | Alle Leistungen sind als schlüsselfertige Gesamtleistung zu erbringen. |  | x
D_2 | Baulich-kosmetische Maßnahmen |  | x
D_2.1 | Malerarbeiten – Wände und Decken |  | x
D_2.1.1 | Nach Durchführung der Demontage- und Einbauarbeiten sind sämtliche betroffenen Oberflächen fachgerecht instand zu setzen und malermäßig zu überarbeiten. Achtung! Die Festmöblierung bleibt unberührt! |  | x
D_2.1.2 | Leistungsumfang: |  | x
D_2.1.3 | Wände: ca. 67 m² |  | x
D_2.1.4 | Decken: ca. 60 m² |  | x
D_2.1.5 | Ausführung: |  | x
D_2.1.6 | Vorbereitung der Untergründe (Reinigung, Spachtelung, Schleifen) |  | x
D_2.1.7 | Ausbesserung von Beschädigungen und Installationsbereichen |  | x
D_2.1.8 | Herstellung glatter, homogener Oberflächen |  | x
D_2.1.9 | Beschichtung mit geeigneten, desinfektionsmittelbeständigen Anstrichsystemen (mind. Nassabriebklasse 1) |  | x
D_2.2 | Türen und Zargen |  | x
D_2.2.1 | Folgende Bauteile sind vollständig malermäßig zu überarbeiten: |  | x
D_2.2.2 | 3 Türblätter (ca. 2,135 × 1,01 m), beidseitig |  | x
D_2.2.3 | 1 Schiebetür (ca. 2,15 × 1,385 m), beidseitig |  | x
D_2.2.4 | Zusätzlich: |  | x
D_2.2.5 | Türzargen vollständig anschleifen und lackieren |  | x
D_2.2.6 | Leistungsumfang: |  | x
D_2.2.7 | Schleifen der Oberflächen |  | x
D_2.2.8 | Grundierung und Lackierung |  | x
D_2.2.9 | Herstellung einer gleichmäßigen, geschlossenen und widerstandsfähigen Oberfläche |  | x
D_2.3 | Fenster |  | x
D_2.3.1 | Fensterrahmen ca. 3,0 × 1,0 m |  | x
D_2.3.2 | Leistungsumfang: |  | x
D_2.3.3 | Schleifen und Ausbesserung |  | x
D_2.3.4 | Neubeschichtung (Lackierung) |  | x
D_2.3.5 | Herstellung einer dauerhaften und optisch einwandfreien Oberfläche |  | x
D_2.4 | Bodenbelagsarbeiten |  | x
D_2.4.1 | Im Zuge der Maßnahme ist der bestehende Bodenbelag vollständig ableitfähig zu erneuern. |  | x
D_2.4.2 | Fläche: ca. 60 m² |  | x
D_2.4.3 | Leistungsumfang: |  | x
D_2.4.4 | Rückbau und fachgerechte Entsorgung des vorhandenen Bodenbelags inkl. Kleberreste und Sockel |  | x
D_2.4.5 | Vorbereitung des Untergrundes (Reinigung, Schleifen, Spachteln, Ebenheit herstellen) |  | x
D_2.4.6 | Lieferung und Verlegung eines neuen ableitfähigen Bodenbelags |  | x
D_2.4.7 | Anforderungen: |  | x
D_2.4.8 | geeignet für medizinisch genutzte Bereiche (Hybrid-OP) |  | x
D_2.4.9 | desinfektionsmittelbeständig gemäß RKI-/KRINKO-Anforderungen |  | x
D_2.4.10 | ableitfähig (ESD) |  | x
D_2.4.11 | fugenarm bzw. verschweißt ausgeführt |  | x
D_2.4.12 | rutschhemmend entsprechend Nutzung |  | x
D_2.4.13 | geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (medizinische Geräte, Fahrverkehr) |  | x
D_2.4.14 | Sockel: |  | x
D_2.4.15 | Herstellung von Stehsockel oder gleichwertigen hygienischen Anschlüssen |  | x
D_2.4.16 | alle Anschlüsse dicht, reinigungsfähig und dauerhaft auszuführen |  | x
D_3 | Besondere Anforderungen |  | x
D_3.1 | Ausführung im Bestand unter laufendem Klinikbetrieb |  | x
D_3.2 | Staubschutzmaßnahmen sind zwingend vorzusehen |  | x
D_3.3 | Verwendung emissionsarmer, für den Krankenhausbereich geeigneter Materialien |  | x
D_3.4 | Abstimmung der Ausführung mit Auftraggeber und Nutzer |  | x
D_3.5 | Einhaltung aller geltenden Normen und anerkannten Regeln der Technik |  | x
D_4 | Zielzustand |  | x
D_4.1 | Nach Abschluss der Arbeiten ist ein optisch einwandfreier, homogener und hygienisch geeigneter Zustand herzustellen, der den Anforderungen eines Hybrid-OP entspricht und eine uneingeschränkte Nutzung ermöglicht. |  | x
D_5 | Unterverteilung (Netzverteiler) für angebotene Anlage (Informationsmaterial beifügen) |  | x
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 100% | 0%

## D_Gesamtpunkte LV
Gesamtpunktzahl Leistungsverzeichnis Anforderungskatalog
Position im LV | Titel | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | %
| A_Allgemeine Anforderungen | 260 | 0 | 0%
A_2 | Summe Punktwerte Allgemeine Anforderungen C-Bogen-System |  | 0
A_3 | Summe Punktwerte Echtzeit-Dosimetrie-System |  | 0
B_1 | B_Anforderungen IT | 6 | 0 | 0%
| Allgemeine Anforderungen an die IT-Sicherheit |  | 0
C_1 | C_Anforderungen Kaufmännische Betriebsparameter | 22 | 0 | 0%
| Schulungen |  | 0
C_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen |  | 0
C_3 | Instandhaltung |  | 0
erreichte Gesamtpunktzahl aus den Leistungsverzeichnissen |  | 288 | 0 | 0%

## E_Preisblatt Instr.u. Verbrauch (hidden)
Kosten Instrumente und Verbrauchsmaterial (wertungsrelevant)
Bieter
Angabe aller für den Betrieb benötigten Verbrauchsmaterialien. Es sind ausschließlich die systembezogenen Komponenten und Produkte preislich zu berücksichtigen. Soweit zusätzlich Produkte von Fremdherstellern benötigt werden, sind diese ergänzend anzugeben.
| Hersteller-Bezeichung | Hersteller-Artikelnummer | Stück pro VE | Anzahl der Einsätze | Preis pro Stück in netto | Preis pro Prozedur
1. | Verbrauchsmaterial |  |  |  |  | 0
1.01 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.02 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.03 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.04 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.05 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.06 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.07 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.08 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.09 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
1.10 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.

## F_Preisblatt Hauptangebot
Gesamtkosten Hauptangebot (wertungsrelevant)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Einzelpreis pro Stück/Einheit netto | Menge | Gesamtpreis netto
A_1.1 | Bodenmontierte Ein-Ebenen-Cardangiographie-Anlage | Summe |  |  |  | 0
A_2 | C-Bogen-System |  |  | 1 | 0
A_2.63 | Patientenlagerungstisch |  |  | 1 | 0
A_2.79 | Monitore im Untersuchungs- sowie Schaltraum |  |  | 1 | 0
A_2.120 | Digitale Bilderfassung, Bildauswertung und Bildnachbearbeitung |  |  | 1 | 0
A_2.140 | DICOM-Funktionen/Schnittstellen |  |  | 1 | 0
A_2.158 | Arbeitsplatz Hämodynamik und Elektrophysiologie |  |  | 1 | 0
A_2.205 | Gerätetechnische Maßnahmen zum Strahlenschutz |  |  | 1 | 0
A_2.231 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 15 kVA |  |  | 1 | 0
A_2.247 | Deckenhängender Oberkörperstrahlenschutz inkl. Untersuchungsleuchte |  |  | 1 | 0
A_2.253 | Unterkörperstrahlenschutz |  |  | 1 | 0
A_3 | Echtzeit-Dosimetrie-System |  |  | 1 | 0
C_1 | Schulungen | Summe |  |  |  | 0
C_1.13 | Schulung und Einweisung Techniker (pro Schulungstag) |  |  | 1 | 0
C_1.6 | Schulung und Einweisung Anwender (pro Schulungstag) |  |  | 2 | 0
D_2 | Baulich-kosmetische Maßnahmen | Summe |  | 1 |  | 0
D_3.1 | Malerarbeiten – Wände und Decken |  |  | 1 | 0
D_3.2 | Türen und Zargen |  |  | 1 | 0
D_3.3 | Fenster |  |  | 1 | 0
D_3.4 | Bodenbelagsarbeiten |  |  | 1 | 0
D_4 | Besondere Anforderungen |  |  | 1 | 0
D_5 | Elektro-Unterverteilung (Netzverteiler) |  |  | 1 | 0
D_6 | Rückkaufangebot für vorhandenen LHKM Siemens Artis Zee floor |  |  | 1 | 0 | 0
| Gesamtkosten netto |  |  |  |  | 0
| zzgl. 19% MwSt. |  |  |  |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  |  |  |  | 0
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.

## G_Preisblatt_Optionen
Optionen (informativ)
Bieter
Position | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell, Art.-Nr. | Gesamtpreis pro Stück/Einheit netto
1 | Anlagenkomponenten
1.1 | Zusätzliche Tischplatte, vom Nutzer ohne Werkzeug vor Ort wechselbar, im Kopf- und Thorax-Bereich möglichst breit, z.B. für Universalanwendungen |  | 0
1.2 | Zusätzliche Tischplatte, vom Nutzer ohne Werkzeug vor Ort wechselbar, möglichst lang, z.B. für Angio-OP oder untere Extremitäten |  | 0
1.3 | Trendelenburg-Tischkippung mit mind. ±15° kopfseitig/fußseitig |  | 0
1.4 | Seitliche Tischkippung mit mind. ±15° lateral |  | 0
2 | Zubehör
2.1 | Armauflage für Patiententisch |  | 0
• beidseitig nutzbare durchleuchtungsfähige Armauflage zur Befestigung am Patientenlagerungstisch
• auch für linksradiale Untersuchungen geeignet
• leicht zu reinigendes Material und desinfizierbarer Überzug
2.2 | Lagerungskissen, Kopf |  | 0
• Lagerungskissen zur Lagerung des Kopfes
• leicht zu reinigendes Material und desinfizierbarer Überzug
2.3 | Lagerungskissen, Keil
• Lagerungskissen in Keilform
• leicht zu reinigendes Material und desinfizierbarer Überzug
2.4 | Infusionsflaschenhalter |  | 0
• Infusionsflaschenhalter mit Flaschenkreuz
• zur Aufnahme von mind. 4 Infusionsbeuteln
• zur Befestigung an der Normgeräteschiene
2.5 | Instrumentenhalter |  | 0
• Ablagetisch als Instrumentenhalter
• zur Befestigung an der Normgeräteschiene
2.6 | Headset-System mit 6 Headsets |  | 0
• leichtes, kabelloses Headset-System für die Kommunikation zwischen HKL und anderen Räumen
• für Betrieb im Krankenhaus zugelassen
• Headset inkl. Akku, Überkopfbügel und Ohrmuschel
• digitale Sprachqualität, PTT-Modus (Gesprächsaufbau durch Tastendruck) und Talk-lock-Modus (Dauergespräch), Lautstärkensteuerung 5-stufig, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
• zentrale Ladestation für min. sechs Headsets
• inkl. allem für den Betrieb notwendigen Zubehör, Inbetriebnahme, Einweisung
2.7 | Ultraschallgerät für Punktionen |  | 0
• Automatische PACS-Integration
• kabelloser Schallkopf mit min. 3 m Reichweite, integrierte Bedienung
• inkl. allem für den Betrieb notwendigen Zubehör, Inbetriebnahme, Einweisung
3 | Vollwartungsvertrag nach Ablauf der Garantie
3.1 | Option Vollwartungsvertrag für 12 Monate laut C_3 Instandhaltung für das 4. Jahr ab Inbetriebnahme |  | 0
3.2 | Option Vollwartungsvertrag für 12 Monate laut C_3 Instandhaltung für das 5. Jahr ab Inbetriebnahme |  | 0
3.3 | Option Vollwartungsvertrag für 12 Monate laut C_3 Instandhaltung für das 6. Jahr ab Inbetriebnahme |  | 0
3.4 | Option Vollwartungsvertrag für 12 Monate laut C_3 Instandhaltung für das 7. Jahr ab Inbetriebnahme |  | 0
3.5 | Option Vollwartungsvertrag für 12 Monate laut C_3 Instandhaltung für das 8. Jahr ab Inbetriebnahme |  | 0
3.6 | Option Vollwartungsvertrag für 12 Monate laut C_3 Instandhaltung für das 9. Jahr ab Inbetriebnahme |  | 0
3.7 | Option Vollwartungsvertrag für 12 Monate laut C_3 Instandhaltung für das 10. Jahr ab Inbetriebnahme |  | 0
3.8 | Weitere lieferbare Optionen (Informationsmaterial beifügen)
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20