## DzV-3039_LV
| Leistungsverzeichnis | Legende der Kriterienarten:
| Ausschreibungs-Nr.: DzV-3075 | M = | Mindestanforderung (Nichterfüllung führt zu Nichtberücksichtigung des Angebots)
|  | I = | Informationskriterium (Die Angabe dient zur Beschreibung und hat keinen Einfluss aus die Wertung
| Ausschreibungstitel: Beschaffung eines Multiplex-PCR-Analysegeräts für das Labor der BG-Klinik Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | W = | Wertungskriterium (Die Angabe fließt in die qualitative Wertung des Angebots ein)
*Bitte beachten Sie, dass die Felder der Spalte D (Reiter "Antwort Bieter:") zwingend ausgefüllt werden müssen!
Pos. | Leistungsbeschreibung | Art Kriterium: | Antwort Bieter*: | Folge für das Angebot | Leistungspunkte (LP) | Hinweis für die Bewertung:
1. | Analytisches System zur molekularen In-vitro-Diagnostik (IVD)
Analytisches System mit Nested-PCR-Technologie oder ein vergleichbares System mit syndromspezifischen Panels zu unterschiedlichen klinischen Fragestellungen für hochsensitive Ergebnisse
1.1. | Allgemeine Angaben |  |  |  |  | siehe Eignungs- und Wertungsgrundlage
a. | Hersteller | I |  | keine
b. | Produktbezeichnung | I |  | keine
c. | Maße (BxHxT) in cm | I |  | keine
d. | Gewicht in kg | I |  | keine
e. | Leistungsaufnahme in W | I |  | keine
f. | Herstellergarantie in Monaten | W |  | 0 | erreichte LP | Mindestanforderung 12 Monate
g. | Verfügbarkeit der Ersatzteile in Jahren | W |  | 0 | erreichte LP | Mindestanforderung 5 Jahre
h. | Aktuell gültige IVDR-Zertifizierung | M |  | nicht erfüllt
i. | Aktuell gültige CE-Zertifizierung | M |  | nicht erfüllt
1.2. | allgemeine technische Spezifikationen
a. | Display mit Touchscreen | M |  | nicht erfüllt
b. | Touchscreen-Technologie | W |  | 0 | erreichte LP
c. | Bildschirmdiagonale in Zoll | W |  | 0 | erreichte LP | Mindestanforderung 7 Zoll (Bitte nur den Wert ohne Einheit eingeben)
d. | Auflösung des Displays in Pixel | I |  | keine
e. | CPU mit Taktung in GHz | I |  | keine
f. | Arbeitsspeicher in GB | W |  | 0 | erreichte LP | Mindestanforderung 8 GB
g. | Festplattenspeicher in GB | W |  | 0 | erreichte LP | Mindestanforderung 256 GB
h. | Betriebssystem | I |  | keine
i. | Barcode-Lesegerät | M |  | nicht erfüllt
j. | Min. 1x Ethernet RJ45 Anschluss | M |  | nicht erfüllt
k. | Min. 2x USB 2.0 Typ -A-Schnittstelle | M |  | nicht erfüllt
l. | Erweiterbarkeit um weitere Analyseplätze | I |  | keine
1.3. | Anforderungen an das PCR-Analysesystem oder ein vergleichbares System
a. | Vollautomatisiertes molekularbiologisches Analyseverfahren auf Basis von Nested-PCR/Multiplex-PCR/Real-Time-PCR oder gleichwertigen Verfahren | M |  | nicht erfüllt
b. | Qualitativer Direktnachweis mehrerer mikrobiologischer Erreger/Erregergruppen aus klinischen Patientenproben | M |  | nicht erfüllt
c. | Maximale Vorbereitungszeit (Hands-on-Time) der Einzelprobe von 3 Minuten | M |  | nicht erfüllt
d. | Vollautomatisierter Ablauf von Probenaufgabe bis Ergebnisbereitstellung | M |  | nicht erfüllt
e. | Max Zeit in Minuten von Probenaufgabe bis zum validierten Ergebnis | M |  | nicht erfüllt |  | max. 90 Minuten bei Meningitis/Enzephalitis max. 60 Minuten bei respiratorischer Diagnostik
f. | Integrierte automatisierte Probenvorbereitung | M |  | nicht erfüllt
g. | Integrierte PCR-Amplifikation ohne manuelle Zwischenschritte | M |  | nicht erfüllt
h. | Automatisierte Detektion und Auswertung der PCR-Produkte | M |  | nicht erfüllt
i. | Vollständig geschlossenes Einweg-Testsystem | M |  | nicht erfüllt
j. | Integrierte Prozess- und Qualitätskontrolle | M |  | nicht erfüllt
k. | Automatisierte Ergenisinterpretation und Befundbereitstellung | M |  | nicht erfüllt
l. | Anzahl der am Markt verfügbaren Panels mit IVDR-Zulassung | I |  | keine
m. | Panel für Meningitis/Enzephalitis | M |  | nicht erfüllt
n. | Panel für Respiratorische Diagnostik | M |  | nicht erfüllt
o. | Panel für Blutkultur-Identifikation | W |  | 0 | erreichte LP
p. | Panel für Gastrointestinale Diagnostik | W |  | 0 | erreichte LP
q. | Panel für Gelenkinfektionen | W |  | 0 | erreichte LP
r. | Panel für Pneumonie | W |  | 0 | erreichte LP
1.4 | Logistik und Lieferung
a. | Lieferzeit in Kalenderwochen angeben | I |  | keine
b. | Lieferung frei Verwendungsstelle (inkl. Transport bis zur innerklinischen Station) | M |  | nicht erfüllt
c. | Vollständige, betriebsbereite und schlüsselfertige Bereitstellung | M |  | nicht erfüllt
d. | Rücknahme und fachgerechte Entsorgung aller Transportverpackungen durch den Bieter | M |  | nicht erfüllt
2. | Schulung und Ersteinweisung
a. | Durchführung einer hersteller- und BetrSichV-konformen Ersteinweisung für mindestens 2 Mitarbeiter des Labors direkt vor Ort im Klinikum. | M |  | nicht erfüllt
b. | Personalisierter Schulungsnachweis nach erfolgter Schulung | M |  | nicht erfüllt
c. | Durchführung aller vom Hersteller vorgeschriebenen Erstprüfungen und Funktionstests | M |  | nicht erfüllt
d. | Bereitstellung von gedruckten Kurzanleitungen sowie digitalen Schulungsvideos/E-Learning-Inhalten. | I |  | keine
3. | Service und Wiederherstellungzeiten
a. | Bereitstellung einer qualifizierten Service-Hotline durch technisch geschultes Personal zur Fehlerferndiagnose | M |  | nicht erfüllt
b. | Kostenfreie deutschsprachige Service- und Störungsannahme; Reaktionszeit maximal 24 Stunden | M |  | nicht erfüllt
d. | Remotegestütze Supportleistung des Bedienpersonals vor Ort zu Behebung von Bedienfehlern und anwenderbedingten Ausfällen | M |  | nicht erfüllt
e. | Bereitstellung eines Service-Technikers am Einsatzort bei nicht erfolgreichem Remote-Support | M |  | nicht erfüllt
f. | Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft innerhalb von max. 3 Werktagen | M |  | nicht erfüllt
g. | Deutschsprachige Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitsunterlagen. | M |  | nicht erfüllt
|  |  |  | 0 | erreichte LP | Maximal zu erreichende Leistungspunkte (LP) = 270 Punkte
Hinweise für die Bieter:
- Alle Positionen in der Spalte D "Antwort der Bieter" müssen ausgefüllt werden.
- Die Spalte E gibt Auskunft über die Zulässigkeit des Angebots bzw. der Angaben für M-Kriterien und die erreichten Punkte für W-Kriterien.
Lieferinformationen:
Anlieferstelle: Zentrallager ukb, Warener Straße 7, 12683 Berlin
Anlieferzeiten: Montage bis Donnerstag 07:00 bis 14:00 Uhr, Freitag 07:00 bis 12:00 Uhr

## DzV-3039_Wertungsbeschreibung
| Leistungsverzeichnis | Legende der Kriterienarten:
| Ausschreibungs-Nr.: DzV-3075 | M = | Mindestanforderung (Nichterfüllung führt zu Nichtberücksichtigung des Angebots)
|  | I = | Informationskriterium (Die Angabe dient zur Beschreibung und hat keinen Einfluss aus die Wertung
| Ausschreibungstitel: Beschaffung eines Multiplex-PCR-Analysegeräts für das Labor der BG-Klinik Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | W = | Wertungskriterium (Die Angabe fließt in die qualitative Wertung des Angebots ein)
*Bitte beachten Sie, dass die Felder der Spalte D (Reiter "Antwort Bieter:") zwingend ausgefüllt werden müssen!
Pos. | Leistungsbeschreibung | Art Kriterium: | Hinweis für die Bewertung:
1. | Analytisches System zur molekularen In-vitro-Diagnostik (IVD)
Analytisches System mit Nested-PCR-Technologie oder ein vergleichbares System mit syndromspezifischen Panels zu unterschiedlichen klinischen Fragestellungen für hochsensitive Ergebnisse
1.1. | Allgemeine Angaben |  | siehe Eignungs- und Wertungsgrundlage
f. | Herstellergarantie in Monaten | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung der Herstellergarantie beträgt 12 Monate. Eine Übererfüllung wird positiv bewertet. Herstellergarantie in Monaten: ab 12 Monaten = 10 Leistungspunkte ab 24 Monaten = 20 Leistungspunkte ab 36 Monaten = 30 Leistungspunkte ab 48 Monaten = 40 Leistungspunkte ab 60 Monaten = 50 Leistungspunkte
g. | Verfügbarkeit der Ersatzteile in Jahren | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen beträgt 5 Jahre. Eine Übererfüllung wird positiv bewertet. Verfügbarkeit von Ersatzteilen in Jahren: ab 5 Jahren = 10 Leistungspunkte ab 6 Jahren = 20 Leistungspunkte ab 7 Jahren = 30 Leistungspunkte ab 8 Jahren = 40 Leistungspunkte ab 9 Jahren = 50 Leistungspunkte ab 10 Jahren = 60 Leistungspunkte
h. | Aktuell gültige IVDR-Zertifizierung | M | Die angebotenen technischen Geräte müssen über eine aktuell gültige IVDR-Kennzeichnung verfügen, damit Sie innerhalb der EU verkauft und genutzt werden dürfen. Es handelt sich somit um eine verpflichtende Mindestanforderung. Eine Nichterfüllung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebots.
i. | Aktuell gültige CE-Zertifizierung | M | Die angebotenen technischen Geräte müssen über eine aktuell gültige CE-Kennzeichnung verfügen, damit Sie innerhalb der EU verkauft und genutzt werden dürfen. Es handelt sich somit um eine verpflichtende Mindestanforderung. Eine Nichterfüllung führt zur Nichtberücksichtigung des Angebots.
1.2. | allgemeine technische Spezifikationen
b. | Touchscreen-Technologie | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Display mit Touchscreen" muss erfüllt sein. Die kapazitive Touchscreen-Technologie wird hierbei aus Gründen der Bedienbarkeit, der Bildqualität und der Langlebigkeit besser bewertet. Touchscreen-Technologie: resistiver Touch = 10 Leistungspunkte kapazitiver Touch = 20 Leistungspunkte
c. | Bildschirmdiagonale in Zoll | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Display mit Touchscreen" muss erfüllt sein. Als Mindestanforderung für die Bildschirmdiagonale des Displays setzt der Auftraggeber 7 Zoll. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, der Bedienbarkeit, der Bildqualität und der Darstellung von Informationen wird eine größere Bildschirmdiagonale besser bewertet. Bildschirmdiagonale in Zoll: ab 7 Zoll = 10 Leistungspunkte ab 9 Zoll = 20 Leistungspunkte ab 10 Zoll = 30 Leistungspunkte
f. | Arbeitsspeicher in GB | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung, für den im Analysegerät verbauten Arbeitsspeicher beträgt 8 GB. Um einen zuverlässigen und flüssigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, legt der Auftraggeber diese Mindestanforderung fest. Eine Übererfüllung wird positiv bewertet. Arbeitsspeicher in GB: 8 GB = 10 Leistungspunkte 16 GB = 20 Leistungspunkte 32 GB = 30 Leistungspunkte über 32 GB = 40 Leistungspunkte
g. | Festplattenspeicher in GB | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung, für den im Analysegerät verbauten Festplattenspeichers beträgt 256 GB. Um einen zuverlässigen und flüssigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, legt der Auftraggeber diese Mindestanforderung fest. Eine Übererfüllung wird positiv bewertet. Festplattenspeicher in GB: 256 GB = 10 Leistungspunkte 516 GB = 20 Leistungspunkte über 516 GB = 30 Leistungspunkte
1.3. | Anforderungen an das PCR-Analysesystem oder ein vergleichbares System
o. | Panel für Blutkultur-Identifikation | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Panel für Meningitis/Enzephalitis" und "Panel für Respiratorische Diagnostik" muss erfüllt sein. Die Verfügbarkeit von weiteren syndromspezifischen Panels wird positiv bewertet.
p. | Panel für Gastrointestinale Diagnostik | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Panel für Meningitis/Enzephalitis" und "Panel für Respiratorische Diagnostik" muss erfüllt sein. Die Verfügbarkeit von weiteren syndromspezifischen Panels wird positiv bewertet.
q. | Panel für Gelenkinfektionen | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Panel für Meningitis/Enzephalitis" und "Panel für Respiratorische Diagnostik" muss erfüllt sein. Die Verfügbarkeit von weiteren syndromspezifischen Panels wird positiv bewertet.
r. | Panel für Pneumonie | W | Die vom Auftraggeber vorgegebene Mindestanforderung "Panel für Meningitis/Enzephalitis" und "Panel für Respiratorische Diagnostik" muss erfüllt sein. Die Verfügbarkeit von weiteren syndromspezifischen Panels wird positiv bewertet.
Hinweise für die Bieter:
- Alle Positionen in der Spalte D "Antwort der Bieter" müssen ausgefüllt werden (Antwortmöglichkeiten über Drop-Down Menü).
- Die Spalte E gibt Auskunft über die Zulässigkeit des Angebots bzw. der Angaben für M-Kriterien und die erreichten Punkte für W-Kriterien.