## LV Miete Variante 1
Leistungsverzeichnis: Vollservice-Mietkonzept für endständige Sterilfilter im medizinischen Bereich (Variante 1) Auftraggeber: KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH - Ein Unternehmen des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Die Punktevergabe erfolgt proportional zum Verhältnis der angebotenen Werte. Der größte Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt nach folgender Formel: Wert= max. zu err. Punkte * angebotener Wert / größter Wert B min: Die Punktevergabe erfolgt proportional zum Verhältnis der angebotenen Werte. Der niedrigste Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt nach folgender Formel: Wert= max. zu err. Punkte / angebotener Wert * größter Wert I: Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil. |  |  |  |  | Ausschreibungsnummer: |  | OV 012-26
Bieter:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters | Preis [€ netto] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Allgemein
A 1. | Gefordert wird ein ganzheitliches Vollservice-Mietkonzept für endständige Sterilfilter im medizinischen Bereich (Duschen und Handwaschbecken) einschließlich Lieferung, Wechselservice, Dokumentation, Entsorgung und Beratung. | ja |  |  | K.O.
A 2. | Besonderen Wert wird auf die rechtssichere Dokumentation und die gesetzlichen bestehenden Hygieneanforderungen /-normen gesetzt. | ja |  |  | K.O.
A 3. | Die angegebene Menge an endständigen Sterilgutfiltern unterliegt Schwankungen. Auch in Zukunft wird die Anzahl Schwankungen durch bauliche Veränderungen unterliegen. Die in den Vergabeunterlagen genannten Mengen stellen keine Zusicherung für die Zukunft dar. Sie begründen außerdem keinerlei Ansprüche des Unternehmens auf ein bestimmtes Auftragsvolumen. Sie basieren auf Hochrechnungen aus der aktuellen Versorgungsform und werden zur preislichen Bewertung der Angebote herangezogen. Die Abrechnung während der Vertragslaufzeit erfolgt auf Grundlage der tatsächlich beauftragten und erbrachten Leistungen zu den im Angebot ausgewiesenen Einheitspreisen. | ja |  |  | K.O.
A 4. | Aktueller Umfang Sterilgutfilter Dusche: 367 Stück siehe "Anlage 1 Hamburg KFE 240919 Sterilfilter Bestand" | ja |  |  | K.O.
A 5. | Aktueller Umfang Sterilgutfilter Handwaschbecken: 345 Stück siehe "Anlage 1 Hamburg KFE 240919 Sterilfilter Bestand" | ja |  |  | K.O.
A 6. | Bei Bedarf sind weitere besondere Entnahmestellen mit geeigneten Filtern auszustatten | ja |  |  | K.O.
A 7. | Die Filter werden dem Auftraggeber für die Dauer der Vertragslaufzeit mietweise zur Verfügung gestellt. | ja |  |  | K.O.
A 8. | Die maximalen Standzeiten der Filter für Handwaschbecken und Duschen müssen durch den Hersteller gemäß den Hinweisen der DVGW twin Nr. 12 und weiterer gesetzlicher und herstellervorgegebener Anforderungen festgelegt werden. In Abhängigkeit des Risikoprofils von Waschbecken und Duschen können sich Anforderungen der Reduktion der maximalen Standzeiten ergeben. Minimale Standzeiten von 2 Wochen sind bei Bedarf umzusetzen | ja |  |  | K.O.
A 9. | Beratende Unterstützung bei Anfragen zu den Filtern vom Gesundheits- und/oder Bezirksamt (ohne zusätzliche Kosten) | ja |  |  | K.O.
A 10. | Beratende Unterstützung bei Hygieneaudits zu den Filtern (ohne zusätzliche Kosten) | ja |  |  | K.O.
A 11. | Die Montage, Installation sowie gegebenenfalls notwendige Umrüstung der Entnahmestellen erfolgen durch den Auftragnehmer. | ja |  |  | K.O.
A 12. | Lieferung der Filter und Adapter | ja |  |  | K.O.
A 13. | Der regelmäßige Wechsel der Filter erfolgt durch den Auftragnehmer entsprechend den herstellerseitigen Vorgaben und den vereinbarten Wechselintervallen. | ja |  |  | K.O.
A 14. | Zu berücksichtigen ist die ggfs. notwendige Umrüstung der Wasserabgabestellen bzw. das Anbringen von Adaptern zum Einsatz der jeweils angebotenen Filters. | ja |  |  | K.O.
A 16. | Die Filter verbleiben während der gesamten Vertragslaufzeit im Eigentum des Auftragnehmers. | ja |  |  | K.O.
A 17. | Nach Vertragsende entfernt der Auftragnehmer sämtliche Mietfilter sowie zugehörige Komponenten auf eigene Kosten | ja |  |  | K.O.
I | Teil I Liefervereinbarung Endständiger Sterilgutfilter
I 1.1 | Liefergegenstand
I 1.1.1 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
I 1.1.2 | Modell Duschbrause mit Standzeit [mehrere Antworten möglich] | Bitte angeben |  |  | I
I 1.1.3 | Modell Handwaschbecken mit Standzeit [mehrere Antworten möglich] | Bitte angeben |  |  | I
I 1.1.4 | Modell Adapter [mehrere Antworten möglich] | Bitte angeben |  |  | I
I 2.1 | Technische Anforderungen
I 2.1.1 | Filterbeständigkeit für den Einsatz bei mind. 60 ºC | ja |  |  | K.O.
I 2.1.2 | Filterbeständigkeit für den Einsatz bei mind. 5 bar | ja |  |  | K.O.
I 2.1.3 | Einzeln verpackte Sterilfilter mit Angabe der Mindesthaltbarkeitsdauer | ja |  |  | K.O.
I 2.1.4 | Nachweis der bakteriellen Retentionsleistung des angebotenen Sterilfilters durch eine Validierung gemäß ASTM F838 oder einer gleichwertigen, international anerkannten Prüfnorm. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.5 | Bakterienrückhalt > 7 log pro cm2 | ja |  |  | K.O.
I 2.1.6 | Nominale Porengröße von 0,2 µm gemäß FDA-Vorgabe | ja |  |  | K.O.
I 2.1.7 | Hygienische Prüfung der Filtermaterialien gem.§ 17 TrinkwV 2001 liegt vor | ja |  |  | K.O.
I 2.1.8 | Adapter zur gezielten Wasserstrahlführung gem. RKI-Empfehlung - definierte, konstruktive Strahlenfürhung zur Vermeidung, dass der Wasserstrahl direkt in den Siphon trifft | ja |  |  | K.O.
I 2.1.9 | Bakteriostatische Eigenschaften des Filtergehäuses gemäß ISO 22196 | ja |  |  | K.O.
I 2.1.10 | Filterbeständigkeit gegenüber gängigen Flächendesinfektionsmitteln | ja |  |  | K.O.
I 2.1.11 | Nachweis, dass keine mikrobiologische Vermehrung auf den wasserberührten Oberflächen erfolgt und keine retrograde Kontamination begünstigt wird. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.12 | Nachweis der Biokompatibilität gemäß DIN EN ISO 10993 | ja |  |  | K.O.
I 2.1.13 | Die Anforderungen gemäß EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) werden erfüllt | ja |  |  | K.O.
I 2.1.14 | Durchflussrate bei 5 bar | Bitte angeben |  | L / Min | I
I 2.1.15 | Haltbarkeit der Filter in Originalverpackung | Bitte angeben |  | Monate | B max | 2
I 2.1.16 | Der Auftragnehmer bestätigt die Beständigkeit gegenüber im Trinkwasser zulässigen Aufbereitungsstoffen und Desinfektionsverfahren. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.17 | Der Auftragnehmer erbringt den Nachweis der herstellerseitigen Prüfung auf Eignung und Dichtheit für jeden Filtertyp. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.18 | Der Auftragnehmer setzt ausschließlich Filter-Modelle ein, sodass 20mm Abstand zwischen höchstmöglichem Wasserstand und Auslauf des Filters eingehalten werden. Dies wird vom Auftragnehmer bei jedem Filterwechsel gewährleistet. Dies schließt ggfs. notwendige Halterungen für Duschbrausen ein. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.19 | Erfüllung der Anforderungen gemäß aktueller DVGW Information twin 12 | ja |  |  | K.O.
I 1.3 | Zubehör
I 1.3.1 | Passende Adapter zu den angebotenen Filtern | ja |  |  | K.O.
I 1.4 | Anforderung an Dokumentation
I 1.4.1 | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers nach DIN EN ISO 13485 in der jeweils gültigen Fassung oder gleichwertig | ja |  |  | K.O.
I 1.4.2 | Geeignete und übersichtliche Gebrauchsanweisung inkl. geeigneter herstellerseitiger Unterlagen zur Unterhaltsreinigung und Desinfektion | ja |  |  | K.O.
I 1.4.3 | Klinische Erprobung der definierten Anwendungsdauer (Produktvalidierung) hinsichtlich des Nicht-Vorhandenseins fakultativ pathogener Keime im Filtrat | ja |  |  | K.O.
I 1.4.4 | CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt, Klasse I | ja |  |  | K.O.
I 1.5 | Nachhaltigkeit
I 1.5.1 | Einsatz von Mehrwegfilter | Bitte angeben |  |  | B | 3
I 1.5.2 | Anzahl Wiederverwendung eines einzelnen Filters | Bitte angeben |  |  | B max | 3
II | Teil 2 Wechselservice Endständiger Sterilgutfilter
II 2.1 | Service
II 2.1.1 | Erreichbarkeit der Servicestellen: Tage und Uhrzeiten angeben | Bitte angeben |  |  | I
II 2.1.2 | Reaktionszeit der Servicetechniker zu den üblichen Betriebszeiten - werktags Montag bis Freitag je 8:00 - 17:00 Uhr | Bitte angeben; max. 24 h |  | Stunden | B min | 3
II 2.1.3 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | Bitte angeben; max. 3 Tage |  | Tage | B min | 2
II 2.1.4 | Anzahl der für den Auftraggeber zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | Bitte angeben |  |  | B max | 2
II 2.1.5 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Vertragsbeginn | bitte angeben; mind. 5 Jahre |  | Jahre | B max | 3
II 2.1.6 | Einsatz von geschultem Personal für endständige Sterilfilter im medizinischen Bereich | ja |  |  | K.O.
II 2.1.7 | Eigenständige Umrüstung bzw. Anbringen von Adaptern an der Wasserentnahmestellen auf die angebotenen Filter (falls notwendig) | ja |  |  | K.O.
II 2.1.8 | Der Auftraggeber legt Wert auf die Beständigkeit der eingesetzten Servicetechniker. Der Auftragnehmer stellt vor Vertragsbeginn dem Auftraggeber das geplante Personal vor und kündigt Personalwechsel frühzeitig an. | ja |  |  | K.O.
II 2.2 | Dokumentation
II 2.2.1 | Wasserstellenmanagement: dazu gehört die Dokumentation der Filterstellen nach Datum, Kostenstelle, Station und Zimmernummer | ja |  |  | K.O.
II 2.2.2 | Gesetzeskonforme Dokumentation | ja |  |  | K.O.
II 2.2.3 | Monatliche Bereitstellung der Dokumentation in PDF und Excel (Austauschlisten) | ja |  |  | K.O.
II 2.2.4 | Individuelle Identifizierbarkeit und Rückverfolgbarkeit des Produktes durch einzelne Seriennummer | ja |  |  | K.O.
II 2.2.5 | Verwendung von Barcodes zur Identifikation | ja |  |  | B | 3
II 2.2.6 | Monatliche Aktualisierung der Zu- und Abgänge | ja |  |  | K.O.
II 2.2.7 | Archivierung der Dokumentation über 5 Jahre | ja |  |  | K.O.
II 2.2.8 | Austauschplan für jedes Jahr für Auftraggeber | ja |  |  | K.O.
II 2.3 | Schulung /Einweisung
II 2.3.1 | Schulung/Einweisung der Anwender/Haustechniker durch einen Mitarbeiter des Herstellers in die Filterbenutzung, -anwendung und den Austausch (ist im Angebotspreis enthalten) | Ja |  |  | K.O.
II 2.3.2 | Anzahl der im Angebot enthaltenen Schulungen/Einweisungen für in die Filterbenutzung, -anwendung und den Austausch | Bitte angeben, mind. 1 |  |  | I
II 2.3.3 | Es stehen eLearning-Module zur Verfügung | Bitte angeben |  |  | I
II 2.3.4 | Welche Aufgaben können nach erfolgter Schulung/Einweisung ausgeführt werden? | Bitte angeben |  |  | I
II 2.3.5 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache (digital) verfügbar | Ja |  |  | K.O.
II 2.3.6 | Sichtbare Dokumentation Ein- und Ausbaudatum am Filter (erkennbar für Nutzer:innen und Stationspersonal) | ja |  |  | K.O.
II 2.3.7 | Bestätigung herstellerkonformer Wechsel und Dichtsitz für jeden Filter | ja |  |  | K.O.
II 2.4 | Sonstiges
II 2.4.1 | Einrichtung und Betrieb eines Konsignationslagers vor Ort zur Sicherstellung des Filterwechsels und der Versorgungssicherheit. | Ja |  |  | K.O.
|  |  |  | max. mögliche Gesamt-Punktzahl: |  | 21

## LV Kauf Variante 2
Leistungsverzeichnis: Vollservice-Konzept für endständige Sterilfilter im medizinischen Bereich (Variante 2) Auftraggeber: KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH - Ein Unternehmen des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Die Punktevergabe erfolgt proportional zum Verhältnis der angebotenen Werte. Der größte Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt nach folgender Formel: Wert= max. zu err. Punkte * angebotener Wert / größter Wert B min: Die Punktevergabe erfolgt proportional zum Verhältnis der angebotenen Werte. Der niedrigste Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt nach folgender Formel: Wert= max. zu err. Punkte / angebotener Wert * größter Wert I: Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil. |  |  |  |  | Ausschreibungsnummer: |  | OV 012-26
Bieter:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters | Preis [€ netto] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Allgemein
A 1. | Gefordert wird ein ganzheitliches Vollservice-Konzept für endständige Sterilfilter im medizinischen Bereich (Duschen und Handwaschbecken). Die Filter werden durch den Auftraggeber erworben. Der Leistungsumfang umfasst Lieferung, Wechselservice, Dokumentation, Entsorgung und Beratung. | ja |  |  | K.O.
A 2. | Besonderen Wert wird auf die rechtssichere Dokumentation und die gesetzlichen bestehenden Hygieneanforderungen /-normen gesetzt. | ja |  |  | K.O.
A 3. | Die angegebene Menge an endständigen Sterilgutfiltern unterliegt Schwankungen. Auch in Zukunft wird die Anzahl Schwankungen durch bauliche Veränderungen unterliegen. Die in den Vergabeunterlagen genannten Mengen stellen keine Zusicherung für die Zukunft dar. Sie begründen außerdem keinerlei Ansprüche des Unternehmens auf ein bestimmtes Auftragsvolumen. Sie basieren auf Hochrechnungen aus der aktuellen Versorgungsform und werden zur preislichen Bewertung der Angebote herangezogen. Die Abrechnung während der Vertragslaufzeit erfolgt auf Grundlage der tatsächlich beauftragten und erbrachten Leistungen zu den im Angebot ausgewiesenen Einheitspreisen. | ja |  |  | K.O.
A 4. | Aktueller Umfang Sterilgutfilter Dusche: 367 Stück siehe "Anlage 1 Hamburg KFE 240919 Sterilfilter Bestand" | ja |  |  | K.O.
A 5. | Aktueller Umfang Sterilgutfilter Handwaschbecken: 345 Stück siehe "Anlage 1 Hamburg KFE 240919 Sterilfilter Bestand" | ja |  |  | K.O.
A 6. | Bei Bedarf sind weitere besondere Entnahmestellen mit geeigneten Filtern auszustatten | ja |  |  | K.O.
A 7. | Die Filter gehen mit Lieferung in das Eigentum des Auftraggebers über. | ja |  |  | K.O.
A 8. | Die maximalen Standzeiten der Filter für Handwaschbecken und Duschen müssen durch den Hersteller gemäß den Hinweisen der DVGW twin Nr. 12 und weiterer gesetzlicher und herstellervorgegebener Anforderungen festgelegt werden. In Abhängigkeit des Risikoprofils von Waschbecken und Duschen können sich Anforderungen der Reduktion der maximalen Standzeiten ergeben. Minimale Standzeiten von 2 Wochen sind bei Bedarf umzusetzen | ja |  |  | K.O.
A 9. | Beratende Unterstützung bei Anfragen zu den Filtern vom Gesundheits- und/oder Bezirksamt (ohne zusätzliche Kosten) | ja |  |  | K.O.
A 10. | Beratende Unterstützung bei Hygieneaudits zu den Filtern (ohne zusätzliche Kosten) | ja |  |  | K.O.
A 11. | Die Montage, Installation sowie gegebenenfalls notwendige Umrüstung der Entnahmestellen erfolgen durch den Auftragnehmer. | ja |  |  | K.O.
A 12. | Lieferung der Filter und Adapter | ja |  |  | K.O.
A 13. | Der regelmäßige Wechsel der Filter erfolgt durch den Auftragnehmer entsprechend den herstellerseitigen Vorgaben und den vereinbarten Wechselintervallen. | ja |  |  | K.O.
A 14. | Zu berücksichtigen ist die ggfs. notwendige Umrüstung der Wasserabgabestellen bzw. das Anbringen von Adaptern zum Einsatz der jeweils angebotenen Filters. | ja |  |  | K.O.
A 16. | Die Filter gehen mit Lieferung in das Eigentum des Auftraggebers über. | ja |  |  | K.O.
A 17. | Der Auftragnehmer übernimmt unabhängig von den Eigentumsverhältnissen den vereinbarten Wechselservice während der Vertragslaufzeit. | ja |  |  | K.O.
I | Teil I Liefervereinbarung Endständiger Sterilgutfilter
I 1.1 | Liefergegenstand
I 1.1.1 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
I 1.1.2 | Modell Duschbrause mit Standzeit [mehrere Antworten möglich] | Bitte angeben |  |  | I
I 1.1.3 | Modell Handwaschbecken mit Standzeit [mehrere Antworten möglich] | Bitte angeben |  |  | I
I 1.1.4 | Modell Adapter [mehrere Antworten möglich] | Bitte angeben |  |  | I
I 2.1 | Technische Anforderungen
I 2.1.1 | Filterbeständigkeit für den Einsatz bei mind. 60 ºC | ja |  |  | K.O.
I 2.1.2 | Filterbeständigkeit für den Einsatz bei mind. 5 bar | ja |  |  | K.O.
I 2.1.3 | Einzeln verpackte Sterilfilter mit Angabe der Mindesthaltbarkeitsdauer | ja |  |  | K.O.
I 2.1.4 | Nachweis der bakteriellen Retentionsleistung des angebotenen Sterilfilters durch eine Validierung gemäß ASTM F838 oder einer gleichwertigen, international anerkannten Prüfnorm. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.5 | Bakterienrückhalt > 7 log pro cm2 | ja |  |  | K.O.
I 2.1.6 | Nominale Porengröße von 0,2 µm gemäß FDA-Vorgabe | ja |  |  | K.O.
I 2.1.7 | Hygienische Prüfung der Filtermaterialien gem.§ 17 TrinkwV 2001 liegt vor | ja |  |  | K.O.
I 2.1.8 | Adapter zur gezielten Wasserstrahlführung gem. RKI-Empfehlung - definierte, konstruktive Strahlenfürhung zur Vermeidung, dass der Wasserstrahl direkt in den Siphon trifft | ja |  |  | K.O.
I 2.1.9 | Bakteriostatische Eigenschaften des Filtergehäuses gemäß ISO 22196 | ja |  |  | K.O.
I 2.1.10 | Filterbeständigkeit gegenüber gängigen Flächendesinfektionsmitteln | ja |  |  | K.O.
I 2.1.11 | Nachweis, dass keine mikrobiologische Vermehrung auf den wasserberührten Oberflächen erfolgt und keine retrograde Kontamination begünstigt wird. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.12 | Nachweis der Biokompatibilität gemäß DIN EN ISO 10993 | ja |  |  | K.O.
I 2.1.13 | Die Anforderungen gemäß EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) werden erfüllt | ja |  |  | K.O.
I 2.1.14 | Durchflussrate bei 5 bar | Bitte angeben |  | L / Min | I
I 2.1.15 | Haltbarkeit der Filter in Originalverpackung | Bitte angeben |  | Monate | B max | 2
I 2.1.16 | Der Auftragnehmer bestätigt die Beständigkeit gegenüber im Trinkwasser zulässigen Aufbereitungsstoffen und Desinfektionsverfahren. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.17 | Der Auftragnehmer erbringt den Nachweis der herstellerseitigen Prüfung auf Eignung und Dichtheit für jeden Filtertyp. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.18 | Der Auftragnehmer setzt ausschließlich Filter-Modelle ein, sodass 20mm Abstand zwischen höchstmöglichem Wasserstand und Auslauf des Filters eingehalten werden. Dies wird vom Auftragnehmer bei jedem Filterwechsel gewährleistet. Dies schließt ggfs. notwendige Halterungen für Duschbrausen ein. | ja |  |  | K.O.
I 2.1.19 | Erfüllung der Anforderungen gemäß aktueller DVGW Information twin 12 | ja |  |  | K.O.
I 1.3 | Zubehör
I 1.3.1 | Passende Adapter zu den angebotenen Filtern | ja |  |  | K.O.
I 1.4 | Anforderung an Dokumentation
I 1.4.1 | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers nach DIN EN ISO 13485 in der jeweils gültigen Fassung oder gleichwertig | ja |  |  | K.O.
I 1.4.2 | Geeignete und übersichtliche Gebrauchsanweisung inkl. geeigneter herstellerseitiger Unterlagen zur Unterhaltsreinigung und Desinfektion | ja |  |  | K.O.
I 1.4.3 | Klinische Erprobung der definierten Anwendungsdauer (Produktvalidierung) hinsichtlich des Nicht-Vorhandenseins fakultativ pathogener Keime im Filtrat | ja |  |  | K.O.
I 1.4.4 | CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt, Klasse I | ja |  |  | K.O.
I 1.5 | Nachhaltigkeit
I 1.5.1 | Einsatz von Mehrwegfilter | Bitte angeben |  |  | B | 3
I 1.5.2 | Anzahl Wiederverwendung eines einzelnen Filters | Bitte angeben |  |  | B max | 3
II | Teil 2 Wechselservice Endständiger Sterilgutfilter
II 2.1 | Service
II 2.1.1 | Erreichbarkeit der Servicestellen: Tage und Uhrzeiten angeben | Bitte angeben |  |  | I
II 2.1.2 | Reaktionszeit der Servicetechniker zu den üblichen Betriebszeiten - werktags Montag bis Freitag je 8:00 - 17:00 Uhr | Bitte angeben; max. 24 h |  | Stunden | B min | 3
II 2.1.3 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | Bitte angeben; max. 3 Tage |  | Tage | B min | 2
II 2.1.4 | Anzahl der für den Auftraggeber zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | Bitte angeben |  |  | B max | 2
II 2.1.5 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Vertragsbeginn | bitte angeben; mind. 5 Jahre |  | Jahre | B max | 3
II 2.1.6 | Einsatz von geschultem Personal für endständige Sterilfilter im medizinischen Bereich | ja |  |  | K.O.
II 2.1.7 | Eigenständige Umrüstung bzw. Anbringen von Adaptern an der Wasserentnahmestellen auf die angebotenen Filter (falls notwendig) | ja |  |  | K.O.
II 2.1.8 | Der Auftraggeber legt Wert auf die Beständigkeit der eingesetzten Servicetechniker. Der Auftragnehmer stellt vor Vertragsbeginn dem Auftraggeber das geplante Personal vor und kündigt Personalwechsel frühzeitig an. | ja |  |  | K.O.
II 2.2 | Dokumentation
II 2.2.1 | Wasserstellenmanagement: dazu gehört die Dokumentation der Filterstellen nach Datum, Kostenstelle, Station und Zimmernummer | ja |  |  | K.O.
II 2.2.2 | Gesetzeskonforme Dokumentation | ja |  |  | K.O.
II 2.2.3 | Monatliche Bereitstellung der Dokumentation in PDF und Excel (Austauschlisten) | ja |  |  | K.O.
II 2.2.4 | Individuelle Identifizierbarkeit und Rückverfolgbarkeit des Produktes durch einzelne Seriennummer | ja |  |  | K.O.
II 2.2.5 | Verwendung von Barcodes zur Identifikation | ja |  |  | B | 3
II 2.2.6 | Monatliche Aktualisierung der Zu- und Abgänge | ja |  |  | K.O.
II 2.2.7 | Archivierung der Dokumentation über 5 Jahre | ja |  |  | K.O.
II 2.2.8 | Austauschplan für jedes Jahr für Auftraggeber | ja |  |  | K.O.
II 2.3 | Schulung /Einweisung
II 2.3.1 | Schulung/Einweisung der Anwender/Haustechniker durch einen Mitarbeiter des Herstellers in die Filterbenutzung, -anwendung und den Austausch (ist im Angebotspreis enthalten) | Ja |  |  | K.O.
II 2.3.2 | Anzahl der im Angebot enthaltenen Schulungen/Einweisungen für in die Filterbenutzung, -anwendung und den Austausch | Bitte angeben, mind. 1 |  |  | I
II 2.3.3 | Es stehen eLearning-Module zur Verfügung | Bitte angeben |  |  | I
II 2.3.4 | Welche Aufgaben können nach erfolgter Schulung/Einweisung ausgeführt werden? | Bitte angeben |  |  | I
II 2.3.5 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache (digital) verfügbar | Ja |  |  | K.O.
II 2.3.6 | Sichtbare Dokumentation Ein- und Ausbaudatum am Filter (erkennbar für Nutzer:innen und Stationspersonal) | ja |  |  | K.O.
II 2.3.7 | Bestätigung herstellerkonformer Wechsel und Dichtsitz für jeden Filter | ja |  |  | K.O.
II 2.4 | Sonstiges
II 2.4.1 | Einrichtung und Betrieb eines Konsignationslagers vor Ort zur Sicherstellung des Filterwechsels und der Versorgungssicherheit. | Ja |  |  | K.O.
|  |  |  | max. mögliche Gesamt-Punktzahl: |  | 21

## Preisblatt Variante 1
Preisblatt - Vollservice-Mietkonzept für endständige Sterilfilter im medizinischen Bereich (Variante 1)
Auftraggeber: KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH - Ein Unternehmen des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Pos. | Leistung | Einheit | Einzelpreis | Wertungsmenge | Gesamtpreis
1 | Endständiger Sterilfilter für Handwaschbecken | Stückpreis pro Intervall (2-wöchiger Austausch) |  | 33120 | 0
2 | Vollservice Endständiger Sterilfilter für Handwaschbecken | Stückpreis |  | 33120 | 0
3 | Endständiger Sterilfilter für Duschen | Stückpreis pro Intervall (2-wöchiger Austausch) |  | 35200 | 0
4 | Vollservice Endständiger Sterilfilter für Duschen | Stückpreis |  | 35200 | 0
5 | Adapter und notwendige Anschlusskomponenten | Stückpreis |  | 710 | 0
6 | Einmalige Erstinstallation aller Filterstellen | Pauschale |  | 1 | 0
|  |  |  | Summe Gesamtpreis | 0
Legende:
1 | vom Bieter auszufüllen
2 | alle Preise in netto
3 | In Position 2 und 4 sind jeweils enthalten: Bereitstellung der Filter Miete der Filter Lagerhaltung Lieferung Wechselservice Dokumentation Entsorgung Schulung Hygienische Beratung An- und Abfahrt
4 | Gesamtpreis= Einzelpreis x Wertungsmenge
5 | Die im Preisblatt angegebenen Wertungsmengen dienen ausschließlich der Angebotswertung und stellen keine Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers dar. Die Vergütung erfolgt auf Basis der tatsächlich beauftragten und erbrachten Leistungen zu den vom Auftragnehmer angebotenen Einheitspreisen.
6 | Die Wertungsmengen orientieren sich an einer Laufzeit von 4 Jahren

## Preisblatt Variante 2
Preisblatt - Vollservice-Konzept für endständige Sterilfilter im medizinischen Bereich (Variante 2)
Auftraggeber: KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH - Ein Unternehmen des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Pos. | Leistung | Einheit | Einzelpreis | Wertungsmenge | Gesamtpreis
1 | Endständiger Sterilfilter für Handwaschbecken | Stückpreis |  | 33120 | 0
2 | Vollservice Endständiger Sterilfilter für Handwaschbecken | Stückpreis |  | 33120 | 0
3 | Endständiger Sterilfilter für Duschen | Stückpreis |  | 35200 | 0
4 | Vollservice Endständiger Sterilfilter für Duschen | Stückpreis |  | 35200 | 0
5 | Adapter und notwendige Anschlusskomponenten | Stückpreis |  | 710 | 0
6 | Einmalige Erstinstallation aller Filterstellen | Pauschale |  | 1 | 0
|  |  |  | Summe Gesamtpreis | 0
Legende:
1 | vom Bieter auszufüllen
2 | alle Preise in netto
3 | In Position 2 und 4 sind jeweils enthalten: Lieferung der Filter Eigentumsübergang an den Auftraggeber Lagerhaltung Wechselservice Dokumentation Entsorgung Schulung Hygienische Beratung An- und Abfahrt
4 | Gesamtpreis= Einzelpreis x Wertungsmenge
5 | Die im Preisblatt angegebenen Wertungsmengen dienen ausschließlich der Angebotswertung und stellen keine Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers dar. Die Vergütung erfolgt auf Basis der tatsächlich beauftragten und erbrachten Leistungen zu den vom Auftragnehmer angebotenen Einheitspreisen.
6 | Die Wertungsmengen orientieren sich an einer Laufzeit von 4 Jahren