## Leistungsverzeichnis
Ausfüllhinweise zum Leistungsverzeichnis
Die Leistungsanforderungen diese Leistungsverzeichnisses sind den folgenden Kriterienarten zugeordet: - Ausschlusskriterien (Kennzeichnung A); es handelt sich um Mindestanforderungen, deren Nichterfüllung zum Angebotsausschluss führt - Bewerungskriterien (Kennzeichnung B); die Erfüllung/Nichterfüllung fließen in die Angebotsbewertung ein. Fehlende Angaben führen zu Bewertungsabschlägen Vom Bieter sind grundsätzlich alle markierten und freigegeben Felder auszufüllen. Gelb hinterlegte Felder sind Pflichtfelder, bei denen fehlende Angaben/Eintragungen zum Angebotsausschluss führen. Grau hinterlegte Felder sind ebenfalls auszufüllen, fehlende Eintragung führt jedoch nicht zum Ausschluss des Angebotes. Die freigegebenen Felder in Spalte E bieten die möglichkeit der Antwort auf die Leistungsanforderung in Form von Erläuterungen, Beschreibungen usw. als Freitext. Umfangreichere Informationen können auf gesonderter Anlage übermittelt werden, zu der ein eindeutiger Bezug in Spalte E sowie auf der Anlage herzustellen ist. Zusätzlich zu Ihren Eintragungen darf dem Angebot aussagekräftiges Text- und Bildmaterial zur angebotenen Leistung beigefügt werden (bspw. Broschüren, Datenblätter, etc), ggf. ist darauf in Spalte E zu verweisen.
Grundsätzliche Angaben zum angebotenen System:
Hersteller
Hersteller Typbezeichnung / Typennummer
Ggf. Bezeichnung der Ausführung
Lfd. Nr. | Leistungsanforderungen (konkrete Vorgaben oder Abfragen zur ausgeschriebenen Leistung) | Art des Kriteriums | Antwort zur Leistungsanforderung: ja = Erfüllung nein = Nichterfüllung | Antwort zur Leistungsanforderung (Antwort, Erläuterungen, Beschreibungen, Fundstellen in beigefügten Unterlagen)
1. Allgemeine Anforderungen an die Systemkombination (Gefriertrocknungsanlage + Rotations-Vakuum-Konzentrator)
1 | Die angebotene Leistung umfasst eine kombinierte Anlage bestehend aus einem Rotations-Vakuum-Konzentrator (RVC) und einer Gefriertrocknungsanlage, die gemeinsam betrieben werden können. | A
2 | Bitte beschreiben Sie, wie die Kombination beider Geräte realisiert wird und welche Betriebsmodi möglich sind (z. B. RVC mit Kühlfalle, Gefriertrocknung separat). | B
3 | Die Anlage ist für zwei Betriebsfälle einsetzbar: 1. RVC mit der Gefriertrocknungsanlage als Kühlfalle für Lösungsmittel (insbesondere Hexan), 2. Gefriertrocknungsanlage als eigenständige Anlage für wässrige Proben. | A
4 | Bitte beschreiben Sie die Umschaltmöglichkeit zwischen den beiden Betriebsfällen (Zeitaufwand, manuelle/ automatische Umschaltung, erforderliche Umbauten). | B
5 | Die Stromanschlüsse aller strombeziehenden Bauteile sind für ~230 V, 50 Hz (Standardnetzspannung Deutschland) ausgelegt. | A
2. Spezielle Anforderungen an den Rotations-Vakuum-Konzentrator (RVC)
6 | Rotations-Vakuum-Konzentrator in Tischausführung. | A
7 | Rotorraum aus korrosionsbeständigem, lösungsmittelbeständigem Werkstoff (z. B. Edelstahl). | A
8 | Der Antrieb ist so ausgeführt, dass ein sicherer Betrieb bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet ist und eine unkontrollierte Freisetzung von Lösungsmitteldämpfen vermieden wird. | A
9 | Bitte beschreiben Sie die konstruktive Umsetzung des Antriebs und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen. | B
10 | Bedienfreundliche Anlagensteuerung mit digitaler Anzeige, Vorwahl von Heiztemperatur und Zeit möglich. | A
11 | Digitale Vakuumnanzeige des Soll- und Ist-Wertes. | A
12 | Vakuummessbereich mindestens von 1.000 bis 0,1 mbar. | A
13 | Bitte konkretisieren Sie den genauen Vakuummessbereich und die Auflösung der Vakuumnanzeige. | B
14 | Ist die Vakuummesssonde universell einsetzbar für hoch- und niedrigsiedende Lösungsmittel? Bitte erläutern Sie die Einsatzmöglichkeiten. | B
15 | Ein lösungsmittelbeständiges Absperrventil ist vorhanden, um den kontinuierlichen Betrieb des RVC ohne Abschalten der Vakuumpumpe zu ermöglichen. | A
16 | Bitte beschreiben Sie das Absperrventil im Detail (u.a. Material, Flanschanschlüsse, elektrischer Anschluss). | B
17 | Eine Vakuummesssonde mit Verbindungselementen, Anschlusskabel, Spann-/Zentrierringen sowie Anschlussbogen sind im Lieferumfang enthalten. | A
18 | Bitte beschreiben Sie die integrierte Messschaltung und den Anschluss an die Anlagensteuerung. | B
19 | Bitte geben Sie die maximale Heiztemperatur und die Heizleistung an. | B
20 | 1 Rotor für 24 x 10 ml Gefäße enthalten. | A
21 | 1 Rotor für 36 x 1,5 bis 2,2 ml Reaktionsgefäße enthalten. | A
22 | Bitte geben Sie die genauen Gefäßabmessungen und das Gesamtfassungsvermögen dieser Rotoren an. | B
23 | Bitte geben Sie an, ob weitere Rotortypen optional erhältlich sind und fügen Sie ggf. entsprechendes Informationsmaterial bei. | B
24 | Bitte geben Sie den maximalen Drehzahlbereich der Rotoren an. | B
3. Spezielle Anforderungen an die Gefriertrocknungsanlage
25 | Gefriertrocknungsanlage in Tischausführung, luftgekühlt, 230 V / 50 Hz. | A
26 | Ebenfalls einsetzbar als Kühlfalle für Rotations-Vakuum-Konzentratoren. | A
27 | Bitte geben Sie die Art der Kühlung und die Kälteleistung an. | B
28 | Einsatz umweltfreundlicher und zukunftssicherer natürlicher Kältemittel ohne nennenswertes Ozonabbau- bzw. Treibhauspotential. | A
29 | Bitte geben Sie das verwendete Kältemittel an und erläutern Sie dessen Umweltverträglichkeit (ODP, GWP). | B
30 | Eiskondensator, Eiskondensatorkammer und Abtauwasserventil aus korrosionsbeständigen, für den vorgesehenen Betrieb geeigneten Werkstoffen. | A
31 | Bitte geben Sie Details zu den Werkstoffen des Eiskondensators, der Eiskondensatorkammer und dem Abtauwasserventil an. | B
32 | Eisaufnahmevermögen von mindestens 4 kg. | A
33 | Bitte konkretisieren Sie das Eisaufnahmevermögen und das Volumen der Eiskondensatorkammer. | B
34 | Eiskondensatorleistung von mindestens 3 kg/24 h. | A
35 | Eiskondensatortemperatur von mind. -85°C. | A
36 | Bitte geben Sie die genaue Eiskondensatortemperatur und die Kühllufttemperatur an. | B
37 | Automatische Abtauung vorhanden (Verfahren offen). | A
38 | Bitte beschreiben Sie das Abtauverfahren im Detail. | B
39 | Anlagensteuerung mit integrierter Bedien- und Anzeigeeinheit, über die die für den Betrieb erforderlichen Prozessparameter eingestellt können und die wesentlichen Prozessdaten angezeigt werden. | A
40 | Übersichtliche intuitive Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf wesentliche Prozessdaten. | A
41 | Mehrsprachige Bedienoberfläche (mindestens Deutsch). | A
42 | Anzeige von Wartungsintervallen. | A
43 | Bitte beschreiben Sie die Möglichkeiten der Vakuumdarstellung in Verbindung mit einer Vakuummesssonde. | B
44 | Bitte beschreiben Sie die Möglichkeiten der Vakuumregelung in Verbindung mit einem Drucksteuerventil. | B
4. Spezielle Anforderungen an Trocknungskammer, Stellflächen und Produktschalen
45 | Trocknungskammer zur Aufnahme von Plattengestellen. | A
46 | Bitte geben Sie die genauen Abmessungen der Trocknungskammer an (Ø x Höhe, äußere Abmessungen). | B
47 | Mindestens 5 Stellflächen vorhanden. | A
48 | Bitte konkretisieren Sie Anzahl, Durchmesser, Material und Abstände der Stellflächen. | B
49 | Mindestens 5 Produktschalen mit einen Fassungsvermögen von mind. 500 ml enthalten. | A
50 | Bitte geben Sie die genauen Abmessungen und die Oberflächenbeschaffenheit der Produktschalen an. | B
5. Spezielle Anforderungen an die Vakuumpumpe und Zubehör
51 | Im Lieferumfang ist eine für den Betrieb mit den vorgesehenen Lösungsmitteln geeignete Vakuumpumpe einschließlich erforderlicher Abscheide- beziehungsweise Filtereinrichtungen enthalten. | A
52 | Saugvermögen angepasst an die Nutzung von RVC bzw. Gefriertrocknung. | A
53 | Bitte geben Sie das genaue Saugvermögen und den erreichbaren Enddruck an. | B
6. Allgemeines zur Gesamtanlage
54 | Die Steuerung der Anlage ist unabhängig von einem Internet-Zugang (Offline-Betrieb) möglich. | A
55 | Bitte erläutern Sie die im Offline-Betrieb verfügbaren Funktionen bzw. mögliche Einschränkungen. | B
56 | Wie verhält sich das Gerät bei einem Stromausfall und ist der Anwender in der Lage, das System selbständig wieder in Betrieb zu nehmen? | B
57 | Bitte benennen Sie die zu erwartende Lebensdauer des Gerätes bei Einsatzzeiten von maximal 8 Stunden pro Tag und 250 Einsatztagen pro Jahr bei laufender Wartung (in Jahren). | B
58 | Einzelne Baugruppen und Module der Anlage können im Falle von Defekten oder Verschleiß ausgetauscht werden. | A
59 | Bitte gehen Sie genauer auf die Austauschmöglichkeiten ein (welche Baugruppen/Module sind austauschbar, mit welchem Aufwand, wer ist berechtigt den Austausch vorzunehmen, welche Maßnahmen sind danach notwendig). | B
60 | Bitte geben Sie an, ob und in welcher Art und Weise Informationsmaterial zur Bedienung und Wartung bereitgestellt wird. | B
61 | Fügen Sie bitte Unterlagen bei, in denen die Kosten entsprechender Ersatzteile, insbesondere von Verschleißteilen (z. B. Dichtungen, Berstscheiben, Schläuche) aufgelistet sind. Eventuell eingeräumte Rabatte bitte vermerken.. | B
62 | Bitte geben Sie die Abmessungen der Gesamteinheit (Breite x Tiefe x Höhe) und das Gewicht der Hauptkomponenten an. | B
63 | Bitte geben Sie den Anschlusswert (elektrische Leistungsaufnahme) der Gesamtanlage und der Einzelkomponenten an. | B
64 | Bitte geben Sie an, welche Geräuschemissionen (in dB(A)) unter Betriebsbedingungen zu erwarten sind. | B
7. Allgemeines zum Service und zur Inbetriebnahme
65 | Bitte geben Sie die voraussichtliche Lieferzeit ab Auftragseingang an. | B
66 | Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle einschließlich Einbringung, betriebsbereiter Aufstellung und Abnahme. | A
67 | Bitte geben Sie den geplanten Zeitbedarf der Leistungsausführung an der Verwendungsstelle an (Einbringung, Inbetriebnahme, Abnahme und Einweisung). | B
68 | Das Angebot beinhaltet eine Garantie von mindestens 24 Monaten ab der Systemabnahme. | A
69 | Bitte geben Sie an, wenn eine längere Garantiezeit als 24 Monate im Angebot enthalten ist. (Angabe der im Angebot enthaltenen Garantiezeit größer 24 Monate) | B
70 | Bitte gehen Sie auf Garantieausschlüsse ein (z. B. Verbrauchsmaterial, Verschleißteile wie Dichtungen, Berstscheiben) oder fügen die gültigen Garantiebedingungen bei. | B
71 | Das Angebot beinhaltet die geforderte, qualifizierte Bedienerschulung entsprechend Leistungsbeschreibung? | A
72 | Bitte gehen Sie auf den Inhalt und zeitlichen Umfang der qualifizierten Bedienerschulung ein. | B
73 | Steht im Falle von Problemen eine deutschsprachige Service-Hotline zur Verfügung? | B
74 | Bitte geben Sie die Verfügbarkeit der Hotline an (z.B. 7.00 bis 17.00 Uhr von Montag bis Freitag). | B
75 | Welche Kosten fallen bei Inanspruchnahme der Telefon-Hotline an? | B
76 | Wie schnell kann ein Servicemitarbeiter bei Problemen vor Ort am System sein (in h)? Bitte auch die nächste Kundendienststelle benennen. | B
77 | Bitte treffen Sie Aussagen zu den Kosten für einen Technikerbesuch, aufgeschlüsselt in Anfahrt, Arbeitsstunde, eventuelle Übernachtung und sonstiges. | B
Bitte achten Sie auf die vollständige Lesbarkeit Ihrer Angaben, wenn die Unterlage nicht im Excel-Format abgegeben wird!

## Quelle (hidden)
| ja |  | erfüllt
| nein |  | nicht erfüllt
Sicherungskopie zur Übertragung der Formatierungen
1 | "Konkrete Abfrage zum Leistungsgegenstand, die zwingend erfüllt werden muss => A Kriterium" | A
2 | "Konkrete Abfrage zum Leistungsgegenstand, die eine Bewertung der Leistung ermöglicht => B Kriterium" | B
3 | B mit ja/nein Antwort (kein Pflichtfeld) | B