## Leistungsverzeichnis
Ausfüllhinweise zum Leistungsverzeichnis
Die Leistungsanforderungen diese Leistungsverzeichnisses sind den folgenden Kriterienarten zugeordet: - Ausschlusskriterien (Kennzeichnung A); es handelt sich um Mindestanforderungen, deren Nichterfüllung zum Angebotsausschluss führt - Bewertungskriterien (Kennzeichnung B); fließen entsprechend in die Angebotsbewertung ein. Fehlende Angaben führen zu Bewertungsabschlägen Vom Bieter sind grundsätzlich alle markierten und freigegeben Felder auszufüllen. Gelb hinterlegte Felder sind Pflichtfelder, bei denen fehlende Angaben/Eintragungen zum Angebotsausschluss führen. Grau hinterlegte Felder sind ebenfalls auszufüllen, fehlende Eintragung führt jedoch nicht zum Ausschluss des Angebotes. Die freigegebenen Felder in Spalte E bieten die möglichkeit der Antwort auf die Leistungsanforderung in Form von Erläuterungen, Beschreibungen usw. als Freitext. Umfangreichere Informationen können auf gesonderter Anlage übermittelt werden, zu der ein eindeutiger Bezug in Spalte E sowie auf der Anlage herzustellen ist. Zusätzlich zu Ihren Eintragungen darf dem Angebot aussagekräftiges Text- und Bildmaterial zur angebotenen Leistung beigefügt werden (bspw. Broschüren, Datenblätter, etc), ggf. ist darauf in Spalte E zu verweisen.
Grundsätzliche Angaben zum angebotenen Gaschromatographen:
Hersteller
Hersteller Typbezeichnung / Typennummer
Ggf. Bezeichnung der Ausführung
Lfd. Nr. | Leistungsanforderungen (konkrete Vorgaben oder Abfragen zur ausgeschriebenen Leistung) | Art des Kriteriums | Antwort zur Leistungsanforderung: ja = Erfüllung nein = Nichterfüllung | Antwort zur Leistungsanforderung (Antwort, Erläuterungen, Beschreibungen, Fundstellen in beigefügten Unterlagen)
1. Die folgenden Punkte betreffen den Gaschromathographen
1 | Angeboten ist ein Gaschromatographie-System zur simultanen Detektion von Gasen (H2, CO, CO2, CH4, Alkane bis C6) mittels Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD, Detektionsuntergrenze mind. 500 ppm) und Flammenionisationsdetektor (FID, Detektionsuntergrenze im niedrigen ppm-Bereich) | A
2 | Es ist ein Einbau von zwei Säulen gleichzeitig möglich. | A
3 | Das Gerät soll einen Split/Splitless-Injektor besitzen. | A
4 | Das System bietet eine manuelle Injektionsmöglichkeit von gasförmigen Proben mittels Spritzen. | A
5 | Ermöglicht das System eine Detektion von CO und CO2 im niedrigen ppm-Bereich (Methanizer)? | B
6 | Bietet das System einen Schutz des Methanizers vor H2S (max. 0,1%) in Proben? | B
7 | Wird ein (eingebauter) Kompressor zur Bereitstellung von Luft für den FID zur Verfügung gestellt? | B
2. Die folgenden Punkte betreffen Software, Zubehör, etc.
8 | Es wird eine Software zur Steuerung des Systems zur Verfügung gestellt. | A
9 | Bitte benennen Sie wichtige Funktionen und Details der Software sowie auch die technischen Voraussetzungen für den Betrieb. Es darf für detaillierte Informationen gern auf dem Angebot beigefügte Unterlagen verwiesen werden. | B
10 | Sind mit der angebotenen Softwarelizenz kostenfreie Softwareupdates möglich? Falls ja, für welchen Zeitraum + ggf. weitere Informationen zu Updates. | B
11 | Wird ein komplettes PC-System inkl. Monitor für die Gerätesteuerung angeboten? Falls ja, geben Sie bitte die relevanten Details des PC-Systems an. | B
3. Allgemeine Fragen/Vorgaben zum angebotenen Chromatographie-System
12 | Die Stromanschlüsse der strombeziehenden Bauteile sind für ~230 V, 50 Hz (Standardnetzspannung und -frequenz für Deutschland) ausgelegt. | A
13 | Wie verhält sich das Gerät bei einem Stromausfall und ist der Anwender in der Lage, das System selbständig wieder in Betrieb zu nehmen? | B
14 | Für welche Anwendungen ist das Gerät besonders geeignet / empfohlen / konzipiert? Bitte fügen Sie gegebenfalls entsprechende Unterlagen bei und verweis darauf in Spalte E. | B
15 | Bitte gehen Sie auf die möglichst einfache Bedienung des Gerätes ein oder fügen entsprechende Unterlagen bei (bitte Verweis zu Unterlagen in Spalte E). | B
16 | Bitte benennen Sie die zu erwartende Lebensdauer des Gerätes bei Einsatzzeiten von maximal 8 Stunden pro Tag und 250 Einsatztagen per anno, bei laufender Wartung (in Jahren). | B
17 | Bitte geben Sie die Wartungsintervalle für das System, oder falls Unterschiede exitieren, für die einzelnen Module an und benennen den zeitlichen Aufwand sowie die notwendigen Materialien (gern auch Beifügung der Herstellervorgaben). | B
18 | Können einzelne Baugruppen und Module der Anlage im Falle von Defekten oder Verschleiß ausgetauscht werden? Bitte gehen Sie genauer auf die Möglichkeiten ein (z.B. welche Baugruppen / Module sind austauschbar, mit welchem Aufwand, wer ist in der Lage und berechtigt den Austausch vorzunehmen, welche Maßnahmen sind nach dem Austausch zusätzlich notwendig im Sinne von Kalibration o. ä.). Fügen Sie bitte entsprechendes Informationsmaterial bei. | B
19 | Bitte geben Sie an, ob und in welcher Art und Weise Informationsmaterial zur Bedienung und Wartung der Geräte bereitgestellt wird. | B
20 | Die maximalen Abmessungen des angebotenen Systems überschreiten nicht die Maße 100 cm x 75 cm (Breite/Tiefe). | A
21 | Welche konkreten Abmessungen besitzt das Gerät in Breite/Tiefe/Höhe? | B
4. Informationen zu Garantien:
22 | Falls eine Garantie auf die angebotenen Komponenten gewährt wird treffen Sie bitte Aussagen zur enthaltenen Garantieleistung, insbesondere: - Gesamtsystem oder welche Komponente - Zeitspanne der Garantie - Inhalt der Garantie - Garantieausschlüsse/Einschränkungen - ggf. Garantiebedingungen | B
ACHTUNG: Gemeint ist nicht die gesetzliche Gewährleistung nach BGB! Garantie = Haltbarkeitsversprechen und Funktionsgarantie über die gesamte Zeitspanne des Garantiezeitraums
5. Informationen zur Abwicklung und zum Service:
23 | Welche Realisierungszeit ab Bestelleringang liegt dem Angebot zu Grunde? (Angabe in Wochen; Zeitspanne der Lieferzeit + Installation) | B
24 | Wie viel Zeit planen Sie von der Anlieferung des Gerätes bis zur Inbetriebnahme? | B
25 | Steht im Falle von Problemen eine Service-Hotline zur Verfügung? | B
26 | Wie viele Wochenstunden ist die Hotline in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr von montags bis freitags besetzt? | B
27 | Welche Kosten fallen bei Inanspruchnahme der Telefon-Hotline an? | B
28 | Wie schnell kann ein Servicemitarbeiter vor Ort sein (in h)? Bitte benennen Sie auch die nächste Kundendienststelle. | B
29 | Bitte treffen Sie Aussagen, welche Kosten für die Bestellung eines Technikers anfallen - aufgeschlüsselt in Anfahrt, Arbeitsstunde, eventuelle Übernachtung und sonstiges. | B
Bitte achten Sie auf die vollständige Lesbarkeit Ihrer Angaben. Insbesondere, wenn die Unterlage nicht im Excel-Format abgegeben wird!

## Quelle (hidden)
| ja |  | erfüllt
| nein |  | nicht erfüllt
Sicherungskopie zur Übertragung der Formatierungen
1 | "Konkrete Abfrage zum Leistungsgegenstand, die zwingend erfüllt werden muss => A Kriterium" | A
2 | "Konkrete Abfrage zum Leistungsgegenstand, die eine Bewertung der Leistung ermöglicht => B Kriterium" | B
3 | B mit ja/nein Antwort (kein Pflichtfeld) | B