## Ausfüllhinweise
Ausfüllhinweise:
Bitte beachten Sie dringend, dass dieses Leistungsverzeichnis aus mehreren Tabellenblättern besteht. Die Tabellenblätter: 1. Allgemeine Bedingungen 2. Röntgendiffraktometer müssen dem Angebot vollständig ausgefüllt beigefügt werden!
Die in den Tabellenblättern abgefragten Details zur Leistung unterteilen sich nach Ausschlusskriterien (Mindestanforderungen, Kennzeichnung A) und informativen Angaben (Kennzeichnung I).
Die als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Leistungsdetalis müssen durch das Angebot zwingend erfüllt werden. Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort aus dem Drop-Down-Menü aus.
Bei den Kriterien, die zur Information dienen nehmen Sie bitte eine entsprechende Eintragungen vor. Sollten der Platz für Ihre Eintragungen nicht ausreichen, dann beantworten Sie bitte auf gesonderte Anlage und stellen entsprechend durch Verweis den Bezug zur Abfrage her.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Eintagungen vollständig sichtbar sind, sonst können nachteilige Informationsverluste auftreten (wenn z.B. das Leistungsverzeichnis in PDF konvertiert und als Angebotsbestandteil abgegeben wird).
Änderungen wurden/werden in der Schriftfarbe lila dargestellt.

## 1. Allgemeine Bedingungen
1. Allgemeine Bedingungen:
|  | Kriterium | Kriteriumsart | A-Kriterium (Erfüllung: ja / nein)
Allgemeine Bedingungen
Nr | 1
1 | A1.1 | Lieferung eines Röntgendiffraktometers, das die Anforderungen gemäß Abschnitt „Technische Anforderungen“ erfüllt. | A-Kriterium
2 | A1.2 | Installation, Inbetriebnahme des Röntgendiffraktometers sowie Einweisung. | A-Kriterium
3 | A1.3 | Störungsannahme per Telefon oder E-Mail. | A-Kriterium
4 | A1.4 | Alle angebotenen Komponenten sind zueinander uneingeschränkt kompatibel und alle Funktionen der angebotenen Systeme lassen sich voll nutzen. | A-Kriterium
Die Leistungsanforderungen dieses Leistungsverzeichnisses (beide Tabellenblätter) sind den folgenden Kriterienarten zugeordet: - Ausschlusskriterien (Kennzeichnung A); es handelt sich um Mindestanforderungen, deren Nichterfüllung zum Angebotsausschluss führt. - Bewerungskriterien (Kennzeichnung B); die Erfüllung/Nichterfüllung fließen in die Angebotsbewertung ein. Fehlende Angaben führen zu Bewertungsabschlägen. Vom Bieter sind grundsätzlich alle markierten und freigegeben Felder auszufüllen. Angaben zu A-Kriterien sind Pflichtfelder, bei denen fehlende Angaben/Eintragungen zum Angebotsausschluss führen.

## 2. Technische Anforderungen
2. Technische Anforderungen
|  | Kriterium | Kriteriumsart | A-Kriterium (Erfüllung: ja / nein) B- Kriterium - Erläuterung einfügen
1. Röntgendiffraktometer
Nr | 1.1 | Goniometer
1 | A1.1.1 | Das System ist mit einem hochauflösenden vertikalen Theta-Theta-Goniometer und einem horizontalen Probentisch ausgestattet. | A-Kriterium
2 | A1.1.2 | Der Goniometerradius muss mindestens 300 mm betragen und für alle Messarten sowie für alle optischen Komponenten und Anbauteile nutzbar sein. | A-Kriterium
3 | A1.1.3 | Die minimale Schrittweite sowohl des einfallenden als auch des empfangenden Goniometerarms beträgt höchstens 0,0001°. | A-Kriterium
4 | A1.1.4 | Zur Gewährleistung höchster Positionsreproduzierbarkeit müssen die Hauptachsen des Goniometers mit direkt angebundenen optischen Encodern ausgestattet sein. | A-Kriterium
5 | A1.1.5 | Der Messbereich des Goniometers deckt in 2Theta mindestens den Bereich von −10° bis 160° ab. | A-Kriterium
Nr | 1.2 | Röntgenquelle
1 | A1.2.1 | Das System ist mit einem leistungsstarken Röntgengenerator für den Betrieb einer Cu-Drehanode angeboten. Eine spätere Aufrüstung auf weitere Anodenmaterialien muss möglich sein. | A-Kriterium
2 | A1.2.2 | Maximale Leistung des Röntgengenerators: > 8 kW. | A-Kriterium
3 | A1.2.3 | Das System ist mit geeigneten Filtern zur Unterdrückung der Cu-Kβ-Strahlung angeboten. | A-Kriterium
4 | A1.2.4 | Eine Ersatz-Drehanode ist im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
Nr | 1.3 | Monochromatisierende Optik auf der Primärstrahlseite
1 | A1.3.1 | Das System verfügt über einen parabolischen Spiegel zur Erzeugung eines monochromatischen parallelen Röntgenstrahls. | A-Kriterium
2 | A1.3.2 | Das System ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen divergentem Strahl für Messungen in Bragg-Brentano-Geometrie und parallelem Strahl für Messungen in Parallelstrahlgeometrie, ohne dass anschließend eine Justage des nachfolgenden Strahlengangs erforderlich ist. | A-Kriterium
3 | A1.3.3 | Es ist eine optische Einheit angeboten, mit der der vom parabolischen Spiegel erzeugte parallele Cu-Strahl aus dem Linienfokus in einen punktförmigen Strahl umgewandelt werden kann, ohne die Röntgenröhre von Linienfokus- auf Punktfokusbetrieb umzuschalten. | A-Kriterium
4 | A1.3.4 | Durchmesser des fokussierten Strahls an der Probenposition: ≤ 0,2 mm. | A-Kriterium
5 | A1.3.5 | Für hochauflösende Messungen mit Cu-Strahlung müssen geeignete zweifach reflektierende Monochromatoren im Lieferumfang enthalten sein. Die geforderte Leistungsfähigkeit entspricht mindestens derjenigen von Ge(220)- und Ge(400)-Zweifach-Monochromatoren. | A-Kriterium
Nr | 1.4 | Optische Komponente
1 | A1.4.1 | Ein Satz von Sollerblenden für die Einfalls- und Empfangsseite mit Winkelauflösungen im Bereich von 2,5° bis 5° für die Messungen mit höherer Winkelauflösung ist im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
2 | A1.4.2 | Parallelspaltkollimatoren und Parallelspaltanalysatoren mit Strahldivergenzen im Bereich von 0,22° bis 0,5° sind im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
3 | A1.4.3 | Die primär- und sekundärseitigen Blenden sind rechner- und softwaregestützt ansteuerbar. | A-Kriterium
4 | A1.4.4 | Es sind mindestens drei Längenbegrenzungsblenden im Bereich von 2 mm bis 10 mm im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
5 | A1.4.5 | Die Längenbegrenzungsblenden müssen zur Reduzierung der horizontalen Strahldivergenz in Kombination mit parabolischen Spiegeln und Kollimatoren einsetzbar sein. | A-Kriterium
6 | A1.4.6 | Es ist eine Kollimatoroptik enthalten, mit der ein punktförmiger Röntgenstrahl mit einer Divergenz von 0,5° erzeugt werden kann. | A-Kriterium
Nr | 1.5 | Detektor
1 | A1.5.1 | Ein luftgekühlter, wartungsfreier Photonenzähler mit direkter Detektion ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht den Betrieb im 0D-, 1D- und 2D-Modus. | A-Kriterium
2 | B1.5.2 | Wünschenswert wäre ein zusätzlicher Betrieb im 3D-Modus. Bewertung: ja = 10 Punkte ¦ nein = 0 Punkte | B-Kriterium
3 | A1.5.3 | Maximale Pixelgröße des Detektors: 120 µm × 120 µm | A-Kriterium
4 | B1.5.4 | Die Pixelgröße soll möglichst klein sein Bewertung: 10 Punkte = 60 µm × 60 µm oder kleiner 1 Punkte = Erfüllung der Mindestanforderung dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium
5 | A1.5.5 | Effektive Detektorfläche: mindestens 75 mm × 35 mm | A-Kriterium
6 | B1.5.6 | Die effektive Detektorfläche soll möglichst groß sein. Bitte geben Sie die Detektorfläche an. Bewertung: 10 Punkte = 90 mm x 45 mm oder größer 1 Punkte = Erfüllung der Mindestanforderung dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium
7 | A1.5.7 | Zähleffizienz für Cu-Kα-Strahlung: mindestens 99 %. | A-Kriterium
8 | A1.5.8 | Lineare Zählrate: mindestens 10⁶ cps/Pixel | A-Kriterium
9 | B1.5.9 | Die lineare Zählrate soll möglichst groß sein. Bitte geben Sie die maximale lineare Zählrate an. Bewertung: 10 Punkte = 107 cps/Pixel oder höher 1 Punkte = Erfüllung der Mindestanforderung dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium
10 | A1.5.10 | Der Detektor muss sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden können. | A-Kriterium
11 | A1.5.11 | Auf der Empfangsseite ist eine geeignete Schutzvorrichtung angeboten, um den durch Streustrahlung verursachten Untergrund bei kleinen Beugungswinkeln zu reduzieren. | A-Kriterium
Nr | 1.6 | Probentische
1 | A1.6.1 | Rotierender Probentisch für Pulverproben: Drehgeschwindigkeit mindestens 120 U/min. | A-Kriterium
2 | B1.6.2 | Die Drehgeschwindigkeit soll möglichst groß sein. Bitte geben Sie die maximale Drehgeschwigkeit an. Bewertung: 10 Punkte = 360 U/min oder höher 1 Punkte = Erfüllung der Mindestanforderung dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium
3 | A1.6.3 | Automatischer Probenwechsler für Pulverproben: Kapazität mindestens sechs Proben. | A-Kriterium
4 | B1.6.4 | Ein automatischer Probenwechsler mit einer möglichst hohen Kapazität an Proben ist gewünscht. Bitte geben Sie die angebotene Kapazität des automatischen Probenwechslers für Pulverproben an. Bewertung: 10 Punkte = 15 Proben oder mehr 1 Punkte = Erfüllung der Mindestanforderung dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium
5 | A1.6.5 | Kapillaraufsatz mit Probenrotationsfunktion: Drehgeschwindigkeit mindestens 120 U/min | A-Kriterium
6 | B1.6.6 | Bitte geben Sie die Drehgeschwindigkeit der Probenratationsfunktion an. Bewertung: 10 Punkte = 360 U/min oder höher 1 Punkte = Erfüllung der Mindestanforderung dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium
7 | A1.6.7 | Chi-Phi-Probentisch: geeignet für Proben mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm; Verfahrbereich der Chi-Achse mindestens −5° bis 95°; minimale Schrittweite der Chi-Achse höchstens 0,002°. | A-Kriterium
8 | A1.6.8 | X-Y-Probentisch für Proben, Durchmesser mindestens 80 mm | A-Kriterium
9 | B1.6.9 | Bitte geben Sie die angebotenen Durchmesser des X-Y-Probentisches an. Bewertung: 10 Punkte = 120 mm oder größer 1 Punkte = Erfüllung der Mindestanforderung dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium
10 | A1.6.10 | Zweiachsiger Neigetisch zur In-Plane-Ausrichtung: Verfahrbereich der Neigungsachsen im Bereich von mindestens -5° bis +5°; maximale Schrittweite 0,002°. | A-Kriterium
11 | B1.6.11 | Verfügt das angebotenen Gerät über einen größeren Verfahrbereich der Neigungsachsen sowie über eine geringere Schrittweite. Bitte geben Sie die Verfahrbereiche der Neigungsachsen und die Schrittweiten an. Bewertung: 10 Punkte = Neigungsachsen von -15° bis +15°, Schrittweite 0,001° 1 Punkte = Erfüllung der Mindestanforderung dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium
Nr | 1.7 | Probenhalter
1 | A1.7.1 | Mindestens acht runde Nulluntergrund-Probenhalter ("zero-background holders") für Pulverproben müssen im Lieferumfang enthalten sein. | A-Kriterium
2 | A1.7.2 | Ein luftdichter Probenhalter für luftempfindliche Proben ist im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
3 | A1.7.3 | Adapter für Kapillaren mit einem Durchmesser mindestens im Bereich von 0,3 mm bis 1,5 mm sind im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
4 | A1.7.4 | Proben-Distanzstücke für den Chi-Phi-Probentisch zur Aufnahme von Proben mit Dicken bis zu mindestens 9 mm müssen im Lieferumfang enthalten sein. | A-Kriterium
5 | A1.7.5 | Mindestens fünf Glasprobenhalter sind im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
Nr | 1.8 | Probenumgebung für Messungen bei variabler Temperatur
1 | A1.8.1 | Probenumgebung für Messungen an Pulverproben bei variabler Temperatur: mindestens im Bereich von −193 °C bis 600 °C. | A-Kriterium
2 | A1.8.2 | Die Steuerung und Überwachung der Probentemperatur ist über die Diffraktometer-Software möglich. | A-Kriterium
Nr | 1.9 | Automatische Komponentenerkennung und Justage
1 | A1.9.1 | Das System ermöglicht eine automatische Erkennung der eingesetzten Optiken und Probentische. | A-Kriterium
2 | A1.9.2 | Das System muss eine vollautomatische Justage aller Komponenten der Röntgenoptik sowie der Probe ermöglichen. Manuelle Eingriffe durch den Nutzer müssen auf den Austausch von Komponenten bzw. Proben begrenzt sein und dürfen keine manuelle Justage erfordern. | A-Kriterium
3 | A1.9.3 | Das System verfügt über eine Probenbeobachtungskamera mit automatischer Fokussierung und räumlicher Auflösung von mindestens 1 mm. | A-Kriterium
Nr | 1.10 | Sonstiges
1 | A1.10.1 | Überschreitet die Bodenlast des Geräts 3,50 kN/m², muss ein geeignetes Lastverteilungssystem im Lieferumfang enthalten sein. | A-Kriterium
2 | A1.10.2 | Es ist anzugeben, ob besondere Anforderungen an das Kühlwasser für den internen Kühlkreislauf bestehen. | A-Kriterium
3 | A1.10.3 | Falls für den internen Kühlkreislauf besondere Anforderungen an das Kühlwasser bestehen, ist das hierfür erforderliche Wasser für die Inbetriebnahme im Lieferumfang bereitzustellen. | A-Kriterium
4 | A1.10.4 | Ein Personal Computer zur Steuerung des Diffraktometers und zur Datenanalyse ist im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
5 | A1.10.5 | Softwaremodule zur Gerätesteuerung und Datenanalyse: grundlegende Pulverauswertung, qualitative Phasenanalyse, bestimmung der Kristallitgröße, Verfeinerung von Gitterparametern, Röntgenreflektometrie (XRR), reziproke Raumkartierung sowie Texturanalyse. Mindestens zehn Netzwerklizenzen im Lieferumfang enthalten. | A-Kriterium
6 | A1.10.6 | Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienpersonals (5 Personen) in den Betrieb des Geräts sowie in die Durchführung von Messungen an Pulver- und Dünnschichtproben einschließlich Tieftemperaturmessungen: im Lieferumfang enthalten; Mindestdauer der Einweisung zwei Tage. | A-Kriterium
7 | B1.10.7 | Geben Sie die Lieferfrist nach Bestellungeingang an. Bewertung: 10 Punkte = kürzeste Lieferfrist 0 Punkte = ab 8 Monate dazwischen erfolgt die Bewertung linear interpoliert | B-Kriterium