## Leistungsverzeichnis
Ausfüllhinweise zum Leistungsverzeichnis
Die Leistungsanforderungen diese Leistungsverzeichnisses sind den folgenden Kriterienarten zugeordet: - Ausschlusskriterien (Kennzeichnung A); es handelt sich um Mindestanforderungen, deren Nichterfüllung zum Angebotsausschluss führt - Bewerungskriterien (Kennzeichnung B); die Erfüllung/Nichterfüllung fließen in die Angebotsbewertung ein. Fehlende Angaben führen zu Bewertungsabschlägen Vom Bieter sind grundsätzlich alle markierten und freigegeben Felder auszufüllen. Gelb hinterlegte Felder sind Pflichtfelder, bei denen fehlende Angaben/Eintragungen zum Angebotsausschluss führen. Grau hinterlegte Felder sind ebenfalls auszufüllen, fehlende Eintragung führt jedoch nicht zum Ausschluss des Angebotes. Die freigegebenen Felder in Spalte E bieten die möglichkeit der Antwort auf die Leistungsanforderung in Form von Erläuterungen, Beschreibungen usw. als Freitext. Umfangreichere Informationen können auf gesonderter Anlage übermittelt werden, zu der ein eindeutiger Bezug in Spalte E sowie auf der Anlage herzustellen ist. Zusätzlich zu Ihren Eintragungen darf dem Angebot aussagekräftiges Text- und Bildmaterial zur angebotenen Leistung beigefügt werden (bspw. Broschüren, Datenblätter, etc), ggf. ist darauf in Spalte E zu verweisen.
Grundsätzliche Angaben zum angebotenen System:
Hersteller
Hersteller Typbezeichnung / Typennummer
Ggf. Bezeichnung der Ausführung
Lfd. Nr. | Leistungsanforderungen (konkrete Vorgaben oder Abfragen zur ausgeschriebenen Leistung) | Art des Kriteriums | Antwort zur Leistungsanforderung: ja = Erfüllung nein = Nichterfüllung | Antwort zur Leistungsanforderung (Antwort, Erläuterungen, Beschreibungen, Fundstellen in beigefügten Unterlagen)
1. Allgemeine Vorgaben und Informationen zum Gerät
1 | Handelt es sich bei dem Gerät um einen automatischen Oberflächen und Porositätsanalysator? | A
2 | Ist das System auf die Messung von N2-sorptionsisothermen bei 77K ausgelegt? | A
3 | Über wie viele und welche Gasanschlüsse verfügt das Gerät? | B
4 | Welche weiteren Analysegase und Analysetemperaturen können verwendet werden? | B
5 | Hat das System mindestens 3 Analyse-Ports und einen p0-Port? | A
6 | Welche Anzahl an Analyse-Ports hat das Gerät? | B
7 | Auf welche Weise wird das Totvolumen bestimmt? | B
8 | Wie werden Schwankungen des Totvolumens im Verlauf der Messung ausgeglichen? | B
2. Messgenauigkeit
9 | Das Gerät ist in der Lage vollständige Sorptionsisothermen von mesoporösen Materialien aufzunehmen und mikroporen in einer Probe nachzuweisen. | A
10 | Welcher Porengrößenbereich wird bei Messung mit N2 abgedeckt? | B
11 | Wie hoch ist dabei die relative Auflösung (p/p0)? | B
12 | Für welchen Druckbereich ist jeweils ein Transducer bzw. Drucksensor verbaut? | B
13 | Was ist die minimale Schrittweite für die Aufnahme einzelner Messpunkte und was ist der niedrigste p/p0-Wert, an dem ein Messpunkt aufgenommen werden kann? | B
3. Auswertung
14 | Es wird Software mitgeliefert, mit deren Hilfe die Isothermen abgebildet, in gängige Dateiformate umgewandelt (.xlsx, .txt, .png) und ausgewertet werden können. Die Nutzung der Software ist ohne Abo und ohne befristung möglich. | A
15 | Die Software ermöglicht das Hinterlegen von Probennamen und den relevanten Massen und speichert diese für die Auswertung ab. | A
16 | Die Auswertung umfasst die Berechnung der BET-Oberfläche, des t-Plots, der BJH-Methode und Kernels zur Anwendung von NLDFT-Modellen an SiO2-Oberflächen. | A
17 | Welches Dateiformat haben die Messfiles? Besteht möglicherweise eine Kompatibilität gegenüber dem Programm ASiQWin (.QPS-Datein)? | B
4. Aktivierungsstaton und Vakuumsystem
18 | Mit Hilfe der Aktiverungsstation lassen sich Proben unter Vakuum bis mindestens 300°C ausheizen. | A
19 | Es werden die doppelte Anzahl an Aktivierungs-Ports im vergleich zu den Mess-Ports angeboten | A
20 | Ist die Heizfunktion der Aktivierungsstation eigenständig abschaltbar über eine Zeitprogrammierung? | B
21 | Werden Aktivierungs- und Mess-Station mit jeweils einer eigenen Vakuumpumpe betrieben oder teilen sie sich eine Pumpe? | B
22 | Bei geteilter Pumpe: Wie wird sichergestellt, dass die Entgasung von Proben nicht den Messablauf stört? | B
23 | Welches Modell an Vakuumpumpe(n) wird verbaut? | B
24 | Wie hoch ist das erreichbare Endvakuum ohne Gaslast? | B
25 | In welchen Intervallen ist eine Wartung der Pumpe vorgesehen? | B
5. Besondereheiten des als Nebenangebot angebotenen N2-sorptionsanalysators => nur bei Nebenangebot auszufüllen
26 | Das Gerät ist nicht älter als 5 Jahre. | A
27 | Welches Probenmaterial wurde bisher vorrangig an dem Gerät vermessen? | B
28 | Zustandsdetails zum angebotenem gebraucht / refurbished Systems: - alter des angebotenen Systems und Betriebsstunden - Produktzustand (z.B. neuwertig, ggf. vorhandene Herstellerzertifizierung des Zustandes) - ggf. die bei der Aufbeitung ausgetauschte Komponenten | B
6. Allgemeine Vorgaben und Abfragen
29 | Die Stromanschlüsse der strombeziehenden Bauteile sind für ~230 V, 50 Hz (Standardnetzspannung und -frequenz für Deutschland) ausgelegt | A
30 | Wie verhält sich das Gerät bei einem Stromausfall und ist der Anwender in der Lage das System selbständig wieder in Betrieb zu nehmen? | B
31 | Was ist im Lieferumpfang inbegriffen (Gerät, Messzellen, Dichtungen, Ersatzteile)? Bitte geben Sie die Stückzahl an. | B
32 | Wird die Versorgung mit Ersatzteilen und Service für das System über einen gesetzten Zeitraum garantiert? | B
33 | Welche optionalen Komponenten werden für das System angeboten und zu welchem Preis? | B
34 | Bitte benennen Sie die zu erwartende Lebensdauer des Gerätes bei Einsatzzeiten von maximal 12 Stunden pro Tag und 250 Einsatztagen per anno, bei laufender Wartung (in Jahren) | B
35 | Bitte geben Sie an, wenn eine längere Garantiezeit als 12 Monate für das angebotene System im Angebot enthalten ist. (Angabe der im Angebot enthaltenen Garantiezeit größer 12 Monate) | B
36 | Bitte gehen Sie auf Garantieausschlüsse ein (z. B. Verbrauchsmaterial, Verschleißteile usw.) oder fügen die gültigen Garantiebedingungen bei. | B
37 | Bitte geben Sie die Wartungsintervalle für die gesamte Anlage oder falls unterschiede exitieren für die einzelnen Module an und benennen den zeitlichen Aufwand sowie die notwendigen Materialien. (gern auch Beifügung der Herstellervorgaben) | B
38 | Können einzelne Baugruppen und Module der Anlage im Falle von Defekten oder Verschleiß ausgetauscht werden? Bitte gehen Sie genauer auf die Möglichkeiten ein (z.B. welche Baugruppen / Module sind austauschbar, mit welchem Aufwand, wer ist in der Lage und berechtigt den Austausch vorzunehmen, welche Maßnahmen sind nach dem Austausch zusätzlich notwendig im Sinne von Kalibration o. ä.). Fügen Sie bitte entsprechendes Informationsmaterial bei. | B
39 | Bitte geben Sie an, ob und in welcher Art und Weise Informationsmaterial zur Bedienung und Wartung der Geräte bereitgestellt wird. | B
40 | Die Maximalen Abmessungen der Gesamteinheit überschreitet nicht die Maße 100 cm x 80 cm x 120 cm (Breite/Tiefe/Höhe) | A
41 | Welche konkrete Abmessungen besitzt das Gerät in Breite/Tiefe/Höhe | B
7. Allgemeines zum Service:
42 | Steht im Falle von Problemen eine Service-Hotline zur Verfügung? | B
43 | Bitte geben Sie die Verfügbarkeit der Hotline an (z.B. 7.00 bis 17.00 Uhr von Montag bis Freitag). | B
44 | Welche Kosten fallen bei Inanspruchnahme der Telefon-Hotline an? | B
45 | Wie schnell kann ein Servicemitarbeiter vor Ort sein (in h)? Bitte auch die nächste Kundendienststelle benennen. | B
46 | Bitte treffen Sie Aussagen, welche Kosten für die Bestellung eines Technikers anfallen aufgeschlüsselt in Anfahrt, Arbeitsstunde, eventuelle Übernachtung und sonstiges. | B
47 | Wieviel Zeit planen Sie von der Anlieferung des Gerätes bis zur Inbetriebnahme? | B
Bitte achten Sie auf die vollständige Lesbarkeit Ihrer Angaben, wenn die Unterlage nicht im Excel-Format abgegeben wird!

## Quelle (hidden)
| ja |  | erfüllt
| nein |  | nicht erfüllt
Sicherungskopie zur Übertragung der Formatierungen
1 | "Konkrete Abfrage zum Leistungsgegenstand, die zwingend erfüllt werden muss => A Kriterium" | A
2 | "Konkrete Abfrage zum Leistungsgegenstand, die eine Bewertung der Leistung ermöglicht => B Kriterium" | B
3 | B mit ja/nein Antwort (kein Pflichtfeld) | B