## Monoplan_Boden
Leistungsverzeichnis Kardangiographiesystem - Monoplan - Boden
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  | SING-001/2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreise [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Kardangiographiesystem - Monoplan - Boden (Neugerät inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung und 24 Monaten Gewährleistung) | Grundpreis | 1 | Stück |  |  |  | 0 | 0
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja |  |  | K.O.
A.0.3 | Einhaltung der gültigen Normen nach IEC 60601-1-3, 60601-2-7, etc., Nachweis durch ein Zertifikat eines international anerkannten, unabhängigen Prüfinstituts oder Konformitätserklärung unter Angabe des international anerkannten unabhängigen Prüfinstituts. | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.4 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel | Bitte Herstellerbezeichnungen angeben. |  |  | K.O.
A.0.5 | Musterauftsellungsplan des angebotenen Systems | bitte beilegen |  |  | K.O.
A.0.6 | technisches Datenblatt des angebotenen Systems | bitte beilegen |  |  | K.O.
A.0.7 | Benennung eines zentralen Ansprechpartners inkl. Kontaktdaten | ja |  |  | K.O.
A.0.8 | Bitte legen Sie einen möglichen Aufstellungsplan bei | ja |  |  | K.O.
A.0.9 | Allen Bietern wird am 22.09.2026 im Zeiraum von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Möglichkeit gegeben sich die Räumlichkeiten Vor-Ort anzusehen. Für die Terminabsprache wenden Sie sich bitte an das Sekretariat im Klinikum Gelnhausen unter 06051/872475 oder an Herr Muhamet Ali Durukan unter 06051/876437 bzw. unter ali.durukan@mkkliniken.de | ja |  |  | I
A.0.10 | Bitte legen Sie eine Referenzliste des angebotenen Systems bei | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.1 | Technische Ausführung
A.1.1 | Bodengeführtes, mikroprozessorgesteuertes, multidirektionales Angiographiemesssystem mit dynamischen Flachdetektoren zur Bildgebung auf einer Ebene. Die Verarbeitung der digitalen Daten-/Bildsätze für Diagnostik und Intervention bei vaskularen bzw. kardiologischen Untersuchungen ist dabei in das System integriert. | ja, bitte genaue Produktbeschreibung als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.1.2 | Digitales Aufnahmesystem
A.1.2.1 | Angaben zum Bodenmontierten C-Bogen System
A.1.2.1.1 | Bodenmontierter C-Bogen mit motorischer Bewegungsmöglichkeit | ja |  |  | K.O.
A.1.2.1.2 | Positionierung des C-Bogens kopfseitig als auch bilateral möglich | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.1.3 | Freier Zugang zum Patienten muss in der Parkposition des C-Bogens möglich sein. | ja |  |  | K.O.
A.1.2.1.4 | Besteht ein Freiraum am Kopf und an beiden Seiten des Patienten für Zugang im Notfall? | bitte beschreiben |  |  | I
A.1.2.1.5 | Wie groß ist die max. Patientenabdeckung (ohne Umlagerung des Patienten) für periphere Anwendungen? | bitte angeben |  | mm | Bmax | 3
A.1.2.1.6 | Stativausführung | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.1.7 | Stativposition zum Tisch | links- / rechts- / kopfseitig |  |  | I
A.1.2.1.8 | Stativdrehung | max. |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.9 | Fokus-Detektor-Abstand | von … bis … |  | cm | I
A.1.2.1.10 | Höhe des Isozentrums über dem Fußboden | bitte angeben |  | cm | I
A.1.2.1.11 | Einstrahlrichtung cranio-caudal kopfseitig | mind. 35° |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.12 | Einstrahlrichtung caudo-cranial kopfseitig | mind. 35° |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.13 | Einstrahlrichtung LAO kopfseitig | mind. 115° |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.14 | Einstrahlrichtung RAO kopfseitig | mind. 105° |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.15 | Angulation | motorisch, manuell oder beides |  |  | I
A.1.2.1.16 | Angulationsgeschwindigkeit | bis mind. 18°/Sek. |  | °/Sek. | I
A.1.2.1.17 | Rotation | motorisch, manuell oder beides |  |  | I
A.1.2.1.18 | Rotationsgeschwindigkeit (Routine) | bis mind. 20°/Sek. |  | °/Sek. | I
A.1.2.1.19 | High-Speed-Rotationsgeschwindigkeit | mind. 40°/Sek. |  | °/Sek. | I
A.1.2.1.20 | Einstrahlrichtung cranio-caudal bei lateraler Position des C-Bogens | bitte angeben |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.21 | Einstrahlrichtung caudo-cranial bei lateraler linksseitiger Position des C-Bogens | mind. 45° |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.22 | Einstrahlrichtung LAO bei lateraler linksseitiger Position des C-Bogens | mind. 35° |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.23 | Einstrahlrichtung RAO bei lateraler linksseitiger Position des C-Bogens | mind. 35° |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.1.24 | Voreinstellung von Projektionswinkeln frei wählbar (individuelles Preset) | ja |  |  | B | 1
A.1.2.1.25 | Anzahl der speicherbaren Voreinstellungen je Aufnahmesequenz | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.1.26 | Voreinstellungen sind wahlweise als Sequenz oder einzeln abrufbar | ja |  |  | B | 1
A.1.2.1.27 | Speicherung von Rotation, Angulation und Fokus-Detektor-Abstand (FDA) möglich | ja |  |  | B | 1
A.1.2.1.28 | Referenzbildgesteuerte Stativpositionierung | ja |  |  | B | 1
A.1.2.1.29 | Automatisierte Zentrierung des Untersuchungsobjekts in verschiedenen Positionen des C-Bogens auf dem Befundungsmonitor | ja |  |  | B | 1
A.1.2.1.30 | Automatisierte Kompensation der durch Stativrotationen und/oder Angulationen verursachten Objektdrehung auf dem Befundungsmonitor | ja |  |  | B | 1
A.1.2.1.31 | Die jeweilige Winkelstellung der Aufnahmesysteme muss im Untersuchungsraum angezeigt werden. | ja |  |  | B | 1
A.1.2.1.32 | Bodenplatte und -rahmen zur Verankerung des frontalen C-Bogen-Systems mit dem Rohfußboden | ja |  |  | K.O.
A.1.2.2 | Röntgenstrahler
A.1.2.2.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.2.2 | Hochleistungsröntgenstrahler | ja |  |  | K.O.
A.1.2.2.3 | Röhrenspannung | mind. 110 kV |  | kV | K.O.
A.1.2.2.4 | Variante 1: Ausführung mit 2-Fokus-Röhre
A.1.2.2.5 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) Fokus 1 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.2.6 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) Fokus 2 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.2.7 | Variante 2: Ausführung mit 3-Fokus-Röhre
A.1.2.2.8 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) Fokus 1 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.2.9 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) Fokus 2 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.2.10 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) Fokus 3 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.2.11 | Wärmespeicherkapazität der Anode | bitte angeben |  | MHU | I
A.1.2.2.12 | Variante 1: Ausführung mit 2-Fokus-Röhre
A.1.2.2.13 | Leistung Fokus 1 bei 0 Watt | bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.2.14 | Leistung Fokus 2 bei 0 Watt | bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.2.15 | Variante 2: Ausführung mit 3-Fokus-Röhre
A.1.2.2.16 | Leistung Fokus 1 bei 0 Watt | bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.2.17 | Leistung Fokus 2 bei 0 Watt | bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.2.18 | Leistung Fokus 3 bei 0 Watt | bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.2.19 | Dauerleistung | bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.2.20 | Anodenmaterial vom Strahler | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.2.21 | Anodenumlaufgeschwindigkeit für schnelle Wärmeabfuhr | bitte angeben |  | m/s | I
A.1.2.2.22 | Wärmespeicherkapazität des Strahlers | bitte angeben |  | MHU | I
A.1.2.2.23 | Abkühlrate der Anode | bitte angeben |  | Watt | I
A.1.2.2.24 | Art der Strahlerkühlung | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.2.25 | Mögliche Spektralfilterungen | mind. 3 Filterstufen, ab ca. 0,1 mm. Bitte angeben. |  | Anzahl | Bmax | 3
A.1.2.2.26 | Automatische Filterauswahl basierend auf Patientengewicht und Fokus-Detektor-Abstand | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.2.27 | Manuelle Filterauswahl durch den Anwender | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.2.28 | Überhitzungsschutz | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.2.29 | Max. Röhrenstrom bei gepulster DL bei kleinem Fokus | bitte angeben |  | mA | I
A.1.2.2.30 | Rechteck- und semi-transparente Blende mit motorischer Einstellung der Lamellen | bitte angeben |  |  | K.O.
A.1.2.2.31 | Anzahl der angebotenen Blenden | bitte angeben |  | Stück | I
A.1.2.2.32 | Art der Blendensteuerung | manuell, automatisch oder beides |  |  | I
A.1.2.2.33 | Gittergesteuerter Röntgenstrahler mit Gittersteuerung oder gleichwertige generatorseitige Primärpulsung mit adaptiver Vorfilterung zur Reduktion der nicht bildgebenden Strahlenanteile bei der gepulsten Durchleuchtung, insbesondere bei längeren Interventionen. | ja |  |  | K.O.
A.1.2.3 | Flachdetektor
A.1.2.3.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.3.2 | Detektormaterial | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.3.3 | Dynamischer Halbleiter-Flachdetektor | ja |  |  | K.O.
A.1.2.3.4 | Außenabmessungen des Detektors [LxB] | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.3.5 | Effektive Detektorgröße | ca. 12 |  | Zoll | K.O.
A.1.2.3.7 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 1 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.3.8 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 2 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.3.9 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 3 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.3.10 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 4 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.3.11 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 5 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.3.12 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 6 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.1.2.3.13 | Angabe des kleinstmöglichen Fields of View (FOV) | bitte angeben |  | cm | Bmin | 3
A.1.2.3.14 | Detektor jeweils in der Aufnahmeebene motorisch drehbar (Felddrehung) | ja |  |  | B | 1
A.1.2.3.16 | automatische Detektordrehung parallel zum Tisch zum Ausgleich der Bildrotation bei unterschiedlichen Arbeitspositionen des Stativs | ja |  |  | B | 1
A.1.2.3.17 | Art der Detektorkühlung | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.3.18 | Akquisitionsmatrix 1 | bitte angeben |  | Pixel x Pixel, Bit | I
A.1.2.3.19 | Akquisitionsgeschwindigkeiten (Matrix 1) | bitte angeben |  | Bit/Sek. | I
A.1.2.3.20 | Akquisitionsmatrix 2, wenn vorhanden | bitte angeben |  | Pixel x Pixel, Bit | I
A.1.2.3.21 | Akquisitionsgeschwindigkeiten (Matrix 2) | bitte angeben |  | Bit/Sek. | I
A.1.2.3.22 | Erkennung und Kompensation von Pixelausfällen | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.3.23 | Dosisausbeute (DQE) | mind. 70 % (bei O LP/mm) |  | % | Bmax | 2
A.1.2.3.24 | Pixelgröße über die gesamte Detektorfläche | bitte angeben |  | µm | I
A.1.2.3.25 | Pixelgröße im High Resolution Modus vorhanden? | ja/nein |  | µm | I
A.1.2.3.26 | Pixelgröße im High Resolution Modus | bitte angeben |  | µm | I
A.1.2.3.27 | Nyquist-Frequenz | bitte angeben |  | LP/mm | I
A.1.2.3.28 | Nyquist-Frequenz im High Resolution Modus | bitte angeben |  | LP/mm | I
A.1.2.7 | Dosisreduktion
A.1.2.7.1 | Erweitertes Dosismanagement zur signifikanten Reduzierung der Strahlenexposition bei optimierter Bildqualität. Dazu zählen umfangreiche und wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal. Es sind alle mit dem angebotenen System verfügbaren und (derzeit modernste erhätliche Technologien) wirksamen Maßnahmen wie strahlungsfreie Objektpositionierung, strahlungsfreie Tischpositionierung, adaptive CU-Vorfilterung, Spezialfilter im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb, gepulste Durchleuchtung, DoseWise und Clarity plus Clarity IQ-Technologie bzw. CARE+CLEAR, DoseRite, Blueprint oder gleichwertige Technologien sowie umfangreiche Maßnahmen der Dosisdokumentation anzubieten. | ja |  |  | K.O.
A.1.2.7.2 | Wahl der Dosis- und Bildqualitätsprofile während des Eingriffs gewährleistet | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.7.3 | Direkte Anwahl der Durchleuchtungsmodi mit unterschiedlicher Systemdosis pro Bild vom Untersucher | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.7.4 | maximal mögliche Dosisreduktion bei minimal möglicher Pulsfrequenz des Systems (z.B. 0,5 P/s) | bitte angeben |  | % | Bmax | 2
A.1.2.7.5 | visuell kontrollierte Objekt(re)positionierung ohne Strahlung | ja |  |  | B | 1
A.1.2.7.6 | strahlungsfreies Behalten der Projektion bei längsseitiger Tischkippung | ja |  |  | B | 1
A.1.2.7.7 | strahlungsfreies Behalten der Projektion bei Stativpositionswechsel | ja |  |  | B | 1
A.1.2.7.8 | Erstellung, Erfassung und Sicherung eines Untersuchungs-/Patientenbezogenen Dosisprotokolls mit entsprechenden Benachrichtigungen/Warnungen bei Überschreiten von Standard-Dosiswerten gemäß EURATOM-Richtlinie 2018 | ja |  |  | K.O.
A.1.2.7.9 | Gibt es weitere Möglichkeiten der Dosisreduktion? | bitte angeben und beschreiben |  |  | I
A.1.2.8 | Kollisionsschutz
A.1.2.8.1 | Aktiver Kollisionsschutz bei sämtlichen Bewegungen des C-Bogens | ja, bitte beschreiben |  |  | K.O.
A.1.2.9 | Interventionspaket
A.1.2.9.1 | Interventionsmodul mit Hard- und Software zur Unterstützung bei der interventionellen Bildgebung | ja |  |  | K.O.
A.1.2.9.2 | Patientennahes Modul zur Steuerung der Intervention. Monitor zur Darstellung der 3D-Bildgebung im Untersuchungsraum | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.3 | Art der Bedienung der Interventionshardware: (Touchscreen, Joystick, Bedientasten …) | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.4 | Funktionssoftware: |  |  |  | I
A.1.2.9.5 | Echtzeit Digital-Link zur Übertragung der Rohdaten und/oder bearbeiteten Daten in Echtzeit während der Aufnahme auf die Interventions-Hardware | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.6 | Anwahl der Aufnahmeprogramme | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.7 | Bildbearbeitung, wie z.B. Kontrast, Helligkeit Kantenanhebung, elektronische Blenden | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.8 | Bildakquisition und -verarbeitung mit 3D-Eindruck der vaskularen Gefäße durch Freiprojektion von Gefäßüberlagerung mit nur einer Aufnahmeserie | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.9 | Vascularanalyse Softwarepaket: | ja |  |  | K.O.
A.1.2.9.10 | Im Lieferumfang muss eine Software zur Analyse der Gefäße enthalten sein. Diese sollte folgenden Funktionen bieten. | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.11 | Quantitative Koronaranalyse | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.12 | Automatische Gefäß-Konturerkennung | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.13 | dreidimensionale Darstellung der Gefäße | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.14 | Gefäßdurchmesser / Stenotic-Index | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.15 | Automatische Gefäß-Analyse | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.16 | Kalibrierungsfunktionen | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.17 | Längen - und Winkelmessungen | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.18 | Schnittfunktionen zur genauen Darstellung | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.19 | Volumen- und Oberflächensegmentierung virtuelle DSA | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.23 | Software zur Visualisierung von Stents in Echtzeit: | ja |  |  | K.O.
A.1.2.9.24 | Beinhaltet das Bildsystem eine Software zur verbesserten Darstellung von Stents? | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.25 | Kann das Ergebnis als Referenzbild bzw. Referenzszene gespeichert werden? | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.26 | Kann das Ergebnis im Wechsel mit dem Kontrastmittel gefüllten Gefäß angezeigt werden? | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.27 | Kann das Ergebnis einer Durchleuchtungsaufnahme (live fluoro) überlagert werden? | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.28 | Kann die Einblendung des Kontrastmittel gefüllten Gefäßes und des Stentvisualisierungsbildes stufenlose erfolgen? | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.9.29 | 2D-Roadmapping | ja |  |  | K.O.
A.1.2.10 | Raumbedarf
A.1.2.10.1 | Untersuchungsraum, Mindestmaß [L x B x H] | bitte angeben |  | m | I
A.1.2.10.2 | Wärmelast im Untersuchungsraum (Voll-Last) | bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.10.3 | Klimatisierung erforderlich? | ja/nein |  |  | I
A.1.2.10.4 | Zulässige Raumtemperatur im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.1.2.10.5 | Temperaturgradient im Untersuchungsraum | bitte angeben |  | °K/h | I
A.1.2.10.6 | Zulässige relative Luftfeuchte im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | bitte angeben |  | rel.-% | I
A.1.2.10.7 | Technikraum, Mindestmaß [L x B x H] | bitte angeben |  | m | I
A.1.2.10.8 | Wärmelast im Technikraum (Voll-Last) | bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.10.9 | Klimatisierung im Technikraum erforderlich | ja/nein |  |  | I
A.1.2.10.10 | Zulässige Raumtemperatur im Technikraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.1.2.10.11 | Temperaturgradient im Technikraum | bitte angeben |  | °K/h | I
A.1.2.10.12 | Zulässige relative Luftfeuchte im Technikraum für einen störungsfreien Betrieb | bitte angeben |  | rel.-% | I
A.1.2.10.13 | Maximale Geräuschentwicklung im Untersuchungsraum | bitte angeben |  | dB | I
A.1.2.10.14 | Überwachungsraum, Mindestmaß [L x B x H] | [L x B x H] |  | m | I
A.1.2.10.15 | Maximale Geräuschentwicklung im Überwachungsraum | bitte angeben |  | dB | I
A.1.2.10.16 | Bodenlast (C-Bogen-System) | bitte angeben |  | kN | I
A.1.2.10.17 | Wärme-Wasser-Tauscher für Strahlereinheit | ja/nein. Falls erforderlich ist dieser mit dem Gesamtsystem anzubieten. |  |  | I
A.1.2.10.18 | Anschlussvoraussetzungen für den Wärme-Wasser-Tauscher | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.10.19 | Anschluss an Kühlkreislauf | ja/nein |  |  | I
A.1.2.10.20 | Größtes Transportgewicht | bitte angeben |  | kg | I
A.1.2.10.21 | Größte Transportabmessungen [L x B x H] | bitte angeben |  | mm | I
A.1.2.10.22 | Durchschnittliche Installationsdauer nach baulicher Fertigstellung des Raumes (Aufnahme Patienten-Betrieb) | bitte angeben |  | Arbeitstage | I
A.1.2.10.23 | Durchschnittliche Lieferzeit des Systems nach Auftragseingang beim Hersteller | bitte angeben |  | Arbeitstage | Bmin | 3
A.1.2.11 | Energieverbrauch / -versorgung
A.1.2.11.1 | Energieverbrauch (siehe auch Wertungsmatrix)
A.1.2.11.2 | Gesamter Energieverbrauch des Gesamtsystems eines möglichen Arbeitstages gemäß Empfehlung der COCIR SRI, CPV 33111000-1: System Low Power: 12 Std. und Ready to Scan: 12 Std. pro Tag | Bitte angeben |  | kWh | K.O.
A.1.2.11.3 | Der Bieter hat den geschätzten Jahresenergieverbrauch (kWh/a) auf Basis folgender Nutzungsannahmen anzugeben: 2.000 Betriebsstunden/Jahr, 4.260 Standby-Stunden/Jahr, 2.500 Soft-Off-Stunden/Jahr. Die Berechnung ist nachvollziehbar darzulegen. | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.11.4 | Leistungsaufnahme im Standby-/Bereitschaftsmodus | bitte angeben |  | W | I
A.1.2.11.5 | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / Soft-Off | bitte angeben |  | W | I
A.1.2.11.6 | Geschätzter Jahresenergieverbrauch | bitte angeben |  | kWh/a | I
A.1.2.11.7 | Energieversorgung - USV
A.1.2.11.8 | Notfallkonzept bei Stromausfall | ja, Beschreibung, wie Untersuchung zu Ende geführt werden kann. |  |  | I
A.1.2.11.9 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Absicherung des Bildsystems sowie der motorischen System- und Gerätebewegungen | ja |  |  | K.O.
A.1.2.11.10 | Ist eine Notdurchleuchtung mit der USV unter A.1.2.11.5 möglich? | Bitte angeben |  |  | I
A.1.2.11.11 | Falls ja, bitte Zeit für Durchleuchtung angeben | Bitte angeben |  | min | I
A.1.2.11.12 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.1.2.11.13 | Leistung | Bitte angeben |  | kW | I
A.1.2.11.14 | Batterie-Lebensdauer (nach Eurobatt) 10 Jahre | ja |  | Jahre | K.O.
A.1.2.11.15 | Durch die USV Abgesicherte Komponenten | Bitte angeben |  |  | I
A.1.2.11.16 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Absicherung der Systemfunktionalität inkl. Not-Durchleuchtung für mind. 10 Minuten | optional, nicht wertungsrelevant, bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.1.2.11.17 | Bitte geben Sie die Dauer der Notdurchleuchtung unter A.1.2.11.15 an | Bitte angeben |  |  | I
A.1.2.11.18 | Energieversorgung
A.1.2.11.19 | Elektroanschluss | Bitte angeben |  |  | I
A.1.2.11.20 | Spannung | Bitte angeben |  | V | I
A.1.2.11.21 | Phasen | Bitte angeben |  |  | I
A.1.2.11.22 | Zulässige Spannungsschwankungen | Bitte angeben |  | % | I
A.1.2.11.23 | Netzabsicherung | Bitte angeben |  | A | I
A.1.2.11.24 | Nennleistungsaufnahme | Bitte angeben |  | kVA | I
A.1.2.11.25 | Maximaler Netzinnenwiderstand | Bitte angeben |  | Ω | I
A.1.2.11.26 | Gemeinsamer Netzverteiler für das Gesamtsystems im Lieferumfang enthalten | ja/nein |  |  | I
A.1.2.11.27 | Automatische Standby-/Abschaltfunktionen (Power-Management) | ja/nein |  |  | I
A.1.2.11.28 | Der Bieter hat die Anforderungen der angebotenen Anlage an die Netzqualität anzugeben, insbesondere: – Zulässiger Eingangsspannungsbereich (V) – Zulässiger Oberschwingungsgehalt (THD) am Netzanschlusspunkt (%) – Empfindlichkeit gegenüber Spannungseinbrüchen und -unterbrechungen gem. IEC 60601-1-2 – Vom Gerät selbst erzeugte Netzrückwirkungen (Oberschwingungsströme gem. IEC 61000-3-2) | Bitte angeben |  |  | I
A.1.2.11.29 | Die angebotene Anlage muss für den Betrieb an einem medizinischen IT-System (isoliertes Stromversorgungssystem) gemäß DIN VDE 0100-710 / IEC 60364-7-710 für medizinisch genutzte Bereiche der Gruppe 2 geeignet sein. Der Bieter hat zu bestätigen: – Kompatibilität mit IT-Netz (TN-S / IT-System) einschl. Isolationsüberwachung – Max. Ableitstrom der Anlage (mA) gem. IEC 60601-1 – Verhalten bei Erstfehler im IT-System (keine Abschaltung erforderlich) | Bitte angeben |  |  | I
A.1.2.12 | Bedienmodul | Bitte jeweils die genaue Ausführung angeben
A.1.2.12.1 | Bedienphilosophie | Tastatur, Joystick, etc. |  |  | I
A.1.2.12.2 | Bedienelement kann beidseitig des Patiententisch angebracht werden | ja |  |  | I
A.1.2.12.3 | Steuerung der Tischplattenbewegung | ja |  |  | I
A.1.2.12.4 | Steuerung der Tischhöhe | ja |  |  | I
A.1.2.12.5 | Steuerung Fokus-Detektor-Abstand | ja |  |  | I
A.1.2.12.6 | Steuerung der Stativrotation und -angulation | ja |  |  | I
A.1.2.12.7 | Speicherung und Wiederaufruf von Stativpositionen | ja |  |  | I
A.1.2.12.8 | Steuerung von Stativdrehung in Parkposition | ja |  |  | I
A.1.2.12.9 | Wahl der Durchleuchtungsstufe möglich | ja |  |  | I
A.1.2.12.10 | Blendensteuerung ohne Strahlung am „Last Image Hold“ Speicherbild möglich | ja |  |  | I
A.1.2.12.11 | Steuerung der Detektorfeldgröße | ja |  |  | I
A.1.2.12.12 | Speicherung von Durchleuchtungsszenen (Loop) | ja, ca. 20 Sekunden |  |  | I
A.1.2.12.13 | kabelloser Fußschalter/Pedal zur Strahlungsauslösung am C-Bogensystem | ja |  |  | I
A.1.2.12.14 | Zusätzliche frei programmierbare Fußschaltertaste | ja, bitte die Anzahl der freiprogrammierbaren Fußschaltertasten angeben und die mögliche Belegung. |  |  | I
A.1.2.13 | Bildausgabeeinheiten im Untersuchungsraum
A.1.2.13.1 | Live-/Referenzbildmonitor zur Darstellung der Röntgenbilder und zur Wiedergabe der Ereignisse aus dem PACS/Archiv | ja | 1 | Stück | K.O.
A.1.2.13.2 | Ausführung des Monitors | LCD, TFT, etc. |  |  | I
A.1.2.13.3 | Bildschirmdiagonale des Monitors | mind. 55" |  | Zoll | K.O.
A.1.2.13.4 | Auflösung vom Live-/Referenzmonitor | mind. 8 MP |  | MP | Bmax | 1
A.1.2.13.5 | Signaleingänge am Live-/Referenzmonitor | mind. 8 |  | Kanäle | K.O.
A.1.2.13.6 | Mindestens 4 Eingänge für Fremdsignale verschiedener Art (Netz, RIS/PACS, Echobilder, Sonobilder etc.) | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.7 | Glasfaserleitung bzw. Lichtwellenleiter, davon mindestens 1 Reserve | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.8 | Mindestens 8 Bildschirminhalte gleichzeitig darstellbar | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.9 | Bildschirminhalte auf dem Großmonitor beliebig un Größe und Position anwählbar | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.10 | Höchste Helligkeit des Monitors zur Darstellung von Röntgenbilder | mind. 500 cd/cm² |  | cd/cm² | Bmax | 3
A.1.2.13.11 | Steuerung von Fremdrechnern via Systemmaus der Anlage steril am Tisch | ja/nein |  |  | I
A.1.2.13.12 | Falls ja, bitte Mehrpreis angeben | bitte angeben |  | € | I
A.1.2.13.13 | Deckenstativ zur Montage des Monitors | ja | 1 |  | K.O.
A.1.2.13.14 | Longitudinale Verfahrbarkeit / Transversaler Schwenkbereich des Deckenstativs | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.15 | Drehbare Monitoraufhängung/-träger | mind. 180° |  | ° | Bmax | 3
A.1.2.13.16 | Art der Anzeigeeinheit im Untersuchungsraum für Statusinformationen | z. B. On Screen, etc. |  |  | I
A.1.2.13.17 | Anzeige von Statusinformation für Rotations- und Angulationswinkel | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.18 | Anzeige von Statusinformation für Fokus-Detektor-Abstand | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.19 | Anzeige von Statusinformation für gewähltes Detektorformat | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.20 | Anzeige von Statusinformation für gewählte Durchleuchtungsart | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.21 | Anzeige von Statusinformation für Durchleuchtungszeit | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.22 | Anzeige von Statusinformation für Bildfrequenz | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.23 | Anzeige von Statusinformation für Hautflächendosisleistung | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.24 | Anzeige von Statusinformation für Röhrenlast | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.25 | Anzeige von Statusinformation für sonstige Systemmeldungen | ja |  |  | I
A.1.2.13.26 | Art der Anzeigeeinheit für Bildverarbeitungsinformationen | z. B. On Screen, etc. |  |  | I
A.1.2.13.27 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bild- bzw. Szenenwahl | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.28 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bildvorlauf/-rücklauf | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.29 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Digitalzoom | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.30 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Wiedergabe als Kinoschleife | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.31 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bildwiedergabegeschwindigkeit | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.32 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Serienübersicht | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.33 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Untersuchungsübersicht | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.34 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Markierung einzelner Serien oder Untersuchungen zur Archivierung | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.35 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Speicherung einzelner Bilder in dem Referenzbildspeicher | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.36 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Wiedergabe gespeicherter Referenzbilder | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.37 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Löschung einer Serie | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.38 | Anzeige von weiteren Bildverarbeitungsinformationen bzw. Systemmeldungen | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.39 | Modul zur Bildnachbearbeitung im Untersuchungsraum | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.40 | Art der Bedienung | Touchscreen, Joystick, etc. |  |  | I
A.1.2.13.41 | Bedienelement frei positionierbar | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.42 | Software mit Fenstertechnik | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.43 | Software mit Kantenanhebung | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.44 | Software mit Bildumkehr | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.45 | Software mit Bildvor-/-rücklauf | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.46 | Wiedergabe einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung als „Kinoschleife“ | ja |  |  | K.O.
A.1.2.13.47 | Untersuchungsübersicht | mind. 16 Bilder |  |  | K.O.
A.1.2.13.48 | Serienübersicht | bitte angeben |  |  | Bmax | 3
A.1.2.13.49 | Auswahl der Referenzbilder | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.50 | Selektion physiologischer Signale | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.51 | Digital-Zoom | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.52 | Elektronische Einblendung | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.53 | Löschen einzelner Bildserien | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.54 | Individuelle Texteinblendung | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.55 | Dokumentationsspeicher (Fotofile) | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.56 | Auswahl einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung, z.B. für den Transfer auf einen CD-DICOM Recorder | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.57 | Quantitative Analyse | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.58 | Qualitative Analyse | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.59 | Paralleles Arbeiten möglich? Ist es möglich während der Untersuchung, an der Auswertekonsole einen neuen Patienten anzulegen, einen alten Patienten zu befunden oder den aktuellen Patienten auszuwerten? | bitte angeben |  |  | I
A.1.2.13.60 | Sonstige Auswertemöglichkeiten | bitte angeben |  |  | I
A.1.3 | Röntgengenerator
A.1.3.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.1.3.3 | Hochfrequenz-Generator | ja |  |  | K.O.
A.1.3.4 | Röntgengenerator für den Betrieb des beschriebenen Röntgen-Systems | ja |  |  | K.O.
A.1.3.5 | Generatorleistung / Nennleistung bei 100kV | mind. 100 kW |  | kW | K.O.
A.1.3.6 | Anschluss Leistung | bitte angeben |  | kW | I
A.1.3.7 | Spannung bei einer Nennleistung von 100kV | bitte angeben |  | mA | I
A.1.3.9 | Spannung bei einer Nennleistung von 125kV | bitte angeben |  | mA | I
| maximaler Wert für die gepulste Durchleuchtung auf dem kleinen Fokus | bitte angeben |  | mA | Bmax | 3
A.1.3.10 | Schaltzeiten | von … bis … |  | Sek. | I
A.1.3.11 | Schaltfrequenz | mind. 50 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | Bmax | 3
A.1.3.12 | Art der Dosisregelung | kV und/oder mA |  |  | I
A.1.3.14 | Aufnahmedaten-Selbstkorrektur bei Überschreiten der Grenzwerte | ja |  |  | I
A.1.3.15 | Messprinzip der Strahlenbelastung | bitte angeben |  |  | I
A.1.3.19 | Ein auf die Untersuchung angepasster Durchleuchtungsstrom mit speicherbaren Abstufungen für „low dose“, „standard“ und „high contrast“ | bitte angeben |  |  | I
A.1.3.20 | Automatische Fehlererkennung mit Anzeige und Langzeitspeicherung | bitte angeben |  |  | I
A.1.4 | Wechselsprechanlage
A.1.4.1 | Wechselsprechanlage zur Kommunikation zwischen dem Untersuchungsraum und dem Schalt-, Bedien- oder Messplatz | ja, bitte die genaue Ausführung angeben |  |  | K.O.
A.1.5 | Strahlenschutz für den Anwender
A.1.5.1 | Am Patiententisch beidseitig integrierter Strahlenschutz für den Unterkörper | ja, bitte die genaue Ausführung angeben |  |  | K.O.
A.1.5.2 | Strahlenschutz, links- und rechtsseitig am Patiententisch verwendbar | ja |  |  | K.O.
A.1.5.5 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.1.5.6 | Deckenlaufschiene | bitte angeben |  | cm | I
A.1.5.7 | Ausleger, drehbar mit Gewichtsausgleich (z.B. Federlagerung) | bitte angeben |  |  | I
A.1.5.8 | Länge des Auslegers | bitte angeben |  |  | I
A.1.5.9 | Strahlenschutzscheibe Typ.-Nr. OT54001 (Mavig) | ja |  |  | K.O.
A.1.5.10 | Strahlenschutzscheibe mittels Gelenk gelagert | bitte angeben |  |  | I
A.1.5.11 | Material der Strahlenschutzscheibe | bitte angeben |  |  | I
A.1.5.12 | Bleigleichwert | bitte angeben |  | mm Pb | I
A.1.5.13 | Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | K.O.
A.1.5.14 | Gesamtgewicht des deckengeführten Strahlenschutzsystems | bitte angeben |  | kg | I
A.1.6 | OP-Untersuchungsleuchte
A.1.6.1 | OP-Beleuchtung auf der linken Seite (Patientensicht) für Schrittmacher/ICD-Operationen, Arm der Leuchte darf nicht über das OP-Feld/Tisch | ja |  |  | K.O.
A.1.6.2 | Deckenlaufschiene | ja |  |  | K.O.
A.1.6.3 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.1.6.4 | LED-Untersuchungsleuchte | mind. 115.000 Lux |  | Lux | K.O.
A.1.6.5 | Durchmesser des Leuchtkörpers | bitte angeben |  | mm | I
A.1.6.6 | Leuchtfelddurchmesser regelbar | ja |  |  | K.O.
A.1.6.7 | Handgriff zur Leuchtenpositionierung und Leuchtfeldeinstellung | ja |  |  | K.O.
A.1.6.8 | Gesamtgewicht des Systems | bitte angeben |  | kg | I
A.1.6.9 | Befestigung der Untersuchungsleuchte an der Decke | ja |  |  | K.O.
A.1.6.10 | Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | K.O.
A.1.7 | Untersuchungsleuchte Standard
A.1.7.1 | Leuchte für normale EP/Coro/Rest auf der rechten Seite (Patientensicht) | ja |  |  | K.O.
A.1.7.2 | Deckenlaufschiene | ja |  |  | K.O.
A.1.7.3 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.1.7.4 | LED-Untersuchungsleuchte | mind. 60.000 |  | Lux | K.O.
A.1.7.5 | Durchmesser des Leuchtkörpers | bitte angeben |  | mm | I
A.1.7.6 | Leuchtfelddurchmesser regelbar | bitte angeben |  |  | I
A.1.7.7 | Handgriff zur Leuchtenpositionierung und Leuchtfeldeinstellung | ja |  |  | K.O.
A.1.7.8 | Gesamtgewicht des Systems | bitte angeben |  | kg | I
A.1.7.9 | Befestigung der Untersuchungsleuchte an der Decke | ja |  |  | K.O.
A.1.7.10 | Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | K.O.
A.2 | Technische Ausführung (Patiententisch)
A.2.1 | Patiententisch mit stabiler, freischwimmender Kohlefaser-Tischplatte, motorischer Verstellbarkeit der Tischhöhe, geringer Röntgenschwächung und obligatorischer Eignung für Herz-Lungen-Reanimation. | ja |  |  | K.O.
A.2.2 | Patiententisch mit Kopfhoch- und -tieflage (mindestens jeweils +/- 12° Trendelenburglagerung) | optional, nicht wertungsrelevant, bitte Mehrpreis angeben |  |  | I
A.2.3 | Patiententisch mit lateraler Tischneigung | optional, nicht wertungsrelevant, bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.2.4 | Tischplattengröße [LxB] | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.5 | Lange Tischplatte für angiologische Untersuchungen mit der Möglichkeit der Ablage von Instrumenten und Kathetern | optional, nicht wertungsrelevant, bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.2.6 | Schmale Tischplatte für angiologische Untersuchungen mit erhöhter Tischplattendicke | optional, nicht wertungsrelevant, bitte Preis angeben |  | € | I
A.2.7 | Material der Tischplatte | Bitte angeben |  |  | I
A.2.8 | Strahlenabsorption der Tischplatte | Bitte angeben |  | mm Al | I
A.2.9 | Longitudinale Verschiebung der Tischplatte | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.10 | Transversale Verschiebung der Tischplatte | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.11 | Metallfreier Überhang am Patientenlagerungstisch | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.12 | Metallfreier Überhang am Patientenlagerungstisch - lateral | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.13 | System geeignet zur Diagnostik und Intervention der oberen und unteren Extremitäten | Bitte angeben |  |  | I
A.2.14 | Longitudinaler Untersuchungsbereich | mind. 200 mm |  | mm | I
A.2.15 | Höhenverstellung des Patientenlagerungstisches über dem Fußboden | mind. von 800 mm bis 1000 mm |  | mm | I
A.2.16 | Zulässiges Patientengewicht (sichere Arbeitslast) | mind. 200 kg |  | kg | K.O.
A.2.17 | Zulässige Gesamtbelastung des Patiententisches (Reanimationsreserve, Zubehör, etc.) | Bitte angeben |  | kg | Bmax | 3
A.2.18 | Synchronisation der Patientenlagerung mit der C-Bogen-Stellung | Bitte angeben |  |  | I
A.2.19 | Tisch um die eigene (Fuß-)Achse drehbar | ja, von … bis … |  | ° | I
A.2.20 | Bodenplatte und -rahmen zur Verankerung des Systems mit dem Rohfußboden | ja |  |  | K.O.
A.2.21 | es muss sichergestellt sein das die Geometrie der Anlage ein abscannen eines 2 m Patienten ohne Umlagerung ermöglicht | Bitte angeben |  |  | I
A.3 | Technische Ausführung (Bildverarbeitungssystem) | ja
A.3.1 | Steuerrechner
A.3.1.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.1.2 | Betriebssystem | bitte angeben |  |  | I
A.3.2 | Bildakquisitionskonsole (Workstation und Monitor)
A.3.2.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.2 | Bildakquisitionsmatrix 1 | bitte angeben |  | Pixel x Pixel, Bit | I
A.3.2.3 | Akquisitionsgeschwindigkeit (Matrix 1) | bitte angeben |  | Bilder/Sek. | I
A.3.2.4 | Bildakquisitionsmatrix 2, wenn vorhanden | bitte angeben |  | Pixel x Pixel, Bit | I
A.3.2.5 | Akquisitionsgeschwindigkeit (Matrix 2), wenn vorhanden | bitte angeben |  | Bilder/Sek. | I
A.3.2.6 | Hochgeschwindigkeitsbildakquisition | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.7 | Akquisitionsmatrix | bitte angeben |  | Pixel x Pixel, Bit | I
A.3.2.8 | Wählbare Akquisitionsgeschwindigkeiten | bitte angeben |  | Bilder/Sek. | I
A.3.2.9 | Datenmodul zur Patientendatenverwaltung und Workflow-Steuerung
A.3.2.10 | Patientendatenübernahme vom RIS/KIS | ja |  |  | K.O.
A.3.2.11 | Patientenauswahl für die Untersuchung | ja |  |  | K.O.
A.3.2.12 | Wiedergabe und Archivierung | ja |  |  | K.O.
A.3.2.13 | Akquisitionstechniken
A.3.2.14 | Durchleuchtung | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.15 | Pulsfrequenzen | mind. bis zu 30 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | K.O.
A.3.2.16 | Digitale Angiographie | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.17 | Digitale Subtraktions-Angiographie (D.S.A.) | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.18 | Maximale Bildfrequenz im Subtraktionsmodus | bitte angeben |  | Bilder/Sek. | Bmax | 3
A.3.2.19 | Pfadfindertechnik (z.B. Roadmap) für die Durchleuchtung | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.20 | Wahl einer neuen Maske | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.21 | Pixelshift | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.22 | Darstellung der Referenzbilder | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.23 | parallele Darstellung der Roadmap-Durchleuchtungsbilder und der unsubtrahierten digitalen Durchleuchtungsbilder | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.24 | Überlagerung der Livedurchleuchtung mit einem ausgewählten Referenzbild | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.25 | Speicherung einzelner Durchleuchtungsbilder und/oder ganzer Szenen | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.26 | Echtzeit Bildbearbeitung und -optimierung zur Reduktion des Rauschens und zur Erhöhung des Kontrastes und der Schärfe der Durchleuchtungsbilder | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.27 | Rotationsscan mit 3D-Eindruck der vaskularen Gefäße durch Freiprojektion von Gefäßüberlagerungen mit nur einer Aufnahmeserie | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.28 | Sonstige im Lieferumfang enthaltene Akquisitionstechniken | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.29 | Zoom bei digitaler Akquisition realisiert anatomische Vergrößerung ohne Dosiserhöhung? | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.30 | Hardware Workstation
A.3.2.31 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.36 | Hardware Monitor
A.3.2.37 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.2.38 | Bildschirmgröße | bitte angeben |  | Zoll | I
A.3.2.39 | Farbbildschirm | ja |  |  | K.O.
A.3.3 | Wiedergabekonsole (Workstation und Monitor)
A.3.3.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.2 | Konsole zur Bildwiedergabe, Bildnachverarbeitung und quantitativen Analyse | ja |  |  | K.O.
A.3.3.3 | Hardware Workstation
A.3.3.4 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.9 | Hardware Monitor
A.3.3.10 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.11 | Bildschirmgröße | bitte angeben |  | Zoll | I
A.3.3.12 | Farbbildschirm | ja |  |  | K.O.
A.3.3.19 | Befundungsmonitor nach DIN 6868-157 | ja |  |  | K.O.
A.3.3.20 | DICOM Grauwert Bildschirmfunktion zur Darstellung der Grauwerte der am einzelnen Bildschirm angezeigten Bilder gemäß der Empfindlichkeitscharakteristik des menschlichen Auges (DICOM Standard Teil 14: Greyscale Display Function) | ja |  |  | K.O.
A.3.3.21 | Software
A.3.3.22 | Graphische Bedienoberfläche zur schnellen, intuitiven Bedienung | ja |  |  | K.O.
A.3.3.23 | Fenstertechnik | ja |  |  | K.O.
A.3.3.24 | Kantenanhebung | ja |  |  | K.O.
A.3.3.25 | Bildumkehr | ja |  |  | K.O.
A.3.3.26 | Bildvor-/-rücklauf | ja |  |  | K.O.
A.3.3.27 | Wiedergabe einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung als „Kinoschleife“ | ja |  |  | K.O.
A.3.3.28 | Untersuchungsübersicht | mind. 16 Bilder |  |  | K.O.
A.3.3.29 | Serienübersicht | bitte angeben |  |  | Bmax | 2
A.3.3.30 | Auswahl der Referenzbilder | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.31 | Digital-Zoom | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.32 | Elektronische Einblendung | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.33 | Löschen einzelner Bildserien | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.34 | Individuelle Texteinblendung | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.35 | Dokumentationsspeicher (Fotofile) | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.36 | Auswahl einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung für den Transfer, z.B. ins Netzwerk | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.37 | Automatische Hintergrundarchivierung ohne Unterbrechung der Bildakquisition, der Bildwiedergabe und Bildverarbeitung | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.38 | Software zur Vaskular-Analyse | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.39 | Bestimmung Gefäßdurchmesser / Stenotic Index | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.40 | Software zur verbesserten Stentdarstellung in Echtzeit während der Bewegung | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.41 | Software zur Ventrikel-Analyse | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.42 | Bestimmung Gefäßdurchmesser / Stenotic Index | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.43 | Automatische Gefäßanalyse | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.44 | Längen- und Winkelmessungen | bitte angeben |  |  | I
A.3.3.45 | Sonstige Auswertemöglichkeiten
A.3.4 | Hämodynamischer Messplatz | Ja | 1 | € | K.O.
A.3.4.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.2 | Hardware Workstation
A.3.4.3 | Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.4 | Taktfrequenz | bitte angeben |  | MHz | I
A.3.4.5 | Kapazität des Arbeitsspeichers | bitte angeben |  | MB | I
A.3.4.6 | Hardware Monitor
A.3.4.7 | Typ | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.8 | Bildschirmgröße | bitte angeben |  | Zoll | I
A.3.4.9 | Farbbildschirm | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.10 | Software
A.3.4.11 | Messsoftware für interventionelle hämodynamische Untersuchungen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.12 | Modifizierung und Nachberechnung von interventionellen hämodynamischen Untersuchungen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.13 | Untersuchung mit hämodynamischen Intervallmessungen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.14 | Anzeige von hämodynamischen Anmerkungen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.15 | Anzeige von hämodynamischen Kurven | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.16 | Anzeige von hämodynamischen Werten | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.17 | Anzeige von hämodynamischen Ereignissen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.18 | Anzeige von hämodynamischen Ergebnissen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.19 | Erstellung von hämodynamischen Videos zu Präsentationszwecken | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.25 | Speicherung von hämodynamischen Kurven | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.26 | Speicherung von manuell eingegebenen Informationen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.27 | Konfigurieren allgemeiner Systemparameter und Einstellungen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.28 | Transfer zu externen kardiologischen Daten-Management-Systemen (CDMS) und/oder kardiologischen Informations-Systemen (CIS) | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.29 | Hämodynamisches Registrier- und Informationssystem | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.30 | Elektrokardiografie (EKG)-Modul | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.31 | Anzahl der Ableitungen vom EKG | mind. 12 |  |  | K.O.
A.3.4.32 | Anzahl der zeitgleich grafisch angezeigten Ableitungen vom EKG | mind. 4 |  |  | K.O.
A.3.4.33 | Abtastfrequenz vom EKG | bitte angeben |  | Hz | I
A.3.4.34 | Messbereich der Herzfrequenz vom EKG | bitte angeben |  | 1/Min. | I
A.3.4.35 | Zykluslänge(n) vom EKG | bitte angeben |  | ms | I
A.3.4.36 | Hochpassfilterfrequenzen vom EKG | bitte angeben |  | Hz | I
A.3.4.37 | Tiefpassfilterfrequenzen vom EKG | bitte angeben |  | Hz | I
A.3.4.38 | Netzfrequenzfilter (Notch-Filter) vom EKG | bitte angeben |  | Hz | I
A.3.4.39 | Signalrauschen beim EKG | bitte angeben |  | μV | I
A.3.4.40 | Auflösung beim EKG | bitte angeben |  | μV | I
A.3.4.41 | Elektrodenfehlererkennung beim EKG | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.42 | Invasiver Blutdruckmessung | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.43 | Druckeingänge beim Blutdruckmessgerät | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.44 | Messbereich vom Blutdruckmessgerät | bitte angeben |  | mmHg | I
A.3.4.45 | Genauigkeit vom Blutdruckmessgerät | bitte angeben |  | mmHg | I
A.3.4.46 | Auflösung vom Blutdruckmessgerät | bitte angeben |  | mmHg | I
A.3.4.47 | Nicht-invasive Blutdruckmessung (NIBD) | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.48 | Systolischer Messbereich vom NIBD | bitte angeben |  | mmHg | I
A.3.4.49 | Diastolischer Messbereich vom NIBD | bitte angeben |  | mmHg | I
A.3.4.50 | NIBD-Messmethode als Oszillometrie mit schrittweiser Druckreduzierung | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.51 | SpO2-Messung | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.52 | Sauerstoffsättigungsbereich der SpO2-Messung | bitte angeben |  | % | I
A.3.4.53 | Herzzeitvolumenmessung (HZV) | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.54 | Thermodilutionsmethode zur HZV | bitte angeben |  |  | K.O.
A.3.4.55 | Kabel-Starterkit für Thermodilution | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.56 | Fick’sche Methode zur HZV | bitte angeben |  |  | K.O.
A.3.4.57 | HZV aus Angiographiedaten | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.58 | Signaleingangsbox und Kathetereingangsbox | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.59 | Befestigung an der Schiene des Untersuchungstisches | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.60 | Befestigung alternativ in einer Halterung unter dem Untersuchungstisch | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.61 | Verbindungskabel | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.62 | Länge: Kathetereingangsbox - Signaleingangsbox | bitte angeben |  | mm | I
A.3.4.63 | Länge: Signaleingangsbox - Messwertverarbeitung im Kontrollraum | bitte angeben |  | mm | I
A.3.4.64 | Analoge Signalausgänge programmierbar | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.65 | Anzahl der verarbeiteten Signale bei der EKG-Ableitung | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.66 | Anzahl der verarbeiteten Signale bei der Blutdruckmessungen | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.67 | Skalierfaktor für die EKG-Ableitungen | bitte angeben |  | V/mV | I
A.3.4.68 | Skalierfaktor für die Blutdruckmessungen | bitte angeben |  | mV/mmHg | I
A.3.4.69 | Maximale Spannung | bitte angeben |  | V | I
A.3.4.70 | Frequenzbandbreite vom EKG | bitte angeben |  | Hz | I
A.3.4.71 | Frequenzbandbreite von der Blutdruckmessung | bitte angeben |  | Hz | I
A.3.4.72 | Signalrauschen | bitte angeben |  | mV | I
A.3.4.73 | Maximale Signalverzögerung | bitte angeben |  | ms | I
A.3.4.74 | Pegel vom QRS-Trigger | bitte angeben |  | V | I
A.3.4.75 | Maximale Verzögerung vom QRS-Trigger | bitte angeben |  | ms | I
A.3.4.76 | QRS-Impulslänge | bitte angeben |  | ms | I
A.3.4.77 | Kommunikationsschnittstellen zum Radiographiesystem | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.78 | Art der Verbindung zum Angiographiesystem | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.79 | Automatisches Senden von demographischen Daten zum Angiographiesystem | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.80 | Automatisches Starten der Untersuchung am Angiographiesystem | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.81 | Empfang von Untersuchungs- und Dosisdaten vom Angiographiesystem | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.82 | Integrierte Messung des FFR (Fractional Flow Reserve) | bitte angeben |  |  | I
A.3.4.83 | Werden Druck-Drähte (Pressure Wires) verschiedener Hersteller unterstützt | ja/nein |  |  | I
A.3.5 | Deckenversorgungseinheit
A.3.5.1 | Anzubieten und einzupreisen ist eine Deckenversorgungseineit (inkl. Planung und Installtion/Inbetriebnahme) zur Aufnahme aller EPU-Komponenten für die EPU. Ausstattung ist 1x Druckluft (5bar), 2x Sauerstoff, 1x AGFS, 8 Steckdosen 230V, 8x Potentialausgleich, 2x Leerdosen und 5x RJ45 Doppeldosen, inkl. 1x Medienbox | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. |  | € | K.O.
A.3.5.2 | Die Deckenversorgungseinheit besteht aus:
A.3.5.3 | Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion ist auf Abruf vorab zu lieferen und zu montieren. Die Unterkostruktion besteht aus einer Deckenankerplatte, Distanzprofilen-/Rohren zum nachträglichen Ausgleich von Höhenabweichungen der abgehängten Decke sowie einer Schnittstellenplatte. Die Schnittstellenplatte dient zum Auflegen der bauseitigen Elektroinstallationen. | ja |  |  | K.O.
A.3.5.4 | Baldachin: Die DVE´s sind mit abnehmbaren Baldachinen auszustatten, um einen ungehinderten Zugang zu den wartungspflichtigen Teilen zu gewährleisten. | ja |  |  | K.O.
A.3.5.5 | Schwenkarme: Das Schwenkarmpaar besteht aus 2 Tragarmen mit kugelgelagerten Gelenken. Länge der Schwenkarme: ca.1000 mm + ca.750 mm. Die horizontalen Drehbereiche der Schwenkarme mit Medienkopf müssen mind. ca. 320 Grad betragen. Die Schwenkarme müssen mit einer frei einstellbaren Drehwinkelbegrenzung ausgestattet sein. Die Gelenke für das horizontale Schwenken müssen mit pneumatischen oder ähnlichen Bremsen ausgestattet sein. Die Gelenke für das Drehen des Medienkopfes müssen mit Friktionsbremsen oder ähnlichen ausgestattet sein. Die Gelenke sind per Bedinegriff anzusteuern. | ja |  |  | K.O.
A.3.5.6 | Medienkopf: Der Medienkopf dient zur Aufnahme der EPU-Komponenten. Die Lage der Enznahmestellen und Einbauten wird im Rahmen der Werk- und Montageplanung festgelegt. Sofern Steckdosen untereinander angeordnet werden, sind diese schräg gegeneinander zu versetzen. Die Betsückung der Medien muss in allern vier Seiten möglich sein. | ja |  |  | K.O.
A.3.5.7 | Elektroinstallation: Die 230V Steckdosen müssen in grün und mit integrierter LED-Kontrollleuchte ausgeführt sein. Alle 230V Steckdosen sind mit 1 PA -Stift in versenkter Ausführung zu liefern. Alle Steckdosen und Datendosen sind mit Klappdeckel und mit Beschriftungsfeld auszuführen. Die Beschriftungsfelder sind zu befestigen. Für die stromtechnischen Leitungen sind leicht zugüngliche Klemmanschlussblöcke vorzusehen. Leerdosen sind als Hohlwanddosen mit Leerrohr und Zugdraht von Hohlwanddose bis Montageflansch auszuführen. Sämtliche von außen berührbare elektrisch leitenden Teile sind an PA-Kabel abzusichern. | ja |  |  | K.O.
A.3.5.8 | Schnittstellen
A.3.5.9 | Leistungen bauseits Elektroinstallation: Auflegen der Zuleitungen auf die Klemmenanschlussblöcke auf Schnittstellenplatte. Erstellung betriebsfertiger Datendosen im Bereich der Unterkosntruktion. Vorgabe der Beschriftung der Steckdosen und der Datendosen. | ja |  |  | I
A.3.5.10 | Leistungen AN Elektroinstallation: Lieferung und Einbau der Steckdosen, Leerdoesen inkl. Verdrahtung bis zu den Klemmanschlussblöcken. Lieferung und Einbau der Datendosen inkl. Einziehen der Leitungen bis zu den Datendosen im Bereich der Unterkonstruktion. Beschriftung der Steckdosen und der Datendosen nach Vorgabe AG, Steckdosen und Leitungen prüfen ( Messprotokolle) | ja |  |  | K.O.
A.3.5.11 | Leistungen bauseits medizinische Gase: Verlegung der Gasleitung bis zu den Kugelhähnen (Übergabepunkt in der Zwischendecke) | ja |  |  | I
A.3.5.13 | Leistungen AN medizinische Gase: Verrohrunh innerhalb der DVE bis zu den Kugelhähnen in der Zwischendecke. Lieferung und Einbau der Gasentnahmedosen nach Vorgabe AN. Gasartenprüfung auf Dichtigkeit und Fluss der Entnahmestelle. | ja |  |  | K.O.
A.3.6 | Schwerlastdecke
A.3.6.1 | Vom Bieter anzubieten und zu kalkulieren ist die für das Angebot notwendige Schwerlastdecke bzw. Schwerlastfelder an der im Untersuchungsraum befindlichen Rippendecke zur Aufnahme der deckengehängten Komponenten inclusive DVE. Bei der Ortsbegehung kann sich der Bieter zu den Gegebenheiten informieren . Das Schließen der Decke und der Profilschienenabschluss wird bauseits erbracht. Ebenfalls einzurechnen ist die Verankerung/Bodenplatte Tisch und C-Bogen. | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. |  | € | K.O.
A.3.7 | Vernetzung
A.3.7.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des Angiographiesystems und den Konsolen an: | ja |  |  | K.O.
A.3.7.2 | DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | ja |  |  | K.O.
A.3.7.3 | DICOM Storage Commitment | ja |  |  | K.O.
A.3.7.4 | DICOM Print | ja |  |  | K.O.
A.3.7.5 | DICOM XA Multiframe | ja |  |  | K.O.
A.3.7.6 | DICOM SC Secundary Capture | ja |  |  | K.O.
A.3.7.7 | DICOM Send / Receive | ja |  |  | K.O.
A.3.7.8 | DICOM Query / Retrieve | ja |  |  | K.O.
A.3.7.9 | DICOM Modality Performed Procedure Steps | ja |  |  | K.O.
A.3.7.10 | Bitte legen Sie das DICOM Conformance Statement bei. | ja |  |  | K.O.
A.3.7.11 | Glasfaserausgang/Lichtwellenleiter für Weiterverarbeitung der Daten | ja |  |  | K.O.
A.3.7.12 | Integrierbarkeit von z.B. Abbott- oder Medtronic-Daten muss gegeben sein | ja |  |  | K.O.
A.3.7.13 | Durchschleifen des EKG-Signals für die EPU-Anlage | ja |  |  | K.O.
A.3.7.14 | KIS/RIS/PACS-Kompatibilität:
A.3.7.15 | Bidirektionale KIS Kompatibilität | ja/nein |  |  | I
A.3.7.16 | Bidirektionale RIS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.3.7.17 | Bidirektionale PACS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.3.7.18 | Standard Videoausgang | ja |  |  | K.O.
A.3.8 | Die Anbindung an folgende Systeme muss möglich sein:
A.3.8.1 | Biotronic Stimulationssimulator | ja, bitte detailliert beschreiben |  |  | K.O.
A.3.8.2 | 3D Mappingsystem EnSite X, Abbott | ja, bitte detailliert beschreiben |  |  | K.O.
A.3.8.3 | Ablationsgenerator Ampere, HF-Generator, Abbott | ja, bitte detailliert beschreiben |  |  | K.O.
A.3.8.4 | Schwarzer EP Recording (incl. Stimulator) | ja, bitte detailliert beschreiben |  |  | K.O.
A.3.8.5 | Affera Mapping and Ablation System, Medtronic | ja, bitte detailliert beschreiben |  |  | K.O.
A.3.8.6 | OCT-System der Firma Abbott (Anbindung an Großbildmonitor im HKL über Lichtleiter, OCT-Konsole am Tisch), | ja, bitte detailliert beschreiben |  |  | K.O.
A.3.8.7 | IVUS-System der Firma Boston Scientific (Anbindung an Großbildmonitor im HKL) | ja, bitte detailliert beschreiben |  |  | K.O.
A.3.8.8 | PFA-System von Boston (Farapulse) | ja, bitte detailliert beschreiben |  |  | K.O.
A.4 | Zubehör | Zubehör - folgendes mit "ja" gekennzeichnete Zubehör ist im System mit einzupreisen oder "nein" anzugeben
A.4.1 | Patienten-Auflagematte für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück | I
A.4.2 | Patienten-Auflagematte für den Patientenlagerungstisch, extra dick | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. |  | € | I
A.4.3 | Durchstrahlbare Armauflage für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück | I
A.4.4 | Katheterisierungs-Armauflage für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück | I
A.4.5 | Tischplattenverbreiterung | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. |  | € | I
A.4.6 | Befestigungsklemmen für Zubehör am Patientenlagerungstisch | ja | 2 | Satz | I
A.4.7 | Infusionsständer / Tropfstativ für den Patientenlagerungstisch | ja | 1 | Stück | I
A.4.8 | Diagnosefähige Schutzhülle / Schutzscheibe für den Live-/Referenzbildmonitor / Large Display, desinfektionsmittelbeständig | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. |  | € | I
A.4.9 | 3D-Navigations- und Bildfusionssoftware für elektrophysiologische Eingriffe mit automatischer Segmentierung kardialer Anatomien, Fusion von 3D-Datensätzen mit Live-Fluoroskopie, Ablationsplanung, Punktmarkierung sowie Anbindung an elektroanatomische Mapping-Systeme | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben und beschreiben. |  | € | I
A.5 | Technische Ausführung (Hochdruckinjektor) - in folgender Ausführung | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0 | 0
A.5.1 | Hochdruckinjektor | ja, bitte Typ und Hersteller angeben |  |  | K.O.
A.5.3 | Direkte Positionierung beim Röntgensystem | ja |  |  | K.O.
A.5.4 | Hochdruckinjektor auf Fahrstativ montiert | ja |  |  | K.O.
A.6 | Service
A.6.1 | Allgemeines
A.6.1.1 | Anzahl der vorgeschriebene zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen) | bitte angeben |  |  | I
A.6.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung) | bitte angeben |  |  | I
A.6.1.3 | Software gestütztes Diagnosesystem (z.B. Remote-Zugang) | ja |  |  | K.O.
A.6.1.4 | Zugang zum Diagnosesystem von Klinikpersonal nach erfolgter Schulung | ja/nein |  |  | I
A.6.1.5 | Kostenneutrale Softwareupdates und Softwareupgrades in den ersten 5 Jahren | ja |  |  | K.O.
A.6.1.7 | Erreichbarkeit der Servicestellen | Tage und Uhrzeiten |  |  | I
A.6.1.8 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker | ≤ 6 Stunden |  | Stunden | K.O.
A.6.1.9 | Anzahl der in Deutschland zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | bitte angeben |  |  | K.O.
A.6.1.10 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile bei Bestellung zu den üblichen Arbeitszeiten | bitte angeben |  | Stunden | K.O.
A.6.1.11 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme des Gerätes | ≥ 10 Jahre |  | Jahre | K.O.
A.6.1.12 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.1.13 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.1.14 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.1.15 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.1.16 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.1.17 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.1.18 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit (ohne Wartungsvertrag) pro km | bitte angeben |  | €/km | I
A.6.1.19 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System | bitte angeben |  | €/System | I
A.6.1.20 | Vorbereitung, Koordination und Durchführung der technischen Abnahme des betriebsfertig installierten Systems durch einen externen Sachverständigen. | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.1.21 | Wartungskonzepte (Beschreibungen mit Musterverträge) | ja |  |  | K.O.
A.6.1.22 | Konzepte zum Virenschutz der Anlage (Angaben zur Aktualisierung des Vieren Scanner, Zuständigkeiten etc.) | ja |  |  | K.O.
A.6.2 | Betriebswartungsvertrag
A.6.2.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung -System-SW-Updates und -Upgrades inkl. IT-HW-Tausch, wenn notwendig Gesondert berrechnet werden können: - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) | ja |  |  | I
A.6.2.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit (Betriebswartungsvertrag) pro km | bitte angeben |  | €/km | I
A.6.2.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.2.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.2.5 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.2.6 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.2.7 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.2.8 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.2.9 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
A.6.2.10 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.6.2.11 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | bitte angeben |  | € | I
A.6.2.12 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | bitte angeben |  | % | I
A.6.2.13 | Kosten für die (Ersatz-)Röntgenröhre | bitte angeben |  | € | K.O.
A.6.2.14 | Kosten für den (Ersatz-)Detektor | bitte angeben |  | € | K.O.
A.6.2.15 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.16 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.17 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.18 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.19 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.20 | Jahr 6 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.21 | Jahr 7 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.22 | Jahr 8 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.23 | Jahr 9 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.24 | Jahr 10 (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.2.25 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre | bitte angeben |  | € | I
A.6.3 | Vollwartungsvertrag
A.6.3.1 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometer - die erforderlichen Wartungskits/Ersatzteile etc. - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. - inkl. Röhre und Detektor - System-SW-Updates und -Upgrades inkl. IT-HW-Tausch, wenn notwendig Gesondert berrechnet werden können: - alle Aufwände die aufgrund unsachgemäßer Handhabung entstehen (grob fahrlässiges Verhalten) | ja |  |  | I
A.6.3.2 | Kosten für Arbeitszeit, Fahrzeit und Kilometer inklusive bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags | ja |  |  | I
A.6.3.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.3.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.3.5 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.3.6 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.3.7 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.3.8 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.6.3.9 | Alle Ersatz- / Spezialteile(Röhre und Detektor) inklusive bei abgeschlossenen Vollwartungsvertrag | ja |  |  | I
A.6.3.10 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | I
A.6.3.11 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | I
A.6.3.12 | Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. bei bestehenden Vollwartungsvertrag. | bitte angeben |  |  | I
A.6.3.13 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.14 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.15 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.16 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.17 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.18 | Jahr 6 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.19 | Jahr 7 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.20 | Jahr 8 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.21 | Jahr 9 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.22 | Jahr 10 (Vollwartungsvertrag) | bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.3.23 | Vollwartungskosten über 5 Jahre | bitte angeben |  | € | I
A.6.3.24 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen) | bitte angeben |  | € | I |  |  | 0 | 0
A.6.3.25 | Systemgesamtpreis bei 36 Monaten Gewährleistung inkl. der dazugehörigen Vollserviceabdeckung (entsprechend dem beigefügten Vollservicevertrages) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.3.26 | Systemgesamtpreis bei 48 Monaten Gewährleistung inkl. der dazugehörigen Vollserviceabdeckung (entsprechend dem beigefügten Vollservicevertrages) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.3.27 | Systemgesamtpreis bei 60 Monaten Gewährleistung inkl. der dazugehörigen Vollserviceabdeckung (entsprechend dem beigefügten Vollservicevertrages) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.3.28 | Systemgesamtpreis bei 72 Monaten Gewährleistung inkl. der dazugehörigen Vollserviceabdeckung (entsprechend dem beigefügten Vollservicevertrages) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.7 | Einarbeitung / Schulung
A.7.1 | Anwender
A.7.1.1 | Einarbeitung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mindestens 5 Arbeitstagen im ersten Jahr nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör | ja |  |  | K.O.
A.7.1.2 | Kostenfreie Nachschulung für Anwender an mindestens 1 Arbeitstag/Jahr | ja |  |  | K.O.
A.7.1.3 | Kosten für zusätzliche Tage zur Nachschulungen von Anwendern | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. |  | €/Schulung | I
A.7.1.4 | Schulungskonzepte (Basistraining, Aufbautraining und Einweisung) | ja |  |  | K.O.
A.7.1.5 | Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache (digital) - Dem Angebot beifügen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.7.2 | Medizin- und Haustechniker
A.7.2.1 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker - Bitte beschreiben Sie Art und Umfang der Schulung | Optional, nicht Wertungsrelevant, bitte Preis angeben. |  | €/Person | I
A.7.2.2 | Bitte beschreiben Sie welche Aufgaben nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden darf | bitte angeben |  |  | I
A.7.2.3 | Serviceunterlagen in (digital), werden nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | ja/nein |  |  | I
A.7.2.4 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache verfügbar? | ja/nein |  |  | I
A.7.2.5 | Liste gängiger Ersatzteile mit gültigen Preise (digital) - Dem Angebot beifügen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie Dokument "10_Wertungsmatrix" |  |  |  | max. mögliche Gesamt-punktzahl: | 79