## Narkose- und Anästhesiegerät
Leistungsverzeichnis Los Narkose- und Anästhesiegerät
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  |  | EU-AUS-029_2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreise [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Anästhesiegerät (inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung) | Grundpreis | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen der Medical Device Regulation (MDR) | ja |  |  | K.O.
A.0.3 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja, bitte als Anlage 1 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.4 | Einhaltung der gültigen Normen nach IEC 60601-1-1, 60601-2-13, etc. | ja |  |  | K.O.
A.0.5 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Herstellerbezeichnungen und/oder Zusammensetzung angeben. | ja, bitte als Anlage 2 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.6 | Datenblatt mit den technischen Angaben (in deutscher oder englischer Sprache) | ja, bitte als Anlage 3 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.7 | Prospekt, Broschüre oder weitere Infos zum angebotenen System (in deutscher oder englischer Sprache) | ja, bitte als Anlage 4 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.12 | Räumlichkeiten/Begehung - Angaben in der zweiten Stufe
A..0.13 | Der Bieter hat sich über die bestehenden Räumlichkeiten/Infrastruktur/Vernetzung für die Aufstellung der Geräte vor Angebotsabgabe zu informieren; eine kostenneutrale Vor-Ort-Begehung ist zwingend erforderlich (nach Terminabsprache mit der Abteilung). Falls die bestehenden Räumlichkeiten/Infrastruktur/Vernetzung für die Aufstellung der geplanten Geräte in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind, ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen und wenn nötig die Mehrkosten im LV einzupreisen. Die Durchführung Begehung wird durch einen Mitarbeiter der Abteilung schriftlich bestätigt . Eine Angebotszeichnung ist dem LV beizufügen | Ja |  |  | K.O.
A..0.14 | Mehrkosten aufgrund der erhaltenen Informationen nach der Begehung (Angaben erst in der 2. Stufe der Rahmenvereinbarung) | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A..0.15 | Erstellung eines Projektablaufplans inklusive Meilensteine und Zeitschiene, Festlegung der Zuständigkeiten in Zusammenarbeit mit Klinikmitarbeitern | Ja |  |  | K.O.
A..0.16 | Benennung eines zentralen Projektleiters und Bereitstellung eines Produktspezialisten (Gerätetechnik) zur Umsetzung des abgestimmten Gesamtprojekts | Ja |  |  | K.O.
A..0.17 | Mehrkosten Projektleiter. Bitte geben Sie in Spalte I an, wie hoch die Kosten für einen Projektleiter für 1 Tag sind. Bitte Tragen Sie zudem in Spalte H ein, wie sich die Kosten zusammensetzen (kostenfrei, Pauschale, €/Tag, €/Std.). (Die resultierende Gesamtsumme für mehrere Tage werden in Spalte J eingetragen (Angaben erst in der 2. Stufe) | Bitte angeben | 1 | €/Tag | I |  |  | 0
A..0.18 | Projektleiter PMP (Project Management Professional) zertifiziert | ja/nein |  |  | I
A..0.19 | Überwachung und Steuerung des Projekts, bei Bedarf darunter auch die Koordination von Fremdleistungen entsprechend des Projektablaufplans | ja/nein |  |  | I
A..0.20 | Übernahme des Berichtswesens und Erstellung von Protokollen im Zuge der Projektsitzungen | ja/nein |  |  | I
A..0.21 | Pläne inkl. Maßangaben und weitere technische Angaben in deutscher Sprache und im Dezimalsystem | ja/nein |  |  | I
A..0.22 | Für die Terminabsprache und Bestätigung der Begehung wird der Ansprechpartner in der zweiten Stufe bekannt gegeben | ja |  |  | I
A..0.23 | Der Bieter hat sich über die vorhandenen Eintransportmöglichkeiten der Anlage/Geräte vor der Angebotsabgabe zu informieren. Falls die vorhanden Eintransportwege in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind , ist dies dem Betreiber mitzuteilen aber entbindet den Bieter nicht von der Pflicht die Geräte den Eintransportwegen anzupassen | ja |  |  | K.O.
A..0.24 | Werden Altgeräte kostenlos demontiert/zurückgenommen | ja/nein |  |  | I
A..0.25 | Ggf. Mehrpreis für die Demontage und fachgerechte Entsorgung der Altgeräte angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A..0.26 | Ggf. Preisminderung für die Beschaffung durch die Rücknahme der Altgeräte | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A..0.27 | Wenn der Auftragnehmer die vorhandenen Altgeräte entsorgt, erhält der Auftraggeber einen Entsorgungsnachweis | ja/nein |  |  | I
A.1 | Ausführung
A.1.1 | Das angebotene Anästhesiegerät muss es ermöglichen, volatile Anästhesien (Wahlweise mit Isofluran, Sevofluran und Desfluran) durchzuführen. Während der Narkose muss eine angemessenen Sauerstoffversorgung und ausreichende Narkosetiefe des Patienten sichergestellt werden. | ja |  |  | K.O.
A.1.2 | Allgemeines
A.1.2.1 | Gerät auf Fahrgestell montiert | ja |  |  | K.O.
A.1.2.2 | Alternativ: Befestigung an einer Wand möglich? | ja/nein |  |  | I
A.1.2.3 | Preisdifferenz für die Wandmontage zur angebotenen Version mit Fahrgestell (Bitte verwenden Sie "-" bei einer möglichen Einsparung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.1.2.4 | Alternativ: Befestigung an einer Deckenversorgungseinheit möglich? | ja/nein |  |  | I
A.1.2.5 | Preisdifferenz für die Montage an einer Deckenversorgungseinheit zur angebotenen Version mit Fahrgestell (Bitte verwenden Sie "-" bei einer möglichen Einsparung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.1.3 | Technische Gerätedaten
A.1.3.1 | Grundgerät (z.B. ohne Fahrgestell):
A.1.3.2 | - Höhe | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.3.3 | - Breite | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.3.4 | - Tiefe | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.3.5 | - Gewicht | Bitte angeben |  | kg | I
A.1.3.6 | Grundgerät mit Fahrgestell:
A.1.3.7 | - Höhe | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.3.8 | - Breite | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.3.9 | - Tiefe | Bitte angeben |  | mm | B min | 5
A.1.3.10 | - Gewicht | Bitte angeben |  | kg | I
A.1.3.11 | - Schubladen am Fahrgestell abschließbar | ja/nein |  |  | I
A.1.3.12 | Netzspannung | Bitte angeben |  | V | I
A.1.3.13 | Integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |  |  | K.O.
A.1.3.14 | Wie lange wird der Betrieb durch die USV sichergestellt? | Mind. 30 Min. |  | min | K.O.
A.1.3.15 | Wie lange wird der Betrieb durch die USV sichergestellt? | Bitte angeben |  | min | B max | 3
A.1.3.16 | Spezifische Alarmierung, wenn der Akku eine geringe Kapazität erreicht | Ja |  |  | K.O.
A.1.3.17 | Zulässiger Temperaturbereich für einen störungsfreien Betrieb | min.. max.. |  | °C | I
A.1.3.18 | Zulässige relative Luftfeuchte für einen störungsfreien Betrieb | max. |  | % | I
A.1.3.19 | Zulässiger Temperaturbereich zur sicheren Lagerung des Gerätes außerhalb des Betriebs | min.. max.. |  | °C | I
A.1.3.20 | Zulässige relative Luftfeuchte für eine sichere Lagerung außerhalb des Betriebs | max. |  | % | I
A.1.3.21 | Lieferzeit in Wochen | Bitte angeben |  | Wochen | I
A.1.4 | Bedienung und Handhabung
A.1.4.1 | Gerätebedienung:
A.1.4.2 | - Zentral über Drehknopf | ja/nein |  |  | I
A.1.4.3 | - Touchscreen | ja |  |  | K.O.
A.1.4.4 | - Reduntante Bedienung bei Touchscreenausfall möglich | Ja |  |  | B | 2
A.1.4.5 | - Schnellwahltasten für 02 Konzentration im Frischgas, Frischgasfluss und Kombination aus beiden | Ja |  |  | B | 2
A.1.4.6 | - Erkennung von Leckagen im laufenden Betrieb | ja |  |  | K.O.
A.1.4.7 | - Aufrechterhaltung der Beatmung bei Leckagen | ja |  |  | K.O.
A.1.4.8 | - Alle Atemgasführenden Teile sind maschinell aufbereitbar (ausgenommen Flowsensoren) | ja |  |  | K.O.
A.1.4.9 | - Das Anästhesiegerät ist komplett Latexfrei | ja |  |  | K.O.
A.1.4.10 | - Gasmesseinheit während des laufenden Betriebes wechselbar | Ja/Nein |  |  | I
A.1.4.11 | - Handbeatmung und Einspeisung volatiler Anästhetika ist im ausgeschalteten Zustand und während des Startvorgangs möglich | ja/nein |  |  | I
A.1.4.12 | - Elektronische Frischgasdosierung | ja |  |  | B | 2
A.1.4.13 | Selbsttest:
A.1.4.14 | - Automatischer Selbsttest: | ja, bitte beschreiben |  |  | K.O.
A.1.4.15 | - Bitte geben Sie an, welche Komponenten in dem Selbsttest überprüft werden | Bitte angeben |  |  | I
A.1.4.16 | - Wie lange dauert der Selbsttest | Bitte angeben |  |  | B min | 5
A.1.4.17 | - Wie viele manuelle Schritte werden benötigt, um den kompletten Selbsttest zu durchzuführen | Bitte angeben |  |  | B min | 5
A.1.4.18 | - Es kann ein Zeitpunkt programmiert werden, zu dem das Gerät automatisch startet und danach selbstständig den am Vorabend vorbereiteten Selbsttest ohne weitere Anwenderinteraktion durchführt. | Ja |  |  | B | 1
A.1.4.19 | - Anzeige der Systemtestergebnisse an einen Dashboard (Browserbasiert) | Ja/Nein |  |  | I
A.1.4.20 | - Wie oft muss ein Anwender während des automatischen Selbsttests am Gerät Interaktionen ausführen? | Bitte angeben |  |  | I
A.1.4.21 | - Anzeige der Fehler bei Selbsttest mit Ursache und Abhilfemöglichkeiten | ja |  |  | K.O.
A.1.4.22 | - Selbsttest kann im Notfall unterbrochen werden - Notbetrieb | ja |  |  | K.O.
A.1.4.23 | Einstellmöglichkeiten:
A.1.4.24 | - Individuelle Nutzer-/Patientenprofile mit speziellen Einstellungen können gespeichert werden | ja |  |  | B | 1
A.1.4.25 | - Auswahl unterschiedlicher Patiententypen (Erwachsene, Kinder und Neonaten) für individuelle Voreinstellungen, Grenzwerte, Alarme etc. | ja |  |  | K.O.
A.1.4.26 | - Vorgaben für Beatmungs- / Parametereinstellungen über Angabe von Körpergröße und/oder Körpergewicht des Patienten vorhanden? | ja |  |  | K.O.
A.1.4.27 | - Startwerte für Alarmgrenzen werden automatisch an die Startwerte der klinisch relevanten Beatmungsparameter angepasst bzw. können individuell angepasst werden | ja |  |  | K.O.
A.1.4.28 | Das Flowmeter ist im Gerät integriert. | Ja/Nein |  |  | I
A.1.4.29 | Falls nicht, bitte kosten für ein externes Flowmeter angeben | Bitte Preis angeben |  |  | K.O. |  |  | 0 | 0
A.1.4.30 | Monitor:
A.1.4.31 | Das System besitzt mind. 1 Systembildschirm | ja |  |  | K.O.
A.1.4.32 | Bildschirmgröße | Bitte angeben |  | Zoll | B max | 3
A.1.4.33 | Farbdisplay mit mindestens 15 Zoll | ja |  |  | K.O.
A.1.4.34 | Monitor ist schwenkbar | ja |  |  | B | 1
A.1.4.35 | Schwenkbereich angeben | Bitte angeben |  | ° | B max | 3
A.1.4.36 | Monitor ist neigbar | ja |  |  | B | 1
A.1.4.37 | Monitor höhenverstellbar | ja/nein |  |  | B | 1
A.1.4.38 | Geschlossene Rückwand zur einfacheren Wisch-Desinfektion | Ja |  |  | B | 1
A.1.5 | Beatmungsmodi
A.1.5.1 | Volumenkontrollierte Beatmung (VC):
A.1.5.2 | - Volumenkontrollierte Beatmung mit Kompensation der Systemcompliance | ja |  |  | K.O.
A.1.5.3 | - Volumenkontrollierte Beatmung mit Kompensation oder Entkopplung des Frischgasflows | ja |  |  | K.O.
A.1.5.4 | - Synchronisierte volumenkontrollierte Beatmung mit Druckunterstützung | ja |  |  | B | 1
A.1.5.5 | - Volumenkontrollierte Beatmung mit Druckregelung, dezellerierender Inspirationsflow | ja |  |  | B | 1
A.1.5.6 | - Volumenkontrollierte Beatmung mit Druckregelung, dezellerierender Inspirationsflow, mit Synchronisierung und Druckunterstützung | ja |  |  | B | 1
A.1.5.7 | Druckkontrollierte Beatmung (PC):
A.1.5.8 | - Synchronisierte druckkontrollierte Beatmung mit Druckunterstützung | ja |  |  | B | 1
A.1.5.9 | - Druckunterstützte Beatmung mit Apnoeventilation | ja |  |  | K.O.
A.1.5.10 | - Freie Spontanatmung des Patienten in jedem Beatmungsmodus jederzeit möglich | ja |  |  | B | 2
A.1.5.11 | - Druckkontrollierte Beatmung mit Volumengarantie | ja |  |  | B | 1
A.1.5.12 | Weitere Beatmungsmodi:
A.1.5.13 | - CPAP mit und ohne Druckunterstützung | Ja |  |  | B | 1
A.1.5.14 | - Besitzt das angebotenes Gerät weitere zusätzliche Modi? | ja/nein |  |  | I
A.1.5.15 | - Wenn ja, bitte angeben: | Falls ja: Bitte angeben, kurz beschreiben und als Anlage 5 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.1.5.16 | Pressure Support Beatmung | Ja |  |  | K.O.
A.1.5.17 | Manuell-Spontan Beatmung | Ja |  |  | K.O.
A.1.5.18 | Sonstiges
A.1.5.19 | Verhältnis von Inspiration zu Expiration | 2:1 bis 1:4 |  |  | K.O.
A.1.5.20 | Das integrierte rein-mechanische APL-Ventil verfügt über eine Sicherheitseinrichtung zur sofortigen Druckentlastung ohne den eingestellten Druckwert zu verändern oder das Ventil zu drehen. | Ja |  |  | B | 2
A.1.5.21 | - Low-Flow oder Minimal Flow | ja |  |  | K.O.
A.1.5.22 | - Frischgasflow reduzierbar bis zu 0,2 L/min | ja |  |  | K.O.
A.1.5.23 | - ECO-Flow Funktion | ja/nein |  |  | I
A.1.5.24 | Weitere Funktionen:
A.1.5.25 | - Automatisches Lungen-Recruitment mit dem angebotenen Gerät generell möglich (als Option wählbar) | ja |  |  | B | 1
A.1.5.26 | - Automatisches Lungen-Recruitment | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  |  | I |  |  | 0
A.1.5.27 | - Pausefunktion (Beatmung, Narkosemittelabgabe, Alarme kurzzeitig deaktiviert werden) z.B. zum Absaugen des Patienten | ja |  |  | B | 1
A.1.5.28 | - Das angebotene Gerät besitzt alle erforderlichen Einrichtungen (z.B. Soft- und Hardware) zur Anwendung in der Neonatologie | ja |  |  | K.O.
A.1.5.29 | - Schnellzugriffstasten zur individuellen Programmierung | ja/nein |  |  | I
A.1.5.30 | - Tausch des Absorberbehälters im laufenden Betrieb ohne Druckabfall im Atemkreissystem möglich | ja |  |  | K.O.
A.1.5.31 | - Einmal und wiederverwendbare Absorberbehälter können ohne Klickadapter verwendet werden. | ja/nein |  |  | I
A.1.5.32 | - Wechsel von maschineller zu manueller Beatmung in einem Arbeitsschritt möglich | Ja |  |  | B | 1
A.1.6 | Narkosesystem
A.1.6.1 | Verbrauchskalkulation für alle Narkosemittel und Frischgase möglich | ja |  |  | B | 2
A.1.6.2 | Hinweismeldung bei Unterschreitung einer Mindestmenge im Narkosemitteltank | ja |  |  | B | 2
A.1.6.3 | Automatische Einrichtung die ohne Nutzerinterkation verhindert, dass mehr als ein Verdampfer angeschlossen werden kann. | ja |  |  | B | 2
A.1.6.4 | Kontrollanzeige des Flows am Fortleitungssystem von der Bedienerseite gut einsehbar | ja |  |  | B | 2
A.1.6.5 | Alternativ: Flow automatisch Alarmabgesichert | ja |  |  | B | 1
A.1.6.6 | O2-Flush-Direkttaste ist vorhanden? | ja |  |  | K.O.
A.1.6.7 | O2-Flush mind. 25 l/min | ≥ 25 l/min |  | l/min | K.O.
A.1.6.8 | O2 Echtgas Test | ja/nein |  |  | I
A.1.6.9 | Die Betätigung des O2 Flush hat keinerlei Auswirkungen auf die Ventilation, weder auf den Beatmungsdruck, noch das Tidalvolumen, noch auf die Atemfrequenz o.ä. | ja |  |  | B | 1
A.1.6.10 | Stufenlos einstellbare Sauerstoff-Notdosierung | ja |  |  | B | 1
A.1.6.11 | Befüllung Narkosegas im laufenden Betrieb möglich | ja/nein |  |  | I
A.1.6.12 | Folgende Daten werden automatisch gespeichert und sind durch den Anwender abrufbar:
A.1.6.13 | - Ergebnisse des Selbsttests | ja |  |  | K.O.
A.1.6.14 | - Einstellparameter | ja |  |  | K.O.
A.1.6.15 | - Technische Daten | ja |  |  | K.O.
A.1.6.16 | - Betriebsstunden | ja/nein |  |  | I
A.1.6.17 | - Assistenzsystem zur Anzeige der Frischgasnutzung | ja/nein |  |  | I
A.1.6.18 | - Trenddarstellung der Frischgasnutzung | ja/nein |  |  | I
A.1.6.19 | - Assistenzsystem zur Überwachung der korrekten Verbindung von Atemschläuchen und Handbeatmungsbeutelschlauch während des Betriebs und im Standby | ja/nein |  |  | I
A.1.6.20 | Automatisches Feedback des Gerätes, wenn die ausgewählte Patientenkategorie nicht zum angeschlossenen Patientenschlauchsystem (Erwachsener, Pädiatrischer Patient, Neonat) passt. | ja/nein |  |  | I
A.1.6.21 | Gibt es ein Assistenzsystem, dass nach einem Zeitintervall an den Tausch von Verbrauchsmaterialien erinnert. | ja/nein |  |  | I
A.1.6.22 | Verfügt Ihr Assistenssystem über weitere Funktionen? | Bitte angeben |  |  | I
A.1.6.23 | Automatische Überwachung des Anästhesiefortleitungsflows | ja/nein |  |  | I
A.1.6.24 | Vorhersage der FI02 Konzentration | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  |  | I |  |  | 0
A.1.6.25 | Automatische entidale Zielgassteuerung mit dem Gerät grundsätzlich möglich (als Option wählbar) | Ja |  |  | B | 3
A.1.6.26 | Automatische Zielgassteuerung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  |  | I |  |  | 0
A.1.6.27 | Bei der assistierten Beatmung kann Optional mit Backupbeatmung wahlweise mittels Minimalfrequenz oder mittels Apnoezeit gesteuert werden. | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  |  | I |  |  | 0
A.1.6.28 | Die angebotenen Geräte verfügen über eine Kompatibilität mit einem Agent-Capture-System (bspw. Zeosys Medical GmbH) | Ja, bitte Kompatibilitätsbescheinigung beifügen |  |  | B | 2
A.1.7 | Messwerte
A.1.7.1 | Folgende Messwerte werden am Narkosegerät angezeigt:
A.1.7.2 | - Spitzendruck | ja |  |  | K.O.
A.1.7.3 | - Plateaudruck | ja |  |  | K.O.
A.1.7.4 | - Mitteldruck | ja |  |  | K.O.
A.1.7.5 | - PEEP | ja |  |  | K.O.
A.1.7.6 | - Tidalvolumen | ja |  |  | K.O.
A.1.7.7 | - Minutenvolumen | ja |  |  | K.O.
A.1.7.8 | Messwerte werden gespeichert | ja |  |  | K.O.
A.1.7.9 | Graphische und tabellarische Darstellungen der gespeicherten Messwerte | ja |  |  | K.O.
A.1.7.10 | Individuellen Konfiguration der Messwertanzeige | ja |  |  | K.O.
A.1.7.11 | Folgende Verlaufskurven bzw. -werte werden auf dem Systembildschirm angezeigt:
A.1.7.12 | - CO2 | ja |  |  | K.O.
A.1.7.13 | - Atemwegsdruck | ja |  |  | K.O.
A.1.7.14 | - In- und Exspiratorische Flowkurve | ja |  |  | K.O.
A.1.7.15 | - O2-Messung | ja/nein |  |  | I
A.1.7.16 | Können weitere Kurven auf dem Systembildschirm angezeigt werden? | ja/nein |  |  | I
A.1.7.17 | Wenn ja, bitte angeben: | ggf. bitte angeben |  |  | I
A.1.8 | Alarmierung
A.1.8.1 | Alarme nach den derzeit gültigen normativen Forderungen | ja |  |  | K.O.
A.1.9 | Schnittstellen
A.1.9.1 | Zeitsynchronisation mit dem Klinikserver möglich | ja |  |  | B | 1
A.1.9.2 | Schnittstelle zum Anschluss zu einem PDMS/KIS | ja |  |  | K.O.
A.1.9.3 | Kommunikationsstandards (HL7, FHIR) | ja |  |  | B | 1
A.1.9.4 | Schnittstelle zum Anschluss eines Patientenüberwachungsmonitors (z.B. mittels Modulbox) | ja |  |  | K.O.
A.1.9.5 | Alle Messwerte und Einstellparameter können zur Weiterverarbeitung und/oder zur Dokumentation an ein PDMS-System übertragen werden | ja, bitte beschreiben |  |  | K.O.
A.1.9.6 | Service-oriented Device Connectivity (SDC)
A.1.9.7 | Unterstützung des IEEE 11073 SDC Standards | Ja/Nein |  |  | I
A.1.9.8 | - Keine Unterstützung | ja |  |  | I
A.1.9.9 | -Unterstützung nur über proprietäres Gateway oder zukünftiges Upgrade | ja |  |  | B | 1
A.1.9.10 | - Native Unterstützung der relevanten IEEE 11073 SDC-Standards | ja |  |  | B | 1
A.1.9.11 | - Native bidirektionale Kommunikation gemäß IEEE 11073 SDC | ja |  |  | B | 1
A.1.9.12 | - Native bidirektionale Kommunikation einschließlich dynamischer Geräteintegration (Discovery), standardisierter Services und nachgewiesener Interoperabilität mit Geräten mindestens eines weiteren Herstellers | ja |  |  | B | 1
A.1.9.14 | - Service-oriented Device Connectivity (SDC) gemäß IEEE 11073 | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  |  | I |  |  | 0
A.1.9.15 | Bidirektionale Verbindung mit anderen Medizinprodukten möglich | ja/nein |  |  | I
A.1.9.16 | Alarmweiterleitung an zentrales Alarmmanagement | ja/nein |  |  | I
A.1.9.17 | Hat der Hersteller namentlich benannte Sicherheitsverantwortliche die dem Kunden bei konkreten Cyberbedrohungen unterstützen | ja |  |  | B | 1
A.1.9.18 | Wie stellen Sie sicher das die angebotenen Produkte nicht gehackt werden können? | Bitte beschreiben |  |  | I
A.1.9.19 | RS 232 Schnittstellen:
A.1.9.20 | - Sind RS 232-Schnittstellen vorhanden? | ja/nein |  |  | I
A.1.9.21 | - Anzahl RS 232 -Schnittstellen | Bitte angeben |  | Stück | I
A.1.9.22 | USB Schnittstellen:
A.1.9.23 | - Sind USB-Schnittstellen vorhanden? | ja/nein |  |  | I
A.1.9.24 | - Anzahl USB-Schnittstellen | Bitte angeben |  | Stück | I
A.1.9.25 | - Sperrung der USB-Schnittstellen möglich? | ja/nein |  |  | I
A.1.9.26 | - Screenshots | ja/nein |  |  | I
A.1.9.27 | - Gerätekonfigurationsdaten können übertragen werden. | ja/nein |  |  | I
A.1.9.28 | - Welche Funktionen können noch über die USB-Schnittstelle erfolgen | ja/nein |  |  | I
A.1.9.29 | Weitere Schnittstellen:
A.1.9.30 | - Sind weitere Schnittstellen vorhanden? | ja/nein |  |  | I
A.1.9.31 | - Bitte geben Sie Art und Anzahl an | Bitte angeben |  |  | I
A.1.9.32 | LAN Schnittstelle | ja/nein |  |  | I
A.1.9.33 | WLAN Schnittstelle vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.1.9.34 | Kosten für eine integrierte oder externe Wlanschnittstelle | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  |  | I |  |  | 0
A.2 | Betriebskosten
A.2.1 | Wieviel Antriebsgas wird für eine 1-stündige OP eines Patienten mit VT=500ml und AF=12 verbraucht. Bitte Gasart angeben. | Bitte angeben |  | l | I
A.2.2 | Wieviel Strom wird für eine 1-stündige OP eines Patienten mit VT=500ml und AF=12 verbraucht. Bitte Leistung angeben. | Bitte angeben |  | kw/h | I
A.2.3 | - Gibt es die Möglichkeit die Verbräuche von Narkosegasen, Frischgas etc. in einem Dashboard anzuzeigen? | Ja/Nein |  |  | I
A.2.4 | Welche zusätzliche Kosten würden hierfür entstehen? | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  |  | I |  |  | 0
A.2.5 | Anzeige im Dashboard von:
A.2.6 | Monitoring des Narkosegasverbrauches aller eingebundenen Anästhesiesysteme in ml und € | Ja/Nein |  |  | I
A.2.7 | Monitoring in CO2 Äquivalent. | Ja/Nein |  |  | I
A.2.8 | Frischgasverbrauch | Ja/Nein |  |  | I
A.2.9 | Stromverbrauch | Ja/Nein |  |  | I
A.2.10 | aktueller Status der Geräte | Ja/Nein |  |  | I
A.2.11 | Betriebsstundenzähler | Ja/Nein |  |  | I
A.2.12 | Alarme und Fehlermeldungen | Ja/Nein |  |  | I
A.2.13 | Lokalisierung der Geräte | Ja/Nein |  |  | I
A.2.14 | Anzeige der nächsten Sicherheitstechnischen Kontrolle | Ja/Nein |  |  | I
A.2.15 | Anzeige des Protokolles des Selbsttestes | Ja/Nein |  |  | I
A.2.16 | Energieverbrauch
A.3 | Zubehör
A.3.1 | Das Angebot enthält alle erforderlichen Einrichtungen, Gerätebestandteile, Zubehör, Verbrauchsmaterialien etc. welche zur optimalen und sicheren Funktionsfähigkeit der Geräte erforderlich sind | ja |  |  | K.O.
A.3.2 | Monitor zur Messung der Atemgase
A.3.2.1 | Allgemeine Daten:
A.3.2.2 | - Typ | Bitte angeben
A.3.2.3 | - Hersteller | Bitte angeben
A.3.2.4 | - Datenblatt | ja, bitte als Anlage 6 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.3.2.5 | - Prospekt | ja, bitte als Anlage 7 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.3.2.6 | Atemgasmessung:
A.3.2.7 | - Messung erfolgt im Nebenstromverfahren/Seitenstromverfahren | ja |  |  | K.O.
A.3.2.8 | - Ist das Messverfahren für alle Patienten (Erwachsene, Kinder, Neonaten) geeignet? | ja |  |  | K.O.
A.3.2.9 | - Inspiratorische und exspiratorische Messung des Atemgases | ja |  |  | K.O.
A.3.2.10 | - Bakterienfilter zum Schutz des Gerätes bei der Probenentnahme vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.3.2.11 | - Gas-Mess-Absaugrate | Bitte angeben |  | ml/min | I
A.3.2.12 | - Erfolgt eine Rückführung des Probengases in das Atemsystem? | ja |  |  | K.O.
A.3.2.13 | - Automatische Erkennung der Anästhesiegase | ja |  |  | K.O.
A.3.2.14 | - Gleichzeitige Darstellung von mind. 2 Anästhesiegasen | ja |  |  | K.O.
A.3.2.15 | - O2-Messung (Verbrauchs- und Verschleißfrei) | ja |  |  | K.O.
A.3.2.16 | - CO2-Messung (Verbrauchs- und Verschleißfrei) | ja |  |  | K.O.
A.3.2.17 | - Anzeige der CO2-Atemgaskonzentration in Prozent, mmHg oder kPa | ja |  |  | K.O.
A.3.2.18 | Narkosegas-Messung:
A.3.2.19 | - MAC-Wert-Anzeige - Alterskorrigiert | ja |  |  | K.O.
A.3.2.20 | - Keine Querempfindlichkeit gegenüber Gasen wie Methan, Wasserdampf, Aceton und Ethanole | ja |  |  | K.O.
A.3.2.21 | - Keine Querempfindlichkeit gegenüber Gasen wie Stickstoff, Isopropanol, Kohlenmonxid (CO) und Lachgas | Ja |  |  | B | 2
A.3.3 | Monitor zur Überwachung der Vitalwerte
A.3.3.1 | Gibt es Einschränkungen bei der Wahl der Patientenüberwachungsmonitore die in Kombination mit dem Narkosegerät betrieben werden | ja/nein |  |  | I
A.3.3.2 | Welche Anforderungen muss der Patientenüberwachungsmonitor erfüllen | Bitte beschreiben |  |  | I
A.3.3.3 | Falls ja, welche Monitore (Hersteller, Typ) sind für die Überwachung der Vitalwerte in Kombination mit dem Narkosegerät zugelassen | Bitte angeben |  |  | I
A.3.4 | Weiteres Zubehör
A.3.4.1 | Bronchialabsaugung mit Einwegbehältern. Bitte auch Typ angeben und Ausführung beschreiben. | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.3.4.2 | Bronchialabsaugung mit Mehrwegbehältern Bitte auch Typ angeben und Ausführung beschreiben. | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.3.4.3 | Einweg-Atemkalkbehälter | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.3.4.4 | Atemkalk als Schüttkalk | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/l | I |  |  | 0
A.3.4.5 | Wasserfalle für die Gasmessung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.3.4.6 | Kompatible Probengasleitung zur Gasmessung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.3.4.7 | Absaugbehälter (Einmal) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.3.4.8 | Halterung für Spritzenpumpen (z.B. Normschiene, Rundrohr) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.3.4.9 | Arbeitsplatzleuchte | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.3.4.10 | Medikamentenmodelle für Pharmakokinetik (Verlaufsanzeige, voraussichtliche Aufwachzeit etc.) - Info von Pumpen, Monitoring und manueller Eingabe | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.3.4.11 | Weiteres Zubehör bitte beschreiben:
A.3.4.12 | Kompatibles Schlauchsystemportfolio, bitte Prospekt und Preisliste beilegen | ja, bitte als Anlage 8 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.3.4.13 | Filterportfolio, bitte Prospekt und Preisliste beilegen | ja, bitte als Anlage 9 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.3.4.14 | Zubehörtabelle mit Artikelbeschreibung, -nummern und gültigen Einzelpreisen beifügen | ja, bitte als Anlage 10 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.3.4.15 | Vapor für Sevofloran | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.4 | Optionen
A.4.1 | Option - Einleitungsgerät ggf. abgespeckte Version
A.4.1.1 | Ist das angebotene Gerät auch als platzsparende Version für die Einleitung erhältlich? | ja/nein |  |  | I
A.4.1.2 | Falls ja: Welche Unterschiede gibt es zum oben angebotenen Gerät für die Einleitungsvariante? | Bitte beschreiben, sofern zutreffend |  |  | I
A.4.1.3 | Falls nein: Gibt es alternative Geräte die speziell für die Einleitung konzipiert sind? | Bitte Gerätetyp angeben, sofern zutreffend |  |  | I
A.4.2 | Option - MRT
A.4.2.1 | Ist das angebotene Gerät auch in einer MRT tauglichen Ausführung erhältlich? | ja/nein |  |  | I
A.4.2.2 | Falls ja: Welche Unterschiede gibt es zum oben angebotenen Gerät für die MRT-taugliche Ausführung? | Bitte beschreiben, sofern zutreffend |  |  | I
A.4.2.3 | Falls nein: Gibt es alternative Geräte die speziell für den Einsatz im MRT konzipiert sind? | Bitte Gerätetyp angeben, sofern zutreffend |  |  | I
A.4.3 | Option - "Nahezu" geschlossener Betrieb
A.4.3.1 | Ist das angebotene Gerät für eine "nahezu" geschlossenen Betrieb geeignet? (Nur Sauerstoffverbrauch wird zugegeben) | ja/nein |  |  | I
A.4.3.2 | Falls ja: Narkosemitteldosierung ist unabhängig von der Frischgaszufuhr möglich? | ja/nein |  |  | I
A.4.3.3 | Falls ja: Einstellung der gewünschten in- oder exspiratorischen O2 - und entidalen Narkosemittelkonzentrationen über automatische Anpassung der Frischgaszufuhr möglich? | ja/nein |  |  | I
A.4.3.4 | Falls ja: Sauerstoff und Narkosegas unterliegen einer automatischen Steuerung im geschlossenen Regelkreis zum Ausgleich von Leckagen und Gasverbrauch vom Patienten | ja/nein |  |  | I
A.4.3.5 | Falls nein: Gibt es alternative Geräte die speziell für einen "nahezu" geschlossenen Betrieb konzipiert sind? | Bitte Gerätetyp angeben, sofern zutreffend |  |  | I
B | Service für das angebotene System inkl. Zubehör ohne Optionen
B.1 | Allgemein
B.1.1 | Anzahl der empfohlenen zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen, STK) | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung, STK) | ja |  |  | B | 1
B.1.3 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme | ≥ 10 Jahre |  | Jahre | K.O.
B.1.4 | Erreichbarkeit der Servicestellen, Tage und Uhrzeiten | Bitte angeben |  |  | I
B.1.5 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker zu den üblichen Betriebszeiten - werktags Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr | Max. 6 Stunden |  | Stunden | K.O.
B.1.6 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | ≤ 3 Arbeitstage |  | Tage | K.O.
B.1.7 | Anzahl der in Deutschland zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | Bitte angeben |  |  | I
B.2 | Ohne Wartungsvertrag
B.2.1 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
B.2.2 | Kosten für eine routinemäßige Wartung inkl. Fahrtkostenpauschale | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Gerät | I |  |  | 0
2. Stufe | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (ohne Wartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Servicefall) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
B.3 | Betriebswartungsvertrag
B.3.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - Leihgerätekosten im Rahmen von Reparaturen | ja |  |  | K.O.
B.3.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Servicefall) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
B.3.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
B.3.4 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
B.3.5 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
B.3.6 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.3.7 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.3.8 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.3.9 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.3.10 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.3.11 | Betriebswartungskosten über 5 Jahre | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
B.3.12 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | Bitte angeben |  | % | K.O.
B.4 | Vollwartungsvertrag
B.4.1 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometer - die erforderlichen Wartungskits/Ersatzteile etc. - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - Leihgerätekosten z.B. im Rahmen von Reparaturen - Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände die aufgrund unsachgemäßer Handhabung entstehen (grob fahrlässiges Verhalten) | ja |  |  | K.O.
B.4.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
B.4.3 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
B.4.4 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.4.5 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.4.6 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.4.7 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.4.8 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
B.4.9 | Vollwartungskosten über eine Laufzeit von 5 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen), siehe Wertungsmatrix | Bitte Preis angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
B.4.10 | Vertragskündigung bei vorzeitiger Außerbetriebnahme innerhalb von 3 Monaten möglich | ja |  |  | K.O.
C | Einarbeitung / Schulung
C.1 | Anwender
C.1.1 | Einweisung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers zur Inbetriebnahme | ja |  |  | K.O.
C.1.2 | Kosten für zusätzliche Einweisungen von Anwendern | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Schulung | I |  |  | 0
C.1.3 | Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache (digital) - Dem Angebot beifügen | ja |  |  | K.O.
C.2 | Medizin- und Haustechniker
C.2.1 | Schulungen für hauseigene (Medizin-)Techniker verfügbar? | ja |  |  | K.O.
C.2.2 | Kosten für die Schulung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Person | I |  |  | 0
C.2.3 | Welche Aufgaben können nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden? | Bitte beschreiben |  |  | I
C.2.4 | Serviceunterlagen in deutscher und/oder englischer Sprache (digital), werden nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | ja |  |  | K.O.
C.2.5 | Preisliste mit gängigen Ersatzteilen beifügen | ja, bitte als Anlage 11 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise" bzw. "Wertungsmatrix Stufe 2" für die Wertung der Angebote in der 2. Stufe |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 75

## Bieterangaben Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit (Erst in der zweiten Stufe zu befüllen)
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  |  |  | Ausschreibungsnummer:
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters
N.1 | Nachhaltigkeit
N.1.1 | die Produkte wurden mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Anteil mind. 80%) hergestellt. | ja |  |  | B | 4
N.1.2 | für die ausgeschriebenen Produkte wird die Angabe des Product Carbon Footprints vorbereitet | ja |  |  | B | 4
N.1.3 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält erneurbare Materialen aus zertifizierten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.4 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält recycelte Materialen aus zertifizerten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.5 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Wasserverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.6 | es gibt Maßnahmen um den Wasserverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.7 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Energieverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.8 | es gibt Maßnahmen um den Energieverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.9 | Die Produkte enthalten erneuerbare Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.10 | Die Produkte enthallten recycelte Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.11 | es wurde für die Produkte eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt | ja |  |  | B | 4
N.1.12 | für die ausgeschriebenen Produkte gibt es ein Recycling-Konzept, dass bereits in der Praxis erprobt wurde | ja |  |  | B | 4
E | Zertifikate- und Energiemanagement
E.1 | Zertifikate
E.2 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
E.4 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
E.6 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) | ja |  |  | B | 1
E.8 | Der Bieter/Hersteller weist global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit auf (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat) | ja |  |  | B | 1
E.10 | Der Bieter/Hersteller achtet nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck (z.B. SBTi Bestätigung) | ja |  |  | B | 1
E.11 | ESG-Rating Bericht vorhanden | ja |  |  | B | 1
E.12 | Energie
E.13 | Stromverbrauch nach der Norm EU GPP Criteria for Electrical and Electronic Equipment used in the Health Care Sector (Health Care EEE) | Bitte angeben |  |  | B min | 3
E.14 | Maximale Leistungsaufnahme des angebotenen Gerätes im Stand-by | Bitte angeben |  | W/h | B min | 3
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise" bzw. "Wertungsmatrix Stufe 2" für die Wertung der Angebote in der 2. Stufe |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 60
Hinweis: Mit der Bestätigung eines Zuschlagskriteriums erklärt der Bieter verbindlich, dass das angegebene Kriterium für den angebotenen Produktbereich vollständig erfüllt wird. Für jedes bestätigte Kriterium ist ein entsprechender gültiger/aktueller Nachweis einzureichen, der die Erfüllung nachvollziehbar und prüfbar belegt. Der Nachweis kann direkt bei den jeweiligen Kriterien in der strukturierten Übersicht erbracht werden. Die Übersicht muss eindeutig den Bezug zu den bestätigten Kriterien herstellen und alle relevanten Informationen enthalten, die für die Wertung erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass ohne geeigneten Eigennachweis keine Punkte für das jeweilige Kriterium vergeben werden können.