## CT_Los 5
Leistungsverzeichnis - Los 5 Computertomograph - Maximalversorgung mit kardialem Schwerpunkt
| * Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. |  | Ausschreibungsnummer: |  |  |  | EU-AUS-025/2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Computertomograph zur Maximalversorgung mit kardialem Schwerpunkt (Neugerät inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung, sowie 24 Monate Gewährleistung) | Grundpreis | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.3 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Herstellerbezeichnungen und/oder Zusammensetzungen angeben | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.4 | Datenblatt mit den technischen Angaben | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.5 | Prospekt, Broschüre oder weitere Infos zum angebotenen System | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.6 | Anzahl der deutschlandweit installierten und derzeit in Betrieb befindlichen CT-Systeme des angebotenen Systems | Bitte angeben |  |  | I
A.1 | Technische Ausführung
A.1.1 | Anzahl der physikalischen Detektorzeilen in Z-Richtung | mind. 256 oder 2x64 |  |  | I
A.1.2 | Anzahl der akquirierten Schichten pro 360 Grad Rotation ohne Tischvorschub in Z-Richtung | mind. 256 oder 2x64 |  |  | I
A.2 | Grundgerät
A.2.1 | Allgemeines
A.2.1.1 | Gesamthöhe inklusive Verkleidung | Bitte angeben |  | cm | I
A.2.1.2 | Gesamtlänge inkl. Verkleidung und Tisch | Bitte angeben |  | cm | I
A.2.1.3 | Gesamtbreite inklusive Verkleidung | Bitte angeben |  | cm | I
A.2.1.4 | Gesamtgewicht inkl. Verkleidung, Tisch, etc. | Bitte angeben |  | kg | I
A.2.1.5 | Netzspannung | Bitte angeben |  | V | I
A.2.1.6 | Lieferzeit in Wochen | Bitte angeben |  | Wochen | I
A.2.1.7 | Montagezeit in Tagen | Bitte angeben |  | Tage | I
A.2.1.8 | Bedienung an der Gantry-Frontseite beidseits durch separate Bedieneinheiten möglich | ja |  |  | B | 2
A.2.1.9 | Bedienung des CTs von der Rückseite aus möglich | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.2.1.10 | Komplette Untersuchung an der Gantry möglich (Patientenaufruf bis Scanstart) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.1.11 | Schalldruckpegel bei Scanbetrieb (Messung im Abstand von 1 m von der Gantry, in eine Höhe von 1,5 m) | Bitte angeben |  | dB | I
A.2.1.12 | Schalldruckpegel im Standby Modus (Messung im Abstand von 1 m von der Gantry, in eine Höhe 1,5 m) | Bitte angeben |  | dB | I
A.2.2 | Rechnerkonfiguration und Software
A.2.2.1 | Steuerrechner
A.2.2.1.1 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.1.2 | Betriebssystem | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2 | Bildrechner
A.2.2.2.1 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.2 | Betriebssystem | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.3 | Bedienkonsole
A.2.2.2.4 | Bedienoberfläche in deutscher Sprache | ja |  |  | K.O.
A.2.2.2.5 | Gegensprechanlage an Bedienkonsole | ja |  |  | K.O.
A.2.2.2.6 | In wie vielen Sprachen sind die Kommandos verfügbar? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.7 | Tastatur mit deutscher Tastenbelegung | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.8 | Hardware Monitor:
A.2.2.2.9 | Wie viele Monitore sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.10 | Kosten für weiteren Monitor? | Bitte angeben |  | Stück | I
A.2.2.2.11 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.12 | Bildschirmgröße | mind. 19" |  | Zoll | K.O.
A.2.2.2.13 | Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I |  |  | 0
A.2.3 | Abtasteinheit / Gantry
A.2.3.1 | Gantryöffnung | mind. 80 cm |  |  | K.O.
A.2.3.2 | Ist eine größere Gantryöffnung erhältlich? Bitte beschreiben und Mehrpreis angeben falls verfügbar | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  |  | I |  |  | 0
A.2.3.3 | Minimale Rotationszeit 360° | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.4 | Maximales diagnostisches Scanfeld (im Isozentrum) | mind. 50 cm |  | cm | K.O.
A.2.3.5 | Kann das diagnostische FOV von 50cm uneingeschränkt bei jeder Pitch Geschwindigkeit genutzt werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.6 | Erweitertes Field of View vorhanden | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | cm | I |  |  | 0
A.2.3.7 | Maximale Scangeschwindigkeit bei vollem diagnostischen FoV von mind. 50 cm | mind. 200 mm/s |  | mm/s | K.O.
A.2.3.8 | Art der Gantrykühlung (Wasser, Luft) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.9 | Min. Scan-Start-Verzögerung | Bitte angeben |  | s | I
A.2.3.10 | Maximale Spiralscanlänge | Bitte angeben |  | mm/s | I
A.2.3.11 | Gantryneigung:
A.2.3.12 | - Physikalische Gantryneigung möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.13 | - Max. Gantry-Neigung +/- | Bitte angeben |  | ° | I
A.2.3.14 | - Wenn keine physikalische Gantryneigung möglich ist, sind alternative Lösungen wie die winkelbasierte Röhrenstromabsenkung vorhanden? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.15 | - Spiralmodus mit Gantry-Neigung möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.2.4 | Röntgenstrahler
A.2.4.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.4.2 | Maximale Leistung bei 120 kV | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.4.3 | Maximaler Röhrenstrom | mind. 900 |  | mAs | K.O.
A.2.4.4 | Höchstmöglicher Röhrenstrom bei einer Röhrenspannung von 80 kV | Bitte angeben |  | mA | Bmax | 1
A.2.4.5 | Höchstmöglicher Röhrenstrom bei einer Röhrenspannung von 100 kV | Bitte angeben |  | mA | Bmax | 1
A.2.4.6 | Höchstmöglicher Röhrenstrom bei einer Röhrenspannung von 120 kV | Bitte angeben |  | mA | Bmax | 1
A.2.4.7 | Brennfleckgröße (IEC 336/93) kleinster verfügbarer Fokus | Bitte angeben |  | mmxmm | Bmin | 1
A.2.4.8 | Max. Abkühlrate der Anode | Bitte angeben |  | MHU/min | I
A.2.4.9 | Wärmespeicherkapazität des Anodentellers MHU | Bitte angeben |  | MHU | I
A.2.4.10 | Existiert neben den üblichen Formfiltern wie z.B. Aluminium- oder Kupfer-Filterung weiterer Filter, der die Dosis signifikant reduziert? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.5 | Röntgengenerator
A.2.5.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.5.2 | 100 kW physikalische Generatorleistung (ohne Einberechnung der Iterativen Rekonstruktion) pro Generator | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.5.3 | Physikalische Generatorleistung (ohne Einberechnung der Iterativen Rekonstruktion) | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.5.4 | Gegen Aufpreis höhere Generatornennleistung erhältlich, bitte Leistung und Mehrpreis angeben | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.2.5.5 | Einstellbarer KV Bereich (z.B. 80-140) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.5.6 | Anzahl der Verfügbaren kV Stufen | Bitte angeben |  |  | I
A.2.5.7 | Spezifische Protokolle mit 70 kV verfügbar | Bitte angeben |  |  | I
A.2.6 | Detektor
A.2.6.1 | Abdeckung pro 360 Grad ohne Tischvorschub | Bitte angeben |  | mm | Bmax | 3
A.2.6.2 | Detektor mit unterschiedlichen Detektorabdeckungen erhältlich? | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.2.6.3 | Anzahl der Detektorelemente z Richtung | Bitte angeben |  |  | I
A.2.6.4 | Anzahl der Detektorelemente x-y Richtung | Bitte angeben |  |  | I
A.2.6.5 | Fokus-Isozentrum Abstand | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.6.6 | Fokus-Detektor Abstand | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.6.7 | Schichtdicken:
A.2.6.8 | - Minimale Schichtdicke | max. 0,625 mm |  | mm | K.O.
A.2.6.9 | - Minimale Voxelgröße | Bitte angeben |  | mm3 | I
A.2.6.10 | Hochkontrastauflösung @ 50% MTF (x/y) | Bitte angeben |  | Lp/cm | I
A.2.6.11 | Niedrigkontrast bei 10mm Schichtdicke/ 3HU Kontrastdifferenzierung bei einer Objektgröße von 5mm | Bitte angeben |  | mGy | I
A.2.6.12 | Maximale Sampling Rate pro Sekunde bei schnellster Rotation | Bitte angeben |  | Views/Sekunde | I
A.2.7 | Rekonstruktion
A.2.7.1 | Bildmatrix Rekonstruktion | 512x512 |  |  | I
A.2.7.2 | Max. Rekonstruktionsgeschwindigkeit (FBP) bei 512x512 Matrix | Bitte angeben |  | Bilder/s | I
A.2.7.3 | Max. Rekonstruktionsgeschwindigkeit (inkl. Iterativer Rekonstruktionsalgorithmus) bei 512x512 Matrix | bitte angeben |  | Bilder/s | I
A.2.7.4 | Die simultane Bildrekonstruktion zur Akquisition ist möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.2.7.5 | Weitere Bildmatrix Rekonstruktion vorhanden? | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.8 | Technische Ausführung (Patiententisch)
A.2.8.1 | Max. Tischbelastung des angebotenen Patiententisches | Bitte angeben |  | kg | I
A.2.8.2 | Schwerlasttisch verfügbar? | Bitte angeben |  | kg | I
A.2.8.3 | Mehrkosten für einen Schwerlasttisch | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.8.4 | Horizontaler metallfreier Scanbereich im Spiralbetrieb | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.8.5 | Hubbereich | von … bis … |  | cm | I
A.2.8.6 | Maximale vertikale Tischgeschwindigkeit | Bitte angeben |  | cm/s | I
A.2.8.7 | Maximale horizontale Tischgeschwindigkeit | Bitte angeben |  | cm/s | I
A.2.8.8 | Positioniergenauigkeit | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.8.9 | Laterale (seitliche) Verschiebung des Patiententisch möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.2.8.10 | Fußschalter zum Verfahren des Tisches | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.9 | Energieverbrauch
A.2.9.1 | Bitte geben Sie den Energieverbrauch des Geräts im Szenario Idle (in 12 Stunden 20 definierte Abdomen Scans und 12 Stunden im Idle Modus) gemäß COCIR-Messmethodik für 24 Stunden an | Bitte angeben |  | kWh | K.O.
A.2.9.2 | Bitte geben Sie den Energieverbrauch des Geräts im Szenario Low Power (in 12 Stunden 20 definierte Abdomen Scans und 12 Stunden im Low Power Modus) gemäß COCIR-Messmethodik für 24 Stunden an | Bitte angeben |  | kWh | I
A.2.9.3 | Bitte geben Sie den Energieverbrauch des Geräts im Szenario Off (in 12 Stunden 20 definierte Abdomen Scans und 12 Stunden im Off Modus) gemäß COCIR-Messmethodik für 24 Stunden an | Bitte angeben |  | kWh | I
A.2.10 | Raumbedarf
A.2.10.1 | Untersuchungsraum:
A.2.10.2 | - Mindestmaß für den Untersuchungsraum [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.2.10.3 | - Maximale Wärmelast aller Komponenten im Untersuchungsraum | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.10.4 | - Zulässige Raumtemperatur im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.2.10.5 | Schaltschrank:
A.2.10.6 | - Aufstellort der Akquisitions- und Bildrechner | Bitte angeben |  |  | I
A.2.10.7 | - Es ist kein Technikraum notwendig | ja |  |  | B | 1
A.2.10.8 | - Falls Technikraum notwendig, Stellfläche für den Schaltschrank, Mindestmaß [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.2.10.9 | - Falls Technikraum notwendig, Wärmelast vom Schaltschrank | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.10.10 | Elektrische Anschlusswerte:
A.2.10.11 | - Elektrischer Anschlusswert des Gesamtsystems | Bitte angeben |  | kVA | I
A.2.10.12 | - Benötigte bauseitige Absicherung des Gesamtsystems | Bitte angeben |  | A | I
A.2.10.13 | Transport:
A.2.10.14 | - Größtes Transportgewicht | Bitte angeben |  | kg | I
A.2.10.15 | - Größte Transportabmessungen [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.3 | Workflow / KI-Unterstützung
A.3.1 | KI-basierte Unterstützung der Protokollauswahl? | Bitte angeben |  |  | I
A.3.2 | Gefordert wird ein Bedienkonzept, welches es ermöglicht Arbeitsabläufe zu beschleunigen und zu standardisieren | Bitte angeben |  |  | I
A.3.3 | Automatische Anpassung der Röhrenspannung (kV) an die Größe des Patienten und die klinische Indikation zur Reduzierung der Strahlendosis | Bitte angeben |  |  | I
A.3.4 | Automatische Erstellung anatomisch angulierter MPR, MIP und VRT Serien | Bitte angeben |  |  | I
A.3.5 | Automatische Wirbelsäulenrekonstruktion, axial gekippt entlang der Wirbelsäule inkl. der Beschriftung der Wirbelkörper | Bitte angeben |  |  | I
A.3.6 | Automatische Erkennung von Rippen und Erstellung einer MPR Serie inkl. der Beschriftung der Rippen | Bitte angeben |  |  | I
A.3.7 | Automatische, anatomisch angepasste Scanfeldpositionierung, auf der Übersichtsaufnahme ohne weitere Klicks | Bitte angeben |  |  | I
A.3.8 | Automatische Erkennung und Positionierung des Triggerpunktes in der Aorta und der Pulmonalarterie, bei Untersuchungen mit Bolus-Tracking ohne weitere Klicks | Bitte angeben |  |  | I
A.3.9 | Automatische Tischentfernung und Knochensubtraktion in VRT Serien ohne weitere Klicks | Bitte angeben |  |  | I
A.3.10 | Automatische Erstellung von Gefäß-CPR Serien. (z.B. Aorta, A Renalis, Runoff) | Bitte angeben |  |  | I
A.3.11 | Warnmeldungen wenn sich Metall im Scanfeld befindet, wenn der Kontrast nicht ausreichend ist oder die Organabdeckung nicht vollständig ist | Bitte angeben |  |  | I
A.3.12 | Verfügt das System über eine Funktion zur automatisierten Scanplanung auf Basis einer Ultra-Low-Dose-Aufnahme als Alternative zum konventionellen Topogramm (Scout)? | Bitte angeben |  |  | I
A.4 | Dosisreduktion
A.4.1 | Modernster verfügbarer Iterative Rekonstruktionsalgorithmus wird angeboten | ja |  |  | K.O.
A.4.2 | Kontinuierliche Anpassung des Röhrenstroms während des Scans an die Körperkontur | ja |  |  | K.O.
A.4.3 | Reduzierung der Risikoorgandosis, mit Hilfe der Röhrenstromregelung für strahlungsempfindliche Organe (Augenlinse und Brust usw.) | ja |  |  | B | 1
A.4.4 | Erstellung, Erfassung und Sicherung eines Untersuchungs-/Patientenbezogenen Dosisprotokolls mit entsprechenden Benachrichtigungen/Warnungen bei Überschreiten von Standard-Dosiswerten im DICOM-Format für die Verarbeitung gemäß EURATOM-Richtlinie 2018 | ja |  |  | K.O.
A.4.5 | Auf künstlicher Intelligenz oder Deep Learning basierende Bildrekonstruktionstechnologie zur Rausch- und Dosisreduktion | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.4.6 | Kann die KI gleichzeitig Niedrigkontrast erhöhen sowie Dosis und Rauschen senken? | Bitte angeben |  |  | I
A.5 | Softwarefunktionalitäten
A.5.1 | Folgende Grundsoftwarefunktionalitäten müssen mindestens vorhanden sein:
A.5.2 | - Metallartefaktreduktion durch Iterative Rekonstruktion in den Rohdaten | ja |  |  | K.O.
A.5.3 | - Auswahl verschiedener Algorithmen zur optimalen Metallartefaktreduktion sind vorhanden. (z. B.: Zahnfüllungen, Hüftimplantate, Neurospulen, Extremitätenimplantate, Schrittmacher, Wirbelsäulenimplantate und Schulterimplantate) | Bitte angeben |  |  | I
A.6 | Klinische Bereiche
A.6.1 | Dual Energy Akquisition
A.6.1.1 | Dual Energy Akquise: Bei der Akquisition werden 2 Datensätze (Nieder- und Hochenergetisch) nahezu gleichzeitig (simultan) gescannt | Bitte angeben |  |  | I
A.6.1.2 | Der Scanner bietet im Dual Energy Akquisitionsmodus automatische Röhrenstromregelung in der x-, y- und z-Achse | Bitte angeben |  |  | I
A.6.1.3 | Darstellung und Auswertefunktionen für Dual Energy für Mixed Images, Einzelenergiedarstellung (Monoenergetisch) und virtuell native Bildberechnung inklusive Iod-Karte. Die Auswertungen muss enthalten sein | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.1.4 | Darstellung und Auswertefunktionen für die Lungenperfusion mittels Dual Energy Technik inkl. Auswertungsfunktionen. Die Auswertungen muss enthalten sein | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.1.5 | Isolierte und optimierte Darstellung von Gefäßstrukturen in CT-Angiografie-Datensätzen, welche mittels Dual Energy Technik akquiriert wurden. Die Auswertungen muss enthalten sein | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.1.6 | Nierenstein Quantifizierung mittels Dual Energy Technik inkl. Auswertungsfunktionen. Die Auswertungen muss enthalten sein | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.1.7 | Gichtdarstellung mittels Dual Energy Technik inkl. Auswertungsfunktionen. Die Auswertungen muss enthalten sein | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.1.8 | Knochenmarksdarstellung mittels Dual Energy Technik inkl. Auswertungsfunktionen. Die Auswertungen muss enthalten sein | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.1.9 | (Hirn)Blutungsdarstellung, welche die Unterscheidung zwischen frischen Blutungen und Kontrastmittel im Gehirn, mittels Dual Energy Technik, ermöglicht. Visualisierung der Jodkonzentration und Verteilung im Gehirn. Die Auswertungen muss enthalten sein | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.1.10 | Können Dual Energy Aufnahmen mit dem gesamte diagnostischen Field of View von 50 cm durchgeführt werden? | ja |  |  | B | 1
A.6.1.11 | Ist die Dual Energy Bildgebung mit der Deep Learning Bildrekonstruktion kompatibel? | ja |  |  | B | 1
A.6.1.12 | Weitere Softwarepakete zur Auswertung mittels Dual Energy | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.2 | Herzbildgebung
A.6.1 | Max. 135 ms native zeitliche Auflösung ohne Einberechnung von Mehrsegmentrekonstruktionen und ohne Einsatz von KI-Techniken zur Nachberechnung | ja |  |  | K.O.
A.6.2 | Wie viele R-R-Intervalle werden für die Akquisition eines Herz-CTs benötigt? | Bitte angeben |  |  | Bmin | 3
A.6.3 | Zeitliche Auflösung bei CCTA Untersuchungen mit Nutzung von Mehrsegmentrekonstruktionen | Bitte angeben |  | ms | I
A.6.4 | Bildrekonstruktionstechnologie zur Reduktion von Bewegungsartefaktreduktion in den Koronarien bei retrospektiver EKG-gated Scans ohne zusätzliche Nachbearbeitung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.5 | Bildrekonstruktionstechnologie zur Reduktion von Bewegungsartefaktreduktion in den Koronarien bei prospektiv EKG-gated Scans ohne zusätzliche Nachbearbeitung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.6 | Zeitliche Auflösung bei Nutzung der Bewegungsartefaktreduktion | Bitte angeben |  | ms | I
A.6.7 | Scanprotokolle zur Durchführung und Unterstützung adaptiver retrospektiver EKG-gated Scans zur Gewinnung von CT-Bildern des Herzens in definierten Phasen des Herzzyklus | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.8 | Scanprotokolle zur Durchführung und Unterstützung von prospektiv EKG-getriggerten Scans zur Gewinnung von CT-Bildern des Herzens in definierten Phasen des Herzzyklus (laut Anforderung gemäß BfS) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.9 | Spezielle Software zur automatischen Erkennung der optimalen Phase bei der bewegungsfreien Darstellung der Koronararterien | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10 | Erkennt der Scanner Arrhythmien und verlagert die Akquisition automatisch auf einen der nächsten R-R-Intervalle? | Bitte angeben |  |  | I
A.6.11 | Automatische Auswertung des Totalen-Calcium Score Wertes (Agatston-Gesamtwert) ohne weitere Klicks | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.12 | Darstellung des EKG Signals im Untersuchungsraum | Bitte angeben |  |  | I
A.6.13 | Algorithmus zur Reduzierung von Stufenartefakten | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.14 | Automatische Erstellung von Gefäß-CPR Serien der Koronargefäße (LAD,CX,RCA) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3 | Neuro/Trauma Reading
A.6.3.1 | Scanmodus für dynamische Hirnperfusion, welcher die Anforderungen gemäß Leitlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Computertomographie erfüllt | ja |  |  | K.O.
A.6.3.2 | Software zur Auswertung der dynamischen Hirnperfusion im Lieferumfang enthalten | ja |  |  | K.O.
A.6.3.3 | Automatische Bestimmung von Referenzgefäßen bei der Neuroperfusionsauswertung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.4 | Automatische Berechnung des zerebralen Blutvolumens (CBV), des zerebralen Blutflusses (CBF), Automatische Berechnung des Time-to-Peak-Bildes (Boluspeakzeit) ohne weitere Klicks | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.5 | Automatische gekrümmte MIP-Bilder des Schädels und der Gehirnoberfläche zur Unterstützung der Erkennung von Schädelfrakturen und Oberflächenhämatomen | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.6 | Automatische Erkennung und PACS-Benachrichtigung bei Verdacht auf intrakranielle Blutung mittels eines KI Algorithmus, welcher im nativen CCT automatisch nach Blutungen sucht und diese unmittelbar nach dem Scan anzeigt, damit diese Patienten bevorzugt befundet werden | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.7 | Neuro DSA Auswertung enthalten | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.8 | Automatische ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) Auswertung ohne weitere Klicks | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.9 | Softwarepaket zur Untersuchung cerebraler Perfusion zur Bewertung des Tumoransprechens inkl. zugehörige Messung der Zeit-Dichte-Kurve | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.10 | Software zur Segmentierung und Quantifizierung hyperdichter Regionen im Gehirn | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.11 | Software zur Automatische Messung des Mittellinien-Versatzes durch die automatische Erkennung von Orientierungspunkten | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.3.12 | Maximale Abdeckung der isophasischen Hirnperfusion | Bitte angeben |  | cm | I
A.6.4 | Bodyperfusion
A.6.4.1 | Scanmodi für die 4D Darstellung mit einer Mindestabdeckung von 20 cm für die Bodyperfusion oder Dynamische Angios | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.4.2 | Softwarepaket zur Auswertung der Body-Perfusion zur Bewertung des Tumoransprechens inkl. zugehörige Messung der Zeit-Dichte-Kurve | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.5 | Osteo
A.6.5.1 | Scanmodus und Auswertesoftware für die nichtinvasive Messung der Knochenmineraldichte der Lendenwirbelsäule zur Früherkennung von Osteopenie und Osteoporose und zur Beurteilung des Behandlungserfolgs. Referenzphantom für Osteo CT-Studien und passende Tischauflage sollen im Lieferumfang enthalten sein | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.6 | Dental
A.6.6.1 | Software zur Rekonstruktion von gekrümmten Panorama- und Paraxialansichten entlang des Kieferknochens | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.7 | Lunge
A.6.7.1 | CAD-/KI-Algorithmus zur automatischen Detektion und Analyse pulmonaler Rundherde im Rahmen des Lungenscreenings | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.7.2 | Automatische Klassifizierung detektierter Rundherde gemäß Lung-RADS | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.7.3 | Softwarepaket zur Volumetrie und Verlaufskontrolle pulmonaler Rundherde | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.7.4 | Weitere Softwarepaket | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.8 | Kolon
A.6.8.1 | Scanmodus zur Durchführung einer Virtuellen Colonoskopie | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.8.2 | Softwarepaket Virtuelle Colonoskopie welches folgenden Funktionalitäten enthält: Virtuelles Endoskop, Synchronisierte Darstellung (Bauch- und Rückenlage), vollautomatische Pfadfindung (Centerline) für den virtuellen Flug, Panoramablick, Dünndarm-Tagging | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.8.3 | CAD-System (Computer-Aided Detection) für die CT-Kolonographie zur automatischen Detektion und Markierung potenzieller Polypen bzw. Läsionen als Second-Reader-Funktion | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.9 | Aorta
A.6.9.1 | EKG Spirale für bewegungsfreie Darstellung der Aortenwurzel oder der Aorta thoracica | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10 | Intervention
A.6.10.1 | 2D
A.6.10.1.1 | Scanprotokolle zur Durchführung von interventionellen Untersuchungen | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.1.2 | Deckengehängter Inroom-Monitor inkl. Deckenarm und Abschirmung für die Scanauslösung bei Interventionen | mind. 19" |  | Zoll | K.O.
A.6.10.1.3 | Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I |  |  | 0
A.6.10.1.4 | Die Intervention kann vollständig am Tisch (patientennah) gesteuert werden | Bitte angeben |  |  | I
A.6.10.1.5 | Bitte beschreiben sie die tischnahe Bedienung | Bitte angeben |  |  | I
A.6.10.1.6 | Fußschalter für die Scanauslösung bei Interventionen | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.1.7 | Spezielle Werkzeuge für die Planung des Nadelpfads, wie Distanz- und Winkelmessungen welche das messen vom Ziel zum Nadeleintrittspunkt in einer oder mehreren axialen CT-Schichten ermöglichen | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.1.8 | Sequenzieller Scanmodus der schnelle Scanwiederholungen ermöglicht, z. B. zur dynamischen Überwachung der Nadel | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.2 | 3D
A.6.10.2.1 | Spiral-Scanmodus für doppelt-angulierten 3D-Verfahren und eine flexible Volumenabdeckung zur Anpassung an das jeweilige klinische Szenario während der Intervention | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.2.2 | 3D Nadelerkennung zur automatischen Erstellung von MPR in der Nadelebene sowie der Ebene der Nadelspitze | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.2.3 | Die Planung mehrerer Nadelpfade in unterschiedlichen Schichten ist möglich | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.2.4 | 3D Layout zur Darstellung des Nadelpfades in allen Raumebene (ax, cor, sag) und zur Darstellung im VRT | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.2.5 | Fusionierung mit Voraufnahmen (CT, MR) im Interventionsworkflow möglich | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.3 | Fluoro
A.6.10.3.1 | Fluoroskopischer Scanmode für die Durchführung von Interventionen unter Durchleuchtung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.3.2 | Wählbare winkelbasierte Dosisreduktion/Abschaltung für die Hände des Untersuchers | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.6.10.3.3 | Kann auch innerhalb der Fluoroskopie die iterative Rekonstruktion genutzt werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.7 | Automatische isozentrische Patientenlagerung
A.7.1 | Automatische isozentrische Lagerung des Patienten. z.B. mit Hilfe einer 3D-Kamera | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.7.2 | Automatische isozentrische Lagerung des Patienten auch in X-Achse verfügbar? | Bitte angeben |  |  | I
A.7.3 | KI basierter Vorschlag für den Scanbereich des Übersichtsscans auf Basis der Protokollauswahl durch Erkennung anatomischer Landmarken möglich? | Bitte angeben |  |  | I
A.7.4 | Automatische Erkennung der Patientenposition (Bauchlage, Rückenlage, Seitenlage, Feed first oder Head first) zur Vermeidung von Fehlbestrahlungen (durch Start in falsche Scanrichtung) und Fehlbeschriftungen (durch Vertauschen von Bauch und Rückenlage) | Bitte angeben |  |  | I
A.8 | Nachverarbeitung
A.8.1 | Nachverarbeitungs-Workstation als physische Workstation inkl. aller notwendigen Auswertepakete zur Auswertung der klinischen Bereiche unter A.6 | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.8.1.1 | Hardware Workstation:
A.8.1.2 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.8.1.3 | Hardware Monitor:
A.8.1.4 | - Anzahl der Monitore | Bitte angeben |  | Stück | I
A.8.1.5 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.8.1.6 | - Bildschirmgröße | ≥ 19" |  | Zoll | K.O.
A.8.1.7 | - Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I |  |  | 0
A.8.1.8 | - Darstellungsmatrix (Bildpunkte) | Bitte angeben |  | Pixel x Pixel | I
A.8.1.9 | Können mit der Nachverarbeitungslösung auch Bilddaten, die von Geräten von Fremdherstellern aufgenommen wurden, verarbeitet werden? | ja / nein |  |  | I
A.8.1.10 | Gibt es Einschränkungen bezüglich der Anzahl der angebundenen Modalitäten? Wenn ja bitte beschreiben | Bitte angeben |  |  | I
A.8.2 | Nachverarbeitungs-Workstation als Serverlösung inkl. aller notwendigen Auswertepakete zur Auswertung der klinischen Bereiche unter A.6 | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.8.2.1 | Hardware Workstation:
A.8.2.2 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.8.2.3 | Hardware Monitor:
A.8.2.4 | - Anzahl der Monitore | Bitte angeben |  | Stück | I
A.8.2.5 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.8.2.6 | - Bildschirmgröße | ≥ 19" |  | Zoll | K.O.
A.8.2.7 | - Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I |  |  | 0
A.8.2.8 | - Darstellungsmatrix (Bildpunkte) | Bitte angeben |  | Pixel x Pixel | I
A.8.2.9 | Können mit der Nachverarbeitungslösung auch Bilddaten, die von Geräten von Fremdherstellern aufgenommen wurden, verarbeitet werden? | ja / nein |  |  | I
A.8.2.10 | Gibt es Einschränkungen bezüglich der Anzahl der angebundenen Modalitäten? Wenn ja bitte beschreiben | Bitte angeben |  |  | I
A.9 | Befundworkstation
A.9.1 | Befundworkstation (gesonderte Befundworkstation für die Befundung der Bilder aus dem PACS (inkl. zugelassenen Befundungsmonitor(en)) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.9.2 | Hardware Workstation:
A.9.3 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.9.4 | Hardware Monitor:
A.9.5 | - Anzahl der Monitore | Bitte angeben |  | Stück | I
A.9.6 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.9.7 | - Befundungsmonitor nach DIN 6868-157 | ja |  |  | K.O.
A.9.8 | - Bildschirmgröße | ≥ 19" |  | Zoll | K.O.
A.9.9 | - Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I |  |  | 0
A.9.10 | - Darstellungsmatrix (Bildpunkte) | Bitte angeben |  | Pixel x Pixel | I
A.10 | Vernetzung
A.10.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des CT und der Bedienkonsole an:
A.10.2 | - DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | ja |  |  | K.O.
A.10.3 | - DICOM Storage Commitment | ja |  |  | K.O.
A.10.4 | - DICOM Radiation Dose Structured Report (RDSR) | ja |  |  | K.O.
A.10.5 | - DICOM Print | ja |  |  | K.O.
A.10.6 | - DICOM Media | ja |  |  | K.O.
A.10.7 | - DICOM Send / Receive | ja |  |  | K.O.
A.10.8 | - DICOM Query / Retrieve (SCP oder SCU - Bitte angeben) | ja |  |  | K.O.
A.10.9 | - DICOM Modality Performed Procedure Steps | ja |  |  | K.O.
A.10.10 | Bitte legen Sie das DICOM Conformance Statement bei | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.10.11 | RIS/PACS-Kompatibilität:
A.10.12 | - Bidirektionale RIS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.10.13 | - Bidirektionale PACS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.11 | Technische Ausführung (Zubehör)
A.11.1 | Zubehörpaket beinhaltet:
A.11.2 | - Auflagematte | ja | 1 | Stück | K.O.
A.11.3 | - Kopfstütze mit Stirn- und Kinngurten | ja | 1 | Stück | K.O.
A.11.4 | - Körpergurte | ja | 1 | Stück | K.O.
A.11.5 | - Armstützen | ja | 1 | Stück | K.O.
A.11.6 | - Kniestütze | ja | 1 | Stück | K.O.
A.11.7 | Weiteres Zubehör (Optional mit Mehrpreisangabe):
A.11.8 | - Halter für Papierrolle oder alternative Ablagefläche | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.11.9 | - Kinderschale inkl. Befestigungsgurten und Lagerungskissen | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.11.10 | - Kamera zur Überwachung der Patienten während der Untersuchung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.11.11 | - Auflagematte mit Auslaufschutz | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.11.12 | - Kippbare Schädelschale oder alternative Lösung (Bitte beschreiben) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.11.13 | - Referenzphantom zur Konstanzprüfung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.11.14 | Weiteres Zubehör erhältlich? | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.12 | Hochdruckinjektor
A.12.1 | Programmierbarer Hochdruckinjektor zur Injektion von Kontrastmitteln und Nachinjektion physiologischer Kochsalzlösung bei CT-Untersuchungen, ausgestattet mit den nachfolgend geforderten Ausstattungsmerkmalen (soweit nicht als Option gekennzeichnet) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.12.2 | Hersteller des Hochdruckinjektors | Bitte angeben |  |  | I
A.12.3 | Typbezeichnung des Hochdruckinjektors | Bitte angeben |  |  | I
A.12.4 | Direkte Positionierung beim CT | Bitte angeben |  |  | I
A.12.5 | Ausführung mit Fahrstativ | ja |  |  | K.O.
A.12.6 | Ausführung mit einarmigen Deckenstativ möglich? | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis zum unter A.12.1 angebotenen Grundgerät angeben falls verfügbar. |  | € | I |  |  | 0
A.12.7 | Mikroprozessorsteuerung und -überwachung von Druck-Flow-Volumen | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.12.8 | Rückmeldung von Injektionsdauer, Druck, Flow, Volumen, Restvolumen und verabreichtes Gesamtvolumen | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.12.9 | Volumenwähler, Bereitschafts- und Überwachungsanzeige | Bitte angeben |  |  | I
A.12.10 | Abspeicherung applikationsbezogener Injektionsprogramme | Bitte angeben |  |  | I
A.12.11 | Bedienterminal mit benutzerfreundlicher Programmieroberfläche und farbigem Touchscreen | Bitte angeben |  |  | I
A.12.12 | Wahlweise Verwendung von Einweg- und Mehrwegspritzen | Bitte angeben |  |  | I
A.12.13 | Benutzeroberfläche in deutscher Sprache | Bitte angeben |  |  | I
A.12.14 | Programmierbares Volumen | von...bis… |  | ml | I
A.12.15 | Menügesteuerte Abfrage zu erfolgter Entlüftung des Systems und/oder automatisiertes Entlüftungsprogramm bzw. -überwachung | Bitte angeben |  |  | I
A.12.16 | Schnittstelle zur Synchronisation mit dem Computertomographen (Klasse 1) | Bitte angeben |  |  | I
A.12.17 | Bei welchen weiteren Injektoren ist ein Klasse 1 Integration mit dem CT möglich? Bitte Typen und Hersteller angeben | Bitte angeben |  |  | I
A.12.18 | Beschreiben Sie alle Funktionen die optional bei einer Klasse 4 Integration mit dem CT synchronisiert werden können | Bitte angeben |  |  | I
A.12.19 | Mehrpreis für eine Klasse 4 Integration mit dem CT | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis zum unter A.12.1 angebotenen Grundgerät angeben falls verfügbar. |  | € | I |  |  | 0
A.12.20 | Bei welchen weiteren Injektoren ist ein Klasse 4 Integration mit dem CT möglich? Bitte Typen und Hersteller angeben | Bitte angeben |  |  | I
A.12.21 | Bedienung des Injektors außerhalb des Untersuchungsraumes, z.B. vom Überwachungsraum | Bitte angeben |  |  | I
A.12.22 | Akkubetrieb | Bitte angeben |  |  | I
A.12.23 | Vorwärmung vom Kontrastmittel | Bitte angeben |  |  | I
A.12.24 | Technisches Datenblatt als Anlage beifügen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.12.25 | Einweisung und Schulung nach MPG / MPBetreibV | ja |  |  | K.O.
A.12.26 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel | Herstellerbezeichnungen angeben |  |  | I
A.12.27 | Anzahl und Art der vorgeschriebenen zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. STK, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.12.28 | Kosten für eine routinemäßige sicherheitstechnische Kontrolle inkl. Fahrpauschale/pro System | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.12.29 | Anzahl und Art der vom Hersteller empfohlenen zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartung, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.12.30 | Kosten für eine routinemäßige Wartung inkl. Fahrpauschale/pro System | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.12.31 | Kosten für eine vollständige routinemäßige Überprüfung (Besehend aus STK und Wartung) inkl. Fahrpauschale/pro System | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13 | Service für das angebotene System inkl. Zubehör ohne Optionen
A.13.1 | Allgemeines
A.13.1.1 | Anzahl der vorgeschriebene zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen) | Bitte angeben |  |  | I
A.13.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung) | ja |  |  | K.O.
A.13.1.3 | Externer Zugriff auf das System (Remote Zugriff für den Hersteller Service):
A.13.1.4 | - Remote Zugriff auf die Scan und Auswerte Konsole(n) | ja |  |  | K.O.
A.13.1.5 | - Parallele Monitoranzeige sowie volle Kontrolle (Tastatur und Maus) | Bitte angeben |  |  | I
A.13.1.6 | - Möglichkeiten für den lokalen Benutzer (z.B. Passwort) den Remote Zugang zur Konsole zu kontrollieren | ja/nein |  |  | I
A.13.1.7 | Softwaregestütztes Diagnosesystem zur Fehleranalyse | ja/nein |  |  | I
A.13.1.8 | Zugang zum Diagnosesystem von Klinikpersonal nach erfolgter Schulung | ja/nein |  |  | I
A.13.1.9 | Kostenneutrale Softwareupdates (z.B. Sicherheitsupdates) | ja |  |  | B | 1
A.13.1.10 | Ggf. Preis für Softwareupdates | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13.1.11 | Erreichbarkeit der Servicestellen | Tage und Uhrzeiten |  |  | I
A.13.1.12 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker | Bitte angeben |  | Stunden | I
A.13.1.13 | Anzahl der in Deutschland zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | Bitte angeben |  |  | I
A.13.1.14 | Uptime Garantie mindestens 95% | ja |  |  | K.O.
A.13.1.15 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | max. 2 Arbeitstage |  | Tage | K.O.
A.13.1.16 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme des Gerätes | mind. 10 Jahre |  | Jahre | K.O.
A.13.1.17 | Wartungskonzepte bzw. alternative Service-Konzepte | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.13.1.18 | Konzept, den CT mit Hard- und Software über den gesamten Produktlebenszyklus auf dem neuesten Stand zu halten, indem das System mit neusten Lösungen und Innovationen aktualisiert wird | Bitte angeben |  |  | I
A.13.1.19 | Sind alle, für das System verfügbaren, Upgrades (Funktionalitäten und Funktionserweiterungen) im Bereich Bildrekonstruktion über einen Zeitraum von 10 Jahren enthalten | Bitte angeben |  |  | I
A.13.1.20 | Sind alle, für das System verfügbaren, Upgrades (Funktionalitäten und Funktionserweiterungen) im Bereich Kardiologie über einen Zeitraum von 10 Jahren enthalten? | Bitte angeben |  |  | I
A.13.1.21 | Sind alle, für das System verfügbaren, Upgrades (Funktionalitäten und Funktionserweiterungen) im Bereich Neurologie über einen Zeitraum von 10 Jahren enthalten? | Bitte angeben |  |  | I
A.13.1.22 | Aufrüstbarkeit auf größere Detektorabdeckung / höhere Zeilenzahl ohne Austausch der Gantry möglich? | Bitte angeben |  |  | I
A.13.2 | Ohne Wartungsvertrag
A.13.2.1 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.2.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.2.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.2.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.2.5 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.2.6 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.2.7 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (ohne Wartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13.2.8 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/System | I |  |  | 0
A.13.2.9 | Vorbereitung, Koordination und Durchführung der technischen Abnahme des betriebsfertig installierten Systems durch einen externen Sachverständigen. | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13.2.10 | Konzepte zum Virenschutz der Anlage (Angaben zur Aktualisierung des Vieren Scanner, Zuständigkeiten etc.) | ja |  |  | K.O.
A.13.3 | Betriebswartungsvertrag
A.13.3.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung -System-SW-Updates und -Upgrades inkl. IT-HW-Tausch, wenn notwendig Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) | ja |  |  | I
A.13.3.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13.3.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.3.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.3.5 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.3.6 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.3.7 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.3.8 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.3.9 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
A.13.3.10 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.13.3.11 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13.3.12 | Mehrkosten bei inkludierter CTDI Messung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.13 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | Bitte angeben |  | % | K.O.
A.13.3.14 | Kosten für die (Ersatz-)Röntgenröhre | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13.3.15 | Kosten für den (Ersatz-)Detektor | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13.3.16 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.17 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.18 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.19 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.20 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.21 | Jahr 6 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.22 | Jahr 7 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.23 | Jahr 8 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.24 | Jahr 9 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.25 | Jahr 10 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.3.26 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
A.13.4 | Vollwartungsvertrag
A.13.4.1 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometer - die erforderlichen Wartungskits/Ersatzteile etc. - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. - inkl. Röhre und Detektor - System-SW-Updates und -Upgrades inkl. IT-HW-Tausch, wenn notwendig Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände die aufgrund unsachgemäßer Handhabung entstehen (grob fahrlässiges Verhalten) | ja |  |  | K.O.
A.13.4.2 | Kosten für Arbeitszeit, Fahrzeit und Kilometer inklusive bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags | ja |  |  | K.O.
A.13.4.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.4.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.4.5 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.4.6 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.4.7 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.4.8 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.13.4.9 | Alle Ersatz- / Spezialteile (Röhre, Detektor, etc.) inklusive bei abgeschlossenen Vollwartungsvertrag | ja |  |  | K.O.
A.13.4.10 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
A.13.4.11 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.13.4.12 | Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. bei bestehenden Vollwartungsvertrag | ja |  |  | K.O.
A.13.4.13 | Mehrkosten bei inkludierter CTDI Messung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.14 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.15 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.16 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.17 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.18 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.19 | Jahr 6 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.20 | Jahr 7 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.21 | Jahr 8 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.22 | Jahr 9 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.23 | Jahr 10 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.13.4.24 | Vollwartungskosten über 5 Jahre | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
A.13.4.25 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen), siehe Wertungsmatrix | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.13.4.26 | Vertragskündigung bei vorzeitiger Außerbetriebnahme innerhalb von 3 Monaten möglich | ja |  |  | K.O.
A.14 | Einarbeitung / Schulung
A.14.1 | Anwender
A.14.1.1 | Einarbeitung und Einweisung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mindestens 5 Arbeitstagen im ersten Jahr nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör | ja |  |  | K.O.
A.14.1.2 | Kostenfreie Nachschulung für Anwender an mindestens 1 Arbeitstag/Jahr | ja |  |  | K.O.
A.14.1.3 | Kosten für zusätzliche Tage zur Nachschulungen von Anwendern | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Schulung | I |  |  | 0
A.14.1.4 | Schulungskonzepte (Basistraining, Aufbautraining und Einweisung) | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.14.2 | Medizin- und Haustechniker
A.14.2.1 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker - Bitte beschreiben Sie Art und Umfang der Schulung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Person | I |  |  | 0
A.14.2.2 | Bitte beschreiben Sie welche Aufgaben nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden darf | Bitte angeben |  |  | I
A.14.2.3 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache (digital), wird nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | Bitte angeben |  |  | I
A.14.2.4 | Preisliste mit gängigen Ersatz- und Zubehörteilen beifügen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "11_Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise" |  | max. mögliche Gesamt-Punktzahl: |  |  | 17

## Bieterangaben_Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Erst im Rahmen der zweiten Stufe (Miniwettbewerb) auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen
* Kriterien: B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) |  |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  | EU-AUS-025/2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters
N.1 | Nachhaltigkeit
N.1.1 | die Produkte wurden mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Anteil mind. 80%) hergestellt. | ja |  |  | B | 4
N.1.2 | für die ausgeschriebenen Produkte wird die Angabe des Product Carbon Footprints vorbereitet | ja |  |  | B | 4
N.1.3 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält erneurbare Materialen aus zertifizierten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.4 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält recycelte Materialen aus zertifizerten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.5 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Wasserverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.6 | es gibt Maßnahmen um den Wasserverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.7 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Energieverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.8 | es gibt Maßnahmen um den Energieverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.9 | Die Produkte enthalten erneuerbare Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.10 | Die Produkte enthallten recycelte Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.11 | es wurde für die Produkte eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt | ja |  |  | B | 4
N.1.12 | für die ausgeschriebenen Produkte gibt es ein Recycling-Konzept, dass bereits in der Praxis erprobt wurde | ja |  |  | B | 4
N.2 | Zertifikate- und Energiemanagement
N.2.1 | Zertifikate
N.2.2 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
N.2.3 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
N.2.4 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) | ja |  |  | B | 1
N.2.5 | ESG-Rating Bericht vorhanden | ja |  |  | B | 1
N.2.6 | Der Bieter/Hersteller weist global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit auf (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat) | ja |  |  | B | 1
N.2.7 | Der Bieter/Hersteller achtet nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck (z.B. SBTi Bestätigung) | ja |  |  | B | 1
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise" bzw. "Wertungsmatrix Stufe 2" für die Wertung der Angebote in der 2. Stufe |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 54
Hinweis: Mit der Bestätigung eines Zuschlagskriteriums erklärt der Bieter verbindlich, dass das angegebene Kriterium für den angebotenen Produktbereich vollständig erfüllt wird. Für jedes bestätigte Kriterium ist ein entsprechender gültiger/aktueller Nachweis einzureichen, der die Erfüllung nachvollziehbar und prüfbar belegt. Der Nachweis kann direkt bei den jeweiligen Kriterien in der strukturierten Übersicht erbracht werden. Die Übersicht muss eindeutig den Bezug zu den bestätigten Kriterien herstellen und alle relevanten Informationen enthalten, die für die Wertung erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass ohne geeigneten Eigennachweis keine Punkte für das jeweilige Kriterium vergeben werden können.