## CT_Los 6
Leistungsverzeichnis - Los 6 Computertomograph - Bestrahlungsplanung
| * Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. |  | Ausschreibungsnummer: |  |  |  | EU-AUS-025/2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Computertomograph zur Bestrahlungsplanung (Neugerät inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung sowie 24 Monate Gewährleistung) | Grundpreis | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.3 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Herstellerbezeichnungen und/oder Zusammensetzungen angeben. | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.4 | Datenblatt mit den technischen Angaben | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.5 | Prospekt, Broschüre oder weitere Infos zum angebotenen System | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.6 | Anzahl der deutschlandweit installierten und derzeit in Betrieb befindlichen CT-Systeme des angebotenen Systems | Bitte angeben |  |  | I
A.1 | Technische Ausführung
A.1.1 | Anzahl der physikalischen Detektorzeilen in Z-Richtung | mind. 32 |  |  | I
A.1.2 | Anzahl der akquirierten Schichten pro 360 Grad Rotation ohne Tischvorschub in Z-Richtung | mind. 32 |  |  | I
A.2 | Grundgerät
A.2.1 | Allgemeines
A.2.1.1 | Gesamthöhe inklusive Verkleidung | Bitte angeben |  | cm | I
A.2.1.2 | Gesamtlänge inkl. Verkleidung und Tisch | Bitte angeben |  | cm | I
A.2.1.3 | Gesamtbreite inklusive Verkleidung | Bitte angeben |  | cm | I
A.2.1.4 | Gesamtgewicht inkl. Verkleidung, Tisch, etc. | Bitte angeben |  | kg | I
A.2.1.5 | Netzspannung | Bitte angeben |  | V | I
A.2.1.6 | Lieferzeit in Wochen | Bitte angeben |  | Wochen | I
A.2.1.7 | Montagezeit in Tagen | Bitte angeben |  | Tage | I
A.2.1.8 | Bedienung an der Gantry-Frontseite beidseits durch separate Bedieneinheiten möglich | ja |  |  | B | 2
A.2.1.9 | Bedienung des CTs von der Rückseite aus möglich | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.2.1.10 | Komplette Untersuchung an der Gantry möglich (Patientenaufruf bis Scanstart) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.1.11 | Schalldruckpegel bei Scanbetrieb (Messung im Abstand von 1 m von der Gantry, in eine Höhe von 1,5 m) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.1.12 | Schalldruckpegel im Standby Modus (Messung im Abstand von 1 m von der Gantry, in eine Höhe 1,5 m) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2 | Rechnerkonfiguration und Software
A.2.2.1 | Steuerrechner
A.2.2.1.1 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.1.2 | Betriebssystem | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2 | Bildrechner
A.2.2.2.1 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.2 | Betriebssystem | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3 | Bedienkonsole
A.2.2.3.1 | Bedienoberfläche in deutscher Sprache | ja |  |  | K.O.
A.2.2.3.2 | Gegensprechanlage an Bedienkonsole | ja |  |  | K.O.
A.2.2.3.3 | In wie vielen Sprachen sind die Kommandos verfügbar? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.4 | Tastatur mit deutscher Tastenbelegung | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.5 | Hardware Monitor:
A.2.2.3.6 | Wie viele Monitore sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.7 | Kosten für weiteren Monitor? | Bitte angeben |  | Stück | I |  |  | 0
A.2.2.3.8 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.9 | Bildschirmgröße | mind. 19" |  | Zoll | K.O.
A.2.2.3.10 | Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I |  |  | 0
A.2.3 | Abtasteinheit / Gantry
A.2.3.1 | Gantryöffnung | mind. 80 cm |  |  | K.O.
A.2.3.2 | Ist eine größere Gantryöffnung erhältlich? Bitte beschreiben und Mehrpreis angeben falls verfügbar | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  |  | I |  |  | 0
A.2.3.3 | Minimale Rotationszeit 360° | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.4 | Minimale Rotationszeit 360° | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.5 | Maximales diagnostisches Scanfeld (im Isozentrum) | mind. 50cm |  | cm | K.O.
A.2.3.6 | Erweitertes Field of View vorhanden | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | cm | I |  |  | 0
A.2.3.7 | Maximale Scangeschwindigkeit bei vollem diagnostischen FoV von mind. 50 cm | mind. 60 mm/s |  | mm/s | K.O.
A.2.3.8 | Art der Gantrykühlung (Wasser, Luft) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.9 | Min. Scan-Start-Verzögerung | Bitte angeben |  | s | I
A.2.3.10 | Maximale Spiralscanlänge | Bitte angeben |  | mm/s | I
A.2.3.11 | Gantryneigung:
A.2.3.12 | - Physikalische Gantryneigung möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.13 | - Max. Gantry-Neigung +/- | Bitte angeben |  | ° | I
A.2.3.14 | - Wenn keine physikalische Gantryneigung möglich ist, sind alternative Lösungen wie die winkelbasierte Röhrenstromabsenkung vorhanden? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.3.15 | - Spiralmodus mit Gantry-Neigung möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.2.4 | Röntgenstrahler
A.2.4.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.4.2 | Maximale Leistung bei 120 kV | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.4.3 | Maximaler Röhrenstrom | mind. 600 |  | mAs | K.O.
A.2.4.4 | Höchstmöglicher Röhrenstrom bei einer Röhrenspannung von 80 kV | Bitte angeben |  | mA | Bmax | 1
A.2.4.5 | Höchstmöglicher Röhrenstrom bei einer Röhrenspannung von 100 kV | Bitte angeben |  | mA | Bmax | 1
A.2.4.6 | Höchstmöglicher Röhrenstrom bei einer Röhrenspannung von 120 kV | Bitte angeben |  | mA | Bmax | 1
A.2.4.7 | Brennfleckgröße (IEC 336/93) kleinster verfügbarer Fokus | Bitte angeben |  | mmxmm | Bmin | 1
A.2.4.8 | Max. Abkühlrate der Anode | Bitte angeben |  | MHU/min | I
A.2.4.9 | Wärmespeicherkapazität des Anodentellers MHU | Bitte angeben |  | MHU | I
A.2.4.10 | Existiert neben den üblichen Formfiltern wie z.B. Aluminium- oder Kupfer-Filterung weiterer Filter, der die Dosis signifikant reduziert ? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.4.11 | Wie lang ist die ununterbrochene maximale Spiralscanzeit? | Bitte angeben |  | s | Bmax | 3
A.2.5 | Röntgengenerator
A.2.5.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.2.5.2 | Physikalische Generatorleistung (ohne Einberechnung der Iterativen Rekonstruktion) | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.5.3 | Max. physikalische Generatorleistung | Bitte angeben |  | kW | Bmax | 3
A.2.5.4 | Gegen Aufpreis höhere Generatornennleistung erhältlich, bitte Leistung und Mehrpreis angeben | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.2.5.5 | Einstellbarer KV Bereich (z.B. 80-140) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.5.6 | Anzahl der Verfügbaren kV Stufen | Bitte angeben |  |  | I
A.2.5.7 | Spezifische Protokolle mit 70 kV verfügbar | Bitte angeben |  |  | I
A.2.6 | Detektor
A.2.6.1 | Abdeckung pro 360 Grad ohne Tischvorschub | Bitte angeben |  | mm | Bmax | 3
A.2.6.2 | Anzahl der Detektorelemente z Richtung | Bitte angeben |  |  | I
A.2.6.3 | Anzahl der Detektorelemente x-y Richtung | Bitte angeben |  |  | I
A.2.6.4 | Fokus-Isozentrum Abstand | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.6.5 | Fokus-Detektor Abstand | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.6.6 | Schichtdicken:
A.2.6.7 | - Minimale Schichtdicke | max. 0,65 mm |  | mm | K.O.
A.2.6.8 | - Minimale Voxelgröße | Bitte angeben |  | mm3 | I
A.2.6.9 | Hochkontrasauflösung @ 50% MTF (x/y) | Bitte angeben |  | Lp/cm | I
A.2.6.10 | Niedrigkontrast bei 10mm Schichtdicke/ 3HU Kontrastdifferenzierung bei einer Objektgröße von 5mm | Bitte angeben |  | mGy | I
A.2.7 | Rekonstruktion
A.2.7.1 | Bildmatrix Rekonstruktion | 512x512 |  |  | I
A.2.7.2 | Max. Rekonstruktionsgeschwindigkeit (FBP) bei 512x512 Matrix | Bitte angeben |  | Bilder/s | I
A.2.7.3 | Max. Rekonstruktionsgeschwindigkeit (inkl. Iterativer Rekonstruktion) bei 512x512 Matrix | Bitte angeben |  | Bilder/s | I
A.2.7.4 | Die simultane Bildrekonstruktion zur Akquisition ist möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.2.7.5 | Weitere Bildmatrix Rekonstruktion vorhanden? | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.8 | Technische Ausführung (Patiententisch)
A.2.8.1 | Max. Tischbelastung des angebotenen Patiententisches | Bitte angeben |  | kg | I
A.2.8.2 | Schwerlasttisch verfügbar? | Bitte angeben |  | kg | I
A.2.8.3 | Mehrkosten für einen Schwerlasttisch | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.8.4 | Bei Schwerlasttisch: maximale Distanz zwischen Gantry und Tischplatte (z.B. zur C-Bogen-Nutzung, Bewegungsfreiheit bei Intubation etc.) | Bitte angeben |  | cm | I
A.2.8.5 | Horizontaler metallfreier Scanbereich im Spiralbetrieb | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.8.6 | Hubbereich | von … bis … |  | cm | I
A.2.8.7 | Maximale vertikale Tischgeschwindigkeit | Bitte angeben |  | cm/s | I
A.2.8.8 | Maximale horizontale Tischgeschwindigkeit | Bitte angeben |  | cm/s | I
A.2.8.9 | Positioniergenauigkeit | Bitte angeben |  | mm | I
A.2.8.10 | Ist eine longitudinale Tischverschiebung möglich, um Platz zwischen Tisch und Gantry zu schaffen (erleichtertes Aufbringen der Maske, Intubation etc.)? | Bitte angeben |  |  | I
A.2.8.11 | Laterale (seitliche) Verschiebung des Patiententisch möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.2.8.12 | Fußschalter zum Verfahren des Tisches | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.8.13 | Ein Strahlentherapietisch mit Carbonplatte wird ausdrücklich gefordert | Bitte angeben |  |  | I
A.2.8.14 | Wird die Richtlinie der AAPM TG 66 über den kompletten Scanbereich erfüllt? | ja/nein |  |  | I
A.2.8.15 | Tisch Positioniergenauigkeit ± 1 mm bei einer Tischbelastung von 135kg gemäß IEC 60601 | ja/nein |  |  | I
A.2.9 | Energieverbrauch
A.2.9.1 | Bitte geben Sie den Energieverbrauch des Geräts im Szenario Idle (in 12 Stunden 20 definierte Abdomen Scans und 12 Stunden im Idle Modus) gemäß COCIR-Messmethodik für 24 Stunden an | Bitte angeben |  | kWh | K.O.
A.2.9.2 | Bitte geben Sie den Energieverbrauch des Geräts im Szenario Low Power (in 12 Stunden 20 definierte Abdomen Scans und 12 Stunden im Low Power Modus) gemäß COCIR-Messmethodik für 24 Stunden an | Bitte angeben |  | kWh | I
A.2.9.3 | Bitte geben Sie den Energieverbrauch des Geräts im Szenario Off (in 12 Stunden 20 definierte Abdomen Scans und 12 Stunden im Off Modus) gemäß COCIR-Messmethodik für 24 Stunden an | Bitte angeben |  | kWh | I
A.2.10 | Raumbedarf
A.2.10.1 | Untersuchungsraum:
A.2.10.2 | - Mindestmaß für den Untersuchungsraum [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.2.10.3 | - Maximale Wärmelast aller Komponenten im Untersuchungsraum | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.10.4 | - Zulässige Raumtemperatur im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.2.10.5 | Schaltschrank:
A.2.10.6 | - Aufstellort der Akquisitions- und Bildrechner | Bitte angeben |  |  | I
A.2.10.7 | - Es ist kein Technikraum notwendig | ja |  |  | B | 1
A.2.10.8 | - Falls Technikraum notwendig, Stellfläche für den Schaltschrank, Mindestmaß [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.2.10.9 | - Falls Technikraum notwendig, Wärmelast vom Schaltschrank | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.10.10 | Elektrische Anschlusswerte:
A.2.10.11 | - Elektrischer Anschlusswert des Gesamtsystems | Bitte angeben |  | kVA | I
A.2.10.12 | - Benötigte bauseitige Absicherung des Gesamtsystems | Bitte angeben |  | A | I
A.2.10.13 | Transport:
A.2.10.14 | - Größtes Transportgewicht | Bitte angeben |  | kg | I
A.2.10.15 | - Größte Transportabmessungen [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.3 | Dosisreduktion
A.3.1 | Modernster verfügbarer Iterative Rekonstruktionsalgorithmus wird angeboten | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.3.2 | Kontinuierliche Anpassung des Röhrenstroms während des Scans an die Körperkontur | ja |  |  | K.O.
A.3.3 | Reduzierung der Risikoorgandosis, mit Hilfe der Röhrenstromregelung für strahlungsempfindliche Organe (Augenlinse und Brust usw.). | ja |  |  | B | 1
A.3.4 | Erstellung, Erfassung und Sicherung eines Untersuchungs-/Patientenbezogenen Dosisprotokolls mit entsprechenden Benachrichtigungen/Warnungen bei Überschreiten von Standard-Dosiswerten im DICOM-Format für die Verarbeitung gemäß EURATOM-Richtlinie 2018 | ja |  |  | K.O.
A.3.5 | Auf künstlicher Intelligenz oder Deep Learning basierende Bildrekonstruktionstechnologie zur Rausch- und Dosisreduktion | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.3.6 | Kann die KI gleichzeitig Niedrigkontrast erhöhen sowie Dosis und Rauschen senken? | Bitte angeben |  |  | I
A.4 | Softwarefunktionalitäten
A.4.1 | Folgende Grundsoftwarefunktionalitäten müssen mindestens vorhanden sein:
A.4.2 | - Metallartefaktreduktion durch Iterative Rekonstruktion in den Rohdaten | ja |  |  | K.O.
A.4.3 | - Ist der Einsatz der Metall-Artefakt-Reduzierungssoftware kombinierbar mit dem Einsatz eines erweiterten Field of Views? | ja/nein |  |  | I
A.4.4 | - Auswahl verschiedene Algorithmen zur optimalen Metallartefaktreduktion sind vorhanden. (z.B. Zahnfüllungen, Hüftimplantate, Neurospulen, Extremitätenimplantate, Schrittmacher, Wirbelsäulenimplantate und Schulterimplantate) | Bitte angeben |  |  | I
A.5 | Dokumentation der Patientenlagerung
A.5.1 | Kann die Dokumentation zur Patientenlagerung mithilfe des Tablets/Bedienelemente im Untersuchungsraum gemacht werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.5.2 | Gibt es eine Schnittstelle zu OIS-Systemen zwecks der Patientendokumentation? | Bitte angeben |  |  | I
A.6 | Lasersystem zur Simulation und Patientenmarkierung
A.6.1 | Wird ein Laser System zur Simulation und Patientenmarkierung benötigt? | ja/nein |  |  | I
A.6.2 | Können die Isozentrumskoordinaten ohne den Umweg über eine Laserstation von der Akquisitionskonsole an die Laser übertragen werden? | ja/nein |  |  | I
A.6.3 | Voll integriertes Laser System an der Gantry zur Simulation und Patientenmarkierung | Bitte angeben |  |  | I
A.6.4 | Externes Laser-System zur Simulation und Patientenmarkierung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
A.6.5 | Qualitätskontrolle mit speziellen Phantom für die voll integrierten Laser | Bitte angeben |  |  | I
A.7 | Programm für 4DCT-Aufnahmen (Erfassung am Scanner)
A.7.1 | Sind Spiralen/Sequenzen für die Atemtriggerung (Respiratory Gating) vorhanden? | ja/nein |  |  | I
A.7.2 | Ist eine Schnittstelle für Respiratory Gating Systeme von Drittanbietern vorhanden? | ja/nein |  |  | I
A.7.3 | Wenn ja, welche der folgenden Atemgating-Systeme werden unterstützt?
A.7.4 | - Schnittstelle zu dem Atemgating-System Varian RGSC | ja/nein |  |  | I
A.7.5 | - Schnittstelle zu dem Atemgating-Systeme C-RAD | ja/nein |  |  | I
A.7.6 | - Schnittstelle zu dem Atemgating-System Vision RT | ja/nein |  |  | I
A.7.7 | Gibt es weitere unterstützte Respiratory-Gating-Systeme? | Bitte angeben |  |  | I
A.7.8 | Welche Atemfrequenzen (Atemzüge/Minute) werden unterstützt? | Bitte angeben |  | von…bis… | I
A.8 | 4D-Postprocessing (Auswertung der 4D-Daten)
A.8.1 | Können für 4D Untersuchungen Average CT, MIP,4DCT nebeneinander dargestellt und konturiert werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.8.2 | Unterstützte automatisierte Kontur Propagierung über mehrere 4D CT Atemphasen | Bitte angeben |  |  | I
A.8.3 | Bestimmung des ITV? | Bitte angeben |  |  | I
A.8.4 | Bestimmung der Mid Ventilation Phase? | Bitte angeben |  |  | I
A.8.5 | Bestimmung der MID-Position möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.8.6 | 4D-Postprocessing als physische Workstation | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.8.7 | 4D-Postprocessing als Serverlösung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.9 | Strahlentherapie - Planungs CT Spezielle Features auf der Akquisitionskonsole
A.9.1 | Software zur Planungsunterstützung für die Patientenmarkierung, Konturierung und Beam Placement | Bitte angeben |  |  | I
A.9.2 | Kann jede kV Stufe mit der Metallartefaktreduktionssoftware kombiniert werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.9.3 | Kann die Metallartefaktreduktionssoftware im erweiterten Messfeld angewendet werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.9.4 | Paralleles konturieren auf mehreren Multi Modality Bildern gleichzeitig | Bitte angeben |  |  | I
A.9.5 | Konturieren in axialen, koronalen, sagittalen und obliquen Sichten | Bitte angeben |  |  | I
A.9.6 | Automatische Konturierung von Risikoorganen (Organs at Risk) z.B.LK, Sehnerv, Linse, Herz, Aorta, Leber, Milz, Nieren, Dünndarm, Sigma, Rektum, Prostata, Blase | Bitte angeben |  |  | I
A.9.7 | Können von Scanner auf Basis von Rohdaten Risikoorgane mit Autokonturierung per KI Algorithmus und Deep Learning erzeugt werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.10 | Spektrale Bildgebung
A.10.1 | Unterstützt das System Dual Energy? | Bitte angeben |  |  | I
A.10.2 | Softwarepaket zur Auswertung von Dual Energy Akquisitionen | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.10.3 | Können monoenergetische CT - Bilder erzeugt werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.10.4 | Elektronendichte und Ordnungszahl-Darstellung mittels Dual Energy Technik. Die Auswertungen erfolgt automatisch ohne zusätzliche Klicks | Bitte angeben |  |  | I
A.10.5 | Funktioniert die Metallartefaktreduzierung auch bei Dual Energy (Spectraler) Scans ( erhöhter Weichteilkontrast mit gleichzeitiger Metallartefaktreduzierung ?) | Bitte angeben |  |  | I
A.10.6 | Der Dual Energy-Modus kann mit einer KI-Rekonstruktion kombiniert werden | Bitte angeben |  |  | I
A.10.7 | Durchführung des Dual Energy-Modus bei jeder FOV-Größe | Bitte angeben |  |  | I
A.11 | Nutzung als Duales-System für Bestrahlungs-Planung und Radiologie-Diagnostik
A.11.1 | Möglichkeit (Nutzung oder Upgrade) zum Lungenscreening? | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.11.2 | Möglichkeit (Nutzung oder Upgrade) zu EKG-getriggerten Aorten und/oder Herz-Untersuchungen? | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.11.3 | Möglichkeit (Nutzung oder Upgrade) zur Intervention? | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.12 | Automatische isozentrische Patientenlagerung
A.12.1 | Automatische isozentrische Lagerung des Patienten. z.B. mit Hilfe einer 3D-Kamera | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.12.2 | Automatische isozentrische Lagerung des Patienten auch in X-Achse verfügbar? | Bitte angeben |  |  | I
A.12.3 | KI basierter Vorschlag für den Scanbereich des Übersichtsscans auf Basis der Protokollauswahl durch Erkennung anatomischer Landmarken möglich? | Bitte angeben |  |  | I
A.12.4 | Automatische Erkennung der Patientenposition (Bauchlage, Rückenlage, Seitenlage, Feed first oder Head first) zur Vermeidung von Fehlbestrahlungen (durch Start in falsche Scanrichtung) und Fehlbeschriftungen (durch Vertauschen von Bauch und Rückenlage) | Bitte angeben |  |  | I
A.13 | Befundworkstation
A.13.1 | Befundworkstation (gesonderte Befundworkstation für die Befundung der Bilder aus dem PACS (inkl. zugelassenen Befundungsmonitor(en)) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.13.2 | Hardware Workstation:
A.13.3 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.13.4 | Hardware Monitor:
A.13.5 | - Anzahl der Monitore | Bitte angeben |  | Stück | I
A.13.6 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.13.7 | - Befundungsmonitor nach DIN 6868-157 | ja |  |  | K.O.
A.13.8 | - Bildschirmgröße | ≥ 19" |  | Zoll | K.O.
A.13.9 | - Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I |  |  | 0
A.13.10 | - Darstellungsmatrix (Bildpunkte) | Bitte angeben |  | Pixel x Pixel | I
A.14 | Vernetzung
A.14.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des CT und der Bedienkonsole an:
A.14.2 | - DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | ja |  |  | K.O.
A.14.3 | - DICOM Storage Commitment | ja |  |  | K.O.
A.14.4 | - DICOM Radiation Dose Structured Report (RDSR) | ja |  |  | K.O.
A.14.5 | - DICOM Print | ja |  |  | K.O.
A.14.6 | - DICOM Media | ja |  |  | K.O.
A.14.7 | - DICOM Send / Receive | ja |  |  | K.O.
A.14.8 | - DICOM Query / Retrieve (SCP oder SCU - Bitte angeben) | ja |  |  | K.O.
A.14.9 | - DICOM Modality Performed Procedure Steps | ja |  |  | K.O.
A.14.10 | Bitte legen Sie das DICOM Conformance Statement bei | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.14.11 | RIS/PACS-Kompatibilität:
A.14.12 | - Bidirektionale RIS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.14.13 | - Bidirektionale PACS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.15 | Technische Ausführung (Zubehör)
A.15.1 | Zubehörpaket beinhaltet:
A.15.2 | - Auflagematte | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | €/Stück | I |  |  | 0
A.15.3 | - Kopfstütze mit Stirn- und Kinngurten | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | €/Stück | I |  |  | 0
A.15.4 | - Körpergurte | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | €/Stück | I |  |  | 0
A.15.5 | - Armstützen | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | €/Stück | I |  |  | 0
A.15.6 | - Kniestütze | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | €/Stück | I |  |  | 0
A.15.7 | Weiteres Zubehör (Optional mit Mehrpreisangabe):
A.15.8 | - Halter für Papierrolle oder alternative Ablagefläche | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.15.9 | - Kinderschale inkl. Befestigungsgurten und Lagerungskissen | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.15.10 | - Kamera zur Überwachung der Patienten während der Untersuchung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.15.11 | - Auflagematte mit Auslaufschutz | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.15.12 | - Kippbare Schädelschale oder alternative Lösung (Bitte beschreiben) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.15.13 | - Referenzphantom zur Konstanzprüfung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.15.14 | Weiteres Zubehör erhältlich? | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.16 | Hochdruckinjektor
A.16.1 | Programmierbarer Hochdruckinjektor zur Injektion von Kontrastmitteln und Nachinjektion physiologischer Kochsalzlösung bei CT-Untersuchungen, ausgestattet mit den nachfolgend geforderten Ausstattungsmerkmalen (soweit nicht als Option gekennzeichnet) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
A.16.2 | Hersteller des Hochdruckinjektors | Bitte angeben |  |  | I
A.16.3 | Typbezeichnung des Hochdruckinjektors | Bitte angeben |  |  | I
A.16.4 | Direkte Positionierung beim CT | Bitte angeben |  |  | I
A.16.5 | Ausführung mit Fahrstativ | ja |  |  | K.O.
A.16.6 | Ausführung mit einarmigen Deckenstativ möglich? | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis zum unter A.16.1 angebotenen Grundgerät angeben falls verfügbar. |  | € | I |  |  | 0
A.16.7 | Mikroprozessorsteuerung und -überwachung von Druck-Flow-Volumen | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.16.8 | Rückmeldung von Injektionsdauer, Druck, Flow, Volumen, Restvolumen und verabreichtes Gesamtvolumen | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.16.9 | Volumenwähler, Bereitschafts- und Überwachungsanzeige | Bitte angeben |  |  | I
A.16.10 | Abspeicherung applikationsbezogener Injektionsprogramme | Bitte angeben |  |  | I
A.16.11 | Bedienterminal mit benutzerfreundlicher Programmieroberfläche und farbigem Touchscreen | Bitte angeben |  |  | I
A.16.12 | Wahlweise Verwendung von Einweg- und Mehrwegspritzen | Bitte angeben |  |  | I
A.16.13 | Benutzeroberfläche in deutscher Sprache | Bitte angeben |  |  | I
A.16.14 | Programmierbares Volumen | von...bis… |  | ml | I
A.16.15 | Menügesteuerte Abfrage zu erfolgter Entlüftung des Systems und/oder automatisiertes Entlüftungsprogramm bzw. -überwachung | Bitte angeben |  |  | I
A.16.16 | Schnittstelle zur Synchronisation mit dem Computertomographen (Klasse 1) | Bitte angeben |  |  | I
A.16.17 | Bei welchen weiteren Injektoren ist ein Klasse 1 Integration mit dem CT möglich? Bitte Typen und Hersteller angeben | Bitte angeben |  |  | I
A.16.18 | Beschreiben Sie alle Funktionen die optional bei einer Klasse 4 Integration mit dem CT synchronisiert werden können | Bitte angeben |  |  | I
A.16.19 | Mehrpreis für eine Klasse 4 Integration mit dem CT | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis zum unter A.16.1 angebotenen Grundgerät angeben falls verfügbar. |  | € | I |  |  | 0
A.16.20 | Bei welchen weiteren Injektoren ist ein Klasse 4 Integration mit dem CT möglich? Bitte Typen und Hersteller angeben | Bitte angeben |  |  | I
A.16.21 | Bedienung des Injektors außerhalb des Untersuchungsraumes, z.B. vom Überwachungsraum | Bitte angeben |  |  | I
A.16.22 | Akkubetrieb | Bitte angeben |  |  | I
A.16.23 | Vorwärmung vom Kontrastmittel | Bitte angeben |  |  | I
A.16.24 | Technisches Datenblatt als Anlage beifügen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.16.25 | Einweisung und Schulung nach MPG / MPBetreibV | ja |  |  | K.O.
A.16.26 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel | Herstellerbezeichnungen angeben |  |  | I
A.16.27 | Anzahl und Art der vorgeschriebenen zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. STK, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.16.28 | Kosten für eine routinemäßige sicherheitstechnische Kontrolle inkl. Fahrpauschale/pro System | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.16.29 | Anzahl und Art der vom Hersteller empfohlenen zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartung, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.16.30 | Kosten für eine routinemäßige Wartung inkl. Fahrpauschale/pro System | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.16.31 | Kosten für eine vollständige routinemäßige Überprüfung (Besehend aus STK und Wartung) inkl. Fahrpauschale/pro System | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.17 | Service für das angebotene System inkl. Zubehör ohne Optionen
A.17.1 | Allgemeines
A.17.1.1 | Anzahl der vorgeschriebene zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen) | Bitte angeben |  |  | I
A.17.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung) | ja |  |  | K.O.
A.17.1.3 | Externer Zugriff auf das System (Remote Zugriff für den Hersteller Service):
A.17.1.4 | - Remote Zugriff auf die Scan und Auswerte Konsole(n) | ja |  |  | K.O.
A.17.1.5 | - Parallele Monitoranzeige sowie volle Kontrolle (Tastatur und Maus) | Bitte angeben |  |  | I
A.17.1.6 | - Möglichkeiten für den lokalen Benutzer (z.B. Passwort) den Remote Zugang zur Konsole zu kontrollieren | ja/nein |  |  | I
A.17.1.7 | Softwaregestütztes Diagnosesystem zur Fehleranalyse | ja/nein |  |  | I
A.17.1.8 | Zugang zum Diagnosesystem von Klinikpersonal nach erfolgter Schulung | ja/nein |  |  | I
A.17.1.9 | Kostenneutrale Softwareupdates (z.B. Sicherheitsupdates) | ja |  |  | B | 1
A.17.1.10 | Ggf. Preis für Softwareupdates | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.17.1.11 | Erreichbarkeit der Servicestellen | Tage und Uhrzeiten |  |  | I
A.17.1.12 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker | Bitte angeben |  | Stunden | I
A.17.1.13 | Anzahl der in Deutschland zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | Bitte angeben |  |  | I
A.17.1.14 | Uptime Garantie mindestens 95% | ja |  |  | K.O.
A.17.1.15 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | max. 2 Arbeitstage |  | Tage | K.O.
A.17.1.16 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme des Gerätes | mind. 10 Jahre |  | Jahre | K.O.
A.17.1.17 | Wartungskonzepte bzw. alternative Service-Konzepte | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.17.1.18 | Konzept, den CT mit Hard- und Software über den gesamten Produktlebenszyklus auf dem neuesten Stand zu halten, indem das System mit neusten Lösungen und Innovationen aktualisiert wird | Bitte angeben |  |  | I
A.17.1.19 | Sind alle, für das System verfügbaren, Upgrades (Funktionalitäten und Funktionserweiterungen) im Bereich Bildrekonstruktion über einen Zeitraum von 10 Jahren enthalten | Bitte angeben |  |  | I
A.17.1.20 | Aufrüstbarkeit auf größere Detektorabdeckung / höhere Zeilenzahl ohne Austausch der Gantry möglich? | Bitte angeben |  |  | I
A.17.1.21 | Aufrüstbarkeit auf Kardio-CT (CCTA entsprechend „Leitlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Computertomographie“ der Bundesärztekammer vom 15.09.2022) ohne Austausch der Gantry möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.17.2 | Ohne Wartungsvertrag
A.17.2.1 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.2.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.2.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.2.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.2.5 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.2.6 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.2.7 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (ohne Wartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.17.2.8 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/System | I |  |  | 0
A.17.2.9 | Vorbereitung, Koordination und Durchführung der technischen Abnahme des betriebsfertig installierten Systems durch einen externen Sachverständigen. | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.17.2.10 | Konzepte zum Virenschutz der Anlage (Angaben zur Aktualisierung des Vieren Scanner, Zuständigkeiten etc.) | ja |  |  | K.O.
A.17.3 | Betriebswartungsvertrag
A.17.3.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung -System-SW-Updates und -Upgrades inkl. IT-HW-Tausch, wenn notwendig Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) | ja |  |  | I
A.17.3.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall) | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.17.3.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.3.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.3.5 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.3.6 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.3.7 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.3.8 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.3.9 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
A.17.3.10 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.17.3.11 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.17.3.12 | Mehrkosten bei inkludierter CTDI Messung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.13 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | Bitte angeben |  | % | K.O.
A.17.3.14 | Kosten für die (Ersatz-)Röntgenröhre | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.17.3.15 | Kosten für den (Ersatz-)Detektor | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.17.3.16 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.17 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.18 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.19 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.20 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.21 | Jahr 6 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.22 | Jahr 7 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.23 | Jahr 8 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.24 | Jahr 9 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.25 | Jahr 10 (Betriebswartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.3.26 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
A.17.4 | Vollwartungsvertrag
A.17.4.1 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometer - die erforderlichen Wartungskits/Ersatzteile etc. - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. - inkl. Röhre und Detektor - System-SW-Updates und -Upgrades inkl. IT-HW-Tausch, wenn notwendig Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände die aufgrund unsachgemäßer Handhabung entstehen (grob fahrlässiges Verhalten) | ja |  |  | K.O.
A.17.4.2 | Kosten für Arbeitszeit, Fahrzeit und Kilometer inklusive bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags | ja |  |  | K.O.
A.17.4.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.4.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.4.5 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.4.6 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.4.7 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.4.8 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.17.4.9 | Alle Ersatz- / Spezialteile (Röhre, Detektor, etc.) inklusive bei abgeschlossenen Vollwartungsvertrag | ja |  |  | K.O.
A.17.4.10 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
A.17.4.11 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.17.4.12 | Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. bei bestehenden Vollwartungsvertrag | ja |  |  | K.O.
A.17.4.13 | Mehrkosten bei inkludierter CTDI Messung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.14 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.15 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.16 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.17 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.18 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.19 | Jahr 6 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.20 | Jahr 7 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.21 | Jahr 8 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.22 | Jahr 9 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.23 | Jahr 10 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.17.4.24 | Vollwartungskosten über 5 Jahre | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
A.17.4.25 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen), siehe Wertungsmatrix | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.17.4.26 | Vertragskündigung bei vorzeitiger Außerbetriebnahme innerhalb von 3 Monaten möglich | ja |  |  | K.O.
A.18 | Einarbeitung / Schulung
A.18.1 | Anwender
A.18.1.1 | Einarbeitung und Einweisung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mindestens 5 Arbeitstagen im ersten Jahr nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör | ja |  |  | K.O.
A.18.1.2 | Kostenfreie Nachschulung für Anwender an mindestens 1 Arbeitstag/Jahr | ja |  |  | K.O.
A.18.1.3 | Kosten für zusätzliche Tage zur Nachschulungen von Anwendern | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Schulung | I |  |  | 0
A.18.1.4 | Schulungskonzepte (Basistraining, Aufbautraining und Einweisung) | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.18.2 | Medizin- und Haustechniker
A.18.2.1 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker - Bitte beschreiben Sie Art und Umfang der Schulung | Option, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Person | I |  |  | 0
A.18.2.2 | Bitte beschreiben Sie welche Aufgaben nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden darf | Bitte angeben |  |  | I
A.18.2.3 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache (digital), wird nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | Bitte angeben |  |  | I
A.18.2.4 | Preisliste mit gängigen Ersatz- und Zubehörteilen beifügen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "11_Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise" |  | max. mögliche Gesamt-Punktzahl: |  |  | 18

## Bieterangaben_Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Erst im Rahmen der zweiten Stufe (Miniwettbewerb) auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen
* Kriterien: B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) |  |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  | EU-AUS-025/2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters
N.1 | Nachhaltigkeit
N.1.1 | die Produkte wurden mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Anteil mind. 80%) hergestellt. | ja |  |  | B | 4
N.1.2 | für die ausgeschriebenen Produkte wird die Angabe des Product Carbon Footprints vorbereitet | ja |  |  | B | 4
N.1.3 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält erneurbare Materialen aus zertifizierten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.4 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält recycelte Materialen aus zertifizerten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.5 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Wasserverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.6 | es gibt Maßnahmen um den Wasserverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.7 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Energieverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.8 | es gibt Maßnahmen um den Energieverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.9 | Die Produkte enthalten erneuerbare Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.10 | Die Produkte enthallten recycelte Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.11 | es wurde für die Produkte eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt | ja |  |  | B | 4
N.1.12 | für die ausgeschriebenen Produkte gibt es ein Recycling-Konzept, dass bereits in der Praxis erprobt wurde | ja |  |  | B | 4
N.2 | Zertifikate- und Energiemanagement
N.2.1 | Zertifikate
N.2.2 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
N.2.3 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
N.2.4 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) | ja |  |  | B | 1
N.2.5 | ESG-Rating Bericht vorhanden | ja |  |  | B | 1
N.2.6 | Der Bieter/Hersteller weist global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit auf (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat) | ja |  |  | B | 1
N.2.7 | Der Bieter/Hersteller achtet nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck (z.B. SBTi Bestätigung) | ja |  |  | B | 1
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise" bzw. "Wertungsmatrix Stufe 2" für die Wertung der Angebote in der 2. Stufe |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 54
Hinweis: Mit der Bestätigung eines Zuschlagskriteriums erklärt der Bieter verbindlich, dass das angegebene Kriterium für den angebotenen Produktbereich vollständig erfüllt wird. Für jedes bestätigte Kriterium ist ein entsprechender gültiger/aktueller Nachweis einzureichen, der die Erfüllung nachvollziehbar und prüfbar belegt. Der Nachweis kann direkt bei den jeweiligen Kriterien in der strukturierten Übersicht erbracht werden. Die Übersicht muss eindeutig den Bezug zu den bestätigten Kriterien herstellen und alle relevanten Informationen enthalten, die für die Wertung erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass ohne geeigneten Eigennachweis keine Punkte für das jeweilige Kriterium vergeben werden können.