## OP-Turm
Leistungsverzeichnis Los OP-Turm
| *Kriterien: |  | Ausschreibungsnummer: |  |  |  | EU-AUS-027/2026
K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss
| B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) |  | Bieter:
| B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. |  | Hersteller:
| B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. |  | Typ:
| I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  | Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | max. zu erreichende Punkte | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
I | OP Turm (inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung)
A.0 | Allgemeine Anforderungen - gilt für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Komponenten (Endoskope, Lichtquelle, etc.)
A.0.1 | Bei den angebotenen Geräten/Produkten handelt es sich ausschließlich um Neuware | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | Für die aufgelisteten Geräte ist es verpflichtend die jeweils aktuellste Produktserie anzubieten | ja |  |  | K.O.
A.0.3 | Alle angebotenen Komponenten sind Kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden | ja |  |  | K.O.
A.1.1 | Die nachfolgenden Unterlagen sind in deutscher Sprache und in digitaler Form, spätestens bei der Systemabnahme, vollständig an den Auftragnehmer zu übermitteln. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.1 | Erstmesswerte nach DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2008-08 | ja |  |  | K.O.
A.1.1.2 | Inbetriebnahme- und Funktionsprüfungsnachweise | ja |  |  | K.O.
A.1.1.3 | Ersteinweisungs-/Schulungsnachweise | ja |  |  | K.O.
A.1.1.4 | Auflistung aller Systemkomponenten einschließlich vollständiger Angaben zu Hersteller, Modell oder Typ, Serien-Nr., Klassenzuordnung, Softwarestand, IP- und MAC-Adresse (dto. bei Untergeräten / Kombinationen) in einer Excel-Tabelle | ja |  |  | K.O.
A.1.1.5 | Serviceunterlagen und Wartungspläne | ja |  |  | K.O.
A.1.1.6 | Gebrauchsanleitung und Handbuch für Fehlerbehebung | ja |  |  | K.O.
A.1.2 | Räumlichkeiten/Begehung - Angaben in der zweiten Stufe
A.1.2.1 | Der Bieter hat sich über die bestehenden Räumlichkeiten/Infrastruktur/Vernetzung für die Aufstellung der Geräte vor Angebotsabgabe zu informieren; eine kostenneutrale Vor-Ort-Begehung ist zwingend erforderlich (nach Terminabsprache mit der Abteilung). Falls die bestehenden Räumlichkeiten/Infrastruktur/Vernetzung für die Aufstellung der geplanten Geräte in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind, ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen und wenn nötig die Mehrkosten im LV einzupreisen. Die Durchführung Begehung wird durch einen Mitarbeiter der Abteilung schriftlich bestätigt . Eine Angebotszeichnung ist dem LV beizufügen | Ja |  |  | K.O.
A.1.2.2 | Mehrkosten aufgrund der erhaltenen Informationen nach der Begehung (Angaben erst in der 2. Stufe der Rahmenvereinbarung) | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.1.2.3 | Erstellung eines Projektablaufplans inklusive Meilensteine und Zeitschiene, Festlegung der Zuständigkeiten in Zusammenarbeit mit Klinikmitarbeitern | Ja |  |  | K.O.
A.1.2.4 | Benennung eines zentralen Projektleiters und Bereitstellung eines Produktspezialisten (Gerätetechnik) zur Umsetzung des abgestimmten Gesamtprojekts | Ja |  |  | K.O.
A.1.2.5 | Mehrkosten Projektleiter. Bitte geben Sie in Spalte I an, wie hoch die Kosten für einen Projektleiter für 1 Tag sind. Bitte Tragen Sie zudem in Spalte H ein, wie sich die Kosten zusammensetzen (kostenfrei, Pauschale, €/Tag, €/Std.). (Die resultierende Gesamtsumme für mehrere Tage werden in Spalte J eingetragen (Angaben erst in der 2. Stufe) | Bitte angeben | 1 | €/Tag | I |  |  | 0
A.1.2.6 | Projektleiter PMP (Project Management Professional) zertifiziert | ja/nein |  |  | I
A.1.2.7 | Überwachung und Steuerung des Projekts, bei Bedarf darunter auch die Koordination von Fremdleistungen entsprechend des Projektablaufplans | ja/nein |  |  | I
A.1.2.8 | Übernahme des Berichtswesens und Erstellung von Protokollen im Zuge der Projektsitzungen | ja/nein |  |  | I
A.1.2.9 | Pläne inkl. Maßangaben und weitere technische Angaben in deutscher Sprache und im Dezimalsystem | ja/nein |  |  | I
A.1.2.10 | Für die Terminabsprache und Bestätigung der Begehung wird der Ansprechpartner in der zweiten Stufe bekannt gegeben | ja |  |  | I
A.1.2.11 | Der Bieter hat sich über die vorhandenen Eintransportmöglichkeiten der Anlage/Geräte vor der Angebotsabgabe zu informieren. Falls die vorhanden Eintransportwege in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind , ist dies dem Betreiber mitzuteilen aber entbindet den Bieter nicht von der Pflicht die Geräte den Eintransportwegen anzupassen | ja |  |  | K.O.
A.1.2.12 | Werden Altgeräte kostenlos demontiert/zurückgenommen | ja/nein |  |  | I
A.1.2.13 | Ggf. Mehrpreis für die Demontage und fachgerechte Entsorgung der Altgeräte angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.1.2.14 | Ggf. Preisminderung für die Beschaffung durch die Rücknahme der Altgeräte | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.1.2.15 | Entsorgt der Auftragnehmer die vorhandenen Altgeräte, erhält der Auftraggeber einen Entsorgungsnachweis | ja |  |  | K.O.
A.2 | Einsatzspektrum und Methoden
A.2.1 | Einsatzspektrum:
A.2.2 | Arthroskopie | ja |  |  | K.O.
A.2.3 | Laparaskopie | ja |  |  | K.O.
A.2.4 | Gynäkologie | ja |  |  | K.O.
A.2.5 | Urologie | ja |  |  | K.O.
A.2.6 | Proktologie | ja |  |  | I
A.2.7 | Thoraxchirurgie | ja |  |  | K.O.
A.2.8 | HNO | ja |  |  | B | 1
A.2.9 | Gefäßchirurgie | ja |  |  | B | 1
A.2.10 | Neurochirurgie | ja |  |  | B | 1
A.2.11 | Herzchirurgie | ja |  |  | B | 1
A.3 | Künstlicher-Intelligenz (KI)
A.3.1 | erhältlich und sofort lieferbar | ja/nein |  |  | I
A.3.2 | Algorithmen Analyse von endoskopischen Videos verfügbar | ja/nein |  |  | I
A.3.3 | Algorithmus in Echtzeit zur Anonymisierung von endoskopischen Videos | ja/nein |  |  | I
A.3.4 | Algorithmus zur Analyse von endoskopischen Videos mit Benchmark Funktion von Eingriffsdauer und -phasen | ja/nein |  |  | I
A.3.5 | Analysemöglichkeit von z.B. Dauer des Eingriffs, | ja/nein |  |  | I
A.3.6 | Sonstige Möglichkeiten? | Bitte beschreiben |  |  | I
B.1 | OP-Turm (Bestehend aus: Videoprozessor, Lichtquelle, Kamera, Monitor, Dokumentationseinheit, Wagen, Insufflationsgerät, Rollenpumpe, Shaverkontrolleinheit, Absauggerät, Drucker)
B.1.1 | High End Videoprozessor, Kamera und Lichtquelle (als eigenständige Geräte oder kombiniert. Es ist entweder Variante 1 oder Variante 2 anzubieten). | Bitte Preis angeben | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
B.1.1.1 | Variante 1: Videoprozessor und Lichtquelle sind eigenständige Geräte | ja/nein |  |  | I
B.1.1.2 | - Typ/Modell - Lichtquelle | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.3 | - Hersteller - Lichtquelle | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.4 | - Typ/Modell - Videoprozessor | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.5 | - Hersteller - Videoprozessor | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.6 | Variante 2: Videoprozessor und Lichtquelle in einem Gerät | ja/nein |  |  | I
B.1.1.7 | - Typ/Modell (Prozessor und Lichtquelle) | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.8 | - Hersteller (Prozessor und Lichtquelle) | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.9 | Prozessor
B.1.1.10 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben, sofern es sich um ein Kobinationsgerät handelt ist hier das Gesamtmaß anzugeben |  | mm x mm x mm | I
B.1.1.11 | - Gewicht | Bitte angeben, sofern es sich um ein Kobinationsgerät handelt ist hier das Gesamtgewicht anzugeben |  | kg | I
B.1.1.12 | - Optimiert für UHD 4 K-Auflösung (nicht über Monitor Upscaling) | ja |  |  | K.O.
B.1.1.13 | - Nahinfrarotfluoreszenz (ICG) generell möglich | ja |  |  | K.O.
B.1.1.14 | - Prozessor updatefähig | ja/nein |  |  | I
B.1.1.15 | - Verwendung von flexiblen Endoskopen möglich (HNO und Urologie) | ja/nein |  |  | I
B.1.1.16 | - Vorauswahl von Einstellungen der unterschiedlichen Untersuchungsspektren möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.1.17 | Möglichkeit einer digitalen Bildverbesserung mithilfe künstlicher Intelligenz | Ja, bitte beschreiben |  |  | B | 1
B.1.1.18 | Lichtquelle
B.1.1.19 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben, sofern es sich nicht um ein Kombinationsgerät handelt und die Maße bei dem Prozessor bereits angegeben wurden |  | mm x mm x mm | I
B.1.1.20 | - Gewicht | Bitte angeben, sofern es sich nicht um ein Kombinationsgerät handelt und das Gewicht bei dem Prozessor angegeben wurde |  | g | I
B.1.1.21 | - Lichtquelle | LED-Lichtquelle |  |  | K.O.
B.1.1.22 | - Regelbare Lichtquelle | ja |  |  | K.O.
B.1.1.23 | - Überwachung der LED-Funktion (z.B. Lebensdauer sofern nötig) | ja/nein |  |  | I
B.1.1.24 | - Anzahl der LED´s | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.25 | - Kann/Muss das Leuchtmittel getauscht werden? | ja/nein |  |  | I
B.1.1.26 | - Lebensdauer des Leuchtmittels | Bitte angeben |  | Std. | I
B.1.1.27 | - Automatischer Modus zur Belichtungsregelung, der die Blende abhängig vom verfügbaren Licht regelt | ja |  |  | K.O.
B.1.1.28 | - Notleuchte für Ausfall des Hauptleuchtmittels oder alternativ Ausfallkonzept vorhanden | Bitte Leistung und Art angeben bzw. beschreiben, falls zutreffend |  |  | I
B.1.1.29 | - Welche Daten werden am Prozessor bzw. der Lichtquelle angezeigt? | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.30 | - Nahinfrarotfluoreszenz (ICG) generell möglich | ja |  |  | K.O.
B.1.1.31 | - Automatische Abschaltung der Lichtquelle bei Diskonnektierung des Kaltlichtkabels oder mechanischer Verschluss | Ja |  |  | K.O.
B.1.1.32 | Geben Sie bitte nachfolgend den Kamerakopf an. | Ja |  |  | K.O.
B.1.1.33 | Kamera
B.1.1.34 | Kamerakopf (ohne integrierte Optik) mit Okkularaufnahme | Bitte Preis angeben | 1 | € | K.O.
B.1.1.35 | - Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.36 | - Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.37 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.38 | Welche Art von Sensor wird verwendet | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.39 | Wie viele Senoren sind im Kamerakopf vorhanden | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.40 | Spezifikationen
B.1.1.41 | - Auflösung der Kamerachips mit gesamtheitlich mindestens 2 K-Auflösung | ja |  |  | K.O.
B.1.1.42 | - Tatsächliche Auflösung der Chips in UHD 4 K-Auflösung bei 50Hz/60Hz | Ja |  |  | B | 2
B.1.1.43 | - 3-D-Funktionalität | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.1.44 | - Gleichzeitige Möglichkeit von 3 D und 4 K-Auflösung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.1.45 | - Anzahl der Bedienknöpfe an der Kamera | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.46 | - wie viele benutzerdefinierte Einstellungen können per Schnellauswahl über den Kamerakopf vorgenommen werden. | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.47 | - Mindestens folgende Funktionen müssen vorhanden sein: Bild, Video, Weißabgleich, Zoom, Helligkeitseinstellung, Schärfeneinstellung | ja |  |  | K.O.
B.1.1.48 | - optischer Zoom möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.1.49 | - digitaler Zoom möglich | Ja |  |  | K.O.
B.1.1.50 | - manuelle Schärfeneinstellung über Drehrad | ja/nein |  |  | I
B.1.1.51 | - manuelle Schärfeneinstellung über Bedienknopf | ja/nein |  |  | I
B.1.1.52 | - Automatische kontinuirliche Schärfenregelung | ja/nein |  |  | I
B.1.1.53 | - Bilddrehung mit Horizontverlust | ja/nein |  |  | I
B.1.1.54 | - Bilddrehung ohne Horizontverlust | ja/nein |  |  | I
B.1.1.55 | - die Steuerung der oben genannten K.O. kriterien, können von der Kamera aus bedient werden | ja |  |  | K.O.
B.1.1.56 | - Welche Funktionen können an der Kamera zusätzlich ausgelöst werden? | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.57 | - Signal-/Rauschabstand | Bitte angeben |  | dB | I
B.1.1.58 | Gibt es einen Kamerkopf der Photodynamische Diagnositk (PDD) abbilden kann | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.1.59 | Nahinfrarotfluoreszenz (ICG) | Ja |  |  | K.O.
B.1.1.60 | ICG Chip in UHD 4 K-Auflösung bei 50Hz/60Hz | Ja |  |  | B | 2
B.1.1.61 | - ICG-Verstärkungsmodus/ Helligkeitsmodus beim ICG | Ja |  |  | B | 1
B.1.1.62 | - Automatische ICG Verstärkung | ja/nein |  |  | I
B.1.1.63 | - Whitelight overlay bzw. Farboverlay | ja/nein |  |  | I
B.1.1.64 | Wie viele Fluoreszenzmodis haben Sie im Produktportfolio. | Bitte Anzahl eintragen |  |  | I
B.1.1.65 | Bitte nennen Sie die Fluoreszenzmodis | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.66 | Wie viele Floureszensfarbeneinstellungen sind möglich | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.67 | Bitte nennen Sie die Fluoreszenzfarben | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.68 | - Monochrom Modus/ Schwarzweiß-Modus / Graustufenmodus | Ja |  |  | B | 1
B.1.1.69 | - Magenta Modus/ Intensivmodus | ja/nein |  |  | I
B.1.1.70 | - Kontrastanhebungsfunktion zur besseren Darstellung von Läsionen | Ja |  |  | I
B.1.1.71 | - Modus zur verbesserten Differenzierung von Nervenzellen und Fettgewebe. | Ja |  |  | I
B.1.1.72 | - Darstellung der Gefäße mittels Spektralfiltertechnologie | ja/nein |  |  | I
B.1.1.73 | HDR | ja/nein |  |  | I
B.1.1.74 | Benötigtes Einmalzubehör | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.75 | Bitte Preis für die für eine OP notwendigen Einmalartikel angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.1.76 | Videoendoskop verfügbar | Ja |  |  | B | 3
B.1.1.77 | Videoendoskop (Kamerakopf mit integrierter Optik) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.1.1.78 | - Starres Videoendoskop | Ja/Nein |  |  | I
B.1.1.79 | - Flexibles Endoskop | Ja/Nein |  |  | I
B.1.1.80 | - Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.81 | - Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.82 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.83 | Welche Art von Sensor wird verwendet | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.84 | Aktive Spitzenheizung zur Reduzierung des Beschlagens | ja |  |  | I
B.1.1.85 | Schärfentiefenbereich minimal | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.1.86 | Schärfentiefenbereich maximal | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.1.87 | Optik mit 0° verfügbar | Ja |  |  | I
B.1.1.88 | Optik mit 30° verfügbar | Ja |  |  | I
B.1.1.89 | Durchmesser der verfügbaren Optik | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.1.90 | Gibt es das Videoendoskop noch in anderen Durchmessern? | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.1.91 | Arbeitslänge des Schaf | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.1.92 | Länge des Kabels (Videoendoskop zum Prozessor) | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.1.93 | Klassifizierung des Anwendungsteil (BF/CF) | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.94 | Spezifikationen
B.1.1.95 | - Optimiert mindestens für Full-HD (1080p bzw. 1080i) | ja |  |  | I
B.1.1.96 | - Optimiert für UHD 4 K-Auflösung (nicht über Monitor Upscaling) | ja |  |  | I
B.1.1.97 | - 3-D-Funktionalität | ja |  |  | I
B.1.1.98 | - Gleichzeitige Möglichkeit von 3 D und 4 K-Auflösung | ja |  |  | I
B.1.1.99 | - Anzahl der Bedienknöpfe an der Kamera | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.100 | - wie viele benutzerdefinierte Einstellungen können per Schnellauswahl über den Kamerakopf vorgenommen werden. | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.101 | - Mindestens folgende Funktionen müssen vorhanden sein: Bild, Video, Weißabgleich, Zoom, Helligkeitseinstellung, Schärfeneinstellung | ja |  |  | I
B.1.1.102 | - optischer Zoom möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.1.103 | - digitaler zoom möglich | Ja |  |  | I
B.1.1.104 | - manuelle Schärfeneinstellung über Drehrad | ja/nein |  |  | I
B.1.1.105 | - manuelle Schärfeneinstellung über Bedienknopf | ja/nein |  |  | I
B.1.1.106 | - Automatische kontinuirliche Schärfenregelung | Ja |  |  | I
B.1.1.107 | - Bilddrehung mit Horizontverlust | Ja |  |  | I
B.1.1.108 | - Bilddrehung ohne Horizontverlust | ja/nein |  |  | I
B.1.1.109 | - die Steuerung der oben genannten Funktionen können von der Kamera aus bedient werden | ja |  |  | I
B.1.1.110 | - Welche Funktionen können an der Videoendoskop ausgelöst werden? | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.111 | - Signal-/Rauschabstand | Bitte angeben |  | dB | I
B.1.1.112 | Nahinfrarotfluoreszenz (ICG) | Ja |  |  | I
B.1.1.113 | - ICG-Verstärkungsmodus/ Helligkeitsmodus beim ICG | Ja |  |  | I
B.1.1.114 | - Automatische ICG Verstärkung | ja/nein |  |  | I
B.1.1.115 | - Whitelight overlay bzw. Farboverlay | ja/nein |  |  | I
B.1.1.116 | Wie viele Fluoreszenzmodis haben Sie im Produktportfolio. | Bitte Anzahl eintragen |  |  | I
B.1.1.117 | Bitte nennen Sie die Fluoreszenzmodis | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.118 | Wie viele Floureszensfarbeneinstellungen sind möglich | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.119 | Bitte nennen Sie die Fluoreszenzfarben | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.120 | - Monochrom Modus/ Schwarzweiß-Modus / Graustufenmodus | Ja |  |  | I
B.1.1.121 | - Magenta Modus/ Intensivmodus | ja/nein |  |  | I
B.1.1.122 | - Kontrastanhebungsfunktion zur besseren Darstellung von Läsionen | ja/nein |  |  | I
B.1.1.123 | - Modus zur verbesserten Differenzierung von Nervenzellen und Fettgewebe. | ja/nein |  |  | I
B.1.1.124 | - Darstellung der Gefäße mittels Spektralfiltertechnologie | ja/nein |  |  | I
B.1.1.125 | HDR | ja/nein |  |  | I
B.1.1.126 | Benötigtes Einmalzubehör | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.127 | Bitte Preis für die für eine OP notwendigen Einmalartikel angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.1.128 | Kamera/Weitwinkel-Objektiv für die offene Chirurgie verfügbar | Ja |  |  | B | 2
B.1.1.129 | Kamera für die offene Chirurgie | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.1.130 | - Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.131 | - Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.132 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.133 | Welche Art von Sensor wird verwendet | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.134 | Welche Auflösung hat die Kamera | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.135 | Möglichkeit von Nahinfrarotfluoreszenz | Ja/Nein |  |  | I
B.1.1.136 | Sind Überzüge für die Kamera/Optik erhältich, die eine Aufbereitung unnötig machen | Ja/Nein |  |  | I
B.1.1.137 | Durchdringtiefe des ICG unter die Haut | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.138 | Wird ein anderer Prozessor benötigt? | Ja/Nein |  |  | I
B.1.1.139 | Welche Kosten fallen für diese an | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.1.140 | - Typ/Modell des Prozessors | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.141 | - Hersteller des Prozessors | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.142 | Photodynamische Diagnostik (PDD)
B.1.1.143 | Gibt es einen Kamerakopf der Photodynamische Diagnositk (PDD) abbilden kann. | Ja |  |  | B | 2
B.1.1.144 | Gibt es einen Kamerakopf der Photodynamische Diagnositk (PDD) abbilden kann. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.1.145 | Benötigtes Einmalzubehör | Bitte angeben |  |  | I
B.1.1.146 | Bitte Preis für die für eine OP notwendigen Einmalartikel angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.2. | Basis-Videoprozessor, Kamera und Lichtquelle (als eigenständige Geräte oder kombiniert. Es ist entweder Variante 1 oder Variante 2 anzubieten). | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.1.2.1 | Variante 1: Videoprozessor und Lichtquelle sind eigenständige Geräte | ja/nein |  |  | I
B.1.2.2 | - Typ/Modell - Lichtquelle | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.3 | - Hersteller - Lichtquelle | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.4 | - Typ/Modell - Videoprozessor | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.5 | - Hersteller - Videoprozessor | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.6 | Variante 2: Videoprozessor und Lichtquelle in einem Gerät | ja/nein |  |  | I
B.1.2.7 | - Typ/Modell (Prozessor und Lichtquelle) | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.8 | - Hersteller (Prozessor und Lichtquelle) | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.9 | Prozessor
B.1.2.10 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben, sofern es sich um ein Kobinationsgerät handelt ist hier das Gesamtmaß anzugeben |  | mm x mm x mm | I
B.1.2.11 | - Gewicht | Bitte angeben, sofern es sich um ein Kobinationsgerät handelt ist hier das Gesamtgewicht anzugeben |  | kg | I
B.1.2.12 | - Optimiert mindestens für HD | ja/nein |  |  | I
B.1.2.13 | - Optimiert mindestens für Full-HD | ja/nein |  |  | I
B.1.2.14 | - Nahinfrarotfluoreszenz (ICG) generell möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.2.15 | - Prozessor updatefähig | ja/nein |  |  | I
B.1.2.16 | - Verwendung von flexiblen Endoskopen möglich (HNO und Urologie) | ja/nein |  |  | I
B.1.2.17 | - Vorauswahl von Einstellungen der unterschiedlichen Untersuchungsspektren möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.2.18 | Lichtquelle |  |  |  | I
B.1.2.19 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben, sofern es sich nicht um ein Kombinationsgerät handelt und die Maße bei dem Prozessor bereits angegeben wurden |  | mm x mm x mm | I
B.1.2.20 | - Gewicht | Bitte angeben, sofern es sich nicht um ein Kombinationsgerät handelt und das Gewicht bei dem Prozessor angegeben wurde |  | g | I
B.1.2.21 | - Lichtquelle | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.22 | - Regelbare Lichtquelle | ja/nein |  |  | I
B.1.2.23 | - Überwachung der LED-Funktion (z.B. Lebensdauer sofern nötig) | ja/nein |  |  | I
B.1.2.24 | - Anzahl der LED´s | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.25 | - Kann/Muss das Leuchtmittel getauscht werden? | ja/nein |  |  | I
B.1.2.26 | - Lebensdauer des Leuchtmittels | Bitte angeben |  | Std. | I
B.1.2.27 | - Kosten für Ersatzleuchtmittel sofern ein Tausch möglich ist (ohne Wartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.1.2.28 | - Automatischer Modus zur Belichtungsregelung, der die Blende abhängig vom verfügbaren Licht regelt | ja/nein |  |  | I
B.1.2.29 | - Notleuchte für Ausfall des Hauptleuchtmittels oder alternativ Ausfallkonzept vorhanden | Bitte Leistung und Art angeben bzw. beschreiben, falls zutreffend |  |  | I
B.1.2.30 | - Welche Daten werden am Prozessor bzw. der Lichtquelle angezeigt? | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.31 | - Nahinfrarotfluoreszenz (ICG) generell möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.2.32 | - Automatische Abschaltung der Lichtquelle bei Diskonnektierung des Kaltlichtkabels oder mechanischer Verschluss | ja/nein |  |  | I
B.1.2.33 | Geben Sie bitte nachfolgend den Kamerakopf und an. | Ja |  |  | I
B.1.2.34 | Kamera |  |  |  | I
B.1.2.35 | Kamerakopf (ohne integrierte Optik) mit Okkularaufnahme | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.1.2.36 | - Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.37 | - Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.38 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.39 | Welche Art von Sensor wird verwendet | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.40 | Wie viele Senoren sind im Kamerakopf vorhanden | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.41 | Spezifikationen |  |  |  | I
B.1.2.42 | - Optimiert mindestens für HD | ja/nein |  |  | I
B.1.2.43 | - Optimiert mindestens für Full-HD | ja/nein |  |  | I
B.1.2.44 | - Anzahl der Bedienknöpfe an der Kamera | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.45 | - wie viele benutzerdefinierte Einstellungen können per Schnellauswahl über den Kamerakopf vorgenommen werden. | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.46 | - Mindestens folgende Funktionen müssen vorhanden sein: Bild, Video, Weißabgleich, Zoom, Helligkeitseinstellung, Schärfeneinstellung | ja/nein |  |  | I
B.1.2.47 | - optischer Zoom möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.2.48 | - digitaler Zoom möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.2.49 | - manuelle Schärfeneinstellung über Drehrad | ja/nein |  |  | I
B.1.2.50 | - manuelle Schärfeneinstellung über Bedienknopf | ja/nein |  |  | I
B.1.2.51 | - Automatische kontinuirliche Schärfenregelung | ja/nein |  |  | I
B.1.2.52 | - Bilddrehung mit Horizontverlust | ja/nein |  |  | I
B.1.2.53 | - Bilddrehung ohne Horizontverlust | ja/nein |  |  | I
B.1.2.54 | - die Steuerung der oben genannten Funktionen können von der Kamera aus bedient werden | ja/nein |  |  | I
B.1.2.55 | - Welche Funktionen können an der Kamera zusätzlich ausgelöst werden? | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.56 | - Signal-/Rauschabstand | Bitte angeben |  | dB | I
B.1.2.57 | Gibt es einen Kamerkopf der Photodynamische Diagnositk (PDD) abbilden kann | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.2.58 | Nahinfrarotfluoreszenz (ICG) | ja/nein |  |  | I
B.1.2.59 | - ICG-Verstärkungsmodus/ Helligkeitsmodus beim ICG | ja/nein |  |  | I
B.1.2.60 | - Automatische ICG Verstärkung | ja/nein |  |  | I
B.1.2.61 | - Whitelight overlay bzw. Farboverlay | ja/nein |  |  | I
B.1.2.62 | Wie viele Fluoreszenzmodis haben Sie im Produktportfolio. | Bitte Anzahl eintragen |  |  | I
B.1.2.63 | Bitte nennen Sie die Fluoreszenzmodis | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.64 | Wie viele Floureszensfarbeneinstellungen sind möglich | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.65 | Bitte nennen Sie die Fluoreszenzfarben | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.66 | - Monochrom Modus/ Schwarzweiß-Modus / Graustufenmodus | ja/nein |  |  | I
B.1.2.67 | - Magenta Modus/ Intensivmodus | ja/nein |  |  | I
B.1.2.68 | - Kontrastanhebungsfunktion zur besseren Darstellung von Läsionen | ja/nein |  |  | I
B.1.2.69 | - Modus zur verbesserten Differenzierung von Nervenzellen und Fettgewebe. | ja/nein |  |  | I
B.1.2.70 | - Darstellung der Gefäße mittels Spektralfiltertechnologie | ja/nein |  |  | I
B.1.2.71 | HDR | ja/nein |  |  | I
B.1.2.72 | Benötigtes Einmalzubehör | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.73 | Bitte Preis für die für eine OP notwendigen Einmalartikel angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.1.2.74 | Videoendoskop verfügbar | ja/nein |  |  | I
B.1.2.75 | Videoendoskop (Kamerakopf mit integrierter Optik) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.1.2.76 | - Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.77 | - Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.78 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.79 | Welche Art von Sensor wird verwendet | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.80 | Aktive Spitzenheizung zur Reduzierung des Beschlagens | ja/nein |  |  | I
B.1.2.81 | Schärfentiefenbereich minimal | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.2.82 | Schärfentiefenbereich maximal | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.2.83 | Optik mit 0° verfügbar | ja/nein |  |  | I
B.1.2.84 | Optik mit 30° verfügbar | ja/nein |  |  | I
B.1.2.85 | Durchmesser der verfügbaren Optik | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.2.86 | Arbeitslänge des Schaf | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.2.87 | Länge des Kabels (Videoendoskop zum Prozessor) | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.2.88 | Klassifizierung des Anwendungsteil (BF/CF) | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.89 | Spezifikationen
B.1.2.90 | - Optimiert mindestens für HD | ja/nein |  |  | I
B.1.2.91 | - Optimiert mindestens für Full-HD (1080p) | ja/nein |  |  | I
B.1.2.92 | - Anzahl der Bedienknöpfe an der Kamera | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.93 | - wie viele benutzerdefinierte Einstellungen können per Schnellauswahl über den Kamerakopf vorgenommen werden. | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.94 | - Mindestens folgende Funktionen müssen vorhanden sein: Bild, Video, Weißabgleich, Zoom, Helligkeitseinstellung, Schärfeneinstellung | ja/nein |  |  | I
B.1.2.95 | - optischer Zoom möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.2.96 | - digitaler zoom möglich | ja/nein |  |  | I
B.1.2.97 | - manuelle Schärfeneinstellung über Drehrad | ja/nein |  |  | I
B.1.2.98 | - manuelle Schärfeneinstellung über Bedienknopf | ja/nein |  |  | I
B.1.2.99 | - Automatische kontinuirliche Schärfenregelung | ja/nein |  |  | I
B.1.2.100 | - Bilddrehung mit Horizontverlust | ja/nein |  |  | I
B.1.2.101 | - Bilddrehung ohne Horizontverlust | ja/nein |  |  | I
B.1.2.102 | - die Steuerung der oben genannten Funktionen können von der Kamera aus bedient werden | ja/nein |  |  | I
B.1.2.103 | - Welche Funktionen können an der Videoendoskop ausgelöst werden? | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.104 | - Signal-/Rauschabstand | Bitte angeben |  | dB | I
B.1.2.105 | Nahinfrarotfluoreszenz (ICG) | ja/nein |  |  | I
B.1.2.106 | - ICG-Verstärkungsmodus/ Helligkeitsmodus beim ICG | ja/nein |  |  | I
B.1.2.107 | - Automatische ICG Verstärkung | ja/nein |  |  | I
B.1.2.108 | - Whitelight overlay bzw. Farboverlay | ja/nein |  |  | I
B.1.2.109 | Wie viele Fluoreszenzmodis haben Sie im Produktportfolio. | Bitte Anzahl eintragen |  |  | I
B.1.2.110 | Bitte nennen Sie die Fluoreszenzmodis | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.111 | Wie viele Floureszensfarbeneinstellungen sind möglich | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.112 | Bitte nennen Sie die Fluoreszenzfarben | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.113 | - Monochrom Modus/ Schwarzweiß-Modus / Graustufenmodus | ja/nein |  |  | I
B.1.2.114 | - Magenta Modus/ Intensivmodus | ja/nein |  |  | I
B.1.2.115 | - Kontrastanhebungsfunktion zur besseren Darstellung von Läsionen | ja/nein |  |  | I
B.1.2.116 | - Modus zur verbesserten Differenzierung von Nervenzellen und Fettgewebe. | ja/nein |  |  | I
B.1.2.117 | - Darstellung der Gefäße mittels Spektralfiltertechnologie | ja/nein |  |  | I
B.1.2.118 | HDR | ja/nein |  |  | I
B.1.2.119 | Benötigtes Einmalzubehör | Bitte angeben |  |  | I
B.1.2.120 | Bitte Preis für die für eine OP notwendigen Einmalartikel angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.2 | Dokumentationseinheit | Bitte Preis angeben | 1 |  | K.O. |  |  | 0 | 0
B.2.1 | Dokumentationseinheit
B.2.2 | im Prozessor integriert | ja/nein |  |  | I
B.2.3 | - Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.2.4 | - Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.2.5 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben. |  | mm x mm x mm | I
B.2.6 | - Gewicht | Bitte angeben. |  | g | I
B.2.7 | - Speicherkapazität | Mindesten 128 GB |  |  | K.O.
B.2.8 | - Speicherkapazität lokal erweiterbar (bspw. externe Festplatte) | Ja |  |  | B | 1
B.2.9 | - Speicherkapazität extern erweiterbar (über das Netzwerk) | Ja |  |  | B | 1
B.2.10 | Bedienung über Tastatur und Maus möglich. | ja/nein |  |  | I
B.2.11 | Bedienung über Folientastatur am Gerät möglich | ja/nein |  |  | I
B.2.12 | Bedienung mittels Touch am Gerät möglich | ja/nein |  |  | I
B.2.13 | Bedienung mittels seperatem Monitor am Gerät möglich | ja/nein |  |  | I
B.2.14 | Zusatzmonitor/Tablet für die Touchbedienung der Dokumentationseinheit | ja/nein |  |  | I
B.2.15 | Touchmonitor für die komplette Bedienung aller Komponenten des Turmes | ja/nein |  |  | I
B.2.16 | - Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.2.17 | - Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.2.18 | - Betriebssystem | Bitte angeben |  |  | I
B.2.19 | - Bitte Kosten für den Zusatzmonitor angeben | Bitte angeben |  |  | I
B.2.20 | - Bitte Angabe der Größe des Zusatzmonitors angeben | Bitte angeben |  |  | I
B.2.21 | - Gibt es einen größeren Zusatzmonitor? | Bitte angeben |  |  | I
B.2.22 | Betriebssystem:
B.2.23 | - Betriebssystem mit Version | Bitte angeben |  |  | K.O.
B.2.24 | - Bei Windows | Mind. Windows 10 |  |  | K.O.
B.2.25 | Fernwartung zur Fehlerauslese möglich | Ja |  |  | B | 1
B.2.26 | Fernwartung zum Aufspielen neuer Software möglich | Ja/nein |  |  | B | 1
B.2.27 | Streaming-Anwendungen möglich | Ja |  |  | B | 1
B.2.28 | Notfallkonzept der einzelnen OP-Turm-Einheiten muss Datenpufferung auf den Videotürmen gewährleisten bis Störungen wieder behoben sind (Autarkbetrieb) | ja |  |  | K.O.
B.2.29 | Test aller beauftragten Hard- und Softwarekomponenten zur Vorbereitung der Abnahme (z.B. Workflow-Test, Netzwerk-Konfiguration) | ja |  |  | K.O.
B.2.30 | Vollständige Integration in die Systemlandschaft von Austausch-/Nachfolgesystemen | ja |  |  | K.O.
B.2.31 | Alle Leistungen und Arbeiten dürfen ausschließlich vom qualifizierten Fachpersonal ausgeführt werden | ja |  |  | K.O.
B.2.32 | Die Benutzeroberfläche der Software ist in deutscher Sprache. | ja |  |  | K.O.
B.2.33 | Alle notwendigen Lizenzen zum softwaretechnischen Betrieb sind beizustellen. | ja |  |  | K.O.
B.2.34 | Alle erforderlichen Software-Updates, insbesondere zur Behebung von Sicherheitslücken, für die gelieferten und installierten Geräte (inkl. der gesamten, gelieferten IT-Systeme/IT-Infrastruktur) werden kostenfrei durch den Auftragnehmer oder Hersteller installiert. | ja |  |  | K.O.
B.2.35 | - Aufnahme von Bildern und Videos und Speicherung auf externen Medien | ja |  |  | I
B.2.36 | In welchen Format werden die Daten Videos und Bilder aufgezeichnet. | Bitte angeben |  |  | I
B.2.37 | - Eingabemöglichkeit und Anzeige von verschiedenen Daten (z.B. Patientendaten, Untersuchungsdaten, Behandler, etc.) | ja |  |  | K.O.
B.2.38 | Automatische Löschfunktion (Fifo) oder Zeitraum | Ja |  |  | B | 1
B.2.39 | Schnittstellen
B.2.40 | - DVI- und/oder HD-SDI- Schnittstelle | ja/nein |  |  | I
B.2.41 | - 12G SDI | ja/nein |  |  | I
B.2.42 | - HDMI | ja/nein |  |  | I
B.2.43 | - DisplayPort | ja/nein |  |  | I
B.2.44 | Sonstige Videoschnittstellen | Bitte angeben |  |  | I
B.2.45 | - Dokumentation von Bildern in Full HD | Ja |  |  | K.O.
B.2.46 | - Dokumentation von Videos in Full HD | Ja |  |  | K.O.
B.2.47 | - Dokumentation von Bildern in 4k möglich | Ja |  |  | B | 1
B.2.48 | - Dokumentation von Videos in 4k möglich | Ja |  |  | B | 1
B.2.49 | - Dokumentation in 3D | ja/nein |  |  | I
B.2.50 | - EDV-Schnittstelle / RJ45 | ja/nein |  |  | I
B.2.51 | - USB-Schnittstelle | ja |  |  | K.O.
B.2.52 | - Lan-Schnittstelle | ja |  |  | K.O.
B.2.53 | - Wlan-Schnittstelle | Ja |  |  | K.O.
B.2.54 | - ggf. Zusatzgerät erforderlich, Kosten | Bitte Preis angeben | 1 | € | K.O. |  |  |  | 0
B.2.55 | - Wlanschnittstelle über WPA2-Enterprise (Sicherheits-, Verschlüssellungsstandard) | Ja |  |  | K.O.
B.2.56 | DICOM Schnittstelle:
B.2.57 | - DICOM Modality Worklist | ja |  |  | K.O.
B.2.58 | - DICOM Modality Worklist auch im Offline Modus möglich | ja |  |  | B | 1
B.2.59 | - DICOM Send (in ein PACS oder Dokumentationssystem) | ja |  |  | K.O.
B.2.60 | - DICOM Bild | ja |  |  | K.O.
B.2.61 | - DICOM Video | ja |  | € | B | 1
B.2.62 | - ohne Zusatzmodul oder Zusatzsoftware realisierbar | ja/nein |  |  | I
B.2.63 | - Falls nein, Bitte kosten für das Zusatzmodul oder Zustatzsoftware angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | K.O. |  |  | 0
B.2.64 | Dicom Anbindung über Zentrale Modalität möglich | ja/nein |  |  | I
B.2.65 | - Kosten für die Zentrale Serververwaltung für die Dokumentationseinheit | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.2.66 | Bildbearbeitungssoftware - App oder Bildbearbeitungsmöglichkeit vorhanden | ja/nein |  |  | I
B.2.67 | - HL7 Schnittstelle | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.2.68 | - ohne Zusatzmodul oder Zusatzsoftware realisierbar | ja/nein |  |  | I
B.2.69 | - Falls nein, Bitte kosten für das Zusatzmodul angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.2.70 | Potentialausgleichsanschluss | Ja |  |  | K.O.
B.2.71 | Möglichkeit der Verschlüsselung der Festplatte (Vermeidung von Zugänglichkeiten von Dritten) Servicefall | ja/nein |  |  | I
B.3 | Monitor | Bitte Preis angeben | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
B.3.1 | Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.3.2 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.3.3 | Gewicht | Bitte angeben |  | kg | I
B.3.4 | Monitor für medizinische Anwendungen (nach MPG) unter Beachtung der gültigen Normen (z.B. EN 60601) | ja |  |  | K.O.
B.3.5 | Abwisch- und desinfizierbar, Schutzart (IP) angeben | Bitte angeben |  |  | I
B.3.6 | passende Halterung für angegebenen Monitor am Gerätewagen (starr) | Ja |  |  | K.O.
B.3.7 | passende Halterung für angegebenen Monitor am Gerätewagen (flexibel) verfügbar | Ja |  |  | K.O.
B.3.8 | Monitore jeweils mit 2 Eingängen für Picture-in-picture | ja |  |  | K.O.
B.3.9 | Profilauswahl am Monitor mit unterschiedlichen Einstellungsparametern | ja/nein |  |  | I
B.3.10 | Failover Umschaltung möglich. (Doppelbelegung des Monitors, der bei einem Ausfall auf die andere Quelle schaltet) | Ja |  |  | B | 1
B.3.11 | Anzeige des Gerätestatus von z.B. von Insufflator, Lichtquelle, etc. | Ja |  |  | B | 1
B.3.12 | Anzeige von Leistungsstufen und Modis von z.B. Insufflator, Lichtquelle möglich | Ja |  |  | B | 1
B.3.13 | Monitor mindestens 32 Zoll | Information |  |  | I
B.3.14 | Monitor, mindestens 32" | mind. 32" |  | " | K.O.
B.3.15 | Auflösung: mindestens 4k | Ja |  |  | K.O.
B.3.16 | Monitor für die 3D Bildgebung vorhanden | ja/nein |  |  | I
B.3.17 | Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.3.18 | Bildschirmdiagnonale | Bitte angeben |  |  | I
B.3.19 | Auflösung | Bitte angeben |  |  | I
B.3.20 | Kontrastverhältnis | Bitte angeben |  |  | B Max | 3
B.3.21 | Bitte geben Sie die Kosten für den Monitor an | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.3.22 | Ist ein größerer Monitor mit 3D Funktionalität verfügbar? | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.3.23 | Kosten für eine passende 3D-Brillen | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.3.24 | Monitor mit HDR Funktion möglich | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.3.25 | Monitor mindestens 27 Zoll | Information |  |  | I
B.3.26 | Monitor, mindestens 27" | mind. 27" |  | " | I
B.3.27 | Auflösung: mindestens Full-HD (mind. 1920 x 1080) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.3.28 | Monitor mit mindestens 4k - Auflösung: | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.3.29 | Monitor mit HDR Funktion möglich | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.3.30 | Zwei Monitore am Turm | Information |  |  | I
B.3.31 | Besteht die Möglichkeit von 2 Monitoren an einem Turm | Bitte angeben |  |  | I
B.3.32 | je Monitor, mindestens 21" | mind. 21" |  |  | I
B.3.33 | Welche Kosten würden hierfür anfallen? | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.3.34 | Stativwagen | Information |  |  | I
B.3.35 | Besteht die Möglichkeit eines zusätzlichen seperaten Monitorwagens? | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.3.36 | Welche maximale Größe kann an dem zentralen Videowagen verbaut werden. | Bitte angeben |  |  | Bmax | 5
B.3.37 | Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.3.38 | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bitte angeben |  |  | I
B.3.39 | Monitor am Stativwagen höhenverstellbar | ja/nein |  |  | I
B.3.40 | Welche Kosten würden hierfür anfallen? | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
B.3.41 | Videoübertragung an den separatem Monitorwagen über Kabel oder kabellos möglich | Bitte angeben |  |  | K.O.
B.3.42 | Videoübertragung an den separatem Monitorwagen kabellos in Full.HD möglich | Ja/Nein |  |  | I
B.3.43 | Videoübertragung an den separatem Monitorwagen kabellos in 4k möglich | Ja |  |  | B | 2
B.3.44 | Potentialausgleichsanschluss | Ja/Nein |  |  | I
B.3.45 | Schnittstellen
B.3.46 | DVI- und/oder HD-SDI- Schnittstelle | Bitte angeben |  |  | I
B.3.47 | 12G SDI | ja/nein |  |  | I
B.3.48 | HDMI | ja/nein |  |  | I
B.3.49 | Displayport | ja/nein |  |  | I
B.3.50 | Sonstige Videoschnittstellen | Bitte angeben |  |  | I
B.4 | Gerätewagen | Bitte Preis angeben | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
B.4.1 | Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | K.O.
B.4.2 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | K.O.
B.4.3 | Abmessungen (H x B x T) | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
B.4.4 | Eigengewicht | Bitte angeben |  | kg | I
B.4.5 | Maximale Tragfähigkeit | Mind. 150 kg |  |  | K.O.
B.4.6 | Maximale Tragfähigkeit | Bitte angeben |  | kg | Bmax | 3
B.4.7 | Alle Endogeräte und bis 55 Zoll Monitor auf einem Wagen montierbar | Ja |  |  | Bmax | 2
B.4.8 | Aufbau und Ausstattung:
B.4.9 | - Leichtgängige Doppellaufrollen mit einem Durchmesser von mindestens 100 mm, zwei Rollen bremsbar | ja |  |  | K.O.
B.4.10 | - antistatische Rollen | ja |  |  | K.O.
B.4.11 | - Halterung für den angebotenen Monitor | ja |  |  | K.O.
B.4.12 | - Flaschenhalterung (z.B. für eine CO2 Flasche) | ja |  |  | K.O.
B.4.13 | - Drei oder mehr Ablageplatten | ja |  |  | K.O.
B.4.14 | - Eine Schublade (z.B. für Zubehör) | ja |  |  | K.O.
B.4.15 | - Zwei Säulen | ja |  |  | K.O.
B.4.16 | - mind. ein abschließbarer Schacht zur sicheren Kabelführung | ja |  |  | K.O.
B.4.17 | - Zentraler Ein-/Ausschalter | ja |  |  | K.O.
B.4.18 | - Eine Steckdosenleiste für mind. 8 Stecker (Typ F - Schuko bzw. passende Kaltgerätebuchse ) | ja |  |  | K.O.
B.4.19 | - Trenntrafo mit mindestens 1600 VA | ja |  |  | K.O.
B.4.20 | Bitte die Leistung des Trenntrafos angeben | Bitte angeben |  |  | I
B.4.21 | Isolationswächter | Ja |  |  | K.O.
B.4.22 | - Es ist auf ein OP-geeignetes Kabelmanagement zu achten. Eine saubere, hygienisch einwandfreie Kabelführung, z.B. mit kurzen Kabeln, ist zu gewährleisten | ja |  |  | K.O.
B.4.23 | - Kamerahalterung zur sicheren Aufbewahrung der Kamera | ja |  |  | K.O.
B.4.24 | - Infusionsstange/Spühlbeutelhalterung | ja |  |  | K.O.
B.4.25 | Potentialausgleichsanschluss | Ja |  |  | K.O.
B.5.1 | Rollenpumpe/Multifunkionspumpe Laparoskopie | Bitte Preis angeben | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
B.5.1.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
B.5.1.2 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.5.1.3 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben |  |  | I
B.5.1.4 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.5.1.5 | Regelbare Durchflussmenge | Bitte angeben |  |  | I
B.5.1.6 | max Durchflussmenge | Bitte angeben |  |  | I
B.5.1.7 | max Druck | Bitte angeben |  |  | I
B.5.1.8 | geeignet für Hysteroskopie | ja |  |  | B | 1
B.5.1.9 | geeignet für Athroskopie | ja |  |  | B | 1
B.5.1.10 | geeignet für Laparoskopie | ja |  |  | K.O.
B.5.1.11 | geeignet für Urologie | ja |  |  | B | 1
B.5.1.12 | geeignet für Gynäkologie | ja |  |  | B | 1
B.5.1.13 | Bedienung über Fußschalter und Handschalter | ja/nein |  |  | I
B.5.1.14 | Benötigtes Einmalzubehör | Bitte angeben |  |  | I
B.5.1.15 | Bitte Preis für ein Einmalschlauchsystem angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.5.1.16 | Gerät mit integrierter Absaugung | ja/nein |  |  | I
B.5.1.17 | Potentialausgleichsanschluss | Ja |  |  | I
B.5.2. | Rollenpumpe/Multifunkionspumpe Arthroskopie | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
B.5.2.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
B.5.2.2 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.5.2.3 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben |  |  | I
B.5.2.4 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.5.2.5 | Regelbare Durchflussmenge | Bitte angeben |  |  | I
B.5.2.6 | max Durchflussmenge | Bitte angeben |  |  | I
B.5.2.7 | max Druck | Bitte angeben |  |  | I
B.5.2.8 | geeignet für Hysteroskopie | ja/nein |  |  | I
B.5.2.9 | geeignet für Athroskopie | ja/nein |  |  | I
B.5.2.10 | geeignet für Laparoskopie | ja/nein |  |  | I
B.5.2.11 | geeignet für Urologie | ja/nein |  |  | I
B.5.2.12 | geeignet für Gynäkologie | ja/nein |  |  | I
B.5.2.13 | Bedienung über Fußschalter und Handschalter | ja/nein |  |  | I
B.5.2.14 | Benötigtes Einmalzubehör | Bitte angeben |  |  | I
B.5.2.15 | Bitte Preis für ein Einmalschlauchsystem angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.5.2.16 | Gerät mit integrierter Absaugung | ja/nein |  |  | I
B.5.2.17 | Potentialausgleichsanschluss | Ja |  |  | I
B.6 | Absauggerät | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
B.6.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
B.6.2 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.6.3 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben |  |  | I
B.6.4 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.6.5 | Regelbare Absaugmenge | Bitte angeben |  |  | I
B.6.6 | max Absaugmenge | Bitte angeben |  |  | I
B.6.7 | max Absaugdruck | Bitte angeben |  |  | I
B.6.8 | Bedienung über Fußschalter und Handschalter | ja/nein |  |  | I
B.6.9 | Benötigtes Einmalzubehör | Bitte angeben |  |  | I
B.6.10 | Bitte Preis für ein Einmalschlauchsystem angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.6.11 | Potentialausgleichsanschluss | Ja |  |  | I
B.7 | Gas-Insufflator | Bitte Preis angeben | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
B.7.1 | Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | K.O.
B.7.2 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | K.O.
B.7.3 | Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben |  | mm x mm x mm | I
B.7.4 | Gewicht | Bitte angeben |  | g | I
B.7.5 | Elektronischer CO2-Insufflator | ja |  |  | K.O.
B.7.6 | Gibt es ein Gerät mit Gasvorwärmung oder ist dies bereits integriert? | Bitte angeben |  |  | I
B.7.7 | Bitte geben Sie den Mehrpreis oder den Preis für das Gerät mit integrierter Gasvorwärmung an | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.7.8 | Gasbefeuchtung | ja/nein |  |  | I
B.7.9 | In wie vielen verschiedenen Betriebsmodis kann das Gerät eingesetzt werden. Nennen? | Bitte angeben |  |  | I
B.7.10 | Automatischer Gasablasssystem | ja/nein |  |  | I
B.7.11 | Maximale Insufflationsrate | Bitte angeben |  | l/min | I
B.7.12 | Mit Sicherheitssystem für die konstante Überwachung des Drucks (Echtzeitdruckerfassung) | ja |  |  | K.O.
B.7.13 | Schutzklasse mind. Klassifizierung BF | Ja |  |  | K.O.
B.7.14 | Geben Sie bitte die Sicherheitsfeatures an. | Bitte angeben |  |  | I
B.7.15 | CO2-Versorgung möglich über:
B.7.16 | - CO2 Flasche | ja |  |  | K.O.
B.7.17 | - Wandanschluss | ja |  |  | K.O.
B.7.18 | - Druckschlauch zum Anschluss des Insufflators an die zentrale CO2-Gasversorgung Länge mind. 2 m, Gasanschluss: DIN | ja |  |  | K.O.
B.7.19 | Schlauch-Set:
B.7.20 | - Einweg oder Mehrweg | Bitte angeben |  |  | I
B.7.21 | - Kosten Silikonschlauch-Set | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stück | I |  |  | 0
B.7.22 | Zubehör:
B.7.23 | - Universalschlüssel für den Gasanschluss am Insufflator | ja |  |  | I
B.7.24 | Potentialausgleichsanschluss | Ja |  |  | K.O.
B.7.25 | integrierte Rauchgasabsaugung | ja/nein |  |  | I
B.8 | Rauchgasabsaugung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
B.8.1 | Rauchgasabsaugung zur Reduzierung der Rauchkonzentration direkt am OP-Feld (z.B. über den Handgriff) | ja/nein |  |  | I
B.8.2 | Gerätetyp | Bitte angeben |  |  | I
B.8.3 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.8.4 | - Abmessung (H x B x T) | Bitte angeben |  |  | I
B.8.5 | - Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.8.6 | Filter |  |  |  | I
B.8.7 | - Art des Filters | Bitte angeben |  |  | I
B.8.8 | - Aufbau des Filters | Bitte angeben |  |  | I
B.8.9 | - Verbleibende Filterkapazität wird angezeigt | Bitte angeben |  |  | I
B.8.10 | - Filterwechsel ohne Werkzeug vom Anwender möglich | Bitte angeben |  |  | I
B.8.11 | - Lebensdauer Filter | Bitte angeben |  |  | I
B.8.12 | - Kosten des Filters für die Nachbeschaffung | Bitte angeben |  |  | I
B.8.13 | - Vorfilter zum Schutz vor Verunreinigung, große Gewebepartikel und Flüssigkeit | Bitte angeben |  |  | I
B.8.14 | - Maximale Lautstärke | Bitte angeben |  |  | I
B.8.15 | Bedienung: |  |  |  | I
B.8.16 | - Bedienung am Gerät selbst möglich | ja/nein |  |  | I
B.8.17 | - Anschluss an eine zentrale Absaugung möglich | ja/nein |  |  | I
B.8.18 | - Aktivierung über einen Fußschalter möglich | ja/nein |  |  | I
B.8.19 | - Automatische Aktivierung in Verbindung mit dem HF-Gerät möglich | ja/nein |  |  | I
B.8.20 | - Zeitgleiche Absaugung von zwei Instrumenten möglich (z.B. mit einem T-Stück) | ja/nein |  |  | I
B.8.21 | Einmal-Rauchgasabsauggriff verfügbar | ja/nein |  |  | I
B.8.22 | Sämtliche Verbindungen inkl. Kabel zu den in Kombination betriebenen Geräten sind inbegriffen | Ja |  |  | I
B.8.23 | Potentialausgleichsanschluss | Ja |  |  | I
B.8.24 | Anwendung bei laparoskopischen und offenen Operationen/Behandlungen | ja/nein |  |  | I
B.9 | Farbdrucker | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
B.9.1 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.9.2 | Typ/Modell | Bitte angeben |  |  | I
B.9.3 | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bitte angeben |  |  | I
B.9.4 | Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.9.5 | maximale Druckauflösung | Bitte angeben |  |  | I
B.9.6 | Kosten einer Verpackungseinheit Druckerpapier | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
B.9.7 | vohandene Anschlüsse und Schnittstellen bitte angeben | Bitte angeben |  |  | I
B.9.8 | Potentialausgleichsanschluss | ja/nein |  |  | I
B.11.1 | Shaverkonsole für den HNO Bereich | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
B.11.1.1 | Einhaltung der gültigen Normen nach IEC 60601-2-2, etc. | ja |  |  | I
B.11.1.2 | Alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen (wie DIN EN 60601-2-2) etc., die den Leistungsgegenstand betreffen, sind in ihrer gültigen Fassung zwingend einzuhalten | ja |  |  | I
B.11.1.3 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.11.1.4 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
B.11.1.5 | Anschluss für Potentialausgleich | ja |  |  | I
B.11.1.6 | Anzahl der Anschlussbuchsen für die Handstücke | ≥ 2 |  | Stück | I
B.11.1.7 | Können zwei Handstücke gleichzeitig betrieben werden | ja/nein |  |  | I
B.11.1.8 | Anzahl der Anschlussbuchsen für den Fußschalter | Bitte angeben |  |  | I
B.11.1.9 | Fußschalter lieferbar | ja/nein |  |  | I
B.11.1.10 | Preis für einen Fußschalter | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stück | I |  |  | 0
B.11.1.11 | Drehzahlregler vorhanden | ja/nein |  |  | I
B.11.1.12 | Farb-Touchscreen-Anzeige | ja/nein |  |  | I
B.11.1.13 | Displaygröße | Bitte angeben |  | Zoll | I
B.11.1.14 | Handstück
B.11.1.15 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.11.1.16 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
B.11.1.17 | Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.11.1.18 | - Drehmoment | Bitte angeben |  | Nm | I
B.11.1.19 | - Drehzahl | Bitte angeben |  | U/Min | I
B.11.1.20 | - Lautstärke bei Volllast | Bitte angeben |  | dB | I
B.11.1.21 | - Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen des Handschalters vorhanden | ja/nein |  |  | I
B.11.1.22 | - Stufenlose Regulierung der Drehzahl durch den Operateur möglich | ja/nein |  |  | I
B.11.1.23 | - automtische anpassung der Einstellungen anhand des Handstückes | ja/nein |  |  | I
B.11.1.24 | - Mono- und bipolare Funktion möglich | ja/nein |  |  | I
B.11.2 | Shaverkonsole für die Orthopädie | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I |  |  | 0
B.11.2.1 | Einhaltung der gültigen Normen nach IEC 60601-2-2, etc. | ja |  |  | I
B.11.2.2 | Alle Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen (wie DIN EN 60601-2-2) etc., die den Leistungsgegenstand betreffen, sind in ihrer gültigen Fassung zwingend einzuhalten | ja |  |  | I
B.11.2.3 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.11.2.4 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
B.11.2.5 | Anschluss für Potentialausgleich | ja |  |  | I
B.11.2.6 | Anzahl der Anschlussbuchsen für die Handstücke | ≥ 2 |  | Stück | I
B.11.2.7 | Können zwei Handstücke gleichzeitig betrieben werden | ja/nein |  |  | I
B.11.2.8 | Anzahl der Anschlussbuchsen für den Fußschalter | Bitte angeben |  |  | I
B.11.2.9 | Fußschalter lieferbar | ja/nein |  |  | I
B.11.2.10 | Preis für einen Fußschalter | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stück | I |  |  | 0
B.11.2.11 | Drehzahlregler vorhanden | ja/nein |  |  | I
B.11.2.12 | Farb-Touchscreen-Anzeige | ja/nein |  |  | I
B.11.2.13 | Displaygröße | Bitte angeben |  | Zoll | I
B.11.2.14 | Handstück
B.11.2.15 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
B.11.2.16 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
B.11.2.17 | Gewicht | Bitte angeben |  |  | I
B.11.2.18 | - Drehmoment | Bitte angeben |  | Nm | I
B.11.2.19 | - Drehzahl | Bitte angeben |  | U/Min | I
B.11.2.20 | - Lautstärke bei Volllast | Bitte angeben |  | dB | I
B.11.2.21 | - Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen des Handschalters vorhanden | ja/nein |  |  | I
B.11.2.22 | - Stufenlose Regulierung der Drehzahl durch den Operateur möglich | ja/nein |  |  | I
B.11.2.23 | - automtische anpassung der Einstellungen anhand des Handstückes | ja/nein |  |  | I
B.11.2.24 | - Mono- und bipolare Funktion möglich | ja/nein |  |  | I
C | Aufbereitung
C.1 | Aufbereitung der verwendeten Optiken
C.1.1 | alkalische Aufbereitung in einem RDG möglich | ja |  |  | K.O.
C.1.2 | Bitte geben Sie den pH-Wert für die alkalische Aufbereitung an | Bitte angeben |  | pH | I
C.1.3 | Spezielles Zubehör (z.B. Bürsten, etc.) für die Vorreinigung notwendig | ja/nein |  |  | I
C.1.4 | wenn ja, bitte Kaufpreis und Verpackungseinheit des Zubehörs angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
C.1.5 | Aufbereitung im fraktioniertem Dampfsterilisationsverfahren bis 134°C möglich | ja |  |  | K.O.
C.1.6 | Aufbereitung im Niedertemperaturverfahren (z.B. Plasma) möglich | ja/nein |  |  | I
C.1.7 | andere Sterilisationsverfahren möglich | ja/nein |  |  | I
C.1.8 | Spezielle Lagerungssysteme vorhanden | ja/nein |  |  | I
C.1.9 | wenn ja, bitte Lagerungssystem und Kaufpreis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
C.1.10 | alternative/weitere Möglichkeit der Aufbereitung | Bitte angeben |  |  | I
C.1.11 | Kosten für die alternative/weitere Möglichkeit der Aufbereitung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
C.1.12 | Der angebotene Kamerakopf ist durch Dampfsterilisationsverfahren aufbereitbar | Ja |  |  | B | 1
C.1.13 | Aufbereitungs- und Lagerungstrays vorhanden | Ja |  |  | K.O.
C.1.14 | Aufbereitungs- und Lagerungstrays | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I
C.2 | Aufbereitung des verwendeten Videoendoskop (falls vorhanden)
C.2.1 | Sterilüberzug oder maschinelle Aufbereitung | Bitte angeben |  |  | I
C.2.2 | bei maschineller Aufbereitung sind nachfolgende Punkte zu beachten | Information |  |  | I
C.2.3 | alkalische Aufbereitung in einem RDG möglich | ja/nein |  |  | I
C.2.4 | Bitte geben Sie den pH-Wert für die alkalische Aufbereitung an | Bitte angeben |  | pH | I
C.2.5 | Spezielles Zubehör (z.B. Bürsten, etc.) für die Vorreinigung notwendig | ja/nein |  |  | I
C.2.6 | wenn ja, bitte Kaufpreis und Verpackungseinheit des Zubehörs angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
C.2.7 | Aufbereitung im fraktioniertem Dampfsterilisationsverfahren bis 134°C möglich | ja/nein |  |  | I
C.2.8 | Aufbereitung im Niedertemperaturverfahren (z.B. Plasma) möglich | ja/nein |  |  | I
C.2.9 | andere Sterilisationsverfahren möglich | ja/nein |  |  | I
C.2.10 | Arbeiten mit einer Sterilüberzug möglich | ja/nein |  |  | I
C.2.11 | Spezielle Lagerungssysteme vorhanden | ja/nein |  |  | I
C.2.12 | wenn ja, bitte Lagerungssystem und Kaufpreis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
C.2.13 | alternative/weitere Möglichkeit der Aufbereitung | Bitte angeben |  |  | I
C.2.14 | Kosten für die alternative/weitere Möglichkeit der Aufbereitung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
C.2.15 | Aufbereitungs- und Lagerungstrays vorhanden | Ja/Nein |  |  | I
C.2.16 | Aufbereitungs- und Lagerungstrays | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I
C.4 | Aufbereitung der beim Shaver verwendeten Handstücke
C.4.1 | alkalische Aufbereitung in einem RDG möglich | ja |  |  | I
C.4.2 | Bitte geben Sie den pH-Wert für die alkalische Aufbereitung an | Bitte angeben |  | pH | I
C.4.3 | Spezielles Zubehör (z.B. Bürsten, etc.) für die Vorreinigung notwendig | ja/nein |  |  | I
C.4.4 | wenn ja, bitte Kaufpreis und Verpackungseinheit des Zubehörs angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
C.4.5 | Aufbereitung im fraktioniertem Dampfsterilisationsverfahren bis 134°C möglich | ja/nein |  |  | I
C.4.6 | Aufbereitung im Niedertemperaturverfahren (z.B. Plasma) möglich | ja/nein |  |  | I
C.4.7 | andere Sterilisationsverfahren möglich | ja/nein |  |  | I
C.4.8 | Spezielle Lagerungssysteme notwendig | ja/nein |  |  | I
C.4.9 | wenn ja, bitte Lagerungssystem und Kaufpreis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
C.4.10 | alternative/weitere Möglichkeit der Aufbereitung | Bitte angeben |  |  | I
C.4.11 | Kosten für die alternative/weitere Möglichkeit der Aufbereitung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
D.4 | Kompatibilität
D.4.1 | Alle hier abgefragten Komponenten können auf den Gerätewagen miteinander betrieben werden. | ja |  |  | K.O.
D.4.2 | Die Okkularaufnahme des Kamerasystems ist für Optiken gemäß DIN 58105 geeignet | Ja |  |  | K.O.
D.4.3 | Nennen Sie bitte mit welchen Kaltlichtkabel (Hersteller) sie arbeiten können? | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.4 | Sind für alle oben genannten Kaltlichkabel adapter lieferbar | Ja |  |  | K.O.
D.4 | Optiken gemäß DIN-58105
D.4.1 | Arthoskopieoptiken
D.4.2 | Optik mit Blickrichtung 0° verfügbar | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.4.3 | Optik mit Blickrichtung 30° verfügbar | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.4.4 | Optik mit Blickrichtung 70° verfügbar | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.4.5 | weitere Winkel verfügbar | Bitte angeben |  |  | I
D.4.6 | Sichtfeld | Bitte angeben |  |  | I
D.4.7 | Arbeitslänge | Bitte angeben |  |  | I
D.4.8 | Durchmesser | Bitte angeben |  |  | I
D.4.9 | Arthroskopieoptik mit anderem Durchmesser vorhanden | Bitte angeben |  |  | I
D.4.10 | passender Schaft/Trokarhülse | Bitte angeben |  |  | I
D.4.11 | sind die Optiken für ein 4k Bild geeignet | ja/nein |  |  | I
D.4.12 | Lapraskopieoptiken
D.4.13 | Optik mit Blickrichtung 0° verfügbar | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.4.14 | Optik mit Blickrichtung 30° verfügbar | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.4.15 | weitere Winkel verfügbar | Bitte angeben |  |  | I
D.4.16 | Sichtfeld | Bitte angeben |  |  | I
D.4.17 | Arbeitslänge | Bitte angeben |  |  | I
D.4.18 | Durchmesser | Bitte angeben |  |  | I
D.4.19 | Lapraskopie-Optik mit anderem Durchmesser vorhanden | Bitte angeben |  |  | I
D.4.20 | passender Schaft/Trokarhülse | Bitte angeben |  |  | I
D.4.21 | sind die Optiken für ein 4k Bild geeignet | ja/nein |  |  | I
D.4.22 | Nahinfrarot Optiken
D.4.23 | Optik mit Blickrichtung 0° verfügbar | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.4.24 | Optik mit Blickrichtung 30° verfügbar | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.4.25 | weitere Winkel verfügbar | Bitte angeben |  |  | I
D.4.26 | Sichtfeld | Bitte angeben |  |  | I
D.4.27 | Arbeitslänge | Bitte angeben |  |  | I
D.4.28 | Durchmesser | Bitte angeben |  |  | I
D.4.29 | Nahinfrarot-Optik mit anderem Durchmesser vorhanden | Bitte angeben |  |  | I
D.4.30 | passender Schaft/Trokarhülse | Bitte angeben |  |  | I
D.4.31 | sind die Optiken für ein 4k Bild geeignet | ja/nein |  |  | I
D.4.32 | Sonstige Optiken für die unten stehenden Bereiche vorhanden
D.4.33 | Arthroskopie | ja/nein |  |  | I
D.4.34 | Arthroskopieoptik | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.35 | Laparaskopie | ja/nein |  |  | I
D.4.36 | Laparaskopieoptik | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.37 | Historoskopie | ja/nein |  |  | I
D.4.38 | Historoskopieoptik | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.39 | Cystoskope | Bitte angeben |  |  | I
D.4.40 | Cystoskopieoptik | Bitte angeben |  |  | I
D.4.41 | Urologie | ja/nein |  |  | I
D.4.42 | Urologieoptik | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.43 | Proktologie | ja/nein |  |  | I
D.4.44 | Proktologie | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.45 | Thoraxchirurgie | ja/nein |  |  | I
D.4.46 | Optik für die Thoraxcirurgie | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.47 | HNO | ja/nein |  |  | I
D.4.48 | HNO-Optik | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.49 | Gefäßchirurgie | ja/nein |  |  | I
D.4.50 | Optik für die Gefäßchirurgie | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.51 | Neurochirurgie | ja/nein |  |  | I
D.4.52 | Optik für die Neurochirurgie | Bitte beschreiben |  |  | I
D.4.53 | Herzchirurgie | ja/nein |  |  | I
D.4.54 | Optik für die Herzchirurgie | Bitte beschreiben |  |  | I
D.5.1 | Lichtleitkabel
D.5.1.1 | Lichtleitkabel | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.5.1.2 | Lichtleitkabel ICG | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.5.1.3 | Lichtleitkabel PDD | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  |  | I |  |  | 0
D.5.1.4 | Welche Längen sind verfügbar | Bitte beschreiben |  |  | I
E | Service für das angebotene System inkl. Zubehör ohne Optionen
E.1 | Allgemeines
E.1.1 | Anzahl der vorgeschriebene zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen, STK, etc.) | Bitte beschreiben |  |  | I
E.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung) | ja/nein |  |  | I
E.1.3 | Externer Zugriff auf das System (Remote Zugriff für den Hersteller Service) | ja/nein |  |  | I
E.1.4 | Kostenneutrale Softwareupdates (Sicherheitsupdates) | ja |  |  | B | 1
E.1.5 | Erreichbarkeit der kostenlosen deutschsprachigen Servicestellen und Servicemitarbeitern. (Tage und Uhrzeiten) | Bitte angeben |  | Stunden | I
E.1.6 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker | Bitte angeben |  | Stunden | B min | 3
E.1.7 | Zur Verfügung Stellung aller erforderlichen Ersatz-, Verschleiß- und Zubehörteile sowie für den einwandfreien Gerätebetrieb erforderlichen Verbrauchsmaterialien (z.B. Xenon-Lampen). | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte angeben ja/nein |  |  | I |  |  | 0
E.1.8 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | max. 2 Arbeitstage |  | Tage | B | 2
E.1.9 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme der Geräte | mind. 5 Jahre |  | Jahre | K.O.
E.1.10 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme der Geräte | mind. 7 Jahre |  |  | B | 2
E.1.11 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme der Geräte | mind. 10 Jahre |  |  | B | 2
E.2 | Ohne Wartungsvertrag
E.2.1 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 16 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
E.2.2 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/System | I |  |  | 0
E.2.3 | Wartungskonzepte (Beschreibungen mit Musterverträge) | ja, bitte als Anlage 1 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
E.2.4 | Sicherheitskonzepte (z.B. Virenschutz). Bitte beschreiben falls nötig/vorhanden | Bitte beschreiben |  |  | I
E.2.5 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (ohne Wartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
A.2.3. | Betriebswartungsvertrag
A.2.3.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) |  |  |  | K.O.
A.2.3.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | € | I
A.2.3.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I
A.2.3.4 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | € | I
A.2.3.5 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | B | 1
A.2.3.6 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | B | 1
A.2.3.7 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | € | I
A.2.3.8 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | bitte angeben |  | % | K.O.
A.2.3.9 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.10 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.11 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.12 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.13 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.14 | Jahr 6 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.15 | Jahr 7 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.16 | Jahr 8 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.17 | Jahr 9 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.18 | Jahr 10 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A.2.3.19 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | € | I
E.3 | Vollwartungsvertrag
E.3.1 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen und Wartungen, z.B.: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometer - alle erforderlichen Wartungskits, Ersatzteile etc. - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (z.B. auch Leihgeräte, die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc.) | ja |  |  | K.O.
E.3.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 16 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I |  |  | 0
E.3.3 | Alle Inspektionen und (vorbeugende) Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
E.3.4 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
E.3.5 | Kostenlose Lieferung der Standard - Leihgeräte bei Beauftragung bis 12:00 Uhr (Werktags) innerhalb 24 Stunden | ja |  |  | B | 2
E.3.6 | Kostenlose Softwareupdates damit gewährleistet ist, immer auf dem aktuellen Entwicklungsstand (gerade in Bezug auf die künstliche Intelligenz) zu sein | ja/nein |  |  | I
E.3.7 | Zur Verfügung Stellung aller erforderlichen Ersatz-, Verschleiß- und Zubehörteile sowie für den einwandfreien Gerätebetrieb erforderlichen Verbrauchsmaterialien (z.B. Xenon-Lampen) | Ja |  |  | K.O.
E.3.8 | Ordnungsgemäße Dokumentation aller dokumentationspflichtigen Maßnahmen wie z.B. Sicherheitstechnische Kontrollen, DGUV V3 Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Teilerneuerungen nach den gesetzlichen Vorgaben und Übermittlung der Nachweise an die Medizintechnikabteilung des Auftraggebers | Ja |  |  | K.O.
E.3.9 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
E.3.10 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
E.3.11 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
E.3.12 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
E.3.13 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I |  |  | 0
E.3.15 | Vollwartungskosten über 5 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen), siehe Wertungsmatrix | Bitte Preis angeben |  | € | K.O. |  |  |  | 0
E.3.16 | Vollwartungskosten über 7 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen), siehe Wertungsmatrix | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
E.3.17 | Vollwartungskosten über 9 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen), siehe Wertungsmatrix | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I |  |  | 0
E.3.18 | Kündigungsfrist von maximal 3 Monaten bei vorzeitiger Außerbetriebnahme | ja |  |  | K.O.
F | Einarbeitung / Schulung
F.1 | Anwender
F.1.1 | Einarbeitung und Einweisung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mindestens 2 Arbeitstagen im ersten Jahr nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör | ja |  |  | K.O.
F.1.2 | Kostenfreie Nachschulung für Anwender an mindestens 1 Arbeitstag/Jahr | ja |  |  | K.O.
F.1.3 | Kostenfreie Intensivschulung für die AEMP vor Ort | ja |  |  | K.O.
F.1.4 | Kosten für zusätzliche Tage zur Nachschulungen von Anwendern | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Schulung | I |  |  | 0
F.1.5 | Konzept für die Aus/Fort/und Weiterbildung der Ärzte und des Pflegpersonals | ja, bitte als Anlage 2 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
F.1.6 | Nachschulung bei Hardware- und Software Updates vor Ort | Ja |  |  | B | 1
F.2 | Medizin- und Haustechniker
F.2.1 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker - Bitte beschreiben Sie Art und Umfang der Schulung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Person | I |  |  | 0
F.2.2 | Bitte beschreiben Sie welche Aufgaben nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden darf | Bitte angeben |  |  | I
F.2.3 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache (digital), wird nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | ja |  |  | I
F.2.4 | Preisliste mit gängigen Ersatz- und Zubehörteilen beifügen | ja, bitte als Anlage 3 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
H | Weitere Angaben
H.1 | Zahl der weltweit verkauften angebotenen Video Türme. Geräte (Prozessor, Lichtquelle, Kamerakopf, Dokumentationseinheit, Gerätewagen und Monitor) in den letzten 3 Jahren | Bitte angeben |  | Stück | I
H.2 | Zahl der europaweit verkauften angebotenen Geräte (Prozessor, Lichtquelle, Kamerakopf, Dokumentationseinheit, Gerätewagen und Monitor) in den letzten 3 Jahren | Bitte angeben |  | Stück | I
H.3 | Zahl der deutschlandweit verkauften angebotenen Geräte (Prozessor, Lichtquelle, Kamerakopf, Dokumentationseinheit, Gerätewagen und Monitor) in den letzten 3 Jahren | Bitte angeben |  | Stück | I
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "02_Wertungsmartrix_Stufe_2" |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 66

## Bieterangaben Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  |  |  | Ausschreibungsnummer:
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters
N.1 | Nachhaltigkeit
N.1.1 | die Produkte wurden mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Anteil mind. 80%) hergestellt. | ja |  |  | B | 4
N.1.2 | für die ausgeschriebenen Produkte wird die Angabe des Product Carbon Footprints vorbereitet | ja |  |  | B | 4
N.1.3 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält erneurbare Materialen aus zertifizierten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.4 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält recycelte Materialen aus zertifizerten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.5 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Wasserverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.6 | es gibt Maßnahmen um den Wasserverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.7 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Energieverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.8 | es gibt Maßnahmen um den Energieverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.9 | Die Produkte enthalten erneuerbare Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.10 | Die Produkte enthallten recycelte Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.11 | es wurde für die Produkte eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt | ja |  |  | B | 4
N.1.12 | für die ausgeschriebenen Produkte gibt es ein Recycling-Konzept, dass bereits in der Praxis erprobt wurde | ja |  |  | B | 4
E | Zertifikate- und Energiemanagement
E.1 | Zertifikate
E.2 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
E.4 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
E.6 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) | ja |  |  | B | 1
E.8 | Der Bieter/Hersteller weist global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit auf (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat) | ja |  |  | B | 1
E.10 | Der Bieter/Hersteller achtet nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck (z.B. SBTi Bestätigung) | ja |  |  | B | 1
E.11 | ESG-Rating Bericht vorhanden | ja |  |  | B | 1
E.12 | Energie
E.13 | Maximale Leistungsaufnahme der angebotenen Geräte (Kamera, Monitor, Lichtquelle, Prozessor und Dokumentationseinheit) bei einer Laparoskopischen Untersuchung | Bitte angeben und Nachweis beilegen |  |  | B min | 3
E.14 | Maximale Leistungsaufnahme der angebotenen Geräte (Kamera, Monitor, Lichtquelle, Prozessor und Dokumentationseinheit) im Stand-by | Bitte angeben und Nachweis beilegen |  | W/h | B min | 3
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise" bzw. "Wertungsmatrix Stufe 2" für die Wertung der Angebote in der 2. Stufe |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 60
Hinweis: Mit der Bestätigung eines Zuschlagskriteriums erklärt der Bieter verbindlich, dass das angegebene Kriterium für den angebotenen Produktbereich vollständig erfüllt wird. Für jedes bestätigte Kriterium ist ein entsprechender gültiger/aktueller Nachweis einzureichen, der die Erfüllung nachvollziehbar und prüfbar belegt. Der Nachweis kann direkt bei den jeweiligen Kriterien in der strukturierten Übersicht erbracht werden. Die Übersicht muss eindeutig den Bezug zu den bestätigten Kriterien herstellen und alle relevanten Informationen enthalten, die für die Wertung erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass ohne geeigneten Eigennachweis keine Punkte für das jeweilige Kriterium vergeben werden können.