## Teil_1_RDG
Leistungsverzeichnis Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)
* Kriterien: |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  |  | EU-AUS-010/2026
K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss
B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) |  |  | Bieter:
B max.: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. |  |  | Hersteller:
B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. |  |  | Typ:
I: Rein Informative Angabe, nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss |  |  | Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | Kriterium | max. zu erreichende Punkte | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Reinigungs- und Desinfektionsgerät für zur maschinellen Aufbereitung gemäß DIN EN ISO 15883, Teil 1-2 zur Reinigung, Desinfektion und Trocknung von Medizinprodukten in Einrichtungen des Gesundheitswesens, (inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Prozessvalidierung und Einweisung) | Grundpreis | 2 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Bei den angebotenen Maschinen/ Komponenten handelt es sich ausschließlich um Neuware | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) | ja |  |  | K.O.
A.0.3 | Alle angebotenen Komponenten sind kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden | ja |  |  | K.O.
A.0.4 | Der vorschriftsmäßige Anschluss an die bauseitig bereitgestellten Medienleitungen nach Bieterangaben ist durch den Bieter zu erbringen. | ja |  |  | K.O.
A.1 | Räumlichkeiten/Begehung - Angaben in der zweiten Stufe
A..1.1 | Der Bieter hat sich über die bestehenden Räumlichkeiten/Infrastruktur/Vernetzung für die Aufstellung der Geräte vor Angebotsabgabe zu informieren; eine kostenneutrale Vor-Ort-Begehung ist zwingend erforderlich (nach Terminabsprache mit der Abteilung). Falls die bestehenden Räumlichkeiten/Infrastruktur/Vernetzung für die Aufstellung der geplanten Geräte in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind, ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen und wenn nötig die Mehrkosten im LV einzupreisen. Die Durchführung Begehung wird durch einen Mitarbeiter der Abteilung schriftlich bestätigt . Eine Angebotszeichnung ist dem LV beizufügen | Ja |  |  | K.O.
A..1.2 | Mehrkosten aufgrund der erhaltenen Informationen nach der Begehung (Angaben erst in der 2. Stufe der Rahmenvereinbarung) | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A..1.3 | Erstellung eines Projektablaufplans inklusive Meilensteine und Zeitschiene, Festlegung der Zuständigkeiten in Zusammenarbeit mit Klinikmitarbeitern | Ja |  |  | K.O.
A..1.4 | Benennung eines zentralen Projektleiters und Bereitstellung eines Produktspezialisten (Gerätetechnik) zur Umsetzung des abgestimmten Gesamtprojekts | Ja |  |  | K.O.
A..1.5 | Mehrkosten Projektleiter. Bitte geben Sie in Spalte I an, wie hoch die Kosten für einen Projektleiter für 1 Tag sind. Bitte Tragen Sie zudem in Spalte H ein, wie sich die Kosten zusammensetzen (kostenfrei, Pauschale, €/Tag, €/Std.). (Die resultierende Gesamtsumme für mehrere Tage werden in Spalte J eingetragen (Angaben erst in der 2. Stufe) | Bitte angeben | 1 | €/Tag | I |  |  | 0
A..1.6 | Projektleiter PMP (Project Management Professional) zertifiziert | ja/nein |  |  | I
A..1.7 | Überwachung und Steuerung des Projekts, bei Bedarf darunter auch die Koordination von Fremdleistungen entsprechend des Projektablaufplans | ja/nein |  |  | I
A..1.8 | Übernahme des Berichtswesens und Erstellung von Protokollen im Zuge der Projektsitzungen | ja/nein |  |  | I
A..1.9 | Pläne inkl. Maßangaben und weitere technische Angaben in deutscher Sprache und im Dezimalsystem | ja |  |  | K.O.
A..1.10 | Für die Terminabsprache und Bestätigung der Begehung wird der Ansprechpartner in der zweiten Stufe bekannt gegeben | ja |  |  | I
A..1.11 | Der Bieter hat sich über die vorhandenen Eintransportmöglichkeiten der Anlage/Geräte vor der Angebotsabgabe zu informieren. Falls die vorhanden Eintransportwege in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind , ist dies dem Betreiber mitzuteilen aber entbindet den Bieter nicht von der Pflicht die Geräte den Eintransportwegen anzupassen | ja |  |  | K.O.
A..1.12 | Werden Altgeräte kostenlos demontiert/zurückgenommen | ja/nein |  |  | I
A..1.13 | Ggf. Mehrpreis für die Demontage und fachgerechte Entsorgung der Altgeräte angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A..1.14 | Ggf. Preisminderung für die Beschaffung durch die Rücknahme der Altgeräte | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A..1.15 | Entsorgt der Auftragnehmer die vorhandenen Altgeräte, erhält der Auftraggeber einen Entsorgungsnachweis | ja |  |  | K.O.
A.2 | Technische Ausführung - Grundsystem
A.2.1 | Reinigungs- und Desinfektionsgerät, für das thermische Verfahren zur Wiederaufbereitung von Medizienprodukten die im klinischen Betrieb zur Anwendung kommen (z.B. chirurgische Instrumente, deren Zubehör, starre Optiken, etc.) in der AEMP | ja |  |  | K.O.
A.2.2 | Das Gerät ist zur Steuerung der Verfahrensabläufe und Gerätefunktionen mit einer elektronischen Mikroprozessorsteuerung ausgestattet zusätzlich mit einer Supervisor Steuerung und unabhängigen Messmitteln | ja |  |  | K.O.
A.2.3 | Einkammer-Durchreiche RDG mit Schall- und Wärmeisolierung | ja |  |  | K.O.
A.2.4 | Elektrisch beheizt | ja |  |  | K.O.
A.2.5 | Dampfbeheizte Variante erhältlich | ja/nein |  |  | I
A.2.6 | Weitere Alternativen vorhanden, wenn ja bitte benennen | ja/nein |  |  | I
A.2.7 | Geräteverkleidung komplett aus Chromnickelstahl | ja |  |  | K.O.
A.2.8 | Service-/Wartungsöffnung vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.2.9 | Mindestkapazität Spülkammer 15 DIN 1/1 Siebe (250x485x70) | ≥ 15 |  | Siebschalen | K.O.
A.2.10 | Nutzungsvolumen der Spülkammer | Bitte angeben |  | Liter | I
A.2.11 | Komplette Ausführung der Kammer in Edelstahl, poliert | ja |  |  | K.O.
A.2.12 | Durchreichemaschine mit elektromotorisch betriebenen, gegenseitig verriegelten, Glashubtüren zur Trennung von reiner und unreiner Seite | ja |  |  | K.O.
A.2.13 | Display Anzeige in deutscher Sprache | ja |  |  | K.O.
A.2.14 | Statusanzeige (z.B. über Display ) auf reiner und unreiner Seite | ja/nein |  |  | I
A.2.15 | Wie viele und welche Sprachen können maximal angezeigt werden | Bitte angeben |  |  | I
A.2.16 | Automatische Wagen-Identifikation für die Auswahl des dazugehörigen Programms | ja |  |  | K.O.
A.2.17 | Wie erfolgt die Wagen Erkennung (z.B. RFID, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.18 | Barcodescanner am Gerät (Gerätefront) | ja/nein |  |  | I
A.2.19 | Integrierter Drucker | ja/nein |  |  | I
A.2.20 | Leitfähigkeits-/Leitwertüberwachung bereits integriert | ja |  |  | K.O.
A.2.21 | Mehrpreis für Leitfähigkeits-/Leitwertüberwachung (Angabe für spätere Konfigurationen) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.22 | Trockensensor integriert | ja |  |  | B | 1
A.2.23 | Mehrpreis für Trockensensor (Angabe für spätere Konfigurationen) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.24 | Hauptschalter zur Trennung des Gerätes vom Elektronetz | ja |  |  | K.O.
A.2.25 | Not-Aus-Schalter (beidseitig) | ja |  |  | K.O.
A.2.26 | Probeentnahmehahn vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.2.27 | Wie viele VE-Tanksysteme sind vorhanden:
A.2.28 | 0 Tanks vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.2.29 | 1 Tank vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.2.30 | 2 Tanks vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.2.31 | Bitte beschreiben Sie die Funktion der Tanks | Bitte angeben |  |  | I
A.3 | Technische Angaben
A.3.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.3.2 | Modell | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.3.3 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.3.4 | Außenmaße:
A.3.5 | Gesamthöhe | Bitte angeben |  | mm | K.O.
A.3.6 | Gesamtbreite | Bitte angeben |  | mm | K.O.
A.3.7 | Gesamttiefe | Bitte angeben |  | mm | K.O.
A.3.8 | Gewicht | Bitte angeben |  | kg | K.O.
A.3.9 | Maximale Bodenbelastung | Bitte angeben |  | kN | K.O.
A.3.10 | Notwendige Einbringöffnung im unzerlegten Zustand (Höhe mm x Breite mm x Schwenkbereich mm) | Bitte angeben |  | mm | I
A.3.11 | Notwendige Einbringöffnung im zerlegten Zustand (Höhe mm x Breite mm x Schwenkbereich mm) | Bitte angeben |  | mm | I
A.3.12 | Mehrpreis für zerlegten Eintransport | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
A.3.13 | Zulässige Raumtemperatur für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.3.14 | Zulässige relative Luftfeuchte für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | rel.-% | I
A.3.15 | Das Gerät ist mit einer integrierten Wanne ausgestattet | ja/nein |  |  | I
A.3.16 | Das Gerät wird in einer Bodenwanne aufgestellt (einschließlich Sockelblende) | ja/nein |  |  | I
A.3.17 | Erforderliche Anpassungen der Wanne werden vor Ort ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.3.18 | Die Oberflächen sind matt ( z.B. geschliffen oder gebürstet) | ja |  |  | K.O.
A.3.19 | Die Fronverkleidung ist abnehmbar | ja |  |  | K.O.
A.3.20 | Die Front ist als Türkonstruktion ausgeführt und lässt sich für z.B. Wartungsarbeiten aufklappen | ja |  |  | B | 1
A.3.21 | Die Front ist als Türkonstruktion ausgeführt und lässt sich für z.B. Wartungsarbeiten ausziehen | ja/nein |  |  | I
A.3.22 | Die Fronverkleidung ist durch ein Schloss abschließbar | ja/nein |  |  | I
A.3.23 | Die Wartung/der Zugang zu allen wartungsrelevanten Bauteilen, muss ausschließlich über die Gerätefront möglich sein | ja |  |  | K.O.
A.4 | Vollentsaltztes Wasser (VE-Wasser) -Vorheiztank
A.4.1 | Zur Vorheizung des VE-Wassers für den letzten Spülgang und zur daraus resultierenden Chargenzeiteinsparung kann ein entsprechend groß dimensionierter VE-Wasser-Vorheiztank in das Gerät eingebaut werden | ja/nein |  |  | I
A.4.2 | Wenn ja, bitte Mehrpreis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.4.3 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.4.4 | Modell | Bitte angeben |  |  | I
A.4.5 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
A.4.6 | VE-Wasser-Vorheiztank elektrisch beheizt | ja/nein |  |  | I
A.4.7 | Arbeitsvolumen des VE-Wasser-Vorheiztanks | Bitte angeben |  | Liter | I
A.4.8 | Chargenzeitverkürzung durch Vorheiztank pro Charge | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.5 | Wasserwiederverwendungstanksystem
A.5.1 | Es kann eine Einrichtung vorgesehen werden, welche durch die Wiederverwendung des VE-Wassers des letzten Spülgangs für den Zwischenspülschritt in der darauffolgenden Charge die Einsparung von VE-Wasser und Nutzung der darin gespeicherten Wärmeenergie ermöglicht | ja/nein |  |  | I
A.5.2 | Wenn ja, bitte Mehrpreis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.5.3 | Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.5.4 | Modell | Bitte angeben |  |  | I
A.5.5 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | I
A.5.6 | Angebotenes Wasser-Einsparungsvolumen | Bitte angeben |  | Liter | I
A.5.7 | Energieeinsparung durch Nutzung des vorgeheizten Wassers | Bitte angeben |  | KW | I
A.6 | Waschkammer:
A.6.1 | Kammerinnenabmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | Bitte angeben |  | mm x mm x mm | K.O.
A.6.2 | Netto Waschkammerkapazität | Bitte angeben |  | Liter | K.O.
A.6.3 | Brutto Waschkammerkapazität | Bitte angeben |  | Liter | K.O.
A.6.4 | Einfahrhöhe in die Kammer (Unterkannte Beschickungswagen) ≤ 850 mm | ja/nein |  | mm | I
A.6.5 | Vorgesehene Kammereinfahrhöhe (Unterkannte Beschickungswagen) | Bitte angeben |  | mm | I
A.6.6 | In der Spülkammer sind keine sichtbaren Schweißnähte vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.6.7 | Die Spülkammer ist leicht zu reinigen (Es sind keine schwer zu reinigenden Fugen, Hohlräume, Ecken, etc. vorhanden) | ja |  |  | K.O.
A.6.8 | Die Wasserführenden Teile im Inneren der Maschine müssen so konstruiert sein, dass das Wasser abfließen kann und es keine Totstrecken gibt, in denen sich das Wasser ansammeln und verbleiben kann | ja |  |  | K.O.
A.6.9 | Die Spülkammer ist mit einer geeigneten Beleuchtung z.B.(LED, SMD, etc.) außerhalb des Nassbereiches ausgestattet, so dass der Kammerinnenraum optisch gut von außen beobachtet werden kann | ja |  |  | B | 1
A.6.10 | Der aktuelle Betriebszustand kann durch unterschiedliche Farben angezeigt werden | ja |  |  | B | 1
A.6.11 | Herausnehmbares Grobsieb | Bitte angeben |  |  | I
A.6.12 | Feinsieb vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.6.13 | Feinsieb herausnehmbar | ja |  |  | K.O.
A.6.14 | Maschenweite des Feinsiebes (z.B. ≤ 0,5 mm) | Bitte angeben |  | mm | K.O.
A.6.15 | Siebreinigung ohne Werkzeug möglich | ja |  |  | K.O.
A.6.16 | Es sind automatische Kammerreinigungsprogramme integriert | ja/nein |  |  | I
A.6.17 | Im oberen und unteren Bereich (Kammerdecke und Kammerboden) sind fest eingebaute Düsendreharme , die über einen dicht eingeschweißten Kammerstutzen mit den entsprechenden Medien versorgt werden. | ja |  |  | K.O.
A.6.18 | Wie ist der Wasserzulauf zur Spülkammer angebracht. seitlich oder in der Kammerdecke | Bitte angeben |  |  | I
A.6.19 | Rollenkonstruktion oder Führungsschienen für den Beschickungswagen eingebaut | ja |  |  | K.O.
A.6.20 | Ankoppelbare Medienanschlussstutzen für die unterschiedlichen Beschickungswägen | ja |  |  | K.O.
A.6.21 | Anzahl der Anschlussstutzen zur Medienverteilung im Beschickungswagen | Bitte angeben |  |  | I
A.6.22 | Chargenüberwachung integriert | ja |  |  | K.O.
A.7 | Wanne mit Sockelblende
A.7.1 | Gerätewanne aus Edelstahl ca. 100 mm hoch, mit Sockelblende und Ablaufstutzen, komplett aus Edelstahl gefertigt, zur Montage auf fertigem Fußboden oder Bodenestrich | ja |  |  | K.O.
A.7.2 | Die Wanne ist allseits geschlossen und verschweißt | ja |  |  | K.O.
A.7.3 | Das Hülsenrohr für Festanschluss des Maschinenablaufs ist fest eingeschweißt | ja |  |  | K.O.
A.7.4 | Anzahl der notwendigen Kernbohrungen pro Einzel aufstellbaren Maschine/Maschinengruppe | Bitte angeben |  |  | B min | 2
A.7.5 | Durchmesser der notwendigen Kernbohrungen | Bitte angeben |  | DN | I
A.7.6 | Notwendige Detailzeichnungen für die Kernbohrung sind beizulegen | ja |  |  | K.O.
A.8 | Verrohrung
A.8.1 | Die Verrohrung ist servicefreundlich und übersichtlich angeordnet (Tri-Clamp) | ja |  |  | B | 1
A.8.2 | Für das Kalt- und VE-Wasser sind selbstschließende Magnetventile vorzusehen | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.8.3 | Wird die Maschine abgeschaltet, schließen die Ventile selbstständig und trennen so die Maschine von der bauseitigen Kaltwasser- und VE-Wasser-Versorgung | ja/nein |  |  | I
A.8.4 | Im Fehlerfall, schließen die Ventile selbstständig und trennen so die Maschine von der bauseitigen Kaltwasser- und VE-Wasser-Versorgung | ja/nein |  |  | I
A.8.5 | Ablaufpumpe enthalten | ja |  |  | B | 1
A.8.6 | Falls nein, bitte Mehrpreis für die Ablaufpumpe angeben | Bitte Preis angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.9 | Kaltwasseranschluss
A.9.1 | Qualität (max. Wasserhärte) | Bitte angeben |  | °dH | K.O.
A.9.2 | Anschluss | Bitte angeben |  | DN | K.O.
A.9.3 | Druck (min. / max.) | Bitte angeben |  | bar | K.O.
A.9.4 | Spitzenbedarf | Bitte angeben |  | Liter/Minute | K.O.
A.10 | Demineralisiertes Wasser
A.10.1 | Qualität (max. Leitwert) | Bitte angeben |  | µS/cm | K.O.
A.10.2 | Anschluss | Bitte angeben |  | DN | K.O.
A.10.3 | Druck (min. / max.) | Bitte angeben |  | bar | K.O.
A.10.4 | Spitzenbedarf | Bitte angeben |  | Liter/Minute | K.O.
A.11 | Abwasser
A.11.1 | Anschluss Bodenanschluss | Bitte angeben |  | DN | K.O.
A.11.2 | Spitzenabgabe | Bitte angeben |  | Liter/Minute | K.O.
A.11.3 | Wasser aus der Schlußspülung für die Zwischenspülung verwendbar | ja |  |  | B | 1
A.11.4 | - kann bei Bedarf deaktiviert werden | ja/nein |  |  | I
A.11.5 | Die Reinheit des für die Desinfektionsstufe verwendeten Spülwassers muss der EN ISO 15883-1 entsprechen | ja |  |  | K.O.
A.11.6 | Abwasserwärmetauscher integriert | ja/nein |  |  | I
A.11.7 | Abwasserwärmetauscher kann eingebaut werden | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.12 | Elektroanschluss
A.12.1 | Spannung | Bitte angeben |  | V | K.O.
A.12.2 | Absicherung | Bitte angeben |  | A | K.O.
A.12.3 | Leistung | Bitte angeben |  | kW | K.O.
A.12.4 | Vorgesehene Heizleistung | Bitte angeben |  | kW | K.O.
A.12.5 | Maximale Leistungsaufnahme des angebotenen Gerätes während des Betriebs | Bitte angeben |  | kW | K.O.
A.13 | Trocknungssystem
A.13.1 | Integriertes Trocknungsgerät für die Innen- und Außentrocknung des Spülgutes | ja |  |  | K.O.
A.13.2 | Die Innentrocknung der Güter erfolgt durch Ausblasung der Trocknungsluft über die Andockstutzen der Beschickungswagen | ja |  |  | K.O.
A.13.3 | Die Außentrocknung erfolgt über eine zusätzlich und direkte Heißluftführung von außen auf die Güter | ja |  |  | K.O.
A.13.4 | Das gesamte Trocknungsaggregat ist ohne Kohlebürsten ausgestattet | ja |  |  | K.O.
A.13.5 | Leistung des Trocknungsgerätes | Bitte angeben |  | kW | I
A.13.6 | Einstellbare Trocknungstemperatur | Bitte angeben |  | °C | I
A.13.7 | Einstellbare Trocknungszeit | Bitte angeben |  | Minute | I
A.13.8 | Um ein Heraussaugen der Wärmeenergie aus der Kammer zu verhindern, ist eine Anschlusskonstruktion mit Fehlluftansaugung und Kondensatableitung zum Anschluss der bauseitigen Abluftleitung anzubieten. Die Ausstattung ist direkt auf die Anlage zu montieren | ja |  |  | K.O.
A.14 | Abluft
A.14.1 | Durchmesser der erforderlichen bauseitigen Abluftleitung | Bitte angeben |  | mm | I
A.14.2 | Abluft während des Betriebs einer Anlage einer Charge | Bitte angeben |  | m³/h | B min | 1
A.14.3 | Abluft bei Trocknung | Bitte angeben |  | m³/h | I
A.15 | HEPA Filter
A.15.1 | Die Frischluftansaugung erfolgt über einen leicht auswechselbaren HEPA-Schwebstofffiltereinsatz (H14) | ja |  |  | K.O.
A.15.2 | Filterwechselüberwachung vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.15.3 | Angesaugte Frischluft | Bitte angeben |  | mᶾ/h | I
A.15.4 | Klasse des angebotenen HEPA Luftfilters | Bitte angeben |  |  | I
A.15.5 | Art und Anzahl der vorhandenen, zu wechselnden Filter | Bitte angeben |  |  | I
A.15.6 | Empfohlene maximale Einsatzdauer der Filter | Bitte angeben |  |  | I
A.15.7 | Kosten für die Nachbeschaffung der o.g. Filter | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.15.8 | Filterkosten pro Jahr | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.16 | Isolation des Gerätes
A.16.1 | Für die Kammer und das komplette Verrohrungssystem (warme und kalte Medien) ist eine wirksame Wärme- und Schallisolation vorzusehen | ja |  |  | K.O.
A.16.2 | Zur Reduzierung der Schallemission ist die Geräteverkleidung auf der Rückseite vollständig mit Schallschutz versehen | ja/nein |  |  | I
A.16.3 | Dämmmaterial der Kammer | Bitte angeben |  |  | I
A.16.4 | Maximale Stärke der Kammerisolation | Bitte angeben |  | mm | I
A.16.5 | Dämmmaterial der Verrohrung | Bitte angeben |  |  | I
A.17 | Wärmeabgabe Normalbetrieb
A.17.1 | Unreine Seite | Bitte angeben |  | kW | I
A.17.2 | Reine Seite | Bitte angeben |  | kW | I
A.17.3 | Aggregateraum | Bitte angeben |  | kW | I
A.18 | Schalldruckpegel
A.18.1 | Schalldruckpegel im Normalprogramm (im Trockenschritt 1m von der Kammer) | Bitte angeben |  | db(a) | B min | 1
A.19 | Kammertüren
A.19.1 | Vollautomatische, elektrisch angetriebene, vertikale Schiebetürkonstruktion, mit vorgesehener Sicherheitseinrichtung gegen Einklemmungen. | ja |  |  | K.O.
A.19.2 | Verriegelung zur hermetischen Trennung zwischen dem unreinen und reinen Bereich der AEMP | ja |  |  | K.O.
A.19.3 | In beiden Schiebetüren sind mind. 600 x 600mm große Glasscheiben bzw. vollflächige Glasscheiben mit den vorgegeben Angaben verbaut | ja |  |  | K.O.
A.19.4 | Die Glasscheibe ist eine Isolierglasscheibe (zur besseren Isolation) | ja |  |  | B | 1
A.19.5 | Die Glasscheibe ist aus Sicherheitsglas | ja |  |  | K.O.
A.19.6 | Tropfenschutz bei geöffneter Tür vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.19.7 | Konzept des Türverschluss (z.B. aufblasbare Türdichtung) | Bitte angeben |  |  | I
A.19.8 | Zum Wechseln der Türdichtung, kann die Schiebetüre z.B. per Hand in die entsprechende Stellung verfahren werden | ja/nein |  |  | I
A.19.9 | Das Auswechseln der kammerumlaufende Türdichtung lässt sich durch geschultes Personal (z.B. Medizintechnik im Haus) ohne großen Aufwand umsetzten | ja |  |  | B | 2
A.19.10 | Dauer des Türdichtungswechsels und Weiterbetrieb des Gerätes nach einem Türdichtungswechsel | Bitte angeben |  | Minuten | B min | 1
A.20 | Spültechnik
A.20.1 | Mindestens zwei in der Kammer verbaute Spülarme | ja |  |  | K.O.
A.20.2 | In der Kammer sind Anschlüsse für die Direktankopplung der zusätzlichen Spülarme der unterschiedlichen Ladungsträger angeordnet über die der Ladungsträger mit eigenem Spülarmsystem mit Wasser versorgt wird und die Innentrocknung des Ladungsgutes erfolgt. | ja |  |  | K.O.
A.20.3 | Sämtliche Spülarme (in der Kammer und auf dem Ladungsträger) können in Bezug auf ihre korrekte Funktion kontinuierlich überwacht werden | ja/nein |  |  | I
A.20.4 | Die Spülarme/Düsen sind auf Grund der geforderten Routinekontrollen ohne Werkzeug abnehmbar | ja |  |  | K.O.
A.20.5 | Die wasserführenden Systeme des Spülsystems verfügen über eine Restentleerung | ja |  |  | K.O.
A.20.6 | Endkappen der Spülarme sind werkzeuglos demontierbar | ja |  |  | B | 1
A.21 | Dosiereinrichtung
A.21.1 | Für die Dosierung der notwendigen Chemie sind mindestens 2 Dosierpumpen mit einer hohen Dosiergenauigkeit zu verwenden. Sie müssen beständig gegenüber den für die Maschine zugelassenen Reinigungsmedien und Hilfsstoffen sein. Die Dosierung ist mengenproportional zum tatsächlichen Wasservolumen durchzuführen | ja |  |  | K.O.
A.21.2 | Für die vorgesehenen Dosierpumpen werden jeweils eine Sauglanze inklusive der dazugehörigen Verbindungsschläuche und Leerstandsmeldung angeboten. | ja |  |  | K.O.
A.21.3 | Verwendung von Schlauchquetschpumpen | ja/nein |  |  | I
A.21.4 | Verwendung von Membrandosierpumpen | ja/nein |  |  | I
A.21.5 | Das RDG ist auf einen Betrieb mit bis zu 4 Dosierpumpen nachrüstbar. | ja/nein |  |  | I
A.21.6 | Desinfektionsüberwachung | A0 ≥ 3000 |  |  | K.O.
A.21.7 | In der Anlage muss die Unterbringung von mind. 3 Stück 5 l - Gebinde oder Vorratsbehälter einer zentralen Förderdosieranlage möglich sein. | ja |  |  | K.O.
A.21.8 | Teleskopauszugsfach für Vorratsbehälter inkludiert | ja/nein |  |  | I
A.21.9 | Falls nein, Mehrpreis für Teleskopauszugsfach für Vorratsbehälter | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.21.10 | Vor Programmstart wird geprüft ob die Chemie (Reiniger, Neutralisator, Desinfektionsmittel) für den gewählten Prozess ausreicht. Ein Programmabbruch wegen zu wenig Chemie ist ausgeschlossen | ja |  |  | K.O.
A.21.11 | Der tatsächlich erreichte A0 Wert wird in der Chargendokumentation protokolliert. Musterchargenprotokoll bitte beifügen | Bitte als Anlage 1 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.21.12 | Anschluss an eine zentrale Förderdosieranlage mit Zwischenbehälter ist möglich | ja |  |  | K.O.
A.21.13 | Maximale mögliche Sauglänge in der Horizontalen | Bitte angeben |  | Meter | I
A.21.14 | Maximale mögliche Sauglänge in der Vertikalen | Bitte angeben |  | Meter | I
A.21.15 | Das RDG muss für eine Vielzahl der auf den deutschen Markt frei verfügbaren Prozesschemikalien für die maschinelle thermische Aufbereitung von Medizinprodukten geeignet und freigegeben sein. Eine erzwungene Kombination mit Prozesschemikalien des RDG-Herstellers oder eines Prozesschemikalienherstellers ist nicht gestattet. | ja |  |  | K.O.
A.21.16 | Die Verwendung von Prozesschemikalien verschiedenster Hersteller (mind. fünf) ist ohne Mehrkosten möglich. Bitte Hersteller oder Zusammensetzung/Anforderungen für alternativ zugelassene Prozesschemiekalien angeben. | Bitte als Anlage 2 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.21.17 | Die Verwendung von enzymatischen Reiniger ist geprüft und vom Hersteller freigegeben | ja |  |  | K.O.
A.21.18 | Die Verwendung von mildalkalischen Reiniger ist geprüft und vom Hersteller freigegeben | ja |  |  | K.O.
A.21.19 | Die Verwendung von hochalkalischen Reiniger ist geprüft und vom Hersteller freigegeben | ja |  |  | K.O.
A.21.20 | Die Verwendung von gering zu dosierenden Prozesschemiekalien (sog. Hoch- Konzentraten) ist geprüft und vom Hersteller freigegeben | ja |  |  | K.O.
A.22 | Programmsteuerung
A.22.1 | Für die Programmwahl und Bedienung der Anlage muss ein menügeführtes Eingabe- und Informationssystem, einschließlich Selbstdiagnose- und Sicherheitskontrollsystem, vorhanden sein | ja |  |  | K.O.
A.22.2 | Zur Steuerung der Verfahrensabläufe und der Gerätefunktion ist die Anlage mit einer elektronischen, frei programmierbaren Steuerung ausgestattet | ja |  |  | K.O.
A.22.3 | Die zwingend erforderlichen Programmparameter sind über Code- und Menüfunktionen geschützten Zugang einstellbar | ja |  |  | K.O.
A.22.4 | Fehlermeldungen als Klartextanzeige vorgesehen | ja |  |  | K.O.
A.22.5 | Abbruch des Aufbereitungszykluses bei Abweichung bzw. Fehlern | ja |  |  | K.O.
A.22.6 | Gemäß DIN EN 15883 sind getrennte Meßsysteme für die Verfahrenssteuerung und Dokumentation vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.22.7 | Der Temperaturverlauf und der Pumpendruck ist voneinander unabhängig messbar und zu dokumentieren | ja |  |  | K.O.
A.22.8 | Anzahl der Temperatursensoren | Bitte angeben |  |  | I
A.22.9 | Anzahl der Drucksensoren | Bitte angeben |  |  | I
A.22.10 | Ein automatischer Soll-Ist-Wert-Vergleich ist vorhanden (A0-Wert Anzeige) | ja |  |  | K.O.
A.22.11 | Leerlauf mit AO-Wert 3000 möglich | ja/nein |  |  | I
A.23 | Leitwertmessung
A.23.1 | Es ist wird ein unabhängiges Messsystem, mit vollautomatischer softwaretechnischer Auswertung und Vergleich mit voreingestellten Sollwerten gefordert. | ja |  |  | K.O.
A.23.2 | Bei zu hoher Leitfähigkeit am Ende der Spülphase kann das Wasser komplett entleert werden und je nach voreingestellten Parametern automatisch ein oder mehrere weitere Spülschritte durchgeführt werden | ja |  |  | B | 1
A.23.3 | Die maximale Anzahl der möglichen Spülungen kann steuerungstechnisch voreingestellt werden | ja/nein |  |  | I
A.24 | Bedienpanel
A.24.1 | Positionierung des Bedienpanels | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.24.2 | Mitarbeiter Identifikation durch z.B. Hauseigene RFID Karten integriert und im Lieferumfang enthalten | ja/nein |  |  | I
A.24.3 | Wenn, nein bitte Mehrpreis angeben | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.24.4 | Bedienung über farbigen Touch-Screen mit selbsterklärenden Symbolen | ja |  |  | K.O.
A.24.5 | Bildschirmgröße | ≥ 5,5 |  | Zoll | K.O.
A.24.6 | Programm und Anzeigemenü mit Chargeninformationen | ja |  |  | K.O.
A.24.7 | Klartextmeldungen in deutscher Sprache bei Störungen und Soll-Wert-Abweichungen | ja |  |  | K.O.
A.24.8 | Das Service-Menü ist passwortgeschützt | ja |  |  | K.O.
A.24.9 | Die Parameter Temperatur, Zeit, Wasservolumen, Dosiermenge und Medienart sind frei einstellbar (über Service Techniker) | ja |  |  | K.O.
A.24.10 | Der Touch-Screen-Bildschirm wechselt automatisch in die Darstellung der jeweiligen Programmphase | ja/nein |  |  | I
A.24.11 | Eine Umschaltung der Bedieneroberfläche mit Anzeige der aktuellen Restlaufzeit als Klartextanzeige des Programmablaufes muss möglich sein. | ja |  |  | K.O.
A.24.12 | Zifferngröße der angezeigten Restlaufzeit | Bitte angeben |  | mm | I
A.24.13 | Eine Umschaltung auf die graphische Anzeige/Darstellung des Chargenverlaufes ist möglich | ja/nein |  |  | I
A.24.14 | Am Ende der Charge werden auf dem Touch-Screen die zur Freigabe erforderlichen Parameter (A0-Wert, Temperatur, Pumpendruck, Dosiermenge Chemie, Wassermenge) mit Soll- und Ist-Werten angezeigt | ja |  |  | K.O.
A.24.15 | Auf der Entladeseite ist eine gut sichtbare Anzeige des aktuellen Betriebszustand der Anlage vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.24.16 | Display auf der Entladeseite zur Anzeige des aktuellen Betriebszustand der Anlage vorhanden | ja |  |  | B | 1
A.24.17 | Die Funktionszustände Betriebsbereitschaft und Programmende können separat angezeigt werden | ja |  |  | K.O.
A.24.18 | Mindestens folgende Funktionszustände müssen separat angezeigt werden können:
A.24.19 | „Betriebsbereit“ auf der Be- & Entladeseite | ja |  |  | K.O.
A.24.20 | „Programmende“ auf der Be- & Entladeseite | ja |  |  | K.O.
A.24.21 | „Störung“ auf der Be- & Entladeseite | ja |  |  | K.O.
A.24.22 | Anzeige der Restlaufzeit auf der Be- & Entladeseite | ja |  |  | K.O.
A.24.23 | Auf der Entladeseite befindet sich eine Touch Panel zur Türbewegung und Aktivierung eines Rückschleusungsprogramms für die Beschickungswagen | ja |  |  | B | 1
A.25 | Aufbereitung
A.25.1 | Normgerechte Reinigung und Desinfektion von:
A.25.2 | - chirurgischen, minimalinvasiven und mikrochirurgischen Instrumenten | ja |  |  | K.O.
A.25.3 | - Containern | ja |  |  | K.O.
A.25.4 | - Anästhesie Zubehör | ja |  |  | K.O.
A.25.5 | - OP-Schuhe | ja |  |  | K.O.
A.25.6 | - (Spezial-) Instrumente der Ophthalmologie | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.25.7 | - (Spezial-) Instrumente der Robotik | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.25.8 | - Dental chirurgische Instrumente | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.25.9 | - RKI/BGA-Programm | ja/nein |  |  | I
A.25.10 | Die oben geforderten Programme sind im Lieferumfang enthalten, und bei der Validierung (sofern nötig) zu berücksichtigen | ja |  |  | K.O.
A.25.11 | Dabei gilt folgendes:
A.25.12 | - chirurgische, minimalinvasive und mikrochirurgische Instrumenten, (Spezial-) Instrumente der Ophthalmologie, (Spezial-) Instrumente der Robotik mit A0-Wert 3000 | ja |  |  | K.O.
A.25.13 | - Container, Anästhesie Zubehör, Intensivpflege Zubehör A0-Wert 600 | ja |  |  | K.O.
A.25.14 | Bitte geben Sie für die aufgeführten Programme die Chargenzeit und den Wasserverbrauch an (ohne Tanks)
A.25.15 | - chirurgische Instrumente
A.25.16 | Zeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.25.17 | Wasserverbrauch:
A.25.18 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.19 | Vorreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.20 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.21 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.22 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.23 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.24 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.25.25 | - Container
A.25.26 | Zeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.25.27 | Wasserverbrauch:
A.25.28 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.29 | Vorreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.30 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.31 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.32 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.33 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.34 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.25.35 | - Anästhesie Zubehör
A.25.36 | Zeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.25.37 | Wasserverbrauch:
A.25.38 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.39 | Vorreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.40 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.41 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.42 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.43 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.44 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.25.45 | - Intensivpflege Zubehör
A.25.46 | Zeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.25.47 | Wasserverbrauch:
A.25.48 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.49 | Vorreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.50 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.51 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.52 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.53 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.54 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.25.55 | - (Spezial-) Instrumente der Ophthalmologie
A.25.56 | Zeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.25.57 | Wasserverbrauch:
A.25.58 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.59 | Vorreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.60 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.61 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.62 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.63 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.64 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.25.65 | - (Spezial-) Instrumente der Robotik
A.25.66 | Zeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.25.67 | Wasserverbrauch:
A.25.68 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.69 | Vorreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.70 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.71 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.72 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.73 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.74 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.25.75 | - OP-Schuhe
A.25.76 | Zeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.25.77 | Wasserverbrauch:
A.25.78 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.79 | Vorreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.80 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.81 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.82 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.83 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.25.84 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.25.85 | Aufbereitungsprogramme
A.25.86 | Nicht benötigte Programme dürfen nicht wählbar sein, müssen aber im „Hintergrund“ abgespeichert und aktivierbar bleiben | ja |  |  | K.O.
A.25.87 | Es kann zwischen A0-Wert 3000, A0-Wert 600 und A0 Wert 60 gewählt werden | ja |  |  | K.O.
A.25.88 | Wasserarten einstellbar | ja/nein |  |  | I
A.25.89 | Wassermengen einstellbar | ja/nein |  |  | I
A.25.90 | Thermische Desinfektion | ≥ 90° |  | °C | K.O.
A.25.91 | Anzahl der vordefinierten Programme | Bitte angeben |  | Stück | I
A.25.92 | Anzahl der frei programmierbaren Programme | Bitte angeben |  | Stück | I
A.25.93 | Anzahl der überwachten Parameter | Bitte angeben |  | Stück | I
A.25.94 | Alle Aufbereitungsschritte müssen als komplettes Programm laufen | ja |  |  | K.O.
A.25.95 | Abbruch des Aufbereitungszykluses bei Abweichung bzw. Fehlern | ja |  |  | K.O.
A.25.96 | Fehlermeldung in Klartextanzeige | ja |  |  | K.O.
A.25.97 | Fehler- und Störungsmeldungen können auf mobile Endgeräte (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) weitergeleitet werden | ja |  |  | K.O.
A.25.98 | Kosten für die die Fehler- und Störmeldungsweiterleitung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.25.99 | Sonderprogramme verfügbar | Bitte angeben |  |  | I
A.25.100 | Notwendigen Kontrollen/Service-Arbeiten können im System der RDG abgefragt und gespeichert werden (z.B. Routinekontrollen, Wartung/Inspektion, Kalibrierung/Justierung, etc.) | ja |  |  | B | 1
A.25.101 | Werden die notwendigen Kontrollen/Service-Arbeiten in unterschiedlichen Farben angezeigt | ja/nein |  |  | I
A.26 | Beladesystem
A.26.1 | Automatische Be- und Entladungseinrichtung über entsprechende vorgebaute Rampen ist möglich | ja/nein |  |  | I
A.26.2 | Wenn eine automatische Be- und Entladungseinrichtung über entsprechende vorgebaute Rampen möglich ist, geben Sie hierzu den Preis an | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 2 | € | I |  |  | 0
A.26.3 | Ein- und Austransport der Beschickungswagen mit elektrischer Transporthilfe möglich | ja |  |  | K.O.
A.26.4 | Der Beschickungswagen wird bei dieser Option vollautomatisch in die Waschkammer transportiert und dort positioniert | ja |  |  | K.O.
A.26.5 | Nach dem Waschvorgang wird der Beschickungswagen bei dieser Option vollautomatisch auf die Rampe transportiert | ja |  |  | K.O.
A.26.6 | Die Wagenerkennung erfolgt Automatisch und berührungslos, z.B. mittels RFID-Chip, Magnete, etc. | ja |  |  | K.O.
A.26.7 | Weitere z.B. manuelle Erkennung z.B. mittels Barcodescanner möglich | ja/nein |  |  | I
A.26.8 | - Bei manueller Wagenerkennung: Barcode-Lesegerät (oder Alternative) zur Wagenidentifitkation auf Be- und Entladeseite (Erfassung im Dokumentationssystem) | ja |  |  | K.O.
A.26.9 | - Bei manueller Wagenerkennung: Barcode-Lesegerät als Kabelscanner angeboten | ja/nein |  |  | I
A.26.10 | - Bei manueller Wagenerkennung: Barcode-Lesegerät als Funkscanner angeboten | ja/nein |  |  | I
A.26.11 | Bei jedem Wagen ist eine Programmeinstellung hinterlegt. Das Programm wird bei erfolgreicher Erkennung gestartet | ja |  |  | K.O.
A.26.12 | Alternatives Beladesystem vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.26.13 | Wenn ja, bitte Beschreiben und Preis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.27 | Dokumentation
A.27.1 | Das RDG erzeugt für jedes durchgeführte Programm (erfolgreich oder nicht erfolgreich) ein Datenprotokoll | ja |  |  | K.O.
A.27.2 | Daten können weitergeben werden (z.B. an einen Drucker) | ja |  |  | B | 1
A.27.3 | Daten können an ein softwarebasiertes Dokumentationssystem weitergegeben und weiterverwendet- bzw. -bearbeitet werden | ja |  |  | K.O.
A.27.4 | Kosten für die erforderliche Software und das Zubehör zur Datenweitergabe | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.27.5 | Bei Netzausfall können die Daten auf einem Speichermedium (z.B. über einen USB Stick) gesichert werden | ja |  |  | K.O.
A.28 | Schnittstellen
A.28.1 | Eine gegebenenfalls geräteseitige notwendige Hard- und Software für eine Datenübertragung via Ethernet-Schnittstelle („Schnittstellensoftware“) in ein externes, handelsübliches Chargendokumentationssystem ist einzukalkulieren | ja |  |  | K.O.
A.28.2 | Kosten für die benötigten Bieter Lizenzen für die zwei Angebotenen Geräte | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.28.3 | Kosten für die benötigten Bieter Lizenzen einmalig | ja/nein |  |  | I
A.28.4 | Wenn ja, bitte Kosten angeben | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.28.5 | Schnittstelle für die Datenübertragung an ein externes Chargendokumentationssystem | ja |  |  | K.O.
A.28.6 | Unterstützung von DHCP (dynamische IP-Adressenzuordnung ) | ja |  |  | K.O.
A.28.7 | Geräteinterner Chargenspeicher | ja |  |  | K.O.
A.28.8 | Ethernet-Anbindung (RJ 45) | ja |  |  | K.O.
A.28.9 | W- LAN | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.28.10 | Bluetooth | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.28.11 | USB-Anbindung vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.28.12 | USB-Steckerform (z.B. Typ-A, Typ-C, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.28.13 | USB-Version (z.B. USB 2.0, USB 3.0, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.28.14 | RS 232 | ja/nein |  |  | I
A.28.15 | Die geräteinterne Steuerung muss für eine Zeitsynchronisation mit einem externer Server über das Netzwerk ausgelegt sein. | ja |  |  | K.O.
A.28.16 | weitere Schnittstellen | Bitte angeben |  |  | I
A.29 | Chargenspeicher
A.29.1 | Geräteinterner Chargenspeicher zur Zwischenspeicherung der Programmabläufe | ja |  |  | K.O.
A.29.2 | Anzahl der speicherbaren Chargenabläufe | Bitte angeben |  |  | I
A.29.3 | Vorgesehenes Speichermedium | Bitte angeben |  |  | I
A.29.4 | Die abgespeicherten Programmdaten müssen über den eingebauten Touch-Screen-Bildschirm aufgerufen und angezeigt werden können | ja |  |  | K.O.
A.29.5 | Ein nachträglicher Ausdruck der Chargenabläufe ist ebenfalls möglich (externer Drucker) | ja |  |  | K.O.
A.30 | Validierung
A.30.1 | Validieren der Reinigungs- und Desinfektionsprozesse nach DIN EN ISO 15883 Teil 1 und Teil 2 unter Spezifikation der Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte. | ja |  |  | K.O.
A.30.2 | Installations-Qualifikation (IQ) | ja |  |  | K.O.
A.30.3 | Betriebs-Qualifikation (BQ) | ja |  |  | K.O.
A.30.4 | Leistungs-Qualifikation (LQ), | ja |  |  | K.O.
A.30.5 | Analyse Speisewasser nach Anhang B DIN EN 285 Tabelle B 1 | ja |  |  | K.O.
A.30.6 | Nachweis (Zertifikat) der Qualifikation des Validerer muss auf Verlangen vorgelegt werden können | ja |  |  | K.O.
A.30.7 | Alle durchzuführenden Prüfungen werden gemeinsam mit dem sachkundigen Personal des Betreibers vor Ort festgelegt | ja |  |  | K.O.
A.30.8 | Es werden alle angewendeten Instrumentengruppen, die als besonders kritisch gelten, geprüft | ja |  |  | K.O.
A.30.9 | Mindestens 3 Instrumente mit Realanschmutzung | ja |  |  | K.O.
A.30.10 | Prüfung der Desinfektionsleistung | ja |  |  | K.O.
A.30.11 | Prüfung der Trocknungsleistung | ja |  |  | K.O.
A.30.12 | Orientierende Messung von Prozesschemikalienrückständen | ja |  |  | K.O.
A.30.13 | Festlegung der notwendigen Routinekontrollen zusammen mit dem Verantwortlichen vor Ort | ja |  |  | K.O.
A.30.14 | Erstellen der Validierungsdokumentation gemäß Leitlinie in digitaler Form | ja |  |  | K.O.
A.30.15 | Der Validierungsbericht wird in Papierform und in digitaler Form übergeben | ja |  |  | K.O.
A.30.16 | Zusätzliche Beladungskonfiguration
A.30.17 | Prüfung eines zusätzlichen Programmes mit unterschiedlichen Prozesschemikalien und/oder unterschiedlichem Programmablauf im Zuge der Validierung. | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.30.18 | Prüfung der Reinigungsleistung (drei Chargen). | ja |  |  | K.O.
A.30.19 | Prüfung der Reinigungsleistung mit Prüfkörpern (Crileklemmen) und Echtanschmutzung. | ja |  |  | K.O.
A.30.20 | Prüfung der Desinfektionsleistung. | ja |  |  | K.O.
A.30.21 | Prüfung der Trocknungsleistung. | ja |  |  | K.O.
A.30.22 | Orientierende Messung von Prozesschemikalienrückständen | ja |  |  | K.O.
A.30.23 | Erstvalidierung des angebotenen Gerätes unter Einhaltung der entsprechenden rechtlichen Grundlagen (DIN EN ISO 15883) | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  |  | 0
A.31 | Kalibrierung/ Justierung der Sensoren
A.31.1 | Kalibrierung und Justierung der prozessrelevanten im Reinigungs- und Desinfektionsgerät eingebauten Sensoren und Messeinrichtungen mit speziellen Prüfmitteln inklusive. | ja |  |  | K.O.
A.31.2 | Messfühler für die Verfahrensregelung | ja |  |  | K.O.
A.31.3 | Messfühler für die Dokumentation | ja |  |  | K.O.
A.31.4 | Dosiertechnik | ja |  |  | K.O.
A.31.5 | Spüldruck | ja |  |  | K.O.
A.32 | Verbrauchswerte
A.32.1 | Wasserverbrauch bitte angeben:
A.32.2 | Wasserverbrauch VE-Wasser (ab dem Reinigungsschritt) | Bitte angeben |  | Liter | I
A.32.3 | Wasserverbrauch je Aufbereitungszyklus chirurg. Standartinstrumente bei voller Beladung | Bitte angeben |  | Liter | B min | 3
A.32.4 | Chemieverbrauch
A.32.5 | Verbrauch von Reiniger (Dr. Weigert neodisher MediClean forte) je Aufbereitungszyklus chirurg. Standardinstrumente bei voller Beladung | Bitte angeben |  | ml | B min | 3
A.32.6 | Energieverbrauch bitte angeben:
A.32.7 | Energieverbrauch (Strom) je Aufbereitungszyklus chirurg. Standartinstrumente bei voller Beladung ohne Wasserrecyclingsystem | Bitte angeben |  | kWh | K.O.
A.32.8 | Aufbereitungsdauer
A.32.9 | Dauer eines Aufbereitungszyklus bei voller Beladung mit chirurg. Standardinstrumenten | Bitte angeben |  | Minute | B min | 3
A.33 | Rücknahme
A.33.1 | Die Demontage und Rücknahme von Altgeräten durch den Bieter ist möglich | ja/nein |  |  | I
A.33.2 | Falls ja: Bitte geben Sie an welche Hersteller zurückgenommen werden können | Bitte angeben |  |  | I
A.33.3 | Falls ja: Werden die Geräte kostenlos zurückgenommen | ja/nein |  |  | I
A.33.4 | Ggf. Mehrpreis für die Entsorgung der Altgeräte angeben | Bitte angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.33.5 | Ggf. Preisminderung für die Beschaffung durch die Rücknahme der (verwendungsfähigen) Altgeräte | Bitte angeben |  | €/Stück (Altgerät) | I |  |  | 0
A.33.6 | Entsorgt der Auftragnehmer die vorhandenen Altgeräte, erhält der Auftraggeber einen Entsorgungsnachweis | ja |  |  | K.O.
B.1 | Zubehör
B.1.1 | Barcodescanner zur Erfassung der Siebe | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
B.1.2 | Modulares Aufbereitungs/Beladesystem erhältlich | ja/nein |  |  | I
B.1.3 | Wagen:
B.1.4 | Basiswagen mit 4 Ebenen (3 Ebenen für Siebschalen, 1 Ebene für MIC Instrumente) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 2 | € | I |  |  | 0
B.1.5 | Basiswagen mit einer Ebene zur Aufnahme von Einsätzen/Modulen | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 2 | € | I |  |  | 0
B.1.6 | Wie viele Module/Einsätze können ohne zusätzliche Schlauchverbindungen direkt an dem Basiswagen angeschlossen werden | Bitte angeben |  |  | I
B.1.7 | Einsatz/Modul zur Aufnahme von MIC-Instrumenten in liegender und stehender Anordnung auf kompletter Ebene | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 2 | € | I |  |  | 0
B.1.8 | Einsatz für 6 Stück DIN Container 150 x 300 x 600 mm und 6 Stück Containerdeckel | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 2 | € | I |  |  | 0
B.1.9 | Einsatz für 4 Stück DIN Container 300 x 300 x 600 mm und 6 Stück Containerdeckel | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 2 | € | I |  |  | 0
B.1.10 | Weitere Funktionalität erhältlich, bitte beschreiben ( z.B. Abnehmbare Endkappen an den Spülarmen, herausnehmbare Ebenen und werkzeuglose Demontage der Spülarme) | Bitte angeben |  |  | I
B.1.11 | Transfer Trolley:
B.1.12 | Transfer Trolley mit 4 feststellbaren Laufrollen min. Ø 100 mm, mit beiden Seiten andock- bzw. arretierbar am Gerät, Arbeitstisch, Durchreicheschleuse, Rollband | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 2 | € | I |  |  | 0
B.1.13 | Einfahrhöhe | Bitte angeben |  |  | I
B.1.14 | Maße H x B x T | Bitte angeben |  | mm | I
B.1.15 | Transfer Trolley waschbar | ja/nein |  |  | I
B.1.16 | Transfer Trolley höhenverstellbar | ja/nein |  |  | I
B.1.17 | Transfer Trolley kann elektrisch (Akku) angetrieben werden (z.B. Höhenverstellung) | ja/nein |  |  | I
B.1.18 | Wenn der Transfer Trolley elektrisch angetrieben (Akku) werden kann, bitte Preis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
B.1.19 | Transfer Trolley Akku herausnehmbar | ja/nein |  |  | I
B.1.20 | Auffangwanne/behälter vorhanden | ja/nein |  |  | I
C | Service für die angebotenen Systeme inkl. Zubehör ohne Optionen
C.1 | Allgemeines
C.1.1 | Anzahl der vorgeschriebene zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen, etc.) | Bitte angeben |  |  | K.O.
C.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung) | Bitte angeben |  |  | I
C.1.3 | Externer Zugriff auf das System (Remote Zugriff für den Hersteller Service) | ja/nein |  |  | I
C.1.4 | Kostenneutrale Softwareupdates (z.B. Sicherheitsupdates) | ja |  |  | B | 1
C.1.5 | Ggf. Preis für Softwareupdates | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.1.6 | Deutschlandweit wird gewährleistet, dass im Umkreis von 150 km von Akutkliniken mindestens 3 Servicetechniker für die angebotenen Systeme zuständig/zur Verfügung stehen | > 3 |  |  | B | 2
C.1.7 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | max. 2 Arbeitstage |  | Tage | K.O.
C.1.8 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme des Gerätes | ≥ 10 Jahre |  | Jahre | K.O.
C.2 | Ohne Wartungsvertrag
C.2.1 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.2.2 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro Gerät | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Gerät | I |  |  | 0
C.2.3 | Kosten für Validierung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Gerät | I |  |  | 0
C.2.4 | Wartungskonzepte (Beschreibungen mit Musterverträge) | Bitte als Anlage 3 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
C.2.5 | Sicherheitskonzepte (z.B. Virenschutz). Bitte beschreiben falls nötig/vorhanden | Bitte beschreiben |  |  | I
C.3 | Betriebswartungsvertrag
C.3.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung - evtl. anfallende Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. Gesondert berechnet werden können: alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) | ja |  |  | I
C.3.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall/außerhalb der Wartung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.3.3 | Rabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | Bitte angeben |  | % | I
C.3.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.3.5 | Kosten für Validierung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Gerät | I |  |  | 0
C.3.6 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
C.3.7 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | B | 2
C.3.8 | Betriebswartungskosten über 5 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.3.9 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.4 | Vollwartungsvertrag
C.4.1 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK, Validierungen, etc.) - die erforderliche Arbeitszeit (Werktags von 8-17 Uhr) - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometer - die erforderlichen Wartungskits/Ersatzteile, Verbrauchs und Verschleißteile, etc. - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - evtl. anfallende Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände die aufgrund unsachgemäßer Handhabung entstehen (grob fahrlässiges Verhalten) | ja |  |  | K.O.
C.4.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.4.3 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
C.4.4 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
C.4.5 | Rabatt auf Ersatzteilen - mit abgeschlossenen Vollwartungsvertrag (sollten die Leistungen z.B. auf Grund unsachgemäßer Handhabung nicht im Vollwartungsvertrag abgedeckt sein) | Bitte angeben |  | % | I
C.4.6 | Vollwartungskosten über 5 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.4.7 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung), siehe Wertungsmatrix | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  |  | 0
C.4.8 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung), siehe Wertungsmatrix ohne Validierung | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
D | Einweisung / Einarbeitung / Schulung
D.1 | Anwender
D.1.1 | Einarbeitung und Einweisung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör | ja |  |  | K.O.
D.1.2 | Kosten für zusätzliche Tage zur Nachschulungen von Anwendern | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Tag | I |  |  | 0
D.2 | Medizin- und Haustechniker
D.2.1 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker verfügbar - Bitte beschreiben Sie Art und Umfang der Schulung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Person | I |  |  | 0
D.2.2 | Die Schulung muss in verständlicher deutscher Sprache und in den Räumen das Auftraggebers stattfinden | ja |  |  | K.O.
D.2.3 | Bitte beschreiben Sie welche Aufgaben nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden darf | Bitte angeben |  |  | I
D.2.4 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache (digital), wird nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | ja |  |  | K.O.
D.2.5 | Preisliste mit gängigen Ersatz und Zubehörteilen beifügen | Bitte als Anlage 4 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
E | Umwelt- und Energiemanagement
E.1 | Zertifikate
E.2 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) | ja/nein |  |  | I
E.3 | Wenn der Bieter/Hersteller nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) zertifiziert ist, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 5 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.4 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) | ja/nein |  |  | I
E.5 | Wenn der Bieter/Hersteller nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) zertifiziert ist, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 6 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.6 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) | ja/nein |  |  | I
E.7 | Wenn der Bieter/Hersteller nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) zertifiziert ist, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 7 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.8 | Der Bieter/Hersteller weist global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit auf (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat) | ja/nein |  |  | I
E.9 | Wenn der Bieter/Hersteller global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit nachweisen kann (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat), bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen. | Bitte als Anlage 8 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.10 | Der Bieter/Hersteller achtet nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck (z.B. SBTi Bestätigung) | ja/nein |  |  | I
E.11 | Wenn der Bieter/Hersteller nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck achtet (z.B. SBTi Bestätigung), bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 9 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.12 | Der Bieter/Hersteller verwendet einen signifikanten Anteil an erneuerbaren Energien für die Produktion | ja/nein |  | % | I
E.13 | Wenn der Bieter/Hersteller einen signifikanten Anteil an erneuerbaren Energien für die Produktion verwendet, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 10 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.14 | ESG-Rating Bericht vorhanden | ja/nein |  |  | I
E.15 | Wenn der Bieter/Hersteller einen ESG-Rating Bericht vorliegen hat, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 11 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.16 | Energie
E.17 | Maximale Leistungsaufnahme des angebotenen Gerätes im Stand-by | Bitte angeben |  | W | B min | 1
E.18 | Konzepte
E.19 | Hat der Bieter ein Konzept zur Verbesserung / Stärkung der Nachhaltigkeit | Wenn ja, bitte als Anlage 12 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "02_Wertungsmartrix_Stufe_2" |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 43

## Teil_2_GRDG
Leistungsverzeichnis Großraum-Reinigungs- und Desinfektionsgerät (GRDG)
* Kriterien: |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  |  | EU-AUS-010/2026
K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss
B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) |  |  | Bieter:
B max.: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. |  |  | Hersteller:
B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. |  |  | Typ:
I: Rein Informative Angabe, nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss |  |  | Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | Kriterium | max. zu erreichende Punkte | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Großraum-Reinigungs- und Desinfektionsgerät für die maschinelle Aufbereitung gemäß DIN EN ISO 15883, Teil 1- 2 (inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Prozessvalidierung und Einweisung) | Grundpreis | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Bei den angebotenen Maschinen/ Komponenten handelt es sich ausschließlich um Neuware | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | Die angebotenen Produkte bzw. Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) | ja |  |  | K.O.
A.0.3 | Alle angebotenen Komponenten sind kompatibel und dürfen zusammen betrieben werden | ja |  |  | K.O.
A.0.4 | Der vorschriftsmäßige Anschluss an die bauseitig bereitgestellten Medienleitungen nach Bieterangaben ist durch den Bieter zu erbringen. | ja |  |  | K.O.
A.1 | Räumlichkeiten/Begehung - Angaben in der zweiten Stufe
A..1.1 | Der Bieter hat sich über die bestehenden Räumlichkeiten/Infrastruktur/Vernetzung für die Aufstellung der Geräte vor Angebotsabgabe zu informieren; eine kostenneutrale Vor-Ort-Begehung ist zwingend erforderlich (nach Terminabsprache mit der Abteilung). Falls die bestehenden Räumlichkeiten/Infrastruktur/Vernetzung für die Aufstellung der geplanten Geräte in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind, ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen und wenn nötig die Mehrkosten im LV einzupreisen. Die Durchführung Begehung wird durch einen Mitarbeiter der Abteilung schriftlich bestätigt . Eine Angebotszeichnung ist dem LV beizufügen | ja |  |  | K.O.
A..1.2 | Mehrkosten aufgrund der erhaltenen Informationen nach der Begehung (Angaben erst in der 2. Stufe der Rahmenvereinbarung) | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A..1.3 | Erstellung eines Projektablaufplans inklusive Meilensteine und Zeitschiene, Festlegung der Zuständigkeiten in Zusammenarbeit mit Klinikmitarbeitern | ja |  |  | K.O.
A..1.4 | Benennung eines zentralen Projektleiters und Bereitstellung eines Produktspezialisten (Gerätetechnik) zur Umsetzung des abgestimmten Gesamtprojekts | ja |  |  | K.O.
A..1.5 | Mehrkosten Projektleiter. Bitte geben Sie in Spalte I an, wie hoch die Kosten für einen Projektleiter für 1 Tag sind. Bitte Tragen Sie zudem in Spalte H ein, wie sich die Kosten zusammensetzen (kostenfrei, Pauschale, €/Tag, €/Std.). (Die resultierende Gesamtsumme für mehrere Tage werden in Spalte J eingetragen (Angaben erst in der 2. Stufe) | Bitte angeben | 1 | €/Tag | I |  |  | 0
A..1.6 | Projektleiter PMP (Project Management Professional) zertifiziert | ja/nein |  |  | I
A..1.7 | Überwachung und Steuerung des Projekts, bei Bedarf darunter auch die Koordination von Fremdleistungen entsprechend des Projektablaufplans | ja/nein |  |  | I
A..1.8 | Übernahme des Berichtswesens und Erstellung von Protokollen im Zuge der Projektsitzungen | ja/nein |  |  | I
A..1.9 | Pläne inkl. Maßangaben und weitere technische Angaben in deutscher Sprache und im Dezimalsystem | ja |  |  | K.O.
A..1.10 | Für die Terminabsprache und Bestätigung der Begehung wird der Ansprechpartner in der zweiten Stufe bekannt gegeben | ja |  |  | I
A..1.11 | Der Bieter hat sich über die vorhandenen Eintransportmöglichkeiten der Anlage/Geräte vor der Angebotsabgabe zu informieren. Falls die vorhanden Eintransportwege in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind , ist dies dem Betreiber mitzuteilen aber entbindet den Bieter nicht von der Pflicht die Geräte den Eintransportwegen anzupassen | ja |  |  | K.O.
A..1.12 | Werden Altgeräte kostenlos demontiert/zurückgenommen | ja/nein |  |  | I
A..1.13 | Ggf. Mehrpreis für die Demontage und fachgerechte Entsorgung der Altgeräte angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A..1.14 | Ggf. Preisminderung für die Beschaffung durch die Rücknahme der Altgeräte | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Mehrpreis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A..1.15 | Entsorgt der Auftragnehmer die vorhandenen Altgeräte, erhält der Auftraggeber einen Entsorgungsnachweis | ja |  |  | K.O.
A.2 | Technische Ausführung - Grundsystem
A.2.1 | Reinigungs- und Desinfektionsgerät, für das thermische Verfahren zur Wiederaufbereitung von einem 9 StE Sterilgut-Transportwagen oder einem Beladungswagen für OP-Schuhe, Sterilgut Container bzw. Schüsseln / OP-Utensilien und chirurg. Instrumente | ja |  |  | K.O.
A.2.2 | Reinigungs- und Desinfektionsgerät, für das chemisch/thermische Verfahren zur Wiederaufbereitung von einem Sterilgut-Transportwagen oder einem Beladungswagen für OP-Schuhe, Sterilgut Container bzw. Schüsseln / OP-Utensilien und chirurg. Instrumente, Betten, und OP Transporte vorhanden/lieferbar | ja/nein |  |  | I
A.2.3 | Das Gerät ist zur Steuerung der Verfahrensabläufe und Gerätefunktionen mit einer elektronischen Mikroprozessorsteuerung ausgestattet. | ja |  |  | K.O.
A.2.4 | Frühstart programmierbar, so dass die Anlage zu einer frei wählbaren Uhrzeit (vor Schichtbeginn) automatisch die Tanks füllt, aufheizt und somit betriebsbereit ist. | ja |  |  | B | 1
A.2.4 | Zentrale Medienabsperrung: Für die Medien Kalt-, Warm-, und VE-Wasser sind automatische Absperrventile vorzusehen. Diese sind von der Maschine aus zu steuern. | ja |  |  | K.O.
A.2.5 | Selbst entleerende Umwälzpumpe | ja |  |  | K.O.
A.2.6 | Leistung der Pumpe | Bitte angeben |  | kW | I
A.2.7 | Förderleistung der Pumpe | Bitte angeben |  | Liter/Minute | I
A.2.8 | 1-Kammer-Anlage in elektrisch beheizter Ausführung, als zweitüriges Glastür-Modell ausgeführt (horizontale Schiebetüren) | ja |  |  | K.O.
A.2.9 | 1-Kammer-Anlage in elektrisch beheizter Ausführung, als Klapptür-Modell ausgeführt erhältlich | ja/nein |  |  | I
A.2.10 | Wenn ja, bitte Preis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.11 | Elektrisch und automatisch verriegelte großflächige Glasschiebetüren, horizontale Ausführung zur Reinigungskammer; automatische Türöffnung und -schließung. Der Antrieb soll eine gleichmäßige Türbewegung sicherstellen und entweder elektromotorisch, pneumatisch oder mit vergleichbarem Antrieb erfolgen (die geltenden Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden) | ja |  |  | K.O.
A.2.12 | Andockmöglichkeit für einen Wagen zur Instrumentenaufbereitung. | ja |  |  | K.O.
A.2.13 | Geräteverkleidung komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 | ja |  |  | K.O.
A.2.14 | Unterkonstruktion mit vollflächiger Sicherheitswanne aus Chromnickelstahl 1.4301, verschweißt , entsprechend den Erfordernissen der Aufstellsituation, incl. aller erforderlichen Wandanschlußblenden der Anlage | ja |  |  | K.O.
A.2.15 | Kapazität je Charge:
A.2.16 | Kapazität: 16 Stück Sterilgut Container mit Deckel ca. BxTxH 300x600x300 mm | ja |  | Container | K.O.
A.2.17 | oder
A.2.18 | Kapazität: 40 Paar OP-Schuhe alle Schuhgrößen | ja |  |  | K.O.
A.2.19 | oder
A.2.20 | Kapazität: 1 Transportwagen 9 StE ca. BxLxH 800x1400x1500 mm | ja |  |  | K.O.
A.2.21 | Nutzraumlänge | Bitte angeben |  |  | I
A.2.22 | Nutzungsvolumen der Spülkammer | Bitte angeben |  | Liter | I
A.2.23 | Komplette Ausführung der Kammer in Edelstahl, poliert | ja |  |  | K.O.
A.2.24 | Display Anzeige in deutscher Sprache | ja |  |  | K.O.
A.2.25 | Statusanzeige (z.B. über Display ) auf Be- und Entladeseite | ja/nein |  |  | I
A.2.26 | Wie viele und welche Sprachen können maximal angezeigt werden | Bitte angeben |  |  | I
A.2.27 | Wagen-Identifikation für die automatische Auswahl des dazugehörigen Programms erhältlich | ja/nein |  |  | I
A.2.28 | Wie erfolgt die Wagen Erkennung (z.B. RFID, Barcode, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.29 | Barcodescanner vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.2.30 | Integrierter Drucker | ja/nein |  |  | I
A.2.31 | Leitfähigkeits-/Leitwertüberwachung bereits integriert | ja/nein |  |  | I
A.2.32 | Mehrpreis für die Leitfähigkeits-/Leitwertüberwachung (Angabe für spätere Konfigurationen) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.33 | Hauptschalter zur Trennung des Gerätes vom Elektronetz | ja |  |  | K.O.
A.2.34 | Not-Aus-Schalter (beidseitig) | ja |  |  | K.O.
A.2.35 | geeigneter Notöffnungsschalter innerhalb der Kammer | ja |  |  | K.O.
A.2.36 | Motorschutzschalter für alle Antriebe und Pumpen | ja |  |  | K.O.
A.2.37 | Trockenlaufschutz für Pumpe und Heizungen | ja |  |  | K.O.
A.2.38 | Probeentnahmehahn vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.2.39 | Spüldrucküberwachung vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.2.40 | Spüldrucküberwachung vorhanden | ja |  |  | B | 1
A.2.41 | Wie viele Tanksysteme sind vorhanden:
A.2.42 | 2 beheizte Tanks vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.2.43 | 3 beheizter Tank optional erhältlich | ja/nein |  |  | I
A.2.44 | Wenn ja, bitte Mehrpreis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.2.45 | Bitte beschreiben Sie die Funktion der Tanks | Bitte angeben |  |  | I
A.2.46 | Welche Form haben die Tanks (rund, eckig) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.47 | Runde Form oder z.B. abgerundete Ecken zur besseren Reinigung | ja |  |  | B | 1
A.3 | Technische Angaben
A.3.1 | Typ | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.3.2 | Modell | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.3.3 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.4 | Konstruktive Ausführung
A.4.1 | Geplante bauseitige Außenabmessung inkl. Wartungsgang:
A.4.2 | Höhe | ≤ 2900 |  | mm | K.O.
A.4.3 | Breite | ≤ 3100 |  | mm | K.O.
A.4.4 | Tiefe/Länge | ≤ 2700 |  | mm | K.O.
A.4.5 | Angaben zu dem angebotenen Gerät:
A.4.6 | Gesamthöhe | Bitte angeben |  | mm | K.O.
A.4.7 | Gesamtbreite inkl. Wartungsgang | Bitte angeben |  | mm | K.O.
A.4.8 | Gesamttiefe | Bitte angeben |  | mm | K.O.
A.4.9 | Gewicht (Verkehrslast) | Bitte angeben |  | kN/m² | K.O.
A.4.10 | Maximale Bodenbelastung | Bitte angeben |  | kN/m² | K.O.
A.4.11 | Notwendige Einbringöffnung im unzerlegten Zustand (Höhe mm x Breite mm x Schwenkbereich mm) | Bitte angeben |  | mm | I
A.4.12 | Notwendige Einbringöffnung im zerlegten Zustand (Höhe mm x Breite mm x Schwenkbereich mm) | Bitte angeben |  | mm | I
A.4.13 | Mehrpreis für zerlegten Eintransport | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0 | 0
A.4.14 | Zulässige Raumtemperatur für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.4.15 | Zulässige relative Luftfeuchte für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | rel.-% | I
A.4.16 | Die Oberflächen sind matt ( z.B. geschliffen oder gebürstet) | ja |  |  | K.O.
A.4.17 | Integrierter Wartungsgang | ja |  |  | K.O.
A.4.18 | Wie wird der Wartungsgang beleuchtet | Bitte beschreiben |  |  | I
A.4.19 | Von der unreinen Seite/Beladeseite muss der Zugang in den Technikbereich der Anlage möglich sein. Die Edelstahltür muss abschließbar sein. | ja |  |  | K.O.
A.4.20 | Das Gerät wird in einer Bodenwanne aufgestellt (einschließlich Sockelblende) | ja |  |  | K.O.
A.4.21 | Erforderliche Anpassungen der Wanne werden vor Ort ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.4.22 | Erforderliche Unterkonstruktionen sind in das Angebot einzubeziehen | ja |  |  | K.O.
A.5 | Vorratstanks
A.5.1 | Für die beiden Prozesswasser Qualitäten VE-Wasser und Weichwasser sind jeweils separate Vorratstanks vorzusehen und die bei Bedarf entsprechend der in der Prozessphase erforderlichen Wassertemperatur vorzuheizen. Die Tanks und sämtliche Verrohrungen sind für die Wasserrückgewinnung und Wiederverwendung ausgeführt. | ja |  |  | K.O.
A.5.2 | Die Vorratstanks müssen so bemessen sein, dass die Füllmenge jeweils ausreichend ist um die Waschkammer mit der erforderlichen Wassermenge für eine Prozessphase zu befüllen. | ja |  |  | K.O.
A.5.3 | Die Tankvolumen und die Heizleistungen sind so auszulegen, dass eine erhebliche Chargenzeitverkürzung bei der Zwischenspülung erreicht wird | ja |  |  | K.O.
A.5.4 | Eine thermische Eigendesinfektion muss aktivierbar sein. | ja |  |  | K.O.
A.5.5 | Die Tanks sind optimal zu isolieren und in den Wartungsgang zu integrieren | ja |  |  | K.O.
A.5.6 | Die Tanks sind mit Revisionsöffnungen versehen, die bei Bedarf den Zugang zum Inneren des Tanks ermöglichen | ja |  |  | K.O.
A.5.7 | Automatisches Tankreinigungssystem verfügbar | Bitte beschreiben |  |  | I
A.5.8 | Mehrpreis für das automatische Tankreinigungssystem | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.5.9 | Vollentsaltztes Wasser (VE-Wasser) -Vorratstank
A.5.10 | Typ | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.5.11 | Modell | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.5.12 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.5.13 | VE-Wasser-Vorratstank elektrisch beheizt | ja/nein |  |  | I
A.5.14 | Heizleistung | Bitte angeben |  | kW | K.O.
A.5.15 | Arbeitsvolumen des VE-Wasser-Vorratstank | Bitte angeben |  | Liter | K.O.
A.5.16 | Aufheizzeit von 15°C auf 93°C | Bitte angeben |  | Minuten | K.O.
A.5.17 | Chargenzeitverkürzung durch Vorratstank pro Charge | Bitte angeben |  | Minuten | K.O.
A.5.18 | Weichwasser (max. 5° dH) Tank
A.5.19 | Typ | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.5.20 | Modell | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.5.21 | Hersteller | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.5.22 | Weichwasser Vorratstank elektrisch beheizt | ja/nein |  |  | I
A.5.23 | Heizleistung | Bitte angeben |  | kW | K.O.
A.5.24 | Arbeitsvolumen des Weichwasser Vorratstank | Bitte angeben |  | Liter | K.O.
A.5.25 | Aufheizzeit von 15°C auf 93°C | Bitte angeben |  | Minuten | K.O.
A.5.26 | Chargenzeitverkürzung durch Vorratstank pro Charge | Bitte angeben |  | Minuten | K.O.
A.6 | Wärmerückgewinnung
A.6.1 | Kann, um Energie zu sparen, dass Gerät mit einem Wärmerückgewinnungssystem ausgestattet werden | ja/nein |  |  | I
A.6.2 | Wenn ja, beschreiben Sie Wärmerückgewinnungsmöglichkeiten | Bitte angeben |  |  | I
A.6.3 | Mehrpreis für ein mögliches Wärmerückgewinnungssystem | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.7 | Waschkammer
A.7.1 | Lichte Kammerinnenabmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | Bitte angeben |  | mm x mm x mm | I
A.7.2 | Die Waschkammer ist mit einem oszillierendem Spüldüsen-System, durch welches eine vollständige Reinigung und Desinfektion des gesamten Behandlungsgutes garantiert ist ausgestattet | ja |  |  | K.O.
A.7.3 | Düsen im Boden der Spülkammer für eine Unterbodenwäsche der Transportwagen vorhanden | ja |  |  | B | 1
A.7.4 | In der Spülkammer sind keine sichtbaren Schweißnähte vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.7.5 | Die Spülkammer ist leicht zu reinigen (Es sind keine schwer zu reinigenden Fugen, Hohlräume, Ecken, etc. vorhanden) | ja |  |  | K.O.
A.7.6 | Die Wasserführenden Teile im Inneren der Maschine müssen so konstruiert sein, dass das Wasser abfließen kann und es keine Totstrecken gibt, in denen sich das Wasser ansammeln und verbleiben kann | ja |  |  | K.O.
A.7.7 | Eine schnelle Entleerung der Reinigungskammer nach Abschluss einer Prozessphase ist durch eine Ablaufpumpe gewährleistet | ja |  |  | K.O.
A.7.8 | Entleerungszeit | Bitte angeben |  | Sekunden | I
A.7.9 | Die Waschkammer ist mit einer geeigneten Beleuchtung (z.B. LED, SMD, etc.) außerhalb des Nassbereiches ausgestattet, so dass der Kammerinnenraum blendfrei und optisch gut von außen beobachtet werden kann | ja |  |  | K.O.
A.7.10 | Der aktuelle Betriebszustand kann durch unterschiedliche Farben angezeigt werden | ja |  |  | B | 1
A.7.11 | Auf dem Kammerboden ist ein flexibel einstellbares (passend zu den verschiedenen Beschickungsvarianten) Führungs-/Fahrschienensystem vorzusehen. Dies ist zur Vermeidung von Verschleppungen der Flotten und zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses, programmgesteuert einseitig anzuheben (schräg zu stellen), um das Ablaufen von Prozesswasser aus den Sterilgut- Transportwagen und Beladungswagen zu beschleunigen | ja |  |  | K.O.
A.7.12 | Es sind automatische Kammerreinigungsprogramme integriert | ja |  |  | B | 1
A.7.13 | Ankoppelbare Medienanschlussstutzen für einen Instrumentenbeschickungswagen | ja |  |  | K.O.
A.7.14 | Chargenüberwachung integriert | ja |  |  | K.O.
A.7.15 | Herausnehmbare (ohne Werkzeug), leicht zu reinigende Schmutzsiebe | ja |  |  | K.O.
A.8 | Wanne
A.8.1 | Gerätewanne und Ablaufstutzen, komplett aus Edelstahl gefertigt, zur Montage in die bauseits vorhandene Bodengrube. Die notwendigen Durchführungen sind fest einzuschweißen | ja |  |  | K.O.
A.8.2 | Die Wanne beinhaltet die Maschinenfläche inkl. Wartungsgang. Eine Wannenentwässerung ist vorzusehen | ja |  |  | K.O.
A.8.3 | Die Wanne ist allseits geschlossen und verschweißt und nicht geklebt | ja |  |  | K.O.
A.8.4 | Es muss durch die Konstruktion sichergestellt sein, dass kein Wasser (Spritzwasser, Putzwasser, Wasser aus der Bodenwanne etc.) an der Anschlussstelle Wanne /Boden unter die Wanne gelangen kann. | ja |  |  | K.O.
A.8.5 | In die Wanne müssen Leerrohre für alle notwendigen - sofern von unten kommend - Medienzuführungen bzw. -abläufe eingeschweißt sein. Die Wanne ist ggf. vorab entsprechend des Bauplans zu liefern und zu montieren | ja |  |  | K.O.
A.8.6 | Eine Wannenentwässerung ist vorzusehen. Die Anbindung an einen Passavant muss möglich sein. | ja |  |  | K.O.
A.8.7 | Bauseitige notwendige Grubentiefe für die Aufstellung des angebotenen Gerätes (ohne Rampen) | Bitte angeben |  | mm | I
A.8.8 | Anzahl der notwendigen Kernbohrungen pro Einzel aufstellbaren Maschine | Bitte angeben |  |  | B min | 1
A.8.9 | Durchmesser der notwendigen Kernbohrungen | Bitte angeben |  | DN | I
A.8.10 | Abmessungen der angebotenen Wanne:
A.8.11 | Höhe | Bitte angeben |  | mm | I
A.8.12 | Breite | Bitte angeben |  | mm | I
A.8.13 | Tiefe | Bitte angeben |  | mm | I
A.9 | Verrohrung
A.9.1 | Die Verrohrung ist servicefreundlich und übersichtlich angeordnet (z.B. Tri-Clamp) | ja |  |  | B | 1
A.9.2 | Wasserleitungen, sowie dazugehörige Ventile sind aus CrNi-Stahl, zu fertigen. Die Leitungen sind geschweißt und nicht gepresst | ja |  |  | K.O.
A.9.3 | Soweit als möglich ist eine feste Verrohrung mit schalldämmenden Elementen einzusetzen | ja |  |  | K.O.
A.9.4 | Behandlungsmittel berührende Komponenten (z. B. Dosierleitungen, Vorratsbehälter) sind, soweit möglich, aus Edelstahl zu fertigen. | ja |  |  | K.O.
A.10 | Weichwasseranschluss
A.10.1 | Qualität (max. Wasserhärte) | Bitte angeben |  | °dH | K.O.
A.10.2 | Anschluss | Bitte angeben |  | DN | K.O.
A.10.3 | Druck (min. / max.) | Bitte angeben |  | bar | K.O.
A.10.4 | Spitzenbedarf (je Spülschritt Container, Wagen und Instrumente) | Bitte angeben |  | Liter/Minute | I
A.11 | Demineralisiertes Wasser
A.11.1 | Qualität (max. Leitwert) | max. 15µS/cm |  | µS/cm | K.O.
A.11.2 | Anschluss | Bitte angeben |  | DN | K.O.
A.11.3 | Druck (min. / max.) | Bitte angeben |  | bar | K.O.
A.11.4 | Spitzenbedarf (je Spülschritt Container, Wagen und Instrumente) | Bitte angeben |  | Liter/Minute | I
A.12 | Druckluft
A.12.1 | Anschluss | Bitte angeben |  | DN | I
A.12.2 | Auslegeleistung | Bitte angeben |  | mᶾ/h | I
A.12.3 | Menge | Bitte angeben |  | mᶾ/h | I
A.13 | Abwasser
A.13.1 | Anschluss Bodenanschluss | Bitte angeben |  | DN | K.O.
A.13.2 | Spitzenabgabe des Gerätes | Bitte angeben |  | Liter/Minute | K.O.
A.13.3 | Wasser aus der Schlußspülung für die Zwischenspülung verwendbar | ja |  |  | B | 1
A.13.4 | - kann bei Bedarf deaktiviert werden | ja/nein |  |  | I
A.14 | Elektroanschluss
A.14.1 | Spannung | Bitte angeben |  | V | K.O.
A.14.2 | Absicherung | Bitte angeben |  | A | K.O.
A.14.3 | Leistung | Bitte angeben |  | kW | K.O.
A.14.4 | Vorgesehene Heizleistung | Bitte angeben |  | kW | K.O.
A.14.5 | Maximale Leistungsaufnahme des angebotenen Gerätes während des Betriebs | Bitte angeben |  | kW | K.O.
A.15 | Trocknungssystem
A.15.1 | Integriertes Trocknungsgerät für die Außentrocknung des Beladungsgutes | ja |  |  | K.O.
A.15.2 | Leistung des Trocknungsgerätes | Bitte angeben |  | kW | I
A.15.3 | Einstellbare Trocknungstemperatur | Bitte angeben |  | °C | I
A.15.4 | Einstellbare Trocknungszeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.15.5 | Um ein Heraussaugen der Wärmeenergie aus der Kammer zu verhindern, ist eine Anschlusskonstruktion mit Fehlluftansaugung und Kondensatableitung zum Anschluss der bauseitigen Abluftleitung anzubieten. Die Ausstattung ist direkt auf die Anlage zu montieren | ja |  |  | K.O.
A.16 | Abluft
A.16.1 | Durchmesser der erforderlichen bauseitigen Abluftleitung | Bitte angeben |  | mm | I
A.16.2 | Abluftmenge bei Trocknung | Bitte angeben |  | m³/h | I
A.16.3 | Abluft inkl. aller erforderlichen Bauteilen wie z.B. Abluftklappen | ja |  |  | K.O.
A.17 | HEPA Filter
A.17.1 | Die Frischluftansaugung erfolgt über einen leicht auswechselbaren HEPA-Schwebstofffiltereinsatz (mind. H13) | Ja |  |  | K.O.
A.17.2 | Klasse des angebotenen HEPA Luftfilters | mind. H14 |  |  | B | 1
A.17.3 | Filterwechselüberwachung vorhanden | ja |  |  | B | 1
A.17.4 | Mehrpreis für die Filterüberwachung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.17.5 | Angesaugte Frischluft | Bitte angeben |  | mᶾ/h | I
A.17.6 | Art und Anzahl der vorhandenen, zu wechselnden Filter | Bitte angeben |  |  | I
A.17.7 | Empfohlene maximale Einsatzdauer der Filter | Bitte angeben |  | Stunden | I
A.17.8 | Kosten für die Nachbeschaffung der o.g. Filter | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.18 | Isolation des Gerätes
A.18.1 | Die Kammer und das komplette Verrohrungssystem (warme und kalte Medien) ist mit einer wirksamen Wärme- und Schallisolation ausgestatte | ja |  |  | B | 1
A.18.2 | Dämmmaterial der Kammer | Bitte angeben |  |  | I
A.18.3 | Maximale Stärke der Kammerisolation | Bitte angeben |  | mm | I
A.18.4 | Dämmmaterial der Verrohrung | Bitte angeben |  |  | I
A.18.5 | Material der Schalldämmung | Bitte angeben |  |  | I
A.18.6 | Stärke der Schalldämmung | Bitte angeben |  | mm | I
A.19 | Wärmeabgabe
A.19.1 | Unreine Seite | Bitte angeben |  | kW | I
A.19.2 | Reine Seite | Bitte angeben |  | kW | I
A.19.3 | Aggregateraum | Bitte angeben |  | kW | I
A.19.4 | Waschgut (Transportwagen) | Bitte angeben |  | kW | I
A.20 | Schalldruckpegel
A.20.1 | Schalldruckpegel der Gesamtanlage in einem Meter Abstand | ≤ 70 |  | dB(A) | K.O.
A.21 | Kammertüren
A.21.1 | Es können manuell betätigte, gegenseitig verriegelte großformatige Glastüren aus Sicherheitsglas angeboten werden | ja/nein |  |  | I
A.21.2 | Die Türfreigabe erfolgt programmgesteuert und die Türen der Be- und Entladeseite sind dabei gegenseitig verriegelt | ja |  |  | K.O.
A.21.3 | Bei Ausfall des Antriebes muss ein manuelles Öffnen (Notöffnung) möglich sein. | ja |  |  | K.O.
A.21.4 | Die Glasscheibe ist eine Isolierglasscheibe | ja |  |  | K.O.
A.21.5 | Die Glasscheibe ist aus Sicherheitsglas | ja |  |  | K.O.
A.21.6 | Ein Austritt von Dampfschwaden in die Umgebung muss durch Türdichtungen und den Anschluss der Maschine an die bauseitig vorhandene Abluft vermieden werden | ja |  |  | K.O.
A.21.7 | Art der Türdichtung | Bitte angeben |  |  | I
A.21.8 | Haltbarkeit der Türdichtung | Bitte angeben |  | Chargen | I
A.21.9 | Das Auswechseln der Türdichtung lässt sich durch geschultes Personal (z.B. Medizintechnik im Haus) ohne großen Aufwand umsetzten | ja |  |  | B | 2
A.21.10 | Zeitbedarf des Türdichtungswechsel bis das Gerät wieder betriebsbereit ist | Bitte angeben |  | Minuten | B min | 3
A.21.11 | Die gültigen Sicherheitsvorschriften insbesondere beim Bewegen der Türen sind einzuhalten. Entsprechende Sicherheitseinrichtungen sind im Gerät zu installieren. | ja |  |  | K.O.
A.22 | Spültechnik
A.22.1 | Beschreiben Sie das Spüldüsen-Systems in der Kammer wie u.a. Anzahl der Spüldüsen, Anbringung, Rotation der Spüldüsen etc.) | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.22.2 | In der Kammer sind Anschlüsse für die Direktankopplung (Instrumentenwagen) der zusätzlichen Spülarme der unterschiedlichen Ladungsträger angeordnet über die der Ladungsträger mit eigenem Spülarmsystem mit Wasser versorgt wird und die Innentrocknung des Ladungsgutes erfolgt. Die Ladungsträger müssen beim manuellen Beladen automatisch in die richtige Position geführt werden, um eine sichere Andockung des Wagens an das Injektor System gewährleisten zu können. Nach abgeschlossener Positionierung und erfolgtem Programmstart erfolgt die automatische Adaptierung des Injektor Systems an den Beschickungswagen. Der Antrieb des Injektor Systems erfolgt pneumatisch oder hydraulisch über entsprechende Schubzylinder. | ja |  |  | K.O.
A.22.3 | Anzahl vorzusehender Injektor Systeme | ja | 1 |  | K.O.
A.22.4 | Die Spüldüsen müssen zu Reinigungs- oder Reparaturzwecken leicht (ohne Werkzeug) entfern- und austauschbar sein | ja |  |  | K.O.
A.22.5 | Die Spüldüsen haben eine extra Aufnahme und werden nicht direkt verschraubt (Edelstahl/Edelstahl) | ja |  |  | B | 1
A.22.6 | Die wasserführenden Systeme des Spülsystems verfügen über eine Restentleerung | ja |  |  | K.O.
A.23 | Dosiereinrichtung
A.23.1 | Für die Dosierung der notwendigen Chemie sind mindestens 2 Dosierpumpen mit einer hohen Dosiergenauigkeit zu verwenden. Sie müssen beständig gegenüber den für die Maschine zugelassenen Reinigungsmedien und Hilfsstoffen sein. Die Dosierung ist mengenproportional zum tatsächlichen Wasservolumen durchzuführen | ja |  |  | K.O.
A.23.2 | Für die vorgesehenen Dosierpumpen werden jeweils eine Sauglanze inklusive der dazugehörigen Verbindungsschläuche und Leerstandsmeldung angeboten. | ja |  |  | K.O.
A.23.3 | Zusätzliche Dosierpumpe für flüssige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN ISO 15883-1 muss jedes Dosiersystem mit einer Vorrichtungen versehen sein, mit der direkt oder indirekt festgestellt werden kann, ob das zugegebene Volumen und der Zeitpunkt der Zugabe innerhalb des Prozessablaufes den in die automatische Steuerung einprogrammierten Vorgaben entsprechen. | ja |  |  | K.O.
A.23.4 | Verwendung von Schlauchpumpen | ja/nein |  |  | I
A.23.5 | Verwendung von Membrandosierpumpen | ja/nein |  |  | I
A.23.6 | Desinfektionsüberwachung | A0 ≥ 3000 |  |  | K.O.
A.23.7 | In der Anlage muss die Unterbringung von Gebinde / Vorratsbehältern möglich sein, um bei einem Störungsfall der zentralen Förderdosieranlage auf die benötigte Prozesschemie zurück greifen zu können. | ja |  |  | K.O.
A.23.8 | Vor Programmstart wird geprüft ob die Chemie (Reiniger, Neutralisator, Desinfektionsmittel) für den gewählten Prozess ausreicht. Ein Programmabbruch wegen zu wenig Chemie ist ausgeschlossen | ja |  |  | K.O.
A.23.9 | Der tatsächlich erreichte A0 Wert wird in der Chargendokumentation protokolliert | ja |  |  | K.O.
A.23.10 | Anschluss an eine zentrale Förderdosieranlage mit Zwischenbehälter ist möglich | ja |  |  | K.O.
A.23.11 | Maximale mögliche Sauglänge in der Horizontalen | Bitte angeben |  | Meter | I
A.23.12 | Maximale mögliche Sauglänge in der Vertikalen | Bitte angeben |  | Meter | I
A.23.13 | Das GRDG muss für eine Vielzahl der auf den deutschen Markt frei verfügbaren Prozesschemikalien für die maschinelle thermische Aufbereitung von Medizinprodukten geeignet und freigegeben sein. Eine erzwungene Kombination mit Prozesschemikalien des GRDG-Herstellers oder eines Prozesschemikalienherstellers ist nicht gestattet. Die Verwendung von Prozesschemikalien verschiedenster Hersteller (mind. 3) ist ohne Mehrkosten möglich. Bitte Hersteller oder Zusammensetzung/Anforderungen für alternativ zugelassene Prozesschemiekalien angeben. | Bitte als Anlage 1 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.23.14 | Die Verwendung von enzymatischen Reiniger ist geprüft und vom Hersteller freigegeben | ja |  |  | K.O.
A.23.15 | Die Verwendung von mildalkalischen Reiniger ist geprüft und vom Hersteller freigegeben | ja |  |  | K.O.
A.23.16 | Die Verwendung von hochalkalischen Reiniger ist geprüft und vom Hersteller freigegeben | ja/nein |  |  | I
A.23.17 | Die Verwendung von gering zu dosierenden Prozesschemiekalien (sog. Hoch- Konzentraten) ist geprüft und vom Hersteller freigegeben? | ja/nein |  |  | I
A.24 | Programmsteuerung
A.24.1 | Für die Programmwahl und Bedienung der Anlage muss ein menügeführtes Eingabe- und Informationssystem, einschließlich Selbstdiagnose- und Sicherheitskontrollsystem, vorhanden sein | ja |  |  | K.O.
A.24.2 | Zur Steuerung der Verfahrensabläufe und der Gerätefunktion ist die Anlage mit einer elektronischen, frei programmierbaren Steuerung ausgestattet | ja |  |  | K.O.
A.24.3 | Die zwingend erforderlichen Programmparameter sind über Code- und Menüfunktionen geschützten Zugang einstellbar | ja |  |  | K.O.
A.24.4 | Fehlermeldungen als Klartextanzeige vorgesehen | ja |  |  | K.O.
A.24.5 | Abbruch des Aufbereitungszykluses bei relevanten Abweichungen bzw. Fehlern | ja |  |  | K.O.
A.24.6 | Gemäß DIN EN 15883-2 sind getrennte Meßsysteme für die Verfahrenssteuerung und Dokumentation vorhanden | ja |  |  | K.O.
A.24.7 | Der Temperaturverlauf und der Pumpendruck ist voneinander unabhängig messbar und zu dokumentieren | ja |  |  | K.O.
A.24.8 | Anzahl der Temperatursensoren | mind. 2 |  | Stück | K.O.
A.24.9 | Anzahl der Drucksensoren | Bitte angeben |  | Stück | I
A.24.10 | Ein automatischer Soll-Ist-Wert-Vergleich ist vorhanden (A0-Wert Anzeige) | ja |  |  | K.O.
A.24.11 | Leerlauf mit AO-Wert 3000 möglich | ja/nein |  |  | I
A.25 | Leitwertmessung
A.25.1 | Es ist wird ein Messsystem, mit vollautomatischer softwaretechnischer Auswertung und Vergleich mit voreingestellten Sollwerten gefordert. | ja |  |  | K.O.
A.25.2 | Bei zu hoher Leitfähigkeit am Ende der Spülphase kann das Wasser komplett entleert werden und je nach voreingestellten Parametern automatisch ein oder mehrere weitere Spülschritte durchgeführt werden | ja |  |  | B | 1
A.25.3 | Die maximale Anzahl der möglichen Spülungen muss steuerungstechnisch voreingestellt werden können. | ja |  |  | K.O.
A.26 | Bedienpanel (Be- und Entladeseite)
A.26.1 | Seitlich, neben der Waschkammer fest integriertes Bedienpaneel auf der Beladeseite des Gerätes (Anordnung wahlweise links oder rechts) | ja |  |  | K.O.
A.26.2 | Kann eine Mitarbeiter Identifikation durch z.B. Hauseigene RFID Karten, Barcode Karten, integriert werden | ja/nein |  |  | I
A.26.3 | Wenn, ja bitte Mehrpreis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.26.4 | Bedienung über farbigen Touch-Screen mit selbsterklärenden Symbolen | ja |  |  | K.O.
A.26.5 | Bildschirmgröße | ≥ 5,5 |  | Zoll | K.O.
A.26.6 | Programm und Anzeigemenü mit Chargeninformationen in deutscher Sprache | ja |  |  | K.O.
A.26.7 | Klartextmeldungen in deutscher Sprache bei Störungen und Soll-Wert-Abweichungen | ja |  |  | K.O.
A.26.8 | Das Service-Menü ist passwortgeschützt | ja |  |  | K.O.
A.26.9 | Die Parameter Temperatur, Zeit, Wasservolumen, Dosiermenge und Medienart sind frei einstellbar (über Service Techniker) | ja |  |  | K.O.
A.26.10 | Der Touch-Screen-Bildschirm wechselt automatisch in die Darstellung der jeweiligen Programmphase | ja/nein |  |  | I
A.26.11 | Eine Umschaltung der Bedieneroberfläche mit Anzeige der aktuellen Restlaufzeit als Klartextanzeige in deutscher Sprache des Programmablaufes muss möglich sein. | ja |  |  | K.O.
A.26.12 | Zifferngröße der angezeigten Restlaufzeit | Bitte angeben |  | mm | I
A.26.13 | Eine Umschaltung auf die graphische Anzeige/Darstellung des Chargenverlaufes ist möglich | ja/nein |  |  | I
A.26.14 | Am Ende der Charge werden auf dem Touch-Screen die zur Freigabe erforderlichen Parameter (A0-Wert, Temperatur, Pumpendruck, Dosiermenge Chemie, Wassermenge) mit Soll- und Ist-Werten angezeigt | ja |  |  | K.O.
A.26.15 | Auf der Entladeseite ist eine gut sichtbare Anzeige des aktuellen Betriebszustand der Anlage vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.26.16 | Wenn nein, bitte Mehrpreis für die Anzeige angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.26.17 | Die Funktionszustände Betriebsbereitschaft und Programmende können separat angezeigt werden | ja |  |  | K.O.
A.26.18 | Anzeige der Restlaufzeit auf der Be- & Entladeseite | ja/nein |  |  | I
A.26.19 | Auf der Entladeseite befinden sich Bedienelemente zur Türbewegung und Aktivierung eines Rückschleusungsprogramms für die Beschickungswagen | ja |  |  | K.O.
A.26.20 | Bei Störung der Steuerung muss die Anlage von Hand in einen gefahrlosen Betriebszustand gebracht werden können | ja |  |  | K.O.
A.26.21 | Mindestens folgende Funktionszustände müssen separat angezeigt werden können:
A.26.22 | „Betriebsbereit“ auf der Be- & Entladeseite | ja |  |  | K.O.
A.26.23 | „Programmende“ auf der Be- & Entladeseite | ja |  |  | K.O.
A.26.24 | „Störung“ auf der Be- & Entladeseite | ja |  |  | K.O.
A.27 | Barcodesystem
A.27.1 | Der Scanner ist auf der Beladeseite in der Gerätefront des GRDG platziert | ja/nein |  |  | I
A.27.2 | Es besteht die Möglichkeit, eine auf dem Barcode hinterlegte Nummer mit abzuspeichern und der Charge zuzuordnen. | ja/nein |  |  | I
A.27.3 | Die eingelesenen Etikettendaten können auf dem Chargenprotokoll (übergeordnetes Dokumentationssystem) mit ausgegeben werden | ja/nein |  |  | I
A.28 | Aufbereitung
A.28.1 | Thermisches Desinfektionsverfahren, mindestens 3 validierbare Reinigungs- und Desinfektionsprogramme 15883 1-2 mit mindesten:
A.28.2 | Programme:
A.28.3 | - chirurgischen Instrumenten A0 Wert 3000 | ja |  |  | K.O.
A.28.4 | - Containern A0 Wert 600 oder 3000 | ja |  |  | K.O.
A.28.5 | - OP-Schuhe A0 Wert 60 | ja |  |  | K.O.
A.28.6 | - Transportwagen A0 Wert 60 | ja |  |  | K.O.
A.28.7 | - sonstige Utensilien | ja |  |  | K.O.
A.28.8 | - RKI/BGA-Programm | ja/nein |  |  | I
A.28.9 | Mindestens die beiden Wartungs- und Serviceprogramme müssen z.B. nach 100 Anwendungen anwählbar sein:
A.28.10 | - Maschine desinfizieren | ja |  |  | B | 3
A.28.11 | - Tanksystem desinfizieren | ja |  |  | B | 3
A.28.12 | Verwendete Prozesschemie: Dr. Weigert neodisher MediClean forte bzw. mit Wasser das auf ≥ 93˚erhitz wird
A.28.13 | Die oben geforderten Programme sind im Lieferumfang enthalten, und bei der Validierung (sofern nötig) zu berücksichtigen | ja |  |  | K.O.
A.28.14 | Dabei gilt folgendes:
A.28.15 | - chirurgische Instrumenten mit A0-Wert 3000 | ja |  |  | K.O.
A.28.16 | - Container, mit A0-Wert 600 oder 3000 | ja |  |  | K.O.
A.28.17 | Bitte geben Sie für die aufgeführten Programme die Chargenzeit und den Wasserverbrauch an (mit Tanks)
A.28.18 | - chirurgische Instrumente
A.28.19 | Chargenzeit (Vorreinigung, Reinigung, Spülen, Desinfektion,, Trocknung) | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.28.20 | Wasserverbrauch (je Spülschrittphase):
A.28.21 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.22 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.23 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.24 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.25 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.28.26 | - Container
A.28.27 | Chargenzeit (mind. A0 Wert 600) | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.28.28 | Wasserverbrauch (je Spülschrittphase):
A.28.29 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.30 | Hauptreinigung mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.31 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.32 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.33 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.28.34 | - OP-Schuhe
A.28.35 | Chargenzeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.28.36 | Wasserverbrauch (je Spülschrittphase):
A.28.37 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.38 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.39 | Zwischenspülen mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.40 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.41 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.28.42 | - Transportwagen
A.28.43 | Chargenzeit | Bitte angeben |  | Minuten | I
A.28.44 | Wasserverbrauch (je Spülschrittphase):
A.28.45 | Vorreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.46 | Hauptreinigung mit Kaltwasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.47 | Zwischenspülen mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.48 | Desinfektion mit VE-Wasser | Bitte angeben |  | Liter | I
A.28.49 | Energie | Bitte angeben |  | kWh | I
A.28.50 | Aufbereitungsprogramme
A.28.51 | Nicht benötigte Programme dürfen nicht wählbar sein, müssen aber im „Hintergrund“ abgespeichert und aktivierbar bleiben | ja |  |  | K.O.
A.28.52 | Thermische Desinfektion | ≥ 90° |  | °C | K.O.
A.28.53 | Anzahl der vordefinierten Programme | Bitte angeben |  | Stück | I
A.28.54 | Anzahl der frei programmierbaren Programme | Bitte angeben |  | Stück | I
A.28.55 | Anzahl der überwachten Parameter | Bitte angeben |  | Stück | I
A.28.56 | Alle Aufbereitungsschritte müssen als komplettes Programm laufen | ja |  |  | K.O.
A.28.57 | Fehler- und Störungsmeldungen können auf mobile Endgeräte (z.B. Smartphone, Tablet, etc.) weitergeleitet werden | ja |  |  | K.O.
A.28.58 | Kosten für die die Fehler- und Störmeldungsweiterleitung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.29 | Beladesystem
A.29.1 | Automatisches Beladesystem verfügbar | ja/nein |  |  | I
A.29.2 | Wenn ja, bitte Beschreiben und Preis angeben | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 1 | € | I |  |  | 0
A.30 | Dokumentation
A.30.1 | Das GRDG erzeugt für jedes durchgeführte Programm (erfolgreich oder nicht erfolgreich) ein Datenprotokoll | ja |  |  | K.O.
A.30.2 | Daten können weitergeben werden (z.B. an einen Drucker) | ja |  |  | K.O.
A.30.3 | Bei Netzausfall können die Daten auf einem Speichermedium (z.B. über einen USB Stick) gesichert werden | ja |  |  | K.O.
A.30.4 | Daten können an ein softwarebasiertes Dokumentationssystem weitergegeben und weiterverwendet- bzw. -bearbeitet werden | ja |  |  | K.O.
A.30.5 | Kosten für die erforderliche Software und das Zubehör zur Datenweitergabe | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.30.6 | Jährliche Kosten für Software | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
A.31 | Schnittstellen
A.31.1 | Schnittstelle für die Datenübertragung an ein externes Chargendokumentationssystem | ja |  |  | K.O.
A.31.2 | Unterstützung von DHCP (dynamische IP-Adressenzuordnung ) | ja |  |  | K.O.
A.31.3 | Die geräteinterne Steuerung ist für eine Zeitsynchronisation mit einem externer Server über das Netzwerk ausgelegt. | ja/nein |  |  | I
A.31.4 | Geräteinterner Chargenspeicher | ja |  |  | K.O.
A.31.5 | Ethernet-Anbindung (RJ 45) | ja |  |  | K.O.
A.31.6 | W- LAN | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.31.7 | Bluetooth | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.31.8 | USB-Anbindung vorhanden | ja/nein |  |  | I
A.31.9 | USB-Steckerform (z.B. Typ-A, Typ-C, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.31.10 | USB-Version (z.B. USB 2.0, USB 3.0, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.31.11 | RS 232 | ja/nein |  |  | I
A.31.12 | Können für eine spätere Integration der zu liefernden Anlage in die Gebäudeleittechnik die folgende Betriebszustände über potentialfreie Kontakte angesteuert werden: | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.31.13 | - Maschine in Betrieb | ja/nein |  |  | I
A.31.14 | - Lüftung einschalten | ja/nein |  |  | I
A.31.15 | - Sammelstörung | ja/nein |  |  | I
A.31.16 | weitere Schnittstellen | Bitte angeben |  |  | I
A.32 | Chargenspeicher
A.32.1 | Geräteinterner Chargenspeicher zur Zwischenspeicherung der Programmabläufe | ja |  |  | K.O.
A.32.2 | Anzahl der speicherbaren Chargenabläufe | Bitte angeben |  |  | I
A.32.3 | Vorgesehenes Speichermedium | Bitte angeben |  |  | I
A.32.4 | Die abgespeicherten Programmdaten müssen über den eingebauten Touch-Screen-Bildschirm aufgerufen und angezeigt werden können | ja |  |  | K.O.
A.32.5 | Ein nachträglicher Ausdruck der Chargenabläufe ist ebenfalls möglich (externer Drucker) | ja |  |  | K.O.
A.33 | Validierung
A.33.1 | Validieren der Reinigungs- und Desinfektionsprozesse nach DIN EN ISO 15883 unter Spezifikation der Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte. | ja |  |  | K.O.
A.33.2 | Installations-Qualifikation (IQ) | ja |  |  | K.O.
A.33.3 | Betriebs-Qualifikation (BQ) | ja |  |  | K.O.
A.33.4 | Leistungs-Qualifikation (LQ), | ja |  |  | K.O.
A.33.5 | Nachweis (Zertifikat) der Qualifikation des Validerer muss auf Verlangen vorgelegt werden können | ja |  |  | K.O.
A.33.6 | Alle durchzuführenden Prüfungen werden gemeinsam mit dem sachkundigen Personal des Betreibers vor Ort festgelegt | ja |  |  | K.O.
A.33.7 | Mindestens 3 Instrumente mit Realanschmutzung | ja |  |  | K.O.
A.33.8 | Prüfung der Desinfektionsleistung | ja |  |  | K.O.
A.33.9 | Prüfung der Trocknungsleistung | ja |  |  | K.O.
A.33.10 | Orientierende Messung von Prozesschemikalienrückständen | ja |  |  | K.O.
A.33.11 | Festlegung der notwendigen Routinekontrollen zusammen mit dem Verantwortlichen vor Ort | ja |  |  | K.O.
A.33.12 | Erstellen der Validierungsdokumentation gemäß Leitlinie in digitaler Form und mögliche Freigabe | ja |  |  | K.O.
A.33.13 | Der Validierungsbericht kann in Papierform und in digitaler Form übergeben werden | ja |  |  | K.O.
A.33.14 | Zusätzliche Beladungskonfiguration
A.33.15 | Prüfung eines zusätzlichen Programmes mit unterschiedlichen Prozesschemikalien und/oder unterschiedlichem Programmablauf im Zuge der Validierung. | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
A.33.16 | Prüfung der Reinigungsleistung (drei Chargen). | ja |  |  | K.O.
A.33.17 | Prüfung der Reinigungsleistung mit Prüfkörpern (Crileklemmen) und Echtanschmutzung. | ja |  |  | K.O.
A.33.18 | Prüfung der Desinfektionsleistung. | ja |  |  | K.O.
A.33.19 | Prüfung der Trocknungsleistung. | ja |  |  | K.O.
A.33.20 | Orientierende Messung von Prozesschemikalienrückständen | ja |  |  | K.O.
A.33.21 | Gesamtsumme für die Erstvalidierung des angebotenen Gerätes unter Einhaltung der entsprechenden rechtlichen Grundlagen (DIN EN ISO 15883) | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  |  | 0
A.34 | Kalibrierung/ Justierung der Sensoren
A.34.1 | Kalibrierung und Justierung der prozessrelevanten im Großraum-Reinigungs- und Desinfektionsgerät eingebauten Sensoren und Messeinrichtungen mit speziellen Prüfmitteln inklusive. | ja |  |  | K.O.
A.34.2 | Messfühler für die Verfahrensregelung | ja |  |  | K.O.
A.34.3 | Messfühler für die Dokumentation | ja |  |  | K.O.
A.34.4 | Dosiertechnik | ja |  |  | K.O.
A.34.5 | Spüldruck | ja |  |  | K.O.
A.35 | Verbrauchswerte
A.35.1 | Wasserverbrauch bitte angeben:
A.35.2 | Wasserverbrauch VE-Wasser (ab dem Reinigungsschritt)
A.35.3 | Wasserverbrauch je Aufbereitungszyklus Transportwagen bei A0 Wert 60 | Bitte als Anlage 2 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  | Liter | B min | 3
A.35.4 | Chemieverbrauch bitte angeben:
A.35.5 | Verbrauch von Reiniger (Dr. Weigert neodisher MediClean forte) je Aufbereitungszyklus Transportwagen bei A0 Wert 60 | Bitte als Anlage 3 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  | ml | B min | 3
A.35.6 | Verbrauch von Klarspüler (Dr. Weigert neodisher MediKlar) Aufbereitungszyklus Transportwagen bei A0 Wert 60 | Bitte als Anlage 4 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  | ml | B min | 1
A.35.7 | Energieverbrauch bitte angeben:
A.35.8 | Energieverbrauch (Strom) je Aufbereitungszyklus Transportwagen bei A0 Wert 60 | Bitte als Anlage 5 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  | kWh | K.O.
A.35.9 | Aufbereitungsdauer
A.35.10 | Dauer eines Aufbereitungszyklus Transportwagen bei A0 Wert 60 | Bitte als Anlage 6 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  | Minuten | B min | 3
A.36 | Rücknahme
A.36.1 | Die vollständige, fachgerechte Demontage und Rücknahme von Altgeräten durch den Bieter ist möglich | ja/nein |  |  | I
A.36.2 | Falls ja: Werden die Geräte kostenlos zurückgenommen | ja/nein |  |  | I
A.36.3 | Ggf. Mehrpreis für die Entsorgung der Altgeräte angeben | Bitte angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
A.36.4 | Ggf. Preisminderung für die Beschaffung durch die Rücknahme der (verwendungsfähigen) Altgeräte | Bitte angeben |  | €/Stück (Altgerät) | I |  |  | 0
A.36.5 | Entsorgt der Auftragnehmer die vorhandenen Altgeräte, erhält der Auftraggeber einen Entsorgungsnachweis | ja |  |  | K.O.
B.1 | Zubehör
B.1.1 | Barcodescanner | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stück | I |  |  | 0
B.1.2 | Wagen für mind. 16 Stück DIN Container 300 x 300 x 600 mm mit Containerdeckel | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 1 | € | I |  |  | 0
B.1.3 | Wie viele der angebotenen Wagen passen in die angebotene Maschine | Bitte angeben |  | Stück | K.O.
B.1.4 | Wagen für mind. 24 Stück DIN Siebschalen mit chirurg. Instrumenten | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 1 | € | I |  |  | 0
B.1.5 | Wie viele der angebotenen Wagen passen in die angebotene Maschine | Bitte angeben |  | Stück | K.O.
B.1.6 | Wagen für mind. 56 Stück OP-Schuhe | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben | 1 | € | I |  |  | 0
B.1.7 | Wie viele der angebotenen Wagen passen in die angebotene Maschine | Bitte angeben |  | Stück | K.O.
C | Service für die angebotenen Systeme inkl. Zubehör ohne Optionen
C.1 | Allgemeines
C.1.1 | Anzahl der vorgeschriebene zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
C.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung) | Bitte angeben |  |  | I
C.1.3 | Externer Zugriff auf das System (Remote Zugriff für den Hersteller Service) | ja/nein |  |  | I
C.1.4 | Kostenneutrale Softwareupdates (z.B. Sicherheitsupdates) | ja |  |  | B | 1
C.1.5 | Ggf. Preis für Softwareupdates | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.1.6 | Deutschlandweit wird gewährleistet, dass im Umkreis von 150 km von Akutkliniken mindestens 3 Servicetechniker für die angebotenen Systeme zuständig/zur Verfügung stehen | > 3 |  |  | B | 2
C.1.7 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | max. 2 Arbeitstage |  | Tage | K.O.
C.1.8 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme des Gerätes | ≥ 10 Jahre |  | Jahre | K.O.
C.2 | Ohne Wartungsvertrag
C.2.1 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.2.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag nach 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.2.3 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro Gerät | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Gerät | I |  |  | 0
C.2.4 | Kosten für Validierung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Gerät | I |  |  | 0
C.2.5 | Wartungskonzepte (Beschreibungen mit Musterverträge) | Bitte als Anlage 7 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
C.2.6 | Sicherheitskonzepte (z.B. Virenschutz). Bitte beschreiben falls nötig/vorhanden | Bitte beschreiben |  |  | I
C.3 | Betriebswartungsvertrag
C.3.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung - evtl. anfallende Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. Gesondert berechnet werden können: alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) | ja |  |  | I
C.3.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall/außerhalb der Wartung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.3.3 | Rabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | Bitte angeben |  | % | I
C.3.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.3.5 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag nach 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.3.6 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
C.3.7 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | B | 2
C.3.8 | Betriebswartungskosten über 5 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.3.9 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.4 | Vollwartungsvertrag
C.4.1 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK, Validierungen, etc.) - die erforderliche Arbeitszeit für alle durchgeführten Arbeiten (Werktags von 8-17 Uhr, z.B. Wartung, Prüfung, Reparatur) - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometer - die erforderlichen Wartungskits/Ersatzteile, Verbrauchs und Verschleißteile, etc. - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände die aufgrund unsachgemäßer Handhabung entstehen (grob fahrlässiges Verhalten) | ja |  |  | K.O.
C.4.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.4.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag nach 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
C.4.4 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
C.4.5 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | B | 1
C.4.6 | Rabatt auf Ersatzteilen - mit abgeschlossenen Vollwartungsvertrag (sollten die Leistungen z.B. auf Grund unsachgemäßer Handhabung nicht im Vollwartungsvertrag abgedeckt sein) | Bitte angeben |  | % | I
C.4.7 | Vollwartungskosten über 5 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung) | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | € | I |  |  | 0
C.4.8 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung), siehe Wertungsmatrix | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  |  | 0
C.4.9 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen, bei 24 Monaten Gewährleistung), siehe Wertungsmatrix ohne Validierung | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
D | Einweisung / Einarbeitung / Schulung
D.1 | Anwender
D.1.1 | Einarbeitung und Einweisung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör | ja |  |  | K.O.
D.1.2 | Kosten für zusätzliche Tage zur Nachschulungen von Anwendern | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Tag | I |  |  | 0
D.2 | Medizin- und Haustechniker
D.2.1 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker verfügbar - Bitte beschreiben Sie Art und Umfang der Schulung | Optional, nicht wertungsrelevant, kein K.O. Bitte Preis angeben |  | €/Person | I |  |  | 0
D.2.2 | Die Schulung muss in verständlicher deutscher Sprache und in den Räumen das Auftraggebers stattfinden | ja |  |  | K.O.
D.2.3 | Bitte beschreiben Sie welche Aufgaben nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden darf | Bitte angeben |  |  | I
D.2.4 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache (digital), wird nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | ja |  |  | K.O.
D.2.5 | Preisliste mit gängigen Ersatz und Zubehörteilen beifügen | Bitte als Anlage 8 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
E | Umwelt- und Energiemanagement
E.1 | Zertifikate
E.2 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) | ja/nein |  |  | I
E.3 | Wenn der Bieter/Hersteller nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) zertifiziert ist, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 9 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.4 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) | ja/nein |  |  | I
E.5 | Wenn der Bieter/Hersteller nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) zertifiziert ist, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 10 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.6 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) | ja/nein |  |  | I
E.7 | Wenn der Bieter/Hersteller nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) zertifiziert ist, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 11 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.8 | Der Bieter/Hersteller weist global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit auf (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat) | ja/nein |  |  | I
E.9 | Wenn der Bieter/Hersteller global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit nachweisen kann (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat), bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen. | Bitte als Anlage 12 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.10 | Der Bieter/Hersteller achtet nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck (z.B. SBTi Bestätigung) | ja/nein |  |  | I
E.11 | Wenn der Bieter/Hersteller nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck achtet (z.B. SBTi Bestätigung), bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 13 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.12 | Der Bieter/Hersteller verwendet einen signifikanten Anteil an erneuerbaren Energien für die Produktion | ja/nein |  | % | I
E.13 | Wenn der Bieter/Hersteller einen signifikanten Anteil an erneuerbaren Energien für die Produktion verwendet, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 14 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.14 | ESG-Rating Bericht vorhanden | ja/nein |  |  | I
E.15 | Wenn der Bieter/Hersteller einen ESG-Rating Bericht vorliegen hat, bitte Nachweis dem Leistungsverzeichnis beifügen | Bitte als Anlage 15 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | B | 1
E.16 | Energie
E.17 | Maximale Leistungsaufnahme des angebotenen Gerätes im Stand-by | Bitte angeben |  | W | B min | 1
E.18 | Konzepte
E.19 | Hat der Bieter ein Konzept zur Verbesserung / Stärkung der Nachhaltigkeit | Wenn ja, bitte als Anlage 16 dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "02_Wertungsmartrix_Stufe_2" |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 49