## MRT_3_Tesla
Leistungsverzeichnis - Los 2 Magnetresonanztomograph - 3 Tesla
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  | EU-AUS-026-2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Ganzkörper - Magnetresonanztomograph der 3 T-Klasse (Neugerät inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung sowie 24 Monate Gewährleistung) | Grundpreis | 1 | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.3 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Herstellerbezeichnungen und/oder Zusammensetzungen angeben. | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.4 | Datenblatt mit den technischen Angaben | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.5 | Prospekt, Brochüre oder weitere Infos zum angebotenen System | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.6 | Anzahl der deutschlandweit installierten 3T Systeme, die derzeit in Betrieb sind | bitte angeben |  |  | I
A.1 | Technische Ausführung
A.1.1 | Betriebsfeldstärke gemäß EN 60601-2-33 | 3 T |  | T | K.O
A.1.2 | Mindestens folgende Werte: - Gradienten 33 mT/m - Slew Rate 160 T/m/s - Gantry Öffnung 70 cm | ja |  |  | K.O.
A.1.3 | Allgemeines
A.1.3.1 | Gesamthöhe inklusive Verkleidung | Bitte angeben |  | cm | I
A.1.3.2 | Äussere Abmesuungen der Magnetverkleidung (Tunnellänge inkl. Konus) | Bitte angeben |  | cm | I
A.1.3.3 | Gesamtlänge inkl. Verkleidung und Tisch | Bitte angeben |  | cm | I
A.1.3.5 | Gesamtbreite inklusive Verkleidung | Bitte angeben |  | cm | I
A.1.3.6 | Gesamtgewicht inkl. Verkleidung, Magnet, Tisch, etc. | Bitte angeben |  | kg | I
A.1.3.8 | Lieferzeit in Wochen | Bitte angeben |  | Wochen | I
A.1.3.9 | Montagezeit in Tagen | Bitte angeben |  | Tage | I
A.1.3.10 | Starten und Stoppen einer Aufnahme direkt am Magneten möglich? | Bitte angeben |  |  | I
A.1.3.11 | Pausieren einer Aufnahme direkt am Magneten möglich? | Bitte angeben |  |  | I
A.1.3.14 | Maximales Messfeld in allen Raumrichtungen zur Ganzkörperanwendung
A.1.3.15 | - Rechts-Links Richtwert | ≥ 500 mm |  | mm | K.O.
A.1.3.16 | - Anterior-Posterior Richtwert | ≥ 500 mm |  | mm | K.O.
A.1.3.17 | - Cranio-Caudal Richtwert | ≥ 450 mm |  | mm | K.O.
A.1.3.18 | Form des Messfeldes (z.B. Kugel, usw.) | Bitte angeben |  |  | I
A.1.3.19 | Garantierte Magnethomogenität bei 10 cm DSV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.20 | Typische Magnethomogenität bei 10 cm DSV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.21 | Garantierte Magnethomogenität bei 20 cm DSV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.22 | Typische Magnethomogenität bei 20 cm DSV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.23 | Garantierte Magnethomogenität bei 30 cm DSV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.24 | Typische Magnethomogenität bei 30 cm DSV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.25 | Garantierte Magnethomogenität bei 40 cm DSV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.26 | Typische Magnethomogenität bei 40 cm DSV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.27 | Maximales FoV bei dem rotinemäßig Messungen durchgeführt werden können | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.3.28 | Garantierte Magnethomogenität beim maximalen FoV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.3.29 | Typische Magnethomogenität beim maximalen FoV | Bitte angeben |  | ppm | I
A.1.4 | Raumbedarf
A.1.4.1 | Untersuchungsraum
A.1.4.2 | - Mindestmaß für den Untersuchungsraum [L x B x H] | Bitte angeben |  | m x m x m | I
A.1.4.3 | - Wärmeabgabe an die Luft im Untersuchungsraum bei Voll-Last | Bitte angeben |  | kW | I
A.1.4.4 | - Zulässige Raumtemperatur im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.1.4.5 | - Temperaturgradient | Bitte angeben |  | °K/h | I
A.1.4.6 | - Zulässige relative Luftfeuchte im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | rel.-% | I
A.1.4.7 | - Bodenlast im Untersuchungsraum | Bitte angeben |  | kN | I
A.1.4.8 | - Maximale Geräuschentwicklung im Untersuchungsraum gemessen nach NEMA-Standard | Bitte angeben |  | dB | I
A.1.4.9 | Technikraum
A.1.4.10 | - Mindestmaß für den Technikraum [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.1.4.12 | - Gesamtwärmeabgabe an Luft im Technikraum während einer typischen Untersuchung | Bitte angeben |  | kWh | I
A.1.4.13 | - Gesamtwärmeabgabe an Luft im Technikraum im ausgeschalteten Zustand | Bitte angeben |  | kWh | I
A.1.4.14 | - Klimatisierung im Technikraum erforderlich | ja/nein |  |  | I
A.1.4.15 | - Zulässige Raumtemperatur im Technikraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.1.4.16 | - Temperaturgradient | Bitte angeben |  | °K/h | I
A.1.4.17 | - Zulässige relative Luftfeuchte im Technikraum für einen störungsfreien Betrieb | Bitte angeben |  | rel.-% | I
| - Bodenlast im Technikraum | Bitte angeben |  | kN | I
A.1.4.18 | - Ausführung des Kühlsystems angeben (Wasser, Luft) | Bitte angeben |  |  | I
A.1.4.20 | Überwachungsraum
A.1.4.21 | - Mindestmaß für den Überwachungsraum [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.1.4.22 | Elektrische Anschlusswerte
A.1.4.23 | - Elektrischer Anschlusswert des Gesamtsystems inkl. Kaltkopf/Klima | Bitte angeben |  | kVA | I
A.1.4.24 | - Benötigte bauseitige Absicherung des Gesamtsystems | Bitte angeben |  | A | I
A.1.4.25 | Transport
A.1.4.26 | - Größtes Transportgewicht | Bitte angeben |  | kg | I
A.1.4.27 | - Größte Transportabmessungen [L x B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm x cm | I
A.1.4.28 | - Mindestgröße der Einbringöffnung [B x H] | Bitte angeben |  | cm x cm | I
A.1.4.29 | HF Kabine
A.1.4.30 | Bitte beschreiben Sie die mögliche Ertüchtigung der bestehenden HF-Kabine (relevant für die 2. Stufe der Rahmenvereinbarung) | Optional, nicht wertungsrelevant, bitte Preis angeben |  | € | I
A.1.4.31 | Falls die bestehende HF-Kabine nicht ertüchtigt werden kann oder im Rahmen einer Neuinstallation keine HF-Kabine vorhanden ist: Bitte geben Sie die Kosten für eine Deinstallation / Neuinstallation einer HF-Kabine an. | Optional, nicht wertungsrelevant, bitte Preis angeben |  | € | I
A.1.5 | Energieverbrauch
A.1.5.1 | Ermittelt durch Messvorschrift der COCIR ("Magnetic Resonance Equipment - Measurement of Energy Consumption") inkl. Magnetkühlung / Wärmetauscher)
A.1.5.2 | Energieverbrauch während der Untersuchung = EScan | Bitte angeben |  | kWh | I
A.1.5.3 | Energieverbrauch in ausgeschaltetem Zustand = Eoff | Bitte angeben |  | kWh | I
A.1.5.4 | Energieverbrauch in eingeschaltetem Zustand, messbereit = Eidle | Bitte angeben |  | kWh | I
A.1.5.5 | Duchschnittsjahresverbrauch bei einer gewöhnlichen Zusammenstellung von Untersuchungen (bei 10 Betriebsstunden pro Tag): 260 Arbeitstage, Ermittelt durch die Messvorschrift der COCIR | Bitte angeben |  | kWh | K.O.
A.1.5.6 | Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand inkl. des Wärmetauschers | Bitte angeben |  | kWh | I
A.1.5.7 | Nachweis über den angebenen Durchschnittsjahresverbrauch unter A.1.5.5 | Bitte als Anlage beilegen |  |  | I
A.1.5.7 | Kälteleistungsanforderungen
A.1.5.8 | Der Bieter hat die für den Betrieb des angebotenen 1,5‑T‑MRT‑Systems erforderliche Kälteleistung wie folgt anzugeben. Die Angaben sind herstellerverbindlich zu machen und schließen alle systembedingten Verbraucher ein.
A.1.5.9 | Maximale Kälteleistung | Bitte angeben |  | kW | I
A.1.5.10 | Mittlere Kälteleistung | Bitte angeben |  | kW | I
A.1.5.11 | Kälteleistung im Standby | Bitte angeben |  | kW | I
A.1.5.12 | Erforderliche Vor‑/Rücklauftemperaturen des Kühlwassers | Bitte angeben |  | °C | I
A.1.6 | Abschirmung
A.1.6.1 | Entfernung der 0,5 mT-Linie vom ISO-Zentrum in:
A.1.6.2 | - X-Achse | Bitte angeben |  | m | I
A.1.6.3 | - Y-Achse | Bitte angeben |  | m | I
A.1.6.4 | - Z-Achse | Bitte angeben |  | m | I
A.1.7 | Helium
A.1.7.1 | System mit Null-Helium-Abdampf (kein planmäßiger Heliumverlust im Normalbetrieb) | ja |  |  | K.O.
A.1.7.2 | Gesamtvolumen Helium | Bitte angeben |  | l | I
A.1.7.3 | Nachfüllvolumen beim Kaltkopftausch | Bitte angeben |  | l | I
A.1.7.4 | Heliumfüllstand bei Auslieferung ist ausreichend für mind. 10 Jahre Betrieb | Bitte angeben |  | % | I
A.1.7.5 | Heliumunabhängige Technologie mit versiegeltem Magnet, kein Quenchrohr notwendig | ja |  |  | B | 5
A.1.7.6 | Ist nach einem Quench das Auffüllen von Helium notwendig | Bitte angeben |  |  | I
A.1.7.7 | Notwendige Nachfüllmenge an flüssigem Helium in Liter nach einem vollständigen Quench | Bitte angeben |  |  | Bmin | 2
A.1.8 | Shimming
A.1.8.1 | Shimming des Magneten bei Installation | ja |  |  | K.O.
A.1.8.2 | Patientenspezifisches Shimmen des Magneten für anspruchsvolle Anwendungen möglich? | ja |  |  | K.O.
A.1.8.3 | das Hochfrequenz-Sendesignal wird von mindestens zwei voneinander unabhängigen Hochfrequenzverstärkern gesendet | Bitte angeben |  |  | I
A.1.8.4 | Aktiver Shim mit 3 linearen Kanälen (erster Ordnung) | ja/nein |  |  | I
A.1.8.5 | Aktiver Shim mit 5 nicht linearen Kanälen (zweiter Ordnung) | ja |  |  | B | 2
A.1.8.6 | Ist nach einem Quench das Auffüllen von Helium notwendig | bitte angeben |  |  | I
A.1.8.7 | Notwendige Nachfüllmenge an flüssigem Helium in Liter nach einem vollständigen Quench | bitte angeben |  |  | I
A.1.9 | Gradientensystem
A.1.9.1 | Die max. Gradientenfeldstärke und die max. Slewrate sind in einer Messsequenz verfügbar | ja |  |  | B | 3
A.1.9.2 | Maximale Gradientenfeldstärke bei freier Einstellung je Raumachse | ≥ 33 mT/m |  | mT/m | K.O.
A.1.9.11 | Name des Gradientensystems | Bitte angeben
A.1.9.12 | horizontale Achse (x, "links-rechts"):
A.1.9.13 | - Gradientenamplitude | Bitte angeben |  | mT/m | I
A.1.9.14 | - maximale Slewrate (x-Richtung) bei dieser Amplitude | Bitte angeben |  | T/m/s | I
A.1.9.15 | - maximales FoV bei dieser Amplitude | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.9.16 | Vertikale Achse (y, "anterior-posterior")
A.1.9.17 | - Gradientenamplitude | Bitte angeben |  | mT/m | I
A.1.9.18 | - maximale Slewrate (y-Richtung) bei dieser Amplitude | Bitte angeben |  | T/m/s | I
A.1.9.19 | - maximales FoV bei dieser Amplitude | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.9.20 | Längsachse (z, "cranio-caudal"):
A.1.9.21 | - Gradientenamplitude | Bitte angeben |  | mT/m | I
A.1.9.22 | - maximale Slewrate (z-Richtung) bei dieser Amplitude | Bitte angeben |  | T/m/s | I
A.1.9.23 | - maximales FoV bei dieser Amplitude | Bitte angeben |  | mm | I
A.1.10 | Slewrate
A.1.10.2 | Maximale Slewrate pro Raumachse bei normaler Bildgebung ohne Diffusionsgradienten | ≥ 160 T/m/s |  | T/m/s | K.O.
A.1.10.3 | Maximale effektive Slewrate (Vektorsumme der Slewrates in x-, y-, z-Achse): | Bitte angeben |  | T/m/s | I
A.1.11 | Mehrpreis für ein System mit einer Gradientenfeldstärk von mindestens 44 mT/m und einer Slewrate von mindestens 200 T/m/s | Optional, nicht wertungsrelevant, bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.1.11.1 | Geben Sie die maximale Gradientenfeldstärke bei freier Einstellung der Gradientpulsform je Raumachse für das Optional angebotene System an | Optional, nicht wertungsrelevant |  | mT/m | I
A.1.11.2 | Geben Sie die maximale Slewrate pro Raumachse bei normaler Bildgebung ohne Diffusionsgradienten für das Optional angebotene System an | Optional, nicht wertungsrelevant |  | T/m/s | I
A.1.11.11 | Datenblatt bzw. Produktbeschreibung der Ausstattungsvarriante für das Optional angebotene System | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.1.12 | Hochfrequenzsystem
A.1.12.1 | Ausgangsleistung des Endverstärkers | Bitte angeben |  | kW | I
A.1.12.2 | Über wie viele Sendekanäle wird das Sendesignal abgegeben? | Bitte angeben |  |  | I
A.1.12.3 | Digitale Signalaufbereitung und –verarbeitung | ja |  |  | K.O.
A.1.12.4 | Wo findet die Digitalisierung statt? (z.B. am Spulenelement, am Magneten) | Bitte angeben |  |  | I
A.1.12.5 | Sampling-Genauigkeit des Senders | Bitte angeben |  | ns | I
A.1.12.6 | Filterung | analog / digital |  |  | I
A.1.12.7 | Sampling-Genauigkeit des Empfangssystems | Bitte angeben |  | ns | I
A.1.12.8 | Bandbreite jedes Empfangskanals, mindestens 1 MHz | ja |  |  | I
A.1.12.9 | Maximale Anzahl der unabhängigen Kanäle von Spulen bzw. Spulenkombinationen mit den im Angebot enthaltenen Spulen, die gleichzeitig und bei einem einzigen Scan zur Abbildung einer Zielanatomie verwendet werden können und jeweils ein unabhängiges Einzelbild (Teilbild, Partialbild) erzeugen. | ≥ 24 Kanäle |  | Kanäle | K.O.
A.1.12.10 | Maximale Anzahl der unabhängigen Kanäle von Spulen bzw. Spulenkombinationen mit den im Angebot enthaltenen Spulen, die gleichzeitig und bei einem einzigen Scan zur Abbildung einer Zielanatomie verwendet werden können und jeweils ein unabhängiges Einzelbild (Teilbild, Partialbild) erzeugen. | Bitte angeben |  | Kanäle | Bmax | 3
A.1.12.11 | Lieferung 3 weiterer Bildbeispiele (DICOM, komplette Messung) mit der unter A.1.12.9 beschriebenen Spulenkombination zur klinischen Evaluierung der gemessenen Daten (Meßzeit, Auflösung, Bildeindruck) | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.1.12.12 | Geben Sie die Anzahl der A/D Wandler an. | Bitte angeben |  |  | I
A.1.12.13 | Ist das angebotene Systen mit mehr Kanälen verfügbar? (Falls ja bitte nachfolgend die verfügbaren Versionen optional anbieten) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preise angeben. |  |  | I
A.1.12.14 | Aufpreisabfrage für mehr Kanäle (Version 1) - bei Installation. Bitte Kosten und Anzahl der Kanäle angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis und Anzahl der Kanäle angeben. |  | € | I
A.1.12.15 | Aufpreisabfrage für mehr Kanäle (Version 2) - bei Installation. Bitte Kosten und Anzahl der Kanäle angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis und Anzahl der Kanäle angeben. |  | € | I
A.1.12.16 | Max. Anzahl der Spulenelemente im FoV bei der hier angegebenen Systemkonfiguration: | Bitte angeben |  |  | I
A.1.12.17 | Wie viele Spulenelemente befinden sich max. gleichzeitig im maximalen FoV (ohne Tischverschiebung) des Magneten bei folgenden Applikationen mit dem im Angebotspreis enthaltenen Spulen:
A.1.12.18 | - Neurovaskular (Kopf-Halsbereich): | Bitte angeben |  |  | I
A.1.12.19 | - Abdomen: | Bitte angeben |  |  | I
A.1.12.20 | - Beine: | Bitte angeben |  |  | I
A.1.12.21 | - Knie: | Bitte angeben |  |  | I
A.1.12.22 | Das System verfügt in der angebotenen Ausstattung über Multitransmit? | ja |  |  | B | 3
A.1.12.23 | Falls nicht, bitte Mehrkosten angeben | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  |  | I
A.1.13 | Spulensysteme
A.1.13.1 | Mindestausstattung geforderter Oberflächen-/Messpulen bzw. Spulenkombinationen für universelle Anwendungen, Ganzkörper, Gelenke, Abdomen, Angiografie, Kardiobildgebung und Extremitäten in Phased-Array-Technik:
A.1.13.2 | - Kopf-Hals-Spule | ja, Anzahl der Elemente angeben | 1 |  | K.O.
A.1.13.3 | - Wirbelsäulenspule/-system | ja, Anzahl der Elemente angeben | 1 |  | K.O.
A.1.13.4 | - Oberflächenspule für Thorax, Abdomen, Hüfte, Becken od. Sellink in einer Untersuchung für eine Abdeckung in z Richtung bei einem maximalen FoV | ja, Anzahl der Elemente angeben | 1 |  | K.O.
A.1.13.5 | 2. Oberflächenspule um den gesamten Körperstamm in einer Untersuchung abzubilden | ja, Anzahl der Elemente angeben | 1 |  | K.O.
A.1.13.6 | - Flexible Spule zur Untersuchung von Gelenken (Schulter und Kniegelenk) | ja, Anzahl der Elemente angeben | 1 |  | K.O.
A.1.13.7 | - Einzelpreis der angebotenen flexible Spule zur Untersuchung von Gelenken (Schulter und Kniegelenk) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | € | I
A.1.13.8 | - Flexible Spule zur Untersuchung von kleinen Gelenken (Hand, Ellenbogen, Sprunggelenk) | ja, Anzahl der Elemente angeben | 1 |  | K.O.
A.1.13.9 | - Einzelpreis der angebotenen flexible Spule zur Untersuchung von kleinen Gelenken (Hand, Ellenbogen, Sprunggelenk) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | € | I
A.1.13.10 | Weitere, dedizierte Spulen oder Spulensysteme mit einer dedizierten Halterung:
A.1.13.11 | - Kniespule oder -spulensystem mit dediziertem Halter | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis und Anzahl der Elemente angeben |  | €/Stück | I
A.1.13.12 | - Schulterspule oder -spulensystem mit dediziertem Halter | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis und Anzahl der Elemente angeben |  | €/Stück | I
A.1.13.13 | - Fuß-/Sprunggelenkspule oder -spulensystem mit dediziertem Halter | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis und Anzahl der Elemente angeben |  | €/Stück | I
A.1.13.14 | - Hand-/Handgelenkspule oder -spulensystem mit dediziertem Halter | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis und Anzahl der Elemente angeben |  | €/Stück | I
A.1.13.15 | - Thoraxspule oder -spulensystem | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis und Anzahl der Elemente angeben |  | €/Stück | I
A.1.13.16 | - Spule bzw. Spulensystem für periphere Angiographien | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis und Anzahl der Elemente angeben |  | €/Stück | I
A.1.13.17 | - Mammographiespule oder -spulensystem | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis und Anzahl der Elemente angeben |  | €/Stück | I
A.1.13.18 | Übersicht der technischen Daten für alle angebotenen und optional erhältlichen Spulen beifügen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.1.13.19 | Übersicht möglicher Spulenkombinationen, welche bei einer Untersuchung gleichzeitig eingesetzt werden können | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.1.13.20 | Spulenhandhabung:
A.1.13.21 | - Vollautomatische Identifikationen der angebotenen Spulen. | ja |  |  | K.O.
A.1.13.22 | - Vollautomatische Lokalisation und Anzeige der Spulenposition in Bezug zur Anatomie bei der Untersuchungsplanung an der Bedienkonsole | ja |  |  | B | 1
A.1.13.23 | - Vollautomatische An- und Abwahl der Spulen bei der Untersuchungsplanung an der Bedienkonsole | ja |  |  | B | 1
A.1.13.24 | Weitere (z.B. neue) Spulentechnologie verfügbar? | ja/nein |  |  | I
A.1.13.25 | Falls vorhanden bitte näher beschreiben und Prospektmaterial beilegen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.1.14 | Parallele Bildgebung / Beschleunigungstechniken
A.1.14.1 | Parallele Akquisitionstechniken zur Messzeitreduktion vorhanden? | ja |  |  | K.O.
A.1.14.2 | Parallele zwei- und dreidimensionale Bildgebung zur Messbeschleunigung und damit Verkürzung der Untersuchungszeit ist vorhanden? | ja |  |  | K.O.
A.1.14.3 | Messzeit für den Kalibrierungs- oder Vorbereitungsscan beim Einsatz der parallelen Bildgebung | Bitte angeben |  | s | I
A.1.14.4 | Muss diese Kalibrierung für verschiedene Tischpositionen oder Spulenkombinationen wiederholt werden? | ja/nein |  |  | I
A.1.14.5 | Technik einsetzbar bei 3D-Aufnahmen in beiden Phasenkodierrichtungen | ja |  |  | B | 1
A.1.14.6 | Bei welchen Sequenzen ist die parallele Bildgebung anwendbar, in Kombination mit Herzstudien, Diffusion, Perfusion, Atemstopptechnik, Atemtriggerung und freier Atmung: | Bitte angeben |  |  | I
A.1.14.7 | Anwendung auch für dynamische zeitaufgelöste 4D KM-Angio | Bitte angeben |  |  | I
A.1.14.8 | Beschreibung der Methode in Kombination mit anderen Beschleunigungsmethoden: | Bitte angeben |  |  | I
A.1.14.9 | Beschleunigungtechniken
A.1.14.10 | Bitte geben Sie in einer Anlage alle verfügbaren Messzeitreduzierungen - Beschleunigungstechniken detailliert an. Sollte es unterschiedliche Pakete geben so sind diese mit jeweiliger Preisangabe mit einzureichen. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.1.14.11 | Beschreibung in einer Anlage aller weiteren möglichen Messzeitreduzierungen - Beschleunigungstechniken | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.1.14.12 | Beschreibung in einer Anlage aller weiteren möglichen Messzeitreduzierungen - Beschleunigungstechniken | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.1.14.13 | Beschreibung in einer Anlage aller weiteren möglichen Messzeitreduzierungen - Beschleunigungstechniken | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.1.14.14 | Beschreibung in einer Anlage aller weiteren möglichen Messzeitreduzierungen - Beschleunigungstechniken | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.1.14.15 | Beschreibung in einer Anlage aller weiteren möglichen Messzeitreduzierungen - Beschleunigungstechniken | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.1.15 | Bildrekonstruktion
A.1.15.1 | Wieviele Bilder können in Echtzeit für die Messmatrix 256² bei 100% FOV rekonstruiert werden? | Bitte angeben |  | Bilder | K.O.
A.1.15.3 | Laufwerk für beschreibbare Datenträger CD und/oder DVD, geeignet für große Datensätze wie z.B. alle Untersuchungen eines Patienten. | ja |  |  | B | 1
A.1.15.4 | Möglichkeit zum Anschluss eines USB Speichers (Festplatte oder USB-Sticks) zum Datenexport und –sicherung. | ja |  |  | B | 1
A.1.16 | Physiologische Triggerung
A.1.16.1 | Anzeige der Triggerung von EKG-, Puls und Atem an Bedienkonsole | ja |  |  | K.O.
A.1.16.2 | Anzeige der Triggerung von EKG-, Puls und Atem am Patientetisch/Magneten | ja |  |  | K.O.
A.1.16.3 | Schnittstelle zum Anschluss einer externen Triggerquelle (z.B. Patientenüberwachungssystem) vorhanden? | ja |  |  | B | 1
A.1.16.4 | Berührungsloser Atemsensor oder alternativen verfügaber? Bitte beschreiben | ja/nein. Bitte beschreiben |  |  | I
A.1.16.5 | Kosten für einen berührungslosen Atemsensor (inkl. aller dafür erforderllichen Vorrichtungen, Ausstattungen, etc.)? | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.2 | Patiententisch / - lagerung
A.2.1 | Patiententisch
A.2.1.1 | Patiententisch, fest installiert | ja |  |  | K.O.
A.2.1.2 | Maximale Tischbelastung des angebotenen Patiententisches | ≥ 200 kg |  | kg | K.O.
A.2.1.3 | Maximal mögliche Tischbelastung in kg bei voller Fuktion (z.B. vertikale und horizontale Tischverschiebung) | Bitte angeben |  | kg | Bmax | 3
A.2.1.4 | Abkoppelbarer Tisch oder vergleichbare Lösung | bitte angeben, falls verfügbar, bitte Ausführung detailliert beschreiben |  |  | I
A.2.1.5 | Mehrkosten für den abkoppelbaren Tisch | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.2.1.6 | Mehrkosten für die vergleichbare Lösung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.2.1.7 | niedrigste Tischhöhe (Oberkante Patiententisch) über Fußboden | Bitte angeben |  | cm | Bmin | 3
A.2.1.8 | Automatische Positionierung des Tisches entsprechend der Untersuchungsregion ohne Lasereinstellung (z.B. per Knopfdruck) | Bitte angeben |  |  | I
A.2.1.9 | Steuerung des Patiententisches von der Bedienkonsole aus möglich? | ja/nein |  |  | I
A.2.1.10 | Horizontale Tischgeschwindigkeit mit Patient im Messbetrieb | ≥ 20 cm/s |  | cm/s | K.O.
A.2.2 | Folgendes Lagerungszubehör ist mindestens mitzuliefern:
A.2.2.1 | - Kissen zur Patientenlagerung | ja | 1 | Satz | K.O.
A.2.2.2 | - Keile | ja | 1 | Satz | K.O.
A.2.2.3 | - Fixierungsgurte | ja | 1 | Satz | K.O.
A.2.2.4 | - Kissen bzw. Matten zur Fütterung von Spulen | ja | 1 | Satz | K.O.
A.3 | Rechnerkonfiguration und Software
A.3.1 | Steuerrechner
A.3.1.1 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.1.2 | Betriebssystem | Bitte angeben |  |  | I
A.3.2 | Bildrechner
A.3.2.1 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.2.2 | Betriebssystem | Bitte angeben |  |  | I
A.3.3 | Bedien- und Auswertekonsole | ja | 1 | Stück | K.O.
A.3.3.1 | Bedienoberfläche in deutscher Sprache | ja |  |  | K.O.
A.3.3.2 | Gegensprechanlage an Bedienkonsole | ja |  |  | K.O.
A.3.3.3 | Hardware Rechner:
A.3.3.4 | Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.3.7 | - Tastatur mit deutscher Tastenbelegung | ja |  |  | K.O.
A.3.3.8 | Hardware Monitor:
A.3.3.9 | - Anzahl | Bitte angeben |  | Stück | I
A.3.3.10 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.3.11 | - Bildschirmgröße | ≥ 19" |  | Zoll | K.O.
A.3.3.12 | - Farbbildschirm | ja |  |  | K.O.
A.3.3.13 | - Auflösung | Bitte angeben |  | Zeilen | I
A.3.4 | Postprocessing Workstation
A.3.4.1 | Multimodale Postprocessing Workstation als physische Workstation inkl. aller notwendigen Auswertepakete zur Auswertung der Untersuchungssoftware unter A.3.9 und A.3.10 | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.4.2 | Hardware Workstation:
A.3.4.3 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.4.4 | - Hardware Monitor:
A.3.4.5 | - Anzahl der Monitore | Bitte angeben |  | Stück | I
A.3.4.6 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.4.7 | - Bildschirmgröße | ≥ 19" |  | Zoll | K.O.
A.3.4.8 | - Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I
A.3.4.9 | - Darstellungsmatrix (Bildpunkte) | Bitte angeben |  | Pixel x Pixel | I
A.3.4.10 | Multimodale Postprocessing Workstation als Serverlösung inkl. aller notwendigen Auswertepakete zur Auswertung der Untersuchungssoftware unter A.3.9 und A.3.10 | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.4.11 | Hardware Workstation:
A.3.4.12 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.4.13 | - Hardware Monitor:
A.3.4.14 | - Anzahl der Monitore | Bitte angeben |  | Stück | I
A.3.4.15 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.4.16 | - Bildschirmgröße | ≥ 19" |  | Zoll | K.O.
A.3.4.17 | - Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I
A.3.4.18 | - Darstellungsmatrix (Bildpunkte) | Bitte angeben |  | Pixel x Pixel | I
A.3.5 | Befundworkstation (gesonderte Befundworkstation für die Befundung der Bilder aus dem PACS)
A.3.5.1 | Hardware Workstation: | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | € | I
A.3.5.2 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.5.3 | - Hardware Monitor:
A.3.5.4 | - Anzahl der Monitore | Bitte angeben |  | Stück | I
A.3.5.5 | - Hersteller und Typ | Bitte angeben |  |  | I
A.3.5.6 | - Befundungsmonitor nach DIN 6868-157 | ja |  |  | K.O.
A.3.5.7 | - Bildschirmgröße | ≥ 19" |  | Zoll | K.O.
A.3.5.8 | - Optional: großer Bildschirm, mindestens 24" | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. |  | €/Monitor | I
A.3.5.9 | - Darstellungsmatrix (Bildpunkte) | Bitte angeben |  | Pixel x Pixel | I
A.3.6 | Vernetzung
A.3.6.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des MRT und Bedienkonsole an:
A.3.6.2 | - DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | ja |  |  | K.O.
A.3.6.3 | - DICOM Storage Commitment | ja |  |  | K.O.
A.3.6.4 | - DICOM Print | ja |  |  | K.O.
A.3.6.5 | - DICOM Media | ja |  |  | K.O.
A.3.6.6 | - DICOM Send / Receive | ja |  |  | K.O.
A.3.6.7 | - DICOM Query / Retrieve (SCP oder SCU - Bitte angeben) | ja |  |  | K.O.
A.3.6.8 | - DICOM Modality Performed Procedure Steps | ja |  |  | K.O.
A.3.6.9 | Bitte legen Sie das DICOM Conformance Statement bei | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.3.6.10 | RIS/PACS-Kompatibilität
A.3.6.11 | - Bidirektionale RIS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.3.6.12 | - Bidirektionale PACS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.3.7 | Messparameter
A.3.7.1 | Minimale Schichtdicke 2D | Bitte angeben |  | mm | I
A.3.7.2 | Minimale Schichtdicke 3D | Bitte angeben |  | mm | I
A.3.7.3 | Minimales Messfeld | Bitte angeben |  | cm | I
A.3.7.4 | Maximales Messfeld | Bitte angeben |  | cm | I
A.3.8 | Messverfahren
A.3.8.1 | Max. Beschleunigungsfaktor | Bitte angeben |  |  | I
A.3.8.2 | Sequenzen Reduktion von Bewegungsartefakten | ja |  |  | B | 1
A.3.8.3 | Bitte beschreiben Sie die Techniken wie eine Reduktion der Bewegungsartefakte erreicht wird | Bitte angeben |  |  | I
A.3.8.4 | MRT-Techniken zur Metallartefaktreduktion (wie z.B. MAVRIC, VAT, SEMAC, etc.) | ja |  |  | B | 1
A.3.8.5 | Bitte beschreiben Sie die Techniken wie eine Metallartefaktreduzierung erreicht wird | Bitte angeben |  |  | I
A.3.8.6 | Automatische Anpassung notwendiger Systemparameter für Messungen an Patienten mit bedingt sicheren Implantaten an die vom Implantat-Hersteller angegebenen Grenzwerte | Bitte angeben |  |  | I
A.3.9 | Untersuchungssoftware für Routineuntersuchungen für folgende Anwendungen
A.3.9.1 | Kardiologische Bildgebung | ja |  |  | K.O.
A.3.9.2 | Neurologische Bildgebung (Kopf und Wirbelsäule) | ja |  |  | K.O.
A.3.9.3 | Neurodiffusion | ja |  |  | K.O.
A.3.9.4 | Perfusion | ja |  |  | K.O.
A.3.9.5 | Suszepitibilitätsgewichtete Bildgebung (2D) | ja |  |  | K.O.
A.3.9.6 | Orthopädie (Gelenke und Wirbelsäule) = MSK [Muskel/Skelett] | ja |  |  | K.O.
A.3.9.7 | Abdomen inkl. Leber, Pankreas und Becken inkl. Prostata und Thorax | ja |  |  | K.O.
A.3.9.8 | Ganzkörperdiffusion | ja |  |  | K.O.
A.3.9.9 | Angiographie (TOF, 3D Phasenkontrast-MR Angiographie, 4D Phasenkontrastflussmessungen) | ja |  |  | K.O.
A.3.9.10 | Kontrastmittelangiographie | ja |  |  | K.O.
A.3.9.11 | Ganzkörperbildgebung | ja |  |  | K.O.
A.3.9.12 | Ganzkörperbildgebung - Bitte Scanbereich angeben | bitte angeben |  |  | I
A.3.9.13 | Ganzkörperbildgebung - Scanbereich von mind. 2000 mm | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis bzw. benötigte weitere Ausstattung angeben. |  | € | I
A.3.9.14 | Mammographie | ja |  |  | B | 1
A.3.9.15 | Pädiatrische Anwendungen | ja |  |  | B | 1
A.3.10 | Spezielle Untersuchungssoftware
A.3.10.1 | Kardiologische Bildgebung
A.3.10.2 | T1- und T2-Quantifizierung am Herzen | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.3 | Berechnung von quantitativen T1-, T2-, T2*- Parameterkarten am Herzen | ja/nein |  |  | I
A.3.10.4 | Die Berechnung ist kurz nach der Messung möglich. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.5 | Herzfunktion | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.6 | Funktionsauswertung und Quantifizierung der linksventrikularen Volumina und Muskelmasse. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.7 | Wandbewegungsanalyse global/regional mit 3D-Cinefunktion für komplette Herzerfassung | ja/nein |  |  | I
A.3.10.8 | Quantitative Flussanalyse | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.9 | Ein umfassendes Paket für die Flussquantifizierung (flusskodierte Bilder) mit 2D-Phasenkontrast, RR-Intervall-Abdeckung und Maxwell-Term-Kompensation | ja/nein |  |  | I
A.3.10.10 | Quantitative Flussmessung mit retrospektivem Gating | ja/nein |  |  | I
A.3.10.11 | Quantitative Bestimmung der maximalen Flussgeschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit und des Flussvolumens für die Klappendiagnostik. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.12 | 2D-Flussmessungen in Cine-Darstellung zu Quantifizierung von bestimmten Klappen oder Gefäßanomalien | ja/nein |  |  | I
A.3.10.13 | Herzperfusion | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.14 | - Semiquantitative Bestimmung der myokardialen Perfusionsparameter für die Ischamiediagnostik. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.15 | Herzuntersuchung unter freier Atmung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.16 | Sequenz für hochbeschleunigte 2D Cardiac Cine-Untersuchungen mittels iterativer Rekonstruktion. Sie erlaubt die Bildgebung mit höherer zeitlicher Auflösung in Echtzeit oder im Modus "Segmentiert", ohne Beeinträchtigung der räumlichen Auflösung. Im Echtzeitmodus ist es robust gegen Arrhythmien und Atemartefakte, sodass auch Messungen in freier Atmung durchgeführt werden können. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.17 | Automatisierter Workflow Kardio | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.18 | vollautomatisches Positionieren des Herzens im Isozentrum | ja/nein |  |  | I
A.3.10.19 | Automatische Atemkommandos | ja/nein |  |  | I
A.3.10.20 | Vollautomatische Planung der standardisierten Herzachsen: Kurzachsen-, 4-Kammer-, 3-Kammer- und 2-Kammer-Ansichten | ja/nein |  |  | I
A.3.10.21 | Vollautomatische Planung der standardisierten Herzklappenebenen: Mitral-, Aorten- und Trikuspital-Klappe | ja/nein |  |  | I
A.3.10.22 | Neurologische Bildgebung
A.3.10.23 | Neuro Perfusion | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.24 | Perfusions-Bildgebung (T1, T2*) und eine automatische Ermittlung der arteriellen Inputfunktion (AIF) und inline Darstellung von rCBV, rCBF, MTT oderTTP | ja/nein |  |  | I
A.3.10.25 | Farbige Neuro Perfusions Auswertung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.26 | Perfusionsauswertung (rCBV, rCBF, MTT oderTTP) mit Farbkarten | ja/nein |  |  | I
A.3.10.27 | Suszeptibilitatsgewichtete Bildgebung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.28 | Es werden Sequenzen (2D und 3D) für die suszeptibilitatgewichtete Bildgebung zur Darstellung venöser Gefäße und Blutungen im menschlichen Gehirn gefordert | ja/nein |  |  | I
A.3.10.29 | Rekonstruktion und Darstellung von Modulus- und Phasenbild zur Differenzierung von Thromben und Kalk Anreicherungen | ja/nein |  |  | I
A.3.10.30 | Abdomen
A.3.10.31 | Leberbildgebnung bei freier Atmung und extrem hoher zeitlicher Auslösung bei Dynamik | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.32 | Schnelle, hochauflösende 4D-Bildgebungssequenz mit DIXON Fett-/Wasser-Trennung für die kontrastmittelgestützte multiarterielle Bildgebung der gesamten Leber in einer Messung | ja/nein |  |  | I
A.3.10.33 | Bewegungsunempfindliche kontrastmittelverstärkte 3D T1-Leberbildgebung zur Aufnahme der hepatozytären Phase in freier Atmung | ja/nein |  |  | I
A.3.10.34 | Ultraschnelle Sequenzen für die kontrastmittelunterstützte MR-Angiographie (ceMRA). Zeitlich hochaufgelöste, dynamische 3D-MRA. Spezielle Sequenz für kontrastverstärkte Angiographie zur sicheren Messung der arteriellen Phase mit Unterdrückung der venösen Phase. MR-Angiographie mit höchstmöglicher zeitlicher und räumlicher Auflösung bei Untersuchungen wie z.B. AVM’s des Gehirns, angeborene Herzfehler, Hämodialyse Shunts, Diabetespatienten mit kurzen arteriovenösen Flusszeiten in Unterschenkel und Füßen. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.35 | Dynamische, kontrastverstärkte Körper-Untersuchung unter freier Atmung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.36 | Durchführung dynamischer, kontrastverstärkter Untersuchungen des Abdomens bei freier Atmung, mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Die zeitliche Auflösung kann für verschiedene Zeitpunkte im Rahmen der Bildberechnung mittels iterativer Rekonstruktion benutzerspezifisch definiert werden. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.37 | Eisenquantifizierung und Fettquantifizierung in der Leber | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.38 | Ermittlung des Eisen- und Fettgehalts in der Leber (quantitativ) | ja/nein |  |  | I
A.3.10.39 | Farbkodierte Darstellung. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.40 | Automatisierter Workflow Abdomen | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.41 | vollautomatisches Positionieren des Abdomens im Isozentrum | ja/nein |  |  | I
A.3.10.42 | Vollautomatisches Starten der dynamischen Messungen zur sauberen Trennung der arteriellen, venösen und portalvenösen Phasen in der Leber. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.43 | Automatische Atemkommandos | ja/nein |  |  | I
A.3.10.44 | Vollautomatische Registrierung der Leber mit automatischer Anpassung der Schichtanzahl. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.45 | Automatisierter Workflow Leber | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.46 | Systemgeführter Workflow zur quantitativen Bestimmung des Leberfett- und Lebereisengehalts. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.47 | Angiographie
A.3.10.48 | 4D-Angiographie (TRAK, TWIST, o.ä.) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.49 | Ultraschnelle Sequenzen für die kontrastmittelunterstützte MR-Angiographie (ceMRA) | ja/nein |  |  | I
A.3.10.50 | Zeitlich hochaufgelöste, dynamische 3D-MRA | ja/nein |  |  | I
A.3.10.51 | Spezielle Sequenz für kontrastverstärkte Angiographie zur sicheren Messung der arteriellen Phase mit Unterdrückung der venösen Phase | ja/nein |  |  | I
A.3.10.52 | MR-Angiographie mit höchstmöglicher zeitlicher und räumlicher Auflösung bei Untersuchungen wie z.B. AVM’s des Gehirns, angeborene Herzfehler, Hämodialyse Shunts, Diabetespatienten mit kurzen arteriovenösen Flusszeiten in Unterschenkel und Füßen | ja/nein |  |  | I
A.3.10.53 | Kontrastverstärkte 3D Becken-Bein-MRA mit automatischer Tischverschiebung ohne Subtraktion (Dixon Multistation MRA o.ä.) | ja/nein |  |  | I
A.3.10.54 | Kontrastmittelfreie 3D Angiographie (nicht Time of Flight, nicht Phasenkontrast, Inhance, TRANCE, NATIVE o.ä.) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.55 | alle nicht kontrastverstärkten Techniken des Hersteller, TOF, Phasenkontrast-MR-Angiographie, TSE basierte EKG-getriggerte MRA systolisch/diastolisch, SSFP basierte EKG-getriggerte Angiographie | ja/nein |  |  | I
A.3.10.56 | Dynamische kontrastmittelfreie 4D Angiographietechnik (Spin-labeling) für Hirngefässe (AVM etc) | ja/nein |  |  | I
A.3.10.57 | Kontrastmittelfreie, EKG-getriggerte periphere Angiographie in Routinezeit | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.58 | EKG-getriggert | ja/nein |  |  | I
A.3.10.59 | Robuste 2D-Technologie ohne Subtraktion | ja/nein |  |  | I
A.3.10.60 | Für periphere Angiographie in Routinezeit | ja/nein |  |  | I
A.3.10.61 | 4D-Erweiterte Gefäßanalyse | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.62 | Neben den Standard-Angiographieauswertungen wird ein Paket zur automatischen Bildanalyse und Darstellung von Gefäßstrukturen einschließlich der Stenosegradbestimmung gefordert. Eine quantitative Flußanalyse mit Bestimmung diverser Parameter sollte möglich sein. 4D-Phasenkontrastflussmessung, zeitaufgelöst für Aortendissektion und PostprocessingSoftware auf der separaten Workstation für die 3D-Phasenkontrastflussmessung | ja/nein |  |  | I
A.3.10.63 | Manuelle oder halbautomatische Positionierung einer Zentrallinie, die genau durch das Gefäßzentrum verläuft. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.64 | Manuelle oder halbautomatische Quantifizierung von Änderungen in Größe und Durchmesser des Gefäßes | ja/nein |  |  | I
A.3.10.65 | Manuelle oder halbautomatische Vermessung von Läsionen | ja/nein |  |  | I
A.3.10.66 | Automatisierter Workflow Angio | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.67 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren der zu untersuchenden Region im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.68 | Automatisches Starten der angiographischen Messungen mit automatischen Atemkommandos für die arterielle Angiographie. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.69 | Onkologie
A.3.10.70 | Pharmakokinetik von dynamische 3D-Kontrastmitteluntersuchungen | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.71 | Paket zur Auswertung und Nachverarbeitung von dynamischen, kontrastmittelverstärkten 3D-Datensatzen. Neben den Standard-Kurvenauswertungen sollte auch eine Kurvenauswertung nach einem pharmakokinetischen Modell möglich sein. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.72 | Folgende Funktionen sollten unterstützt werden:
A.3.10.73 | Eine 4D-Visualisierung (3D und Zeit), farbige Darstellungen von Parametern (Ktrans etc.) und einer zusätzlichen Visualisierung von 2D/3D morphologischen Datensätzen | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.74 | Elastische 3D-Bewegungskorrekturen und automatische Berechnung von subtrahierten Bildern | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.75 | Abspeicherung der erzeugten Ergebnisse im DICOM-Standard zur Studie | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.76 | Visualisierung und Nachverarbeitung von dynamischen kontrastmittelverstärkten 3D-Datensätzen | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.77 | Standard-Kurvenauswertung und Kurvenauswertung nach pharmakokinetischen Modell, 4D-Visualisierung, Farbdarstellung (Ktrans, Kep, Ve, Vp, iAUC), Visualisierung von 2D- oder 3D-Morphologie | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.78 | Elastische Bewegungskorrektur, Abspeicherung der Ergebnisse im DICOM-Standard | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.79 | Automatisierter Workflow Prostata | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.80 | vollautomatisches Positionieren der Prostata im Isozentrum | ja/nein |  |  | I
A.3.10.81 | Vollautomatische Planung der Prostata. Automatische Segmentierung der Prostata. Automatische Abdeckung und Schichtpositionierung unter Berücksichtigung der individuellen Prostata-Anatomie. MR-Prostatabildgebung gemäß den Empfehlungen von PI-RADS v2.1 (Prostate Imaging, Reporting and Data System). Multiparametrische Untersuchung einschließlich multiplanarer T2-gewichteter Bildgebung, diffusionsgewichteter Bildgebung, T1-gewichteter Lymphknoten-Bildgebung und 4D-Bildgebung. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.82 | Automatisierter Workflow Ganzkörper | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.83 | Nach Anwahl des Protokolls vollautomatisches Positionieren der zu untersuchenden Region im Isozentrum, ohne den Lasermarker zu verwenden. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.84 | Ganzkörper-Übersichtsmessungen mit (CT-ähnlicher) Messung und nahtloser Darstellung des gesamten Messfeldes | ja/nein |  |  | I
A.3.10.85 | Möglichkeit der stufenlosen Anpassung des Scanbereichs für Brustkorb, Abdomen und Becken individuell festzulegen unter Berücksichtigung der automatischen Anpassung von Atemanhaltezeiten. | ja/nein |  |  | I
A.3.10.86 | AutoBolus-Erkennung für die Fokusregion Abdomen (Leber) | ja/nein |  |  | I
A.3.10.87 | Selektive HF-Anregung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.10.88 | Gefordert wird ein Verfahren, das eine selektive HF-Anregung innerhalb eines spezifischen vom Benutzer ausgewählten FOVs ermöglicht. Dadurch soll nur das Gewebe in der Zielregion angeregt werden. Das gezoomte FOV ermöglicht eine hohe Auflösung ohne Einfaltungsartefakte. | ja/nein |  |  | I
A.3.11 | Bildgebungssequenzen
A.3.11.1 | Arterial Spin Labeling 2D
A.3.11.2 | Dargestellung der Perfusion des Gehirns ohne Kontrastmittel. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.11.3 | Messung des relativen zerebralen Blutflusses (relCBF) mit einer iPAT-fähigen 2D Mehrschicht-EPI Sequenz. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.11.4 | Arterial Spin Labeling 3D
A.3.11.5 | 3D Akquisition nicht-kontrastverstärkter Perfusions-Scans des Gehirns für minimale Suszeptibilität und Abdeckung des kompletten Hirnbereiches. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.3.11.6 | Alle verfügbaren lautlosen Sequenzen | Bitte angeben |  |  | I
A.3.11.7 | Alle Sequenzen zur Reduktion von Metallartefakten | Bitte angeben |  |  | I
A.3.11.8 | Passwortschutz der Sequenzen | Bitte angeben |  |  | I
A.3.11.9 | Subtraktionsfreie periphere Becken/Beinangio | Bitte angeben |  |  | I
A.3.11.10 | Bewegungskorrektur mit rotierenden K-Raum Blades kombiniert mit paralleler Bildgebung | Bitte angeben |  |  | I
A.3.11.11 | APT (Amit-Protonen Transfer) mögich | Bitte angeben |  |  | I
A.3.12 | Bediensoftware für MR Bilddatenaufnahme und die Nachbearbeitung der Bilder
A.3.12.1 | Anzeigen der Bilddaten in wählbaren Anzeigeformaten | ja |  |  | K.O.
A.3.12.2 | Sofortrekonstruktionen | ja |  |  | K.O.
A.3.12.3 | vollautomatisiertes Messen | ja |  |  | K.O.
A.3.12.4 | Übernahme von Parametern | ja |  |  | K.O.
A.3.12.5 | Dynamische Analysen | ja |  |  | K.O.
A.3.12.6 | Erstellen einer Patienten CD bzw. DVD | ja |  |  | K.O.
A.3.12.7 | Anzeige physiologischer Signale (Puls, Atmung, EKG, Triggersignale) | ja |  |  | K.O.
A.3.12.8 | 3D-Nachbearbeitung, | ja |  |  | K.O.
A.3.12.9 | Erstellung und Speicherung eigener Messprotokolle bzw. Untersuchungsabläufe möglich | ja |  |  | K.O.
A.3.12.10 | Vollautomatische Atemkommandos bei den entsprechenden Messungen und Untersuchungen in verschiedenen Sprachen | ja |  |  | K.O.
A.3.12.11 | Können eigene Aufnahmen für die (Atem-)Kommandos aufgezeichnet und eingespielt werden? | ja |  |  | B | 3
A.3.13 | Geräuscharme Sequenzen
A.3.13.1 | Gibt es die Möglichkeit, am System spezielle Sequenzen zur Reduzierung des Geräuschpegels bei gleichbleibender Bildqualität einzustellen? | ja |  |  | K.O.
A.3.13.2 | Bitte beschreiben Sie die Methode, wie dies erreicht wird: | Bitte angeben |  |  | I
A.3.13.3 | Um wieviel Prozent wird der Schalldruckpegel reduziert? | Bitte angeben |  | % | I
A.3.13.4 | Um wieviel Prozent verlängert sich dadurch die Messzeit? | Bitte angeben |  | % | I
A.3.13.5 | Für welche Anwendungen kann diese Technik eingesetzt werden? (z.B. Kopf) | Bitte angeben |  |  | I
A.3.13.6 | Gibt es weiteren Möglichkeiten zur Schalldruckreduktion? | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | I
A.3.13.7 | - Wieviel Prozent Schalldruckreduktion werden dabei erreicht? | Bitte angeben |  |  | I
A.3.13.8 | - Bitte beschreiben Sie die Methode, wie dies erreicht wird: | Bitte angeben |  |  | I
A.4 | Technische Ausführung (Zubehör)
A.4.1 | Spulenaufbewahrungssystem mit folgenden Eigenschaften: | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.1.1 | Gefordert ist ein Aufbewahrungssystem zur sicheren Lagerung der angebotenen Spulen und Lagerungshilfsmittel. Das Aufbewahrungssystem wird im Untersuchungsraum positioniert. Alle Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig. | ja | 1 |  | I
A.4.2 | Audiosystem für höheren Patientenkomfort mit folgenden Eigenschaften: | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.2.1 | MRT geeignetes Audiosystem für den Patienten während der Untersuchung zur Nutzung von verschiedenen Medien wie z.B. CD, USB, etc. | ja | 1 |  | I
A.4.2.2 | bidirektionale Kommunkation mit dem Patienten möglich | ja | 1 |  | I
A.4.2.3 | Automatische Stummschaltung der Musik , wenn das Bedienpersonal mit dem Patienten kommuniziert | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.2a | Patientenunterhaltungs- und Kooperationsdisplay, mind. 55 Zoll-Display | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.2.1a | Video-/Audiosystem zur Beruhigung, Information und Untersuchungsanleitung des Patienten | ja |  |  | I
A.4.2.2a | Verschiedene Video-/Audiothemen zur freien Wahl per Tablett-PC o.ä. | ja |  |  | I
A.4.2.3a | Visualisierung der Untersuchungszeit per Scan und in Summe | ja |  |  | I
A.4.2.4a | Visualisierung der Atempausenzeit inkl. Atemtrainings | ja |  |  | I
A.4.3 | Patienten-Überwachungskamera mit folgenden Eigenschaften | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.3.1 | Fernseh-Überwachungsanlage geeignet zur Patientenbeobachtung bei kritischer Untersuchung mit Signal-Übertragung zu einem Monitor im Überwachungsraum | ja | 1 | € | I
A.4.4 | Patiententransportliege, MRT-geeignet, mit folgenden Eigenschaften | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.4.1 | Höhenverstellbare, MRT-geeignete Liege zum Transport des Patienten vom Vorbereitungsraum zum MRT-Untersuchungsraum. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.4.2 | MRT-geeignete Liege (nicht höhenverstellbar) zum Transport des Patienten vom Vorbereitungsraum zum MRT-Untersuchungsraum. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.4.3 | Max. zulässige Patientengewicht | ≥ 200 kg |  | kg | I
A.4.4.4 | Material in antimagnetischer Ausführung | ja |  |  | K.O.
A.4.4.5 | Abmessungen der Patiententransportliege | BxHxT |  | mm | I
A.4.4.6 | Verstellbahre Rückenlehne | ja/nein |  |  | I
A.4.4.7 | Alle Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | K.O.
A.4.5 | Rollboard oder ähnlich, zur Umlagerung auf den Patiententisch vom MRT | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. | 1 | € | I
A.4.6 | Weiteres Zubehör erhältlich? | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.5 | Hochdruckinjektor, MRT-geeignet, mit folgenden Eigenschaften: | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben. | 1 | €
A.5.1 | Programmierbarer Doppelkolben-Hochdruckinjektor oder vergleichbare Alternative zur Injektion von Kontrastmitteln und Nachinjektion physiologischer Kochsalzlösung bei MRT-Untersuchungen | ja, bitte Ausführung beschreiben |  |  | I
A.5.2 | Hersteller des Hochdruckinjektors | Bitte angeben |  |  | I
A.5.3 | Typbezeichnung des Hochdruckinjektors | Bitte angeben |  |  | I
A.5.4 | Direkte Positionierung beim MRT | ja |  |  | K.O
A.5.5 | Ausführung mit Fahrstativ | ja |  |  | K.O
A.5.7 | Mikroprozessorsteuerung und -überwachung von Druck-Flow-Volumen | Bitte angeben |  |  | I
A.5.8 | Rückmeldung von Injektionsdauer, Druck, Flow, Volumen, Restvolumen und verabreichtes Gesamtvolumen | Bitte angeben |  |  | I
A.5.9 | Volumenwähler, Bereitschafts- und Überwachungsanzeige | Bitte angeben |  |  | I
A.5.10 | Abspeicherung applikationsbezogener Injektionsprogramme | Bitte angeben |  |  | I
A.5.11 | Bedienterminal mit benutzerfreundlicher Programmieroberfläche und farbigem Touchscreen | Bitte angeben |  |  | I
A.5.12 | Wahlweise Verwendung von Einweg- und Mehrwegspritzen | ja/nein |  |  | I
A.5.13 | Benutzeroberfläche in deutscher Sprache | ja |  |  | K.O.
A.5.14 | Programmierbares Volumen | von...bis… |  | ml | I
A.5.15 | in welchen Schritten | Bitte angeben |  | ml/Schritt | I
A.5.16 | Speicherkapazität, Anzahl Protokolle | Bitte angeben |  | Protokolle | I
A.5.17 | Phasen pro Protokoll | Bitte angeben |  | Phasen | I
A.5.18 | Keep-vein-open Funktion (KVO), unabhängig vom Injektionsprotokoll | Bitte angeben |  |  | I
A.5.19 | Injektionspausen, von-bis | Bitte angeben |  | s | I
A.5.20 | Menügesteuerte Abfrage zu erfolgter Entlüftung des Systems und/oder automatisiertes Entlüftungsprogramm bzw. -überwachung. | ja |  |  | I
A.5.21 | Schnittstelle zur Synchronisation mit dem MRT | falls verfügbar, optional, nicht wertungsrelevat, bitte Mehrpreis angeben |  |  | I
A.5.22 | Beschreiben Sie alle Funktionen die mit dem MRT synchronisiert werden können | Bitte angeben |  |  | I
A.5.23 | Bedienung des Injektors außerhalb des Untersuchungsaumes, z.B. vom Überwachungsraum | Bitte angeben |  |  | I
A.5.24 | Akkubetrieb | Bitte angeben |  |  | I
A.5.25 | Technisches Datenblatt als Analge beifügen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.5.26 | Einweisung und Schulung nach MPG / MPBetreibV | ja |  |  | K.O.
A.5.32 | Kosten für eine vollständige routinemäßige Überprüfung (Besehend aus STK und Wartung) inkl. Fahrpauschale/pro System | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6 | Service für das angebotene System inkl. Zubehör ohne Optionen
A.6.1 | Allgemein
A.6.1.1 | Anzahl der vorgeschriebene zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen, STK, etc.) | Bitte angeben |  |  | I
A.6.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung) | ja/nein |  |  | I
A.6.1.3 | Externer Zugriff auf das System (Remote Zugriff für den Herteller Service)
A.6.1.4 | - Remote Zugriff auf die Scan und Auswerte Konsole(n) | ja |  |  | K.O.
A.6.1.5 | - Parallele Monitoranzeige sowie volle Kontrolle (Tastatur und Maus) | ja |  |  | I
A.6.1.6 | - Möglichkeiten für den lokalen Benutzer (z.B. Passwort) den Remote Zugang zur Konsole zu kontrollieren | Bitte angeben |  |  | I
A.6.1.6 | - Support durch Applikationsspezialisten über den Remote Zugang möglich | Bitte angeben |  |  | I
A.6.1.7 | Softwaregestütztes Diagnosesystem zur Fehleranalyse | Bitte angeben |  |  | I
A.6.1.8 | Zugang zum Diagnosesystem von Klinikpersonal nach erfolgter Schulung | Bitte angeben |  |  | I
A.6.1.9 | Kostenneutrale Softwareupdates (z.B. Sicherheitsupdates) | Bitte angeben |  |  | I
A.6.1.10 | Ggf. Preis für Softwareupdates und Softwareupgrades inkl. der dafür erforderlichen Hardwareupgrades | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.1.11 | Erreichbarkeit der Servicestellen | Bitte angeben |  | h | I
A.6.1.12 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker vor Ort | ≤ 6 Stunden |  | Stunden | K.O.
A.6.1.13 | Anzahl der in Deutschland zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | Bitte angeben |  |  | Bmax | 3
A.6.1.14 | Uptime garantie mindestens 95% | ja |  |  | K.O.
A.6.1.15 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile | ≤ 2 Arbeitstage |  | Tage | B | 1
A.6.1.16 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung des Gerätes | ≥ 10 Jahre |  | Jahre | K.O.
A.6.1.17 | Wartungskonzepte bzw. alternative Service-Konzepte | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | I
A.6.2 | Ohne Wartungsvertrag
A.6.2.1 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.2.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.2.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.2.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.2.5 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.2.6 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.2.7 | Fahrtkostenpauschale komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (ohne Wartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.2.8 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/System | I
A.6.3 | Betriebswartungsvertrag
A.6.3.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung -System-SW-Updates und -Upgrades inkl. IT-HW-Tausch, wenn notwendig Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) | ja |  |  | I
A.6.3.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.3.3 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen- Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.3.4 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen- Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.3.5 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen- Samstags 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.3.6 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen - Samstags 17 - 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.3.7 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.3.8 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.3.9 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
A.6.3.10 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.6.3.11 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.3.12 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | Bitte angeben |  | % | K.O.
A.6.3.13 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.14 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.15 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.16 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.17 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.18 | Jahr 6 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.19 | Jahr 7 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.20 | Jahr 8 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.21 | Jahr 9 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.22 | Jahr 10 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Jahr | I
A.6.3.23 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | € | I
A.6.4 | Vollwartungsvertrag
A.6.4.1 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit - Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometer - die erforderlichen Wartungskits/Ersatzteile etc. - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) - Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. - System-SW-Updates und -Upgrades inkl. IT-HW-Tausch, wenn notwendig Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände die aufgrund unsachgemäßer Handhabung entstehen (grob fahrlässiges Verhalten) | ja |  |  | K.O.
A.6.4.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Vollwartungsvertrag) | ja |  |  | K.O.
A.6.4.3 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.4.4 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.4.5 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen- Samstags 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.4.6 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen- Samstags 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.4.7 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.4.8 | Kosten pro Arbeitsstunde für Reparaturen an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Stunde | I
A.6.4.9 | Der Vollwartungsvertrag beinhaltet alle Ersatz- / Spezialteile | ja |  |  | K.O.
A.6.4.10 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
A.6.4.11 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.6.4.12 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. inklusive | ja |  |  | K.O.
A.6.4.13 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.14 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.15 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.16 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.17 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.18 | Jahr 6 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.19 | Jahr 7 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.20 | Jahr 8 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.21 | Jahr 9 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.22 | Jahr 10 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I
A.6.4.23 | Vollwartungskosten über 5 Jahre | Bitte angeben |  | € | I
A.6.4.24 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen), siehe Wertungsmatrix | Bitte angeben |  | € | K.O.
A.6.4.25 | Vertragskündigung bei vorzeitiger Außerbetriebnahme innerhalb von 3 Monaten möglich | ja |  |  | K.O.
A.7 | Einarbeitung / Schulung
A.7.1 | Anwender
A.7.1.1 | Einarbeitung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mindestens 5 Arbeitstagen im ersten Jahr nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör (z.B. inkl. Hochdruckinjektor) | ja |  |  | K.O.
A.7.1.2 | Wieviele Applikationstage sind im Lieferumfang enthalten? | Bitte angeben |  | Tage | I
A.7.1.3 | Können ungenutzte Applikationstage in den Folgejahren verwendet werden ohne zu verfallen? | Bitte angeben |  |  | I
A.7.1.4 | Kostenfreie Nachschulung der Anwender an mindestens 1 Arbeitstag/Jahr | ja |  |  | K.O.
A.7.1.5 | Kosten für zusätzliche Tage zur Nachschulungen von Anwendern | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Schulung | I
A.7.1.6 | Schulungskonzepte (Basistraining, Aufbautraining und Einweisung) | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.7.2 | Medizin- und Haustechniker
A.7.2.1 | Schulungen für hauseigene (Medizin-)techniker verfügbar? | ja/nein |  |  | I
A.7.2.2 | Kosten für die Schulung | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben. |  | €/Person | I
A.7.2.3 | Bitte beschreiben Sie Art und Umfang der Schulung | Bitte angeben |  |  | I
A.7.2.4 | Welche Aufgaben können nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden? | Bitte angeben |  |  | I
A.7.2.5 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache werden nach erfolter Schulung zur Verfügung gestellt | Bitte angeben |  |  | I
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "11_Rechtliche und kalkulatorische Hinweise" |  | maximal zu erreichende Punkte | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 41

## Bieterangaben_Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Erst im Rahmen der zweiten Stufe (Miniwettbewerb) auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen
* Kriterien: B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) |  |  |  | Ausschreibungsnummer: EU-AUS-026-2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters
N.1 | Nachhaltigkeit
N.1.1 | die Produkte wurden mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Anteil mind. 80%) hergestellt. | ja |  |  | B | 4
N.1.2 | für die ausgeschriebenen Produkte wird die Angabe des Product Carbon Footprints vorbereitet | ja |  |  | B | 4
N.1.3 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält erneurbare Materialen aus zertifizierten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.4 | Umverpackung/ Füllmaterial enthält recycelte Materialen aus zertifizerten Quellen z.B. FSC; ISCC (hier ist nicht die steril Verpackung gemeint) | ja |  |  | B | 4
N.1.5 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Wasserverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.6 | es gibt Maßnahmen um den Wasserverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.7 | für die ausgeschriebenen Produkte wird der Energieverbrauch für den Herstellungsprozess erfasst | ja |  |  | B | 4
N.1.8 | es gibt Maßnahmen um den Energieverbrauch im Herstellungsprozess der ausgeschriebenen Produkte zu reduzieren | ja |  |  | B | 4
N.1.9 | Die Produkte enthalten erneuerbare Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.10 | Die Produkte enthallten recycelte Materialen aus zertifizierten Quellen wie z.B. FSC; ISCC | ja |  |  | B | 4
N.1.11 | es wurde für die Produkte eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt | ja |  |  | B | 4
N.1.12 | für die ausgeschriebenen Produkte gibt es ein Recycling-Konzept, dass bereits in der Praxis erprobt wurde | ja |  |  | B | 4
N.2 | Zertifikate- und Energiemanagement
N.2.1 | Zertifikate
N.2.2 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
N.2.3 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 16247-1 (Energiemanagement) | ja |  |  | B | 1
N.2.4 | Bieter/Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) | ja |  |  | B | 1
N.2.5 | ESG-Rating Bericht vorhanden | ja |  |  | B | 1
N.2.6 | Der Bieter/Hersteller weist global anerkannte Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit auf (z.B. ISCC-Zertifikat, FSC-Siegel, EcoVadis Zertifikat) | ja |  |  | B | 1
N.2.7 | Der Bieter/Hersteller achtet nachweislich auf seinen ökologischen Fußabdruck (z.B. SBTi Bestätigung) | ja |  |  | B | 1
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise" bzw. "Wertungsmatrix Stufe 2" für die Wertung der Angebote in der 2. Stufe |  | maximal mögliche Punktzahl | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 54
Hinweis: Mit der Bestätigung eines Zuschlagskriteriums erklärt der Bieter verbindlich, dass das angegebene Kriterium für den angebotenen Produktbereich vollständig erfüllt wird. Für jedes bestätigte Kriterium ist ein entsprechender gültiger/aktueller Nachweis einzureichen, der die Erfüllung nachvollziehbar und prüfbar belegt. Der Nachweis kann direkt bei den jeweiligen Kriterien in der strukturierten Übersicht erbracht werden. Die Übersicht muss eindeutig den Bezug zu den bestätigten Kriterien herstellen und alle relevanten Informationen enthalten, die für die Wertung erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass ohne geeigneten Eigennachweis keine Punkte für das jeweilige Kriterium vergeben werden können.