## Narkose - technische Bewertung
Nr. | Status | Pos. | Anforderung | Kriterium | mögliche Antwort | Bewertung ja | Bewertung nein | Punkt-Möglichkeiten Wert | Antwort des Bieters | Einheit
1 |  | 1.1.1 | Narkosebeatmungsgeräte
2 |  |  | grundsätzliche Anforderungen
3 |  |  | fahrbares Narkosebeatmungsgerät als komplett neues Gerät mit Ausstattung zum Erstbetrieb (ohne Medien / Gase / Medikamente) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
4 |  |  | alle Bestandteile reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig nach RKI und VAH gelisteten Desinfektionsmitteln (Wisch- und Scheuerdesinfektion) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
5 |  |  | Stromversorgung erfolgt über einen Schukostecker (230 V / 16 A) mit Netzzuleitung (mit Knickschutz und Zugentlastung) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
6 |  |  | Gehäuse bruchsicher und schlagfest | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
7 |  |  | Aufladen des Akkus während während Netzbetrieb (Ladevorrichtung im Gerät integriert) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
8 |  |  | Weiterbetrieb des Gerätes bei defektem Akku über Stromnetz | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
9 |  |  | manueller Weiterbetrieb des Gerätes bei vollständigem Ausfall der Stromversorgung (Stromnetz und Akku) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
10 |  |  | Akku im Gerät integriert | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
11 |  |  | Akku ohne STK durch den Nutzer wechselbar (USV) | B (0/1) | ja/nein | 3 | 0
12 |  |  | Stromnetzunabhängiger Betrieb des gesamten Beatmungsgerätes über mind. 60 min | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
13 |  |  | automatische Stromversorgungsübernahme bei Netzausfall mit Statusanzeige im Display (inkl. Rest Kapazität des Akkus) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
14 |  |  | Systemstart zur elektrischen Inbetriebnahme des Systems </= 60 s | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
15 |  |  | Systemstart zur elektrischen Inbetriebnahme des Systems < 60 s | B (min) | Wert | 4 | 0 | kleinster Wert erhält 4 Punkte |  | Sekunden
16 |  |  | Standby-Betrieb mit möglichst geringem Stromverbrauch sowie schneller Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft (max. 15 Sekunden) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
17 |  |  | Stromverbrauch im Standby-Betrieb | B (min) | Wert | 2 | 0 | kleinster Wert erhält 2 Punkte |  | kW/h
18 |  |  | automatische Selbsttestroutine nach dem Einschalten für das gesamte Narkosebeatmungsgerät mit automatischer Kalibrierung aller Sensoren (automatisch ablaufend nach bei Bedarf visueller und mechanischer Vorprüfung durch den Anwender) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
19 |  |  | Durchführung der Selbsttestroutine ohne Nutzer-Beteiligung (ausgenommen bei Bedarf visueller und mechanischer Vorprüfung durch den Anwender) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
20 |  |  | Möglichkeit zum Überspringen der Selbsttestroutine | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
21 |  |  | integrierte Testroutine für Techniker | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
22 |  |  | Betrieb in direkter Umgebung von Röntgenquellen (CT, C-Bogen etc.) möglich | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
23 |  |  | Gerät einschließlich aller Zubehörteile defibrillationsgeschützt und hochfrequenzfest | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
24 |  |  | Software-Updates ohne Austausch von Hardware | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
25 |  |  | wartungsfreier Sauerstoff-Sensor | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
26
27 |  |  | normative Vorgaben in aktueller Version oder Nachfolge-Version zur Ausführung mindestens nach: | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
28 |  |  | - DIN EN 60601-1 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
29 |  |  | - DIN EN 60601-1-2 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
30 |  |  | - DIN EN 60601-1-8 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
31 |  |  | - DIN EN 80601-2-13 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
32 |  |  | - DIN EN 80601-2-55 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
33
34 |  |  | Ventilator
35 |  |  | integrierter, elektronisch gesteuerter Ventilator | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
36 |  |  | Beatmungsfrequenz einstellbar von 4 Züge/min bis mind. 100 Züge/min | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
37 |  |  | Verhältnis von Inspiration : Expiration von mindestens 4:1 (</= für ersten Wert = I) und mindestens 1:4 (>/= für zweiten Wert = E) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
38 |  |  | Minimal-Flow mit max. 500 ml/min | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
39 |  |  | Inspiratorischer Spitzenfluss >/= 120 L/min | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
40 |  |  | elektronische Flow-Anzeige (graphisch und numerisch) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
41 |  |  | elektronisch geregelte Gas-Dosierung | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
42 |  |  | Beatmung von Frühgeborenen ab 0,5 kg Körpergewicht | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
43 |  |  | Beatmung von Frühgeborenen unter 0,4 kg Körpergwicht | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
44 |  |  | Beatmung von Erwachsenen, Kindern, Kleinkindern, Säuglingen und Neugeborenen | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
45 |  |  | Hinterlegung von Beatmungsprofilen im Gerät zur Auswahl nach kg KG | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
46 |  |  | Hinterlegung von Beatmungsprofilen im Gerät zur Auswahl nach ideal body weight | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
47 |  |  | automatische Compliance-Kompensation | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
48 |  |  | dynamische Compliance-Kompensation | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
49
50 |  |  | Beatmungsverfahren (mit und ohne Verwendung Inhalationsanästhetika)
51 |  |  | invasive Beatmunngsverfahren | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
52 |  |  | nichtinvasive Beatmungsverfahren | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
53 |  |  | einstellbares Tidal-Volumen (Schrittweite bei Tidalvolumen unter 100 ml höchstens 5 ml oder weniger / Schrittweite bei Tidalvolumen unter 10 ml höchstens 1 ml oder weniger) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
54 |  |  | einstellbare Beatmungsfrequenz (Schrittweite maximal 1/min) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
55 |  |  | stufenlos einstellbares Atemzeitverhältnis Inspiration:Expiration (Schrittweite maximal 0,1) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
56 |  |  | Sauerstoffinhalation | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
57 |  |  | manuelle Beatmung (ohne Stromversorgung) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
58 |  |  | spontane Beatmung | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
59 |  |  | assistierte Beatmung | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
60 |  |  | zeit-gesteuert mit konstantem Volumen (IMV) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
61 |  |  | synchronisierte zeit-gesteuerte Beatmung mit konstantem Volumen (SIMV) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
62 |  |  | druck-kontrollierte Beatmung (PCV) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
63 |  |  | druck-unterstützte Spontan-Beatmung (PSV) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
64 |  |  | volumen-kontrollierte Beatmung | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
65 |  |  | Beatmungsfrequenz </= 4 Züge/min bis >/= 100 Züge/min | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
66 |  |  | Beatmungsfrequenz > 100 Züge/min | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
67 |  |  | Tidalvolumen volumen-kontrolliert von mind. 10 ml bis mind. 1500 ml pro Hub | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
68 |  |  | Tidalvolumen volumen-kontrolliert < 10 ml pro Hub | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
69 |  |  | resultierendes Tidalvolumen im druck-kontrollierten Modus mind. 10 ml bis mind. 1500 ml pro Hub | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
70 |  |  | PEEP-unterstützte Beatmung von mind. 5 bis mind. 20 mbar | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
71 |  |  | PEEP-unterstützte Beatmung > 20 mbar | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
72 |  |  | resultierendes Tidalvolumen im druck-kontrollierten Modus < 10 ml pro Hub | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
73 |  |  | Messgenauigkeit des Tidalvolumens im druck-kontrollierten Modus </= 5 ml pro Hub (pädiatrische Patienten) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
74 |  |  | Messgenauigkeit des Tidalvolumens im druck-kontrollierten Modus </= 4 ml pro Hub (pädiatrische Patienten) | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
75 |  |  | Messgenauigkeit des Tidalvolumens im druck-kontrollierten Modus </= 3 ml pro Hub (pädiatrische Patienten) | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
76 |  |  | Messgenauigkeit des Tidalvolumens im druck-kontrollierten Modus +/- 10% (erwachsene Patienten) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
77 |  |  | Inspirationszeit mind. 0,2 - 5 s | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
78 |  |  | Verhältnis von Inspiration : Expiration von mindestens 4:1 (</= für ersten Wert = I) und mindestens 1:4 (>/= für zweiten Wert = E) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
79 |  |  | Frischgaszuführung mind. 15 L/min. | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
80 |  |  | Sauerstoffinhalation | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
81 |  |  | Sauerstoffzuführung im manuellen Notbetrieb (einstellbar zwischen 0 - mind. 15 L/min.) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
82 |  |  | direkter Wechsel vom Notbetrieb in die maschinelle Beatmung | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
83 |  |  | HLW-Modus (fortwährender insp. Flow bis zur Druckgrenze) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
84 |  |  | Monitorbetrieb mit Kapnographie mit aktiven Alarmgrenzen | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
85
86 |  |  | Geräte- und Atemgasmonitoring
87 |  |  | integriertes Geräte- und Atemgasmonitoring zur Anzeige der normativ geforderten Einstellungen und Paramter auf dem integrierten Display | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
88 |  |  | Anzeige sämtlicher Beatmungseinstellungen, Mess- und Grenzwerte | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
89 |  |  | Anzeige von mindestens vier Echtzeit-Kurven (über maximal zwei Ebenen) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
90 |  |  | Anzeige von mehr als vier Echtzeit-Kurven | B (0/1) | ja/nein | 4 | 0
91 |  |  | Erstellung und Speicherung von mind. einem Profil basierend auf ideal body weight hinsichtlich der Display-Konfiguration | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
92 |  |  | Erstellung und Speicherung von mind. einem Profil mit Fokus Neonat hinsichtlich der Display-Konfiguration | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
93 |  |  | Schutz der Profile mittels Passwort | I | Text | 0 | 0
94 |  |  | direkt anwählbares, kontextbezogenes Hilfe-System | I | Text | 0 | 0
95 |  |  | patientennahe Flow-Messung | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
96 |  |  | Kalibrierung der Flow-Messung unabhängig vom Tubus-Durchmesser | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
97 |  |  | Anzeige der Atemgastemperaturen | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
98
99 |  |  | Messung von
100 |  |  | O2 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
101 |  |  | CO2 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
102 |  |  | Gasmessung im Nebenstrom mit möglichst geringem Volumenbedarf | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
103 |  |  | Rückführung des Messvolumens in das Beatmungssystem | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
104 |  |  | abgesaugtes Volumen </= 200 ml/min | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
105 |  |  | Inhalationsanästhetikum in % mit automatischer Erkennung und Klartext-Angabe | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
106 |  |  | Gasgemisch bei Verwendung von zwei Inhalationsanästhestika | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
107 |  |  | automatische Erkennung von Gasgemischen Inhalationsanästhetika | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
108 |  |  | fälschungssicheres Messverfahren (keine Beeinträchtigung der Messung durch andere Gase sowie Wasserdampf) | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
109 |  |  | MAC-Berechnung | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
110
111 |  |  | Alarm Funktionen mit einstellbaren Alarm-Grenzwerten
112 |  |  | Apnoe mit einstellbarem Zeitraum oder anderen kombinierbaren sowie einstellbaren Kriterien wie z. B. CO2, Druck und Flow | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
113 |  |  | Abweichung Atemwegdruck (oben / unten) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
114 |  |  | Abweichung Atemfrequenz (oben / unten) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
115 |  |  | Abweichung Atemminutenvolumen (oben / unten) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
116 |  |  | Fi Inhalationsanästhetikum (oben / unten) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
117 |  |  | Über- und Unterschreitung CO2 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
118 |  |  | Über- und Unterschreitung O2 | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
119 |  |  | Stenose- und Diskonnektions-Alarm | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
120 |  |  | Druckabweichung Gasversorgung | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
121 |  |  | geringe Akku-Kapazität | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
122 |  |  | Signalisierung (optisch und akustisch) der Beatmungsparameter-Alarme | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
123 |  |  | Signalisierung (optisch und akustisch) der technischen Alarme mit Priorisierung und Differenzierung der Alarme (technisch und medizinisch) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
124 |  |  | Speicherung unterschiedlicher Alarmgrenzwerte in mind. zwei Profilen (ideal body weight und Neonat) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
125 |  |  | Speicherung unterschiedlicher Alarmgrenzwerte in mehr als drei Profilen | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
126 |  |  | akustische Alarme für definierten Zeitraum unterdrückbar (mit Rest-Zeit-Anzeige der Alarmunterdrückung) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
127 |  |  | numerische Anzeige der Messparameter und Grenzwerte | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
128
129 |  |  | Datenmanagement
130 |  |  | Speicherung der Daten (Gerätedaten / Alarme / Patientendaten / Einstellungen / gemessene Werte) auf lokalem Speicher | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
131 |  |  | RS 232 Schnittstelle (galvanisch getrennt) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
132 |  |  | Übertragung der gespeicherten Daten über herausnehmbare Speicherkarte oder kabelgebunden | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
133 |  |  | USB-Schnittstelle | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
134 |  |  | Bluetooth Schnittstelle | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
135 |  |  | WLAN Schnittstelle | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
136 |  |  | Verwendung IHE PDC | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
137 |  |  | Angabe verwendbarer PDC-Profile (z. B. ACM) | I | Text | 0 | 0
138 |  |  | Verwendung Kommunikationsstand SDC nach IEEE 11073 | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
139 |  |  | HL7-Schnittstelle | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
140
141 |  |  | Gasversorgung und Gasdosierung
142 |  |  | Fortleitungssystem für Anästhesiegase zur Reduktion der Gasbelastung | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
143 |  |  | Betrieb auch ohne Lachgas (N2O) möglich | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
144 |  |  | Gasversorgung (Druckluft,Sauerstoff) über die bauseitige zentrale Gasversorgung (ZGV) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
145 |  |  | Anschluss an das ZGV ist im Rahmen der Ausführung abzustimmen | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
146 |  |  | Länge der Anschluss-Leitungen mind. 3 m | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
147 |  |  | Patientenschlauch-Anschluss an ISO-Konus 22/15 mm | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
148 |  |  | APL-Ventil mit Schnell-Entlastung und Einstellbereich bis mind. 70 mbar | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
149 |  |  | fühlbare Graduierung zur Einstellung des APL-Ventils | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
150 |  |  | Lieferung von Druckminderern zum Anschluss von Sauerstoff- und Druckluft-Flaschen zum ZGV-unabhängigen Betrieb | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
151 |  |  | mit Anzeige des Flaschendrucks an der Gerätevorderseite | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
152 |  |  | beheiztes Atemsystem | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
153
154 |  |  | Frischgasversorgung
155 |  |  | elektronische Regelung der Frischgasmischung aus Sauerstoff und Druckluft | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
156 |  |  | Regelbereich zwischen 21% und 100% Sauerstoff | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
157
158 |  |  | Kreissystem / Patientenschlauchsystem / CO2-Absorber
159 |  |  | Kreissystem und Patientenschlauchsystem frei von Naturlatex | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
160 |  |  | Patientenschauchsystem wahlweise als Mehrweg- und Einwegsystem | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
161 |  |  | Wechsel des CO2-Absorbers ohne Werkzeug und während des Betriebes möglich | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
162 |  |  | CO2-Absorber wahlweise als Mehrweg- und Einwegsystem | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
163 |  |  | Wechsel zwischen Mehrweg- und Einwegsystem ohne zusätzliche Adapter oder Adapter ohne Druck- und Volumenverluste | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
164 |  |  | Absorber-Volumen (Einweg und Mehrweg) mind. 650 ml | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
165
166 |  |  | volatile Narkosemittel
167 |  |  | Anschluss Narkosemittel-Verdunster (Fa. Dräger / Typ Vapor 2000 - alle damit nutzbaren volatilen Narkosemittel - Beistellung erfolgt durch RKH) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
168 |  |  | Anschluss Narkosemittel-Verdunster (Fa. Dräger / Typ Vapor 3000 - alle damit nutzbaren volatilen Narkosemittel - Beistellung erfolgt durch RKH) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
169
170 |  |  | Display
171 |  |  | hochauflösendes Farb-Display zur Anzeige sämtlicher Parameter | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
172 |  |  | Bildschirmdiagonale >/= 10 " | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
173 |  |  | Bildschirmdiagonale > 10 " | B (max) | Wert | 3 | 0 | >/= 12" und < 14" = 1 Punkt >/= 14° und </= 15" = 2 Punkte > 15" = 3 Punkte
174 |  |  | Bildschirmhelligkeit einstellbar | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
175 |  |  | Doppeldisplay 1. Einstellung der Beatmung und 2. Darstellung der Kurven | B (0/1) | ja/nein | 2 | 0
176 |  |  | Kontrast einstellbar | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
177
178 |  |  | Bronchusabsaugung
179 |  |  | Einrichtung zur Sekretabsaugung bei Patienten | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
180 |  |  | Vakuum (mindestens 30 Liter/min) über Druckluft erzeugt mit Toleranz von +/- 10% | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
181 |  |  | Saugleistung fein dosierbar (für Patienten o. g. Altersstufen) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
182 |  |  | Anzeige des eingestellten Vakuums / Sogs | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
183 |  |  | wechselbarer Sekretsammelbehälter | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
184 |  |  | Sekretsammelbehälter als Einweg- und Mehrwegbehälter verfügbar | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
185
186 |  |  | Reduktion FKW- / FCKW-Freisetzung
187 |  |  | Die technischen Möglichkeiten müssen verfügbar und mitgeliefert werden - jedoch initial keine Verwendung dieses Systems.
188 |  |  | zugelassenes System zur Sammlung von volatilen Narkosemitteln (z. B. mittels Filter) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
189 |  |  | System nutzbar ohne Unterbrechung (z. B. Verwendung von zwei Filtern, um während des Betriebs einen vollen Filter wechseln zu können) | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
190 |  |  | Prozess zur Wiedergewinnung von volatilen Narkosemitteln (z. B. aus Filtern durch ein Fachunternehmen) | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
191
192 |  |  | Fahrgestell
193 |  |  | mindestens zwei feststellbare Doppellauf-Rollen (Bremsen per Fuß bedienbar) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
194 |  |  | mehrere Bremsen zusammen per Fuß bedienbar (Zentralfeststellung) | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
195 |  |  | Rollen mit weitestgehend geschlossenem Gehäuse / Schutz vor Fadenaufnahme / Kabelabweiser | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
196 |  |  | am Gestell befestigter Tragarm (drehbar / neigbar) für Patientenüberwachungsmonitor (Fa. GE, Typ B850) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
197 |  |  | am Gestell befestigter Tragarm (drehbar / neigbar) für Dokumentations-PC (VESA 100) mit Tastatur und Mausfläche | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
198 |  |  | feste oder ausziehbare Schreibfläche (Größe mind. DIN A3) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
199 |  |  | Beleuchtung des Narkosebeatmungsgerätes, zur sicheren Bedienung bei Operationen mit reduzierter- oder ausgeschalterter OP-Saal Beleuchtung | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
200 |  |  | einstellbare Beleuchtungsstärke | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
201 |  |  | mindestens eine Schublade (mindestens 75% ausziehbar) | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
202 |  |  | flexible Möglichkeit zur Befestigung weiterer Halterungen / Tragarme | B (0/1) | ja/nein | 1 | 0
203 |  |  | abgesicherte Steckdosenleiste mit mind. drei Schukosteckdosen zum Anschluss weiterer Geräte | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
204 |  |  | seitliche Normprofilschienen (links und/oder rechts) zur Befestigung von Zubehör | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
205
206 |  |  | Hersteller: | I | Text | 0 | 0
207 |  |  | Modell/Typ: | I | Text | 0 | 0
208 |  |  | Monat und Jahr der Markteinführung: | I | Text | 0 | 0
209 |  |  | letzter Softwarerelease (Version und Datum): | I | Text | 0 | 0
210 |  |  | frühestmögliche Lieferzeit (Gesamtmenge) in Wochen nach Beauftragung: | B (min) | Wert | 2 | 0 | frühestmöglicher Liefertermin erhält 2 Punkte |  | Wochen
211
212
213 |  | 1.1.2 | Zubehör. Halterung für Patientenüberwachungssystem
214 |  |  | Ausleger-Länge mindestens | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
215 |  |  | Tragfähigkeit mindestens | B (max) | Wert | 1 | 0 | höchster Wert ein Punkt |  | kg
216 |  |  | bestehend aus zwei Tragarm-Teilen mit Gelenk in der Mitte | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
217 |  |  | Gelenk drehbar | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
218 |  |  | Halterung neigbar | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
219
220 |  |  | Hersteller: | I | Text | 0 | 0
221 |  |  | Modell/Typ: | I | Text | 0 | 0
222 |  |  | Monat und Jahr der Markteinführung: | I | Text | 0 | 0
223 |  |  | frühestmögliche Lieferzeit (Gesamtmenge) nach Beauftragung: | I | Text | 0 | 0
224 |  |  | frühestmögliche Lieferzeit (Gesamtmenge) in Wochen nach Beauftragung: | B (min) | Wert | 1 | 0 | frühestmöglicher Liefertermin erhält 1 Punkt |  | Wochen
225
226 |  | 1.1.3 | Zubehör. Halterung für PC-System
227 |  |  | Ausleger-Länge mindestens | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
228 |  |  | Tragfähigkeit mindestens | B (max) | Wert | 1 | 0 | höchster Wert ein Punkt |  | kg
229 |  |  | bestehend aus zwei Tragarm-Teilen mit Gelenk in der Mitte | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
230 |  |  | Gelenk drehbar | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
231 |  |  | Halterung neigbar | A | ja/nein | 0 | Ausschluss
232
233 |  |  | Hersteller: | I | Text | 0 | 0
234 |  |  | Modell/Typ: | I | Text | 0 | 0
235 |  |  | Monat und Jahr der Markteinführung: | I | Text | 0 | 0
236 |  |  | frühestmögliche Lieferzeit (Gesamtmenge) nach Beauftragung: | I | Text | 0 | 0
237 |  |  | frühestmögliche Lieferzeit (Gesamtmenge) in Wochen nach Beauftragung: | B (min) | Wert | 1 | 0 | frühestmöglicher Liefertermin erhält 1 Punkt |  | Wochen
238
239 |  |  | Gesamtpunktzahl |  |  | 67
240