## Multi-Purpose
Multifunktionsgerät/ DL
| * Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte, zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte, zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. |  | Ausschreibungsnummer: |  |  |  | 2026-013-SE-OV
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Punkte bei Erfüllung | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreise [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
A | Multifunktionsarbeitsplatz für fluoroskopische, radiographische und angiographische Aufnahmen (inkl. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einweisung und 24 Monate Gewährleistung) | Grundpreis | 1 | Stück | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Durchführungs-Gesetz (MPDG) | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja |  |  | K.O.
A.0.3 | Einhaltung der gültigen Normen nach IEC 60601-1-3, 60601-2-7, etc., Nachweis durch ein Zertifikat eines international anerkannten, unabhängigen Prüfinstituts oder Konformitätserklärung unter Angabe des international anerkannten unabhängigen Prüfinstituts, , z.B. TÜV EU MDR Certificate (Medical Devices Regulation). | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.4 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel | Bitte Herstellerbezeichnungen angeben. |  |  | K.O.
A.0.5 | Datenblatt mit den technischen Angaben | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.6 | Prospekt, Brochüre oder weitere Infos zum angebotenen System | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.7 | Bitte geben Sie die Kosten für eine ggf. nötige Strahlenschutzberechnung an | Optional, wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0.8 | Bitte legen Sie eine Referenzliste des angebotenen Systems bei | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.9 | Fachgerechte Demontage und Rücknahme des vorhandenen Altgerätes: Gerätetyp: Multidiagnost Eleva FD Baujahr: 2013 Hersteller: Philips Healthcare GmbH | ja, bitte Kosten angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0.10 | Inbetriebnahme inkl. Sachverständigenprüfung durch Auftragnehmer | ja |  |  | K.O.
A.0.11 | Bitte geben Sie einen Rückkaufpreis der Altsysteme an (siehe A.0.9) | bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.0.12 | Benennung eines zentralen Ansprechpartners inkl. Kontaktdaten | bitte angeben |  |  | K.O.
A.0.13 | Im Rahmen der Gebotsabgabe erfolt eine Begehung inkl. Bemessung des Aufstellraumes und der Einbringwege und Ermittlung nötiger Baumaßnahmen. | ja |  |  | K.O.
A.0.14 | Bitte fügen Sie einen Auftsellungsplan des zu installierenden System an | bitte beilegen |  |  | K.O.
A.0.14 | - Kosten gerätespezifisch anfallender Baumaßnahmen und Nebenarbeiten (Bodenplatten, Aufhängungen) - abgesehen von den Bereitstellungskosten der elektrischen und klimatechnischen Anforderungen - sind gesondert und detailliert aufzuführen. | Optional, wertungsrelevant. Bitte Mehrpreis angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.1 | Wiederaufbereitetes Gebrauchtgerät
A.1.1 | Alternativ zum Neugerät kann ein wiederaufbereitetes Gebrauchtgerät angeboten werden, sofern alle Kriterien des Leistungsverzeichnisses erfüllt sind. | ja | I |  | I
A.1.2 | Die angebotene Anlage muss dem neuesten Stand der Technik entsprechen mit aktuellem Betriebssystem. Wird das Betriebssystem Microsoft Windows verwendet ist Windows 11 empfohlen und Windows 10 Mindestanforderung. | ja | K.O. |  | K.O.
A.1.3 | Das wiederaufbereitete Gebrauchtgerät muss folgende Kriterien erfüllen:
A.1.4 | Es muss werkseitig eine neue Röhre verbaut sein | ja | K.O. |  | K.O.
A.1.5 | Es muss werkseitig ein neuer Detektor verbaut sein | ja | K.O. |  | K.O.
A.1.6 | Die Ersatzteilverfügbarkeit muss mindestens 10 Jahre betragen | ja | K.O. |  | K.O.
A.1.7 | Das System muss werkseitig einen zertifizierter Aufbereitungsprozess durchlaufen | ja | K.O. |  | K.O.
A.2 | Technische Ausführung
A.2.1 | Multifunktionales/-direktionales, mikroprozessorgesteuertes, digitales Einebenen-Röntgen-Angiographie-/Durchleuchtungssystem mit dynamischem Flachdetektor zur Bildgebung auf einer Ebene. Die Verarbeitung der digitalen Daten-/Bildsätze für Diagnostik und Intervention bei vaskularen sowie interventionellen radiologischen Untersuchungen ist dabei in das System integriert. | ja, bitte genaue Produktbeschreibung als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.2.1.1 | Einsatzbereich
A.2.1.1.1 | Gastrointestinale (Durchleuchtungs-)Untersuchungen | ja |  |  | K.O.
A.2.1.1.2 | Untersuchungen am Urogenitaltrakt, Thorax, Abdomen | ja |  |  | K.O.
A.2.1.1.3 | DL-Untersuchung am Kind (MCU, Fremdkörperuntersuchung) | ja |  |  | K.O.
A.2.1.1.4 | Moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren | ja |  |  | K.O.
A.2.1.1.5 | Adipositaspatienten | ja |  |  | K.O.
A.2.2 | Multifunktionales, digitales Aufnahmesystem
A.2.2.1 | Angaben zum multifunktionalen Durchleuchtungssystem
A.2.2.1.1 | Multifunktionales C-Bogen-Stativ mit rechtsseitig angebrachter Patientenlagerungsplatte | ja |  |  | K.O.
A.2.2.1.2 | Freier Zugang zum Patienten muss in der Parkposition des C-Bogens möglich sein. | ja |  |  | K.O.
A.2.2.1.3 | Freier Zugang zum Patienten auch von der Rückseite des Geräts, sowohl kopf- als auch fußseitig | ja |  |  | B | 1
A.2.2.1.4 | Kippbereich des C-Bogen-Stativs | mind ± 89° |  |  | K.O.
A.2.2.1.5 | Fokus-Detektor-Abstand | von … bis … |  | cm | I
A.2.2.1.6 | Art der Verstellung des Fokus-Detektor-Abstands (SID) | motorisch, manuell oder beides |  |  | I
A.2.2.1.7 | Isozentrum des C-Bogen-Systems ist höhenverstellbar | ja |  |  | K.O.
A.2.2.1.8 | Geschwindigkeit der Höhenverstellung vom C-Bogen-System | mind. 4 cm/s |  | cm/s | Bmax | 3
A.2.2.1.9 | Höhe des Isozentrums über dem Fußboden | bitte angeben |  | cm | I
A.2.2.1.10 | Betrieb des C-Bogens in Obertischposition | ja |  |  | K.O.
A.2.2.1.11 | Betrieb des C-Bogens in Untertischposition | ja |  |  | K.O.
A.2.2.1.12 | Einstrahlrichtung cranio-caudal | mind. 45° |  | ° | Bmax | 3
A.2.2.1.13 | Einstrahlrichtung caudo-cranial | mind. 45° |  | ° | Bmax | 3
A.2.2.1.14 | Einstrahlrichtung LAO | mind. 40° |  | ° | Bmax | 3
A.2.2.1.15 | Einstrahlrichtung RAO | mind. 90° |  | ° | Bmax | 3
A.2.2.1.16 | Rotationsgeschwindigkeit | bitte angeben |  | °/Sek. | I
A.2.2.1.17 | Längsverschiebung des C-Bogens | mind. 150 cm |  | cm | Bmax | 3
A.2.2.1.18 | Maximale motorische Längsbewegung des C-Bogens | mind. 10 cm/s |  | cm/s | Bmax | 3
A.2.2.1.19 | Maximale Patientenabdeckung- ohne Umlagerung des Patienten für periphere Anwendungen | mind. 150 cm |  | cm | Bmax | 3
A.2.2.1.20 | Voreinstellung von C-Bogen-Positionen frei programmierbar (individuelles Preset) | ja |  |  | K.O.
A.2.2.1.21 | Automatische und anwendungsbezogene Einstellung vom C-Bogen-System bei z.B. interventionellen Prozeduren ohne manuelle Neupositionierung | ja |  |  | K.O.
A.2.2.1.22 | Anzahl der speicherbaren Voreinstellungen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.1.23 | Voreinstellungen sind wahlweise als Sequenz oder einzeln abrufbar | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.1.24 | Speicherung von C-Bogen-Positionen mit der Bildinformation möglich | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.1.25 | Die jeweilige Winkelstellung der Aufnahmesysteme werden im Untersuchungsraum angezeigt | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.1.26 | Boden-/Wandplatte und -rahmen zur Verankerung des C-Bogen-Systems mit dem Rohfußboden im Untersuchungsraum | ja |  |  | K.O.
A.2.2.2 | Röntgenstrahler
A.2.2.2.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.2 | Hochleistungsröntgenstrahler | ja |  |  | K.O.
A.2.2.2.3 | Röhrenspannung | mind. 110 kV |  | kV | K.O.
A.2.2.2.4 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) Fokus 1 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.2.2.2.5 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) Fokus 2 | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.2.2.2.6 | Dritter Fokus vorhanden (Mikrofokus max. 0,3mm x 0,3mm) | bitte angeben |  | mm x mm | B | 3
A.2.2.2.7 | Brennfleck-Kenngrößen (IEC) Fokus 3 (wenn vorhanden) | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.2.2.2.8 | Wärmespeicherkapazität der Anode | bitte angeben |  | MHU | I
A.2.2.2.9 | Leistung Fokus 1 | Angabe gemäß IEC 60613 |  | kW | K.O.
A.2.2.2.10 | Leistung Fokus 2 | Angabe gemäß IEC 60613 |  | kW | K.O.
A.2.2.2.11 | Leistung Fokus 3 (wenn vorhanden) | Angabe gemäß IEC 60613 |  | kW | I
A.2.2.2.12 | Dauerleistung | bitte angeben |  | kW | Bmax | 3
A.2.2.2.13 | Maximaler Anodenstrom in der gepulsten Durchleuchtung bei mittlerem Brennfleck bzw. kleinem Fokus bei einem 2-Fokenstrahler | bitte angeben |  | mA | Bmax | 3
A.2.2.2.14 | Anodenmaterial vom Strahler | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.15 | Wärmespeicherkapazität der Anode | bitte angeben |  | MHU | Bmax | 2
A.2.2.2.16 | Wärmespeicherkapazität des Strahlers | bitte angeben |  | MHU | Bmax | 2
A.2.2.2.17 | Abkühlrate der Anode | bitte angeben |  | Watt | Bmax | 2
A.2.2.2.18 | Art der Strahlerkühlung | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.2.19 | Mögliche Spektralfilterungen | mind. 2 Filterstufen, ab ca. 0,1 mm. Bitte angeben. |  | mm Cu | K.O.
A.2.2.2.20 | Zusätzliche Spektralfilterung | bitte angeben |  | mm Cu | Bmax | 3
A.2.2.2.21 | Automatische Filterauswahl basierend auf Patientengewicht , Gewebedicke und Fokus-Detektor-Abstand | bitte angeben |  |  | B | 3
A.2.2.2.22 | Überhitzungsschutz | ja |  |  | K.O.
A.2.2.2.23 | Rechteck- und semi-transparente Blende mit motorischer Einstellung der Lamellen | ja |  |  | K.O.
A.2.2.2.24 | Anzahl der angebotenen Blenden | bitte angeben |  | Stück | I
A.2.2.2.25 | Art der Blendensteuerung | manuell, automatisch oder beides |  |  | I
A.2.2.2.26 | Positionierung der Blenden auch ohne Strahlung am „Last Image Hold“ (Speicherbild) | bitte angeben |  |  | B | 5
A.2.2.3 | Flachdetektor
A.2.2.3.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.2 | Detektormaterial | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.3 | Dynamischer Halbleiter-Flachdetektor | ja |  |  | K.O.
A.2.2.3.4 | Außenabmessungen des Detektors [LxB] | bitte angeben |  | mm x mm | I
A.2.2.3.5 | Effektive Detektorgröße | mind. 290 mm x 380 mm |  | mm x mm | K.O.
A.2.2.3.6 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 1 (Übersichtsformat) | bitte angeben |  | mm x mm | K.O.
A.2.2.3.7 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 2 | bitte angeben |  | mm x mm | K.O.
A.2.2.3.8 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 3 | bitte angeben |  | mm x mm | K.O.
A.2.2.3.9 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 4 | bitte angeben |  | mm x mm | K.O.
A.2.2.3.10 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 5 | bitte angeben |  | mm x mm | B | 2
A.2.2.3.11 | Umschaltbares Field of View (FOV) - 6 | bitte angeben |  | mm x mm | B | 2
A.2.2.3.12 | Angabe des kleinstmöglichen Fields of View (FOV) | bitte angeben in cm diagonal |  | cm diagonal | I
A.2.2.3.13 | Detektor jeweils in der Aufnahmeebene motorisch drehbar (Felddrehung) | bitte angeben |  |  | K.O.
A.2.2.3.14 | Automatische, synchrone Drehung der Detektor- und Blendeneinheit zum Ausgleich der Bildrotation bei unterschiedlichen Arbeitspositionen des Stativs | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.15 | Dreht der Detektor immer paralell zum Tisch? | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.16 | Akquisitionsmatrix 1 | mind. 2480 x 1920 Pixel bei 16 Bit |  | Pixel x Pixel, Bit | Bmax | 2
A.2.2.3.17 | Akquisitionsgeschwindigkeiten (Matrix 1) | bitte angeben |  | Bit/Sek. | I
A.2.2.3.18 | Akquisitionsmatrix 2, wenn vorhanden | bitte angeben |  | Pixel x Pixel, Bit | I
A.2.2.3.19 | Akquisitionsgeschwindigkeiten (Matrix 2) | bitte angeben |  | Bit/Sek. | I
A.2.2.3.20 | Erkennung und Kompensation von Pixelausfällen | ja |  |  | B | 1
A.2.2.3.21 | Pixelgröße | bitte angeben |  | µm | Bmin | 2
A.2.2.3.22 | Dosisausbeute (DQE) | bitte angeben |  | % | Bmax | 2
A.2.2.3.23 | Nyquist-Frequenz | bitte angeben |  | LP/mm | Bmax | 2
A.2.2.3.24 | Digitaltiefe 16 Bit | ja |  |  | B | 3
A.2.2.3.25 | Bedienelement am Detektor für die Gerätebewegungen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.3.26 | Laser-/Lichtkreuz zur dosissparenderen Positionierung des Patienten am Detektor | ja |  |  | B | 3
A.2.2.7 | Dosisreduktion
A.2.2.7.1 | Gibt es, zusätzlich zu bekannten Maßnahmen der Dosisreduktion wie strahlungsfreie Objektpositionierung, strahlungsfreie Tischpositionierung, adaptive CU-Vorfilterung, gepulste Durchleuchtung, etc. weitere Maßnahmen, die die Gesamtdosis bei gleicher oder verbesserter Bildqualität signifikant reduzieren? | ja, bitte beschreiben |  |  | I
A.2.2.7.2 | Wahl der Dosis- und Bildqualitätsprofile während des Eingriffs gewährleistet | bitte angeben |  |  | K.O.
A.2.2.7.3 | Direkte Anwahl der Durchleuchtungsmodi mit unterschiedlicher Systemdosis pro Bild vom Untersucher | bitte angeben |  |  | K.O.
A.2.2.7.4 | Erstellung, Erfassung und Sicherung eines Untersuchungs-/Patientenbezogenen Dosisprotokolls mit entsprechenden Benachrichtigungen/Warnungen bei Überschreiten von Standard-Dosiswerten gemäß EURATOM-Richtlinie 2018 | ja |  |  | K.O.
A.2.2.8 | Kollisionsschutz
A.2.2.8.1 | Aktiver Kollisionsschutz bei sämtlichen Bewegungen des C-Bogens | ja |  |  | K.O.
A.2.2.8.2 | Erläuterungen des Bieters zum Kollisionsschutz | ja |  |  | K.O.
A.2.2.9 | Interventionspaket
A.2.2.9.1 | Interventionsmodul mit Hard- und Software zur Unterstützung bei der interventionellen Bildgebung | ja |  |  | K.O.
A.2.2.9.2 | Art der Bedienung der Interventionshardware: (Touchscreen, Joystick, Bedientasten …) | bitte angeben |  |  | K.O.
A.2.2.9.2a | Bedienung über Touchscreen, Joystick und Bedientasten | ja |  |  | B | 2
A.2.2.9.3 | Funktionssoftware:
A.2.2.9.4 | Echtzeit Digital-Link zur Übertragung der Rohdaten und/oder bearbeiteten Daten in Echtzeit während der Aufnahme auf die Interventions-Hardware | ja |  |  | K.O.
A.2.2.9.5 | Anwahl der Aufnahmeprogramme | bitte angeben |  |  | K.O.
A.2.2.9.6 | Bildbearbeitung, wie z.B. Kontrast, Helligkeit Kantenanhebung, elektronische Blenden | bitte angeben |  |  | K.O.
A.2.2.10 | Raumbedarf |  |  |  | I
A.2.2.10.1 | Untersuchungsraum, Mindestmaß [L x B x H] | max 5m x 4m. Bitte angeben |  | m | K.O.
A.2.2.10.2 | Wärmelast im Untersuchungsraum (Voll-Last) | bitte angeben |  | kW | I
A.2.2.10.3 | Klimatisierung erforderlich? | ja/nein |  |  | I
A.2.2.10.4 | Zulässige Raumtemperatur im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.2.2.10.5 | Temperaturgradient im Untersuchungsraum | bitte angeben |  | °K/h | I
A.2.2.10.6 | Zulässige relative Luftfeuchte im Untersuchungsraum für einen störungsfreien Betrieb | bitte angeben |  | rel.-% | I
A.2.2.10.7 | Ist ein separater Technikraum erforderlich, wenn ja, dann Mindestmaß [L x B x H] | ja/nein |  | m | I
A.2.2.10.8 | Wärmelast der Technikschränke z.B. im Technikraum (Voll-Last) | bitte angeben |  | kW | I
A.2.2.10.9 | Klimatisierung für die Technikschränke bzw. im Technikraum erforderlich | ja/nein |  |  | I
A.2.2.10.10 | Zulässige Raumtemperatur für einen störungsfreien Betrieb | von … bis … |  | °C | I
A.2.2.10.12 | Zulässige relative Luftfeuchte für einen störungsfreien Betrieb | bitte angeben |  | rel.-% | I
A.2.2.10.13 | Überwachungsraum, Mindestmaß [L x B x H] | [L x B x H] |  | m | I
A.2.2.10.14 | Maximale Geräuschentwicklung im Überwachungsraum | bitte angeben |  | dB | I
A.2.2.10.15 | Bodenlast (C-Bogen-System) | bitte angeben |  | kN | I
A.2.2.10.16 | Wärme-Wasser-Tauscher für Strahlereinheit | ja/nein. Falls erforderlich ist dieser mit dem Gesamtsystem anzubieten. |  |  | I
A.2.2.10.17 | Anschlussvoraussetzungen für den Wärme-Wasser-Tauscher | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.10.18 | Anschluss an Kühlkreislauf | ja/nein |  |  | I
A.2.2.10.19 | Größtes Transportgewicht | bitte angeben |  | kg | I
A.2.2.10.20 | Größte Transportabmessungen [L x B x H] | bitte angeben |  | mm | I
A.2.2.10.21 | Durchschnittliche Installationsdauer nach baulicher Fertigstellung des Raumes (Aufnahme Patienten-Betrieb) | bitte angeben |  | Arbeitstage | I
A.2.2.10.22 | Standard-Lieferzeit des Systems nach baulicher Fertigstellung des Raumes | bitte angeben |  | Arbeits-Wochen | I
A.2.2.11 | Energieverbrauch / -versorgung
A.2.2.11.1 | Energieverbrauch
A.2.2.11.2 | Energieverbrauch "Stand by to Acquire" pro Stunde | bitte angeben |  | kW | K.O.
A.2.2.11.3 | Gesamter Energieverbrauch des Gesamtsystems eines möglichen Arbeitstages gemäß Empfehlung der COCIR SRI, CPV 33111000-1, 33111650-2: System off/Low Power: 12 Std. und Stand by to Acquire: 12 Std. pro Tag. | bitte angeben |  | kWh | Bmin | 2
A.2.2.11.4 | Energieversorgung - USV
A.2.2.11.5 | Notfallkonzept bei Stromausfall | ja, Beschreibung, wie Untersuchung zu Ende geführt werden kann. |  |  | I
A.2.2.11.6 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Absicherung des Bildsystems sowie der motorischen System- und Gerätebewegungen gem. DIN EN 60601 | ja |  |  | K.O.
A.2.2.11.7 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.11.8 | Leistung | bitte angeben |  | kW | I
A.2.2.11.9 | Überbrückungszeit mindestens 10 Minuten (Absicherung des Rechners und der Gerätebewegung) | mind. 10 Min. |  | Min. | K.O.
A.2.2.11.10 | Durch die USV Abgesicherte Komponenten | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.11.11 | Energieversorgung
A.2.2.11.12 | Elektroanschluss | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.11.13 | Spannung | bitte angeben |  | V | I
A.2.2.11.14 | Phasen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.11.15 | Zulässige Spannungsschwankungen | bitte angeben |  | % | I
A.2.2.11.16 | Netzabsicherung | bitte angeben |  | A | I
A.2.2.11.17 | Nennleistungsaufnahme | bitte angeben |  | kVA | I
A.2.2.11.18 | Maximaler Netzinnenwiderstand | bitte angeben |  | Ω | I
A.2.2.11.19 | Gemeinsamer Netzverteiler für das Gesamtsystems im Lieferumfang enthalten | ja/nein |  |  | I
A.2.2.12 | Bedienmodul
A.2.2.12.1 | Bedienphilosophie | Tastatur, Joystick, etc. |  |  | I
A.2.2.12.2 | Bedienelement kann am Patiententisch angebracht werden | bitte angeben |  |  | B | 3
A.2.2.12.3 | Steuerung aller Tischbewegungen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.12.4 | kabelloser Fußschalter/Pedal zur Strahlungsauslösung am C-Bogensystem | bitte angeben |  |  | B | 3
A.2.2.12.5 | Zusätzlich mind. 2 frei programmierbare Fußschaltertaste | ja, bitte die genaue Anzahl der freiprogrammierbaren Fußschaltertasten angeben und die mögliche Belegung. |  |  | B | 2
A.2.2.12.6 | Steuerung aller C-Bogen-Bewegungen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.12.7 | Steuerung aller Blendenbewegungen/-einstellungen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.12.8 | Blendensteuerung ohne Strahlung am „Last Image Hold“ Speicherbild möglich | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.12.9 | Steuerung aller Durchleuchtungs- und Aufnahmearten | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.12.10 | Speicherung und Wiederaufruf von C-Bogen-Positionen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.12.11 | Speicherung und Wiederaufruf von radiologischen und Durchleuchtungsbildern, Szenen (Loops) sowie der Monitordarstellung | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.12.12 | Steuerung der Detektorfeldgröße | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13 | Bildausgabeeinheiten im Untersuchungsraum
A.2.2.13.1 | Livebildmonitore zur Darstellung der Röntgenbilder | ja | 1 | Stück | K.O.
A.2.2.13.2 | Livebildmonitore sind Befundmonitore nach DIN6868-157 | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.3 | Referenzbildmonitore zur Darstellung von Röntgenbildern | ja | 1 | Stück | K.O.
A.2.2.13.4 | Ausführung der Monitore | LCD, TFT, etc. |  |  | I
A.2.2.13.5 | Bildschirmdiagonale der Monitore | mind.19 Zoll, bitte angeben |  | Zoll | K.O.
A.2.2.13.6 | Auflösung vom Live-/Referenzmonitor | mind. 1,3 MP |  | MP | K.O.
A.2.2.13.7 | Signaleingänge am Live-/Referenzmonitor | bitte angeben |  | Kanäle | K.O.
A.2.2.13.8 | Höchste Helligkeit des Monitors zur Darstellung von Röntgenbilder | mind. 500 cd/cm² |  | cd/cm² | Bmax | 1
A.2.2.13.9 | Referenzbildmonitore zur Darstellung von Röntgenbildern | ja | 1 | Stück | K.O.
A.2.2.13.10 | Deckenstativ zur Montage des Monitors | ja | 1 |  | K.O.
A.2.2.13.11 | Verfahrbarkeit / Schwenkbereich des Monitor-Deckenstativs | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.12 | Drehbare Monitoraufhängung/-träger | mind. 180° |  | ° | Bmax | 1
A.2.2.13.13 | Maximale Anzahl der Monitore je Träger | bitte angeben |  | Stück | I
A.2.2.13.14 | Art der Anzeigeeinheit im Untersuchungsraum für Statusinformationen | z. B. On Screen, etc., bitte beschreiben |  |  | I
A.2.2.13.15 | Anzeige von Statusinformation für Rotations- und Angulationswinkel | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.16 | Anzeige von Statusinformation für Fokus-Detektor-Abstand | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.17 | Anzeige von Statusinformation für gewähltes Detektorformat | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.18 | Anzeige von Statusinformation für gewählte Durchleuchtungsart | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.19 | Anzeige von Statusinformation für Durchleuchtungszeit | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.20 | Anzeige von Statusinformation für Bildfrequenz | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.21 | Anzeige von Statusinformation für Hautflächendosisleistung | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.22 | Anzeige von Statusinformation für Röhrenlast | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.23 | Anzeige von Statusinformation für sonstige Systemmeldungen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.24 | Art der Anzeigeeinheit für Bildverarbeitungsinformationen | z. B. On Screen, etc. |  |  | I
A.2.2.13.25 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bild- bzw. Szenenwahl | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.26 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bildvorlauf/-rücklauf | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.27 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Digitalzoom | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.28 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Wiedergabe als Kinoschleife | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.29 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Bildwiedergabegeschwindigkeit | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.30 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Serienübersicht | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.31 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Untersuchungsübersicht | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.32 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Markierung einzelner Serien oder Untersuchungen zur Archivierung | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.33 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Speicherung einzelner Bilder in dem Referenzbildspeicher | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.34 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Wiedergabe gespeicherter Referenzbilder | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.35 | Anzeige von Bildverarbeitungsinformationen für Löschung einer Serie | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.36 | Anzeige von weiteren Bildverarbeitungsinformationen bzw. Systemmeldungen | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.37 | Modul zur Bildnachbearbeitung im Untersuchungsraum | ja |  |  | B | 3
A.2.2.13.38 | Art der Bedienung | Touchscreen, Joystick, etc. |  |  | I
A.2.2.13.39 | Bedienelement frei positionierbar | ja |  |  | K.O.
A.2.2.13.40 | Software mit Fenstertechnik | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.41 | Software mit Kantenanhebung | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.42 | Software mit Bildumkehr | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.43 | Software mit Bildvor-/-rücklauf | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.44 | Wiedergabe einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung als „Kinoschleife“ | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.45 | Untersuchungsübersicht | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.46 | Serienübersicht | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.47 | Auswahl der Referenzbilder | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.48 | Selektion physiologischer Signale | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.49 | Digital-Zoom | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.50 | Elektronische Einblendung | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.51 | Löschen einzelner Bildserien | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.52 | Individuelle Texteinblendung | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.53 | Dokumentationsspeicher (Fotofile) | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.54 | Auswahl einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung, z.B. für den Transfer auf einen CD-DICOM Recorder | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.55 | Quantitative Analyse | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.56 | Qualitative Analyse | bitte angeben |  |  | I
A.2.2.13.57 | Sonstige Auswertemöglichkeiten | bitte angeben |  |  | I
A.2.3 | Röntgengenerator
A.2.3.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.2.3.2 | Hochfrequenz-Generator | ja |  |  | K.O.
A.2.3.3 | Röntgengenerator für den Betrieb des beschriebenen Röntgen-Systems | ja |  |  | K.O.
A.2.3.4 | Generatorleistung / Nennleistung bei 100kV | mind. 80 kW |  | kW | K.O.
A.2.3.5 | Generatorleistung / Nennleistung bei 100kV | mind. 100 kW |  | kW | B | 5
A.2.3.6 | Anschluss Leistung | bitte angeben |  | kW | I
A.2.3.7 | Strom bei einer Nennleistung von 100kV | bitte angeben |  | mA | Bmax | 3
A.2.3.8 | Strom bei einer Nennleistung von 125kV | bitte angeben |  | mA | Bmax | 3
A.2.3.9 | Schaltfrequenz | bitte angeben |  | Bilder/Sek. | Bmax | 3
A.2.3.10 | Art der Dosisregelung | kV und/oder mA |  |  | I
A.2.3.11 | Kontinuierlich fallende Last | ja |  |  | B | 1
A.2.3.12 | Aufnahmedaten-Selbstkorrektur bei Überschreiten der Grenzwerte | ja |  |  | K.O.
A.2.3.13 | Messprinzip der Strahlenbelastung | bitte angeben |  |  | I
A.2.3.14 | Pulsfrequenz | von … bis … (Bereich) |  | Hz | Bmax | 3
A.2.3.15 | Dosisreduzierung | min. … / max. … |  | % | I
A.2.3.16 | Ein auf die Untersuchung angepasster Durchleuchtungsstrom mit speicherbaren Abstufungen für „low dose“, „standard“ und „high contrast“ | ja |  |  | K.O.
A.2.3.17 | Automatische Fehlererkennung mit Anzeige und Langzeitspeicherung | ja |  |  | K.O.
A.2.3.18 | Anzahl der Schaltschränke |  |  |  | I
A.2.3.19 | Geben Sie die Maße des Generators an LxBxT |  |  |  | I
A.2.3.20 | Strahlenschutz für den Anwender
A.2.3.21 | Am Patiententisch Integrierter Strahlenschutz für den Unterkörper | ja, bitte die genaue Ausführung angeben |  |  | K.O.
A.2.3.22 | Strahlenschutz ist auch bei Tischschräglagen von ± 15° gewährleistet | ja |  |  | K.O.
A.2.3.23 | Strahlenschutz mit Deckenlaufschiene und Ausleger | ja |  |  | K.O.
A.2.3.24 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.2.3.25 | Deckenlaufschiene | mind. 200 cm |  | cm | Bmax | 3
A.2.3.26 | Ausleger, drehbar mit Gewichtsausgleich (z.B. Federlagerung) | mind. 360 ° drehbar |  |  | K.O.
A.2.3.27 | Länge des Auslegers | mind. 50 cm |  |  | Bmax | 3
A.2.3.28 | Strahlenschutzscheibe Typ.-Nr. OT54001 (Mavig) | ja |  |  | K.O.
A.2.3.29 | Strahlenschutzscheibe mittels Gelenk gelagert | ja |  |  | K.O.
A.2.3.30 | Material der Strahlenschutzscheibe | bitte angeben |  |  | I
A.2.3.31 | Bleigleichwert | bitte angeben |  | mm Pb | I
A.2.3.32 | Oberflächen sind desinfektionsmittelbeständig | ja |  |  | K.O.
A.3 | Technische Ausführung (Patiententisch)
A.3.1 | Strahlendurchlässige Tischplatte für alle beschriebenen multifunktionellen und interventionelle Untersuchungen | ja |  |  | K.O.
A.3.2 | Tischplattengröße [LxB] mind. 2000 mm x 500 mm | ja |  |  | K.O.
A.3.3 | Material der Tischplatte | bitte angeben |  |  | I
A.3.4 | Strahlenabsorption der Tischplatte | bitte angeben |  | mm Al | I
A.3.5 | Longitudinale Verschiebung der Tischplatte oder des C-Bogens | ja |  |  | K.O.
A.3.6 | Transversale Verschiebung der Tischplatte | mind. 450 mm |  | mm | Bmax | 3
A.3.7 | Kippbereich der Tischplatte | mind. ± 89° |  |  | K.O.
A.3.8 | Longitudinaler Untersuchungsbereich (Patientenabdeckung des Systems) | mind. 1500 mm |  | mm | Bmax | 3
A.3.9 | Höhenverstellung des Patientenlagerungstisches über dem Fußboden | mind. von 800 mm bis 1100 mm |  | mm | Bmax | 3
A.3.10 | Ausführung der Höhenverstellung | motorisch, manuell oder beides |  |  | I
A.3.11 | Zulässiges Patientengewicht (sichere Arbeitslast) mind. 220 kg auch im Stand | ja |  |  | K.O.
A.3.12 | Zulässige Gesamtbelastung des Patiententisches (Reanimationsreserve, Zubehör, etc.) | Bitte angeben |  | kg | Bmax | 3
A.4 | Technische Ausführung (Bildverarbeitungssystem)
A.4.1 | Steuerrechner
A.4.1.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.4.1.2 | Betriebssystem | bitte angeben |  |  | I
A.4.2 | Bildakquisitionskonsole (Workstation und Monitor)
A.4.2.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.4.2.2 | Bildakquisitionsmatrix 1 | mind. 1024 x 1024 Pixel bei 16 Bit |  | Pixel x Pixel, Bit | Bmax | 3
A.4.2.3 | Akquisitionsgeschwindigkeit (Matrix 1) | mind. bis zu 6 Bilder/Sek. |  | Bilder/Sek. | Bmax | 3
A.4.2.4 | Bildakquisitionsmatrix 2, wenn vorhanden | bitte angeben |  | Pixel x Pixel, Bit | I
A.4.2.5 | Akquisitionsgeschwindigkeit (Matrix 2), wenn vorhanden | bitte angeben |  | Bilder/Sek. | I
A.4.2.6 | Hochgeschwindigkeitsbildakquisition | ja |  |  | K.O.
A.4.2.7 | Akquisitionsmatrix | mind. 1024 x 1024 Pixel bei 16 Bit |  | Pixel x Pixel, Bit | Bmax | 3
A.4.2.8 | Datenmodul zur Patientendatenverwaltung und Workflow-Steuerung
A.4.2.9 | Patientendatenübernahme vom RIS/KIS | bitte angeben |  |  | K.O.
A.4.2.10 | Patientenauswahl für die Untersuchung | bitte angeben |  |  | K.O.
A.4.2.11 | Wiedergabe und Archivierung | bitte angeben |  |  | K.O.
A.4.2.12 | Akquisitionstechniken
A.4.2.13 | Durchleuchtung | ja |  |  | K.O.
A.4.2.14 | Maximale Anzahl von Bildern pro Sekunde (z.B. bei Schluckaktdarstellung) | bitte angeben |  | Bilder/Sek. | Bmax | 3
A.4.2.15 | Digitale Angiographie | ja |  |  | K.O.
A.4.2.16 | Digitale Subtraktions-Angiographie (D.S.A.) | ja |  |  | K.O.
A.4.2.17 | Bildfrequenz im Subtraktionsmodus | bitte angeben |  | Bilder/Sek. | Bmax | 3
A.4.2.18 | Pfadfindertechnik (z.B. Roadmap) für die Durchleuchtung | ja |  |  | K.O.
A.4.2.19 | Wahl einer neuen Maske | ja/nein |  |  | B | 3
A.4.2.20 | Pixelshift | ja |  |  | K.O.
A.4.2.21 | Darstellung der Referenzbilder | ja |  |  | K.O.
A.4.2.22 | parallele Darstellung der Roadmap-Durchleuchtungsbilder und der unsubtrahierten digitalen Durchleuchtungsbilder | ja/nein |  |  | I
A.4.2.23 | Überlagerung der Livedurchleuchtung mit einem ausgewählten Referenzbild | ja/nein |  |  | B | 3
A.4.2.24 | Speicherung einzelner Durchleuchtungsbilder und/oder ganzer Szenen | ja |  |  | K.O.
A.4.2.25 | Echtzeit Bildbearbeitung und -optimierung zur Reduktion des Rauschens und zur Erhöhung des Kontrastes und der Schärfe der Durchleuchtungsbilder | ja |  |  | K.O.
A.4.2.26 | Sonstige im Lieferumfang enthaltene Akquisitionstechniken | bitte angeben |  |  | I
A.4.2.27 | Hardware Workstation
A.4.2.28 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.4.2.29 | Hardware Monitor
A.4.2.30 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.4.2.31 | Bildschirmgröße | mind.19 Zoll, bitte angeben |  | Zoll | K.O.
A.4.3 | Wiedergabekonsole (Workstation und Monitor)
A.4.3.1 | Hersteller und Typ | bitte angeben |  |  | I
A.4.3.2 | Konsole zur Bildwiedergabe, Bildnachverarbeitung | ja |  |  | K.O.
A.4.3.3 | Hardware Workstation
A.4.3.4 | Typ | bitte angeben |  |  | I
A.4.3.5 | Hardware Monitor
A.4.3.6 | Typ | bitte angeben |  |  | I
A.4.3.7 | Bildschirmgröße | mind.19 Zoll, bitte angeben |  | Zoll | K.O.
A.4.3.8 | Befundungsmonitor nach DIN 6868-157 | ja |  |  | K.O.
A.4.3.9 | DICOM Grauwert Bildschirmfunktion zur Darstellung der Grauwerte der am einzelnen Bildschirm angezeigten Bilder gemäß der Empfindlichkeitscharakteristik des menschlichen Auges (DICOM Standard Teil 14: Greyscale Display Function) | ja |  |  | K.O.
A.4.3.10 | Software
A.4.3.11 | Graphische Bedienoberfläche zur schnellen, intuitiven Bedienung | ja |  |  | K.O.
A.4.3.12 | Fenstertechnik | ja |  |  | K.O.
A.4.3.13 | Kantenanhebung | ja |  |  | K.O.
A.4.3.14 | Bildumkehr | ja |  |  | K.O.
A.4.3.15 | Bildvor-/-rücklauf | ja |  |  | K.O.
A.4.3.16 | Wiedergabe einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung als „Kinoschleife“ | ja |  |  | K.O.
A.4.3.17 | Untersuchungsübersicht | mind. 16 Bilder |  |  | Bmax | 3
A.4.3.18 | Serienübersicht | mind. 16 Bilder |  |  | Bmax | 3
A.4.3.19 | Auswahl der Referenzbilder | ja |  |  | K.O.
A.4.3.20 | Digital-Zoom | ja |  |  | K.O.
A.4.3.21 | Elektronische Einblendung | ja |  |  | K.O.
A.4.3.22 | Löschen einzelner Bildserien | ja |  |  | K.O.
A.4.3.23 | Individuelle Texteinblendung | ja |  |  | K.O.
A.4.3.24 | Dokumentationsspeicher (Fotofile) | ja |  |  | K.O.
A.4.3.25 | Auswahl einzelner Serien oder der gesamten Untersuchung für den Transfer, z.B. ins Netzwerk | ja |  |  | K.O.
A.4.3.26 | Automatische Hintergrundarchivierung ohne Unterbrechung der Bildakquisition, der Bildwiedergabe und Bildverarbeitung | ja |  |  | K.O.
A.4.3.27 | Längen- und Winkelmessungen | ja |  |  | B | 1
A.4.6 | Vernetzung
A.4.6.1 | Schnittstelle im aktuellen DICOM 3.0 Standard inklusive aller Hard- und Softwarekomponenten zur Vernetzung des Systems und den Konsolen an: | ja |  |  | K.O.
A.4.6.2 | DICOM Worklist Management (KIS / RIS) | ja |  |  | K.O.
A.4.6.3 | DICOM Storage Commitment | ja |  |  | K.O.
A.4.6.4 | DICOM Print | ja |  |  | K.O.
A.4.6.5 | DICOM Send / Receive | ja |  |  | K.O.
A.4.6.5.1 | DICOM RDSR | ja |  |  | K.O.
A.4.6.6 | DICOM Modality Performed Procedure Steps | ja |  |  | K.O.
A.4.6.7 | Bitte legen Sie das DICOM Conformance Statement bei. | Bitte beilegen |  |  | I
A.4.6.8 | KIS/RIS/PACS-Kompatibilität:
A.4.6.9 | Bidirektionale KIS Kompatibilität | ja/nein |  |  | I
A.4.6.10 | Bidirektionale RIS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.4.6.11 | Bidirektionale PACS Kompatibilität | ja |  |  | K.O.
A.4.6.12 | Standard Videoausgang | ja |  |  | K.O.
A.5 | Zubehör | Zubehör - folgendes mit "ja" gekennzeichnete Zubehör ist im System mit einzupreisen oder "nein" anzugeben
A.5.1 | Patienten-Auflagematte für den Patientenlagerungstisch | ja, bitte Art der Ausführung beschreiben | 1 | Stück | I
A.5.2 | Durchstrahlbare Armauflage für den Patientenlagerungstisch | ja, bitte Art der Ausführung beschreiben | 1 | Stück | I
A.5.3 | Katheterisierungs-Armauflage für den Patientenlagerungstisch | ja, bitte Art der Ausführung beschreiben | 1 | Stück | I
A.5.4 | Befestigungsklemmen für Zubehör am Patientenlagerungstisch | ja, bitte Art der Ausführung beschreiben | 2 | Satz | I
A.5.5 | Infusionsständer / Tropfstativ für den Patientenlagerungstisch | ja, bitte Art der Ausführung beschreiben | 1 | Stück | I
A.6 | Technische Ausführung (Hochdruckinjektor) - in folgender Ausführung | optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben | 1 | € | I |  |  | 0
A.6.1 | Hochdruckinjektor Leitfabrikat Medtron ACCUTRON-HP oder technisch vergleichbar | bitte angeben |  |  | I
A.6.2 | Direkte Positionierung beim Röntgensystem | bitte angeben |  |  | I
A.6.3 | Hochdruckinjektor auf Fahrstativ montiert mit Keep-vein-open Funktion (KVO) | bitte angeben |  |  | I
A.7 | Service - Der Servicevertrag wird in den bestehenden ISM-Vertrag übertragen, die Abfrage dient der Wirtschaftslichkeitsbetrachtung
A.7.1 | Allgemeines
A.7.1.1 | Anzahl der vorgeschriebene zyklische Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen) | bitte angeben |  |  | I
A.7.1.2 | Überprüfung durch Klinikpersonal (z.B. Medizintechnik) möglich? Bitte beschreiben Sie welche Prüfungen durch geschultes Klinikpersonal (z.B. Medizintechniker) durchgeführt werden können (z.B. DGUV-V3, Wartung) | bitte angeben |  |  | I
A.7.1.3 | Software gestütztes Diagnosesystem (z.B. Remote-Zugang) | ja |  |  | B | 1
A.7.1.4 | Zugang zum Diagnosesystem von Klinikpersonal nach erfolgter Schulung | ja/nein |  |  | I
A.7.1.5 | Kostenneutrale Softwareupdates | ja |  |  | B | 2
A.7.1.6 | Ggf. Preis für Softwareupdates | bitte angeben |  | € | I
A.7.1.7 | Erreichbarkeit der Servicestellen | Tage und Uhrzeiten |  |  | I
A.7.1.8 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker | ≤ 6 Stunden |  | Stunden | K.O.
A.7.1.9 | Anzahl der in 50km Umkreis zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | bitte angeben |  |  | Bmax | 3
A.7.1.10 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile bei Bestellung zu den üblichen Arbeitszeiten | Bitte angeben |  | Stunden | I
A.7.1.11 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme des Gerätes | ≥ 10 Jahre |  | Jahre | K.O.
A.7.1.12 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.7.1.13 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.7.1.14 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.7.1.15 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.7.1.16 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.7.1.17 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Bitte angeben |  | €/Stunde | I
A.7.1.18 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit (ohne Wartungsvertrag) pro km | Bitte angeben |  | €/km | I
A.7.1.19 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System | Bitte angeben |  | €/System | I
A.7.1.20 | Wartungskonzepte (Beschreibungen mit Musterverträge) | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.7.1.21 | Wird die Wartung | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.7.1.22 | Bitte beschreiben Sie das Sicherheitskonzept incl. Virenschutz / Virenschutzmanagement, unter anderem hinsichtlich Netzwerkdesign, Firewallregeln, Upgrade- und Updatekonzept sowie Endpoint Security für beteiligte IT-Komponenten, Unterstützungsdienstleistungen beim Risikomanagement nach IEC 80001 sowie Datenschutzmanagement und Informationssicherheit. (Statement MDS2 zu IEC 80001) | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.7.1.23 | Abschluss eines AVV's nach Art. 28 DS-GVO gemäß beigefügter Anlage, sowie Beschreibung geeigneter TOM's (siehe Anlage: "FO_Muster_AVV-04-00(3).pdf") oder bestehender Rahmen-AVV mit der RKH | Bitte angeben |  |  | K.O.
A.7.3 | Vollwartungsvertrag
A.7.3.1 | Kosten für Arbeitszeit, Fahrzeit und Kilometer inklusive bei Abschluss eines Vollwartungsvertrags | Bitte angeben |  |  | I
A.7.3.2 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Bitte angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.7.3.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Bitte angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.7.3.4 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Bitte angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.7.3.5 | Kosten pro Arbeitsstunde - Samstags 17 - 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Bitte angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.7.3.6 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 8 - 17 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Bitte angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.7.3.7 | Kosten pro Arbeitsstunde an Sonn- und Feiertagen 17- 8 Uhr - für Leistungen die nicht im Vollwartungsvertrag enthalten sind | Bitte angeben |  | €/Stunde | I |  |  | 0
A.7.3.8 | Alle Ersatz- / Spezialteile(Röhre und Detektor) inklusive bei abgeschlossenen Vollwartungsvertrag | ja |  |  | K.O.
A.7.3.9 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | K.O.
A.7.3.10 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | K.O.
A.7.3.11 | Keine Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. bei bestehenden Vollwartungsvertrag. | ja |  |  | K.O.
A.7.3.12 | Jahr 1 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.13 | Jahr 2 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.14 | Jahr 3 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.15 | Jahr 4 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.16 | Jahr 5 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.17 | Jahr 6 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.18 | Jahr 7 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.19 | Jahr 8 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.20 | Jahr 9 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.21 | Jahr 10 (Vollwartungsvertrag) | Bitte angeben |  | €/Jahr | I |  |  | 0
A.7.3.22 | Vollwartungskosten über 5 Jahre | Bitte angeben |  | € | I |  |  | 0
A.7.3.23 | Vollwartungskosten über 10 Jahre für alle im Leistungsverzeichnis geforderten Positionen (ohne Optionen), siehe Wertungsmatrix | Bitte angeben |  | € | K.O. |  |  | 0 | 0
A.8 | Einarbeitung / Schulung
A.8.1 | Anwender
A.8.1.1 | Einarbeitung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mindestens 5 Arbeitstagen im ersten Jahr nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör | ja |  |  | K.O.
A.8.1.2 | Kostenfreie Nachschulung für Anwender an mindestens 1 Arbeitstag/Jahr | ja |  |  | K.O.
A.8.1.3 | Kosten für zusätzliche Tage zur Nachschulungen von Anwendern | Option. Nicht Wertungsrelevant. |  | €/Schulung | I |  |  | 0
A.8.1.4 | Schulungskonzepte (Basistraining, Aufbautraining und Einweisung) | bitte angeben |  |  | I
A.8.2 | Medizin- und Haustechniker
A.8.2.1 | Schulungen für Haus-/Medizintechniker - Bitte beschreiben Sie Art und Umfang der Schulung | Option. Nicht Wertungsrelevant. |  | €/Person | I |  |  | 0
A.8.2.2 | Bitte beschreiben Sie welche Aufgaben nach erfolgter Schulung durch das technische Personal ausgeführt werden darf | bitte angeben |  |  | I
A.8.2.3 | Serviceunterlagen in (digital), werden nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | bitte angeben |  |  | I
A.8.2.4 | Schulung der Medizinphysik im Haus - Qualitätssicherung am Gerät, Möglichkeit der Durchführung von Ersteinweisungen ( ggf. Aushändigen eines Zertifikats) mind. 1 Arbeitstag/Jahr | ja |  |  | K.O.
A.8.2.5 | Serviceunterlagen in deutscher Sprache verfügbar? | ja/nein |  |  | K.O.
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
| Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "12_Wertungsmatrix" |  |  | max. mögliche Gesamt-punktzahl: |  | 150