## OP Tischsysteme
LV 2025-01.2 Rahmenvereinbarung über die Beschaffung von OP-Tischsystemen
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss B: Bewertungskriterium. Punkte bei Erfüllung der Anforderung (Spalte G) B max: Bewertungskriterium. Größter Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitgrößter Wert einen Punkt weniger, usw. B min: Bewertungskriterium. Kleinster Wert erhält die max. zu erreichenden Punkte (Spalte G), zweitkleinster Wert einen Punkt weniger, usw. I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  |  | LV 2025-01.2 Rahmenvereinbarung über die Beschaffung von OP-Tischsystemen
Bieter:
Hersteller:
Typ:
|  |  | Einsatzbereich: |  |  |  | OP-Bereich
Position | Beschreibung | Anforderungen | Maximal-Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | max. zu erreichende Punkte | Angaben des Bieter | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€] | Bemerkungen des Bieters - nicht wertungsrelevant
I.1 | Informationen
I.1 | Die kreuznacher diakonie beabsichtigt für die Beschaffung von OP-Tischsystemen eine Rahmenvereinbarung mit 4 Jahren Laufzeit zu beauftragen. | Information |  |  | I
I.1.1 | In Teil 1 ist in der Spalte Maximal-Anzahl nur ein Stück zur Abfrage des Einzelpreises beschrieben. Auf dieser Basis ist der Angebotspreis in Spalte I einzutragen. | Information |  |  | I
I.1.2 | In Teil 2 ist in der Spalte Maximal-Anzahl sind die im Vertragszeitraum abzurufenden Stückzahlen enthalten. Auf dieser Basis ist der Angebotspreis in den Spalten I +K einzutragen. | Information |  |  | I
I.2 | Die vorhandenen OP-Tischsysteme an den Standorten Bad Kreuznach (Ringstraße und Mühlenstraße), Kirn (Jahnstraße 11) und Simmern (Holzbacher Straße) sowie Neunkirchen (Brunnenstraße) sollen aufgrund der Altersstrukur erneuert werden. Der Austausch der OP-Tischsysteme wird dabei zu unterschiedlichen Terminen erfolgen. | Information |  |  | I
I.3 | Aktuell sind an den Standorten OP-Tischsysteme des Herstellers Getinge Typ 1120 und 1150 vorhanden. Die Demontage und Entsorgung dieser Systeme (inkl. Trafos) ist Bestand dieser Ausschreibung. Außerdem müssen entsprechende Anpassungen in den OP-Tableaus erfolgen (Ladeschalen). Eine Übersicht der Bestandsausstattung pro Klinik ist der Anlage 1 zu entnehmen. | Information |  |  | I
I.4 | Können für die festen Säulen dieser Ausschreibung die vorhandenen Bodeneinbauplatten weiter verwendet werden? | ja / nein |  |  | B | 3
I.5 | Können für die festen Säulen dieser Ausschreibung die vorhandenen Elektro-Zuleitungen weiter verwendet werden? | ja / nein |  |  | B | 3
I.6 | Perspektivisch soll am Standort Bad Kreuznach ein OP als Hybrid-OP umgebaut werden. Sind die hier angebotenen OP-Tischsysteme mit entsprechenden radiologische Anlagen kompatibel? | ja / nein |  |  | B | 3
I.6.1 | bein "nein" zu Pos I.7: Welches OP-Tischsystem würde in einem Hybrid-OP zum Einsatz kommen und wäre das Zubehör kompatibel zur Ausstattung der hier angebotenen Systeme? | bitte angeben |  |  | I
I.7 | Eine maschinelle Reinung von Platten und Transportnern wird nicht gefordert. | Information |  |  | I
I | Teil I Technische und funktionale Beschreibung
A.0 | Allgemeine Anforderungen
A.0.1 | Die angebotenen Produkte und Komponenten entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Durchführungs-Gesetzes (MPDG) und MDR | ja |  |  | K.O.
A.0.2 | CE-Konformitäts-Erklärung | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.3 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Herstellerbezeichnungen und/oder Zusammensetzungen angeben. (Kompatibilitätserklärung) | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.4 | Die OP-Lagerflächen sind mit Normschienen (25mmx10mm) zur Adaption von Zubehör ausgestattet (ausgenommen ggf. Carbon-Lagerflächen) | ja |  |  | K.O.
A.0.5 | OPT-System mit Wechselplatten | ja |  |  | K.O.
A.0.6 | Die OP-Lagerfläche ist mehrfach abgesichert auf der OP-Tischsäule verankert. | ja Bitte genaue Ausführung angeben. |  |  | K.O.
A.0.7 | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Herstellerbezeichnungen und/oder Zusammensetzungen angeben. (Kompatibilitätserklärung) | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.8 | Prospekt, Broschüre oder weitere Infos zum angebotenen System in deutscher Sprache beilegen | ja, bitte als Anlage dem Leistungsverzeichnis beifügen |  |  | K.O.
A.0.9 | garantierte Lieferzeit nach Teilabruf der Ausstattung. | Information |  | Tage | I
A.1 | Leistungsbeschreibung Geräteausstattung
A.1.1a | OP-Tischsäule, mobil | Preis zur Information | 1 | €
A.1.1.a1 | Technische Ausführung
A.1.1.a1.1 | Die OP-Tischsäule ist mobil und lässt sich mit einen Transporter verschieben. Sie dient der Aufnahme der OP-Lagerflächen (Wechselplattensystem) | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.2 | Maximales Patientengewicht mindestens 360 kg in Nullposition/Neutralposition | ja |  | kg | K.O.
A.1.1.a1.3 | Kollisionsschutz gegen den Fußboden | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.4 | Ladung des OP‐Tisch Systems erfolgt mittels eines intgrierten Netzteils über interne Akkus. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.5 | Akkuleistung mind. 1 Arbeitstag (ca. 10 OPs) | bitte angeben |  | Ah | Bmax | 3
A.1.1.a1.6 | Die OP-Tischsäule erlaubt die Übernahme der OP-Lagerflächen von beiden Seiten, wahlweise Kopf oder Fuß voraus. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.7 | Automatische Erkennung der Orientierungsrichtung der OP-Lagerfläche auf der OP-Tischsäule | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.8 | Die Ansteuerung der motorischen Bewegungen des OP-Tisch-Systems ist möglich mittels:
A.1.1.a1.8.1 | - Kabelloses Bediengerät | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.8.2 | - Kabelbediengerät | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.8.3 | - Fußschalter mit mindestens drei Funktionen | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.8.4 | - Bedientableau in der Säule (seitlich in Säulenverkleidung eingebaut) | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.9 | Für den Anschluss von Kabelbediengerät und Fußschalter sind spritzwassergeschützte Steckanschlüsse vorhanden. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.10 | Die Steuerung und Stromversorgung der Tischplatte erfolgt über die OP-Tischsäule | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.11 | Um Beschädigungen durch Bedienfehler bei der Beinplatteneinzelverstellung zu vermeiden, muss bei einteiligen Platten eine automatische Verriegelung erfolgen. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.12 | Automatische 0-Stellungsfunktion. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.13 | Darstellung der Höhe über Display sichtbar | ja / nein |  |  | B | 1
A.1.1.a1.14 | Individuell wählbare Geschwindigkeitsstufen für Tischbewegungen | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.15 | Möglichkeit zum Ausfahren des Säulenhubs für die Reinigung, bei nicht aufgesetzter Lagerfläche. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.16 | Bediengeräte mit Statusmeldungen, Speicherfunktionen und Tastenbeleuchtung. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.17 | Motorische Säulenhub der OP-Tischsäule von mindestens 500 mm | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.18 | Anti-/Trendelenburglagerung möglich (ca. +/- 45°). | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.19 | Laterale Schwenkung von ca. +/- 25° möglich. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.20 | Kombinierte Neigungs- und Kantungsfunktion möglich. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.a1.21 | Bis zu einem Patientengewicht von mind. 225 kg einschließlich Zubehör (ohne Berücksichtigung des Plattengewichtes, Carbon Komponenten, Extensions Module etc.) müssen bei normaler Patientenorientierung alle Verstellmöglichkeiten, wie z.B. die maximale Längesverschiebung gewährleistet sein. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b | OP-Tischsäule, stationär | Preis zur Information | 1 | €
A.1.1b.1 | Technische Ausführung | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.1 | Die OP-Tischsäulen sollen idealerweise auf die vorhandenen Bodeneinbauplatten (Typ Maquet 1150, siehe hierzu auch beiliegende Bestandsliste) gesetzt werden. Ist dies mit den angebotenen Säulen möglich? | ja / nein |  |  | I
A.1.1b.1.2 | Bei "ja" zu Pt. A.1.1b.1.1 Sind spezielle Maßnahmen, etc. notwendig? (wenn ja sind diese im Angebotspreis zu berücksichtigen) | bitte angeben |  |  | I
A.1.1b.1.3 | Bei "nein" zu Pt. A.1.1b.1.1: Sind neue Bodenplatten sowie die Demontage der alten Bodenplatten, der Einbau der neuen sowie alle notwendigen Anpassungsarbeiten am Fußboden (Estrich, Bodenbelag, etc.) im Angebot zu kalkulieren. | bitte angeben |  |  | I
A.1.1b.1.4 | Stromversorgung des OP‐Tisch Systems erfolgt über: | Information |  |  | I
A.1.1b.1.4.1 | - ein externes Netzteil (Bestandteil des Angebotes, inkl. Montage) | ja / nein |  |  | I
A.1.1b.1.4.2 | - ein in er Säule integriertes Netzteil | ja / nein |  |  | I
A.1.1b.1.5 | Bei Versorung über ein externes Netzteil: Können die vorhandenen Netzteile (Maquet Typ 1150, siehe hierzu auch beiliegende Bestandsliste) weiter genutzt werden? | ja / nein |  |  | I
A.1.1b.1.5.1 | bei "ja" zu Pt. A.1.1b.1.5: In diesem Fall müssen keine neuen Netzteile kalkuliert werden. | Information bitte ggf. kommentieren |  |  | I
A.1.1b.1.5.2 | bei "nein" zu Pt. A.1.1b.1.5: In diesem Fall müssen neue Netzteile kalkuliert werden. | Information bitte ggf. kommentieren |  |  | I
A.1.1b.1.6 | Maximales Patientengewicht mindestens 350 kg in Nullposition/Neutralposition | ja / nein |  |  | K.O.
A.1.1b.1.7 | Kollisionsschutz gegen den Fußboden | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.8 | Die OP-Tischsäule erlaubt die Übernahme der OP-Lagerflächen von beiden Seiten, wahlweise Kopf oder Fuß voraus. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.9 | Automatische Erkennung der Orientierungsrichtung der OP-Lagerfläche auf der OP-Tischsäule | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.10 | Die Ansteuerung der motorischen Bewegungen des OP-Tisch-Systems ist möglich mittels:
A.1.1b.1.10.1 | - Kabelloses Bediengerät | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.10.2 | - Kabelbediengerät | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.10.3 | - Fußschalter mit mindestens drei Funktionen | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.10.4 | - Bedientableau in der Säule (seitlich in Säulenverkleidung eingebaut) | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.11 | Für den Anschluss von Kabelbediengerät und Fußschalter sind spritzwassergeschützte Steckanschlüsse vorhanden. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.12 | Die Steuerung und Stromversorgung der Tischplatte erfolgt über die OP-Tischsäule | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.13 | Um Beschädigungen durch Bedienfehler bei der Beinplatteneinzelverstellung zu vermeiden, muss bei einteiligen Platten eine automatische Verriegelung erfolgen. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.14 | Automatische 0-Stellungsfunktion. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.15 | Erkennen der Position der Patientenlagerung durch einfach lesbare Darstellungsweise | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.16 | Darstellung der Höhe über Display sichtbar | ja / nein |  |  | B | 1
A.1.1b.1.17 | Individuell wählbare Geschwindigkeitsstufen für Tischbewegungen | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.18 | Möglichkeit zum Ausfahren des Säulenhubs für die Reinigung, bei nicht aufgesetzter Lagerfläche. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.19 | Bediengeräte mit Statusmeldungen, Speicherfunktionen und Tastenbeleuchtung. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.20 | Motorische Säulenhub der OP-Tischsäule von mindestens 500 mm | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.21 | Anti-/Trendelenburglagerung möglich (ca. +/- 45°). | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.22 | Laterale Schwenkung von ca. +/- 28° möglich. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.23 | Kombinierte Neigungs- und Kantungsfunktion möglich. | ja |  |  | K.O.
A.1.1b.1.24 | Bis zu einem Patientengewicht von mind. 225 kg einschließlich Zubehör (ohne Berücksichtigung des Plattengewichtes, Carbon Komponenten, Extensions Module etc.) müssen bei normaler Patientenorientierung alle Verstellmöglichkeiten, wie z.B. die maximale Längesverschiebung gewährleistet sein. | ja |  |  | K.O.
A.1.1c | OP-Tischsäule, eigenmobil | Preis zur Information | 1 | €
A.1.1c.1 | Technische Ausführung | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.1 | Die OP-Tischsäule ist mittels manuell verstellbarer Lenkrollen eigenmobil und zur intraoperativen Positionierung ohne Transporter fähig. Sie dient der Aufnahme der OP-Lagerflächen (Wechselplattensystem) | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.2 | Maximales Gewichtsbelastung für intraoperative Repositionierung (inkl. Tischplatte und Patient) ca. 250 kg | ja |  | kg | K.O.
A.1.1.c1.4 | Ladung des OP‐Tisch Systems erfolgt mittels eines intgrierten Netzteils über interne Akkus. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.5 | Akkuleistung mind. 1 Arbeitstag (ca. 10 OPs) | bitte angeben |  | Ah | Bmax | 3
A.1.1.c1.6 | Die OP-Tischsäule erlaubt die Übernahme der OP-Lagerflächen von beiden Seiten, wahlweise Kopf oder Fuß voraus. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.7 | Automatische Erkennung der Orientierungsrichtung der OP-Lagerfläche auf der OP-Tischsäule | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.8 | Die Ansteuerung der motorischen Bewegungen des OP-Tisch-Systems ist möglich mittels:
A.1.1.c1.8.1 | - Kabelloses Bediengerät | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.8.2 | - Kabelbediengerät | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.8.3 | - Fußschalter mit mindestens drei Funktionen | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.8.4 | - Bedientableau in der Säule (seitlich in Säulenverkleidung eingebaut) | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.9 | Für den Anschluss von Kabelbediengerät und Fußschalter sind spritzwassergeschützte Steckanschlüsse vorhanden. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.11 | Die Steuerung und Stromversorgung der Tischplatte erfolgt über die OP-Tischsäule | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.12 | Um Beschädigungen durch Bedienfehler bei der Beinplatteneinzelverstellung zu vermeiden, muss bei einteiligen Platten eine automatische Verriegelung erfolgen. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.13 | Automatische 0-Stellungsfunktion. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.14 | Darstellung der Höhe über Display sichtbar | ja / nein |  |  | B | 1
A.1.1.c1.15 | Individuell wählbare Geschwindigkeitsstufen für Tischbewegungen | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.16 | Möglichkeit zum Ausfahren des Säulenhubs für die Reinigung, bei nicht aufgesetzter Lagerfläche. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.17 | Bediengeräte mit Statusmeldungen, Speicherfunktionen und Tastenbeleuchtung. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.18 | Motorische Säulenhub der OP-Tischsäule von mindestens 500 mm | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.19 | Anti-/Trendelenburglagerung möglich (ca. +/- 45°). | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.20 | Laterale Schwenkung von ca. +/- 25° möglich. | ja |  |  | K.O.
A.1.1.c1.21 | Kombinierte Neigungs- und Kantungsfunktion möglich. | ja |  |  | K.O.
A. 1.2 | OP-Tischplattentransporter | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.2.1 | Technische Ausführung
A 1.2.1.1 | Transporter zur Aufnahme der OP-Lagerflächen dieser Ausschreibung | ja |  |  | K.O.
A 1.2.1.2 | Transporter mit mindestens vier Doppellaufrollen. | ja |  |  | K.O.
A 1.2.1.3 | Transporter mit 5. Rad als Lenkhilfe | bitte angeben |  |  | I
A 1.2.1.4 | Zentrale Feststellbremse für alle vier Rollen. | ja |  |  | K.O.
A 1.2.1.5 | Fußtaster zur Betätigung des Übernahmevorgangs | ja |  |  | K.O.
A 1.2.1.6 | Querverfahrbarkeit des Transporters | ja |  |  | K.O.
A 1.2.1.7 | Transporter mit Anti-/Trendelenburgverstellung mind. +-15° | bitte angeben |  | ° | K.O.
A 1.2.1.8 | Transporter mit Höhenverstellung mind. 160 mm | bitte angeben |  | mm | Bmax | 3
A 1.2.1.9 | Zulässiges Patientengewicht von ca. 350 kg. | ja |  | kg | K.O.
A 1.2.1.10 | Transporter mit motorischem Fahrantrieb | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Einzel-Preis angeben |  | € | I
A 1.2.1.11 | Bei Transporter mit motorischem Fahrantrieb:
A 1.2.1.11.1 | Geschwindigkeit stufenlos regulierbar | ja |  |  | B | 1
A 1.2.1.11.2 | Energieversorgung über wiederaufladbaren Lithium/Ionen Akku, inkl. Ladestation | ja |  |  | B | 1
A. 1.3 | Universal OP-Tischplatte | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.3.1 | Technische Ausführung
A. 1.3.1.1 | Universal-OP-Tischplatte erweiterbar zur Gyn,- Uro- oder Extensionstischplatte. | ja |  |  | K.O.
A. 1.3.1.2 | OP-Platte mit mindestens 4 Motoren an Koppelstellen fuß- und kopfseitig, zur Verstellung der Plattensegmente | ja |  |  | K.O.
A. 1.3.1.3 | Längsverschiebung elektromotorisch verstellbar | ja |  |  | K.O.
A. 1.3.1.4 | Motorgeschwindigkeiten einstellbar | ja |  |  | K.O.
A. 1.3.1.5 | Anbau-Module werden von der OP-Tischplatte erkannt. | ja |  |  | K.O.
A. 1.3.1.6 | Polster, elektrisch leitfähig, abnehmbar, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig. | ja |  |  | K.O.
A. 1.3.1.7 | Polsterhöhe ca. 90 mm | bitte angeben |  | mm | I
A. 1.3.1.8 | Polsterqualität mit modellierenden Eigenschaften | ja |  |  | K.O.
A. 1.3.1.9 | besteht die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Polstern zu wählen | Ja/Nein |  |  | I
A. 1.3.1.10 | Tischplattenrahmen, Schnittstellen und Normschienen aus reinigungs- und desinfektionsmittelbeständigem, rostfreiem Edelstahl bzw. Aluminium. | ja |  |  | K.O.
A. 1.3.1.11 | elektromotorischer Verstellbereich Beinplatten: ca. +-90° | bitte angeben |  |  | Bmax | 3
A. 1.3.1.12 | elektromotorischer Verstellbereich untere Rückenplatte: ca. +90°, ‐50° | bitte angeben |  |  | Bmax | 3
A. 1.3.1.13 | Längsverschiebung: ca. 400 mm elektromotorisch | bitte angeben |  |  | K.O.
A. 1.3.1.14 | Zulässiges Patientengewicht von mindestens 350 kg in Nullposition/Neutralposition | bitte angeben |  | kg | K.O.
A. 1.4 | Carbon-Lagerfläche | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.4.1 | Technische Ausführung
A. 1.4.1.1 | Carbon-Lagerfläche mit kopfseitiger Koppelstelle | ja |  |  | K.O.
A. 1.4.1.2 | vollständig durchleuchtbare Länge mind. 1800 mm | bitte angeben |  | mm | K.O.
A. 1.4.1.3 | Motorgeschwindigkeiten einstellbar | ja |  |  | K.O.
A. 1.4.1.4 | elektromotorische Längsverschiebung: ca. 700 mm | bitte angeben |  | mm | K.O.
A. 1.4.1.5 | Querverschiebung: ca. 100 mm | bitte angeben |  | mm | K.O.
A. 1.4.1.6 | Polster, elektrisch leitfähig, abnehmbar, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig. | ja |  |  | K.O.
A. 1.4.1.7 | Polsterqualität mit modellierenden Eigenschaften | ja |  |  | K.O.
A. 1.4.1.8 | besteht die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Polstern zu wählen | ja/nein |  |  | I
A. 1.4.1.9 | Zulässiges Patientengewicht ca. 200 kg | bitte angeben |  | kg | I
A. 1.4.1.10 | inkl. Zubehör: | Information |  |  | I
A. 1.4.1.10.1 | Zubehörbrücke | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.1.10.2 | Joystick | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.1.10.3 | Röntgenschutz zum Anklemmen an Geräteschiene, Länge ca. 130 cm | ja | 2 |  | K.O.
A. 1.4.1.10.4 | Adapterkloben | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.1.10.5 | Kathterablage | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.1 | Carbon-Ansteckplatte, modular | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.4.1.1 | Technische Ausführung
A. 1.4.1.2 | Polster, elektrisch leitfähig, abnehmbar, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig. | ja |  |  | K.O.
A. 1.4.1.3 | Polsterqualität mit modellierenden Eigenschaften | ja |  |  | K.O.
A. 1.4.1.4 | besteht die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Polstern zu wählen | ja/nein |  |  | I
A. 1.4.1.5 | inkl. Zubehör: | Information |  |  | I
A. 1.4.1.5.1 | Kopfplatte, abwinkelbar | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.1.5.2 | Zubehöradapter | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.1.5.3 | Zubehörwagen | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.1.5.4 | öntgenschutz zum Anklemmen an Geräteschiene, Länge ca. 130 cm | ja | 2 |  | K.O.
A. 1.4.1.5.5 | Gleitschienenverlängerung | ja | 2 |  | K.O.
A. 1.4.2 | Carbon-Ansteckplatte für Steinschnittlage, modular | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.4.2.1 | Technische Ausführung
A. 1.4.2.2 | Polster, elektrisch leitfähig, abnehmbar, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig. | ja |  |  | K.O.
A. 1.4.2.3 | Polsterqualität mit modellierenden Eigenschaften | ja |  |  | K.O.
A. 1.4.2.4 | besteht die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Polstern zu wählen | ja/nein |  |  | I
A. 1.4.2.5 | inkl. Zubehör: | Information |  |  | I
A. 1.4.2.5.1 | Kopfplatte, abwinkelbar | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.2.5.2 | Zubehöradapter | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.2.5.3 | Zubehörwagen | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.4.2.5.4 | öntgenschutz zum Anklemmen an Geräteschiene, Länge ca. 130 cm | ja | 2 |  | K.O.
A. 1.4.2.5.5 | Gleitschienenverlängerung | ja | 2 |  | K.O.
A. 1.5 | Extensions-Lagerfläche mit Zubehör | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.5.1 | Technische Ausführung
A. 1.5.1.1 | Extensionstischplatte mit allem notwendigen Zubehör | ja |  |  | K.O.
A. 1.5.1.2 | Motorgeschwindigkeiten einstellbar | ja |  |  | K.O.
A. 1.5.1.3 | Längsverschiebung elektromotorisch | Information |  | mm | I
A. 1.5.1.4 | Querverschiebung | Information |  | mm | I
A. 1.5.1.5 | Polster, elektrisch leitfähig, abnehmbar, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig. | ja |  |  | K.O.
A. 1.5.1.6 | Polsterqualität mit modellierenden Eigenschaften | ja |  |  | K.O.
A. 1.5.1.7 | besteht die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Polstern zu wählen | Ja/Nein |  |  | I
A. 1.5.1.8 | Zulässiges Zuladungsgewicht | bitte angeben |  | kg | Bmax | 3
A. 1.5.1.9 | inkl. Zubehör: | Information |  |  | I
A. 1.5.1.9.1 | Kopfplatte mit Doppelgelenk | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.2 | Normschienen, ca. 300 mm | ja | 2 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.3 | Multifunktionsaggregat für Extension und Hüft-Arthroskopie | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.4 | Zugspindelaggregat | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.5 | Beinplatten für Extensionslagerfläche 1-teilig, alternativ 2-teilig | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.6 | Extensionsschuh | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.7 | Vertikalhom, kurz | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.8 | Rahmen für Steriltuchabdeckung | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.9 | Radialstellkloben | ja | 2 |  | K.O.
A. 1.5.1.9.10 | Zubehörwagen Extension | ja | 1 |  | K.O.
A. 1.6 | Komponenten/ Module zu Lagerungsflächen |  |  |  | I
A. 1.6.1 | obere Verlägerungsplatte für Universal-Tischplatte | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.1.1 | Alternative zu A.1.6.1 kurze Beschreibung und notwendige Anzahl angeben | Angebotspreis, wenn Pos A 1.6.1 nicht wie beschrieben angeboten werden kann |  | €
A. 1.6.2 | Sitzplattenverlängerung | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.3 | Kopfplatte mit Doppelgelenk | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.3.1 | Alternative zu A.1.6.3 kurze Beschreibung und notwendige Anzahl angeben | Angebotspreis, wenn Pos A 1.6.3 nicht wie beschrieben angeboten werden kann |  | €
A. 1.6.4 | Beinplattenpaar, 4-teilig | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.5 | Beinplatte, zweiteilig | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.6 | CFK-Rückenplatte für Schulter-Operationen mit Zubehör (z.B. Kopflagerungsadapter, verstellbar; Kopfhalterung) inkl. Fahrgestell | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.7 | Schulterplatte, groß (inkl. Schulterplatte groß; Kopfhalterung mit Adapter; Fahrgestell) | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.7 | Kopfhalterung mit Adapter | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.7 | Fahrgestell für Schulterplatte | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.8 | Rückenplatte für Schulter-OP | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.9 | Kopfplatte für Schulter-OP | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.6.10 | Kopflagerungsadapter, verstellbar mit Kopfhalterung | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7 | Zubehör
A. 1.7.1 | stationäres Ladegerät für Fernbedienung inkl. Einbau in OP-Tableau und Ausbau der vorhandenen Ladestationen sowie ggf. Anpassung des Tableaus (Folien, Abdeckungen, etc.) | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.2 | mobiles Ladegerät für Fernbedienung | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.3 | Universal-Fernbedienung, kabellos | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.4 | Anschlusskabel für kabellose Fernbedienung (z.B. bei Ausfall der Funkverbindung) | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.5 | Reinigungstransporter für OP-Tischsäule | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.6 | Wagen für OP-Tisch-Zubehör | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.7 | Armlagerung, lang | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.8 | Radialstellkloben | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.9 | Narkosebogen, einfach | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.10 | Beinhalter nach Goepel | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.11 | Beinhalter mit Klingenkloben (Gasdruckfeder) | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.12 | Paar Beinhalter, Adipositas | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.13 | Paar Beinhalter, standard | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.14 | Beinauflage für "gastric banding" | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.15 | Röntgenschutz zum Anklemmen an Geräteschiene, Länge ca. 130 cm | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.16 | Hand-OP-Tisch komplett durchleuchtbar | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.17 | Unterschenkelgegenzugstab | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.18 | Extensionsschuh, Erwachsene | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.19 | TUR-Spülset | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.20 | Fahrgestell mit Eimer | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.21 | Armhalter, lateral mit Viskoelstischem Polster, Läge ca. 450 mm (z.B. Typ FISSO) | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.22 | HNO-Ausstattung besehend aus: Kopfplattenadapter, Vebindungsbügel, Befestigungsstück, Kopfkalotte, 2-teilig | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.23 | Ulmer Rad | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.24 | Narkosebogenverlängerung | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.25 | Infusionshalter | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.26 | Körpergurt | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.27 | CFK-Rückenplatte (Clavicula | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.28 | CFK-Kopfplatte, abwinkelbar | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.29 | CFK-Kopfkalotte | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.30 | CFK-Schädelklemmhalterung DORO | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.31 | CFK-Schädelklemme DORO | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.32 | Mehrwegdorne Erwachsene | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.33 | MIC Hüftaggregat | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.34 | Zubehörwagen | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.35 | Drahtkorb für Zubehörwagen | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.36 | Kondylenfixierung | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.37 | Gelenkholm | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.38 | Schulterhalter | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.39 | Armschutz, gebogen | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.40 | Armboard Beachchair inkl. Adapte | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.7.41 | Trimano fortis | Preis zur Information | 1 | €
A. 1.8 | Sonstiges
A. 1.8.1 | Abdeckplatte für vorhandene Bodeneinbauplatte (inkl. Motage und hygienisch einwandfeiem Verschließen) | Angebotspreis | 1 | €
A. 1.9 | Service für das angebotene System inkl. Zubehör ohne Optionen
A. 1.9.1 | Allgemein
A. 1.9.2 | Anzahl der empfohlenen zyklischen Überprüfungen pro Jahr (z.B. Wartungen) | bitte angeben |  |  | B min | 3
A. 1.9.3 | First Line Support durch hauseigene Medizintechnik möglich? | ja |  |  | K.O.
A. 1.9.4 | STK durch hauseigene MT möglich | ja/nein |  |  | I
A. 1.9.5 | Wartung durch hauseigene MT möglich | ja/nein |  |  | I
A. 1.9.6 | Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme ≥ 10 Jahre | ja |  |  | K.O.
A. 1.9.7 | Deutschsprachige Servicehotline - werktags Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr | Ja |  |  | K.O.
A. 1.9.8 | Max. Reaktionszeit der Servicetechniker zu den üblichen Betriebszeiten - werktags Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr max. 24 h | bitte angeben |  | h | Bmin | 3
A. 1.9.9 | Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile max. 5 Tage | bitte angeben | Tage |  | K.O.
A. 1.9.10 | Anzahl der für die kreuznacher diakonie zuständigen und regelhaft verfügbaren Servicetechniker für die angebotenen Systeme | bitte angeben |  |  | Bmax | 3
A. 1.9.11 | Vollständige Servicesoftware (incl. Update) (soweit zutreffend) | ja, bitte angeben |  |  | K.O.
A. 1.9.12 | Wartungskonzepte (Beschreibungen mit Musterverträge) | bitte angeben |  |  | K.O.
A 1.9.2 | Ohne Wartungsvertrag
A 1.9.2.1 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - ohne Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I
A 1.9.2.2 | Inspektionskosten für eine routinemäßige Inspektion inkl. Fahrpauschale/pro System (1 Säule, 2 Transporter, 2 Lagerflächen inkl. Zubehör) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/System | I
A 1.9.3 | Betriebswartungsvertrag
A 1.9.3.1 | Der Betriebswartungsvertrag beinhaltet mindestens: - die vom Hersteller empfohlenen wiederkehrenden Prüfungen (z.B. Wartung, STK) - die erforderliche Arbeitszeit für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - An- und Abreise für o.g. Prüfungen/Wartungen etc. - die erforderlichen Wartungskits für die präventive Wartung Gesondert berechnet werden können: - alle Aufwände im Rahmen von Reparaturen (die z.B. nicht über eine Gewährleistung etc. abgedeckt sind) | ja |  |  | K.O.
A 1.9.3.2 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) pro Einsatz für Hin- und Rückfahrt (im Störfall) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | € | I
A 1.9.3.3 | Kosten pro Arbeitsstunde - Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr - mit Wartungsvertrag | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Stunde | I
A 1.9.3.4 | Fahrtkosten komplett inkl. Fahrzeit und Fahrtkilometern (Betriebswartungsvertrag) | bitte angeben |  | € | I
A 1.9.3.5 | Alle Inspektionen und Wartungen nach den Bestimmungen des Herstellers | ja |  |  | B | 1
A 1.9.3.6 | Alle Inspektionen und Wartungen werden vom Hersteller ausgeführt | ja |  |  | B | 1
A 1.9.3.7 | Nebenkosten für Transport, Tage- und Übernachtungen, Schmutzzulagen, etc. | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | € | I
A 1.9.3.8 | Checkliste der Prüfpunkte für die Betriebswartung ist beizufügen | ja |  |  | I
A 1.9.3.9 | Grundrabatt auf Ersatzteile bei Abschluss eines Betriebswartungsvertrags | bitte angeben |  | % | Bmax | 5
A 1.9.3.10 | Jahr 1 (Betriebswartungsvertrag) in Gewährleistungszeitraum | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.11 | Jahr 2 (Betriebswartungsvertrag) in Gewährleistungszeitraum | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.12 | Jahr 3 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.13 | Jahr 4 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.14 | Jahr 5 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.15 | Jahr 6 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.16 | Jahr 7 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.17 | Jahr 8 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.18 | Jahr 9 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.19 | Jahr 10 (Betriebswartungsvertrag) | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | €/Jahr | I
A 1.9.3.20 | Betriebswartungskosten über 10 Jahre | Optional, nicht wertungsrelevant. Bitte Preis angeben |  | € | I
A. 1.10 | Einarbeitung / Schulung (Bestandteil des Angebotspreises)
A. 1.10.1 | Anwender
A. 1.10.2 | Einarbeitung und Einweisung der Anwender durch einen Mitarbeiter des Herstellers an mindestens 3 Arbeitstagen im ersten Jahr nach Inbetriebnahme für alle gelieferten Komponenten und inkl. Zubehör | ja |  |  | K.O.
A. 1.10.3 | Kostenfreie Nachschulung für Anwender an mindestens 1 Arbeitstag/Jahr | ja / nein |  |  | B | 3
A. 1.10.4 | bei "nein" zu Pos A.1.10.1.2: Kosten für jährliche Nachschulungen von Anwendern | Bitte Preis angeben |  | € | Bmin | 3
A. 1.10.5 | Schulungskonzepte (Basistraining, Aufbautraining und Einweisung) | bitte angeben |  |  | I
A. 1.10.2 | Medizin- und Haustechniker
A. 1.10.2.1 | Schulung von Mitarbeitern der Medizintechnik für die Durchführung eines "First-Line-Service". | ja |  |  | K.O.
A. 1.10.2.2 | Optional: Schulung von Mitarbeitern der Medizintechnik für die Durchführung von STKs . | bitte Kosten und Umfang angeben |  |  | I
A. 1.10.2.3 | Schulungen erfolgen beim Auftragnehmer | bitte angeben |  |  | B | 5
A. 1.10.2.4 | Schulungen erfolgen beim Kunden | bitte angeben |  |  | I
A. 1.10.2.5 | Regelmäßige Nachschulungen von Mitarbeitern der Medizintechnik im Zeitraum der Rahmenvereinbarung. | ja |  |  | K.O.
A. 1.10.2.6 | Eine terminliche Regelung der Nachschulungen ist mit dem Klinikum zu vereinbaren. | ja |  |  | I
A. 1.10.2.7 | Serviceunterlagen (digital), werden nach erfolgter Technikerschulung zur Verfügung gestellt | ja |  |  | K.O.
A. 1.10.2.8 | Stehen für Schulungen / Einweisungsauffrischungen kostenfreie Online-Tools zur Verfügung? | ja/nein |  |  | B | 3
A. 1.10.2.9 | Sämtliche Software/ Hardware und Messwerkzeuge die zur Reparatur und STK benötigt werden müssen der Technik kostenlos zur Verfügung gestellt werden. | ja |  |  | K.O.
A. 1.11 | Demontage und Entsorgung
A . 1.11.1 | Fachgerechte Demontage und Entsorgung der vorhandenen OP-Tischsysteme | Angebotspreis (für 1 St.) | 1 | € | K.O.
A. 1.11.1.1 | vorhandene Systeme: siehe Anlage1 - Bestandsliste | Information |  |  | I
II | Teil 2 Zusammenstellung Leistung und Preise
II.1 | Zusammenstellung der zu Nutzungskosten der in Teil I genannten Ausstattung
B.1 | OP-Tisch-Ausstattung für Standort Bad Kreuznach (Ringstraße) |  |  |  | K.O.
B.1.1 | OP-Tischsäule, mobil | Angebotspreis | 6 | € |  |  |  |  | 0
B.1.2 | OP-Tischsäule, eigenmobil | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.1.3 | OP-Tischplattentransporter | Angebotspreis | 21 | € |  |  |  |  | 0
B.1.4 | Universal OP-Tischplatte | Angebotspreis | 20 | € |  |  |  |  | 0
B.1.5 | Carbon-Lagerfläche | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.6 | Carbon-Platte, modular | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.7 | Carbon-Platte für Steinschnittlage, modular | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.8 | Extensions-Lagerfläche mit Zubehör | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.9 | obere Verlägerungsplatte für Universal-Tischplatte | Angebotspreis | 23 | € |  |  |  |  | 0
B.1.9.1 | Alternative zu B.1.6 | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.1.10 | Sitzplattenverlängerung | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.11 | Kopfplatte mit Doppelgelenk | Angebotspreis | 18 | € |  |  |  |  | 0
B.1.11.1 | Alternative zu B.1.9 | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.1.12 | Schulterplatte, groß | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.13 | Kopflagerungsadapter, verstellbar mit Kopfhalterung | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.14 | Fahrgestell für Schulterplatte | Preis zur Information | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.15 | Beinplattenpaar, 4-teilig | Angebotspreis | 13 | € |  |  |  |  | 0
B.1.16 | Beinplatte, zweiteilig | Angebotspreis | 5 | € |  |  |  |  | 0
B.1.17 | mobiles Ladegerät für Fernbedienung | Angebotspreis | 10 | € |  |  |  |  | 0
B.1.18 | Universal-Fernbedienung, kabellos | Angebotspreis | 12 | € |  |  |  |  | 0
B.1.19 | Anschlusskabel für kabellose Fernbedienung (z.B. bei Ausfall der Funkverbindung) | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.20 | Reinigungstransporter für OP-Tischsäule | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.21 | HNO-Ausstattung | Preis zur Information | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.22 | Armlagerung Fisso, einhand | Angebotspreis | 42 | € |  |  |  |  | 0
B.1.23 | Ulmer Rad | Angebotspreis | 21 | € |  |  |  |  | 0
B.1.24 | Radialstellkloben | Angebotspreis | 57 | € |  |  |  |  | 0
B.1.25 | Narkosebogen, einfach | Angebotspreis | 21 | € |  |  |  |  | 0
B.1.26 | Narkosebogenverlängerung | Angebotspreis | 21 | € |  |  |  |  | 0
B.1.27 | Infusionshalter | Angebotspreis | 21 | € |  |  |  |  | 0
B.1.28 | Körpergurt | Angebotspreis | 21 | € |  |  |  |  | 0
B.1.29 | Beinhalter nach Goepel | Angebotspreis | 10 | € |  |  |  |  | 0
B.1.30 | Beinhalter mit Klingenkloben (Gasdruckfeder) | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.1.31 | Paar Beinhalter, Adipositas | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.32 | Paar Beinhalter, standard | Angebotspreis | 3 | € |  |  |  |  | 0
B.1.33 | Beinauflage für "gastric banding" | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.1.34 | CFK-Rückenplatte | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.35 | CFK-Kopfplatte, abwinkelbar | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.36 | CFK-Kopfkalotte | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.37 | Zubehörwagen | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.38 | Drahtkorb für Zubehörwagen | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.39 | Hand-OP-Tisch komplett durchleuchtbar | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.1.40 | Schulterhalter | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.1.41 | Abdeckplatte für vorhandene Bodeneinbauplatte | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.1.42 | Einarbeitung / Schulung Anwender | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.1.43 | Einarbeitung / Schulung Medizin- und Haustechniker | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.1.32 | Gesamtsumme, netto, Bad Kreuznach | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.2 | OP-Tisch-Ausstattung für Standort Kirn |  |  |  | K.O.
B.2.1 | OP-Tischsäule, mobil | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.2 | OP-Tischsäule, eigenmobil | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.3 | OP-Tischplattentransporter | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.2.4 | Universal OP-Tischplatte | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.2.5 | Verlägerungsplatte für Universal-Tischplatte | Angebotspreis | 5 | € |  |  |  |  | 0
B.2.5.1 | Alternative zu B.2.4.1 | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.2.6 | Sitzplattenverlängerung | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.7 | Kopfplatte mit Doppelgelenk | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.2.7.1 | Alternative zu A.2.4.3 | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.2.8 | Beinplattenpaar, 4-teilig | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.2.9 | Beinplatte, zweiteilig | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.2.10 | mobiles Ladegerät für Fernbedienung | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.2.11 | Universal-Fernbedienung, kabellos | Angebotspreis | 3 | € |  |  |  |  | 0
B.2.12 | Anschlusskabel für kabellose Fernbedienung (z.B. bei Ausfall der Funkverbindung) | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.13 | Schulterplatte, groß | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.14 | Kopflagerungsadapter, verstellbar mit Kopfhalterung | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.15 | Fahrgestell für Schulterplatte | Preis zur Information | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.16 | Sitzplattenverlängerung | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.17 | Armlagerung Fisso, einhand | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.2.18 | Ulmer Rad | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.2.19 | Radialstellkloben | Angebotspreis | 11 | € |  |  |  |  | 0
B.2.20 | Narkosebogen, einfach | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.2.21 | Narkosebogenverlängerung | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.2.22 | Infusionshalter | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.2.23 | Körpergurt | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.2.24 | Beinhalter nach Goepel | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.2.25 | Beinhalter mit Klingenkloben (Gasdruckfeder) | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.26 | Paar Beinhalter, Adipositas | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.27 | Paar Beinhalter, standard | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.28 | Zubehörwagen | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.29 | Drahtkorb für Zubehörwagen | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.30 | Hand-OP-Tisch komplett durchleuchtbar | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.31 | Reinigungstransporter für OP-Tischsäule | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.2.32 | Abdeckplatte für vorhandene Bodeneinbauplatte | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.2.33 | Einarbeitung / Schulung Anwender | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.2.34 | Einarbeitung / Schulung Medizin- und Haustechniker | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.2.35 | Fachgerechte Demontage und Entsorgung der vorhandenen OP-Tischsysteme | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.2.14 | Gesamtsumme, netto, Kirn | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.3 | OP-Tisch-Ausstattung für Standort Simmern |  |  |  | K.O.
B.3.1 | OP-Tischsäule, mobil | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.3.2 | OP-Tischsäule, stationär | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.3.3 | OP-Tischplattentransporter | Angebotspreis | 11 | € |  |  |  |  | 0
B.3.4 | Universal OP-Tischplatte | Angebotspreis | 10 | € |  |  |  |  | 0
B.3.5 | Verlägerungsplatte für Universal-Tischplatte | Angebotspreis | 10 | € |  |  |  |  | 0
B.3.5.1 | Alternative zu A.3.4.1 | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.3.6 | Sitzplattenverlängerung | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.7 | Kopfplatte mit Doppelgelenk | Angebotspreis | 10 | € |  |  |  |  | 0
B.3.7.1 | Alternative zu A.3.4.3 | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.3.8 | Beinplattenpaar, 4-teilig | Angebotspreis | 10 | € |  |  |  |  | 0
B.3.9 | CFK-Beinplattenpaar, spreizbar | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.10 | Extensionseinhägeplatte mit Zubehör (inkl. Beinplatte, 2-teilig; Extensionsschuh für Erwachsene) | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.11 | CFK-Rückenplatte für Schulter-Operationen mit Zubehör (z.B. Kopflagerungsadapter, verstellbar; Kopfhalterung) inkl. Fahrgestell | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.12 | Schulterplatte inkl. Zubehör | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.13 | Rückenplatte für Schulter-OP | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.14 | Kopfplatte für Schulter-OP | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.15 | stationäres Ladegerät für Fernbedienung | Angebotspreis | 5 | € |  |  |  |  | 0
B.3.16 | Universal-Fernbedienung, kabellos | Angebotspreis | 5 | € |  |  |  |  | 0
B.3.17 | Anschlusskabel für kabellose Fernbedienung (z.B. bei Ausfall der Funkverbindung) | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.3.18 | TUR-Spülset | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.19 | Fahrgestell mit Eimer | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.3.20 | Armhalter, lateral mit Viskoelstischem Polster, Läge ca. 450 mm (z.B. Typ FISSO) | Angebotspreis | 20 | € |  |  |  |  | 0
B.3.21 | Abdeckplatte für vorhandene Bodeneinbauplatte | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.3.22 | Einarbeitung / Schulung Anwender | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.3.23 | Einarbeitung / Schulung Medizin- und Haustechniker | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.3.24 | Fachgerechte Demontage und Entsorgung der vorhandenen OP-Tischsysteme | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
A. 3.25 | Gesamtsumme, netto, Simmern | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.4 | OP-Tisch-Ausstattung für Standort Bad Kreuznach (Mühlenstraße) |  |  |  | K.O.
B.4.1 | OP-Tischsäule, mobil | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.2 | OP-Tischsäule, eigenmobil | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.3 | OP-Tischplattentransporter | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.4.4 | Universal OP-Tischplatte | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.4.5 | obere Verlägerungsplatte für Universal-Tischplatte | Angebotspreis | 12 | € |  |  |  |  | 0
B.4.5.1 | Alternative zu B.4.4 | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.4.6 | Sitzplattenverlängerung | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.7 | Kopfplatte mit Doppelgelenk | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.4.7.1 | Alternative zu B.1.9 | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.4.8 | Beinplattenpaar, 4-teilig | Angebotspreis | 6 | € |  |  |  |  | 0
B.4.9 | Beinplatte, zweiteilig | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.11 | stationäres Ladegerät für Fernbedienung | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.4.12 | Universal-Fernbedienung, kabellos | Angebotspreis | 5 | € |  |  |  |  | 0
B.4.13 | Anschlusskabel für kabellose Fernbedienung (z.B. bei Ausfall der Funkverbindung) | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.4.14 | Reinigungstransporter für OP-Tischsäule | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.4.15 | Wagen für OP-Tisch-Zubehör | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.16 | Drahtkorb für Zubehörwagen | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.17 | Schulterplatte, groß | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.18 | Kopflagerungsadapter, verstellbar mit Kopfhalterung | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.19 | Fahrgestell für Schulterplatte | Preis zur Information | 2 | €
B.4.20 | HNO-Ausstattung | Preis zur Information | 2 | €
B.4.21 | Armlagerung Fisso, einhand | Angebotspreis | 16 | € |  |  |  |  | 0
B.4.22 | Ulmer Rad | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.4.23 | Radialstellkloben | Angebotspreis | 20 | € |  |  |  |  | 0
B.4.24 | Narkosebogen, einfach | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.4.25 | Narkosebogenverlängerung | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.4.26 | Infusionshalter | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.4.27 | Körpergurt | Angebotspreis | 8 | € |  |  |  |  | 0
B.4.28 | Beinhalter nach Goepel | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.29 | Paar Beinhalter, Adipositas | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.4.30 | Paar Beinhalter, standard | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.4.31 | Beinhalter mit Klingenkloben (Gasdruckfeder) | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.32 | Zubehörwagen | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.33 | Drahtkorb für Zubehörwagen | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.34 | Hand-OP-Tisch komplett durchleuchtbar | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.35 | Röntgenschutz zum Anklemmen an Geräteschiene, Länge ca. 130 cm | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.4.36 | Armboard Beachchair inkl. Adapter | Angebotspreis | 2 | € |  |  |  |  | 0
B.4.37 | Trimano fortis i | Angebotspreis | 1 | € |  |  |  |  | 0
B.4.38 | Abdeckplatte für vorhandene Bodeneinbauplatte | Angebotspreis | 4 | € |  |  |  |  | 0
B.4.39 | Einarbeitung / Schulung Anwender | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.4.40 | Einarbeitung / Schulung Medizin- und Haustechniker | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.4.41 | Fachgerechte Demontage und Entsorgung der vorhandenen OP-Tischsysteme | Angebotspreis | pauschal | € |  |  |  |  | 0
B.4.30 | Gesamtsumme, netto, Bad Kreuznach (Mühlenstraße) | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
B.5 | OP-Tisch-Ausstattung für Standort Neunkirchen |  |  |  | K.O.
B.5.1 | Aus dem in diesem Leistungsverzeichnis abgefragten Sortiment wird der Standort Neunkirchen maximal 2 OP-Tischsysteme plus Zubehör abrufen. Eine weitere Präzisierung des Bedarfs ist zum momentanen Zeitpunkt nicht möglich.
III | Teil 3 Zusammenstellung Leistung und Preise - Serviceleistungen
C.1 | Betriebswartungsvertrag gemäß Beschreibung Pos . A.1.9.3
C.1.1 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Bad Kreuznach (Ringstraße) (mobile Säule) | Angebotspreis | 6 | € | K.O. |  |  |  | 0
C.1.1.1 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Bad Kreuznach (Ringstraße) (eigenmobile Säule) | Angebotspreis | 4 | € | K.O. |  |  |  | 0
C.1.2 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Kirn (mobile Säule) | Angebotspreis | 1 | € | K.O. |  |  |  | 0
C.1.2.1 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Kirn (eigenmobile Säule) | Angebotspreis | 1 | € | K.O. |  |  |  | 0
C.1.3 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Simmern (mobile Säule) | Angebotspreis | 1 | € | K.O. |  |  |  | 0
C.1.3.1 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Simmern (stationäre Säule) | Angebotspreis | 4 | € | K.O. |  |  |  | 0
C.1.4 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Bad Kreuznach (Mühlenstraße) (mobile Säule) | Angebotspreis | 2 | € | K.O. |  |  |  | 0
C.1.4.1 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Bad Kreuznach (Mühlentraße) (eigenmobile Säule) | Angebotspreis | 2 | € | K.O. |  |  |  | 0
C.1.5 | Betriebwartung pro System pro Jahr für Standort Neunkirchen: die Betriebswartung für den Standort Neunkirchen ist abhängig von der Art des beauftragten OP-Tischsystems (siehe Punkt B.5.1). Eine weitere Präzisierung des Bedarfs ist zum momentanen Zeitpunkt nicht möglich.
C.1.5 | Betriebwartung Gesamtsumme, netto | Angebotspreis |  | € |  |  |  |  | 0
| Gesamtsumme (netto) | [7 empty] | 0
| Umsatzsteuer (19%) | [7 empty] | 0
| Gesamtsumme (brutto) | [7 empty] | 0
|  |  | Mögliche Gesamtpunktzahl: | 0 |  | 62
Hinweis: Innerhalb der Rahmenvertragslaufzeit ist der Auftraggeber berechtigt, Einzelabrufe zu tätigen. Eine Verpflichtung des Auftraggebers, einen bestimmten Mindest- oder Gesamtauftragswert abzurufen, besteht nicht.

## Anlage1-Bestand
Bestands-OP-Tischsysteme Bad Kreuznach
Pos | ID-Nr. | Geräteart | Typbezeichnung | Serien- nr. | Hersteller/ KD/ Lieferant | Baujahr | Abteilung/ Raumnr. | Bemerkung
1 | 5925 | Säule | 1150.02A0 | 01748 | Getinge | 2007 | Saal 2
2 | 5926 | Säule | 1150.02A0 | 01746 | Getinge | 2007 | Saal 3
3 | 5790 | Säule | 1150 | 00464 | Getinge | 2005 | Saal 6 | mobile Säule
4 | 5806 | Säule | 1120.00A0 | 2097 | Getinge | 1995 | Saal 8
5 | ohne | Säule | 1150 | - | Getinge | 2007 | Litho | mobile Säule
6 | KH0227 | Säule | 111400 | 737 | Getinge | - | Sectio | mobile Säule
7 | 5795 | Tischplatte | 1150.16B0 | 00271 | Getinge | 2004
8 | 5798 | Tischplatte | 1150.30D0 | 00346 | Getinge | 2002 | OP
9 | 5786 | Tischplatte | 1150.30A0 | 00513 | Getinge | 2000 | OP
10 | 5776 | Tischplatte | 1150.30A0 | 02097 | Getinge | 2003 | OP
11 | 5781 | Tischplatte | 1150.30B0 | 03431 | Getinge | 2010 | OP
12 | 5782 | Tischplatte | 1150.16B0 | 00124 | Getinge | 2002 | OP
13 | 5921 | Tischplatte | 1150.30B0 | 01312 | Getinge | 2006 | OP
14 | 5920 | Tischplatte | 1150.30B0 | 02703 | Getinge | 2009 | OP
15 | 5924 | Tischplatte | 1150.30A0 | 02084 | Getinge | 2003 | OP
16 | 0994 | Tischplatte | 1120.21B | 13650 | Getinge | 1986 | OP
17 | 5788 | Tischplatte | 1120.21B0 | 20163 | Getinge | 1995 | OP
18 | 0995 | Tischplatte | 1023.00 | 090 | Getinge | 1986 | OP
19 | 1015 | Tischplatte | 1120.21B | 13651 | Getinge | 1986 | OP
20 | 1009 | Tischplatte | 1120 | 019 | Getinge | xx | OP
21 | KH0218 | Tischplatte | 1120.21B0 | 13647 | Getinge | 1986 | OP
22 | 5803 | Tischplatte | 1120.23C0 | 00646 | Getinge | 1995 | OP
23 | 5805 | Tischplatte | 1120.23C0 | 00645 | Getinge | 1995 | OP
24 | 5808 | Tischplatte | 1120.21B0 | 20200 | Getinge | 1995 | OP
25 | KH0220 | Tischplatte | 1150.30D0 | 01769 | Getinge | 2005 | OP
26 | KH0222 | Tischplatte | 1150.30B0 | 04146 | Getinge | 2012 | OP
27 | KH0224 | Tischplatte | 3113.1052 | 00184 | Getinge | xx | OP
28 | KH0225 | Tischplatte | 1150.30A0 | 02060 | Getinge | 2003 | OP
29 | KH0226 | Tischplatte | 3113.1052 | 00391 | Getinge | xx | OP
30 | 5796 | Transporter | 1146.60B0 | 00184 | Getinge | 2005 | OP
31 | 5797 | Transporter | 1146.62A0 | 02544 | Getinge | 2009 | OP
32 | 5919 | Transporter | 1146.61A0 | 01931 | Getinge | 2009 | OP
33 | 5922 | Transporter | 1146.62A0 | 01123 | Getinge | 2006 | OP
34 | 5923 | Transporter | 1146.62A0 | 01785 | Getinge | 2007 | OP
35 | 5777 | Transporter | 1146.62A0 | 01784 | Getinge | 2007 | OP
36 | 5780 | Transporter | 1146.62B0 | 00213 | Getinge | 2009 | OP
37 | 5783 | Transporter | 1146.60B0 | 01364 | Getinge | 2008 | OP
38 | 5785 | Transporter | 1146.62A0 | 01759 | Getinge | 2007 | OP
39 | 5778 | Transporter | 1140.61C0 | 00138 | Getinge | 1997 | OP
40 | 5775 | Transporter | 1120.40A0 | 1246 | Getinge | 1986 | OP
41 | 5794 | Transporter | 1120.40A0 | 03131 | Getinge | 1994 | OP
42 | 5799 | Transporter | 1120.40A0 | 02824 | Getinge | XX | OP
43 | 5789 | Transporter | 1120.40A | 1254 | Getinge | 1986 | OP
44 | 5791 | Transporter | 1120.40A | 2045 | Getinge | 1990 | OP
45 | 5792 | Transporter | 1120.40A0 | 02685 | Getinge | XX | OP
46 | 5793 | Transporter | 1120.48C0 | 00556 | Getinge | 1999 | OP
47 | 5802 | Transporter | 112040A0 | 03249 | Getinge | 1995 | OP
48 | 5804 | Transporter | 1120.40A0 | 1249 | Getinge | 1986 | OP
49 | KH0219 | Transporter | 1146.61A0 | 00004 | Getinge | 2004 | OP
50 | KH0221 | Transporter | 1146.61B0 | 00585 | Getinge | 2013 | OP
51 | KH0223 | Transporter | 1140.61C0 | 00139 | Getinge | 1997 | OP
52 | 5784 | Transporter | 1146.62A0 | 02218 | Getinge | 2009 | OP
Bestands-OP-Tischsysteme Kirn
Pos | ID-Nr. | Geräteart | Typbezeichnung | Serien- nr. | Hersteller/ KD/ Lieferant | Bau jahr | Abteilung/ Raumnr. | Bemerkung
1 | KI0131 | Säule | 1120 | 0034 | Getinge | 1990 | OP
2 | KI0172 | Säule | 1120 |  | Getinge | 1990 | OP
3 | 0482 | Tischplatte | 1120 | 10898 | Getinge |  | OP
4 | 2046 | Tischplatte | 1120.20B | 636 | Getinge | 1990 | OP
5 | keine ID | Tischplatte |  |  | Maquet |  | OP | Typenschild nicht lesbar
6 | keine ID | Tischplatte |  |  | Maquet |  | OP | Typenschild nicht lesbar
7 | keine ID | Tischplatte |  |  | Maquet |  | OP | Typenschild nicht lesbar
8 | 5799 | Transporter | 1120.40A0 | 2824 | Maquet |  | OP
9 | keine ID | Transporter | 1120 | 701 | Maquet |  | OP
10 | keine ID | Transporter | 1120.35A | 4919 | Maquet | 1990 | OP
11 | KI0170 | Transporter | 1120.36A | 3988 | Maquet | 1990 | OP
12 | KI0169 | Transporter | 1120.46A | 749 | Maquet | 1990 | OP
Bestands-OP-Tischsysteme Simmern
Pos | ID-Nr. | Geräteart | Typbezeichnung | Serien- nr. | Hersteller/ KD/ Lieferant | Bau jahr | Abteilung/ Raumnr. | Bemerkung
1 | SIM0387 | Säule | 1150 | 01377 | Getinge | 2001 | OP
2 | SIM1222 | Säule | 1150 | 01867 | Getinge | 2000 | OP
3 | SIM1301 | Säule | 1150 | 01674 | Getinge | 2000 | OP
4 | SIM1320 | Säule | 1150 | 01673 | Getinge | 2000 | OP
5 | SIM1267 | Säule | 1150 | 03213 | Getinge |  | OP
6 | SIM1333 | Transporter | 1140.62 | 2958 | Getinge | 2002 | OP
7 | SIM1335 | Transporter | 1140.60 | 1529 | Getinge | 2000 | OP
8 | SIM1337 | Transporter | 1140.60 | 1535 | Getinge | 2005 | OP
9 | SIM1338 | Transporter | 1146.60 | 262 | Getinge |  | OP
10 | SIM1343 | Transporter | 1146.60 | 305 | Getinge | 2005 | OP
11 | SIM1346 | Transporter | 1160.62 | 2781 | Getinge | 2019 | OP
12 | SIM1345 | Transporter | 1160.62 | 2783 | Getinge | 2019 | OP
13 | SIM1334 | Tischplatte, Extension | 1140.20 | 1476 | Getinge | 2000 | OP
14 | SIM1348 | OP-Tischplatte, universal | 1150.30 | 28 | Getinge | 2000 | OP
15 | SIM1344 | OP-Tischplatte, universal | 1150.30 | 26 | Getinge | 2000 | OP
16 | SIM1339 | OP-Tischplatte, universal | 1150.10 | 310 | Getinge | 1996 | OP
17 | SIM1336 | OP-Tischplatte, universal | 1150.10 | 229 | Getinge | 2005 | OP
18 | SIM1340 | OP-Tischplatte, universal | 1150.30 | 25 | Getinge | 2000 | OP
19 | SIM1347 | OP-Tischplatte, universal | 1150.30 | 27 | Getinge | 2000 | OP
20 | SIM1342 | OP-Tischplatte, universal | 1150.30 | 2166 | Getinge | 2005 | OP
21 | SIM1341 | Transporter | 1140.61 | 2039 | Getinge |  | OP
22 | SIM1093 | OP-Tischplatte, universal | 1150.30 | 966 | Getinge | 2001 | OP
23 | SIM1094 | OP-Tischplatte, universal | 1150.10 | 915 | Getinge | 2001 | OP
24 | SIM1095 | OP-Tischplatte, universal | 1150.30 | 977 | Getinge | 2001 | OP
25 | SIM1096 | Transporter | 1140.61 | 2048 | Getinge | 2001 | OP
26 | SIM1097 | Transporter | 1140.60 | 1536 | Getinge | 2001 | OP
27 | SIM1098 | Transporter | 1140.61 | 1536 | Getinge | 2000 | OP
28 |  | OP-Tischplatte, universal |  |  | Getinge |  | OP
29 |  | OP-Tischplatte, universal |  |  | Getinge |  | OP
30 |  | OP-Tischplatte, universal |  |  | Getinge |  | OP