## LV
Leistungsverzeichnis
Multifunktionales C-Bogen-System für Fluoroskopie, interventionelle Radiologie und Kardiologie und insbes. ERCP
Standort: Diakonie Kliniken Bad Kreuznach gGmbH, Mühlenstraße 39, 55543 Bad Kreuznach
Vorgangsnr: MW01_26 |  | Stand 10.06.2026
Mindestanforderungen (A):
Nichterfüllung führt zum Ausschluss, d.h. wird die Erfüllung einer Mindestanforderung mit "Nein" beantwortet, führt dies zum Ausschluss.
Name des Bieters:
Name des angebotenen Systems:
Bewertung
Lfd | Mindestanforderungen | Typ | Punkte Maximal | Angaben Bieter Ja /Nein | Informationen des Bieters
Nr. |  | A; B; I
1
1.1 | Beschreibung: Beschafft werden soll ein Multifunktionales C-Bogen-System für Fluoroskopie, interventionelle Radiologie und Kardiologie und insbes. ERCP | A | -
1.2 | System mit einem multifunktionalen C-Bogen-Stativ mit linksseitig befestigtem Lagerungstisch. | A | -
Der linksseitig befestigte Lagerungstisch wird für ERCP und ähnliche Verfahren benötigt.
1.3 | Es wird ein multifunktionales digitales Einebenen-Röntgen-Angiographiesystem für diagnostische und interventionelle Untersuchungen am liegenden Patienten benötigt: | A | -
1.3.1 | gastro-intestinale Untersuchungen | A | -
1.3.2 | Urogenitaltrakt, Thorax, Abdomen | A | -
1.3.3 | periphere Angiographie | A | -
1.3.4 | moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren | A | -
1.4 | C-Bogen und Tisch müssen für alle beschriebenen multifunktionellen und interventionelle Untersuchungen geeignet sein. Der Patiententisch soll mit einer strahlendurchlässigen Tischplatte aus Kohlefaser oder gleichwertigem Material ausgestattet sein. Der Tisch soll ausreichend stabil für alle Patienten und alle Maßnahmen sein | A | -
1.5 | Der C-Bogen muss für multi-direktionale vaskuläre und interventionelle Einebenen-Verfahren ausgelegt sein. | A | -
2 | Allgemeine Anforderungen an das System
2.1 | Lieferzeit ab Bestellung in Wochen: Lieferung innerhalb von 4 Wochen: 10 Punkte Lieferung innerhalb von 6 Wochen: 8 Punkte Lieferung innerhalb von 8 Wochen: 6 Punkte Lieferung innerhalb von 10 Wochen: 4 Punkte Lieferung innerhalb von 12 Wochen: 2 Punkte Lieferung innerhalb von 14 Wochen oder mehr: 0 Punkte | B | 5 | … Wochen
2.2 | Im Notfallbetrieb muss sichergestellt sein, dass der Tisch jederzeit abgesenkt werden kann, um eine sichere und schnelle Patientenbergung zu ermöglichen. | B | 5
2.3 | Kompatibilität mit bestehender Systemperipherie: Das angebotene System muss mit marktüblichen Peripherie- und IT-Komponenten kompatibel sein oder gleichwertige Integrationsmöglichkeiten bieten, sodass ein wirtschaftlicher und sicherer Betrieb gewährleistet ist. | I | -
2.4 | Die bestehenden Deckenversorgungseinheiten, Monitorhalterungen und Strahlenschutzelemente sind integraler Bestandteil der vorhandenen baulichen und funktionalen Infrastruktur und müssen aus wirtschaftlichen sowie betriebsorganisatorischen Gründen erhalten bleiben, da ein Austausch erhebliche bauliche Eingriffe, zusätzliche Kosten und verlängerte Ausfallzeiten verursachen würde. Die bestehenden Gegebenheiten sind den beigefügten Unterlagen (insbesondere Planunterlagen und Bestandsdokumentation) zu entnehmen und bei der Angebotserstellung entsprechend zu berücksichtigen. | A
|  | Summe | 10
3 | Service-Organisation, Schulung und Wartung allgemein
3.1 | Wartung wird direkt durch den Anbieter/Hersteller des Podukts durchgeführt | B | 1
3.2 | Wartung wird remote über eine sichere VPN-Verbindung durch den Anbieter/Hersteller des Podukts durchgeführt | B | 1
3.3 | Der technische Service muss durch vom Hersteller autorisierte, qualifizierte und regelmäßig geschulte Servicetechniker erfolgen. Eine deutschlandweite Serviceabdeckung mit geeigneter regionaler Präsenz ist zukunftssicher sicherzustellen. Ausgebildete und nach MPDG geschulte Mitarbeiter des Systemanbieters. | A | -
3.4 | Im Umkreis von 50 km von Bad Kreuznach sind mindestens 3 geschulte, firmeneigene Techniker des Bieters ansässig. | A
3.6 | Möglichkeit zur Weiterbildung für Konstanzprüfungen und Firstlevel Support von Technikern innerhalb der Klinik | B | 1
3.7 | Ersatzteillieferung innerhalb von 24 Stunden | B | 2
3.8 | Rabatt auf die Ersatzteile in % | I |  | …%
3.9 | Wartungen im Jahr wie häufig? Weniger als 2x im Jahr. | I
3.10 | Zentrales Ersatzteillager in Deutschland ist vorhanden | A | -
3.11 | Ersatzteillverfügbarkeit für mind. 10 Jahre ist zu gewährleisten | A | - | …Jahre
3.12 | Zentrales Servicecenter – Call Annahme in deutscher Sprache | A | -
3.13 | Erreichbarkeit des Servicecenter 24 Stunden an 7 Tagen die Woche | B | 2
|  | Summe | 7
4 | Allgemeine Nachweise
4.1 | Die Nachweise der im LV angegebenen Spezifikationen für die angebotenen Geräte/Systeme sind in Form von ausführlichen technischen Datenblättern, Produktspezifikationen o.ä. elektronisch als pdf-Datei abzugeben. | A | -
4.2 | Der Bieter sichert zu, die im LV angegebenen Spezifikationen durch technische Nachweise belegen zu können. Falsche und/oder unvollständige Antworten (außer bei den mit I=Information gekennzeichneten Feldern) im LV führen zum Ausschluss des Bieters. | A | -
4.3 | Nachweis der CE-Konformitätserklärung für das Produkt ist elektronisch als pdf-Datei abzugeben. | A | -
4.4 | Nachweis der Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 TÜV ist elektronisch als pdf-Datei abzugeben. | A
4.5 | Hersteller - Erklärung zur Norm IEC 80001-1 (Risikomanagement für IT-Netzwerke mit Medizinprodukten) für das angebotene System ist inkl. Nennung des verwendeten Betriebssystems (mind. Win 10) elektronisch als pdf-Datei abzugeben. | A | -
4.7 | Ein Dokument mit den gerätespezifischen Planungsangaben zur Installation ist elektronisch als pdf-Datei abzugeben. | A | -
5 | Abmessungen und Mechanik
5.1 | Wandseitig montiertes C-Bogen-System für einen optimalen Zugang bei Internistischen Fragestellungen (ERCP), insbes. der Leber. | A | -
5.2 | Zugang auch zur Rückseite des Geräts möglich, sowohl kopf- als auch fußseitig | B | 2
5.3 | Flachdetektor mit mind. 16 Bit Grauwertauflösung, volldigitale Bildkette mit integriertem, abnehmbarem Raster, Erfassung des Dosis-Flächen-Produktes, mind. 3-Fokus-Hochleistungsröntgenstrahler inklusive Kupfervorfilterung und integriertem Auffahrschutz | A | -
5.4 | Das Stativ verfügt über einen berührungslosen Kollisionsschutz, der sensorisch bei Annäherung an den Patienten die Systembewegung automatisch verlangsamt | A | -
5.5 | Mehrere C-Bogen Positionen programmierbar | B | 2 | …Positionen (Anzahl)
5.6 | Speicher für Gerätepositionen und Einstellungen (incl. C-Bogen und Tisch) | B | 2
5.7 | Optimierung der automatischen Stativpositionierung ohne manuelle Neupositionierung bei interventionellen Prozessen anhand des ausgewählten Referenzbildes | B | 2
|  | Summe | 8
6 | C-Bogen- und Patientenlagerung
6.1 | Gesichtsfeld bzw. Detektorgröße min. Nennmaß 30 cm x 40 cm | A | -
6.2 | Patientennahe Steuerung sämtlicher Bewegungen des Tisches und des C-Bogens | A | -
6.3 | Patiententisch mind. 90° kippbar und für einen bequemen Einstieg möglichst tief absenkbar | A | -
6.4 | Längsverschiebung des C-Bogens mind. 150 cm | A | - | …cm
6.5 | LAO/RAO C-Bogen Rotation mind. 60°/90° | A | - | …cm
6.6 | Fokus-Detektor-Abstand (SID) motorisch variabel einstellbar | A | -
6.7 | max. Tischbelastbarkeit mindestens 300 kg mit einem Patientengewicht von mind. 200kg | A | -
6.8 | Motorische Tischkippung mit USV-Absicherung gemäß DIN EN 60601-2-43 (VDE 0750-2-43):2011-03 zur Patientenbergung bzw. Anfahren der horizontalen CPR Tischposition in max. 15 s. | A | -
6.9 | unterbrechungsfreie USV-Absicherung gemäß DIN EN 60601-2-43 für das Stativ, Tisch, Bildsystem und Monitore, keine Einschränkungen für den Betrieb dieser Anlagenteile für mind. 10 Minuten | A | -
6.10 | Netzverteiler für die oben beschriebene unterbrechungsfreie USV-Absicherung | A | -
7 | Bedienung
7.1 | Alle Systembewegungen von C-Bogen, Tisch, Bilddarstellung, Bildwiedergabe, Bildverarbeitung und Analyse müssen vom Bediener am Tisch gesteuert werden können | A | -
7.2 | Ein Funk-Fußschalter mit programmierbaren Pedalen mit mind. 4 Pedalen zur Auslösung von Durchleuchtung, Aufnahme, etc. | A | -
7.3 | Steuerung der Systemgeometrie & Bildgebungseinstellungen (Blenden, Filter usw.) über Bedienmodule am Tisch | A | -
7.4 | Anwender kann selbstständig Projektionswinkel einspeichern | A | -
7.5 | Gespeicherte Stativpositionen können über das Touchscreenmodul oder ähnlich abgespeichert und aufgerufen werden | A | -
7.6 | Direktbedienung des Detektor von allen 4 Seiten | A | -
7.7 | komplette Systembedienung muss flexibel am Tisch oder am Trolley möglich sein | A | -
7.8 | Gespeicherte Stativpositionen können über das Touchscreenmodul oder ähnlich abgespeichert und aufgerufen werden | A | -
7.9 | Stativposition kann auf Basis eines aktuell angezeigten Referenzbildes automatisch aufgerufen werden | A | -
7.10 | Bei der automatischen Stativpositionierung werden der Rotationswinkel, der Angulationswinkel, der Fokus-Detektor-Abstand und das Detektorformat automatisch eingestellt | A | -
8 | Technische Bildgebende Komponenten
8.1 | Röntgengenerator und Röntgenstrahler | A | -
8.2 | Im Bereich des Körperstamms ist ein System mit hoher Generatorleistung notwendig. Röntgengenerator und Röntgenstrahler müssen für den dauerhaften Einsatz bei komplexen interventionellen Verfahren geeignet sein und eine mit den genannten Leistungsparametern vergleichbare Bildqualität, thermische Belastbarkeit und Betriebssicherheit gewährleisten. | A | -
8.3 | Hochleistungs-Röhre mit gepulster Durchleuchtung, geräuschlosem Gleitmetallrillenlager mit mindestens 3 Foken inkl. Mikrofokus mit max. 0,3 Brennfleck | A | -
8.4 | Flachemittertechnologie anstatt alter Heizdrahttechnologie für eine wesentlich präzisere und schärfere Bilddarstellung | B | 1
8.5 | zusätzlicher Mikrofokus als dritter Focus der Röhre mit möglichst kleinem Fokus zur Auflösung feinster Gefäße/Strukturen mit max. 0,3 (gem. IEC 60336), | A | -
8.6 | Anodenstrom bei gepulster DL auf dem kleinen Fokus mind. 250 mA für hohen Kontrast und geringe Dosis bei niedrigen KVs | B | 1
8.7 | Vor-Filterstufen mindestens von 0,1 bis ≥ 0,9mm Cu in mind. 5 Stufen | A | -
8.8 | Röntgen-Strahler mit einer Röhrenspannung von 40 bis 125 kV | B | 1
8.9 | Wärmespeicherkapazität der Strahler-Anode mind. 3375 kHU | B | 1
8.10 | Abkühlrate der Strahler-Anode mind. 9 kHU/sec bzw. 0,54 MHU/min | B | 1
8.11 | Die Röhrenkühlungsmethode ist eine direkte Öl-/ Wasserkühlung mit Kühler für ununterbrochenes Arbeiten und zur Geräuschminimierung und Verminderung von Luftströmungen im Bereich des Patienten . | A | -
|  | Summe | 5
9 | Flachdetektorsystem
9.1 | Hochauflösender Flachdetektor mit Nennmaß mind 20" ( 30x40 cm) mit mind. 16 Bit Grauwertauflösung und integriertem Auffahrschutz | A | -
9.2 | Pixelgröße kleiner gleich 155 µm über die gesamte Detektorfläche | B | 1
9.3 | Umschaltung von Hoch- und Querformat des Detektors auf Knopfdruck | B | 1
|  | Summe | 2
10 | Monitore im Untersuchungsraum und Kontroll-/Schalt-Raum
10.1 | Deckenwagen für Monitore im Untersuchungsraum, an Deckenschienen längs verfahrbar, über Tragarm beidseitig am Tisch positionierbar, mit Strahlungskontroll-Leuchte | A | -
10.2 | 2er Ampel mit 2 Stück mind. 19" Hochkontrast TFT Displays mit Deckenstativ zur Darstellung des Live & Referenzbildes | A | -
10.3 | Monitore auf DVEs eines Fremdherstellers mit Live /Ref und Endomonitor müssen gespiegelt installierbar sein | A | -
10.4 | Bedienkonsole mit Monitor im Schaltraum für Livebilddarstellung und Systemsteuerung mit mindestens 1x19“ großes Hochkontrast-TFT-Display | A | -
10.5 | Deckenversorgungseinheiten der Hersteller Dräger (Movita) und Mavig (Portegra) vorhanden und müssen weiter verwendet werden. Technische Unterlagen Anbei. | A | -
11 | Digitale Bildverarbeitung DICOM
11.1 | Der Austausch von Patientendaten, Bildern, Szenen und Auswertungen muss mittels DICOM-Standards erreicht werden. | A | -
11.2 | Betriebssystem-Software: mindestens Betriebssystem Windows 10 bei allen ins System inkludierten PCs | I | -
12 | 2D Bildsystem- und Auswerte-Software
12.1 | Bildsystemsoftware mit Bildfrequenzen im Bereich von 0,5-30 B/s unabhängig von der Zoomstufe des Detektors | A | -
12.2 | flexible Speicherung und Wiedergabe von dynamischen Durchleuchtungssequenzen für eine nachträgliche (rekursive) Betrachtung und Dokumentation abhängig von der gewählten Pulsfrequenz | A | -
12.3 | DSA Aufnahmemodul für die Interventionelle Radiologie mit Bildfrequenzen von mind. 0,5 bis 7,5 B/s für die Aufnahme von digitalen Subtraktionsbildern inkl. CO2-Programm | A | -
12.3 | 2k - Aufnahme: Akquisition und Speicherung von Einzelbildern und Serien mit einer Auflösung von bis zu 4,76 Megapixel (2.480 Pixel x 1.920 Pixel) bei bis zu 7,5 B/s mind. für für DR, DSA, 3D-Aufnahmen für Vollformat, Zoom 1 und Zoom 2 | A | -
12.4 | Im Bildsystem integrierte Gefäßanalyse mit Stenosegradbestimmung, Distanzmessung und Kalibrierung | A | -
12.5 | Native oder winkelgetriggerte, digitale Rotationsangiographie. Digitale Aufnahmetechnik mit Bildfrequenzen in 1k-Matrix von 0,5 bis 7,5, 10,15, 30 B/s und digitaler Echtzeit-filterung. Einzelbild und Serienaufnahmen mit zeitgesteuerter und manuell variabler Bildfrequenz. | A | -
12.6 | Online-Überlagerung von aktiver Durchleuchtung und Referenzbild | A | -
12.7 | Online-Harmonisierung von über- und unterbelichteten Bereichen in Nativserien und Einzelbildern, um einen homogenen Bildeindruck zu gewährleisten | A | -
12.8 | Verfügt das System über eine auf Echtzeit-Bewegungserkennung und -Bildausgleich basierende automatische Pixelshift-Verarbeitung bei Roadmap und DSA zur Sicherstellung einer optimalen Bildübereinstimmung für die Online-Subtraktion | B | 1
12.9 | Ist die Funktionen Automatischer Pixelshift in Echtzeit im DSA-Modus standardmäßig verfügbar? | B | 1
12.10 | Motorische Schrittverschiebung für Bolusverfolgung in Echtzeit. | B | 1
12.11 | Aufnahmemode Card inkl. High Speed für Aufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde | B | 1
12.12 | Software-Tool für die verbesserte Stentdarstellung in der Nachbearbeitung zur Darstellung feiner Stentstrukturen, über den Fußschalter konfigurierbar. | B | 1
|  | Summe | 5
13 | Dosismanagement und Strahlenschutz
13.1 | Erweitertes Dosismanagement zur signifikanten Reduzierung der Strahlenexposition bei optimierter Bildqualität. Dazu zählen umfangreiche und wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal. Es sind alle mit dem angebotenen System verfügbaren wirksamen Maßnahmen wie strahlungsfreie Objektpositionierung, strahlungsfreie Tischpositionierung, adaptive CU-Vorfilterung, Spezialfilter im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb, gepulste Durchleuchtung, DoseWise und Clarity plus Clarity IQ-Technologie bzw. CARE+CLEAR oder gleichwertige Technologien sowie umfangreiche Maßnahmen der Dosisdokumentation anzubieten | A | -
13.2 | Strahlungsfreie Positionierung der Blenden | A | -
13.3 | Strahlungsfreie Positionierung der Blendenlamellen und halbtransparente Filter auch ohne jegliche Durchleuchtung am Monitorstandbild | A | -
13.4 | Strahlenfreie Objekt(re)positionierung / Last Image Hold | A | -
13.5 | Speicherung von Durchleuchtungssequenzen (Loop) zur Reduktion der Strahlenexposition | A | -
13.6 | An Deckenschienensystem verfahrbarer Oberkörperstrahlenschutz groß mit flexiblen Bleilamellen und integrierter LED Untersuchungsleuchte (mind. 60.000 Lux) | B | 1
13.7 | Unterkörperstrahlenschutz mit abnehmbaren oberen Element, am Tisch montierbar | B | 1
|  | Summe | 2
14 | umfangreiches, mindestens mitgeliefertes weiteres Zubehör
14.1 | EKG-Kabelclips | B | 1
14.2 | Armauflage für die Kardiologie und Armangiographie aus Kohlefasermaterial zum Unterschieben unter die Lagerungsmatratze sowie Armschalen (Paar) | B | 1
14.3 | Körpergurtsatz mit zwei Gurten mit Klettverschluss | B | 1
14.4 | Infusionsflaschenhalterung | B | 1
14.5 | Fußhalter, Beinhalter, Schultergurt sowie Tischplattenverlängerung | B | 1
14.6 | Infusionsflaschenhalterung | B | 1
|  | Summe | 6
15 | Demontage und Entsorgung Altanlage
15.1 | Fachgerechte Demontage der bestehenden Altanlage inkl. aller zugehörigen Komponenten vom System Elva von Philips (z. B. C-Bogen, Untersuchungstisch, Decken-/Bodenstative, Bedieneinheiten, Verkabelung). | A
15.2 | Übergabe eines Entsorgungs-/Verwertungsnachweises. | A
15.3 | Abtransport aus dem Gebäude inkl. Schutzmaßnahmen für Bestand (Wände, Böden, Türen). | A
16 | Installationsüberbrückung (C-Bogen für ERCP)
16.1 | Bereitstellung eines mobilen C-Bogens zur Überbrückung bis zur Inbetriebnahme, geeignet für ERCP-Untersuchungen (inkl. ausreichender Bildqualität, Durchleuchtungsleistung und Dokumentationsfunktion) | A
16.2 | Lieferung, Auf- und Abbau sowie Einweisung des medizinischen Personals. | A
16.3 | Sicherstellung der Betriebsbereitschaft für den definierten Überbrückungszeitraum. | A
16.4 | Durchführung bzw. Vorlage der erforderlichen Prüf- und Abnahmeunterlagen (z. B. Konstanzprüfung / Dokumentation gemäß StrlSchV). | A
16.5 | Abbau und Rücktransport nach Abschluss der Installation der Neuanlage. | A
17 | 3D Bildsystem-und Auswerte-Software
17.1 | 3D Bildsystem-und Auswerte-Software nachrüstbar inkl. | A
18 | Abnahme / Schulungen / Dokumentation
18.1 | Lieferung, Installation, alle erforderlichen Abnahmeprüfungen nach Röntgenverordnung, TÜV-Abnahme | A | -
18.2 | Anwenderschulung („Standard-User“): vor Ort zur Inbetriebnahme und circa 3 Monate danach | B | 4
18.3 | Anwenderschulung („Advanced-User“): Protokoll-/Workflowerstellung, Datenbankbereinigung usw. | B | 1
18.4 | Bedienungsanleitungen in Deutsch | A | -
|  | Summe | 5
| Punkte Gesamt Maximal | Summe | 50
19 | Optionale Service- und Wartungsangebote (verbindlich) |  | Angaben in € netto | Informationen des Bieters
19.1 | Der Bieter hat ergänzend zum Hauptangebot optionale Service- und Wartungsverträge für das angebotene Durchleuchtungssystem vorzulegen.Die angebotenen Serviceleistungen dienen ausschließlich der wirtschaftlichen Bewertung und strategischen Entscheidungsfindung des Auftraggebers. Eine Verpflichtung zur Beauftragung eines Servicevertrages besteht nicht. Die Beauftragung erfolgt ausschließlich durch gesonderte schriftliche Erklärung des Auftraggebers nach Zuschlagserteilung. Aus der Angebotsabgabe entsteht kein Anspruch auf Abschluss eines Servicevertrages
19.2 | Die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie die vollständige Funktionsfähigkeit der Anlage dürfen nicht vom Abschluss eines Servicevertrages abhängig gemacht werden. Alle für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen Softwarefreischaltungen, Sicherheitsupdates und Systemlizenzen müssen im Investitionsumfang enthalten sein.
19.3 | Basiswartungsvertrag (5 Jahre mit optionaler jährlicher Verlängerung): Leistungsumfang: Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen (z. B. STK/MTK) Präventive Wartung gemäß Herstellervorgaben Arbeitszeit inklusive Ersatzteile exklusive autom. | Preis pro Jahr netto | __________€
19.4 | Vollwartungsvertrag (5 Jahre mit optionaler jährlicher Verlängerung): Leistungsumfang: Alle Wartungen Arbeitszeit inklusive Ersatzteile inklusive Software-Updates inklusive Reise- und Nebenkosten inklusive autom. | Preis pro Jahr netto | __________€
19.5 | All-Inclusive-Service (5 Jahre mit optionaler jährlicher Verlängerung): Leistungsumfang: Vollwartung inkl. Ersatz- und Verschleißteile Leihgerät bei Ausfall Fernwartung Sicherheits- und Funktionsupdates autom. | Preis pro Jahr netto | __________€
19.6 | Reaktionszeit (Beginn mit Eingang der protokollierten Störungsmeldung) Reaktionszeit bei betriebsverhindernden Störungen von max. 12 h (Start der Fehleranalyse) innerhalb einer erweiterten Servicezeit (24/7 inklusive Wochenenden und Feiertagen). Die Reaktionszeit umfasst den Start der Fehleranalyse durch einen qualifizierten Servicetechniker sowie die Kontaktaufnahme mit dem Auftraggeber zur Einleitung erster Entstörmaßnahmen. |  |  | … Stunden
| Reaktionszeit bei sonstigen Störungen von max. 24 h zu den üblichen Betriebszeiten (werktags Montag bis Freitag je 8 - 17 Uhr). Die Reaktionszeit umfasst den Start der Fehleranalyse durch einen qualifizierten Servicetechniker sowie die Kontaktaufnahme mit dem Auftraggeber zur Einleitung erster Entstörmaßnahmen. |  |  | … Stunden
| Lieferzeit für betriebsrelevante Ersatzteile max. 3 Tage |  |  | … Tage
| Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Betriebsbereitschaft des defekten Gerätes innerhalb von maximal 5 Tagen (Wiederherstellungszeit) nach Eingang der Störungsmeldung wiederherzustellen. Die Wiederherstellung gilt als erfolgt, wenn das Gerät die in der Betriebsanleitung definierten Soll-Werte erreicht und die Produktion fehlerfrei aufnehmen kann. |  |  | … Tage
19.7 | End-of-Service-Regelung Im Falle einer Herstellerabkündigung endet der Vertrag automatisch ohne Zusatzkosten.
19.8 | Sonderkündigungsrecht Der Auftraggeber erhält ein Sonderkündigungsrecht mit 3 Monaten Frist bei: Systemersatz Technologiewechsel strategischer Neuausrichtung
19.9 | Preisstabilität Festpreis für die ersten 5 Jahre. Indexgebundene Preisgleitung ab Jahr 6 max. 2 % p.a.
20 | Preis (ohne Optionen)
Der Bieter gibt einen einheitlichen Pauschalpreis an.
Der Preis umfasst sämtliche im Leistungsverzeichnis, den Allgemeinen Ausführungsbedingungen und den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen.
Zusätzliche Vergütungsansprüche sind ausgeschlossen.
Der Preis ist netto anzugeben; die gesetzliche Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.
Preis
19% MwSt.
Total
Bewertungssystem
Die Auftragsvergabe erfolgt an den über die folgenden Zuschlagskriterien ermittelten Bestbieter. Ermittelt wird dieser durch eine Punktebewertung, welche nachstehend näher beschrieben wird. Zuschlagskriterien:
Gesamtangebotspreis (Investitionskosten+Servicekosten) Gewichtung: 50% Punkte: 50
Fachtechnische und medizinische Qualität + Service Gewichtung: 50 % Punkte: 50 Gesamt: Gewichtung: 100% Punkte: 100