## 1.1 Biplan_Mindestanfordg. HK1
Anlage 1 | BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbh
Ausschreibung-Nr. 98-26 (200) Erneuerung der Herzkatheter Messplätze 1 und 2 im ukb
Nr. 1.1
Mindestanforderungen:
Nichterfüllung führt zum Ausschluss, d.h. wird die Erfüllung einer Mindestanforderung mit "Nein" beantwortet, führt dies zum Ausschluss.
Name des Bieters:
Name des angebotenen Systems:
gelb hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen
Lfd. Nr. | Mindestanforderungen (Nichterfüllung führt zum Ausschluss) | erfüllt | Auswertung Nein=Ausschluss
Ja oder Nein
0 | Vorbemerkungen (Hinweise für Bieter im Vergabeverfahren)
'0.01 | Das LV ist komplett in der Excel Tabelle auszufüllen und vom Bieter als Excel Datei abzugeben.
'0.02 | Die Nachweise der im LV angegebenen Spezifikationen für die angebotenen Geräte/Systeme sind in Form von ausführlichen technischen Datenblättern, Produkt-Spezifikationen o.ä. elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
'0.03 | Falsche und/oder unvollständige Antworten (auch bei den mit I=Information gekennzeichneten Feldern) im LV führen zum Ausschluss des Bieters.
'0.04 | Nachweis der CE-Konformitätserklärung für das Produkt ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
'0.05 | Nachweis der Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 TÜV ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
'0.06 | Ein Dokument mit den gerätespezifischen Planungsangaben zur Installation ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
'0.07 | Der Bieter muss vor Angebotsabgabe an einer Vor-Ort-Besichtigung teilnehmen, um die örtlichen Gegebenheiten (z. B. Inaugenscheinnahme des Einbringweges, Aufmaße nehmen) anzuschauen. Vor der Vor-Ort-Besichtigung muss der Bieter rechtzeitig einen Termin über die Vergabeplattform vereinbaren.
'0.08 | Der Bieter muss seinem Angebot einen Aufstellplan inkl. Strahlenschutzplan beifügen.
'0.09 | Der Bieter hat seinem Angebot eine bemaßte technische Skizze des angebotenen Systems beizufügen, die dem Auftraggeber die Einschätzung des Platzbedarfs ermöglicht.
'0.10 | Erstellung und Abgabe einer angepassten Werks- und Montageplanung (/Aufstellungs- und Anschlussplanung) ¦ Abgabe 3 Wochen nach Zuschlagserteilung, Freigabe durch den Auftraggeber erforderlich. Bitte beachten! Die Erstellung der Werks- und Montageplanung ist im Gesamtpreis miteinzukalkulieren (die tatsächlich erforderlichen baulichen Veränderungen sind klar auszuweisen - werden jedoch vom Auftraggeber erbracht)
'0.11 | Sollten nach Ansicht des Bieters weitere Leistungen bauseits notwendig sein, um die ausgeschriebene Leistung in ihrer Gesamtheit funktionsfähig übergeben zu können, so hat er diese Maßnahmen in einem separaten Anschreiben detailliert aufzuführen und mit dem Angebot einzureichen. (Hinweis: Die lichte Raumhöhe darf nicht verändert werden). Eine Vorortbesichtigung mit dem Auftraggeber muss vor der Angebotsabgabe durchgeführt werden. --> siehe weitere Angaben/Anforderngen unter Ziffer 5
'0.12 | Der Bieter muss für die optional abgefragten Produkte die Preise im Preisblatt eintragen und die dazugehörigen Produktdatenblätter zwingend mit seinem Angebot einreichen. --> siehe unter Ziffer 6
'0.13 | Der Bieter muss mit seinem Angebot die geforderten Unterlagen zu IT Infrastruktur und Schnittstellen einreichen. --> siehe unter Ziffer 8
'0.14 | Mit dem Angebot ist eine Beschreibung der technischen Möglichkeiten zum Löschen und Archivieren von Daten im Klinikbetrieb vorzulegen.
'0.15 | Der Bieter hat mit dem Angebot Angaben zum Datenschutz inkl. technischer und organisatorischer Maßnahmen TOM einzureichen. Angaben zu: - Kontrollbereiche Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit des lokalen Gesamtsystems - Protokollierung und Auswertungsmöglichkeit - Prozess der unwiederbringlichen Löschung und Sperrung von Daten - Prozess der Archivierung (inkl. Archivierungsfunktion) - Prozess Authentifizierungsverfahren - Datensicherheitsfunktionen (Auto-logoff, etc.) - Ggf Implentierung einer Single-Sign-On-Lösung - Automatische Abmeldung von Benutzer*innen nach festem Zeitintervall - Festlegung einer Gültigkeitsdauer von Benutzer*innenaccounts, -rechten und zugewiesenen –rollen (Rollen- und Berechtigungskonzept) - Verschlüsselte Übertragung von Zugangsdaten (z. B. Benutzer*innenname / Passwort) nach dem Stand der Technik - Möglichkeit der Sperrung der USB-Ports - Sicherung des Übertragungsweges von Daten durch Verschlüsselungsverfahren nach dem Stand der Technik - Im Falle des Einsatzes eines Systems im Sinne der KI-VO, sind entsprechende zur Bewertung für die gesetzeskonforme Einbindung einzureichen. - Angaben zu etwaig namhaft gemachten Nachunternehmern und der zu übernehmenden Leistung (im Vergabeverfahren erfolgt dies über Nachunternehmerliste und Verpflichtungserklärung) Nach Prüfung und Zuschlagserteilung ist zwischen den Vertragsparteien ein AV-Vertrag zu vereinbaren. Dieser liegt den Vergabeunterlagen bei.
'0.16 | Angaben zu am System zu verwendenden Hygienemitteln sind als .pdf mit dem Angebot abzugeben. Diese Informationen unterstützen die Hygieneabteilung der Klinik bei der Verwendung der entsprechenden freigegebenen Reinigungsmittel.
1 | Eignung für Anwendungsgebiete
1.1 | Beschreibung: biplane volldigitale Zwei-Ebenen-Angiografieanlage für kardiologische Diagnostik und Interventionen mit zwei 12'' Detektoren und integrierter Bildverarbeitungskette für die Kardiologie (HKL)
1.2 | Interventionelle Kardiologie
1.3 | Strukturelle Herzkrankheit
1.4 | moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren
2 | Allgemeines
2.1 | Die angebotenen Komponenten sind ausschließlich Neugeräte (keine refurbished Komponenten), die dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.
2.2 | DICOM Conformance Statements und IHE-Integration Statements aller angebotenen Systeme/Produkte sind verfügbar
2.3 | Das angebotene System muss nach aktuell geltendem Deutschen Strahlenschutzrecht / Strahlenschutzgesetzgebung vom Hersteller oder Lieferant in Betrieb genommen werden. (Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, DIN, QS-Richtlinien)
2.4 | Das Einbringen des Gerätes beginnend beim Abladen bis hin in den Aufstellraum ist ohne bauliche Interimsmaßnahmen möglich. Vorhandene Durchgangsbreiten und Durchgangshöhen sind zu beachten. Lastverteilungsplatten für den Transportweg sind im Preis für die Lieferung der Geräte enthalten und mitzubringen.
2.5 | Demontage und Rücknahme des Altgerätes inkl. Abkauf des Altgerätes
2.6 | Löschbestätigung der Daten auf dem Altgerät in schriftlicher Form
3 | Abmessungen und Mechanik
3.1 | biplane Zwei-Ebenen-Angiografieanlange
3.1.1 | Decken- und boden-montiertes Zwei-Ebenen-Kard-/Angiographie-System mit Flachdetektoren und digitaler Bildverarbeitung
3.1.2 | 2 hochauflösende, für kardiologische Anwendungen optimierte Flachdetektoren (Nenn-Diagonale mindestens je 25 cm) mit mind. 16bit Grauwertauflösung, volldigitale Bildkette mit integriertem, abnehmbarem Streustrahlenraster, Messkammer oder Berechnung zur Erfassung des Dosis-Flächen-Produktes, mind. 2-Fokus-Hochleistungsröntgenstrahler inklusive Kupfervorfilterung und integriertem Kollisionsschutz
3.1.3 | Beide Stative verfügen über einen Kollisionsschutz, der sensorisch bei Annäherung an den Patienten die Systembewegung automatisch verlangsamt/stoppt
3.1.4 | Mind. 50 C-Bogen Positionen / Stativpositionierungen programmierbar
3.1.5 | Automatische Einstellung / Speicherung / Repositionierung des Rotationswinkels, Angulationswinkels, Fokus-Detekor-Abstands, des Detektorformats und der Tischposition
3.1.6 | High-Speed Rotationsaufnahmen mit mindestens 50° / Sekunde
3.1.7 | Optimierung der automatischen Stativpositionierung ohne manuelle Neupositionierung bei interventionellen Prozessen anhand des ausgewählten Referenzbildes
3.2 | Frontaler bodenmontierter C-Bogen (Ebene A)
3.2.1 | Frontalstativ-Eintauchtiefe > 92 cm
3.2.2 | Rotationsbereich des Frontalstativs in Kopfposition mind. 240° LAO/RAO
3.2.3 | Variable Rotationsgeschwindigkeit LAO/RAO
3.2.4 | Rotationsbewegungen LAO/RAO von mindestens 25° / Sekunde im Normalbetrieb
3.2.5 | gesamter Angulationsbereich des Frontalstativs in Kopfposition mind. 90° CRAN/CAUD (zusammen CRAN/CAUD)
3.2.6 | Variable Angulationsgeschwindigkeit CRAN/CAUD
3.2.7 | Angulationsgeschwindigkeit CRAN/CAUD von mindestens 25° / Sekunde im Normalbetrieb
3.3 | Lateraler deckenmontierter C-Bogen (Ebene B)
3.3.1 | der gesamte Angulationsbereich CRAN/CAUD zusammen mind. bis zu 90°
3.3.2 | Bewegungsbereich des lateralen Stativs entlang der Patientenachse an Deckenschienensystem mind. 300 cm bis Parkposition
3.3.3 | Mögliche C-Bogen gesamt Rotationsbereich von mind. 90° LAO oder RAO (relativ zur lateralen Position)
3.4 | Patientenlagerung
3.4.1 | Bodenmontierter Patiententisch mit Teleskopfuß und schwimmender Lagerungsplatte, Tischplatte in schmaler Form inkl. Spezialschaum-Matratze.
3.4.2 | Nutzbare Gesamt-Tischlänge für eine vollständige Patientenabdeckung mindestens 220 cm
3.4.3 | Längsverfahrbarkeit der Tischplatte mind. 120 cm
3.4.4 | Transversale Verfahrbarkeit mind. 35 cm
3.4.5 | Tischdrehung mind. 180° in mehreren Schritten
3.4.6 | Metallfreier Tischplattenüberhang, mindestens 125 cm
3.4.7 | Höhenverstellbereich der Tischplatte (gemessen vom Fußboden) von mind. 74cm bis 102cm
3.4.8 | mind. 2 seitliche OP Standard Halterungsschienen
3.4.9 | max. Tischbelastbarkeit mindestens 325 kg mit einem Patientengewicht von mind. 250kg
3.5 | Bedienung
3.5.1 | Alle Systembewegungen von C-Bogen, Tisch, Bildgebungseinstellung (Blenden, Keilfilter, etc.), Bilddarstellung, Bildwiedergabe und Bildverarbeitung müssen vom Bediener über ein Bedienmodul und/oder ein Touchscreenmodul am Tisch gesteuert werden können
3.5.2 | Module für Bildspeicher und Bildverarbeitung müssen beidseitig am Tisch montierbar sein
3.5.3 | Kollisionsschutz für Touchmonitore (Metallrahmen)
3.5.4 | Ein kabelloser Fußschalter mit mind. 4 Pedalen (Funk) zur Auslösung von Durchleuchtungen und Aufnahmen
3.5.5 | Direkte Anwahl und Bedienung aller Videoquellen der unterschiedlichen Aufnahmeprogramme über intuitives Touch-Screenmodul oder ähnlich am Tisch
3.5.6 | Anwender kann selbstständig Projektionswinkel einspeichern
3.5.7 | Gespeicherte Stativpositionen können über das Touchscreenmodul oder ähnlich abgespeichert und aufgerufen werden
3.5.8 | Stativposition kann auf Basis eines aktuell angezeigten Referenzbildes automatisch aufgerufen werden
3.5.9 | Bei der automatischen Stativpositionierung werden der Rotationswinkel, der Angulationswinkel, der Fokus-Detektor-Abstand und das Detektorformat automatisch eingestellt
4 | Technische Bildgebende Komponenten
4.1 | Röntgengeneratoren und Röntgenstrahler
4.1.1 | 2 leistungsstarke und baugleiche mind. 100-kW-Generatoren mit voll integrierter Systemsteuerung und automatischer Regelung der Strahlungsleistung über Detektormessfeldsteuerung für alle Durchleuchtungs- und Aufnahme Betriebsarten.
4.1.2 | 2 baugleiche Hochleistungs- Röntgenröhren mit gepulster Durchleuchtung, mit jeweils mindestens 2 Fokussen
4.1.3 | max. Fokusleistung von mindestens 80kW
4.1.4 | gittergesteuerter Durchleuchtung mit Vorfilterung zur Reduktion der nicht bildgebenden Strahlenanteile.
4.1.5 | mehrere Kupfervorfilterungsstufen von mindestens 0,9mm Cu
4.1.6 | für das richtige Einblenden und kollimieren des Nutzstrahlbündels stehen mehrere Keilfilter zur Verfügung, diese können zusätzlich drehbar verwendet werden
4.1.7 | Max. Wärmeableitung der Anode mind. 18kW
4.1.8 | Mindestens 10 Aufnahme- und 20 Durchleuchtungsprogramme mit unterschiedlichen Dosiskurven (kV / mAs), Bildfrequenzen, Kupferfilterwerten
4.1.9 | Wärmespeicherkapazität der Anode mind. 4,9 MHU
4.2 | Flachdetektorsysteme
4.2.1 | Flachdetektoren mit Nennmaß Diagonale mind. 25cm mit mind. 16 Bit Grauwertauflösung und integriertem Auffahrschutz für steile Angulationen
4.2.2 | Pixelgröße <155 µm über die gesamte Detektorfläche
4.2.3 | Dosisquanteneffizienz bei 0 LP/mm von mindestens 70%
4.3 | Monitore im Untersuchungsraum
4.3.1 | Deckenmontiertes, längs verfahrbar, schwenk-, dreh- und höhenverstellbares Displayträgersystem mit einem mind. 55" Farb-Flachdisplay, mit Strahlungskontrollleuchte
4.3.2 | Auflösung mind 3840 x 2160 Pixel, Betrachtungswinkel Horizontal und vertikal mind. 178°, Max. Helligkeit mind. 700 cd/m2
4.3.3 | Der Großmonitor kann flexibel und individuell mit mehreren Bildsignalen geschaltet / belegt werden
4.3.4 | Es können mind. 16 verschiedene Videosignale parallel empfangen werden
4.3.5 | integriertes Sicherheitsglas zum Schutz des Monitors
4.3.6 | Der Monitor ist ein "Medical-Grade Monitor"
4.4 | Monitore im Kontrollraum
4.4.1 | Der Arbeitsplatz besteht aus mind. 2 Farb-Flachdisplays mit mind. 27 Zoll in einer Cockpit Lösung, die durch ein Maus-Tastaturpaar bedient wird.
4.4.2 | Parallele Bedienung (Patienten Vor-/Nachverarbeitung unabhängig von der Untersuchung, Messungen während der Untersuchung) der Herzkatheteranlage inklusive zusätzlich frei belegbar mit mind. 5 Videoquellen
4.4.3 | Die Ergebnisse einer quantitativen Messung können dem Anwender im Untersuchungsraum durch das anwesende Personal im Kontrollraum zur Verfügung gestellt werden (Signalübertragung)
4.4.4 | Jeder der zwei Monitore kann flexibel mit Bildsignalquellen belegt werden und diese können ganz individuell angeordnet werden
4.4.5 | Die Monitore sind "Medical Grade Monitore"
4.5 | Digitale Bildverarbeitung DICOM
4.5.1 | Der Austausch von Patientendaten, Bildern, Szenen und Auswertungen muss mittels DICOM-Standards erreicht werden.
4.5.2 | Funktion DICOM Send
4.5.3 | Funktion DICOM SC (Storage Commitment)
4.5.4 | Funktion DICOM-Query/DICOM-Retrieve
4.5.5 | Funktion Worklist Managment
4.5.6 | Funktion DICOM-Structured Report: Quantifizierungsergebnisse und Dosisinformationen senden/exportieren (DICOM RDSR)
4.5.7 | DICOM-Bildspeicherung in mind. 12 Bit für alle Betriebsarten
4.5.8 | CD/DVD Brenner
4.5.9 | lokaler Bildspeicher mit mind. 50.000 Bilder in 1k/12-bit-Matrix mit einer Größe von 2 MB bzw. 25000 Bilder in 2k-Matrix mit einer Größe von 8 MB
4.6 | Bildsystem- und Auswerte-Software
4.6.1 | Fluoroskopie und Akquisition in voller Pixelmatrix. Anzeige und Speicherung mit voller Auflösung mit 12 Bit in originaler Matrix.
4.6.2 | Digitale Aufnahmetechnik und digitale Subtraktionsangiographie in 1k-Matrix
4.6.3 | optimierte Stentdarstellung in Echzeit
4.6.4 | Subtraktionsmöglichkeit zur optimierten Stentdarstellung - das System verfügt über einen speziellen Aufnahme- bzw. Rekonstruktionsmodus, mit dem die Entfaltung von Stents optimiert dargestellt werden.
4.6.5 | 2D-Roadmap-Betriebsart, die aus einer DSA-Szene mithilfe der Technik der maximalen Kontrastfüllung eine Gefäßmap erstellt (DSA-Roadmap).
4.6.6 | die KM-Gabe kann durch die Verwendung des Maskenbildes reduziert werden
4.6.7 | Automatische und online ausgeführte Pixelshift-Bearbeitung für genaueste Darstellung von Subtraktionsbildern während Roadmap und DSA
4.6.8 | In Bildsystem integriertes Messprogramm zur Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des linken Ventrikels (Linksventrikelfunktion/-Analyse)
4.6.9 | 2 Achsen Rotation zur Darstellung von Koronarien mittels einer einzigen Kontrastmittel Gabe
4.6.10 | Funktion zur Zusammenführung von 2D und 3D Bilddaten zur Rekonstruktion und Navigation der dreidimensionalen Herzanatomien anhand einer dosissparenden 3D Rotationsangiographie
4.6.11 | In Bildsystem integriertes, klinisch validiertes Messprogramm zur objektiven, exakten und reproduzierbaren Auswertung von Koronarien (QCA / Koronargefäßvermessung) und allgemeinen Gefäßen (Abdominal, Thorakal, Peripherie)
4.6.12 | Aufnahme und Rekonstruktionsalgorithmus für den linken Vorhof zur Nutzung bei Ablationen inkl. CT und MR Import bei der Navigation
4.6.13 | Das System verfügt über einen High-Speed-Rotationsscan
4.6.14 | Duale Bilddarstellung (z.B. Darstellung des Roadmapbildes neben dem unsubtrahierten Bild oder Anzeige des gezoomten Bildes neben dem Standard-DL-Bild)
4.6.15 | Nutzung von Durchleuchtungsbildern als Roadmap Maske („Overlay“)
4.6.16 | vollintegrierte Softwarelösung inkl. Hardware zur besseren Bildqualität bei der Erzeugung von koronaren Bilddaten mit geringeren Kontrastmittelgabe
4.6.17 | Es können MR Bilder (herstellerunabhängig) als Modell zur Ablationsplanung importiert werden
4.6.18 | Es können CT Bilder (herstellerunabhängig) als Modell zur Ablationsplanung importiert werden
4.7 | Dosismanagement und Strahlenschutz
4.7.1 | Erweitertes Dosismanagement zur signifikanten Reduzierung der Strahlenexposition bei optimierter Bildqualität. Dazu zählen umfangreiche und wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal. Wirksame Maßnahme sind u.a. Spezialfilter im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb, gepulste Durchleuchtung, DoseWise und Clarity IQ-Technologie bzw. CARE+OPTIQ AI oder gleichwertige Technologien anderer Hersteller sowie umfangreiche Maßnahmen der Dosisdokumentation.
4.7.2 | Durchleuchtungs- und Aufnahmefrequenzen mind. von 3B/s bis 30B/s
4.7.3 | Anzeige des errechneten bzw. gemessenen DFP am Untersuchungsmonitor und Kontrollraummonitor
4.7.4 | Anzeige der kumulierten Hautdosis am Untersuchungsmonitor und Kontrollraummonitor
4.7.5 | Darstellung der Messung und der Berechnung am Untersuchungsmonitor
4.7.6 | Strahlungsfreie Positionierung der Blenden und Keilfilter im Last Image Hold in beiden Ebenen (Frontal und Lateral)
4.7.7 | visuelle Darstellung der Bewegung der Blendenlamellen und halbtransparente Filter auch ohne jegliche Durchleuchtung, strahlungsfrei auf dem Untersuchungsmonitor
4.7.8 | Strahlenfreie Objekt(re)positionierung und Speicherung der letzen Durchleuchtungssequenz (Last Image Hold)
4.7.9 | zur Reduktion der Strahlenexposition wird die letzten Durchleuchtungssequenz als "Loop" gespeichert
4.7.10 | An Deckenschienensystem verfahrbarer Oberkörperstrahlenschutz min. 78x90cm mit Bleilamellen an der Unterseite
4.7.11 | Unterkörperstrahlenschutz mit Pivotarm, beidseitig am Tisch montierbar, inkl. einer Wandhaltung zur sicheren Aufbewahrung (bevorzugt Kenex 311 /05-020, 89 cm wide x 70 cm high, 0,5mm Pb)
4.8 | Weitere Maßnahmen zur Sicherheit und Hygiene
4.8.1 | Alle hygienisch relevanten Gerätebauteile sind möglichst spaltenfrei montiert und somit vor Eindringen von Flüssigkeiten geschützt.
4.8.2 | keine rauhen Oberflächenstrukturen für optimale Desinfektion der hygenisch relevanten Oberflächen
5 | Bau (Hinweise für Bieter im Vergabeverfahren)
5.1 | Bestandsstrahlenschutz in den Wänden, Türen und Durchblickfenster muss geprüft werden. Eventuelle bauliche Ertüchtigungen der Strahlenschutzwände, Türen und Durchblickfenster für die neue Geräteklasse müssen detailliert ausgewiesen werden. Sind keine erforderlich, ist dies zu bestätigen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.2 | Die bestehende Schwerlastdecke soll wiederverwendet werden. Abweichung und Anpassungen insbesondere bei der Anordnung der Schwerlastträger und Laufschienen sind exakt zu benennen und zeichnerisch darzustellen. Lasten sind anzugeben. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.3 | Die bestehenden Bestandsbodenrahmen zur Lastaufnahme sollen wiederverwendbar sein, Abweichungen und Anpassungen sind exakt zu benennen und zeichnerisch darzustellen. Die Lasten sind anzugeben. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.4 | Bestandsbodenkanäle müssen wiederverwendbar sein – sollten auf Grund von zusätzlichen Kabeln oder/und größeren Querschnitten breitere Bodenkanäle erforderlich werden, sind diese zu benennen und darzustellen. (die Anzahl der erforderlichen Kabel werden mit jeder Gerätegeneration höher) Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.5 | Zusätzlich erforderliche vertikale Wandkanäle für Kabelzüge sind zu benennen und darzustellen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.6 | Die erforderlichen Kabelkanäle im Schaltraum unterhalb des Tisches sind zukunftsorientiert in ausreichender Größe anzugeben Die Tischanlage im Schaltraum ist in Augenschein zu nehmen und erforderliche Umbaumaßerfordernisse zu benennen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.7 | Vorhandene DVE’s einschließlich deren Unterkonstruktionen sollen an der gleichen Stelle bleiben können. Bei Abweichungen sind diese anzuzeigen und darzustellen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.8 | Lastangaben neu müssen ≤ gegenüber den jetzigen Lastangaben sein. Sie sind gegenüber zu stellen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.9 | Ein separater Technikraum ist vorhanden. Anzahl und Größe der Technikschränke sowie deren technische Daten sind anzugeben. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
6 | Zubehör
6.1 | mindestens mitgeliefertes weiteres Zubehör (in Angebotspreis enthalten)
6.1.1 | Infusionsständer für Anbringung am Tisch
6.1.2 | zur vollständig unterbrechungsfreien (0 Sekunden) Aufrechterhaltung des Durchleuchtungs- und Cinebetriebs für mind. 10 Minuten muss ein integriertes Bypass- und Backup Konzept mithilfe von USV bereitgestellt werden (Displayausfall, Bilddaten, C-Bogen Bewegung, Patiententisch) und zur unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Absicherung der Bilddaten im Kontrollraum (USV am Bildrechner)
6.1.3 | Kompressionsgurt
6.1.4 | 1 Patientenlagerungsmatten min. 210cm
6.1.5 | Zusätzliche Möglichkeit zum Lösen der Bremsen des Untersuchungstisches
6.1.6 | Anschlussboxen (galvanisch getrennt) für mind. 8 externe Videoquellen
6.1.7 | Gegensprechanlage/ Wechselsprechanlage für die Kommunikation zwischen Untersuchungsraum und Kontrollraum
6.1.8 | Konstanzprüfungsmessgerät - Multimeter MagicMaX-Universal Grundgerät inkl. XR Multidetektor, Aluminiumfilter 25mm und Transportkoffer "Primus A"
6.1.9 | Konstanzprüfungsmessgerät - Messkoffer IBAcan - Spotleuchtdichte Messgerät Lxcan inkl. Messblenden, Label BWG, Netzteil mit 4 Adaptern, USB Kabel und Photometrischer Messkopf LX-LS für Lxcan
6.1.10 | Dynamisches Koronar Roadmap - Mit Hilfe einer einzigen 2D-Kontrastmittel-Koronardarstellung kann ein Simulationsmodell der bewegten Koronarien erstellt werden, dieses Simulationsmodell kann in Echtzeit und bewegungskompensiert mit der Live-Durchleuchtung überlagert werden, sodass keine erneute Kontrastmittelgabe für die Echtzeitvisualisierung der Koronarien erforderlich ist. Dem Nutzer wird im Untersuchungsraum anzeigt, ob für eine Projektion die zugehöriger Echtzeit-Roadmap verfügbar ist
6.1.11 | Kontrastmittelinjektor / Hochdruck-Injektionsspritze gleichwärtig zu ACIST Pro - (Produktdatenblatt ist zusätzlich mit dem Angebot einzureichen)
6.2 | Zubehör (im Preisblatt anbieten und nur auf Anforderung des Auftraggebers zu liefern)
6.2.1 | Optional: mobile oder integrierte OCT Bildgebung inkl. Co-Registrierung mit dem Röntgenbild - (Produktdatenblatt ist zusätzlich mit dem Angebot einzureichen)
6.2.2 | Optional: mobile oder integrierte Ultraschallbildgebung zur ultraschallgestützten Punktion - (Produktdatenblatt ist zusätzlich mit dem Angebot einzureichen)
7 | Lieferumfang / Abnahme / Schulungen / Dokumentation
7.1 | Alle im folgenden aufgeführten Leistungen verstehen sich inklusive vollständiger Installation, Konfiguration (nach Anforderung des Nutzers), Dokumentation und Einweisung der Nutzer, wenn diese Leistungen nicht explizit in anderen Positionen der Leistungsbeschreibung aufgeführt werden.
7.3 | Die Gewährleistungsfrist und Garantie beträgt 24 Monate
7.4 | die angebotenen Gerätespezifikationen und Leistungen erfolgen nach aktuell geltenen Gesetzgebungen (Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukteverordnung) und aktuellen deutschen DIN-Normen
7.5 | Anwenderschulung („Standard-User“): vor Ort zur Inbetriebnahme und circa 3 Monate danach (min. 6 Werktage)
7.6 | Anwenderschulung („Key-User“ / Fortgeschrittene User): vor Ort zur Inbetriebnahme dabei werden Protokoll-/Workflowerstellung, Datenbankbereinigung, etc. geschult (min. 2 Werktage)
7.7 | Geräteunterlagen müssen gesammelt übergeben werden (Abnahme-, Bezugswertfestlegung, Sachverständigenprüfung, Einweisungsprotokolle, etc)
7.8 | Bedienungsanleitungen in Deutsch
8 | IT Infrastruktur und Schnittstellen
8.1 | Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Bereitstellung sicherheitsrelevanter Updates für Betriebssystem und Hersteller-Software und legt hierzu ein Update- und Wartungskonzept vor.
8.2 | Fernwartung ist ausschließlich über vom Auftraggeber freigegebene Zugangswege zulässig. Dauerhafte oder automatisierte ausgehende Verbindungen sind unzulässig.
8.3 | Der Bieter weist im Angebot eindeutig aus, welche Komponenten physisch erforderlich sind und welche virtualisiert betrieben werden können. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
8.4 | Der Bieter legt mit dem Angebot eine vollständige netz- und datentechnische Systemübersicht vor. Diese umfasst mindestens: - alle Systemkomponenten (physisch und virtuell) - deren logische und physische Zuordnung - Anzahl und Art der Netzwerkanschlüsse je Komponente (z. B. RJ45, LWL, - Management-Ports) - erforderliche Bandbreiten - Redundanzanforderungen
8.5 | Das eingesetzte Betriebssystem muss während der geplanten Nutzungsdauer im regulären Hersteller-Support betrieben werden können. Der Bieter legt ein Lifecycle- bzw. Upgrade-Konzept vor.
8.6 | Die Software darf im produktiven Betrieb keine lokalen Administratorrechte für Benutzer erfordern. Dauerhafte lokale Administrator-Konten sind nicht zulässig.
8.7 | Ausnahmen für Virenscans oder anderen sicherheitsmechanismen wie Whitelisting müssen detailliert beschrieben und begründet werden. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen. Eine vollständige Deaktivierung der Virenscanner auf den Geräten des Auftraggebers ist ausgeschlossen.
8.8 | Der Auftragnehmer stellt eine vollständige Kommunikationsmatrix (IPs, Ports, Protokolle, Richtungen) bereit. Die SW/HW des Bieters muss in das segmentierte Netzwerk des Auftraggebers integrierbar sein; nicht dokumentierte Kommunikationsbeziehungen sind unzulässig.
8.9 | Die SW/HW des Bieters muss auf standardisierten, dokumentierten IP-basierten Protokollen basieren und darf keine proprietären, nicht dokumentierten Netzwerkprotokolle erfordern.
8.10 | Der Auftragnehmer stellt eine vollständige technische Dokumentation der gelieferten Lösung bereit. Diese umfasst mindestens Architektur- und Kommunikationsübersicht, Softwarekomponenten inkl. Versionsstände, Schnittstellenbeschreibung, Verkabelung sowie Angaben zu Betrieb, Wartung und Support. Die Dokumentation ist bei Änderungen fortzuschreiben.
8.11 | USB-Schnittstellen sind im Regelbetrieb deaktiviert. Eine Nutzung externer Speichermedien ist unzulässig. Eine temporäre Aktivierung ist ausschließlich im dokumentierten Servicefall für Backup- oder Updatezwecke zulässig.
8.12 | Für die SW/HW des Bieters ist ein Backup- und Wiederherstellungskonzept vorzulegen.
8.13 | Sicherheits- und betriebsrelevante Ereignisse (Ausfälle oder Störungen) sind zu protokollieren und bei Bedarf exportierbar bereitzustellen.
8.14 | Die SW/HW des Bieters muss die Zeitsynchronisation über den zentralen Zeitserver des Auftraggebers unterstützen.
8.15 | Die SW/HW des Auftragnehmers muss DNS-basiert betrieben werden können. Kommunikationsbeziehungen sind FQDN-basiert zu konfigurieren. Feste IP-Adressbindungen sind unzulässig, sofern nicht technisch zwingend erforderlich und im Angebot ausdrücklich benannt und begründet. Die Lösung muss in die DNS-/Active-Directory-Infrastruktur des Auftraggebers integrierbar sein.
9 | Service / Wartung
9.1 | Der Service der angebotenen Anlage wird mindestens für 10 Jahre gewährleistet
9.2 | Muster eines Vollwartungsvertrages inkl. Kostenaufstellung mit der Laufzeit von 10 Jahren
9.3 | Die Servicehotline ist täglich Montag bis Sonntag von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr im gestaffelten Tagesbetrieb erreichbar. In den Zeiten außerhalb des Tagesbetreibes muss eine Rufbereitschaft die Erreichbarkeit gewährleisten.
9.4 | Mindestverfügbarkeitsgarantie des Systems 95%
9.5 | Servicemitarbeiter beherrschen die deutsche Sprache
9.6 | Röntgen-/Servicetechniker besitzen nach Deutschem Strahlenschutzrecht die erforderlichen Fachkunden im Strahlenschutz

## 1.1 Biplan_Wertungskriter HK1
Anlage 1 | BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbh
Ausschreibung-Nr. 98-26 (200) Erneuerung der Herzkatheter Messplätze 1 und 2 im ukb
Nr. 1.1
Wertungskriterien:
Die in der Tabelle entsprechend gekennzeichten Merkmale dienen als Wertungskriterium für die technische Leistungsfähigkeit des angebotenen Systems. Eine Nichterfüllung eines Kriteriums führt nicht automatisch zum Ausschluss.
Name des Bieters:
Name des angebotenen Systems:
M = Mindesanforderung , I = Information, W = Wertung
Wertung 2 und 0; Ausnahmen individuelle Punktzahl
vom Bieter auszufüllen
Lfd. Nr. | Bewertungskriterien | M / I / W | Wert | Vorgabe | Leistungspunkte bei Wertung | erreichte Punktzahl
1 | Abmessungen und Mechanik
1.1 | biplane volldigitale Zwei-Ebenen-Angiografieanlange für kardiologische Diagnostik und Interventionen
1.1.1 | Biplanes Zweiebenen-C-Bogen-System für die interventionelle Kardiologie (IC) mit Bewegungsmöglichkeit für die flexible Positionierung bei allen notwendigen Anwendungen mit mind. 300 cm motorisierter Verfahrbarkeit entlang der Deckenschienen. Das Angebot beinhaltet dabei alle erforderlichen Deckenunterkonstruktionen und die Zusicherung des Bieters, dass das biplane System in den vorgesehenen Räumlichkeiten der Klinik ohne Bewegungseinschränkungen installiert und betrieben werden kann. Sollten sich Einschränkungen ergeben, so hat der Bieter in einem dem Angebot beizufügendem Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.2 | Die Anlage kann in drei unterschiedlichen Varianten betrieben werden: entweder als biplanes System durch die parallele Nutzung beider Ebenen oder die Nutzung jeweils der Decken- oder Bodenenebene unabhängig voneinander. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.3 | Max. Patientenabdeckung- ohne Umlagerung des Patienten in Längsrichtung | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.1.4 | Max. Patientenabdeckung- ohne Umlagerung des Patienten in Querrichtung z. B. für radialen Zugang | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.1.5 | Max. mögliche Patientenabdeckung des Systems- ohne Umlagerung des Patienten in longitudinaler Richtung | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.1.6 | Sind die Vergrößerungsfaktoren / Zoomstufen auf beiden Ebenen gleich | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.7 | Ist es in nahezu jeder Längsposition des Systems möglich, isozentrische Biplan-Projektionen zu verwenden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.8 | Gibt es zwei isometrische Biplan-Arbeitspositionen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.9 | Sind konfigurierbare auf den jeweiligen Raum optimierte Transferpositionen des C-Bogens für einen freien Zugang zum Tisch von allen Seiten für Notfälle möglich und erfolgt dabei eine automatische Deaktivierung der Tischbewegung, Systembewegung und Strahlung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.10 | In einer Notsituation kann das Bodenstativ auch manuell schnell vom Untersuchungstisch weggedreht werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.11 | Abstand Isozentrum-Boden | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.1.12 | Abstand Fokus-Isozentrum | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.2 | Demontage
1.2.1 | Zeitaufwand | I |  | [h] | ohne Wertung
1.3 | Frontaler bodenmontierter C-Bogen (Ebene A)
1.3.1 | Bodenstativ mit Bewegungsmöglichkeit für die vollmotorische flexible Positionierung ohne manuellen Eingriff bei allen notwendigen Anwendungen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.2 | Die A-Ebene kann unabängig in die Parkposition gefahren werden, um eine uneingeschränkte Nutzbarkeit der Deckenebene zu erreichen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.3 | eine motorische Drehbewegung des C-Bogens auf der Grundplatte um den Kopf (0° ist kopfseitig) von mind. 90 Grad | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.4 | einen motorischen Projektionswinkel von mind. ±120° | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.5 | einen motorischen Angulationswinkel von mind. ±45° | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.6 | maximaler Rotationsbereich des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | Grad ° LAO / ° RAO | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.7 | maximaler Angulationsbereich des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | Grad ° Cranial / ° Caudal | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.8 | Normale vollautomatische Rotationsgeschwindigkeit des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.9 | maximale vollautomatische Rotationsgeschwindigkeit des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.10 | normale vollautomatische Angulationsgeschwindigkeit des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.11 | maximale vollautomatische Angulationsgeschwindigkeit des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.12 | Max. innerer Radius den C-Bogens bzw. C-Bogen-Tiefe | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.3.13 | Variabler Fokus-Detektorabstand (Bereichswert von-bis) | I |  | [cm] bis [cm] | ohne Wertung
1.3.14 | Stativ-Eintauchtiefe | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.3.15 | Das Bodenstativ kann bei nicht-gedrehter Tischplatte so positioniert werden, dass beidseitig eine Radialispunktion röntgenbasiert überwacht werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.16 | Abstand Fokus-Isozentrum | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.3.17 | Abstand Isozentrum-Boden | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4 | Lateraler deckenmontierter C-Bogen (Ebene B)
1.4.1 | maximaler Rotationsbereich des lateralen Stativs in seitlicher Position | W |  | Grad ° LAO / ° RAO | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.2 | maximaler Angulationsbereich des lateralen Stativs in Kopfposition | W |  | Grad ° Cranial / ° Caudal | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.3 | Normale vollautomatische Rotationsgeschwindigkeit des lateralen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.4 | maximale vollautomatische Rotationsgeschwindigkeit des lateralen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.5 | normale vollautomatische Angulationsgeschwindigkeit des lateralen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.6 | maximale vollautomatische Angulationsgeschwindigkeit des lateralen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.7 | Bewegungsbereich des lateralen Stativs entlang der Patientenachse an Deckenschienensystem | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.8 | Max. innerer Radius des C-Bogens bzw. C-Bogen-Tiefe | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4.9 | Variabler Fokus-Detektorabstand (Bereichswert von-bis) | I |  | [cm] bis [cm] | ohne Wertung
1.5 | Patiententisch
1.5.1 | Patientenlagerungsplatte schmal mit Ausschnitten am Kopfende für universelle Anwendungen im Bereich Kardiologie, generell-vaskulärer und Hybridprozeduren. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.2 | Gesamte nutzbare Tischlänge mit der Tischplatte für Kardiologie | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.5.3 | Durchleuchtbare Länge der Tischplatte | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.5.4 | Länge der Tischplatte | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.5.5 | Breite der Tischplatte | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.5.6 | Länge des metallfreien Tischplattenüberhangs | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.5.7 | minimale Höheneinstellung der Tischplatte gemessen vom Fußboden | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.5.8 | maximale Höheneinstellung der Tischplatte gemessen vom Fußboden | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.5.9 | Motorische Längsverschiebung der Tischplatte | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.5.10 | Motorische Querverschiebung der Tischplatte | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.5.11 | Maximales Patientengewicht | W |  | [kg] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.5.12 | Zus. Wiederbelebungsmaßnahme von 500N | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.13 | max. zulässiges Gesamtgewicht | W |  | [kg] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.5.14 | max. Hubgeschwindigkeit der Tisches nach oben/unten | W |  | [cm/sek] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.5.15 | In den Tisch integrierte abgesicherte Steckdosen (230V) zur sicheren Stromversorgung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.16 | In den Tisch integrierte Anschlussmöglichkeiten für 2x DVI/VGA Anschlüsse zur Signaleinspeisung des Großbildschirms und 2x RJ45 Netzwerkdosen zum einfachen Anschluss unterschiedlicher Dritt-Systeme | I |  | ja / nein | ohne Wertung
1.5.17 | max. Anschlussmöglichkeiten zur Integration von Subsystemen | I |  | Anzahl | ohne Wertung
1.5.18 | Strahlenabsorption der Patientenlagerungsplatte (Aluminiumgleichwert bei 100 kV nach DIN 61331-1 – Strahlenschutz in der Röntgendiagnostik) | I |  | [mmAl] | ohne Wertung
1.6 | Bedienung im Untersuchungsraum
1.6.1 | Systemeinstellungen können gebündelt durch eine einzige Interaktion des Anwenders am Bedienelement im Untersuchungsraum abrufen werden: Aufnahme- oder Durchleuchtungsprogramme, Systembewegung, Angulationen, Tisch- und Detektorpositionen, SID, Zoom, Blende, Kollimator, Bildraten, 2D- und 3D-Bildparameter sowie Display-Layouts | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.2 | Über das Bedienelement am Patiententisch können ebenfalls alle quantitativen Analyseprogramme ausgewählt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.3 | Es ist möglich die Workflowprogramme für die einzelnen Prozeduren vom Anwender selber am Tisch zu erstellen, ändern und löschen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.4 | Diese Workflowprogramme können Anwenderungsspezifisch für jede Prozedur aufgerufen werden über CIS/RIS/KIS Codes und ermöglichen eine Voreinstellung der Untersuchungsparameter ohne Anwenderinteraktion | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.5 | Das medizinische Team kann selbstständig (ohne Serviceeinsatz) neue CIS/RIS/KIS Codes einpflegen und mit entsprechenden Einstellungen hinterlegen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.6 | Das Touchscreen Modul/Bedienelement verfügt über eine Pointerfunktion mit der bestimmte Gefäßstrukturen durch ein Fadenkreuz hervorgehoben werden können | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.7 | Dieses Fadenkreuz wird sichtbar auf allen Monitoren (Touchscreen-Modul, Großmonitor, Kontrollraummonitore) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.8 | Anzahl der Pedale des Wireless Fußschalters | I |  | Anzahl | ohne Wertung
1.6.9 | Gewicht des Fußschalters | I |  | [kg] | ohne Wertung
1.6.10 | Wirkungsbereich des Fußschalters in Entfernung zum Sender | I |  | [m] | ohne Wertung
1.6.11 | Durchschnittliche Aufladezeit für Fußschalterakkus | I |  | [h] | ohne Wertung
1.6.12 | der Fußschalter verfügt über einen stromsparenden Sleepmodus | I |  | ja / nein | ohne Wertung
1.6.13 | Kabelgebundener Fußschalter kann als Back Up adaptiv verwendete werden, wenn Wireless Fußschalter außer Funktion (defekt oder muss geladen werden) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.14 | Anwender kann selbstständig Projektionswinkel einspeichern | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.15 | Die Stativposition kann über das Tischnahe Bedienelement gespeichert und aufgerufen werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.16 | Die Anzahl der vom Anwender speicherbaren Projektionswinkel ist unbegrenzt | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.17 | Die Stativposition kann auf Basis eines aktuell angezeigten Referenzbildes automatisch aufgerufen werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.18 | Es werden bei der automatischen Stativpositionierung der Rotationswinkel, der Angulationswinkel, der Fokus-Detektor-Abstand und das Detektorformat eingestellt | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.19 | Es werden ebenfalls bei der automatischen Positionierung alle Tischeinstellungen, und Tischposition automatisch eingestellt | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.6.20 | Vordefinierte Systempositionen können am Bedienmodul angewählt werden | I |  | ja / nein | ohne Wertung
2 | Technische Bildgebende Komponenten
2.1 | 2 x baugleiche Röntgengeneratoren
2.1.1 | Maximale Generatorleistung (mind. 100 kW) | I |  | [kW] | ohne Wertung
2.1.2 | kV-Bereich Aufnahme und Durchleuchtung | I |  | [kV] | ohne Wertung
2.1.3 | mA-Bereich Aufnahme und Durchleuchtung | I |  | [mA] | ohne Wertung
2.1.4 | Pulsbreiten im Durchleuchtungsmodus | W |  | [ms] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
2.1.5 | max. Pulsfrequenz | W |  | [Pulse/s] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.1.6 | min. Pulsfrequenz | W |  | [Pulse/s] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
2.1.7 | Max. kontinuierliche Leistung im Durchleuchtungsmodus | I |  | [kW] | ohne Wertung
2.1.8 | die Generatorleistungskurve (kV/mAs) wird durch Messfelder im Detektor gesteuert | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2 | Röntgenröhre Frontal
2.2.1 | Drehanoden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2.2 | Lagerung der Anode | I |  | Text | ohne Wertung
2.2.3 | Kühlmethode der Anode | I |  | Text | ohne Wertung
2.2.4 | Anodenwärmespeicherkapazität | W |  | [MHU] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.5 | Maximale Kühlungsrate der Anode | W |  | [kHU / min] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.6 | Maximale Wärmeableitung der Anode | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.7 | kontinuierliche Wärmeableitung der Anode | I |  | [kW] | ohne Wertung
2.2.8 | Anzahl der Fokusgrößen | I |  | Anzahl | ohne Wertung
2.2.9 | Fokusgößen angeben | I |  | …/…/… | ohne Wertung
2.2.10 | Leistung pro Fokus (min.) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.11 | Leistung pro Fokus (medium) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.12 | Leistung pro Fokus (max.) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.13 | Vorfilterstufen | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.14 | maximale Fiterstufe | W |  | [mm Cu] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.15 | minimale Filterstufe | I |  | [mm Cu] | ohne Wertung
2.2.16 | Vorfilter fahren vollautomatisch in den Strahlengang | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2.17 | Die Filterstufe für den maximalen Schutz bleibt konsequent im Strahlengang eingefahren unabhängig vom Projektionswinkel und der Absorption innerhalb des Strahlenganges | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2.18 | Art und Anzahl der Blenden | I |  | Text | ohne Wertung
2.2.19 | Es sind drehbare Keilfilter vorhanden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2.20 | Emitter Technologie | I |  | Text | ohne Wertung
2.3 | Röntgenröhre Lateral
2.3.1 | Drehanoden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.3.2 | Lagerung der Anode | I |  | Text | ohne Wertung
2.3.3 | Kühlmethode der Anode | I |  | Text | ohne Wertung
2.3.4 | Anodenwärmespeicherkapazität | W |  | [MHU] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.5 | Maximale Kühlungsrate der Anode | W |  | [kHU / min] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.6 | Maximale Wärmeableitung der Anode | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.7 | kontinuierliche Wärmeableitung der Anode | I |  | [kW] | ohne Wertung
2.3.8 | Anzahl der Fokusgrößen | I |  | Anzahl | ohne Wertung
2.3.9 | Fokusgößen angeben | I |  | …/…/… | ohne Wertung
2.3.10 | Leistung pro Fokus (min.) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.11 | Leistung pro Fokus (medium) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.12 | Leistung pro Fokus (max.) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.13 | Vorfilterstufen | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.14 | maximale Filterstufe | W |  | [mm Cu] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.15 | minimale Filterstufe | I |  | [mm Cu] | ohne Wertung
2.3.16 | Vorfilter fahren vollautomatisch in den Strahlengang | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.3.17 | Die Filterstufe für den maximalen Schutz bleibt konsequent im Strahlengang eingefahren unabhängig vom Projektionswinkel und der Absorption innerhalb des Strahlenganges | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.3.18 | Art und Anzahl der Blenden | I |  | Text | ohne Wertung
2.3.19 | Es sind drehbare Keilfilter vorhanden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.3.20 | Emitter Technologie | I |  | Text | ohne Wertung
2.4 | Flachdetektor Frontal
2.4.1 | Diagonale des Aufnahmefelde | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.2 | Größe des Detektors (BxTxH) | W |  | [cm]x[cm]x[cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.3 | Pixelanzahl größtes aktives Aufnahmefeld | W |  | Anzahl x Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.4 | Art des Detektors | I |  | Text | ohne Wertung
2.4.5 | Pixelgröße über die gesamte Detektorfläche | W |  | [µm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.6 | maximale Graustufentiefe in der Bildakquisition am Detektor (mind. 16bit) | W |  | [bit] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.7 | maximale Graustufenwerte in der Bildanzeige und -archivierung | W |  | [bit] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.8 | Gewichtsausgeglichen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.9 | manuell als auch mit Motorantrieb positionierbar | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.10 | Dosisquanteneffizienz (DQE) bei 0 LP/mm | W |  | [%] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.11 | Grenzauflösung | W |  | [LP/mm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.12 | MTF bei 1 LP / mm | W |  | [%] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.13 | Anzahl von Field of Views | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.14 | Field of View 1 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.4.15 | Field of View 2 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.4.16 | Field of View 3 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.4.17 | Field of View 4 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.4.18 | Field of View 5 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.4.19 | Field of View 6 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.4.20 | Field of View 7 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.4.21 | das Streustrahlenraster ist einfach vom Detektor zu entfernen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.22 | Der Detektor ist für einen geringeren Energiebedarf der Gesamtanlage selbstkühlend | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.5 | Flachdetektor Lateral
2.5.1 | Diagonale des Aufnahmefelde | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.2 | Größe des Detektors (BxTxH) | W |  | [cm]x[cm]x[cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.3 | Pixelanzahl größtes aktives Aufnahmefeld | W |  | Anzahl x Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.4 | Art des Detektors | I |  | Text | ohne Wertung
2.5.5 | Pixelgröße über die gesamte Detektorfläche | W |  | [µm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.6 | maximale Graustufentiefe in der Bildakquisition am Detektor (mind. 16bit) | W |  | [bit] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.7 | maximale Graustufenwerte in der Bildanzeige und -archivierung | W |  | [bit] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.8 | Gewichtsausgeglichen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.5.9 | manuell als auch mit Motorantrieb positionierbar | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.5.10 | Dosisquanteneffizienz (DQE) bei 0 LP/mm | W |  | [%] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.11 | Grenzauflösung | W |  | [LP/mm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.12 | MTF bei 1 LP / mm | W |  | [%] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.13 | Anzahl von Field of Views | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.5.14 | Field of View 1 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.5.15 | Field of View 2 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.5.16 | Field of View 3 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.5.17 | Field of View 4 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.5.18 | Field of View 5 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.5.19 | Field of View 6 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.5.20 | Field of View 7 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.5.21 | das Streustrahlenraster ist einfach vom Detektor zu entfernen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.5.22 | Der Detektor ist für einen geringeren Energiebedarf der Gesamtanlage selbstkühlend | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6 | Monitore im Untersuchungsraum
2.6.1 | Anzahl der Monitore | I |  | Anzahl | ohne Wertung
2.6.2 | Größe des Monitors ≥ 65" | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.3 | Größe des Monitors | W |  | [Zoll] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.6.4 | Auflösung der Monitore (Pixel) | I |  | […x…] | ohne Wertung
2.6.5 | Helligkeit | I |  | [Cd/m²] | ohne Wertung
2.6.6 | Kontrast | I |  | [...:1] | ohne Wertung
2.6.7 | Bei Ausfall eines Quadraten kann ohne Einschränkung weitergearbeitet werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.8 | Der deckenhängende Monitor kann beweglich im Raum entlang einer Schiene verfahren werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.9 | Der Monitor kann beidseitig am Patiententisch positioniert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.10 | Verfahrbereich longitudinal | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.6.11 | Verfahrbereich lateral | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.6.12 | Der Monitor kann flexibel mit mehreren Bildsignalen geschaltet / belegt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.13 | Maximale Anzahl der externe Signale, die über Wandanschlussboxen angeschlossen werden | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.6.14 | Maximale Anzahl der Bildsignale, die insgesamt auf dem Großmonitor geschlaten werden können | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.6.15 | Es ist möglich die angezeigten Layouts (z.B. 8-Bildsignaldarstellung oder 4-Bildsignaldarstellung) direkt über ein Touchscreen Modul (oder ähnliches Modul) am Untersuchungstisch auszuwählen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.16 | Am Untersuchungstisch kann (während der Prozedur) ein Screenshot als DICOM File des Gesamtscreens angezeigt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.17 | Am Untersuchungstisch kann (während der Prozedur) jeweils ein Screenshot für jede einzelne angeschlossene Bildsignalquelle individuell erzeugt und als DICOM File abgespeichert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.18 | Die Position der Bildsignale im bestehenden Layout (z.B. 4-Bildsignaldarstellung) können per Drag&Drop Funktion am Untersuchungstisch über das Touchscreen Modul (oder ähnliches Modul) ausgetauscht werden (ohne dass diese Einstellung vorgespeichert ist) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.19 | Es kann eine einzelne Bildsignalquelle ohne Auswahl eines komplett neuen Layouts direkt auf die gesamte Bildschirmgröße aufgezoomt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.20 | Es können neue Gesamtscreen-Layouts durch den Anwender am Tisch erstellt und eingespeichert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.21 | Diese Gesamtscreen-Layouts können durch den Anwender individuell erstellt und direkt am Untersuchungstisch benannt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.22 | Die diagnosefähige Display-Schutzscheibe für den Großbildmonitor im Untersuchungsraum kann bei Beschädigung separat bestellt und vor Ort gewechselt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.23 | Die Größe der einzeln dargestellten Bildsignale kann im angezeigten Layout stufenlos verkleinert / vergrößert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.6.24 | Jede der angeschlossenen Bildsignalquellen (z.B. angeschlossenes PACS, EP-Mapping-System etc.) kann auch direkt am Untersuchungstisch bedient werden (Beispiel mit Maus- und Tastaturfunktion) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.7 | Monitore im Kontroll-/Schalt-Raum
2.7.1 | Anzahl der Monitore | I |  | Anzahl | ohne Wertung
2.7.2 | Bedienkonzept beifügen | I |  | ja / nein | ohne Wertung
2.7.3 | Größe der Monitore | I |  | [Zoll] | ohne Wertung
2.7.4 | Auflösung der Monitore (Pixel) | I |  | […x…] | ohne Wertung
2.7.5 | Helligkeit | I |  | [Cd/m²] | ohne Wertung
2.7.6 | Kontrast | I |  | [...:1] | ohne Wertung
2.7.7 | Art der Monitore | I |  | [SW / Farbe] | ohne Wertung
3 | System-Software, 2D Messprogramme, Stentvisualisierung und Konfiguration der Röntgenanlage
3.1 | Linksventrikel-Analyse
3.1.1 | Automatische Ventrikel-Konturerkennung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.1.2 | Bestimmung der Herzauswurffraktion | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.1.3 | Bestimmung der Herzvolumina und des Cardiac Output | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.1.4 | Erfassung der Regional- / Centerline- / Slager-Herzwandbewegung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.1.5 | eine zusätzliche Längen- und Winkelmessungen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2 | Quantitative Koronargefäßanalyse
3.2.1 | Bestimmung des Gefäßdurchmessers | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.2 | Automatische Gefäßkonturerkennung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.3 | Berechnung und Kennzeichnung der Plaqueflächen bzw. Stenosengrades | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.4 | eine zusätzliche Längen- und Winkelmessungen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.5 | Messung des Verhältnis zwischen 2 gemessenen Längen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.6 | es erfolgt eine Automatische Kalibrierung der quantitativen Analyse | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3 | Quantitative Vaskularanalyse
3.3.1 | Bestimmung des Gefäßdurchmessers | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.2 | Automatische Gefäßkonturerkennung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.3 | Berechnung und Kennzeichnung der Plaqueflächen bzw. Stenosengrades | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.4 | eine zusätzliche Längen- und Winkelmessungen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.5 | Messung des Verhältnis zwischen 2 gemessenen Längen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.6 | es erfolgt eine Automatische Kalibrierung der quantitativen Analyse | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.4 | Verbesserte Stentvisualisierung
3.4.1 | Name des Interventionsmoduls | I |  | Text | ohne Wertung
3.4.2 | die optimierte Stentdarstellung erfolgt in Echtzeit | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.4.3 | die optimierte Stentvisualisierung kann für eine möglichst präzise Darstellung mit 30 Bildern / Sekunde in der Akquisition durchgeführt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.4.4 | das kontrastmittelgefüllte Gefäß kann in der verbesserten Stentvisualisierung eingeblendet und ausgeblendet werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.4.5 | das Interventionsmodul kann komplett im Untersuchungsraum über ein Touchscreen-Modul gesteuert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.5 | Aufnahme und Rekonstruktionsalgorithmus für den linken Vorhof
3.5.1 | die maximale Bilderzahl, die für einen 3D-Datensatz mit der High-Speed-Rotation erfasst werden | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
3.5.2 | Die Bilddaten werden automatisch über eine Glasfaserverbindung an die verarbeitende Workstation geschickt | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.5.3 | Die Rekonstruktion des Herzmodells erfolgt automatisch | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6 | Systembedingung im Kontrollraum (Cockpit Lösung)
3.6.1 | Es können dem vorhandenen Monitorkonzept weitere Monitore (mindestens 27'' Zoll) hinzugefügt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.2 | Diese erweiterte Cockpitlösung wird durch das eine Maus-Tastaturpaar bedient | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.3 | Anzahl der zusätzlichen Maus-Tastaturpaare bei 4 Monitor Kombination | I |  | [Anzahl] | ohne Wertung
3.6.4 | Die Ergebnisse einer quantitativen Messung können dem Anwender im Untersuchungsraum durch die MTR im Kontrollraum zur Verfügung gestellt werden (Signalübertragung) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.5 | Maximale Bildsignale die gleichzeitig auf einem Monitor angezeigt werden | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
3.6.6 | Die Größe der einzelnen Bildsignale kann im Gesamtlayout (z.B. 4er-Signalanzeige) flexibel und stufenlos per Maussteuerung angepasst werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.7 | Aus einer Auswahl eingespeicherter Gesamtlayouts kann das entsprechende Layout per Maussteuerung aufgerufen werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.8 | Die Gesamtlayouts können individuell benannt werden (z.B. „Set-Up PCI“)? | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.9 | In einem bestehenden Layout können die Einzelsignale bequem per Drag & Drop Maussteuerung ausgetauscht / vertauscht werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.10 | Es ist möglich, dass das gesamte Monitor-Set-Up (Signalbelegung) automatisch anhand des CIS / RIS / KIS Codes ohne weitere Anwenderinteraktion einstellen zu lassen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.11 | Das medizinische Personal kann selbstständig (d.h. ohne erforderlichen Serviceeinsatz) die Voreinstellungen adaptieren und neue Monitorlayouts einspeichern | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.12 | Eine elektronische Hilfefunktion ist vorhanden, sodass Bedienfragen schnell beantwortet werden können | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.13 | Die Schaltflächen verfügt auf der Monitoranzeige über eine Maus-Over Funktion mit einer Kurzbezeichnung der hinterlegten Funktion | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.14 | Setzen von elektronischen Blenden im Kontrollraum | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.15 | einstellen des Digitalem Zooms im Kontrollraum | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.16 | Bildanzeige / Szenenwiedergabe | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.17 | Anpassung von Kontrast, Helligkeit und Kantenanhebung | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.18 | Bildanzeige / Szenenwiedergabe | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.19 | Beschriftung / Textfelder setzen | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.20 | Bildinvertierung | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.7 | Bilddarstellung und Nachverarbeitung am Untersuchertisch auf Touchscreen Modul (oder vergleichbares Modul) inkl. Markierungsfunktion
3.7.1 | Die erzeugten Bilddaten können auf einem Touchscreen Modul (oder vergleichbares Modul) dargestellt, nachbearbeitet inklusive einer Markierungsfunktion bearbeitet werden. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.2 | Beschreibung | I |  | Text | ohne Wertung
3.7.3 | Es können klinische Bilder auf dem Touchscreen Modul angezeigt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.4 | Es kann anhand des klinischen Bildes auf dem Touchscreen Modul Blenden und Keilfilter per Fingergestensteuerung gesetzt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.5 | Es können die Blenden- und Keilfiltereinstellungen durch einfache Bedienung wieder auf die Grundeinstellung zurückgesetzt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.6 | Es können die horizontalen und vertikalen Blenden gleichzeitig mit einer Fingergestensteuerung (also nicht sequentiell) gesetzt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.7 | Es können alle Serien (Aufnahmen & Durchleuchtungen) zur Betrachtung am Touchscreen Modul ausgewählt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.8 | Es kann die Wiedergabe der Durchleuchtungssequenz / der Serie auf den Touchscreen Modul flexibel per Fingersteuerung gestartet und gestoppt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.9 | Es können alle Röntgenaufnahmen per Multigestensteuerung (Touchsteuerung) am Touchscreen Modul stufenlos digital gezoomt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.10 | Es können mehrere Funktionalitäten auf dem Untersucher Touchscreen-Modul erweitet werden. Zum Beispiel können die erzeugten Bilddaten zur Vergrößerung und besseren Darstellung auf dem Untersuchungsmonitor angezeigt werden. Zusätzlich kann von dir innerhalb weniger Schritte das Bildschirmlayout anzupasst werden. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.8 | Vollständig tiefenintegriertes Systems zur intravaskularen Ultraschallbildgebung und IFR/FFR Messung inklusive Co- und Tri-Registrierung
3.8.1 | Die Röntgenanlage verfügt über ein vollständig tiefenintegriertes Systems zur intravaskularen Ultraschallbildgebung und IFR/FFR Messung inklusive Co- und Tri-Registrierung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.8.2 | Beschreibung | I |  | Text
3.8.3 | tiefenintegrierte Lösung im Untersuchungssetup (Anschlusskabel vorhanden) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.8.4 | Bedienung anhand des Bedienelementes / Touchscreenmoduls der Röntgenanlage (d.h. kein zweites Bedienmodul) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.8.5 | Automatische Patientendatenübernahme aus der Röntgenanlage | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4 | systemintegriertes Dosismanagement und Strahlenschutz zur Dosisreduktion
4.1 | Zu jeder Untersuchungsart ist eine Organkennlinie hinterlegt, bei der die Aufnahme- und Durchleuchtungsprarameter mit unterschiedlichen Bildfrequenzen, kV/mAs, Filtereinstellungen auf unterschiedliche Bildqualitätserfordernisse je nach Applikation angepasst sind | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.2 | Es werden sowohl Änderungen der Tischposition, der Stativposition, des Fokus-Detektorabstands und der Feldgrößenwahl bei der strahlenfreien Objektpositionierung erfasst | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.3 | Bildverarbeitungsalgorithmus zur Kompensation von Bildrauschen und Helligkeitsschwankungen im Bild | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.4 | Nennen Sie den Zeitpunkt und Namen der letzten Dosisreduktionsinnovation, welches in Ihrem Röntgensystem angewand wird | I |  | Text (Datum & Name) | ohne Wertung
4.5 | Es kommt mit dieser Technologie zu Dosiseinsparungen ohne negativen Einfluss auf die Bildqualität im Vergleich zur vorherigen Systemtechnologie | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.6 | Die Belichtungssteuerung/Belichtungsautomatik passt automatisch kV, mA, ms, Kupfervorfilterung und Brennfleckgröße automatisch an | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.7 | Es gibt materialspezifische Aufnahmeprogramme für Eisen, Tantal, Platin, Jod und CO2 mit optimierten Strahlenspektren, um die Dosis zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.8 | Die Dosiswerte der Durchleuchtungsprogramme können unter Beibehaltung der zeitlichen Auflösung (d.h. bei konstanter Pulsrate) einfach und schnell geändert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.9 | Es ist möglich, die konfigurierbare Roadmap-Maske per Benutzeroberfläche oder Fußschalter zurückzusetzen ohne die Roadmap-Aufnahme zu unterbrechen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.10 | Das System verfügt über eine Software zur Unterdrückung von Bewegungsartefakten, wodurch kleine bewegte Gefäße und Führungsdrähte in der Durchleuchtung besser sichtbar gemacht werden können | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.11 | Das System verfügt über eine Software zur Unterdrückung von Bildrauschen, mit der durch eine dosisabhängige Filterung der Bilddaten effizient unterdrückt werden können | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.12 | Das System verfügt über eine Software zur Kantenanhebung, mit der mit einer Echtzeitanalyse der Bildpunkte die Gefäßkanten kontrastreich dargestellt werden können, ohne das Bildrauschen zu erhöhen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.13 | Es gibt eine integrierte Messkammer für die Anzeige und Dokumentation der Äquivalentdosis der Haut und des Dosisflächenproduktes | I |  | ja / nein | ohne Wertung
4.14 | Es ist eine spezielle Überwachung der Hauteintrittsdosis unter Berücksichtigung der geometrischen Randbedingungen des System (Geräteangulation, Tischposition) möglich, um Hautschäden am Patienten zu verhindern | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.15 | Es erscheint eine Warnmeldung auf dem Untersuchungsmonitor, wenn die akkumulierte Hauteintrittsdosis den konfigurierten Grenzwert überschreitet und können dabei mind. 3 Hauteintrittsdosisgrenzwerte festgelegt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
5 | Zubehör (im Angebotspreis enthalten)
5.1 | Oberkörperstrahlenschutz mit Bleilamellen
5.1.1 | Name des Oberkörperstrahlenschutzes | I |  | Text | ohne Wertung
5.1.2 | Maße des Oberkörperstrahlenschutzes | I |  | …x… cm | ohne Wertung
5.1.3 | Bleigleichwert | I |  | [mmPb] | ohne Wertung
5.1.4 | Der Oberkörperstrahlenschutz ist 360° um das Stativ an der Deckenbewegungsschiene drehbar | I |  | ja / nein | ohne Wertung
5.1.5 | Bewegungsradius des Oberkörperstrahlenschutzes | I |  | [m] | ohne Wertung
5.1.6 | Höhenverstellbarkeit des Oberkörperstrahlenschutzes | I |  | [cm] | ohne Wertung
5.2 | Unterkörperstrahlenschutz mit Pivotarm, beidseitig am Tisch montierbar, inkl. einer Wandhaltung zur sicheren Aufbewahrung (bevorzugt Kenex 311 /05-020, 89 cm wide x 70 cm high, 0,5mm Pb)
5.2.1 | Name des Unterstischstrahlenschutzes | I |  | Text | ohne Wertung
5.2.2 | Maße des Unterkörperstrahlenschutzes | I |  | …x… cm | ohne Wertung
5.2.3 | Bleigleichwert | I |  | [mmPb] | ohne Wertung
5.2.4 | Der Strahlenschutz kann an der OP-Tischschiene sowohl links-seitig als auch rechtsseitig montiert werden | I |  | ja / nein | ohne Wertung
5.2.5 | Unterkörperstrahlenschutz schwenkbar und mit Zweiteilung für Schutz der Beine und des Rumpfbereiches | I |  | ja / nein | ohne Wertung
5.2.6 | zusätzliche Wandhaltung (Normschiene) für die adequaten Aufbewahrung eines zweiten Unterkörperstrahlenschutzes | I |  | ja / nein | ohne Wertung
5.2.7 | Abmaße dieser Wandhalterung (Normschiene) | I |  | …x… cm | ohne Wertung
5.3 | Wechselsprechanlage
5.3.1 | Typbezeichnung | I |  | Text | ohne Wertung
5.4 | USV zur vollständigen Aufrechterhaltung der Systembedienung inklusive Durchleuchtungs- und Cinebetrieb
5.4.1 | Bezeichnung | I |  | Text | ohne Wertung
5.4.2 | Technsiche Angeben einer einzelnen Einheit | I |  | [HxBxT] | ohne Wertung
5.4.3 | Gewicht einer einzelnen Einheit | I |  | Gewicht | ohne Wertung
5.4.4 | Anzahl der verwendeten USV | I |  | [Anzahl] | ohne Wertung
6 | Schulung
6.1 | Enthaltene Basisschulung zur Ersteinweisung und Grundsystemschulung | W |  | [Tage] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
6.2 | Enthaltene Schulung zur Ersteinweisung der Key-User | W |  | [Tage] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
6.3 | Enthaltene zusätzliche Schulungsstunden / mögliche Follow-UP Schulung z.B. für Interventionsmodule | I |  | [Tage] | ohne Wertung
6.4 | Kosten zusätzlicher Applikationsstunden | I |  | [€/Std.] | ohne Wertung
7 | Abwärmewerte der angebotenen Konfigurationen
7.1 | Untersuchungsraum | W |  | [kW] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
7.2 | Kontrollraum | W |  | [kW] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
7.3 | Technikraum | W |  | [kW] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
8 | Energieverbrauch der angebotenen Konfigurationen
8.1 | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch (Strom) gem. Vorgaben COCIR --> 250 Arbeitstage p.a. --> pro Arbeitstag 12 Std Power on / StdBy 12 Std Power off --> 115 Tage Power off (System am Strom angeschlossen aber ausgeschalten) | W |  | [kWh p.a.] | niedrigster Wert 8P höchster Wert 0P
8.2 | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch der Kühlung (Technikraum, Untersuchungsraum) --> 250 Arbeitstage p.a. --> pro Arbeitstag 12 Std Power on / StdBy 12 Std Power off --> 115 Tage Power off (System am Strom angeschlossen aber ausgeschalten) | W |  | [kW p.a.] | niedrigster Wert 8P höchster Wert 0P
8.3 | Standy Verbrauch "Ready to Scan" | W |  | [kW] | niedrigster Wert 4P höchster Wert 0P
8.4 | Ausschaltverbrauch | W |  | [kW] | niedrigster Wert 4P höchster Wert 0P
8.5 | Maximale Anschlussleistung | I |  | [kW] | ohne Wertung
9 | Fernwartungsmöglichkeiten
9.1 | Einbindung der Angiografieanlage in ein VPN-basiertes Fernmeldesystem möglich | I |  | ja / nein | ohne Wertung
9.2 | Es kann eine Fehlerdetektion per Remote durchgeführt werden | I |  | ja / nein | ohne Wertung
9.3 | Es sind Fehlerbehebungen per Remote durch den Vollwartungsvertrag abgedeckt | I |  | ja / nein | ohne Wertung
10 | IT Infrastruktur und Schnittstellen
10.1 | Sofern das angebotene System eine Integration in Verzeichnisdienste unterstützt, erfolgt die Authentifizierung über den Verzeichnisdienst des Auftraggebers (z. B. Active Directory). | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.2 | Sofern Server- oder Hardwarekomponenten als Bestandteil des Medizinproduktes bereitgestellt werden, können diese entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers in dessen Infrastruktur integriert werden. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.3 | Sofern Serverkomponenten bereitgestellt werden, die nicht zwingender Bestandteil des Medizinproduktes sind, können diese virtualisiert betrieben werden. Die erforderlichen Ressourcen und Abhängigkeiten werden dokumentiert. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.4 | Sofern WLAN-Funktionalitäten angeboten werden, unterstützen diese eine 802.1X-basierte Authentifizierung (WPA2-Enterprise oder höher). | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.5 | Kosten für die Implementierung der WWKS2-Schnittstelle sind im Angebot enthalten. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.6 | Kosten für eventuell notwendige Implementierung eines geeigneten Middleware-Systems sind im Angebot enthalten. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.7 | WLAN-Module zum Betrieb des Kommissioniervollautomaten werden verwendet | I |  | ja / nein | ohne Wertung
10.8 | Das System stellt integrierte Monitoring-Funktionen zur Überwachung der Schnittstellenkommunikation, des Betriebszustands und der Funktionsfähigkeit des Automaten bereit (inkl. Statusanzeige, Fehlererkennung und Alarmierung). | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11 | Servicevertragskonditionen
11.1 | Anzahl der auf das angebotene Röntgensystem spezialisierten fachkundigen Servicetechniker im Umkreis von 100km zum BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
11.2 | Anzahl der auf das angebotene Röntgensystem spezialisierten fachkundigen Servicetechniker in Deutschland | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
11.3 | Garanierter Servicezeitraum für die Röntgenanlage | I |  | [Jahre] | ohne Wertung
11.4 | Service- und Wartungszeitraum für die Röntgenanlage ≥ 15 Jahre | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.5 | Reaktionszeit der Hotline < 15 min. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.6 | Reaktionszeit der Hotline | I |  | [Minuten] | ohne Wertung
11.7 | Die Nutzung Hotline kostenfrei | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.8 | Verfügbarkeit des Servicetechnikers von Mo - Fr 8.00 Uhr - 16.30 Uhr | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.9 | Verfügbarkeit des Servicetechnikers < 5 h | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.10 | Reaktionszeit des Servicetechnikers | I |  | [Stunden] | ohne Wertung
11.11 | Garantierte Reaktionszeit der Ersatzteillieferung < 30 h | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.12 | Garantierte Reaktionszeit der Ersatzteillieferung | W |  | [Stunden] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
11.13 | Eine 24h x 7Tage telefonische Erreichbarkeit der Störannahmestelle wird gewährleistet | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.14 | Bitte Telefonnummer angeben | I |  | Text | ohne Wertung
11.15 | Bitte E-Mail-Adresse angeben | I |  | Text | ohne Wertung
12 | Wartungsverträge
12.1 | Der Bieter wird aufgefordert zum angebotenen Gesamtsystem einen Muster-Vollwartungsvertrag zu unterbreiten. Inhalt des Wartungsvertrages ist das abgefragte Röntgensystem, ohne die ggf. im LV ausgewiesenen Zusatzoptionen. Als Kalkulationsgrundlage kann von jeweils 10 Jahren Vertragslaufzeit (inkl. Gewährleistung und Garantie) nach Vertragsabschluss und Inbetriebnahme ausgegangen werden. (siehe Ziffer 12.5) Der Auftraggeber behält sich vor, nach Auswertung der Angebote ggf. die angebotene Vertragsvariante mit Zuschlagserteilung abzuschließen. Zudem wird der Bieter gebeten, für die abgefragten Zusatzoptionen die Vollwartungskosten pro Jahr im Preisblatt auszuweisen. Der bepreiste Vollwartungsvertrag beinhaltet die Kosten für erforderliche Wartungen, Sicherheitstechnische Überprüfungen inkl. STK, Instandsetzungen, Verschleißteile, Ersatzteile, Arbeits- und Fahrtkosten, Remoteservice, Software-Updates. Der Auftraggeber behält sich vor, nach Auswertung der Angebote ggf. einzelne Verträge mit Beauftragung der Zusatzoption abzuschließen. | I |  | zur Kenntnis genommen | ohne Wertung
12.2 | Wartungsfirma für Röntgensystem | I |  | Text | ohne Wertung
12.3 | Anzahl der Wartungen pro Jahr - Röntgensystem | I |  | Anzahl | ohne Wertung
12.4 | Ein Vollwartungsvertrag beinhaltet: Wartungen, Sicherheitstechnische Überprüfungen inkl. STK, Instandsetzungen, Verschleißteile, Ersatzteile (inklusive Röntgenröhre & Detektor), Arbeits- und Fahrtkosten, Remoteservice, Software-Updates | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
13 | Abfrage der Zusatzoptionen
13.1 | mobile oder integrierte OCT Bildgebung inkl. Co-Registrierung mit dem Röntgenbild (Optional)
13.1.1 | Name der Option | I |  | Text | ohne Wertung
13.1.2 | Beschreibung der Option | I |  | Text | ohne Wertung
13.2 | mobile oder integrierte Ultraschallbildgebung zur ultraschallgestützten Punktion (Optional)
13.2.1 | Name des Ultraschallgerätes | I |  | Text | ohne Wertung
13.2.2 | Beschreibung der Option | I |  | Text | ohne Wertung
|  |  |  | Summe erreichte Leistungspunkte- ohne individuelle Prüfung: |  | 0

## 1.2 Monoplan_Mindestanford. HK2
Anlage 1 | BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbh
Ausschreibung-Nr. 98-26 (200) Erneuerung der Herzkatheter Messplätze 1 und 2 im ukb
Nr. 1.2
Mindestanforderungen:
Nichterfüllung führt zum Ausschluss, d.h. wird die Erfüllung einer Mindestanforderung mit "Nein" beantwortet, führt dies zum Ausschluss.
Name des Bieters:
Name des angebotenen Systems:
gelb hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen
Lfd. Nr. | Mindestanforderungen (Nichterfüllung führt zum Ausschluss) | erfüllt | Auswertung Nein=Ausschluss
Ja oder Nein
0 | Vorbemerkungen
0.01 | Das LV ist komplett in der Excel Tabelle auszufüllen und vom Bieter als Excel Datei abzugeben.
0.02 | Die Nachweise der im LV angegebenen Spezifikationen für die angebotenen Geräte/Systeme sind in Form von ausführlichen technischen Datenblättern, Produkt-Spezifikationen o.ä. elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.03 | Falsche und/oder unvollständige Antworten (auch bei den mit I=Information gekennzeichneten Feldern) im LV führen zum Ausschluss des Bieters.
0.04 | Nachweis der CE-Konformitätserklärung für das Produkt ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.05 | Nachweis der Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 TÜV ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.06 | Ein Dokument mit den gerätespezifischen Planungsangaben zur Installation ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.07 | Der Bieter muss vor Angebotsabgabe an einer Vor-Ort-Besichtigung teilnehmen, um die örtlichen Gegebenheiten (z. B. Inaugenscheinnahme des Einbringweges, Aufmaße nehmen) anzuschauen. Vor der Vor-Ort-Besichtigung muss der Bieter rechtzeitig einen Termin über die Vergabeplattform vereinbaren.
0.08 | Der Bieter muss seinem Angebot einen Aufstellplan inkl. Strahlenschutzplan beifügen.
0.09 | Der Bieter hat seinem Angebot eine bemaßte technische Skizze des angebotenen Systems beizufügen, die dem Auftraggeber die Einschätzung des Platzbedarfs ermöglicht.
'0.10 | Erstellung und Abgabe einer angepassten Werks- und Montageplanung (/Aufstellungs- und Anschlussplanung) ¦ Abgabe 3 Wochen nach Zuschlagserteilung, Freigabe durch den Auftraggeber erforderlich. Bitte beachten! Die Erstellung der Werks- und Montageplanung ist im Gesamtpreis miteinzukalkulieren (die tatsächlich erforderlichen baulichen Veränderungen sind klar auszuweisen - werden jedoch vom Auftraggeber erbracht)
'0.11 | Sollten nach Ansicht des Bieters weitere Leistungen bauseits notwendig sein, um die ausgeschriebene Leistung in ihrer Gesamtheit funktionsfähig übergeben zu können, so hat er diese Maßnahmen in einem separaten Anschreiben detailliert aufzuführen und mit dem Angebot einzureichen. (Hinweis: Die lichte Raumhöhe darf nicht verändert werden). Eine Vorortbesichtigung mit dem Auftraggeber muss vor der Angebotsabgabe durchgeführt werden. --> siehe weitere Angaben/Anforderngen unter Ziffer 5
'0.12 | Der Bieter muss für die optional abgefragten Produkte die Preise im Preisblatt eintragen und die dazugehörigen Produktdatenblätter zwingend mit seinem Angebot einreichen. --> siehe unter Ziffer 6
'0.13 | Der Bieter muss mit seinem Angebot die geforderten Unterlagen zu IT Infrastruktur und Schnittstellen einreichen. --> siehe unter Ziffer 8
'0.14 | Mit dem Angebot ist eine Beschreibung der technischen Möglichkeiten zum Löschen und Archivieren von Daten im Klinikbetrieb vorzulegen.
'0.15 | Der Bieter hat mit dem Angebot Angaben zum Datenschutz inkl. technischer und organisatorischer Maßnahmen TOM einzureichen. Angaben zu: - Kontrollbereiche Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit des lokalen Gesamtsystems - Protokollierung und Auswertungsmöglichkeit - Prozess der unwiederbringlichen Löschung und Sperrung von Daten - Prozess der Archivierung (inkl. Archivierungsfunktion) - Prozess Authentifizierungsverfahren - Datensicherheitsfunktionen (Auto-logoff, etc.) - Ggf Implentierung einer Single-Sign-On-Lösung - Automatische Abmeldung von Benutzer*innen nach festem Zeitintervall - Festlegung einer Gültigkeitsdauer von Benutzer*innenaccounts, -rechten und zugewiesenen –rollen (Rollen- und Berechtigungskonzept) - Verschlüsselte Übertragung von Zugangsdaten (z. B. Benutzer*innenname / Passwort) nach dem Stand der Technik - Möglichkeit der Sperrung der USB-Ports - Sicherung des Übertragungsweges von Daten durch Verschlüsselungsverfahren nach dem Stand der Technik - Im Falle des Einsatzes eines Systems im Sinne der KI-VO, sind entsprechende zur Bewertung für die gesetzeskonforme Einbindung einzureichen. - Angaben zu etwaig namhaft gemachten Nachunternehmern und der zu übernehmenden Leistung (im Vergabeverfahren erfolgt dies über Nachunternehmerliste und Verpflichtungserklärung) Nach Prüfung und Zuschlagserteilung ist zwischen den Vertragsparteien ein AV-Vertrag zu vereinbaren. Dieser liegt den Vergabeunterlagen bei.
'0.16 | Angaben zu am System zu verwendenden Hygienemitteln sind als .pdf mit dem Angebot abzugeben. Diese Informationen unterstützen die Hygieneabteilung der Klinik bei der Verwendung der entsprechenden freigegebenen Reinigungsmittel.
1 | Eignung für Anwendungsgebiete
1.1 | Beschreibung: deckenhängende monoplane volldigitale Angiografieanlage für kardiologische Diagnostik und Interventionen mit einem 12'' Detektor und integrierter Bildverarbeitungskette für die Kardiologie (HKL)
1.2 | Interventionelle Kardiologie
1.3 | Strukturelle Herzkrankheit
1.4 | moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren
2 | Allgemeines
2.1 | Die angebotenen Komponenten sind ausschließlich Neugeräte (keine refurbished Komponenten), die dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.
2.2 | DICOM Conformance Statements und IHE-Integration Statements aller angebotenen Systeme/Produkte sind verfügbar
2.3 | Das angebotene System muss nach aktuell geltendem Deutschen Strahlenschutzrecht / Strahlenschutzgesetzgebung vom Hersteller oder Lieferant in Betrieb genommen werden. (Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, DIN, QS-Richtlinien)
2.4 | Das Einbringen des Gerätes beginnend beim Abladen bis hin in den Aufstellraum ist ohne bauliche Interimsmaßnahmen möglich. Vorhandene Durchgangsbreiten und Durchgangshöhen sind zu beachten. Lastverteilungsplatten für den Transportweg sind im Preis für die Lieferung der Geräte enthalten und mitzubringen.
2.5 | Demontage und Rücknahme des Altgerätes inkl. Abkauf des Altgerätes
2.6 | Löschbestätigung der Daten auf dem Altgerät in schriftlicher Form
3 | Abmessungen und Mechanik
3.1 | monoplane Angiografieanlange
3.1.1 | ein deckenmontiertes Kard-/Angiographie-System mit einem Flachdetektor und digitaler Bildverarbeitung
3.1.2 | ein hochauflösender für kardiologische Anwendungen optimierter Flachdetektor (Nenn-Diagonale mindestens 25 cm) mit mind. 16bit Grauwertauflösung, volldigitale Bildkette mit integriertem, abnehmbarem Streustrahlenraster, Messkammer oder Berechnung zur Erfassung des Dosis-Flächen-Produktes, mind. 2-Fokus-Hochleistungsröntgenstrahler inklusive Kupfervorfilterung und integriertem Kollisionsschutz
3.1.3 | das deckenhängende Stativ verfügt über einen Kollisionsschutz, der sensorisch bei Annäherung an den Patienten die Systembewegung automatisch verlangsamt/stoppt
3.1.4 | Mind. 50 C-Bogen Positionen / Stativpositionierungen programmierbar
3.1.5 | Automatische Einstellung / Speicherung / Repositionierung des Rotationswinkels, Angulationswinkels, Fokus-Detekor-Abstands, des Detektorformats und der Tischposition
3.1.6 | High-Speed Rotationsaufnahmen mit mindestens 50° / Sekunde
3.1.7 | Optimierung der automatischen Stativpositionierung ohne manuelle Neupositionierung bei interventionellen Prozessen anhand des ausgewählten Referenzbildes
3.2 | Frontaler deckenmontierter C-Bogen
3.2.1 | Frontalstativ-Eintauchtiefe > 92 cm
3.2.2 | Rotationsbereich des Frontalstativs in Kopfposition mind. 240° LAO/RAO
3.2.3 | Variable Rotationsgeschwindigkeit LAO/RAO
3.2.4 | Rotationsbewegungen LAO/RAO von mindestens 25° / Sekunde im Normalbetrieb
3.2.5 | gesamter Angulationsbereich des Frontalstativs in Kopfposition mind. 90° CRAN/CAUD (zusammen CRAN/CAUD)
3.2.6 | Variable Angulationsgeschwindigkeit CRAN/CAUD
3.2.7 | Angulationsgeschwindigkeit CRAN/CAUD von mindestens 25° / Sekunde im Normalbetrieb
3.2.8 | Bewegungsbereich des Stativs entlang der Patientenachse an Deckenschienensystem mind. 245cm bis Parkposition
3.3 | Patientenlagerung
3.3.1 | Bodenmontierter Patiententisch mit Teleskopfuß und schwimmender Lagerungsplatte, Tischplatte in schmaler Form inkl. Spezialschaum-Matratze.
3.3.2 | Nutzbare Gesamt-Tischlänge für eine vollständige Patientenabdeckung mindestens 220 cm
3.3.3 | Längsverfahrbarkeit der Tischplatte mind. 120 cm
3.3.4 | Transversale Verfahrbarkeit mind. 35 cm
3.3.5 | Tischdrehung mind. 180° in mehreren Schritten
3.3.6 | Metallfreier Tischplattenüberhang, mindestens 125 cm
3.3.7 | Höhenverstellbereich der Tischplatte (gemessen vom Fußboden) von mind. 74cm bis 102cm
3.3.8 | mind. 2 seitliche OP Standard Halterungsschienen
3.3.9 | max. Tischbelastbarkeit mindestens 325 kg mit einem Patientengewicht von mind. 250kg
3.4 | Bedienung
3.4.1 | Alle Systembewegungen von C-Bogen, Tisch, Bildgebungseinstellung (Blenden, Keilfilter, etc.), Bilddarstellung, Bildwiedergabe und Bildverarbeitung müssen vom Bediener über ein Bedienmodul und/oder ein Touchscreenmodul am Tisch gesteuert werden können
3.4.2 | Module für Bildspeicher und Bildverarbeitung müssen beidseitig am Tisch montierbar sein
3.4.3 | Kollisionsschutz für Touchmonitore (Metallrahmen)
3.4.4 | Ein kabelloser Fußschalter mit mind. 3 Pedalen (Funk) zur Auslösung von Durchleuchtungen und Aufnahmen
3.4.5 | Direkte Anwahl und Bedienung aller Videoquellen der unterschiedlichen Aufnahmeprogramme über intuitives Touch-Screenmodul oder ähnlich am Tisch
3.4.6 | Anwender kann selbstständig Projektionswinkel einspeichern
3.4.7 | Gespeicherte Stativpositionen können über das Touchscreenmodul oder ähnlich abgespeichert und aufgerufen werden
3.4.8 | Stativposition kann auf Basis eines aktuell angezeigten Referenzbildes automatisch aufgerufen werden
3.4.9 | Bei der automatischen Stativpositionierung werden der Rotationswinkel, der Angulationswinkel, der Fokus-Detektor-Abstand und das Detektorformat automatisch eingestellt
4 | Technische Bildgebende Komponenten
4.1 | Röntgengenerator und Röntgenstrahler
4.1.1 | ein leistungsstarker mind. 100-kW-Generatoren mit voll integrierter Systemsteuerung und automatischer Regelung der Strahlungsleistung über Detektormessfeldsteuerung für alle Durchleuchtungs- und Aufnahme Betriebsarten.
4.1.2 | eine Hochleistungs- Röntgenröhre mit gepulster Durchleuchtung, mit mindestens 2 Fokussen
4.1.3 | max. Fokusleistung von mindestens 80kW
4.1.4 | gittergesteuerter Durchleuchtung oder gleichwertige generatorseitige Primärpulsung mit Vorfilterung zur Reduktion der nicht bildgebenden Strahlenanteile.
4.1.5 | mehrere Kupfervorfilterungsstufen von mindestens 0,9mm Cu
4.1.6 | für das richtige Einblenden und kollimieren des Nutzstrahlbündels stehen mehrere Keilfilter zur Verfügung, diese können zusätzlich drehbar verwendet werden
4.1.7 | Max. Wärmeableitung der Anode mind. 18kW
4.1.8 | Mindestens 10 Aufnahme- und 20 Durchleuchtungsprogramme mit unterschiedlichen Dosiskurven (kV / mAs), Bildfrequenzen, Kupferfilterwerten
4.1.9 | Wärmespeicherkapazität der Anode mind. 4,9 MHU
4.2 | Flachdetektorsystem
4.2.1 | Flachdetektor mit Nennmaß Diagonale mind. 25cm mit mind. 16 Bit Grauwertauflösung und integriertem Auffahrschutz für steile Angulationen
4.2.2 | Pixelgröße <155 µm über die gesamte Detektorfläche
4.2.3 | Dosisquanteneffizienz bei 0 LP/mm von mindestens 70%
4.3 | Monitore im Untersuchungsraum
4.3.1 | Deckenmontiertes, längs verfahrbar, schwenk-, dreh- und höhenverstellbares Displayträgersystem mit einem mind. 55" Farb-Flachdisplay, mit Strahlungskontrollleuchte
4.3.2 | Auflösung mind 3840 x 2160 Pixel, Betrachtungswinkel Horizontal und vertikal mind. 178°, Max. Helligkeit mind. 700 cd/m2
4.3.3 | Der Großmonitor kann flexibel und individuell mit mehreren Bildsignalen geschaltet / belegt werden
4.3.4 | Es können mind. 16 verschiedene Videosignale parallel empfangen werden
4.3.5 | integriertes Sicherheitsglas zum Schutz des Monitors
4.3.6 | Der Monitor ist ein "Medical-Grade Monitor"
4.4 | Monitore im Kontrollraum
4.4.1 | Der Arbeitsplatz besteht aus mind. 2 Farb-Flachdisplays mit mind. 27 Zoll in einer Cockpit Lösung, die durch ein Maus-Tastaturpaar bedient wird.
4.4.2 | Parallele Bedienung (Patienten Vor-/Nachverarbeitung unabhängig von der Untersuchung, Messungen während der Untersuchung) der Herzkatheteranlage inklusive zusätzlich frei belegbar mit mind. 5 Videoquellen
4.4.3 | Die Ergebnisse einer quantitativen Messung können dem Anwender im Untersuchungsraum durch das anwesende Personal im Kontrollraum zur Verfügung gestellt werden (Signalübertragung)
4.4.4 | Jeder der zwei Monitore kann flexibel mit Bildsignalquellen belegt werden und diese können ganz individuell angeordnet werden
4.4.5 | Die Monitore sind "Medical Grade Monitore"
4.5 | Digitale Bildverarbeitung DICOM
4.5.1 | Der Austausch von Patientendaten, Bildern, Szenen und Auswertungen muss mittels DICOM-Standards erreicht werden.
4.5.2 | Funktion DICOM Send
4.5.3 | Funktion DICOM SC (Storage Commitment)
4.5.4 | Funktion DICOM-Query/DICOM-Retrieve
4.5.5 | Funktion Worklist Managment
4.5.6 | Funktion DICOM-Structured Report: Quantifizierungsergebnisse und Dosisinformationen senden/exportieren (DICOM RDSR)
4.5.7 | DICOM-Bildspeicherung in mind. 12 Bit für alle Betriebsarten
4.5.8 | lokaler Bildspeicher mit mind. 50.000 Bilder in 1k/12-bit-Matrix mit einer Größe von 2 MB bzw. 25000 Bilder in 2k-Matrix mit einer Größe von 8 MB
4.6 | Bildsystem- und Auswerte-Software
4.6.1 | Fluoroskopie und Akquisition in voller Pixelmatrix. Anzeige und Speicherung mit voller Auflösung mit 12 Bit in originaler Matrix.
4.6.2 | Digitale Aufnahmetechnik und digitale Subtraktionsangiographie in 1k-Matrix
4.6.3 | optimierte Stentdarstellung in Echzeit
4.6.4 | Subtraktionsmöglichkeit zur optimierten Stentdarstellung - das System verfügt über einen speziellen Aufnahme- bzw. Rekonstruktionsmodus, mit dem die Entfaltung von Stents optimiert dargestellt werden.
4.6.5 | 2D-Roadmap-Betriebsart, die aus einer DSA-Szene mithilfe der Technik der maximalen Kontrastfüllung eine Gefäßmap erstellt (DSA-Roadmap).
4.6.6 | die KM-Gabe kann durch die Verwendung des Maskenbildes reduziert werden
4.6.7 | Automatische und online ausgeführte Pixelshift-Bearbeitung für genaueste Darstellung von Subtraktionsbildern während Roadmap und DSA
4.6.8 | In Bildsystem integriertes Messprogramm zur Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des linken Ventrikels (Linksventrikelfunktion/-Analyse)
4.6.9 | 2 Achsen Rotation zur Darstellung von Koronarien mittels einer einzigen Kontrastmittel Gabe
4.6.10 | Funktion zur Zusammenführung von 2D und 3D Bilddaten zur Rekonstruktion und Navigation der dreidimensionalen Herzanatomien anhand einer dosissparenden 3D Rotationsangiographie
4.6.11 | In Bildsystem integriertes, klinisch validiertes Messprogramm zur objektiven, exakten und reproduzierbaren Auswertung von Koronarien (QCA / Koronargefäßvermessung) und allgemeinen Gefäßen (Abdominal, Thorakal, Peripherie)
4.6.12 | Aufnahme und Rekonstruktionsalgorithmus für den linken Vorhof zur Nutzung bei Ablationen inkl. CT und MR Import bei der Navigation
4.6.13 | Das System verfügt über einen High-Speed-Rotationsscan
4.6.14 | Duale Bilddarstellung (z.B. Darstellung des Roadmapbildes neben dem unsubtrahierten Bild oder Anzeige des gezoomten Bildes neben dem Standard-DL-Bild)
4.6.15 | Nutzung von Durchleuchtungsbildern als Roadmap Maske („Overlay“)
4.6.16 | vollintegrierte Softwarelösung inkl. Hardware zur besseren Bildqualität bei der Erzeugung von koronaren Bilddaten mit geringeren Kontrastmittelgabe
4.6.17 | Es können MR Bilder (herstellerunabhängig) als Modell zur Ablationsplanung importiert werden
4.6.18 | Es können CT Bilder (herstellerunabhängig) als Modell zur Ablationsplanung importiert werden
4.7 | Dosismanagement und Strahlenschutz
4.7.1 | Erweitertes Dosismanagement zur signifikanten Reduzierung der Strahlenexposition bei optimierter Bildqualität. Dazu zählen umfangreiche und wirksame Maßnahmen zur Verringerung der Dosis für Patienten und Personal. Wirksame Maßnahme sind u.a. Spezialfilter im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb, gepulste Durchleuchtung, DoseWise und Clarity IQ-Technologie bzw. CARE+OPTIQ AI oder gleichwertige Technologien anderer Hersteller sowie umfangreiche Maßnahmen der Dosisdokumentation.
4.7.2 | Durchleuchtungs- und Aufnahmefrequenzen mind. von 3B/s bis 30B/s
4.7.3 | Anzeige des errechneten bzw. gemessenen DFP am Untersuchungsmonitor und Kontrollraummonitor
4.7.4 | Anzeige der kumulierten Hautdosis am Untersuchungsmonitor und Kontrollraummonitor
4.7.5 | Darstellung der Messung und der Berechnung am Untersuchungsmonitor
4.7.6 | Strahlungsfreie Positionierung der Blenden und Keilfilter im Last Image Hold
4.7.7 | visuelle Darstellung der Bewegung der Blendenlamellen und halbtransparente Filter auch ohne jegliche Durchleuchtung, strahlungsfrei auf dem Untersuchungsmonitor
4.7.8 | Strahlenfreie Objekt(re)positionierung und Speicherung der letzen Durchleuchtungssequenz (Last Image Hold)
4.7.9 | zur Reduktion der Strahlenexposition wird die letzten Durchleuchtungssequenz als "Loop" gespeichert
4.7.10 | An Deckenschienensystem verfahrbarer Oberkörperstrahlenschutz min. 78x90cm mit Bleilamellen an der Unterseite
4.7.11 | zwei Unterkörperstrahlenschutz mit Pivotarm, beidseitig am Tisch montierbar, inkl. einer Wandhaltung zur sicheren Aufbewahrung (bevorzugt Kenex 311 /05-020, 89 cm wide x 70 cm high, 0,5mm Pb)
4.8 | Weitere Maßnahmen zur Sicherheit und Hygiene
4.8.1 | Alle hygienisch relevanten Gerätebauteile sind möglichst spaltenfrei montiert und somit vor Eindringen von Flüssigkeiten geschützt.
4.8.2 | keine rauhen Oberflächenstrukturen für optimale Desinfektion der hygenisch relevanten Oberflächen
5 | Bau (Hinweise für Bieter im Vergabeverfahren)
5.1 | Bestandsstrahlenschutz in den Wänden, Türen und Durchblickfenster muss geprüft werden. Eventuelle bauliche Ertüchtigungen der Strahlenschutzwände, Türen und Durchblickfenster für die neue Geräteklasse müssen detailliert ausgewiesen werden. Sind keine erforderlich, ist dies zu bestätigen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.2 | Die bestehende Schwerlastdecke soll wiederverwendet werden. Abweichung und Anpassungen insbesondere bei der Anordnung der Schwerlastträger und Laufschienen sind exakt zu benennen und zeichnerisch darzustellen. Lasten sind anzugeben. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.3 | Die bestehenden Bestandsbodenrahmen zur Lastaufnahme sollen wiederverwendbar sein, Abweichungen und Anpassungen sind exakt zu benennen und zeichnerisch darzustellen. Die Lasten sind anzugeben. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.4 | Bestandsbodenkanäle müssen wiederverwendbar sein – sollten auf Grund von zusätzlichen Kabeln oder/und größeren Querschnitten breitere Bodenkanäle erforderlich werden, sind diese zu benennen und darzustellen. (die Anzahl der erforderlichen Kabel werden mit jeder Gerätegeneration höher) Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.5 | Zusätzlich erforderliche vertikale Wandkanäle für Kabelzüge sind zu benennen und darzustellen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.6 | Die erforderlichen Kabelkanäle im Schaltraum unterhalb des Tisches sind zukunftsorientiert in ausreichender Größe anzugeben Die Tischanlage im Schaltraum ist in Augenschein zu nehmen und erforderliche Umbaumaßerfordernisse zu benennen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.7 | Vorhandene DVE’s einschließlich deren Unterkonstruktionen sollen an der gleichen Stelle bleiben können. Bei Abweichungen sind diese anzuzeigen und darzustellen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.8 | Lastangaben neu müssen ≤ gegenüber den jetzigen Lastangaben sein. Sie sind gegenüber zu stellen. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
5.9 | Ein separater Technikraum ist vorhanden. Anzahl und Größe der Technikschränke sowie deren technische Daten sind anzugeben. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
6 | Zubehör
6.1 | mindestens mitgeliefertes weiteres Zubehör (in Angebotspreis enthalten)
6.1.1 | Infusionsständer für Anbringung am Tisch
6.1.2 | zur vollständig unterbrechungsfreien (0 Sekunden) Aufrechterhaltung des Durchleuchtungs- und Cinebetriebs für mind. 10 Minuten muss ein integriertes Bypass- und Backup Konzept mithilfe von USV bereitgestellt werden (Displayausfall, Bilddaten, C-Bogen Bewegung, Patiententisch) und zur unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Absicherung der Bilddaten im Kontrollraum (USV am Bildrechner)
6.1.3 | Kompressionsgurt
6.1.4 | 1 Patientenlagerungsmatten min. 210cm
6.1.5 | Zusätzliche Möglichkeit zum Lösen der Bremsen des Untersuchungstisches
6.1.6 | Anschlussboxen (galvanisch getrennt) für mind. 8 externe Videoquellen
6.1.7 | Gegensprechanlage/ Wechselsprechanlage für die Kommunikation zwischen Untersuchungsraum und Kontrollraum
6.1.8 | Dynamisches Koronar Roadmap - Mit Hilfe einer einzigen 2D-Kontrastmittel-Koronardarstellung kann ein Simulationsmodell der bewegten Koronarien erstellt werden, dieses Simulationsmodell kann in Echtzeit und bewegungskompensiert mit der Live-Durchleuchtung überlagert werden, sodass keine erneute Kontrastmittelgabe für die Echtzeitvisualisierung der Koronarien erforderlich ist. Dem Nutzer wird im Untersuchungsraum anzeigt, ob für eine Projektion die zugehöriger Echtzeit-Roadmap verfügbar ist
6.1.9 | Kontrastmittelinjektor / Hochdruck-Injektionsspritze gleichwärtig zu ACIST Pro - (Produktdatenblatt ist zusätzlich mit dem Angebot einzureichen)
6.2 | Zubehör (im Preisblatt anbieten und nur auf Anforderung des Auftraggebers zu liefern)
6.2.1 | Optional: mobile oder integrierte OCT Bildgebung inkl. Co-Registrierung mit dem Röntgenbild - (Produktdatenblatt ist zusätzlich mit dem Angebot einzureichen)
6.2.2 | Optional: mobile oder integrierte Ultraschallbildgebung zur ultraschallgestützten Punktion- (Produktdatenblatt ist zusätzlich mit dem Angebot einzureichen)
7 | Lieferumfang / Abnahme / Schulungen / Dokumentation
7.1 | Alle im folgenden aufgeführten Leistungen verstehen sich inklusive vollständiger Installation, Konfiguration (nach Anforderung des Nutzers), Dokumentation und Einweisung der Nutzer, wenn diese Leistungen nicht explizit in anderen Positionen der Leistungsbeschreibung aufgeführt werden.
7.2 | Die Gewährleistungsfrist und Garantie beträgt 24 Monate
7.3 | die angebotenen Gerätespezifikationen und Leistungen erfolgen nach aktuell geltenen Gesetzgebungen (Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukteverordnung) und aktuellen deutschen DIN-Normen
7.4 | Anwenderschulung („Standard-User“): vor Ort zur Inbetriebnahme und circa 3 Monate danach (min. 6 Werktage)
7.5 | Anwenderschulung („Key-User“ / Fortgeschrittene User): vor Ort zur Inbetriebnahme dabei werden Protokoll-/Workflowerstellung, Datenbankbereinigung, etc. geschult (min. 2 Werktage)
7.6 | Geräteunterlagen müssen gesammelt übergeben werden (Abnahme-, Bezugswertfestlegung, Sachverständigenprüfung, Einweisungsprotokolle, etc)
7.7 | Bedienungsanleitungen in Deutsch
8 | IT Infrastruktur und Schnittstellen
8.1 | Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Bereitstellung sicherheitsrelevanter Updates für Betriebssystem und Hersteller-Software und legt hierzu ein Update- und Wartungskonzept vor.
8.2 | Fernwartung ist ausschließlich über vom Auftraggeber freigegebene Zugangswege zulässig. Dauerhafte oder automatisierte ausgehende Verbindungen sind unzulässig.
8.3 | Der Bieter weist im Angebot eindeutig aus, welche Komponenten physisch erforderlich sind und welche virtualisiert betrieben werden können. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen.
8.4 | Der Bieter legt mit dem Angebot eine vollständige netz- und datentechnische Systemübersicht vor. Diese umfasst mindestens: - alle Systemkomponenten (physisch und virtuell) - deren logische und physische Zuordnung - Anzahl und Art der Netzwerkanschlüsse je Komponente (z. B. RJ45, LWL, - Management-Ports) - erforderliche Bandbreiten - Redundanzanforderungen
8.5 | Das eingesetzte Betriebssystem muss während der geplanten Nutzungsdauer im regulären Hersteller-Support betrieben werden können. Der Bieter legt ein Lifecycle- bzw. Upgrade-Konzept vor.
8.6 | Die Software darf im produktiven Betrieb keine lokalen Administratorrechte für Benutzer erfordern. Dauerhafte lokale Administrator-Konten sind nicht zulässig.
8.7 | Ausnahmen für Virenscans oder anderen sicherheitsmechanismen wie Whitelisting müssen detailliert beschrieben und begründet werden. Mit dem Anschreiben zum Angebot einzureichen. Eine vollständige Deaktivierung der Virenscanner auf den Geräten des Auftraggebers ist ausgeschlossen.
8.8 | Der Auftragnehmer stellt eine vollständige Kommunikationsmatrix (IPs, Ports, Protokolle, Richtungen) bereit. Die SW/HW des Bieters muss in das segmentierte Netzwerk des Auftraggebers integrierbar sein; nicht dokumentierte Kommunikationsbeziehungen sind unzulässig.
8.9 | Die SW/HW des Bieters muss auf standardisierten, dokumentierten IP-basierten Protokollen basieren und darf keine proprietären, nicht dokumentierten Netzwerkprotokolle erfordern.
8.10 | Der Auftragnehmer stellt eine vollständige technische Dokumentation der gelieferten Lösung bereit. Diese umfasst mindestens Architektur- und Kommunikationsübersicht, Softwarekomponenten inkl. Versionsstände, Schnittstellenbeschreibung, Verkabelung sowie Angaben zu Betrieb, Wartung und Support. Die Dokumentation ist bei Änderungen fortzuschreiben.
8.11 | USB-Schnittstellen sind im Regelbetrieb deaktiviert. Eine Nutzung externer Speichermedien ist unzulässig. Eine temporäre Aktivierung ist ausschließlich im dokumentierten Servicefall für Backup- oder Updatezwecke zulässig.
8.12 | Für die SW/HW des Bieters ist ein Backup- und Wiederherstellungskonzept vorzulegen.
8.13 | Sicherheits- und betriebsrelevante Ereignisse (Ausfälle oder Störungen) sind zu protokollieren und bei Bedarf exportierbar bereitzustellen.
8.14 | Die SW/HW des Bieters muss die Zeitsynchronisation über den zentralen Zeitserver des Auftraggebers unterstützen.
8.15 | Die SW/HW des Auftragnehmers muss DNS-basiert betrieben werden können. Kommunikationsbeziehungen sind FQDN-basiert zu konfigurieren. Feste IP-Adressbindungen sind unzulässig, sofern nicht technisch zwingend erforderlich und im Angebot ausdrücklich benannt und begründet. Die Lösung muss in die DNS-/Active-Directory-Infrastruktur des Auftraggebers integrierbar sein.
9 | Service / Wartung
9.1 | Der Service der angebotenen Anlage wird mindestens für 10 Jahre gewährleistet
9.2 | Muster eines Vollwartungsvertrages inkl. Kostenaufstellung mit der Laufzeit von 10 Jahren
9.4 | Die Servicehotline ist täglich Montag bis Sonntag von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr im gestaffelten Tagesbetrieb erreichbar. In den Zeiten außerhalb des Tagesbetreibes muss eine Rufbereitschaft die Erreichbarkeit gewährleisten.
9.5 | Mindestverfügbarkeitsgarantie des Systems 95%
9.6 | Servicemitarbeiter beherrschen die deutsche Sprache
9.7 | Röntgen-/Servicetechniker besitzen nach Deutschem Strahlenschutzrecht die erforderlichen Fachkunden im Strahlenschutz

## 1.2 Monoplan_Wertungskriter HK2
Anlage 1 | BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbh
Ausschreibung-Nr. 98-26 (200) Erneuerung der Herzkatheter Messplätze 1 und 2 im ukb
Nr. 1.2
Bewertungskriterien:
Die in der Tabelle entsprechend gekennzeichten Merkmale dienen als Wertungskriterium für die technische Leistungsfähigkeit des angebotenen Systems. Eine Nichterfüllung eines Kriteriums führt nicht automatisch zum Ausschluss.
Name des Bieters:
Name des angebotenen Systems:
M = Mindesanforderung , I = Information, W = Wertung
Wertung 2 und 0; Ausnahmen individuelle Punktzahl
vom Bieter auszufüllen
Lfd. Nr. | Bewertungskriterien | M / I / W | Wert | Vorgabe | Leistungspunkte bei Wertung | erreichte Punktzahl
1 | Abmessungen und Mechanik
1.1 | monoplane volldigitale Angiografieanlange für kardiologische Diagnostik und Interventionen
1.1.1 | monoplanes C-Bogen-System für die interventionelle Kardiologie (IC) mit Bewegungsmöglichkeit für die flexible Positionierung bei allen notwendigen Anwendungen mit mind. 300 cm motorisierter Verfahrbarkeit entlang der Deckenschienen. Das Angebot beinhaltet dabei alle erforderlichen Deckenunterkonstruktionen und die Zusicherung des Bieters, dass das monoplane System in den vorgesehenen Räumlichkeiten der Klinik ohne Bewegungseinschränkungen installiert und betrieben werden kann. Sollten sich Einschränkungen ergeben, so hat der Bieter in einem dem Angebot beizufügendem Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.2 | Max. Patientenabdeckung- ohne Umlagerung des Patienten in Längsrichtung | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.1.3 | Max. Patientenabdeckung- ohne Umlagerung des Patienten in Querrichtung z. B. für radialen Zugang | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.1.4 | Max. mögliche Patientenabdeckung des Systems- ohne Umlagerung des Patienten in longitudinaler Richtung | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.1.5 | Sind konfigurierbare auf den jeweiligen Raum optimierte Transferpositionen des C-Bogens für einen freien Zugang zum Tisch von allen Seiten für Notfälle möglich und erfolgt dabei eine automatische Deaktivierung der Tischbewegung, Systembewegung und Strahlung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.6 | In einer Notsituation kann das Deckenstativ auch manuell schnell vom Untersuchungstisch rausgefahren werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.1.7 | Abstand Isozentrum-Boden | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.1.8 | Abstand Fokus-Isozentrum | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.2 | Demontage
1.2.1 | Zeitaufwand | I |  | [h] | ohne Wertung
1.3 | Frontaler deckenmontierter C-Bogen
1.3.1 | deckenstativ mit exzentrischer Bewegungsmöglichkeit für die vollmotorische flexible Positionierung ohne manuellen Eingriff bei allen notwendigen Anwendungen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.2 | einen motorischen Projektionswinkel von mind. ±120° | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.3 | einen motorischen Angulationswinkel von mind. ±45° | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.4 | maximaler Rotationsbereich des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | Grad ° LAO / ° RAO | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.5 | maximaler Angulationsbereich des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | Grad ° Cranial / ° Caudal | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.6 | Normale vollautomatische Rotationsgeschwindigkeit des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.7 | maximale vollautomatische Rotationsgeschwindigkeit des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.8 | normale vollautomatische Angulationsgeschwindigkeit des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.9 | maximale vollautomatische Angulationsgeschwindigkeit des frontalen Stativs in Kopfposition | W |  | ° / Sekunde | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.3.10 | Max. innerer Radius den C-Bogens bzw. C-Bogen-Tiefe | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.3.11 | Variabler Fokus-Detektorabstand (Bereichswert von-bis) | I |  | [cm] bis [cm] | ohne Wertung
1.3.12 | Stativ-Eintauchtiefe | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.3.13 | Abstand Fokus-Isozentrum | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.3.14 | Abstand Isozentrum-Boden | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4 | Patiententisch
1.4.1 | Patientenlagerungsplatte schmal mit Ausschnitten am Kopfende für universelle Anwendungen im Bereich Kardiologie, generell-vaskulärer und Hybridprozeduren. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.4.2 | Gesamte nutzbare Tischlänge mit der Tischplatte für Kardiologie | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.3 | Durchleuchtbare Länge der Tischplatte | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.4 | Länge der Tischplatte | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4.5 | Breite der Tischplatte | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4.6 | Länge des metallfreier Tischplattenüberhang | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.7 | minimale Höheneinstellung der Tischplatte gemessen vom Fußboden | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4.8 | maximale Höheneinstellung der Tischplatte gemessen vom Fußboden | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4.9 | Motorische Längsverschiebung der Tischplatte | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4.10 | Motorische Querverschiebung der Tischplatte | I |  | [cm] | ohne Wertung
1.4.11 | Maximales Patientengewicht | W |  | [kg] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.12 | Zus. Wiederbelebungsmaßnahme von 500N | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.4.13 | max. zulässigem Gesamtgewicht | W |  | [kg] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.14 | max. Hubgeschwindigkeit der Tisches nach oben/unten | W |  | [cm/sek] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
1.4.15 | In den Tisch integrierte abgesicherte Steckdosen (230V) zur sicheren Stromversorgung | I |  | ja / nein | ohne Wertung
1.4.16 | In den Tisch integrierte Anschlussmöglichkeiten für 2x DVI/VGA Anschlüsse zur Signaleinspeisung des Großbildschirms und 2x RJ45 Netzwerkdosen zum einfachen Anschluss unterschiedlicher Dritt-Systeme | I |  | ja / nein | ohne Wertung
1.4.17 | max. Anschlussmöglichkeiten zur Integration von Subsystemen | I |  | Anzahl | ohne Wertung
1.4.18 | Strahlenabsorption der Patientenlagerungsplatte (Aluminiumgleichwert bei 100 kV nach DIN 61331-1 – Strahlenschutz in der Röntgendiagnostik) | I |  | [mmAl] | ohne Wertung
1.5 | Bedienung im Untersuchungsraum
1.5.1 | Systemeinstellungen können gebündelt durch eine einzige Interaktion des Anwenders am Bedienelement im Untersuchungsraum abrufen werden: Aufnahme- oder Durchleuchtungsprogramme, Systembewegung, Angulationen, Tisch- und Detektorpositionen, SID, Zoom, Blende, Kollimator, Bildraten, 2D- und 3D-Bildparameter sowie Display-Layouts | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.2 | Über das Bedienelement am Patiententisch können ebenfalls alle quantitativen Analyseprogramme ausgewählt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.3 | Es ist möglich die Workflowprogramme für die einzelnen Prozeduren vom Anwender selber am Tisch zu erstellen, ändern und löschen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.4 | Diese Workflowprogramme können Anwenderungsspezifisch für jede Prozedur aufgerufen werden über CIS/RIS/KIS Codes und ermöglichen eine Voreinstellung der Untersuchungsparameter ohne Anwenderinteraktion | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.5 | Das medizinische Team kann selbstständig (ohne Serviceeinsatz) neue CIS/RIS/KIS Codes einpflegen und mit entsprechenden Einstellungen hinterlegen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.6 | Das Touchscreen Modul/Bedienelement verfügt über eine Pointerfunktion mit der bestimmte Gefäßstrukturen durch ein Fadenkreuz hervorgehoben werden können | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.7 | Dieses Fadenkreuz wird sichtbar auf allen Monitoren (Touchscreen-Modul, Großmonitor, Kontrollraummonitore) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.8 | Anzahl der Pedale des Wireless Fußschalters | I |  | Anzahl | ohne Wertung
1.5.9 | Gewicht des Fußschalters | I |  | [kg] | ohne Wertung
1.5.10 | Wirkungsbereich des Fußschalters in Entfernung zum Sender | I |  | [m] | ohne Wertung
1.5.11 | Durchschnittliche Aufladezeit für Fußschalterakkus | I |  | [h] | ohne Wertung
1.5.12 | der Fußschalter verfügt über einen stromsparenden Sleepmodus | I |  | ja / nein | ohne Wertung
1.5.13 | Kabelgebundener Fußschalter kann als Back Up adaptiv verwendete werden, wenn Wireless Fußschalter außer Funktion (defekt oder muss geladen werden) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.14 | Anwender kann selbstständig Projektionswinkel einspeichern | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.15 | Die Stativposition kann über das Tischnahe Bedienelement gespeichert und aufgerufen werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.16 | Die Anzahl der vom Anwender speicherbaren Projektionswinkel ist unbegrenzt | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.17 | Die Stativposition kann auf Basis eines aktuell angezeigten Referenzbildes automatisch aufgerufen werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.18 | Es werden bei der automatischen Stativpositionierung der Rotationswinkel, der Angulationswinkel, der Fokus-Detektor-Abstand und das Detektorformat eingestellt | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.19 | Es werden ebenfalls bei der automatischen Positionierung alle Tischeinstellungen, und Tischposition automatisch eingestellt | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.5.20 | Vordefinierte Systempositionen können am Bedienmodul angewählt werden | I |  | ja / nein | ohne Wertung
2 | Technische Bildgebende Komponenten
2.1 | Röntgengeneratoren
2.1.1 | Maximale Generatorleistung (mind. 100 kW) | I |  | [kW] | ohne Wertung
2.1.2 | kV-Bereich Aufnahme und Durchleuchtung | I |  | [kV] | ohne Wertung
2.1.3 | mA-Bereich Aufnahme und Durchleuchtung | I |  | [mA] | ohne Wertung
2.1.4 | Pulsbreiten im Durchleuchtungsmodus | W |  | [ms] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
2.1.5 | max. Pulsfrequenz | W |  | [Pulse/s] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.1.6 | min. Pulsfrequenz | W |  | [Pulse/s] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
2.1.7 | Max. kontinuierliche Leistung im Durchleuchtungsmodus | I |  | [kW] | ohne Wertung
2.1.8 | die Generatorleistungskurve (kV/mAs) wird durch Messfelder im Detektor gesteuert | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2 | Röntgenröhre Frontal
2.2.1 | Drehanoden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2.2 | Lagerung der Anode | I |  | Text | ohne Wertung
2.2.3 | Kühlmethode der Anode | I |  | Text | ohne Wertung
2.2.4 | Anodenwärmespeicherkapazität | W |  | [MHU] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.5 | Maximale Kühlungsrate der Anode | W |  | [kHU / min] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.6 | Maximale Wärmeableitung der Anode | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.7 | kontinuierliche Wärmeableitung der Anode | I |  | [kW] | ohne Wertung
2.2.8 | Anzahl der Fokusgrößen | I |  | Anzahl | ohne Wertung
2.2.9 | Fokusgößen angeben | I |  | …/…/… | ohne Wertung
2.2.10 | Leistung pro Fokus (min.) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.11 | Leistung pro Fokus (medium) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.12 | Leistung pro Fokus (max.) | W |  | [kW] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.13 | Vorfilterstufen | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.14 | maximale Fiterstufe | W |  | [mm Cu] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.2.15 | minimale Filterstufe | I |  | [mm Cu] | ohne Wertung
2.2.16 | Vorfilter fahren vollautomatisch in den Strahlengang | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2.17 | Die Filterstufe für den maximalen Schutz bleibt konsequent im Strahlengang eingefahren unabhängig vom Projektionswinkel und der Absorption innerhalb des Strahlenganges | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2.18 | Art und Anzahl der Blenden | I |  | Text | ohne Wertung
2.2.19 | Es sind drehbare Keilfilter vorhanden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.2.20 | Emitter Technologie | I |  | Text | ohne Wertung
2.3 | Flachdetektor Frontal
2.3.1 | Diagonale des Aufnahmefelde | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.2 | Größe des Detektors (BxTxH) | W |  | [cm]x[cm]x[cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.3 | Pixelanzahl größtes aktives Aufnahmefeld | W |  | Anzahl x Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.4 | Art des Detektors | I |  | Text | ohne Wertung
2.3.5 | Pixelgröße über die gesamte Detektorfläche | W |  | [µm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.6 | maximale Graustufentiefe in der Bildakquisition am Detektor (mind. 16bit) | W |  | [bit] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.7 | maximale Graustufenwerte in der Bildanzeige und -archivierung | W |  | [bit] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.8 | Gewichtsausgeglichen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.3.9 | manuell als auch mit Motorantrieb positionierbar | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.3.10 | Dosisquanteneffizienz (DQE) bei 0 LP/mm | W |  | [%] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.11 | Grenzauflösung | W |  | [LP/mm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.12 | MTF bei 1 LP / mm | W |  | [%] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.13 | Anzahl von Field of Views | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.3.14 | Field of View 1 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.3.15 | Field of View 2 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.3.16 | Field of View 3 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.3.17 | Field of View 4 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.3.18 | Field of View 5 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.3.19 | Field of View 6 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.3.20 | Field of View 7 | I |  | [cm]x[cm] | ohne Wertung
2.3.21 | das Streustrahlenraster ist einfach vom Detektor zu entfernen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.3.22 | Der Detektor ist für einen geringeren Energiebedarf der Gesamtanlage selbstkühlend | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4 | Monitore im Untersuchungsraum
2.4.1 | Anzahl der Monitore | I |  | Anzahl | ohne Wertung
2.4.2 | Größe des Monitors ≥ 65" | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.3 | Größe des Monitors | W |  | [Zoll] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.4 | Auflösung der Monitore (Pixel) | I |  | […x…] | ohne Wertung
2.4.5 | Helligkeit | I |  | [Cd/m²] | ohne Wertung
2.4.6 | Kontrast | I |  | [...:1] | ohne Wertung
2.4.7 | Bei Ausfall eines Quadraten kann ohne Einschränkung weitergearbeitet werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.8 | Der deckenhängende Monitor kann beweglich im Raum entlang einer Schiene verfahren werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.9 | Der Monitor kann beidseitig am Patiententisch positioniert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.10 | Verfahrbereich longitudinal | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.11 | Verfahrbereich lateral | W |  | [cm] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.12 | Der Monitor kann flexibel mit mehreren Bildsignalen geschaltet / belegt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.13 | Maximale Anzahl der externe Signale, die über Wandanschlussboxen angeschlossen werden | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.14 | Maximale Anzahl der Bildsignale, die insgesamt auf dem Großmonitor geschlaten werden können | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
2.4.15 | Es ist möglich die angezeigten Layouts (z.B. 8-Bildsignaldarstellung oder 4-Bildsignaldarstellung) direkt über ein Touchscreen Modul (oder ähnliches Modul) am Untersuchungstisch auszuwählen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.16 | Am Untersuchungstisch kann (während der Prozedur) ein Screenshot als DICOM File des Gesamtscreens angezeigt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.17 | Am Untersuchungstisch kann (während der Prozedur) jeweils ein Screenshot für jede einzelne angeschlossene Bildsignalquelle individuell erzeugt und als DICOM File abgespeichert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.18 | Die Position der Bildsignale im bestehenden Layout (z.B. 4-Bildsignaldarstellung) können per Drag&Drop Funktion am Untersuchungstisch über das Touchscreen Modul (oder ähnliches Modul) ausgetauscht werden (ohne dass diese Einstellung vorgespeichert ist) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.19 | Es kann eine einzelne Bildsignalquelle ohne Auswahl eines komplett neuen Layouts direkt auf die gesamte Bildschirmgröße aufgezoomt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.20 | Es können neue Gesamtscreen-Layouts durch den Anwender am Tisch erstellt und eingespeichert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.21 | Diese Gesamtscreen-Layouts können durch den Anwender individuell erstellt und direkt am Untersuchungstisch benannt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.22 | Die diagnosefähige Display-Schutzscheibe für den Großbildmonitor im Untersuchungsraum kann bei Beschädigung separat bestellt und vor Ort gewechselt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.23 | Die Größe der einzeln dargestellten Bildsignale kann im angezeigten Layout stufenlos verkleinert / vergrößert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4.24 | Jede der angeschlossenen Bildsignalquellen (z.B. angeschlossenes PACS, EP-Mapping-System etc.) kann auch direkt am Untersuchungstisch bedient werden (Beispiel mit Maus- und Tastaturfunktion) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.5 | Monitore im Kontroll-/Schalt-Raum
2.5.1 | Anzahl der Monitore | I |  | Anzahl | ohne Wertung
2.5.2 | Bedienkonzept beifügen | I |  | ja / nein | ohne Wertung
2.5.3 | Größe der Monitore | I |  | [Zoll] | ohne Wertung
2.5.4 | Auflösung der Monitore (Pixel) | I |  | […x…] | ohne Wertung
2.5.5 | Helligkeit | I |  | [Cd/m²] | ohne Wertung
2.5.6 | Kontrast | I |  | [...:1] | ohne Wertung
2.5.7 | Art der Monitore | I |  | [SW / Farbe] | ohne Wertung
3 | System-Software, 2D Messprogramme, Stentvisualisierung und Konfiguration der Röntgenanlage
3.1 | Linksventrikel-Analyse
3.1.1 | Automatische Ventrikel-Konturerkennung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.1.2 | Bestimmung der Herzauswurffraktion | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.1.3 | Bestimmung der Herzvolumina und des Cardiac Output | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.1.4 | Erfassung der Regional- / Centerline- / Slager-Herzwandbewegung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.1.5 | eine zusätzliche Längen- und Winkelmessungen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2 | Quantitative Koronargefäßanalyse
3.2.1 | Bestimmung des Gefäßdurchmessers | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.2 | Automatische Gefäßkonturerkennung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.3 | Berechnung und Kennzeichnung der Plaqueflächen bzw. Stenosengrades | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.4 | eine zusätzliche Längen- und Winkelmessungen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.5 | Messung des Verhältnis zwischen 2 gemessenen Längen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.2.6 | es erfolgt eine Automatische Kalibrierung der quantitativen Analyse | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3 | Quantitative Vaskularanalyse
3.3.1 | Bestimmung des Gefäßdurchmessers | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.2 | Automatische Gefäßkonturerkennung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.3 | Berechnung und Kennzeichnung der Plaqueflächen bzw. Stenosengrades | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.4 | eine zusätzliche Längen- und Winkelmessungen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.5 | Messung des Verhältnis zwischen 2 gemessenen Längen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.3.6 | es erfolgt eine Automatische Kalibrierung der quantitativen Analyse | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.4 | Verbesserte Stentvisualisierung
3.4.1 | Name des Interventionsmoduls | I |  | Text | ohne Wertung
3.4.2 | die optimierte Stentdarstellung erfolgt in Echtzeit | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.4.3 | die optimierte Stentvisualisierung kann für eine möglichst präzise Darstellung mit 30 Bildern / Sekunde in der Akquisition durchgeführt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.4.4 | das kontrastmittelgefüllte Gefäß kann in der verbesserten Stentvisualisierung eingeblendet und ausgeblendet werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.4.5 | das Interventionsmodul kann komplett im Untersuchungsraum über ein Touchscreen-Modul gesteuert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.5 | Aufnahme und Rekonstruktionsalgorithmus für den linken Vorhof
3.5.1 | die maximale Bilderzahl, die für einen 3D-Datensatz mit der High-Speed-Rotation erfasst werden | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
3.5.2 | Die Bilddaten werden automatisch über eine Glasfaserverbindung an die verarbeitende Workstation geschickt | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.5.3 | Die Rekonstruktion des Herzmodells erfolgt automatisch | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6 | Systembedingung im Kontrollraum (Cockpit Lösung)
3.6.1 | Es können dem vorhandenen Monitorkonzept weitere Monitore (mindestens 27'' Zoll) hinzugefügt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.2 | Diese erweiterte Cockpitlösung wird durch das eine Maus-Tastaturpaar bedient | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.3 | Anzahl der zusätzlichen Maus-Tastaturpaare bei 4 Monitor Kombination | I |  | [Anzahl] | ohne Wertung
3.6.4 | Die Ergebnisse einer quantitativen Messung können dem Anwender im Untersuchungsraum durch die MTR im Kontrollraum zur Verfügung gestellt werden (Signalübertragung) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.5 | Maximale Bildsignale die gleichzeitig auf einem Monitor angezeigt werden | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
3.6.6 | Die Größe der einzelnen Bildsignale kann im Gesamtlayout (z.B. 4er-Signalanzeige) flexibel und stufenlos per Maussteuerung angepasst werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.7 | Aus einer Auswahl eingespeicherter Gesamtlayouts kann das entsprechende Layout per Maussteuerung aufgerufen werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.8 | Die Gesamtlayouts können individuell benannt werden (z.B. „Set-Up PCI“)? | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.9 | In einem bestehenden Layout können die Einzelsignale bequem per Drag & Drop Maussteuerung ausgetauscht / vertauscht werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.10 | Es ist möglich, dass das gesamte Monitor-Set-Up (Signalbelegung) automatisch anhand des CIS / RIS / KIS Codes ohne weitere Anwenderinteraktion einstellen zu lassen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.11 | Das medizinische Personal kann selbstständig (d.h. ohne erforderlichen Serviceeinsatz) die Voreinstellungen adaptieren und neue Monitorlayouts einspeichern | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.12 | Eine elektronische Hilfefunktion ist vorhanden, sodass Bedienfragen schnell beantwortet werden können | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.13 | Die Schaltflächen verfügt auf der Monitoranzeige über eine Maus-Over Funktion mit einer Kurzbezeichnung der hinterlegten Funktion | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.6.14 | Setzen von elektronischen Blenden im Kontrollraum | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.15 | einstellen des Digitalem Zooms im Kontrollraum | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.16 | Bildanzeige / Szenenwiedergabe | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.17 | Anpassung von Kontrast, Helligkeit und Kantenanhebung | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.18 | Bildanzeige / Szenenwiedergabe | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.19 | Beschriftung / Textfelder setzen | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.6.20 | Bildinvertierung | I |  | ja / nein | ohne Wertung
3.7 | Bilddarstellung und Nachverarbeitung am Untersuchertisch auf Touchscreen Modul (oder vergleichbares Modul) inkl. Markierungsfunktion
3.7.1 | Die erzeugten Bilddaten können auf einem Touchscreen Modul (oder vergleichbares Modul) dargestellt, nachbearbeitet inklusive einer Markierungsfunktion bearbeitet werden. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.2 | Beschreibung | I |  | Text | ohne Wertung
3.7.3 | Es können klinische Bilder auf dem Touchscreen Modul angezeigt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.4 | Es kann anhand des klinischen Bildes auf dem Touchscreen Modul Blenden und Keilfilter per Fingergestensteuerung gesetzt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.5 | Es können die Blenden- und Keilfiltereinstellungen durch einfache Bedienung wieder auf die Grundeinstellung zurückgesetzt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.6 | Es können die horizontalen und vertikalen Blenden gleichzeitig mit einer Fingergestensteuerung (also nicht sequentiell) gesetzt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.7 | Es können alle Serien (Aufnahmen & Durchleuchtungen) zur Betrachtung am Touchscreen Modul ausgewählt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.8 | Es kann die Wiedergabe der Durchleuchtungssequenz / der Serie auf den Touchscreen Modul flexibel per Fingersteuerung gestartet und gestoppt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.9 | Es können alle Röntgenaufnahmen per Multigestensteuerung (Touchsteuerung) am Touchscreen Modul stufenlos digital gezoomt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.7.10 | Es können mehrere Funktionalitäten auf dem Untersucher Touchscreen-Modul erweitet werden. Zum Beispiel können die erzeugten Bilddaten zur Vergrößerung und besseren Darstellung auf dem Untersuchungsmonitor angezeigt werden. Zusätzlich kann von dir innerhalb weniger Schritte das Bildschirmlayout anzupasst werden. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.8 | Vollständig tiefenintegriertes Systems zur intravaskularen Ultraschallbildgebung und IFR/FFR Messung inklusive Co- und Tri-Registrierung
3.8.1 | Die Röntgenanlage verfügt über ein vollständig tiefenintegriertes Systems zur intravaskularen Ultraschallbildgebung und IFR/FFR Messung inklusive Co- und Tri-Registrierung | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.8.2 | Beschreibung | I |  | Text
3.8.3 | tiefenintegrierte Lösung im Untersuchungssetup (Anschlusskabel vorhanden) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.8.4 | Bedienung anhand des Bedienelementes / Touchscreenmoduls der Röntgenanlage (d.h. kein zweites Bedienmodul) | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
3.8.5 | Automatische Patientendatenübernahme aus der Röntgenanlage | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4 | systemintegriertes Dosismanagement und Strahlenschutz zur Dosisreduktion
4.1 | Zu jeder Untersuchungsart ist eine Organkennlinie hinterlegt, bei der die Aufnahme- und Durchleuchtungsprarameter mit unterschiedlichen Bildfrequenzen, kV/mAs, Filtereinstellungen auf unterschiedliche Bildqualitätserfordernisse je nach Applikation angepasst sind | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.2 | Es werden sowohl Änderungen der Tischposition, der Stativposition, des Fokus-Detektorabstands und der Feldgrößenwahl bei der strahlenfreien Objektpositionierung erfasst | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.3 | Bildverarbeitungsalgorithmus zur Kompensation von Bildrauschen und Helligkeitsschwankungen im Bild | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.4 | Nennen Sie den Zeitpunkt und Namen der letzten Dosisreduktionsinnovation, welches in Ihrem Röntgensystem angewand wird | I |  | Text (Datum & Name) | ohne Wertung
4.5 | Es kommt mit dieser Technologie zu Dosiseinsparungen ohne negativen Einfluss auf die Bildqualität im Vergleich zur vorherigen Systemtechnologie | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.6 | Die Belichtungssteuerung/Belichtungsautomatik passt automatisch kV, mA, ms, Kupfervorfilterung und Brennfleckgröße automatisch an | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.7 | Es gibt materialspezifische Aufnahmeprogramme für Eisen, Tantal, Platin, Jod und CO2 mit optimierten Strahlenspektren, um die Dosis zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.8 | Die Dosiswerte der Durchleuchtungsprogramme können unter Beibehaltung der zeitlichen Auflösung (d.h. bei konstanter Pulsrate) einfach und schnell geändert werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.9 | Es ist möglich, die konfigurierbare Roadmap-Maske per Benutzeroberfläche oder Fußschalter zurückzusetzen ohne die Roadmap-Aufnahme zu unterbrechen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.10 | Das System verfügt über eine Software zur Unterdrückung von Bewegungsartefakten, wodurch kleine bewegte Gefäße und Führungsdrähte in der Durchleuchtung besser sichtbar gemacht werden können | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.11 | Das System verfügt über eine Software zur Unterdrückung von Bildrauschen, mit der durch eine dosisabhängige Filterung der Bilddaten effizient unterdrückt werden können | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.12 | Das System verfügt über eine Software zur Kantenanhebung, mit der mit einer Echtzeitanalyse der Bildpunkte die Gefäßkanten kontrastreich dargestellt werden können, ohne das Bildrauschen zu erhöhen | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.13 | Es gibt eine integrierte Messkammer für die Anzeige und Dokumentation der Äquivalentdosis der Haut und des Dosisflächenproduktes | I |  | ja / nein | ohne Wertung
4.14 | Es ist eine spezielle Überwachung der Hauteintrittsdosis unter Berücksichtigung der geometrischen Randbedingungen des System (Geräteangulation, Tischposition) möglich, um Hautschäden am Patienten zu verhindern | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
4.15 | Es erscheint eine Warnmeldung auf dem Untersuchungsmonitor, wenn die akkumulierte Hauteintrittsdosis den konfigurierten Grenzwert überschreitet und können dabei mind. 3 Hauteintrittsdosisgrenzwerte festgelegt werden | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
5 | Zubehör (im Angebotspreis enthalten)
5.1 | Oberkörperstrahlenschutz mit Bleilamellen
5.1.1 | Name des Oberkörperstrahlenschutzes | I |  | Text | ohne Wertung
5.1.2 | Maße des Oberkörperstrahlenschutzes | I |  | …x… cm | ohne Wertung
5.1.3 | Bleigleichwert | I |  | [mmPb] | ohne Wertung
5.1.4 | Der Oberkörperstrahlenschutz ist 360° um das Stativ an der Deckenbewegungsschiene drehbar | I |  | ja / nein | ohne Wertung
5.1.5 | Bewegungsradius des Oberkörperstrahlenschutzes | I |  | [m] | ohne Wertung
5.1.6 | Höhenverstellbarkeit des Oberkörperstrahlenschutzes | I |  | [cm] | ohne Wertung
5.2 | Unterkörperstrahlenschutz mit Pivotarm, beidseitig am Tisch montierbar, inkl. einer Wandhaltung zur sicheren Aufbewahrung (bevorzugt Kenex 311 /05-020, 89 cm wide x 70 cm high, 0,5mm Pb)
5.2.1 | Name des Unterstischstrahlenschutzes | I |  | Text | ohne Wertung
5.2.2 | Maße des Unterkörperstrahlenschutzes | I |  | …x… cm | ohne Wertung
5.2.3 | Bleigleichwert | I |  | [mmPb] | ohne Wertung
5.2.4 | Der Strahlenschutz kann an der OP-Tischschiene sowohl links-seitig als auch rechtsseitig montiert werden | I |  | ja / nein | ohne Wertung
5.2.5 | Unterkörperstrahlenschutz schwenkbar und mit Zweiteilung für Schutz der Beine und des Rumpfbereiches | I |  | ja / nein | ohne Wertung
5.2.6 | zusätzliche Wandhaltung (Normschiene) für die adequaten Aufbewahrung eines zweiten Unterkörperstrahlenschutzes | I |  | ja / nein | ohne Wertung
5.2.7 | Abmaße dieser Wandhalterung (Normschiene) | I |  | …x… cm | ohne Wertung
5.3 | Wechselsprechanlage
5.3.1 | Typbezeichnung | I |  | Text | ohne Wertung
5.4 | USV zur vollständigen Aufrechterhaltung der Systembedienung inklusive Durchleuchtungs- und Cinebetrieb
5.4.1 | Bezeichnung | I |  | Text | ohne Wertung
5.4.2 | Technsiche Angeben einer einzelnen Einheit | I |  | [HxBxT] | ohne Wertung
5.4.3 | Gewicht einer einzelnen Einheit | I |  | Gewicht | ohne Wertung
5.4.4 | Anzahl der verwendeten USV | I |  | [Anzahl] | ohne Wertung
6 | Schulung
6.1 | Enthaltene Basisschulung zur Ersteinweisung und Grundsystemschulung | W |  | [Tage] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
6.2 | Enthaltene Schulung zur Ersteinweisung der Key-User | W |  | [Tage] | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
6.3 | Enthaltene zusätzliche Schulungsstunden / mögliche Follow-UP Schulung z.B. für Interventionsmodule | I |  | [Tage] | ohne Wertung
6.4 | Kosten zusätzlicher Applikationsstunden | I |  | [€/Std.] | ohne Wertung
7 | Abwärmewerte der angebotenen Konfigurationen
7.1 | Untersuchungsraum | W |  | [kW] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
7.2 | Kontrollraum | W |  | [kW] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
7.3 | Technikraum | W |  | [kW] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
8 | Energieverbrauch der angebotenen Konfigurationen
8.1 | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch (Strom) gem. Vorgaben COCIR --> 250 Arbeitstage p.a. --> pro Arbeitstag 12 Std Power on / StdBy 12 Std Power off --> 115 Tage Power off (System am Strom angeschlossen aber ausgeschalten) | W |  | [kWh p.a.] | niedrigster Wert 8P höchster Wert 0P
8.2 | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch der Kühlung (Technikraum, Untersuchungsraum) --> 250 Arbeitstage p.a. --> pro Arbeitstag 12 Std Power on / StdBy 12 Std Power off --> 115 Tage Power off (System am Strom angeschlossen aber ausgeschalten) | W |  | [kW p.a.] | niedrigster Wert 8P höchster Wert 0P
8.3 | Standy Verbrauch "Ready to Scan" | W |  | [kW] | niedrigster Wert 4P höchster Wert 0P
8.4 | Ausschaltverbrauch | W |  | [kW] | niedrigster Wert 4P höchster Wert 0P
8.5 | Maximale Anschlussleistung | I |  | [kW] | ohne Wertung
9 | Fernwartungsmöglichkeiten
9.1 | Einbindung der Angiografieanlage in ein VPN-basiertes Fernmeldesystem möglich | I |  | ja / nein | ohne Wertung
9.2 | Es kann eine Fehlerdetektion per Remote durchgeführt werden | I |  | ja / nein | ohne Wertung
9.3 | Es sind Fehlerbehebungen per Remote durch den Vollwartungsvertrag abgedeckt | I |  | ja / nein | ohne Wertung
10 | IT Infrastruktur und Schnittstellen
10.1 | Sofern das angebotene System eine Integration in Verzeichnisdienste unterstützt, erfolgt die Authentifizierung über den Verzeichnisdienst des Auftraggebers (z. B. Active Directory). | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.2 | Sofern Server- oder Hardwarekomponenten als Bestandteil des Medizinproduktes bereitgestellt werden, können diese entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers in dessen Infrastruktur integriert werden. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.3 | Sofern Serverkomponenten bereitgestellt werden, die nicht zwingender Bestandteil des Medizinproduktes sind, können diese virtualisiert betrieben werden. Die erforderlichen Ressourcen und Abhängigkeiten werden dokumentiert. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.4 | Sofern WLAN-Funktionalitäten angeboten werden, unterstützen diese eine 802.1X-basierte Authentifizierung (WPA2-Enterprise oder höher). | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.5 | Kosten für die Implementierung der WWKS2-Schnittstelle sind im Angebot enthalten. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.6 | Kosten für eventuell notwendige Implementierung eines geeigneten Middleware-Systems sind im Angebot enthalten. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
10.7 | WLAN-Module zum Betrieb des Kommissioniervollautomaten werden verwendet | I |  | ja / nein | ohne Wertung
10.8 | Das System stellt integrierte Monitoring-Funktionen zur Überwachung der Schnittstellenkommunikation, des Betriebszustands und der Funktionsfähigkeit des Automaten bereit (inkl. Statusanzeige, Fehlererkennung und Alarmierung). | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11 | Servicevertragskonditionen
11.1 | Anzahl der auf das angebotene Röntgensystem spezialisierten fachkundigen Servicetechniker im Umkreis von 100km zum BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
11.2 | Anzahl der auf das angebotene Röntgensystem spezialisierten fachkundigen Servicetechniker in Deutschland | W |  | Anzahl | höchster Wert 2P niedrigster Wert 0P
11.3 | Garanierter Servicezeitraum für die Röntgenanlage | I |  | [Jahre] | ohne Wertung
11.4 | Service- und Wartungszeitraum für die Röntgenanlage ≥ 15 Jahre | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.5 | Reaktionszeit der Hotline < 15 min. | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.6 | Reaktionszeit der Hotline | I |  | [Minuten] | ohne Wertung
11.7 | Die Nutzung Hotline kostenfrei | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.8 | Verfügbarkeit des Servicetechnikers von Mo - Fr 8.00 Uhr - 16.30 Uhr | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.9 | Verfügbarkeit des Servicetechnikers < 5 h | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.10 | Reaktionszeit des Servicetechnikers | I |  | [Stunden] | ohne Wertung
11.11 | Garantierte Reaktionszeit der Ersatzteillieferung < 30 h | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.12 | Garantierte Reaktionszeit der Ersatzteillieferung | W |  | [Stunden] | niedrigster Wert 2P höchster Wert 0P
11.13 | Eine 24h x 7Tage telefonische Erreichbarkeit der Störannahmestelle wird gewährleistet | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
11.14 | Bitte Telefonnummer angeben | I |  | Text | ohne Wertung
11.15 | Bitte E-Mail-Adresse angeben | I |  | Text | ohne Wertung
12 | Wartungsverträge
12.1 | Der Bieter wird aufgefordert zum angebotenen Gesamtsystem einen Muster-Vollwartungsvertrag zu unterbreiten. Inhalt des Wartungsvertrages ist das abgefragte Röntgensystem, ohne die ggf. im LV ausgewiesenen Zusatzoptionen. Als Kalkulationsgrundlage kann von jeweils 10 Jahren Vertragslaufzeit (inkl. Gewährleistung und Garantie) nach Vertragsabschluss und Inbetriebnahme ausgegangen werden. (siehe Ziffer 12.5) Der Auftraggeber behält sich vor, nach Auswertung der Angebote ggf. die angebotene Vertragsvariante mit Zuschlagserteilung abzuschließen. Zudem wird der Bieter gebeten, für die abgefragten Zusatzoptionen die Vollwartungskosten pro Jahr im Preisblatt auszuweisen. Der bepreiste Vollwartungsvertrag beinhaltet die Kosten für erforderliche Wartungen, Sicherheitstechnische Überprüfungen inkl. STK, Instandsetzungen, Verschleißteile, Ersatzteile, Arbeits- und Fahrtkosten, Remoteservice, Software-Updates. Der Auftraggeber behält sich vor, nach Auswertung der Angebote ggf. einzelne Verträge mit Beauftragung der Zusatzoption abzuschließen. | I |  | zur Kenntnis genommen | ohne Wertung
12.2 | Wartungsfirma für Röntgensystem | I |  | Text | ohne Wertung
12.3 | Anzahl der Wartungen pro Jahr - Röntgensystem | I |  | Anzahl | ohne Wertung
12.4 | Ein Vollwartungsvertrag beinhaltet: Wartungen, Sicherheitstechnische Überprüfungen inkl. STK, Instandsetzungen, Verschleißteile, Ersatzteile (inklusive Röntgenröhre & Detektor), Arbeits- und Fahrtkosten, Remoteservice, Software-Updates | W |  | ja / nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
13 | Abfrage der Zusatzoptionen
13.1 | mobile oder integrierte OCT Bildgebung inkl. Co-Registrierung mit dem Röntgenbild (Optional)
13.1.1 | Name der Option | I |  | Text | ohne Wertung
13.1.2 | Beschreibung der Option | I |  | Text
13.2 | mobile oder integrierte Ultraschallbildgebung zur ultraschallgestützten Punktion (Optional)
13.2.1 | Name des Ultraschallgerätes | I |  | Text | ohne Wertung
13.2.2 | Beschreibung der Option | I |  | Text
|  |  |  | Summe erreichte Leistungspunkte- ohne individuelle Prüfung: |  | 0

## Preisblatt Kauf
Anlage 1
Preisblatt Angebotspreis gesamt |  |  | BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
ukb: Erneuerung der Herzkatheter Messplätze 1 und 2
Ausschreibung Nr. : 98-26 (200)
| Name des Bieters: |  | gelb hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen
LV- Nr. / lfd. Nr. | Preisblatt: Geräte gemäß LV | Berücksichtigung Wertung Angebotspreis | angebotenes Fabrikat (Hersteller, Typ/Modell) | Artikel Nummer | Kosten gesamt in € (Netto)
LV-Nr. 1.1 | Angebotspreis für ein Gerät gem. LV (Biplan - HK1) inklusive Lieferung, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Sachverständigenprüfung des Neugerätes | ja
LV-Nr. 1.1 | Demontage und Abkauf des Altgerätes Allura Xper FD10/10 negative Preisangabe möglich (Abkauf Altgerät) | ja
Option zu LV-Nr. 1.1 (Pos. 12.5) | Vollwartungsvertrag für Biplane Angiographieanlage HK 1 (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 1. und 2. Betriebsjahr (während der Gewährleistung) | ja
Option zu LV-Nr. 1.1 (Pos. 12.5) | Vollwartungsvertrag für Biplane Angiographieanlage HK 1 (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 3. bis einschließlich 8. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | ja
Option zu LV-Nr. 1.1 (Pos. 12.5) | Vollwartungsvertrag für Biplane Angiographieanlage HK 1 (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 9. und 10. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | ja
Option zu LV-Nr. 1.1 (Pos. 6.2.1 und 13.1) | mobile oder integrierte OCT Bildgebung inkl. Co-Registrierung mit dem Röntgenbild (Investitionskosten) | nein Information
Option zu LV-Nr. 1.1 (Pos. 6.2.1 und 13.1) | mobile oder integrierte OCT Bildgebung inkl. Co-Registrierung mit dem Röntgenbild (Vollwartungskosten pro Jahr) | nein Information
Option zu LV-Nr. 1.1 (Pos. 6.2.2 und 13.2) | mobile oder integrierte Ultraschallbildgebung zur ultraschallgestützten Punktion (Investitionskosten) | nein Information
Option zu LV-Nr. 1.1 (Pos. 6.2.2 und 13.2) | mobile oder integrierte Ultraschallbildgebung zur ultraschallgestützten Punktion (Vollwartungskosten pro Jahr) | nein Information
Zwischensumme Herzkatheter Messplatz 1, netto |  |  | 0
LV- Nr. / lfd. Nr. | Preisblatt: Geräte gemäß LV | Berücksichtigung Wertung Angebotspreis | angebotenes Fabrikat (Hersteller, Typ/Modell) | Artikel Nummer | Kosten gesamt in € (Netto)
LV-Nr. 1.2 | Angebotspreis für ein Gerät gem. LV (Monoplan - HK2) inklusive Lieferung, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Sachverständigenprüfung des Neugerätes | ja
LV-Nr. 1.2 | Demontage und Abkauf des Altgerätes Allura Xper FD negative Preisangabe möglich (Abkauf Altgerät) | ja
Option zu LV-Nr. 1.2 (Pos. 12.5) | Vollwartungsvertrag für Biplane Angiographieanlage HK 2 (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 1. und 2. Betriebsjahr | ja
Option zu LV-Nr. 1.2 (Pos. 12.5) | Vollwartungsvertrag für Biplane Angiographieanlage HK 2 (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 3. bis einschließlich 8. Betriebsjahr | ja
Option zu LV-Nr. 1.2 (Pos. 12.5) | Vollwartungsvertrag für Biplane Angiographieanlage HK 2 (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 9. und 10. Betriebsjahr | ja
Option zu LV-Nr. 1.2 (Pos. 6.2.1 und 13.1) | mobile oder integrierte OCT Bildgebung inkl. Co-Registrierung mit dem Röntgenbild (Investitionskosten) | nein Information
Option zu LV-Nr. 1.2 (Pos. 6.2.1 und 13.1) | mobile oder integrierte OCT Bildgebung inkl. Co-Registrierung mit dem Röntgenbild (Vollwartungskosten pro Jahr) | nein Information
Option zu LV-Nr. 1.2 (Pos. 6.2.2 und 13.2) | mobile oder integrierte Ultraschallbildgebung zur ultraschallgestützten Punktion (Investitionskosten) | nein Information
Option zu LV-Nr. 1.2 (Pos. 6.2.2 und 13.2) | mobile oder integrierte Ultraschallbildgebung zur ultraschallgestützten Punktion (Vollwartungskosten pro Jahr) | nein Information
Zwischensumme Herzkatheter Messplatz 2, netto |  |  | 0
Gesamtsumme Herzkatheter Messplatz 1 und Herzkatheter Messplatz 2 (Wertungssumme), netto |  |  | 0
Mehrwertsteuer 19% |  |  | 0
Gesamtsumme Herzkatheter Messplatz 1 und Herzkatheter Messplatz 2 (Wertungssumme), brutto |  |  | 0