## 1.0 Preis
Anlage 2: Bewertung Preis (Investition + Wartungsvertrag)
Gewerk: | Mobiles OP-Mikroskop
Markierte Felder sind vom Bieter auszufüllen
Position |  | Bieter 01
Firma
01 | Investition [EUR netto] | 0
02 | Service und Betriebswartungsvertrag + Ersatzteile [EUR netto] | 0
Gesamtsumme (netto) |  | 0
Gesamtsumme (brutto mit 19% MwSt.) |  | 0
Platzierung
Punktzahl Gesamtsumme (max. 600 für das Angebot mit dem geringsten Preis) |  | 0
Prozent Gesamtsumme (max. 60% für das Angebot mit dem geringsten Preis) |  | 0%

## 2.0 Technik
Anlage 2: Technische/fachliche Anforderung
Gewerk: | Mobiles OP-Mikroskop
Markierten Felder sind vom Bieter auszufüllen bzw. mittels Dropdown anzugeben
Bieter 01
Firma
Pos. | Kriterium | Bewertungshinweis | Art des Kriteriums | Gewichtung | max. Punktzahl | Bieterangaben
01.01.0001 (Pos. 1.1) | Vollständig APO-korrigierte Optik; motorisierter, stufenloser Zoom ≥ 6:1; Vergrößerungsbereich umfasst mindestens 3,5-fach bis 18-fach ohne Zusatzkomponenten | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 1.1) | Motorische Autofokussierung vorhanden. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 1.1) | Minimaler Arbeitsabstand <= 250 mm. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 1.1) | Maximaler Arbeitsabstand >= 500 mm. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 1.1) | Gesamtarbeitsabstandsbereich ohne Objektivwechsel mindestens 250 mm | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 1.1) | Bis zu 3 Tubusanschlüsse gleichzeitig (Face-to-Face Assistenz, Links/Rechts vom Operateur). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 1.1) | Mundschalter für motorische Positionierung vorhanden. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 1.2) | Mindestens 20-fache optische Gesamtvergrößerung bei Arbeitsabstand von 300 mm mittels Gesamtkonfiguration für mikrochirurgische Eingriffe möglich. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 2.) | Vollständiges Set an Objektivlinsen bzw. Arbeitsabstandskonfiguration zur Abdeckung der jeweligen Klassen K1 - K4. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.1) | 4K-Auflösung mindestens 3.840 × 2.160 Pixel, vollständig in den Mikroskopkopf integriert (kein externer Adapter). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.1) | Bildwiederholrate mindestens 30 fps bei voller 4K-Auflösung. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.1) | Kalibrierte Farbreproduktion; Farbwiedergabeindex CRI ≥ 90; automatischer Weißabgleich vorhanden. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.1) | Simultanbetrieb von Okularblick und Monitoranzeige ohne manuelles Umschalten. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.1) | Bildwiederholrate bei voller 4K-Auflösung. | 0 Punkte: 30 fps (Mindestanforderung, kein Mehrwert) 10 Punkte: ≥ 40 fps bei voller 4K-Auflösung 20 Punkte: ≥ 50 fps bei voller 4K-Auflösung 30 Punkte: ≥ 60 fps bei voller 4K-Auflösung | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 3.2) | Stereoskopische 4K-3D-Bildgebung vorhanden; Stereo-Basis muss physikalisch-optischer Natur sein | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.2) | Darstellung auf 3D-fähigem externen Monitor, 3D-Brille oder Head-Mounted Display. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.3) | Hybrid-Modus (Exoskop-Modus) vorhanden; nahtlose Umschaltung zwischen optischem Okular-Betrieb und exoskopischem Monitor-Betrieb ohne Gerätewechsel möglich | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.4) | Auflösung mindestens 4K Ultra HD (3840 x 2160); Größe mindestens 27 Zoll; 3D-fähig | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.4) | Monitorhalterung höhenverstellbar, OP-geeignet, direkt kompatibel mit dem Kamerasystem. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.5) | Tiefenschärfe-Erweiterung vorhanden. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.5) | Aktivierung Tiefenschärfe-Erweiterungsmodus | 0 Punkte: Tiefenschärfenmodus nicht per Knopfdruck oder Fußschalter aktivierbar (nur über Menü oder Service-Software) 10 Punkt: Aktivierung des Tiefenschärfenmodus per Knopfdruck oder Fußschalter möglich; 20 Punkte: Aktivierung per dedizierter Taste am Handgriff und zusätzlich per Fußschalter möglich (zwei unabhängige Aktivierungswege); 30 Punkte: Wie 20 Punkte, zusätzlich: Aktivierungsweg an beiden Handgriffen jeweils vorhanden (insgesamt mindestens drei Aktivierungsstellen); Aktivierungstasten frei programmierbar (d. h. Funktion kann auf beliebige Taste gelegt werden); | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 3.5) | Nutzbarkeit Tiefenschärfemodus | 0 Punkte: Tiefenschärfemodus nur bis ≤ 10x spezifiziert oder freigegeben 10 Punkt: Tiefenschärfemodus bis > 10x und ≤ 12x spezifiziert laut Herstellerangabe. 20 Punkte: Tiefenschärfemodus bis > 12x und ≤ 18x spezifiziert laut Herstellerangabe. 30 Punkte: Tiefenschärfemodus bis > 18x spezifiziert laut Herstellerangabe. | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 3.6) | Integration einer endoskopischen Visualisierungskomponente | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 3.6) | Native Systemintegration der endoskopischen Visualisierungskomponente | 0 Punkte: Keine native Systemintegration: Die endoskopische Komponente wird als separates Endoskopiesystem betrieben. Eine gegebenenfalls vorhandene Einbindung beschränkt sich auf die Übertragung des extern erzeugten Videosignals an den Monitor beziehungsweise die Bildanzeige des Mikroskops. 10 Punkte: Erweiterte Integration eines separaten Systems: Die endoskopische Komponente benötigt eine separate Bildverarbeitungseinheit. Das Endoskopbild wird jedoch in die Bilddarstellung des Mikroskops eingebunden und kann über dessen Handgriffe oder Fußschalter ein-/ausgeblendet beziehungsweise ausgewählt werden. 30 Punkte: Native Systemintegration: Die endoskopische Komponente wird unmittelbar an einen dafür vorgesehenen Anschluss des OP-Mikroskops angeschlossen. Ihre Bildverarbeitung erfolgt innerhalb der Systemarchitektur des Mikroskops, ohne separate Endoskopie-Bildverarbeitungseinheit. Das Endoskopbild wird auf dem Systemmonitor dargestellt und über die Handgriffe oder den Fußschalter des Mikroskops ein-/ausgeblendet beziehungsweise ausgewählt. | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 4.1) | Anregung und Visualisierung dernach 5-ALA-Gabe gebildetenPpIX-Fluoreszenz vorhanden und betriebsbereit. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 4.1) | Anregung und Visualisierung von Fluorescein-Natrium vorhanden und betriebsbereit. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 4.1) | Anregung und kameragestützteNIR-Visualisierung von ICG zurBeobachtung von Gefäßfüllungund Gefäßdurchgängigkeit vorhanden und betriebsbereit. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 4.1) | Drei Modi in das angeboteneMikroskopsystem integriert; Wechsel ohne Anbringen, Abnehmen oder Austauschen externer Filteraufsätze. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 4.1) | Jeder Fluoreszenzmodus sowiedie Rückkehr zur Weißlichtbeobachtung über die Mikroskopbedienelemente per Tastendruck auswählbar und aktivierbar. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 4.1) | Aktuelles ICG-Signal und aktuelles Weißlichtbild desselben Operationsfeldes gemeinsam überlagert darstellbar; anatomische Zuordnung möglich; Ansicht mindestens über Okulare oder mitgelieferten Systemmonitor verfügbar. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 4.2) | Erweiterte ICG-Auswertung vorhanden | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 4.2) | ICG-Analysetool: farbkodierte Darstellung Blutfluss/Perfusionsgeschwindigkeit | 0 Punkte: Kein Analysetool vorhaden (nur ICG-Videoangiographie ohne farbkodierte Analysefunktion). 10 Punkt: Farbkodierte Darstellung dokumentiert, 1 frei definierbares ROIs; 20 Punkte: Mindestens 2 frei definierbare ROIs vorhanden, mindestens 2 semiquantitative Kennzahlen (z. B. Zeit-zu-Peak, relative Perfusion); 30 Punkte: Mindestens 3 frei definierbare ROIs vorhanden, mindestens 3 semiquantitative Kennzahlen mit Exportfunktion (Datei-/Berichtsformat konkret benannt, z. B. PDF, DICOM, CSV), Bedienung direkt am Mikroskop-Interface; | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 4.2) | ICG-Zeitkurven-Analyse: Quantifizierung der Perfusionsdynamik (Anflutung, Peak, Abfall) | 0 Punkte: Keine Zeitkurven-Analyse vorhanden. 10 Punkte: Automatische Kurve mit genau 1 Parameter vorhanden (z. B. nur Peak-Intensität), ohne Inflow-/Washout-Werte; 20 Punkte: Mindestens 2 Parameter vorhanden (Anflutung + Peak), jedoch kein Abfall-/Washout-Parameter und kein Exportformat; 30 Punkte: Mindestens 3 Parameter vorhanden (Anflutung, Peak, Abfall/Washout), Vergleichsfunktion mehrerer ROI-Kurven gleichzeitig, grafische Darstellung und konkretes Exportformat (z. B. PDF, CSV, DICOM); | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 5.1) | Overhead-Stativversion: Positionierung hinter dem Operateur, frei hängend. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.1) | Das System verüfgt über eine motorische Funktion zur Änderung des Betrachtungswinkel auf einem fixierten Fokuspunkt, ohne das eine manuelle Nachfokussierung erforderlich ist. Steuerung per Handgriff oder kabellosem Fußschalter. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.1) | Funktion zum Speichern von Fokuspunktpositionen (inkl. Fokuspunkt, Arbeitsabstand, Vergrößerung und alle Achspositionen). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.1) | Zentrale Fahrbremse vorhanden. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.1) | Elektromagnetische Bremsen für alle Gelenkachsen am System. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.1) | Automatischer Gewichtsausgleich per Knopfdruck. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.1) | Vibrationsdämpfung: aktive oder passive Dämpfung integriert. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.1) | Transporthöhe maximal 1,95 m | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.2) | Laterale motorisierte XY(Z)-Bewegung des Mikroskopkopfs unabhängig von der optischen Achse. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.2) | Binokularer Einblicktubus: neigbar, mindestens 30 Grad Inklinationsbereich. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.2) | Assistenz-Port: mindestens ein stereoskopischer Beobachteranschluss. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.2) | Dioptrienausgleich und einstellbarer Augenabstand an Okularen. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.2) | OCL (Okular-Korpus-Länge) | 0 Punkte: OCL > 380 mm; 10 Punkt: OCL > 360 mm bis ≤ 380 mm; 20 Punkte: OCL > 340 mm bis ≤ 360 mm; 30 Punkte: OCL ≤ 340 mm; | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 5.2) | Assistenz-Port: 360°-Rotation um die Hauptachse | 0 Punkte: Rotationswinkel < 90°; 10 Punkt: Rotationswinkel 90° bis < 180°, ausschließlich in diskreten Raststufen; 20 Punkte: Rotationswinkel 180° bis < 270°; 30 Punkte: Rotationswinkel 270° bis 360°, stufenlos (nicht nur Raststufen); | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 5.3) | Handgriff-Steuerung: mindestens 2 programmierbare Funktionstasten je Handgriff. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.3) | Kabelloses Fußschaltpult mit Steuerung von Fokus und Zoom | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 5.3) | Steriles Draping-System für das Gesamtgerät vohanden; Draping durch eine Person möglich. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 6.1) | Beleuchtungsstärke mindestens 160.000 Lux am Referenz-Arbeitsabstand 300 mm (koaxiale Messung an der Brennebene). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 6.1) | Vollintegriertes Beleuchtungssystem (kein externer Lichtleiter, kein externer Turm). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 6.1) | Redundantes Ersatzleuchtmittel mit automatischer Umschaltung ohne Eingriff des Chirurgen. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 6.1) | Gewebeschutzmechanismus: automatische Intensitätsreduzierung oder Abschaltung bei Unterschreiten des minimalen Arbeitsabstands. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 6.1) | Farbwiedergabeindex CRI ≥ 92; Farbtemperatur 4.500–6.700 K. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 6.1) | Automatische Iris-Steuerung / Intensitätsregelung. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 6.1) | Lichtstärke Redundanzquelle | 0 Punkte: Lichtstärke < 50 % der Hauptquelle 10 Punkte: 50 bis < 75 % der Lichtstärke der Hauptquelle 20 Punkte: 75 bis < 85 % der Lichtstärke der Hauptquelle 30 Punkte: ≥ 85 bis 100 % der Lichtstärke der Hauptquelle | K | 3% | 30
01.01.0001 (Pos. 7.1) | Kompatibilität mit BRAINLAB-Navigationssystem: cranial (Schädelbasischirurgie, Neuroonkologie) und spine (Wirbelsäule). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 7.1) | Einspiegeln von Navigationsinformationen direkt ins Mikroskopbild (Image Overlay / Multi-Vision-Modus). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 8.1) | DICOM 3.0 vollständig: DICOM Worklist (KIS-Anbindung Patientendaten). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 8.1) | DICOM 3.0: Storage Commitment vorhanden. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 8.1) | DICOM 3.0: VL Microscopic Image Storage (Videosequenzen und Bilder). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 8.1) | DICOM 3.0: Query/Retrieve für PACS-Bildabruf vorhanden. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos 8.1) | Bidirektionale KIS-Kompatibilität (Worklist-Import und Exportbestätigung). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos 8.1) | Bidirektionale PACS-Kompatibilität (Bilddaten senden und empfangen). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos 8.1) | LAN-Anschluss (RJ-45, 1 GBit). | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 8.2) | WLAN Access Point integriert (WPA2-Enterprise oder WPA3); | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 8.2) | Fernwartungsschnittstelle: gesicherter Fernzugriff für Herstellerservice (z. B. VPN, TLS 1.2 oder höher mit Zertifikatsauthentifizierung, SSH oder herstellereigenes Serviceportal mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.01.0001 (Pos. 8.2) | USB-Export als Fallback vorhanden. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.02.0001 | Einweisung gemäß MPBetreibV §5 durch herstellerzertifiziertes Fachpersonal (Systemspezialisten) | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.02.0001 | Schriftliches Einweisungsprotokoll für alle Anwendergruppen vorhanden; | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.02.0001 | Mindestdauer Ärzte- und OP-Pflegeeinweisung: Es sind zwei Herstellerschulungen je 2 Stunden mit praktischem Teil pro Anwendergruppe vorzusehen. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.02.0001 | Schulungskonzept mit Basisschulung und Aufbautraining schriftlich vorlegen. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.02.0001 | Telefonhotline / technischer Support mindestens während Regelarbeitszeiten; Erreichbarkeit (Tage und Uhrzeiten) angeben. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.02.0001 | Schulungsunterlagen vollständig in deutscher Sprache. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.02.0001 | Refresher-Training: 2 kostenloser Auffrischungskurs im 1. Betriebsjahr je Anwendergruppe. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
01.02.0001 | E-Learning-Portal oder digitales Schulungsangebot vorhanden | 0 Punkte: Nein - kein digitales Schulungsangebot vorhanden. 10 Punkte: Basis-Onlinematerial (z. B. PDF/Video) ohne Interaktion vorhanden. 20 Punkte: Interaktives E-Learning-Portal ohne Lernerfolgskontrolle/Zertifizierung vorhanden. 30 Punkte: Interaktives E-Learning-Portal mit Lernerfolgskontrolle und/oder Zertifikat vorhanden. | K | 3% | 30
| Summe |  |  | 30% | 300

## 3.0 Service
Anlage 2: Serviceanforderung
Gewerk: | Mobiles OP-Mikroskop
| Markierten Felder sind vom Bieter auszufüllen bzw. mittels Dropdown anzugeben | [5 empty] | Bieter 01
Firma
Pos. | Kriterium | Unterkriterium | Bewertungshinweis | Art des Kriteriums | Gewichtung | max. Punktzahl | Bieterangaben
01.02.0002 | Verfügbarkeit bzw. Reaktionszeit | Vor-Ort-Einsatzzeit (innerhalb Regelarbeitszeit): Die Zeit zwischen Eingang der Störungsmeldung beim Auftragnehmer und dem Beginn des Serviceeinsatzes vor Ort beträgt maximal 48 Stunden, gerechnet innerhalb der Regelarbeitszeit. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
|  | Angabe zur Vor-Ort-Einsatzzeit (innerhalb der Regelarbeitszeit) | <= 8 h = 10 Punkte <= 16 h = 8 Punkte <= 24 h = 6 Punkte <= 36 h = 4 Punkte < 48 h = 2 Punkte = 48 h = 0 Punkte | K | 1% | 10
|  | Vor-Ort-Einsatzz (außerhalb Regelarbeitszeit): Geht eine Störungsmeldung außerhalb der Regelarbeitszeit ein, beginnt die Frist von 48 Stunden mit dem nächsten Werktag um 07:00 Uhr. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
|  | Angabe zur Vor-Ort-Einsatzzeit (außerhalb der Regelarbeitszeit) | <= 8 h = 10 Punkte <= 16 h = 8 Punkte <= 24 h = 6 Punkte <= 36 h = 4 Punkte < 48 h = 2 Punkte = 48 h = 0 Punkte | K | 1% | 10
|  | Hotline: Der Auftragnehmer bestätigt den Eingang einer Störungsmeldung und nimmt deren Bearbeitung über die Hotline spätestens 2 Stunden nach Eingang der Meldung auf; die Hotline ist mindestens während der Regelarbeitszeit erreichbar. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
|  | Angabe zur Hotline | <= 0,25 h = 10 Punkte <= 0,5 h = 8 Punkte <= 1 h = 6 Punkte <= 1,5 h = 4 Punkte < 2 h = 2 Punkt = 2 h = 0 Punkte | K | 1% | 10
|  | Remote-Service: Der Auftragnehmer beginnt mit der Störungsanalyse und Fehlerbearbeitung mittels gesichertem Fernzugriff spätestens 2 Stunden nach Eingang der Störungsmeldung. | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
|  | Angabe zum Remote-Service | <= 0,25 h = 10 Punkte <= 0,5 h = 8 Punkte <= 1 h = 6 Punkte <= 1,5 h = 4 Punkte < 2 h = 2 Punkt = 2 h = 0 Punkte | K | 1% | 10
|  | Leihgerät bei Ausfall nach maximal 10 Tagen | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
|  | Angabe zur Verfügbarkeit Leihgerät bei Ausfall | 1 - 3 Tag = 10 Punkte 4 - 6 Tage = 7 Punkte 7 - 9 Tage = 4 Punkte 10 Tage = 0 Punkt | K | 1% | 10
01.02.0002 | Servicezeitraum | Der Zeitraum bis zum End-of-Life (Einstellung der Produktn und Weiterentwicklung) mindestens 10 Jahre | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
|  | Angabe zum Zeitrum bis zum End-of-Life | > 12 Jahre = 10 Punkte 12 - 10 Jahre = 5 Punkte = 10 Jahre = 0 Punkte | K | 1% | 10
|  | Zeitrum bis zum End-of-Service (Einstellung der technischer Support, Wartung, Sicherheitsupdates und Ersatzteillieferung) mindestens 10 Jahre | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
|  | Angabe zum Zeitrum bis zum End-of-Service | > 12 Jahre = 10 Punkte 12 - 10 Jahre = 5 Punkte = 10 Jahre = 0 Punkte | K | 1% | 10
01.02.0002 | Qualität Servicekonzept einschliesslich Softwareupdates und Austausch Rechnerhardware | Zugesicherte Betriebsbereitschaft mindestes 95% | Nicht Erfüllung führt zum Ausschluss des Angebots | A
|  | Angabe zugesicherte Betriebsbereitschaft | >= 99% = 10 Punkte >= 98% = 8 Punkte >= 97% = 6 Punkte > 95% = 2 Punte = 95% = 0 Punkte | K | 1% | 10
|  | Intervall der Software-Updates, die keinen weiteren Hardwaretausch erfordert | <= 6 Monate = 10 Punkte <= 12 Monate = 8 Punkte <= 18 Monae = 6 Punkte < 24 Monate = 4 Punkt = 24 Monate = 2 Punkte > 24 Monate = 0 Punkte | K | 1% | 10
|  | Austausch der PC-Hardware in einem regelmäßigem Intervall auf dem neuesten Stand der Technik ab Zeitpunkt der Inbetriebnahme | <= 3 Jahre = 10 Punkte <= 4 Jahre = 6 Punkte <= 5 Jahre = 2 Punkte > 5 Jahre = 0 Punkte | K | 1% | 10
| Summe |  |  |  | 10% | 100

## Dropdown (hidden)
WERTUNG JA/NEIN
Ja
Nein
Bildwiederholrate bei voller 4K-Auflösung. | Aktivierung Tiefenschärfe-Erweiterungsmodus | Nutzbarkeit Tiefenschärfemodus | Native Systemintegration der endoskopischen Visualisierungskomponente | ICG-Analysetool: farbkodierte Darstellung Blutfluss/Perfusionsgeschwindigkeit
30 fps (Mindestanforderung, kein Mehrwert) | Tiefenschärfenmodus nicht per Knopfdruck oder Fußschalter aktivierbar (nur über Menü oder Service-Software) | Tiefenschärfemodus nur bis ≤ 10x spezifiziert oder freigegeben | Keine native Systemintegration: Die endoskopische Komponente wird als separates Endoskopiesystem betrieben. Eine gegebenenfalls vorhandene Einbindung beschränkt sich auf die Übertragung des extern erzeugten Videosignals an den Monitor beziehungsweise die Bildanzeige des Mikroskops. | Kein Analysetool vorhaden (nur ICG-Videoangiographie ohne farbkodierte Analysefunktion).
≥ 40 fps bei voller 4K-Auflösung | Aktivierung des Tiefenschärfenmodus per Knopfdruck oder Fußschalter möglich | Tiefenschärfemodus bis > 10x und ≤ 12x spezifiziert laut Herstellerangabe. | Erweiterte Integration eines separaten Systems: Die endoskopische Komponente benötigt eine separate Bildverarbeitungseinheit. Das Endoskopbild wird jedoch in die Bilddarstellung des Mikroskops eingebunden und kann über dessen Handgriffe oder Fußschalter ein-/ausgeblendet beziehungsweise ausgewählt werden. | Farbkodierte Darstellung dokumentiert, 1 frei definierbares ROIs;
≥ 50 fps bei voller 4K-Auflösung | Aktivierung per dedizierter Taste am Handgriff und zusätzlich per Fußschalter möglich (zwei unabhängige Aktivierungswege) | Tiefenschärfemodus bis > 12x und ≤ 18x spezifiziert laut Herstellerangabe. | Native Systemintegration: Die endoskopische Komponente wird unmittelbar an einen dafür vorgesehenen Anschluss des OP-Mikroskops angeschlossen. Ihre Bildverarbeitung erfolgt innerhalb der Systemarchitektur des Mikroskops, ohne separate Endoskopie-Bildverarbeitungseinheit. Das Endoskopbild wird auf dem Systemmonitor dargestellt und über die Handgriffe oder den Fußschalter des Mikroskops ein-/ausgeblendet beziehungsweise ausgewählt. | Mindestens 2 frei definierbare ROIs vorhanden, mindestens 2 semiquantitative Kennzahlen (z. B. Zeit-zu-Peak, relative Perfusion);
≥ 60 fps bei voller 4K-Auflösung | Wie 20 Punkte, zusätzlich: Aktivierungsweg an beiden Handgriffen jeweils vorhanden (insgesamt mindestens drei Aktivierungsstellen); Aktivierungstasten frei programmierbar (d. h. Funktion kann auf beliebige Taste gelegt werden) | Tiefenschärfemodus bis > 18x spezifiziert laut Herstellerangabe. |  | Mindestens 3 frei definierbare ROIs vorhanden, mindestens 3 semiquantitative Kennzahlen mit Exportfunktion (Datei-/Berichtsformat konkret benannt, z. B. PDF, DICOM, CSV), Bedienung direkt am Mikroskop-Interface;
ICG-Zeitkurven-Analyse: Quantifizierung der Perfusionsdynamik (Anflutung, Peak, Abfall) | OCL (Okular-Korpus-Länge) | Assistenz-Port: 360°-Rotation um die Hauptachse | Lichtstärke Redundanzquelle | E-Learning-Portal oder digitales Schulungsangebot vorhanden
Keine Zeitkurven-Analyse vorhanden. | OCL > 380 mm; | Rotationswinkel < 90°; | Lichtstärke < 50 % der Hauptquelle | Nein - kein digitales Schulungsangebot vorhanden.
Automatische Kurve mit genau 1 Parameter vorhanden (z. B. nur Peak-Intensität), ohne Inflow-/Washout-Werte; | OCL > 360 mm bis ≤ 380 mm; | Rotationswinkel 90° bis < 180°, ausschließlich in diskreten Raststufen; | 50 bis < 75 % der Lichtstärke der Hauptquelle | Basis-Onlinematerial (z. B. PDF/Video) ohne Interaktion vorhanden.
Mindestens 2 Parameter vorhanden (Anflutung + Peak), jedoch kein Abfall-/Washout-Parameter und kein Exportformat; | OCL > 340 mm bis ≤ 360 mm; | Rotationswinkel 180° bis < 270°; | 75 bis < 85 % der Lichtstärke der Hauptquelle | Interaktives E-Learning-Portal ohne Lernerfolgskontrolle/Zertifizierung vorhanden.
Mindestens 3 Parameter vorhanden (Anflutung, Peak, Abfall/Washout), Vergleichsfunktion mehrerer ROI-Kurven gleichzeitig, grafische Darstellung und konkretes Exportformat (z. B. PDF, CSV, DICOM); | OCL ≤ 340 mm; | Rotationswinkel 270° bis 360°, stufenlos (nicht nur Raststufen); | ≥ 85 bis 100 % der Lichtstärke der Hauptquelle | Interaktives E-Learning-Portal mit Lernerfolgskontrolle und/oder Zertifikat vorhanden.