## Bezugsfelder (hidden)
Ja/Nein-Abfrage
Ja
Nein

## 1_Mindestanforderungen_Ortsfest
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Ausschreibung-Nr. 70-26 (200) Erneuerung der Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest)
und mobilen Röntgenaufnahmegeräte (fahrbar) im ukb
Mindestanforderungen: Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest)
Nichterfüllung führt zum Ausschluss, d.h. wird die Erfüllung einer Mindestanforderung mit "Nein" beantwortet, führt dies zur Nichtberücksichtigung Ihres Angebots!
Name des Bieters (Firmierung und Rechtsformzusatz):
Name des angebotenen ortsfesten Röntgenaufnahmesystems:
0 | Vorbemerkungen (Hinweise für Bieter im Vergabeverfahren)
0.1 | Das LV ist komplett in der Excel Tabelle auszufüllen und als Excel Datei mit dem Angebot abzugeben.
0.2 | Die Nachweise der im LV angegebenen Spezifikationen für die angebotenen Geräte/Systeme sind in Form von ausführlichen technischen Datenblättern, Produkt-Spezifikationen o.ä. elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.3 | Die angebotenen Gerätespezifikationen und Leistungen erfolgen nach aktuell geltenden Gesetzgebungen (Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukteverordnung) und aktuellen deutschen DIN-Normen.
0.4 | Fehlende Antworten führen zum Ausschluss des jeweiligen Angebots. Unvollständige Antworten können zum Ausschluss des jeweiligen Angebots führen.
0.5 | Das gültige MDR-Zertifikat der Benannten Stelle (Notified Body) für das Gesamtsystem ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.6 | Eine gültige EU-Konformitätserklärung (Declaration of Conformity) für das Gesamtsystem gemäß der EU Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR) ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.7 | Eine gültige Erklärung zur Systemzusammenstellung, welche die vollwertigen, geprüften und zugelassen Bestandteile des angebotenen Gesamtsystems gemäß Artikel 22 MDR listet, ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.8 | Eine gültige CE-Konformitätserklärung für das Gesamtsystem ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.9 | Eine rechtsverbindliche Kompatibilitätserklärung für die mobilen Detektoren oder eine Erklärung des Bieters als Systemerzeuger der mobilen Detektoren gemäß Art. 22 MDR ist als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.10 | Ein Nachweis über die Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 TÜV (oder gleichwertige Zertifizierung) ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.11 | Ein Dokument mit den gerätespezifischen Planungsangaben zur Installation aller Komponenten ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.12 | Angaben zu am System zu verwendenden Hygienemitteln sind als .pdf mit dem Angebot abzugeben. Diese Informationen unterstützen die Hygieneabteilung der Klinik bei der Verwendung der entsprechenden freigegebenen Reinigungsmittel.
0.13 | Interessierte Unternehmen sind verpflichtet vor Angebotsabgabe eine Vor-Ort-Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Einbringungswege wahrzunehmen und entsprechende Aufmaße zu nehmen. Unterbleibt diese Vor-Ort-Besichtung wird das jeweilige Angebot nicht berücksichtigt.
0.14 | Ein Aufstell- und Ablaufplan inkl. Strahlenschutzplan ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben. Der Aufstell- und Ablaufplan hat eine Meilensteinplanung für den Aufbau der neuen Bucky-Arbeitsplätze zu enthalten. Hierfür wird definiert: - Grundsätzlich in den Phasen: Abbau bestehende Anlage, etwaige Bauphase durch das ukb (nicht Teil der Ausschreibung), Lieferung, Aufbau, Instandsetzung, Abnahme, Einweisung - Vor Lieferung und Aufbau sind durch den Auftraggeber ggf. bauliche Veränderungen entsprechend der Anforderungen der neuen Systeme des Auftragnehmers vorzunehmen. Dies ist im Aufstellplan mit zumindest 2 Wochen zu berücksichtigen. - Erster Austausch Bucky 2 in der Radiologie des ukb - Zweiter Austausch Bucky 1 in der Radiologie des ukb - Dritter Austausch Bucky 3 in der Rettungsstelle des ukb - Es müssen stets zwei funktionsfähige Bucky-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
0.15 | Eine bemaßte technische Skizze des angebotenen Systems, die dem Auftraggeber die Einschätzung des Platzbedarfs vollumfänglich ermöglicht, ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben. Bei der Ausarbeitung der technischen Skizze und der Einschätzung des Platzbedarfs ist eine zukünftige potentielle Erweiterung durch eine Lagerungshilfe (wie z.B. Febromed get up® -Röntgen/Bucky) mitzudenken. Der Platz für eine mögliche Lagerungshilfe ist in der Skizze kenntlich zu machen.
0.16 | Der Bieter hat die folgenden bauseitige Informationen vollumfänglich zu berücksichtigen und die erforderlichen Unterlagen mit seinem Angebot einzureichen: - Eventuelle bauliche Ertüchtigungen der Strahlenschutzwände, Türen und Durchblickfenster für die neue Geräteklasse müssen detailliert ausgewiesen werden. Sind keine erforderlich, ist dies zu bestätigen. - Die vorhandenen Einbringungswege können nicht erweitert werden und sind zu berücksichtigen. - Die bestehende Schwerlastdecke soll wiederverwendet werden. Abweichung und Anpassungen insbesondere bei der Anordnung der Schwerlastträger und Laufschienen sind exakt zu benennen und zeichnerisch darzustellen. Lasten sind anzugeben. - Die bestehenden Bodenrahmen zur Lastaufnahme sollen wiederverwendbar sein, Abweichungen und Anpassungen sind exakt zu benennen und zeichnerisch darzustellen. Die Lasten sind anzugeben. Deckenträgfähigkeit von 500kg/m² ist einzuhalten. - Boden- und Wandkanäle sind in Ihrer Lage und Ihren lichten Querschnittsmaßen vermaßt anzugeben. Anzahl und Querschnitte der im Boden und in der Wand verlaufenden Kabel sind anzugeben. - Für die Bauseitg konstruktive Tresengestaltung sind anzugeben: Anzahl der Bildschirme, Anzahl der Rechner, Stückzahl der Notausschalter, Position des Handschalters am Bedienelement - Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten am Leistungsort muss der Röntgengenerator der Bucky-Arbeitsplätze 1 und 2 hinter die Eingangstür zum Kontrollraum verortet werden.
0.17 | Sollten nach Ansicht des Bieters weitere Leistungen bauseits notwendig sein, um die ausgeschriebene Leistung in ihrer Gesamtheit funktionsfähig übergeben zu können, so hat er diese Maßnahmen in einem separaten Dokument, welches als Teil der Angebotsunterlagen gilt, detailliert aufzuführen und mit dem Angebot einzureichen. Die lichte Raumhöhe darf nicht verändert werden! Eine Vorortbesichtigung mit dem Auftraggeber muss vor der Angebotsabgabe durchgeführt werden (s. Ziffer 0.11 dieses Leistungsverzeichnisses).
0.18 | Der Bieter muss mit seinem Angebot alle erforderlichen Unterlagen zu IT Infrastruktur und Schnittstellen einreichen.
0.19 | Der Bieter legt mit dem Angebot eine vollständige netz- und datentechnische Systemübersicht vor. Diese umfasst mindestens: - alle Systemkomponenten (physisch und virtuell) - deren logische und physische Zuordnung - Anzahl und Art der Netzwerkanschlüsse je Komponente (z. B. RJ45, LWL, - Management-Ports) - erforderliche Bandbreiten - Redundanzanforderungen
0.20 | Der Bieter legt mit dem Angebot eine Mustervorlage des Rollen- und Berechtigungskonzeptes als .pdf-Datei vor.
0.21 | Der Bieter muss mit dem Angebot einen Muster-Vollwartungsvertrag für ein Gesamtsystem einreichen. Inhalt des Vollwartungsvertrages ist das abgefragte Röntgensystem ohne die ggf. im LV ausgewiesenen Optionen.
0.22 | Der Bieter muss eine Beschreibung der technischen Möglichkeiten zum Löschen und Archivieren von Daten im Klinikbetrieb als .pdf-Datei mit seinem Angebot einreichen.
0.23 | Der Bieter hat die DICOM-Konformitätserklärung (DICOM Conformance Statement) und IHE-Integrationserklärung (IHE-Integration Statement) aller angebotenen, schnittstellenrelevanten Systeme/ Produkte in der angebotenen Softwareversion elektronisch als .pdf-Datei mit seinem Angebot abzugeben.
0.24 | Der Bieter hat mit dem Angebot Angaben zum Datenschutz inkl. technischer und organisatorischer Maßnahmen TOM einzureichen. Angaben zu: - Kontrollbereiche Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit des lokalen Gesamtsystems - Protokollierung und Auswertungsmöglichkeit - Prozess der unwiederbringlichen Löschung und Sperrung von Daten - Prozess der Archivierung (inkl. Archivierungsfunktion) - Prozess Authentifizierungsverfahren - Datensicherheitsfunktionen (Auto-logoff, etc.) - Ggf Implentierung einer Single-Sign-On-Lösung - Automatische Abmeldung von Benutzer*innen nach festem Zeitintervall - Festlegung einer Gültigkeitsdauer von Benutzer*innenaccounts, -rechten und zugewiesenen –rollen (Rollen- und Berechtigungskonzept) - Verschlüsselte Übertragung von Zugangsdaten (z. B. Benutzer*innenname / Passwort) nach dem Stand der Technik - Möglichkeit der Sperrung der USB-Ports - Sicherung des Übertragungsweges von Daten durch Verschlüsselungsverfahren nach dem Stand der Technik - Im Falle des Einsatzes eines Systems im Sinne der KI-VO, sind entsprechende zur Bewertung für die gesetzeskonforme Einbindung einzureichen. - Angaben zu etwaig namhaft gemachten Nachunternehmern und der zu übernehmenden Leistung (im Vergabeverfahren erfolgt dies über Nachunternehmerliste und Verpflichtungserklärung) Nach Prüfung und Zuschlagserteilung ist zwischen den Vertragsparteien ein AV-Vertrag zu vereinbaren. Dieser liegt den Vergabeunterlagen bei.
vom Bieter auszufüllen
Lfd. Nr. | Mindestanforderungen (Nichterfüllung führt zum Ausschluss) | Erfüllung | Auswertung Nein=Ausschluss
Ja oder Nein
1 | Eignung für Anwendungsgebiete
1.1 | Beschreibung: 3 Multifunktional einsetzbare, modular erweiterbare digitale Röntgenaufnahmearbeitsplätze mit neuster Flachdetektortechnologie bestehend aus einem universellen 3D-Deckenstativ mit Strahlereinheit (80 kW Röntgengenerator), motorischer bidirektionaler Nachlaufsteuerung und einem digitalen Rasterwandstativ mit motorisch höhenverstellbarer Buckylade und fest eingebautem Flachdetektor (effektives Gesichtsfeld von mind. 42x42 cm), sowie ein höhenverstellbarer Rasteraufnahmetisch mit mobilen Flachdetektor (effektives Gesichtsfeld von mind. 42x42 cm) inkl. zusätzlich eines mobilen Flachdetektors (mind. 35x42cm). Zusatz: ein Röntgensystem (Bucky 1) muss über ein im Raum horizontal verfahrbares RWG verfügen. Das Röntgensystem eignet sich für Aufnahmen am stehenden, sitzenden und liegenden Patienten. |  | 0
1.2 | Die Röntgensysteme sind für alle, zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe, anatomischen Untersuchungen in der diagnostischen Projektionsradiologie konzipiert. |  | 0
1.3 | Das Röntgensystem ist geeignet für sämtliche Standard- und Spezialeinstellungen bei Röntgenaufnahmen am Buckytisch, dem Rasterwandstativ und freien Aufnahmen. |  | 0
1.4 | Einsatz mobiler Detektoren im Tausch mit vorhandenen Systemen des selben Herstellers (Sharing-Verfahren). |  | 0
1.5 | Sofern das angebotene System nicht mit den aktuell vorhandenen mobilen Detektoren (im Bestand der Auftraggeberin, Inbetriebnahme 2023-2026) des Typs „SkyPlate“ kompatibel ist, müssen zwingend neue, systemkompatible Detektoren angeboten werden, die die Mindestanforderungen dieser Ausschreibung erfüllen. In diesem Fall muss der Lieferumfang an mobilen Detektoren insgesamt umfassen: Bucky 1: 1 x mobiler Detektor (mind. 42x42cm), 1 x mobiler Detektor (mind 35x42cm) Bucky 2: 1 x mobiler Detektor (mind. 42x42cm), 1 x mobiler Detektor (mind 35x42cm) Bucky 3: 1 x mobiler Detektor (mind. 42x42cm), 1 x mobiler Detektor (mind 35x42cm) Je fahrbarem Röntgenaufnahmegerät: 1x mobiler Detektor (mind 35x42cm) Anzahl mobiler Detektoren (mind: 42x42cm) insofern: 3 Anzahl mobiler Detektoren (mind: 35x42cm) insofern: 9 Sofern eine Kompatibilität des neuen Systems (ortsfest und fahrbar) mit den Bestandsdetektoren des Typs "SkyPlate" gewährleistet ist, reduziert sich der Lieferumfang wie folgt: Anzahl anzubietender mobiler Detektoren (mind: 42x42cm): 3 Anzahl anzubietender mobiler Detektoren (mind: 35x42cm): 7 Die Anforderungen an das Sharing-Verfahren gemäß Ziffer 3.13 des Leistungsverzeichnisses (LV) gelten hierbei entsprechend. |  | 0
1.6 | Einsatz von zertifizierten Rasterverfahren, die für den Einsatz von mobilen Detektoren geeignet sind und eine adäquate Bildqualität unter Beachtung der Dosis bei freien und nicht standardisierten Aufnahmen gewährleistet. |  | 0
1.7 | Implementierung aller aktuellen verfügbaren KI gestützten Patienteneinstellungen für die Untersuchungstechiken. |  | 0
2 | Allgemeines
2.1 | Die gelieferten Komponenten müssen fabrikneu und unbenutzt sein (keine refurbished, generalüberholte oder gebrauchte Komponenten). Es ist die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe jeweils aktuellste, am Markt eingeführte Modellversion/ Modellgeneration des entsprechenden Herstellers anzubieten und zu liefern, welches die Mindestanforderungen erfüllt. Das Anbieten und liefern älterer Modellreihen, Vorgängerversionen oder Auslaufmodelle des Herstellers (auch wenn es sich um unbenutzte Neuware handelt) ist unzulässig. |  | 0
2.2 | Alle angebotenen Systeme (Bucky 1, 2 und 3) verfügen über idente Bedienoberflächen/ Systemtypenbezeichnungen/ Software/ Release Stand / etc. |  | 0
2.3 | Die angebotenen Gerätespezifikationen und Leistungen erfolgen nach aktuell geltenden Gesetzgebungen (Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukteverordnung) und aktuellen deutschen DIN-Normen. |  | 0
2.4 | Die Leistungen umfassen die Demontage und die Mitnahme bzw. anschließende Verwertung der Altgeräte sowie die Lieferung, Aufbau und Anschluss der neuen Geräte inklusive Instandsetzung, Abnahme und Einweisung. |  | 0
2.5 | Sämtliches Verpackungsmaterial ist durch den Auftragnehmer beizubringen und zu entsorgen. Eine Entsorgung an den Entsorgungsorten der Auftraggeberin ist nicht gestattet. |  | 0
2.6 | Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber binnen 14 Tage nach Abtransport der alten ortsfesten Röntgenaufnahmegeräte eine Lösch- und Vernichtungsbestätigung der Daten von den Altgeräten in schriftlicher Form zukommen zu lassen. |  | 0
3 | Technische Parameter
3.1 | Allgemeines und Mechanik
3.1.a | Universelles 3D-Deckenstativ mit Strahlereinheit und Flachdetektoren sowie digitaler Bildverarbeitung. |  | 0
3.1.b | Automatisierter motorischer Nachlauf des Detektors und des Strahler zur einfachen Zentrierung (Bidirektional). |  | 0
3.1.c | Vollmotorisierte Decke mit automatischer Aufnahmepositionierung des Strahlers für frei definierbare Positionen im Raum. |  | 0
3.1.d | Die definierbaren Position sind den einzelnen Einstelltechniken zurgeordnet. |  | 0
3.1.e | Kabelführung in Leiterschiene (Energiekette) für verbessertes Handling, Hygiene, Sicherheit und Raumkonzept. |  | 0
3.1.f | Integrierter motorischer Kollisionsschutz. |  | 0
3.1.g | Integrierte Messkammer zur Erfassung und Anzeige des Dosis-Flächen-Produktes. |  | 0
3.1.h | Deckenstativ verfügt über den maximal angepassten Bewegungsradius in allen Räumen. |  | 0
3.1.i | Einhändige manuelle Bedienung inkl. Bewegung des Deckestatives im Raum mit minimalen Kraftaufwand. |  | 0
3.1.j | Für ein Röntgenarbeitsplatz (Bucky 1): Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen am Rasterwandstativ im Stehen (bei <2,7m FFA) inkl. Hard- und Software. |  | 0
3.1.k | Für ein Röntgenarbeitsplatz (Bucky 1): Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen auf dem Buckytisch im liegen inkl. Hard-und Software. |  | 0
3.2 | Kamera / KI Features
3.2.a | Live Kamera Funktion. |  | 0
3.2.b | 3D Live Kamera zur Gewährleistung von KI-Anforderungen gem. Ziffer 1.7. dieses Leistungsverzeichnisses. |  | 0
3.2.c | Messkammervisualisierung am Strahlerkopf sowie an der Bedienkonsole im Schaltraum. |  | 0
3.2.d | On Screen Collimation - per Touch Screen Einblendung auf dem Live Bild des Strahlerkopfes. |  | 0
3.2.e | On Screen Collimation - per Touch Screen Einblendung auf dem Live Bild der Bedienkonsole. |  | 0
3.3 | Bedienung
3.3.a | Steuergriff mit Bedienelementen zur intuitiven Systemeinstellung. |  | 0
3.3.b | Elektromagnetische Bremsen für alle Bewegungsrichtungen. |  | 0
3.3.c | Mehrere Rastungen in Längs- und Querbewegungen für die Röntgenröhre zur Zentrierung am Buckytisch und am RWG. |  | 0
3.3.d | Muss über einen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub verfügen. |  | 0
3.4 | Röntgengenerator
3.4.a | Programmierte Aufnahmetechnik (Organ, Aufnahmespannung, optimale Empfängerdosis, Brennfleck, Arbeitsplatz, etc). |  | 0
3.4.b | Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten am Leistungsort werden an die Maße der Röntgengeneratoren folgende Mindestanforderungen gestellt: - Max. Länge von 705 mm (darf nicht überschritten werden) - Max. Breite von 500 mm (darf nicht überschritten werden) |  | 0
3.4.c | Röntgengenerator mit mind. 80kW Leistung. |  | 0
3.4.d | Lichtvisier als LED. |  | 0
3.4.e | programmierte Aufnahmetechnik mit Kennlinien zu den entsprechenden Untersuchungen. |  | 0
3.4.f | Generatorschaltzeiten sind ≤ 1ms. |  | 0
3.5 | Röntgenröhre
3.5.a | Mind. 2-Fokus - Hochleistungs-Röntgenstrahler zum Einbau und Betrieb am vorstehenden Arbeitsplatz, Nennspannung bis 150 kV, Röhrenschutzgehäuse und Drehanodenröhre mit integrierter thermischer Überwachungseinrichtung zum Schutz vor Überlastung. |  | 0
3.5.b | Tiefenblende zur automatischen datenbankbasierten Formateinblendung bei veränderlichem Fokus-Detektor-Abstand (FDA). Digitale Anzeige des FDA und der Größe des Aufnahmefeldes. |  | 0
3.5.c | Integrierte Ausgleichsfilter sowie Drehflansch für die Tiefenblende. |  | 0
3.5.d | Vollautomatischer und manueller Filterwechsel. |  | 0
3.5.e | Die Röntgenröhre hält einer Aufnahmenzahl von ca. 40.000 Schüssen pro Jahr, mit einem Schwerpunkt auf Aufnahmen des Körperstamms, stand. Im Rahmen der absoluten Stoßzeiten hält die Röntgenröhre einer Belastung von 11 Schüssen innerhalb einer Stunde stand (Bemessungsgrundlage Bucky 3 RST). |  | 0
3.6 | 3D Deckenstativ
3.6.a | Vertikale Nachlaufsteuerung zur Synchronisation der jeweiligen Position des Detektors im Rasterwandgerät und Aufnahmetisch. (Bidirektionale motorische Nachlaufsteuerung). |  | 0
3.6.b | Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen am Rasterwandstatv im Stehen und am Aufnahmetisch im Liegen möglich (Bucky 1). |  | 0
3.6.c | vollmotorisches 3D Deckenstativ, in mind. 5 Raumrichtungen, Bewegungsrichtungen des Strahlers sind motorunterstützt. |  | 0
3.6.d | Stufenlose Arretierung der Röntgenröhre in horizontaler Strahlengangsrotation. |  | 0
3.7 | Digitaler Rasteraufnahmetisch (Bucky 1, 2 und 3)
3.7.a | Mehrfelder-Messkammer (3 Messkammern) zur Belichtungssteuerung. |  | 0
3.7.b | Zulässiges Patientengewicht bei dynamischer Belastung (dezentral) von mind. ≥ 210 kg. |  | 0
3.7.c | Zulässiges Patientengewicht bei dynamischer Belastung (mittig) von mind. ≥ 300 kg. |  | 0
3.7.d | Zulässiges Patientengewicht bei statischer Belastung (mittig) von mind. ≥ 370 kg. |  | 0
3.7.e | Bodenmontierter Patiententisch mit Teleskopfuß (höhenverstellbar) und schwimmender Lagerungsplatte, mit breiter Tischplatte inkl. Spezialschaum-Matratze (Beispielsweise: mediPlac). |  | 0
3.7.f | Umlagerungsfreie Patientenabdeckung (inkl. Bewegung Tisch mit festem Detektor) in Längsrichtung von mindestens 187cm. |  | 0
3.7.g | Höhenverstellbereich der Tischplatte, gemessen vom Fußboden Maximalhöhe von mindestes ≥90cm. |  | 0
3.7.h | Höhenverstellbereich der Tischplatte, gemessen vom Fußboden tiefste Tischhöhe von ≤ 52cm. |  | 0
3.7.i | Verfahrbarkeit der Buckylade von mindestens +/- 23cm (mit einer Abbildungslänge von mindestens 85cm. |  | 0
3.8 | Rasterwandgerät ( Bucky 2 )
3.8.a | Digitales Rasterwandstativ mit motorischer und manueller höhen- verstellbarer Tastereinheit und Detektor, mit einer Detektorfeldgröße (effektives Gesichtsfeld) von min. 42x42 cm. |  | 0
3.8.b | Automatisierter motorischer Nachlauf des Detektors und des Strahlers zur einfachen Zentrierung (Bidirektional). |  | 0
3.8.c | System komplett mit Belichtungsmesskammer(n) und Streustrahlenraster; Raster für pädiatrische Aufnahmen entfernbar. |  | 0
3.8.d | Bedienfelder an Stativseiten sowie kabellose Fernbedienung zur Steuerung der vertikalen Stativbewegung, der Tiefenblendenkorrektur, des Aufnahmefeld etc. |  | 0
3.8.e | Patienten-Streckgriff, schwenkbar sowie wahlweise links oder rechts am Buckywagen zu befestigen. |  | 0
3.8.f | Integrierte Rasterablage oder eine zusätzliche Wandhalterung für mind. 2 Raster im Lieferumfang. |  | 0
3.8.g | Mehrfelder-Messkammer (3 Messkammern) zur Belichtungssteuerung. |  | 0
3.9 | Rasterwandgerät ( Bucky 3 )
3.9.a | Digitales Rasterwandstativ mit motorischer und manueller höhen- verstellbarer Tastereinheit und Detektor, mit einer Detektorfeldgröße (effektives Gesichtsfeld) von min. 42x42 cm. |  | 0
3.9.b | Kippbarer Flachdetektor. |  | 0
3.9.c | Automatisierter motorischer Nachlauf des Detektors und des Strahler zur einfachen Zentrierung (Bidirektional). |  | 0
3.9.d | System komplett mit Belichtungsmesskammer(n) und Streustrahlenraster; Raster für pädiatrische Aufnahmen entfernbar. |  | 0
3.9.e | Bedienfelder an Stativseiten sowie kabellose Fernbedienung zur Steuerung der vertikalen Stativbewegung, der Tiefenblendenkorrektur, des Aufnahmefeld etc. |  | 0
3.9.f | Patienten-Streckgriff, schwenkbar sowie wahlweise links oder rechts am Buckywagen zu befestigen. |  | 0
3.9.g | Integrierte Rasterablage oder eine zusätzliche Wandhalterung für mind. 2 Raster im Lieferumfang. |  | 0
3.9.h | Mehrfelder-Messkammer (3 Messkammern) zur Belichtungssteuerung. |  | 0
3.10 | Rasterwandgerät ( Bucky 1 )
3.10.a | Motorisch in Längsrichtung zum Tisch (parallel zum Tisch verlaufend) bewegliches Rasterstativ mit einem fest eingebauten (gebundenen) und kippbaren Flachdetektor, effektives Gesichtsfeld von mind. 42 x 42 cm. |  | 0
3.10.b | Automatisierter motorischer Nachlauf des Detektors und des Strahler zur einfachen Zentrierung (Bidirektional). |  | 0
3.10.c | Integrierte Rasterablage oder eine zusätzliche Wandhalterung für mind. 2 Raster im Lieferumfang. |  | 0
3.10.d | Mehrfelder-Messkammer (3 Messkammern) zur Belichtungssteuerung. |  | 0
3.11 | Großaufnahmen (Bucky 1)
3.11.a | Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen am Rasterstativ im Stehen. |  | 0
3.11.b | Eine Positionierungshilfe für Patienten bei Ganzbein- / -wirbelsäulenaufnahme (Podest, Halterung, etc.) im Stehen inkl. Bleimarkierung zur Skalierung, fahrbar auf Rollen gelagert. |  | 0
3.11.c | Leitlinienkonforme Großbildaufnahme (z.B. Ganzbeinaufnahmen) am Rasterwandgerät bei 2,7m FFA möglich. |  | 0
3.11.d | lange Ober- / Unterschenkel und Wirbelsäulen Aufnahmen am Tisch möglich (mind. 80cm, Aufnahmelänge). |  | 0
3.11.e | Bleimarkierungen (Lineal) zur Skalierung der am Buckytisch erstellten Großaufnahmen. |  | 0
3.12 | Flachdetektorsysteme
3.12.a | Das Detektormaterial besteht aus Csl. |  | 0
3.12.b | Je ein festverbauter, systemgebundener Detektor pro Röntgensystem im Rasterwandgerät mit einer effektiv nutzbaren Detektorfläche von mind. 42 x 42 cm mit mind. einer Grauwertauflösung von 16bit. |  | 0
3.12.c | Je ein mobiler Detektor pro Röntgensystem in der Buckylade mit einer effektiv nutzbaren Detektorfläche von mind. 42 x 42 cm mit mind. einer Grauwertauflösung von 16bit und einer Pixelgröße von ≤99µm. |  | 0
3.12.d | Je ein mobiler Flachdetektor pro Röntgensystem mit einer effektiv nutzbaren Detektorfläche von mind. 35 x 42 cm zur Nutzung für freie Aufnahmen (z.B. Bett) mit mind. einer Grauwertauflösung von 16bit und einer Pixelgröße von ≤99µm. (Ziffer 1.5 dieses Leistungsverzeichnis findet Anwendung). |  | 0
3.12.e | Schutzklasse IP 67 für die mobilen Detektoren. |  | 0
3.12.f | Schadensfreie Sturzhöhen von mindestens 70 cm. |  | 0
3.12.g | Automatisierte digitale Bildverarbeitung mit optimalem Ausgleich großer Kontraste sowie Hervorhebung feinster Bilddetails. |  | 0
3.12.h | Software zur Kalibrierung des Detektors. |  | 0
3.12.i | Alle festen Flachdetektoren haben eine Dosisquanteneffizienz von mind. 60% bei 0,05 LP/mm. |  | 0
3.12.j | Alle mobilen Flachdetektoren haben eine Dosisquanteneffizienz von ≥ 45% bei 2 LP/mm. |  | 0
3.12.k | Alle festen Flachdetektoren haben eine Ortsauflösung von >3 LP/mm. |  | 0
3.12.l | Alle mobilen Flachdetektoren haben eine Ortsauflösung von >4 LP/mm. |  | 0
3.12.m | Festverbaute Detektoren besitzen eine Pixelgrößen von ≤148 µm über die gesamte Detektorfläche. |  | 0
3.12.n | Mobile Detektoren besitzen eine Pixelgrößen von ≤99 µm über die gesamte Detektorfläche. |  | 0
3.13 | Anbindung mobiler Detektoren des selben Herstellers
3.13.a | Alle mobilen Detektoren (Bucky 1, 2, 3 und für die mobilen Röntgenaufnahmegeräte), die im Rahmen dieses Auftrages geliefert werden, müssen bis Ablauf des Jahres 2029 eine vollumfängliche Kompatibilität mit allen im Rahmen dieses Auftrages gelieferten Röntgeneinheiten (ortsfest und mobil) aufweisen (Detektoren-Sharing; Mobile Detektoren der Bucky-Arbeitsplätze müssen mit den mobilen Röntgenaufnahmegeräten kompatibel sein; Mobile Detektoren der mobilen Röntgenaufnahmegeräte müssen mit den Bucky-Arbeitsplätzen kompatibel sein). |  | 0
3.13.b | Die Detektoren von anderen Systemen des selben Herstellers können problemlos durch den Anwender selbstständig angebunden werden. |  | 0
3.13.c | Es können gleichzeitig mehrere Detektoren am System aktiv angemeldet und an der Konsole auswählbar sein. |  | 0
3.14 | Workstation / Bedienkonsole
3.14.a | Touchworkstation zur Systembedienung, Steuerung des Untersuchungsablaufes, Prüfung der aufgenommenen Bilder, Datenverwaltung, Bildbetrachtung und erweiterte Bildverarbeitungsmöglichkeiten. |  | 0
3.14.b | Intuitive und leicht erlernbare Benutzeroberfläche ohne komplizierte Untermenüs (mit 3 Klicks muss das Bild akquiriert werden können). |  | 0
3.14.c | Leistungsstarke Workstation neuester Technologie mit modernem und ebenso leistungsstarkem Betriebssystem und Festplatte zur Speicherung der Bilddaten (lokaler Bildspeicher von mind. 450GB für Bilddaten). |  | 0
3.14.d | Möglichkeit der manuellen Eingabe und Bearbeitung demographischer Patientendaten, wie z.B. Pat.-ID,Name, Geschlecht, Geb.-Datum etc. |  | 0
3.14.e | Anzeige des DFP am Kontrollraummonitor Dosisflächenprodukt (Dosismanagement und Strahlenschutz). |  | 0
3.14.f | Programme zur spezifischen Anwendung und automatischen Voreinstellung der Aufnahmeparameter an der Tiefenblende, dem Röntgengenerator etc. |  | 0
3.14.g | Zusätzliche Tastatur und Maus zur Bedienung der Workstation. |  | 0
3.14.h | Insbesondere bei kleinformatigen Untersuchungen |  | 0
3.14.i | Vordefinierte Textbausteine (Bildbeschriftung) für ein optimierten Workflow. |  | 0
3.15 | Streustrahlenraster im RWG und Buckylade
3.15.a | Unterschiedliche Raster zur kompletten Abdeckung des Untersuchungsspektrums für einen FDA von 1,1m bis 3m (bspw. Ganzbein, Thorax, Abdomen) im Lieferumfang enthalten. |  | 0
3.16 | Digitale Bildverarbeitung DICOM
3.16.a | Der Austausch von Patientendaten, Bildern, Szenen und Auswertungen muss mittels DICOM-Standards erreicht werden. |  | 0
3.16.b | Funktion DICOM Send |  | 0
3.16.c | Funktion DICOM SC (Storage Commitment) |  | 0
3.16.d | Funktion DICOM-Query/DICOM-Retrieve |  | 0
3.16.e | Funktion Worklist Managment |  | 0
3.16.f | Funktion DICOM-Structured Report: Quantifizierungsergebnisse und Dosisinformationen senden/exportieren (DICOM RDSR) |  | 0
3.16.g | DICOM-Bildspeicherung in mind. 12 Bit für alle Betriebsarten. |  | 0
3.16.h | DICOM Export CD / USB |  | 0
3.17 | Weitere Maßnahmen zur Sicherheit und Hygiene
3.17.a | Alle hygienisch relevanten Gerätebauteile sind möglichst spaltenfrei montiert und somit vor Eindringen von Flüssigkeiten geschützt. |  | 0
3.17.b | keine rauen Oberflächenstrukturen für optimale Desinfektion der hygenisch relevanten Oberflächen. |  | 0
4 | Zubehör pro Gerät (Bucky 1, Bucky 2, Bucky 3)
4.1 | Kompressionsgurt |  | 0
4.2 | Protektor für Detektor (Belastungsaufnahmen im Stehen) |  | 0
4.3 | Oberflächenschutzvorrichtung für mobile Detektoren (bspw. Aufnahmen mit Fixateur) |  | 0
4.4 | Eine Patientenlagerungsmatte je Bucky: Formstabile und rutschreduzierte Patientenlagerungsmatte, Länge 200 cm (+/- 2 cm); Dicke mind. 4 cm, wischdesinfizierbar mit herkömmlichen Reinigungsmitteln und geringer eigener Strahlenabsorption. Hinweis: Aktuell im Einsatz ist eine Patientenlagerungsmatte der Firma Mediplac |  | 0
4.5 | Zubehör für Möglichkeit zur beidseitigen Bedingung des Buckytisches (sofern nicht Standard) |  | 0
4.6 | Haltegriffe für den Buckytisch |  | 0
4.7 | Fahrbares, einhändig bedienbares Stativ für den mobilen Detektor (kompatibel mit beiden mobilen Detektorengrößen) |  | 0
5 | Lieferumfang / Abnahme / Schulungen / Dokumentation
5.1 | Analog Ziffer 0.14 gilt für die Leistungserbringung: - Grundsätzlich in den Phasen: Abbau bestehende Anlage, etwaige Bauphase durch das ukb (nicht Teil der Ausschreibung), Lieferung, Aufbau, Instandsetzung, Abnahme, Einweisung - Vor Lieferung und Aufbau sind durch den Auftraggeber ggf. bauliche Veränderungen entsprechend der Anforderungen der neuen Systeme des Auftragnehmers vorzunehmen. Dies ist im Aufstellplan mit zumindest 2 Wochen zu berücksichtigen. - Erster Austausch Bucky 2 in der Radiologie des ukb - Zweiter Austausch Bucky 1 in der Radiologie des ukb - Dritter Austausch Bucky 3 in der Rettungsstelle des ukb - Es müssen stets zwei funktionsfähige Bucky-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. |  | 0
5.2 | Analog Ziffer 0.16 gilt für die Leistungserbringung: - Eventuelle bauliche Ertüchtigungen der Strahlenschutzwände, Türen und Durchblickfenster für die neue Geräteklasse müssen detailliert ausgewiesen werden. Sind keine erforderlich, ist dies zu bestätigen. - Die vorhandenen Einbringungswege können nicht erweitert werden und sind zu berücksichtigen. - Die bestehende Schwerlastdecke soll wiederverwendet werden. Abweichung und Anpassungen insbesondere bei der Anordnung der Schwerlastträger und Laufschienen sind exakt zu benennen und zeichnerisch darzustellen. Lasten sind anzugeben. - Die bestehenden Bodenrahmen zur Lastaufnahme sollen wiederverwendbar sein, Abweichungen und Anpassungen sind exakt zu benennen und zeichnerisch darzustellen. Die Lasten sind anzugeben. Deckenträgfähigkeit von 500kg/m² ist einzuhalten. - Boden- und Wandkanäle sind in Ihrer Lage und Ihren lichten Querschnittsmaßen vermaßt anzugeben. Anzahl und Querschnitte der im Boden und in der Wand verlaufenden Kabel sind anzugeben. - Für die Bauseitg konstruktive Tresengestaltung sind anzugeben: Anzahl der Bildschirme, Anzahl der Rechner, Stückzahl der Notausschalter, Position des Handschalters am Bedienelement - Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten am Leistungsort muss der Röntgengenerator der Bucky-Arbeitsplätze 1 und 2 hinter die Eingangstür zum Kontrollraum verortet werden |  | 0
5.3 | Alle im Folgenden aufgeführten Leistungen verstehen sich inklusive vollständiger Installation, Konfiguration (nach Anforderung des Nutzers), Dokumentation und Einweisung der Nutzer, auch wenn diese Leistungen nicht explizit in anderen Positionen des Leistungsverzeichnisses aufgeführt werden. |  | 0
5.4 | Die Gewährleistungsfrist und Garantie beträgt 24 Monate. |  | 0
5.5 | Anwenderschulung („Standard-User“): Vor Ort zur Inbetriebnahme und circa 3 Monate danach (z.B. 5 Werktage Initialschulung, 1 Werktag Nachschulung, mindestens 6 Werktage insgesamt). |  | 0
5.6 | Anwenderschulung („Key-User“ / Fortgeschrittene User): vor Ort zur Inbetriebnahme dabei werden Protokoll-/Workflowerstellung, Datenbankbereinigung, etc. geschult (min. 2 Werktage). |  | 0
5.7 | Ein Kontingent-Tag für Schulungen ist (nach der Initialschulung gem. Ziffer 5.3. und 5.4.) jährlich vorzuhalten und ist im Leistungsumfang inkludiert. |  | 0
5.8 | Für alle Geräte sind die entsprechenden Bedienungsanleitungen auf Deutsch in gedruckter und digitaler Form im Lieferumfang enthalten. |  | 0
5.9 | Die Röntgen-Sachverständigenprüfung ist Teil des gegenständlichen Auftrages. Die Kosten sind im Angebotspreis enthalten und werden nicht separat vergütet. |  | 0
6 | IT Sicherheit
6.1 | Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Bereitstellung sicherheitsrelevanter Updates für Betriebssystem und Hersteller-Software und hält hierzu ein Update- und Wartungskonzept vor. |  | 0
6.2 | Fernwartung ist ausschließlich über vom Auftraggeber freigegebene Zugangswege zulässig. Dauerhafte oder automatisierte ausgehende Verbindungen sind unzulässig. |  | 0
6.3 | Das eingesetzte Betriebssystem muss während der geplanten Nutzungsdauer im regulären Hersteller-Support betrieben werden können. Der Auftragnehmer hält ein Lifecycle- bzw. Upgrade-Konzept vor. |  | 0
6.4 | Die Software darf im produktiven Betrieb keine lokalen Administratorrechte für Benutzer erfordern. Dauerhafte lokale Administrator-Konten sind nicht zulässig. |  | 0
6.5 | Ausnahmen für Virenscans oder anderen sicherheitsmechanismen wie Whitelisting müssen detailliert beschrieben und begründet werden. Eine vollständige Deaktivierung der Virenscanner auf den Geräten des Auftraggebers ist ausgeschlossen. |  | 0
6.6 | Der Auftragnehmer stellt nach Auftragserteilung eine vollständige Kommunikationsmatrix (IPs, Ports, Protokolle, Richtungen) bereit. Die SW/HW des Auftragnehmers muss in das segmentierte Netzwerk des Auftraggebers integrierbar sein; nicht dokumentierte Kommunikationsbeziehungen sind unzulässig. |  | 0
6.7 | Die SW/HW des Auftragnehmers muss auf standardisierten, dokumentierten IP-basierten Protokollen basieren und darf keine proprietären, nicht dokumentierten Netzwerkprotokolle erfordern. |  | 0
6.8 | Der Auftragnehmer stellt eine vollständige technische Dokumentation der gelieferten Lösung bereit. Diese umfasst mindestens Architektur- und Kommunikationsübersicht, Softwarekomponenten inkl. Versionsstände, Schnittstellenbeschreibung, Verkabelung sowie Angaben zu Betrieb, Wartung und Support. Die Dokumentation ist bei Änderungen fortzuschreiben. |  | 0
6.9 | USB-Schnittstellen sind im Regelbetrieb deaktiviert. Eine Nutzung externer Speichermedien ist unzulässig. Eine temporäre Aktivierung ist ausschließlich im dokumentierten Servicefall für Backup- oder Updatezwecke sowie bei Bildübertragungsausfall (s. 3.16) zulässig. |  | 0
6.10 | Für die SW/HW des Auftragnehmers ist ein Backup- und Wiederherstellungskonzept nach Auftragserteilung der Auftraggeberin vorzulegen. |  | 0
6.11 | Sicherheits- und betriebsrelevante Ereignisse (Ausfälle oder Störungen) sind zu protokollieren und bei Bedarf exportierbar bereitzustellen. |  | 0
6.12 | Die SW/HW des Auftragnehmers muss die Zeitsynchronisation über den zentralen Zeitserver des Auftraggebers unterstützen. |  | 0
6.13 | Die SW/HW des Auftragnehmers muss DNS-basiert betrieben werden können. Kommunikationsbeziehungen sind FQDN-basiert zu konfigurieren. Feste IP-Adressbindungen sind unzulässig, sofern nicht technisch zwingend erforderlich und im Angebot ausdrücklich benannt und begründet. Die Lösung muss in die DNS-/Active-Directory-Infrastruktur des Auftraggebers integrierbar sein. |  | 0
6.14 | Bei Verwendung von WLAN-Modulen müssen diese 802.1X-basierte Authentifizierung (WPA2-Enterprise oder höher) unterstützen bzw. es wird ausschließlich LAN verwendet. |  | 0
6.15 | Das System verfügt über eine rollenbasierte Benutzer- und Rechteverwaltung. |  | 0
7 | Service / Wartung
7.1 | Der Service der angebotenen Anlage wird mindestens für 10 Jahre gewährleistet. |  | 0
7.2 | Verfügbarkeit fachkundiger Röntgen-/Servicetechniker <= 24 Stunden. |  | 0
7.3 | Der Auftragnehmer verfügt über zumindest 5 fachkundige Röntgen-/Servicetechniker, unter Einhaltung der Verfügbarkeit nach Ziffer 7.2, zur Absicherung der Verfügbarkeit im Störungsfall. |  | 0
7.4 | Die Röntgen-/Servicetechniker besitzen nach Deutschem Strahlenschutzrecht die erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz. |  | 0
7.5 | Alle eingesetzten Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache so in Wort und Schrift beherrschen, dass eine barrierefreie, fachlich einwandfreie und missverständnisfreie Kommunikation mit dem Auftraggeber jederzeit sichergestellt ist. |  | 0
7.6 | Die Servicehotline ist täglich Montag bis Sonntag von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr im gestaffelten Tagesbetrieb erreichbar. In den Zeiten außerhalb des Tagesbetriebs muss eine Rufbereitschaft die Erreichbarkeit gewährleisten. |  | 0
7.7 | Mindestverfügbarkeitsgarantie des Systems 95%. |  | 0
8 | Wartung
8.1 | Ein Vollwartungsvertrag kann pro Gesamtsystem für eine Laufzeit von mind. 10 Jahren abgeschlossen werden (Preisangaben s. Preisblatt) |  | 0
8.2 | Ein Vollwartungsvertrag beinhaltet: Wartungen, Sicherheitstechnische Überprüfungen inkl. STK, Instandsetzungen, Verschleißteile, Ersatzteile (inklusive Röntgenröhre & Detektor), Arbeits- und Fahrtkosten, Remoteservice, Software-Updates |  | 0

## 2_Mindestanforderungen_Fahrbar
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Ausschreibung-Nr. 70-26 (200) Erneuerung der Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest)
und mobilen Röntgenaufnahmegeräte (fahrbar) im ukb
Mindestanforderungen: Mobile Röntgenaufnahmegeräte (fahrbar)
Nichterfüllung führt zum Ausschluss, d.h. wird die Erfüllung einer Mindestanforderung mit "Nein" beantwortet, führt dies zur Nichtberücksichtigung Ihres Angebots!
Name des Bieters (Firmierung und Rechtsformzusatz):
Name der angebotenen fahrbaren Röntgenaufnahmegeräte:
0 | Vorbemerkungen (Hinweise für Bieter im Vergabeverfahren)
0.1 | Das LV ist komplett in der Excel Tabelle auszufüllen und als Excel Datei mit dem Angebot abzugeben.
0.2 | Die Nachweise der im LV angegebenen Spezifikationen für die angebotenen Geräte/Systeme sind in Form von ausführlichen technischen Datenblättern, Produkt-Spezifikationen o.ä. elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.3 | Die angebotenen Gerätespezifikationen und Leistungen erfolgen nach aktuell geltenden Gesetzgebungen (Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukteverordnung) und aktuellen deutschen DIN-Normen
0.4 | Fehlende Antworten führen zum Ausschluss des jeweiligen Angebots. Unvollständige Antworten können zum Ausschluss des jeweiligen Angebots führen.
0.5 | Das gültige MDR-Zertifikat der Benannten Stelle (Notified Body) für das mobile Röntgenaufnahmegerät ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.6 | Eine gültige EU-Konformitätserklärung (Declaration of Conformity) für das mobile Röntgenaufnahmegerät gemäß der EU Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR) ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.7 | Eine gültige CE-Konformitätserklärung für das mobile Röntgenaufnahmegerät ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.8 | Eine rechtsverbindliche Kompatibilitätserklärung für die mobilen Detektoren oder eine Erklärung des Bieters als Systemerzeuger der mobilen Detektoren gemäß Art. 22 MDR ist als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.9 | Ein Nachweis über die Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 TÜV (oder gleichwertige Zertifizierung) ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.10 | Ein Dokument mit den gerätespezifischen Planungsangaben zur Installation aller Komponenten ist elektronisch als .pdf mit dem Angebot abzugeben.
0.11 | Angaben zu am System zu verwendenden Hygienemitteln sind als .pdf mit dem Angebot abzugeben. Diese Informationen unterstützen die Hygieneabteilung der Klinik bei der Verwendung der entsprechenden freigegebenen Reinigungsmittel.
0.12 | Interessierte Unternehmen sind verpflichtet vor Angebotsabgabe eine Vor-Ort-Besichtigung zur Inaugenscheinnahme der Einbringungswege und Türbreiten wahrzunehmen. Unterbleibt diese Vor-Ort-Besichtung wird das jeweilige Angebot nicht berücksichtigt. Die vorhandenen Einbringungswege können nicht erweitert werden. Die Einbringung des Gerätes muss ohne bauliche Interimsmaßnahmen möglich sein.
0.13 | Der Bieter muss mit seinem Angebot alle erforderlichen Unterlagen zu IT Infrastruktur und Schnittstellen einreichen.
0.14 | Der Bieter legt mit dem Angebot eine Mustervorlage des Rollen- und Berechtigungskonzeptes als .pdf-Datei vor.
0.15 | Der Bieter muss mit dem Angebot einen Muster-Vollwartungsvertrag für ein Gesamtsystem einreichen. Inhalt des Vollwartungsvertrages ist das abgefragte mobile Röntgensystem ohne die ggf. im LV ausgewiesenen Optionen.
0.16 | Der Bieter muss eine Beschreibung der technischen Möglichkeiten zum Löschen und Archivieren von Daten im Klinikbetrieb als .pdf-Datei mit seinem Angebot einreichen.
0.17 | Der Bieter hat die DICOM-Konformitätserklärung (DICOM Conformance Statement) und IHE-Integrationserklärung (IHE-Integration Statement) aller angebotenen, schnittstellenrelevanten Systeme/ Produkte in der angebotenen Softwareversion elektronisch als .pdf-Datei mit seinem Angebot abzugeben.
0.18 | Der Bieter hat mit dem Angebot Angaben zum Datenschutz inkl. technischer und organisatorischer Maßnahmen TOM einzureichen. Angaben zu: - Kontrollbereiche Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit des lokalen Gesamtsystems - Protokollierung und Auswertungsmöglichkeit - Prozess der unwiederbringlichen Löschung und Sperrung von Daten - Prozess der Archivierung (inkl. Archivierungsfunktion) - Prozess Authentifizierungsverfahren - Datensicherheitsfunktionen (Auto-logoff, etc.) - Ggf Implentierung einer Single-Sign-On-Lösung - Automatische Abmeldung von Benutzer*innen nach festem Zeitintervall - Festlegung einer Gültigkeitsdauer von Benutzer*innenaccounts, -rechten und zugewiesenen –rollen (Rollen- und Berechtigungskonzept) - Verschlüsselte Übertragung von Zugangsdaten (z. B. Benutzer*innenname / Passwort) nach dem Stand der Technik - Möglichkeit der Sperrung der USB-Ports - Sicherung des Übertragungsweges von Daten durch Verschlüsselungsverfahren nach dem Stand der Technik - Im Falle des Einsatzes eines Systems im Sinne der KI-VO, sind entsprechende zur Bewertung für die gesetzeskonforme Einbindung einzureichen. - Angaben zu etwaig namhaft gemachten Nachunternehmern und der zu übernehmenden Leistung (im Vergabeverfahren erfolgt dies über Nachunternehmerliste und Verpflichtungserklärung) Nach Prüfung und Zuschlagserteilung ist zwischen den Vertragsparteien ein AV-Vertrag zu vereinbaren. Dieser liegt den Vergabeunterlagen bei.
vom Bieter auszufüllen
Lfd. Nr. | Mindestanforderungen (Nichterfüllung führt zum Ausschluss) | Erfüllung | Auswertung Nein=Ausschluss
Ja oder Nein
1 | Eignung für Anwendungsgebiete
1.1 | Beschreibung: 6 Mobile, digitale elektromotorische Röntgenaufnahme-Einrichtung der Spitzenklasse, geeignet für den Einsatz am Patientenbett der Intensiv-, Betten- und Unfallstation sowie als Zusatzgerät in der Röntgenabteilung. |  | 0
1.2 | Das Gerät muss für alle radiologischen Aufnahmen zugelassen sein. |  | 0
1.3 | Intuitive und leicht erlernbare Benutzeroberfläche ohne komplizierte Untermenues (mit 3 Klicks muss das Bild akquiriert werden können) |  | 0
1.4 | Das System muss über mind. 1 Bedienmodul mit Touch-Display verfügen. |  | 0
1.5 | Das Bedienelement des Strahlerkopfes muss über mind. 1 Touch-Display verfügen. |  | 0
1.6 | Einsatz mobiler Detektoren im Tausch mit vorhandenen Systemen des selben Herstellers (Sharing-Verfahren von mobil zu ortsfest). |  | 0
1.7 | Einsatz eines zertifizierten Rasters unter Verwendung mobiler Detektoren für alle rasterrelevanten Organgruppen. |  | 0
1.8 | Einsatz mobiler Detektoren im Tausch mit vorhandenen Systemen des selben Herstellers (Sharing-Verfahren). |  | 0
1.9 | Sofern das angebotene System nicht mit den aktuell vorhandenen mobilen Detektoren (im Bestand der Auftraggeberin, Inbetriebnahme 2023-2026) des Typs „SkyPlate“ kompatibel ist, müssen zwingend neue, systemkompatible Detektoren angeboten werden, die die Mindestanforderungen dieser Ausschreibung erfüllen. In diesem Fall muss der Lieferumfang an mobilen Detektoren insgesamt umfassen: Bucky 1: 1 x mobiler Detektor (mind. 42x42cm), 1 x mobiler Detektor (mind 35x42cm) Bucky 2: 1 x mobiler Detektor (mind. 42x42cm), 1 x mobiler Detektor (mind 35x42cm) Bucky 3: 1 x mobiler Detektor (mind. 42x42cm), 1 x mobiler Detektor (mind 35x42cm) Je fahrbarem Röntgenaufnahmegerät: 1x mobiler Detektor (mind 35x42cm) Anzahl mobiler Detektoren (mind: 42x42cm) insofern: 3 Anzahl mobiler Detektoren (mind: 35x42cm) insofern: 9 Sofern eine Kompatibilität des neuen Systems (ortsfest und fahrbar) mit den Bestandsdetektoren des Typs "SkyPlate" gewährleistet ist, reduziert sich der Lieferumfang wie folgt: Anzahl anzubietender mobiler Detektoren (mind: 42x42cm): 3 Anzahl anzubietender mobiler Detektoren (mind: 35x42cm): 7 Die Anforderungen an das Sharing-Verfahren gemäß Ziffer 3.13 des Leistungsverzeichnisses (LV) gelten hierbei entsprechend. |  | 0
1.10 | Kompaktes, leicht fahrbares Gerät mit Kollisionsschutz. Konvertergenerator, ausgelegt für eine Aufnahmespannung von 40 kV bis mindestens 130 kV und einer kürzesten Schaltzeit von 1 ms. Generatorleistung mind. 32 kW (IEC/DIN). Gewünscht ist ein System mit leistungsstarker Akkukapazität. |  | 0
2 | Allgemeines
2.1 | Die gelieferten Komponenten müssen fabrikneu und unbenutzt sein (keine refurbished, generalüberholte oder gebrauchte Komponenten). Es ist die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe jeweils aktuellste, am Markt eingeführte Modellversion/ Modellgeneration des entsprechenden Herstellers anzubieten und zu liefern, welches die Mindestanforderungen erfüllt. Das Anbieten und liefern älterer Modellreihen, Vorgängerversionen oder Auslaufmodelle des Herstellers (auch wenn es sich um unbenutzte Neuware handelt) ist unzulässig. |  | 0
2.2 | Die angebotenen Gerätespezifikationen und Leistungen erfolgen nach aktuell geltenden Gesetzgebungen (Strahlenschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Medizinproduktegesetz, Medizinprodukteverordnung) und aktuellen deutschen DIN-Normen. |  | 0
2.3 | Die Leistungen umfassen den Abtransport und anschließende Verwertung der Altgeräte (Anzahl: 7) sowie die Lieferung, Aufbau und Anschluss der neuen Geräte inklusive Instandsetzung, Abnahme und Einweisung. |  | 0
2.4 | Sämtliches Verpackungsmaterial ist durch den Auftragnehmer beizubringen und zu entsorgen. Eine Entsorgung an den Entsorgungsorten der Auftraggeberin ist nicht gestattet. |  | 0
2.5 | Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber binnen 14 Tage nach Abtransport der alten mobilen Röntgenaufnahmegeräte eine Lösch- und Vernichtungsbestätigung der Daten von den Altgeräten in schriftlicher Form zukommen zu lassen. |  | 0
3 | Technische Parameter
3.1 | Allgemeines / Grundgerät
3.1.a | Die mobile Systeme müssen für alle radiologischen Untersuchungen auf den Stationen geeignet sein und als Ausfallmölglichkeit bei technischer Störung der ortsfesten Röntgenaufnahmeplätze dienen (Ausfallkonzept) |  | 0
3.1.b | mind. 32 kW-Generator |  | 0
3.1.c | Detektorgewicht ≤3,3kg (inkl. Akku) |  | 0
3.1.d | kabellose IR-Fernbedienung |  | 0
3.1.e | Wlan Frequenzen wählbar zwischen 2,4 und 5GHz |  | 0
3.1.f | elektromotorischer Antrieb |  | 0
3.1.g | System Sicherung durch PIN Code & personifizierten Passwort Zugang oder RFID Login |  | 0
3.1.h | Patientendaten müssen durch automatische Datenverschlüsselung (Data Encryption) gesichert werden |  | 0
3.1.i | Festplatte zur Speicherung der Bilddaten (lokaler Bildspeicher von mind. 450GB für Bilddaten). |  | 0
3.1.j | Schutz vor unbefugter Nutzung durch personalisierte Freischaltung (z. B. via RFID-Chip, Transponder oder Schlüssel) |  | 0
3.2 | Zulassung/Fahrgestell
3.2.a | Feinpositionierung des Systems über Bedienelemte am Strahler oder vergleichbar |  | 0
3.2.b | Manuelle Verfahrbarkeit des mobilen Röntgenaufnahmegeräts auch bei einer technischen Störung des elektrischen Antriebssystems möglich. |  | 0
3.3 | Röntgengenerator / Röntgenstrahler / Röntgenstativ
3.3.a | Röntgen auch im Steckdosenbetrieb möglich |  | 0
3.3.b | mind. 32 kW - Generator |  | 0
3.3.c | Röntgenstrahler mit Doppelfokus |  | 0
3.3.d | Strahler-Tragarmsystem komplett Gewichtsausgeglichen |  | 0
3.4 | Tiefenblende / Bedienmodul
3.4.a | LED Lichtvisier |  | 0
3.4.b | ein Rollbandmaß zur Bestimmung / Kontrolle des Fokus-Detektor-Abstand vorhanden |  | 0
3.4.c | Filterwerte (mind. 0,1 mm Cu + 2 mm Al) |  | 0
3.4.d | Anzeige Dosisflächenprodukt, Dosisindikator und Abweichungsindikator des Bildes auf dem Touch Display |  | 0
3.4.e | automatisierte Übertragung der Dosisdaten (RDSR) an das PACS |  | 0
3.5 | Anbindung mobiler Detektoren des selben Herstellers
3.5.a | Alle mobilen Detektoren (Bucky 1, 2, 3 und für die mobilen Röntgenaufnahmegeräte), die im Rahmen dieses Auftrages geliefert werden, müssen bis Ablauf des Jahres 2029 eine vollumfängliche Kompatibilität mit allen im Rahmen dieses Auftrages gelieferten Röntgeneinheiten (ortsfest und mobil) aufweisen (Detektoren-Sharing; Mobile Detektoren der Bucky-Arbeitsplätze müssen mit den mobilen Röntgenaufnahmegeräten kompatibel sein; Mobile Detektoren der mobilen Röntgenaufnahmegeräte müssen mit den Bucky-Arbeitsplätzen kompatibel sein). |  | 0
3.5.b | Die Detektoren von anderen Systemen des selben Herstellers können problemlos durch den Anwender selbstständig angebunden werden. |  | 0
3.5.c | Es können gleichzeitig mehrere Detektoren am System aktiv angemeldet und an der Konsole auswählbar sein. |  | 0
3.6 | Detektorsystem (mind. 35 x 42 cm)
3.6.a | Leichter, kabelloser sowie sturzsicherer CsI-Flachdetektor mit einem effektiven Gesichtsfeld von mind. 35 x 42cm |  | 0
3.6.b | DQE > 60% bei 0,05 LP/ mm |  | 0
3.6.c | Ortsauflösung >3 LP/mm |  | 0
3.6.d | Aufsteckraster im Hoch- und Querformat (kann bei inkl. Angebot und Zertifizierung eines iterativen Streustrahlenalgorithmus ersatzlos entfallen) |  | 0
3.6.e | 2ter Austauschakku inkludiert |  | 0
3.6.f | On Board Akku Ladeeinrichtung integriert |  | 0
3.6.g | Je ein Aufsteckraster im Hoch- und Querformat ist zum mobilen Detektor mitzuliefern (bei Einsatz eines virtuellen Rasters kann dies entfallen). |  | 0
3.7 | WiFi
3.7.a | Bei gestörter oder unterbrochener Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Detektor und dem Röntgensystem, muss eine Verbindung kabelgeben möglich sein. |  | 0
3.7.b | Möglichkeit der Detektoreinbindung in (stationären) Röntgenarbeitsplätze des selben Herstellers (Detektor-Sharing) |  | 0
3.8 | Allgemeine Bildverarbeitung am Gerät
3.8.a | Intuitive und leicht erlernbare Benutzeroberfläche ohne komplizierte Untermenues (mit 3 Klicks muss das Bild akquiriert werden können) |  | 0
3.8.b | Möglichkeit der manuellen Eingabe und Bearbeitung demographischer Patientendaten, wie z.B. Pat.-ID,Name, Geschlecht, Geb.-Datum etc. |  | 0
3.9 | DICOM
3.9.a | DICOM Storage (SCU) |  | 0
3.9.b | DICOM Storage Commitment (SCU) |  | 0
3.9.c | DICOM Worklist (HIS / RIS) |  | 0
3.9.d | DICOM Modality Worklist SCP (MMWL) |  | 0
3.9.e | DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) |  | 0
3.9.f | DICOM Structured Report |  | 0
4 | Zubehör je mobilem Röntgenaufnahmegerät
4.1 | Tastatur inkl. Mauspad |  | 0
4.2 | 50 Stk. Detektorhülle (Folien), kompatibel mit den mobilen Detektoren (35x42cm) |  | 0
4.3 | Filter Kalibration |  | 0
5 | Lieferumfang / Abnahme / Schulungen / Dokumentation
5.1 | Alle im folgenden aufgeführten Leistungen verstehen sich inklusive vollständiger Installation, Konfiguration (nach Anforderung des Nutzers), Dokumentation und Einweisung der Nutzer, wenn diese Leistungen nicht explizit in anderen Positionen der Leistungsbeschreibung aufgeführt werden. |  | 0
5.2 | Die Gewährleistungsfrist und Garantie beträgt 24 Monate |  | 0
5.3 | Anwenderschulung („Standard-User“): Vor Ort zur Inbetriebnahme und circa 3 Monate danach (z.B. 2 Werktage Initialschulung, 1 Werktag Nachschulung, mindestens 3 Werktage insgesamt) |  | 0
5.4 | Anwenderschulung („Key-User“ / Fortgeschrittene User): vor Ort zur Inbetriebnahme dabei werden Protokoll-/Workflowerstellung, Datenbankbereinigung, etc. geschult (min. 1 Werktage) |  | 0
5.5 | Ein Kontingent-Tag für Schulungen ist (nach der Initialschulung gem. Ziffer 5.3. und 5.4.) jährlich vorzuhalten und ist im Leistungsumfang inkludiert. |  | 0
5.6 | Für alle Geräte sind die entsprechenden Bedienungsanleitungen auf Deutsch in gedruckter und digitaler Form im Lieferumfang enthalten. |  | 0
5.7 | Die Röntgen-Sachverständigenprüfung ist Teil des gegenständlichen Auftrages. Die Kosten sind im Angebotspreis enthalten und werden nicht separat vergütet. |  | 0
6 | IT Sicherheit
6.1 | Die Software zur Steuerung der Anlage und den dazugehörigen Arbeitsplätzen entspricht der Client-Server-Architektur. |  | 0
6.2 | Falls lokale Server benötigt werden, dann sind diese in professionellen Gehäusen (19" etc.) beizubringen und in durch den Auftraggeber bereitgestellten Schrank im separaten Technikraum zu integrieren. |  | 0
6.3 | Die Software muss mind. Windows 10 22H2 oder höher sein. |  | 0
6.4 | Die Software muss ohne lokale Administrationsrechte ausführbar sein. |  | 0
6.5 | Ausnahmen für Virenscans müssen detailliert beschrieben und begründet werden. Eine vollständige Deaktivierung der Virenscanner auf den Geräten des Auftraggebers ist ausgeschlossen. |  | 0
6.6 | Es existiert eine Kommunikationsmatrix im Sinne der Netzwerkkommunikation (Ports, IPs, Protokolle, Richtungen etc.). Der Auftraggeber segmentiert sein Netzwerk sehr detailliert. |  | 0
6.7 | Die Software/Hardware muss Standard TCP/IP Protokolle unterstützen. |  | 0
6.8 | Der Auftragnehmer stellt nach Auftragserteilung eine vollständige, aktuelle und für den Auftraggeber verständliche Dokumentation der Gesamtlösung zur Verfügung. Diese beinhaltet Kommunikationswege, Softwarekomponenten und -versionen, Datenschemata, Verkabelungsdokumentationen, Hinweise zu Tätigkeiten, die der Auftraggeber durchzuführen hat und Informationen zum Supportprozess. |  | 0
6.9 | Bei Verwendung von WLAN-Modulen müssen diese 802.1X-basierte Authentifizierung (WPA2-Enterprise oder höher) unterstützen bzw. es wird ausschließlich LAN verwendet. |  | 0
6.10 | Das System besitzt eine Benutzer-/Bedienerverwaltung. |  | 0
6.11 | Eine Speicherung oder Übertragung von Daten ins Netzwerk des Auftraggebers via USB Sticks ist durch den Auftraggeber untersagt und USB Ports müssen im Klinikalltag gesperrt sein. USB Sticks können jedoch im Servicemodus für Backup und Updates am Mainrechner der Röntgenanlage verwendet werden. |  | 0
6.12 | Alle Komponenten sind eindeutig identifizierbar beschriftet. |  | 0
7. | Service
7.1 | Der Service der angebotenen Anlage wird mindestens für 10 Jahre gewährleistet |  | 0
7.2 | Verfügbarkeit fachkundiger Servicetechniker <= 24 Stunden |  | 0
7.3 | Der Auftragnehmer verfügt über zumindest 5 fachkundige Röntgen-/Servicetechniker, unter Einhaltung der Verfügbarkeit nach Ziffer 7.2, zur Absicherung der Verfügbarkeit im Störungsfall. |  | 0
7.4 | Die Röntgen-/Servicetechniker besitzen nach Deutschem Strahlenschutzrecht die erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz . |  | 0
7.5 | Alle eingesetzten Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache so in Wort und Schrift beherrschen, dass eine barrierefreie, fachlich einwandfreie und missverständnisfreie Kommunikation mit dem Auftraggeber jederzeit sichergestellt ist. |  | 0
7.6 | Die Servicehotline ist täglich Montag bis Sonntag von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr im gestaffelten Tagesbetrieb erreichbar. In den Zeiten außerhalb des Tagesbetriebs muss eine Rufbereitschaft die Erreichbarkeit gewährleisten. |  | 0
7.7 | Mindestverfügbarkeitsgarantie des Systems 95% |  | 0
8 | Wartung
8.1 | Ein Vollwartungsvertrag kann pro Gesamtsystem für eine Laufzeit von mind. 10 Jahren abgeschlossen werden (Preisangaben s. Preisblatt) |  | 0
8.2 | Ein Vollwartungsvertrag beinhaltet: Wartungen, Sicherheitstechnische Überprüfungen inkl. STK, Instandsetzungen, Verschleißteile, Ersatzteile (inklusive Röntgenröhre & Detektor), Arbeits- und Fahrtkosten, Remoteservice, Software-Updates |  | 0

## 3_Wertungskriterien_Ortsfest
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Ausschreibung-Nr. 70-26 (200) Erneuerung der Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest)
und mobilen Röntgenaufnahmegeräte (fahrbar) im ukb
Bewertungskriterien: Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest) Die in der Tabelle aufgeführten Merkmale dienen als Bewertungskriterium für die technische Leistungsfähigkeit des angebotenen Systems. Eine Nichterfüllung eines Kriteriums führt nicht automatisch zum Ausschluss.
Name des Bieters (Firmierung und Rechtsformzusatz):
Name des angebotenen ortsfesten Röntgenaufnahmesystems:
Art des Kriteriums:
|  | I = Informationskriterium |  |  | W = Wertungskriterium, davon
|  | W1 = 1 Punkt |  |  | W2 = 5 Punkte
W3 = 10 Punkte
= Angaben durch den Bieter in der Spalte "Wert"
Lfd. Nr. | Bewertungskriterien ¦ Bucky-Arbeitsplätze (ortsfest) | Art Kriterium | Bieterangabe | Einheit | Bemerkung | erreichte Punktzahl
1. | Abmessungen und Mechanik
1.1 | 3D Deckenstativ
1.1.a | Max. Längsverschiebung in cm | W1 |  | [cm] | > 320 cm = 1 Punkt | 0
1.1.b | Max. Querverschiebung in cm | W1 |  | [cm] | > 300 cm = 1 Punkt | 0
1.1.c | Max. Stativhub gesamt in cm | W1 |  | [cm] | ≥ 160 cm = 1 Punkt | 0
1.1.d | Niedrigste Höhe des horizontalen Zentrahlstrahls über Fußboden (bei Deckenhöhe 300cm) in cm | W1 |  | [cm] | ≤ 30 cm = 1 Punkt | 0
1.1.e | Programmierbare Längs- und Querzentrierung der Stativlaufbahn mit Rastungen | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.1.f | Positions-Rückmeldung und -Anzeige | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.1.g | Strahlerdrehung um Trägerachse | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.1.h | Stufenlose Rastung bei Drehung um Trägerachse | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.1.i | Strahlerdrehung um die Hubachse | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.1.j | Stufenlose Rastung bei Drehung um Trägerachse | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.1.k | Max. Fokus Detektor Abstand in cm | W1 |  | [cm] | ≥ 130 cm = 1 Punkt | 0
1.1.l | Bedienung Touchscreen am Tube Head bei tragen von Handschuhen (medizinischen Handschuhen) und/oder feuchten Händen problemlos möglich. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.1.m | Größe des Touchscreens in Inch/ Zoll | I |  | [in/ "] | - | -
1.1.n | Sensor im Handgriff zur Lösung aller Bremsen zum freien einhändigen Verfahren des Deckenstativs (Sensor zur vereinfachte Desinfektion) | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.1.o | Patientendaten am Touchscreen des Tube Head zur fehlerfreien Bestätigung der Identität des Patienten (Patient ID, Geburtsdatum und Name des Patienten) | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.1.p | Preview Bild Anzeige auf dem Tube Head | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.1.q | Möglichkeit zur Anzeige (Wiederaufruf) von vergangenen Aufnahmen des Patienten aus der selben Untersuchung am Tube Head | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.2 | Röntgenröhre
1.2.a | Nennspannung | I |  | [kV] | - | -
1.2.b | Brennfleck-Kenngröße (IEC/DIN): Kleinste Kenngröße in mm | I |  | [mm] | - | -
1.2.c | Brennfleck-Kenngröße (IEC/DIN): Größte Kenngröße in mm | I |  | [mm] | - | -
1.2.d | Kurzzeitlast der kleinsten Kenngröße | W1 |  | [kW] | ≥ 30 kW = 1 Punkt | 0
1.2.e | Kurzzeitlast der größten Kenngröße | W1 |  | [kW] | ≥ 85 kW = 1 Punkt | 0
1.2.f | Anodendrehzahl pro Minute | I |  | [U/min] | - | -
1.2.g | Einrichtung zur leistungsspezifisch variablen (d.h.mit Zwischengrößen einstellbaren) Fokusgröße | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.2.h | Tiefenblende auch vollautomatisch | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.2.i | Tiefenblende mit Drehknöpfen | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.2.j | Integriertes, drehbares Ausgleichsfilter | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.2.k | Filterwechsel motorisch (automatisch) | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.2.l | Laserstrahl zur Positionierungshilfe (SID - Source Image Receptor Distance / Abstandslaser) | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.3 | Kamera / KI Features
1.3.a | Kamera Funktion: Übertragung eines Live Bildes der aufgeblendeten Anatomie auf den Tube Head Bildschirm zur besseren Sichtbarkeit der Aufblendungslinien | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.3.b | Kamera Funktion: Übertragung eines Live Bildes der aufgeblendeten Anatomie auf den Workstation Bildschirm zur Überprüfung der richtigen Aufblendung vor Auslösen des Schusses | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.3.c | Kamera Funktion: Automatischer Zoom des Bildes bei Anpassung des FDA zur optimalen Sichtbarkeit der Anatomie | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.3.d | Einblendung von jedem Punkt des Untersuchungsraumes mittels Tablet / Fernbedienung | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.3.e | Anzahl der Positionen, aus denen eine Einblendung erfolgen kann | W3 |  | Anzahl | ≥ 6 = 10 Punkte | 0
1.3.f | Röntgenbilddarstellung ist am Strahlerkopf möglich. | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.3.g | Touch Display am Tube Head | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.3.h | Größe Touch Display mind. 12" | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.3.i | Virtuelles Overlay, Messkammern werden am Tube Head und Workstation im Live Bild eingeblendet. | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.4 | Röntgengenerator
1.4.a | Nennleistung (IEC) | I |  | [kW] | - | -
1.4.b | Programmautomatik zur Voreinstellung von Organ, Aufnahmespannung, Schwärzung (Dosis) | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.c | Anzahl der speicherbaren Programme | W1 |  | Anzahl | ≥ 10000 = 1 Punkt | 0
1.4.d | kürzeste Schaltzeiten | I |  | [ms] | - | -
1.4.e | Bestimmung des Dosisflächenproduktes per Kalkulation | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.f | systemintegrierte Anzeige des DFP | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.g | automatisierte Übertragung der Dosisdaten (RDSR), einschließlich des Dosisflächenproduktes | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.h | die Dosisdaten werden (EI oder DFP) auf dem Bild sichtbar gespeichert | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.4.i | Separate Generatorkonsole notwendig | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Nein = 5 Punkte | 0
1.5 | Bedien- und Auswertekonsole
1.5.a | Mind. 21“ LCD-/TFT- Farbdisplay mit Touchscreen | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.5.b | Größe des LCD-/TFT-Farbdisplays in Zoll benennen | I |  | [in/ " / Zoll] | - | -
1.5.c | Bedienung bei tragen von Handschuhen (medizinischen Handschuhen) und/oder feuchten Händen problemlos möglich. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.d | Betriebssystem | I |  | Angabe | - | -
1.5.e | Kapazität des Massenspeichers (physisch netto) | I |  | [GB] | - | -
1.5.f | Dateneingabe wahlweise über den Touchscreen und eine Tastatur (Keyboard) möglich | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.g | Anhand des Geburtsdatums und anderer Parameter werden die Aufnahmeeinstellung vollautomatisch verändert | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.h | Nennung der veränderbaren Parameter | I |  | Angabe | - | -
1.5.i | Anzahl vordefinierbarer Patiententypen | W3 |  | Anzahl | > 6 = 10 Punkte | 0
1.5.j | automatische Bildoptimierung für Kontrast und Helligkeit | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.5.k | Rauschunterdrückung | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.5.l | Kontrast- und Helligkeitsregulierung | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.5.m | Kantenanhebung | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.5.n | Bilddrehung mit welchen Winkelgraden möglich | W2 |  | [°/ Grad] | Kleinster Grad (°) aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
1.5.o | Bildinvertierung | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.5.p | Bildbeschriftung, Texteingabe zum Bild | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.5.q | Bildbeschriftung als Overlay d.h. ohne Beeinflussung der Bilder und der Bildnachbearbeitungsmöglichkeiten ins DICOM-Archiv speicherbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.r | Nachträgliche elektronische Blendenkorrektur | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.s | Für die Blendenkorrektur und deren Änderung muss keine Funktion separat angeschaltet werden | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.t | Separate elektronische R/L Zeichen | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.5.u | für die Zeichensetzung und Änderung muss keine Funktion separat angeschaltet werden | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.v | Anzahl möglich vordefinierter Beschriftungen | I |  | Anzahl | - | -
1.5.w | Bildbearbeitung und -einstellung (Zoom, Fenster, ...) | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.x | Funktion zur Darstellung der Grauwerte der am Bildschirm angezeigten Bilder gemäß der Empfindlichkeitscharakteristik des menschlichen Auges (DICOM Standard Teil 14: Greyscale Display Function). | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.y | Statisches Multiskalarprozessing (aktueller Stand der Bildverarbeitung) | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.5.z | Bildprozessing in Abstimmung mit den Nutzern adaptierbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6 | Rasterfreie Aufnahmetechnik
1.6.a | Ergänzend der Mindestanforderungen zu den ortsfesten Röntgenaufnahmesystemen (Bucky): Einsatz eines zertifizierten virtuellen Rasters unter Verwendung mobiler Detektoren für alle rasterrelevanten Organgruppen. (Dokumention einreichen | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.6.b | Wenn 1.6.a mit Ja beantwortet wurde, liegen dem Angebot validierte Studien zur Dosisreduktion gegenüber einer normalen Rasteraufnahme bei. | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.6.c | Die zertifizierte rasterfreie Aufnahmetechnik ist bei Aufnahmen mit Vorfilterung anwendbar | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.6.d | Die zertifizierte rasterfreie Aufnahmetechnik ist bei allen Anatomien anwendbar | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.6.e | Modellbasierte iterative Rohdatenrekonstruktion | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.6.f | Technik vollautomatisch bei Anwahl der Aufnahme | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.g | Technik ohne Zeitverzögerung einsetzbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.h | Technik nachträglich an/abschaltbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.i | Bildbearbeitungszeit | I |  | [sek] | - | -
1.6.j | Bildrekonstruktion "rasterfreie Aufnahmetechnik" automatisch deaktiviert bei Nutzung eines physischen Rasters | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.7 | Digitaler Rasteraufnahmetisch
1.7.a | Abmessung der Tischplatte in cm: Länge | W2 |  | [cm] | Größter Wert aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
1.7.b | Abmessung der Tischplatte in cm: Breite | W3 |  | [cm] | Größter Wert aller Angebote = 10 Punkte | Individuelle Prüfung
1.7.c | Strahlenabsorption der Tischplatte | I |  | [mmPb] | - | -
1.7.d | Tischhöhe über Fußboden in cm: Mindesthöhe | I |  | [cm] | - | -
1.7.e | Tischhöhe über Fußboden in cm: Maximalhöhe | I |  | [cm] | - | -
1.7.f | Max. zulässiges Patientengewicht bei dynamischer Belastung (dezentral) in kg. | I |  | [kg] | - | -
1.7.g | Max. zulässiges Patientengewicht bei dynamischer Belastung (mittig) in kg. | I |  | [kg] | - | -
1.7.h | Max. zulässiges Patientengewicht bei statischer Belastung (mittig) in kg. | I |  | [kg] | - | -
1.7.i | Max. Längsverschiebung in cm. | I |  | [cm] | - | -
1.7.j | Max. Querverschiebung in cm. | I |  | [cm] | - | -
1.7.k | Steuerung der Tischfunktionen über Fußschalter. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.l | zusätzliches Tischbedienmodul z.B. als Fuß- oder Handschalter. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.m | Detektor max. längsverschiebbar in cm. | W1 |  | [cm] | ≥ 40 = 1 Punkt | 0
1.7.n | Raster, z.B. für pädiatrische Aufnahmen vom Bedienpersonal einfach entfernbar oder auswechselbar. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.o | Parkmöglichkeit für Raster in der Detektorlade vorhanden. | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.7.p | Schwingraster/ Katapultraster/ Oszillierendes Raster zur besseren Bildqualität und Minimierung der Streustrahlung am Detektor. | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.8 | Horizontal verfahrbares Rasterwandgerät (Bucky 1)
1.8.a | Rasterwandgerät kippbar von ____ ° (Grad) | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.8.b | Rasterwandgerät kippbar bis ____ ° (Grad) | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.8.c | Rasterwandgerät ist schwenkbar (in Ausrichtung nach links oder rechts) | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.8.d | Schwenkbereich angeben ____ ° (Grad) | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.8.e | Raster, z.B. für pädiatrische Aufnahmen vom Bedienpersonal einfach herausnehm- und auswechselbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.8.f | Parkmöglichkeit für mind. 2 Raster in der Detektoreinheit | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.8.g | Schwingraster/ Katapultraster/ Oszillierendes Raster zur besseren Bildqualität und Minimierung der Streustrahlung am Detektor. | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.8.h | Anzahl der Messkammern, welche zur Datenerfassung/ zur Bilderzeugung verwendet werden. | W2 |  | Anzahl | Größte Anzahl aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
1.8.i | Bedienfelder an beiden Stativseiten | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.8.j | Höchste Zentralstrahl über Fertigfußboden (in Korrelation zum Zentralstrahl des Deckenstrahlers) | W1 |  | [cm] | ≥ 180 = 1 Punkt | 0
1.8.k | Niedrigster Zentralstrahl über Fertigfußboden (in Korrelation zum Zentralstrahl des Deckenstrahlers) | W1 |  | [cm] | ≤ 35 cm = 1 Punkt | 0
1.8.l | Das Rasterwandgerät verfügt über einen kippbaren Flachdetektor, der motorisch oder manuell unter den Bucky-Tisch geschwenkt werden kann | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.9 | Rasterwandgerät (Bucky 2)
1.9.a | Raster, z.B. für pädiatrische Aufnahmen vom Bedienpersonal einfach herausnehm- und auswechselbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.9.b | Parkmöglichkeit für mind. 2 Raster in der Detektoreinheit | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.9.c | Schwingraster/ Katapultraster/ Oszillierendes Raster zur besseren Bildqualität und Minimierung der Streustrahlung am Detektor. | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.9.d | Anzahl der Messkammern, welche zur Datenerfassung/ zur Bilderzeugung verwendet werden können. | W2 |  | Anzahl | Größte Anzahl aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
1.9.e | Bedienfelder an beiden Stativseiten | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.9.f | Höchste Zentralstrahl über Fertigfußboden (in Korrelation zum Zentralstrahl des Deckenstrahlers) | W1 |  | [cm] | ≥ 180 = 1 Punkt | 0
1.9.g | Niedrigster Zentralstrahl über Fertigfußboden (in Korrelation zum Zentralstrahl des Deckenstrahlers) | W1 |  | [cm] | ≤ 30 cm = 1 Punkt | 0
1.10 | Rasterwandgerät (Bucky 3 )
1.10.a | Rasterwandgerät kippbar von ____ ° (Grad) | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.10.b | Rasterwandgerät kippbar bis ____ ° (Grad) | I |  | [°/ Grad] | - | -
1.10.c | Raster, z.B. für pädiatrische Aufnahmen vom Bedienpersonal einfach herausnehm- und auswechselbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.10.d | Parkmöglichkeit für mind. 2 Raster in der Detektoreinheit | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.10.e | Schwingraster/ Katapultraster/ Oszillierendes Raster zur besseren Bildqualität und Minimierung der Streustrahlung am Detektor. | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.10.f | Anzahl der Messkammern, welche zur Datenerfassung/ zur Bilderzeugung verwendet werden. | W2 |  | Anzahl | Größte Anzahl aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
1.10.g | Bedienfelder an beiden Stativseiten | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.10.h | Höchste Zentralstrahl über Fertigfußboden (in Korrelation zum Zentralstrahl des Deckenstrahlers) | W1 |  | [cm] | ≥ 180 = 1 Punkt | 0
1.10.i | Niedrigster Zentralstrahl über Fertigfußboden (in Korrelation zum Zentralstrahl des Deckenstrahlers) | W1 |  | [cm] | ≤ 30 cm = 1 Punkt | 0
1.11 | Großaufnahmen
1.11.a | Anzahl der erforderlichen Aufnahmepositionen zur Abdeckung von mind. 120 cm | W1 |  | Anzahl | Kleinste Anzahl aller Angebote = 1 Punkt | Individuelle Prüfung
1.11.b | Dauer bis zur vollständigen Aufnahme der entsprechenden Bildzahl bei 120 cm | W1 |  | [sek] | Kleinste Wert aller Angebote = 1 Punkt | Individuelle Prüfung
1.12 | Flachdetektorsysteme: Fester CsI-Flachdetektor (ca.42x42cm) im Rasterwandgerät
1.12.a | effektive Aufnahmeformate: Von _____ cm | W1 |  | [cm] | Kleinste Wert aller Angebote = 1 Punkt | Individuelle Prüfung
1.12.b | effektive Aufnahmeformate: Bis _____ cm | W1 |  | [cm] | Höchster Wert aller Angebote = 1 Punkt | Individuelle Prüfung
1.12.c | Anzahl der Pixel (Vollformat) | I |  | [px] | - | -
1.12.d | Ortsauflösung | I |  | [lp/mm] | - | -
1.12.e | Akquisitionstiefe ≥ 16bit | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.12.f | Exportierte Akquisitionstiefe konfigurierbar | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.13 | Flachdetektorsysteme: Mobiler CsI-Flachdetektor (ca.42x42cm) im Tisch
1.13.a | Bei Verwendung eines Aufsteckrasters muss das zertifizierte virtuelle Streustrahlenraster (sofern angeboten) automatisch deaktiviert werden. | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.13.b | Gewicht des Detektorsystems mit Akku ≤ 3,0 kg | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.13.c | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Länge in cm | I |  | [cm] | - | -
1.13.d | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Breite in cm | I |  | [cm] | - | -
1.13.e | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Höhe in cm | I |  | [cm] | - | -
1.13.f | Mobiler Detektor ohne Griff (ähnlich einer typischen Speicherfolienkassette) | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.g | Aufsteckbarer Handgriff optional verfügbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.h | effektive Aufnahmeformate: Von _____ cm | I |  | [cm] | - | -
1.13.i | effektive Aufnahmeformate: Bis _____ cm | I |  | [cm] | - | -
1.13.j | Anzahl der Pixel (Vollformat) | I |  | Anzahl | - | -
1.13.k | Ortsauflösung | I |  | [lp/mm] | - | -
1.13.l | Akquisitionstiefe ≥ 16bit | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.13.m | Exportierte Akquisitionstiefe konfigurierbar | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.13.n | Detektor belastbar bis 100 kg max. Punktlast | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.13.o | Detektor belastbar bis 300 kg max. (ohne Schutzvorrichtung) Flächenlast | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.13.p | Schadensfreie Sturzhöhen bei einem Sturz des mobilen Detektors in cm | W3 |  | [cm] | ≥ 120 = 10 Punkt | 0
1.13.q | Glasfreier Detektor | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.13.r | Detektor transportabel sowie kabellos nutzbar, Datenübertragung über Wi-Fi-Verbindung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.s | max. Betriebsdauer ohne Wiederaufladung | W2 |  | [h] | > 3 Std. = 5 Punkte | 0
1.13.t | Anzahl der Aufnahmen ohne Wiederaufladung | W1 |  | Anzahl | > 850 = 1 Punkt | 0
1.13.u | Laden des Akkus innerhlab der Buckytisch möglich | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkt | 10
1.13.v | Akku wird während des Ladevorgangs aus dem Detektor entnommen | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.w | Akku kann einhändig aus dem Detektor entfernt werden | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.x | Der Akku kann ohne jegliche mechanische Hilfsmittel vom Detektorgehäuse gelöst und gewechselt/entfernt werden, ohne dass der Einsatz eines Servicetechnikers erfolgen muss. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.y | Der Akku ist für alle angebotenen mobilen Detektoren identisch | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.z | Der Detektor hat keine offenen Ladekontakte an der Rückseite | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.aa | Die Detektorkalibrierung kann durch den Anwender selbst durchgeführt werden, ohne dass der Einsatz eines Technikers erforderlich ist. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.13.bb | max. Dauer der Detektorkalibrierung | W1 |  | [min] | ≤ 15 min = 1 Punkt | 0
1.14 | Flachdetektorsysteme: Mobiler CsI-Flachdetektor (ca. 35x42cm)
1.14.a | Bei Verwendung eines Aufsteckrasters muss das zertifizierte virtuelle Streustrahlenraster (sofern angeboten) automatisch deaktiviert werden. | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.14.b | Gewicht des Detektorsystems mit Akku ≤ 3,0 kg | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.14.c | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Länge in cm | I |  | [cm] | - | -
1.14.d | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Breite in cm | I |  | [cm] | - | -
1.14.e | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Höhe in cm | I |  | [cm] | - | -
1.14.f | Mobiler Detektor ohne Griff (ähnlich einer typischen Speicherfolienkassette) | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.g | Aufsteckbarer Handgriff optional verfügbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.h | effektive Aufnahmeformate: Von _____ cm | I |  | [cm] | - | -
1.14.i | effektive Aufnahmeformate: Bis _____ cm | I |  | [cm] | - | -
1.14.j | Anzahl der Pixel (Vollformat) | I |  | Anzahl | - | -
1.14.k | Ortsauflösung | I |  | [lp/mm] | - | -
1.14.l | Akquisitionstiefe ≥ 16bit | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.14.m | Exportierte Akquisitionstiefe konfigurierbar | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.14.n | Detektor belastbar bis 100 kg max. Punktlast | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.14.o | Detektor belastbar bis 300 kg max. (ohne Schutzvorrichtung) Flächenlast | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.14.p | Schadensfreie Sturzhöhen bei einem Sturz des mobilen Detektors in cm | W3 |  | [cm] | ≥ 120 = 10 Punkt | 0
1.14.q | Glasfreier Detektor | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.14.r | Detektor transportabel sowie kabellos nutzbar, Datenübertragung über Wi-Fi-Verbindung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.s | max. Betriebsdauer ohne Wiederaufladung | W1 |  | [h] | > 3 Std. = 5 Punkte | 0
1.14.t | Anzahl der Aufnahmen ohne Wiederaufladung | W1 |  | Anzahl | > 850 = 1 Punkt | 0
1.14.u | Laden des Akkus innerhlab der Buckytisch möglich | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.v | Akku wird während des Ladevorgangs aus dem Detektor entnommen | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.w | Akku kann einhändig aus dem Detektor entfernt werden | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.x | Der Akku kann ohne jegliche mechanische Hilfsmittel vom Detektorgehäuse gelöst und gewechselt/entfernt werden, ohne dass der Einsatz eines Servicetechnikers erfolgen muss. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.y | Der Akku ist für alle angebotenen mobilen Detektoren identisch | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.z | Der Detektor hat keine offenen Ladekontakte an der Rückseite | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.aa | Die Detektorkalibrierung kann durch den Anwender selbst durchgeführt werden, ohne dass der Einsatz eines Technikers erforderlich ist. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.14.bb | max. Dauer der Detektorkalibrierung | W1 |  | [min] | ≤ 15 min = 1 Punkt | 0
2. | Energetische Abfrage
2.1 | Abwärmewerte der angebotenen Konfigurationen
2.1.a | Maximale Abwärme im Standby/ Leerlauf im Untersuchungsraum | W2 |  | [kW] | Geringster Wert aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
2.1.b | Maximale Abwärme im Betrieb im Untersuchungsraum | W2 |  | [kW] | Geringster Wert aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
2.2 | Energieverbrauch der angebotenen Konfigurationen
2.2.a | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch (Strom) gem. Vorgaben COCIR --> 250 Arbeitstage p.a. --> pro Arbeitstag 12 Std Power on / StdBy 12 Std Power off --> 115 Tage Power off (System am Strom angeschlossen aber ausgeschalten) | W3 |  | [kW p.a.] | Geringster Wert aller Angebote = 10 Punkte | Individuelle Prüfung
2.2.b | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch der Kühlung (Technikraum, Untersuchungsraum) --> 250 Arbeitstage p.a. --> pro Arbeitstag 12 Std Power on / StdBy 12 Std Power off --> 115 Tage Power off (System am Strom angeschlossen aber ausgeschalten) | W3 |  | [kW p.a.] | Geringster Wert aller Angebote = 10 Punkte | Individuelle Prüfung
2.2.c | Standy Verbrauch "Ready to Scan" | W2 |  | [kW] | Geringster Wert aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
2.2.d | Ausschaltverbrauch | W2 |  | [kW] | Geringster Wert aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
2.2.e | Maximale Anschlussleistung | I |  | [kW] | - | -
3. | Service und Wartung
3.1 | Fernwartungsmöglichkeiten
3.1.a | Einbindung der Röntgenanlage in ein VPN-basiertes Fernmeldesystem möglich | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.1.b | Es kann eine Fehlerdetektion per Remote durchgeführt werden | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.1.c | Es sind Fehlerbehebungen per Remote durch den Vollwartungsvertrag abgedeckt | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.2 | Servicevertragskonditionen
3.2.a | Garantierter Servicezeitraum für die Röntgenanlage | W2 |  | [Jahre] | Höchster Wert aller Angebote = 5 Punkt | Individuelle Prüfung
3.2.b | Ersatzteilverfügbarkeit für die Röntgenanlagen | W2 |  | [Jahre] | Höchster Wert aller Angebote = 5 Punkt | Individuelle Prüfung
3.2.c | Reaktionszeit der Hotline < 15 min. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
3.2.d | Reaktionszeit der Hotline | I |  | [min] | - | -
3.2.e | Die Nutzung der Hotline ist kostenfrei | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
3.2.f | Durchschnittliche Reaktionszeit eines fachkundigen Servicetechnikers (ab der Störungsmeldung bis zum Einsatz am Standort des Auftraggebers) | I |  | [h] | - | -
3.2.g | Garantierte Reaktionszeit der Ersatzteillieferung < 30 h | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
3.2.h | Garantierte Reaktionszeit der Ersatzteillieferung | I |  | [h] | - | -
3.2.i | Eine 24h x 7 Tage telefonische und/oder digitale Erreichbarkeit der Störannahmestelle wird gewährleistet (Hotline, Ticketsystem u.Ä.) | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
3.3 | Wartung
3.3.a | Wartungsfirma | I |  | Text [Angabe] | - | -
3.3.b | Anzahl der Wartungen pro Jahr | I |  | Anzahl | - | -
Max. Summe Punkte (ungewichtet): | [5 empty] | 483

## 4_Wertungskriterien_Fahrbar
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Ausschreibung-Nr. 70-26 (200) Erneuerung der Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest)
und mobilen Röntgenaufnahmegeräte (fahrbar) im ukb
Bewertungskriterien: Mobile Röntgenaufnahmegeräte (fahrbar) Die in der Tabelle aufgeführten Merkmale dienen als Bewertungskriterium für die technische Leistungsfähigkeit des angebotenen Systems. Eine Nichterfüllung eines Kriteriums führt nicht automatisch zum Ausschluss.
Name des Bieters (Firmierung und Rechtsformzusatz):
Name des angebotenen mobilen Röntgenaufnahmesystems:
Art des Kriteriums:
|  | I = Informationskriterium |  |  | W = Wertungskriterium, davon
|  | W1 = 1 Punkt |  |  | W2 = 5 Punkte
W3 = 10 Punkte
= Angaben durch den Bieter in der Spalte "Wert"
Lfd. Nr. | Bewertungskriterien ¦ Mobile Röntgenaufnahmegeräte (fahrbar) | Art Kriterium | Bieterangabe | Einheit | Bemerkung | erreichte Punktzahl
1. | Technische Parameter
1.1 | Zulassung / Fahrgestell
1.1.a | Transportgeschwindigkeit vorwärts | W2 |  | [km/h] | > 4,5 km/h = 5 Punkte | 0
1.1.b | Transportgeschwindigkeit rückwärts | W1 |  | [km/h] | > 2 km/h = 1 Punkt | 0
1.1.c | Feinpositionierung des Systems über Bedienelemte direkt am Strahler | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.1.d | Ladedauer für Fahr Akku von 0 bis 100% in Minuten | W3 |  | [min] | ≤250 min = 10 Punkte | 10
1.1.e | Systemgewicht | W1 |  | [kg] | Geringstes Gewicht in kg aller Angebote = 1 Punkt | Individuelle Prüfung
1.1.f | Automatische Verriegelung der Räder bei vollständigem Stromverlust bzw. Abschaltung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.1.g | Räder können manuell entriegelt werden | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.1.h | Automatisch motorischer Kollisionsschutz für Fahrbetrieb | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.1.i | Lenkung | I |  | Text [Vorderrad/ Hinterrad] | - | -
1.2 | Röntgengenerator
1.2.a | Strahlungserzeugung: High Voltage tank mit HV Kabel & Röhre oder Monoblock Technologie | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.2.b | Angabe Strahlungserzeugung | I |  | Angabe | - | -
1.2.c | Generatorleistung (IEC/DIN) in kW | W3 |  | [kW] | ≥ 39 kW = 10 Punkte | 0
1.2.d | Mit einer Akkuladung sind bis zu _______ Aufnahmen möglich. | W3 |  | Anzahl | >1000 = 10 Punkte | 0
1.2.e | Mit einer Akkuladung sind bis zu _______ km an Fahrleistung möglich. | W3 |  | [km] | >= 40 = 10 Punkte | 0
1.2.f | Hochspannungsform | I |  | Text [Art] | - | -
1.2.g | Leistungskenndaten | I |  | Angabe | - | -
1.2.h | max. mAs bei max. kV | I |  | [mAs] | - | -
1.2.i | max. kV bei max. mAs | I |  | [kV] | - | -
1.2.j | kV-Bereich | W2 |  | ≥150 = 5 Punkte | ≥150 = 5 Punkte | 0
1.2.k | mAs-Bereich von ________ bis ________ | I |  | [mAs] | - | -
1.2.l | Schaltzeiten von _______ bis ________ | I |  | [ms] | - | -
1.2.m | kürzeste Schaltzeit in ms | I |  | [ms] | - | -
1.2.n | kürzeste Schaltzeit in kV | I |  | [kV] | - | -
1.3 | Röntgenstrahler / Stativ
1.3.a | Höhenverstellbare, versenkbare Säule (Vertikale Säule) Im Produktdateblatt zu belegen | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.3.b | Bedienung des Geräts von der Strahlereinheit aus | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.3.c | Nach der parallelen Ausrichtung des Grundgeräts zum Bett erfolgt die Feinpositionierung der Untersuchung an der Strahlereinheit durch Drehung | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.3.d | Strahlereinheit ist einhändig bedienbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.3.e | Säule- / System verfügt über farbige LED Statusanzeige um besonders in Notaufnahmen dem Personal den Status des Systems anzuzeigen. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.3.g | Das System verfügt über eine Drehanode | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.3.h | Brennfleckgrößen (nach IEC/DIN) | I |  | [mm] | - | -
1.3.i | max. Leistung kW bei 130 kV | I |  | [kW] | - | -
1.3.j | max. Röhrenstrom bei mA bei 130 kV | I |  | [mA] | - | -
1.4 | Tiefenblende / Bedienmodul
1.4.a | Kollimation an der Vorderseite des Strahlerkopfes | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.b | Kollimation an der Rückseite des Strahlerkopfes | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.4.c | Art der Fokus–Detektor–Abstandsmessung | I |  | Text [Art] | - | -
1.4.d | Doppellaser zur vereinfachten Abstandsbestimmung | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.4.e | In die Tiefenblende integrierte Pädiatrie-Filter | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.f | Zubehörschienen an der Tiefenblende | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.g | automatische Filterung Pädiatrie, Kinderfilter fährt automatisch | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.h | Doppelschlitzblende drehbar | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.4.i | Aufnahmefelder | I |  | [cm] bis [cm] | - | -
1.4.j | Bedienung bei Tragen von Handschuhen (medizinischen Handschuhen) und/oder feuchten Händen problemlos möglich. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.4.k | Zusätzliche Organprogramme | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.4.l | Anzeige der Aufnahmeparameter, wie kV, mAs ... | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.4.m | Aufnahmeschalter mit Spiralkabel | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.4.n | Akustische Aufnahmemeldung | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.4.o | optische Statusindikator (Zustandsanzeige) | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.4.p | Ladezustandsanzeige bei Akku- oder Kondensatorsystem | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.4.q | Schutz vor unbefugter Nutzung durch personalisierte Freischaltung (z. B. via RFID-Chip, Transponder oder Schlüssel) | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.4.r | Angabe der Art des Schutzes nach Ziffer 1.4.r | I |  | Text [Art] | - | -
1.5 | Kabellose Fernbedienung
1.5.a | kabellose Fernbedienung für Lichtvisierlampe und Aufnahmeauslösung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.b | IR Fernbedienung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.c | Halterung für die Fernbedienung am System | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.5.d | Ladung der Fernbedienung am System | I |  | Text [Ja / Nein] | -
1.6 | Detektorsystem ( ca. 35 x 42 cm )
1.6.a | Bei Verwendung eines Aufsteckrasters muss das zertifizierte virtuelle Streustrahlenraster (sofern angeboten) automatisch deaktiviert werden. | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.6.b | Gewicht des Detektorsystems mit Akku ≤ 3,0 kg | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.6.c | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Länge in cm | I |  | [cm] | - | -
1.6.d | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Breite in cm | I |  | [cm] | - | -
1.6.e | Äußere Detektorgehäuseabmessungen: Höhe in cm | I |  | [cm] | - | -
1.6.f | Mobiler Detektor ohne Griff (ähnlich einer typischen Speicherfolienkassette) | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.g | Aufsteckbarer Handgriff optional verfügbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.h | effektive Aufnahmeformate: Von _____ cm | I |  | [cm] | - | -
1.6.i | effektive Aufnahmeformate: Bis _____ cm | I |  | [cm] | - | -
1.6.j | Anzahl der Pixel (Vollformat) | I |  | Anzahl | - | -
1.6.k | Ortsauflösung | I |  | [lp/mm] | - | -
1.6.l | Akquisitionstiefe ≥ 16bit | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.6.m | Exportierte Akquisitionstiefe konfigurierbar | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.6.n | Detektor belastbar bis 100 kg max. Punktlast | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.6.o | Detektor belastbar bis 300 kg max. (ohne Schutzvorrichtung) Flächenlast | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.6.p | Schadensfreie Sturzhöhen bei einem Sturz des mobilen Detektors in cm | W3 |  | [cm] | ≥ 100 = 10 Punkt | 0
1.6.q | Glasfreier Detektor | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkte | 0
1.6.r | Detektor transportabel sowie kabellos nutzbar, Datenübertragung über Wi-Fi-Verbindung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.s | max. Betriebsdauer ohne Wiederaufladung | W1 |  | [h] | > 3 Std. = 5 Punkte | 0
1.6.t | Anzahl der Aufnahmen ohne Wiederaufladung | W1 |  | Anzahl | > 850 = 1 Punkt | 0
1.6.u | Laden des Akkus innerhlab der Buckytisch möglich | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.v | Akku wird während des Ladevorgangs aus dem Detektor entnommen | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.w | Akku kann einhändig aus dem Detektor entfernt werden | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.x | Der Akku kann ohne jegliche mechanische Hilfsmittel vom Detektorgehäuse gelöst und gewechselt/entfernt werden, ohne dass der Einsatz eines Servicetechnikers erfolgen muss. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.y | Der Akku ist für alle angebotenen mobilen Detektoren identisch | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.z | Der Detektor hat keine offenen Ladekontakte an der Rückseite | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.aa | Die Detektorkalibrierung kann durch den Anwender selbst durchgeführt werden, ohne dass der Einsatz eines Technikers erforderlich ist. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.6.bb | max. Dauer der Detektorkalibrierung | W1 |  | [min] | ≤ 15 min = 1 Punkt | 1
1.6 | WiFi
1.6.a | Netzwerk Wlan Frequenz sowohl 2,4 als auch 5 GHz | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.6.b | Falls die WiFi-Verbindung gestört sein sollte, kann die Datenübertragung vom Detektor ersatzweise bzw. temporär über Kabel erfolgen. | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.6.c | WLAN Standard konfigurierbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7 | Allgemeine Bildverarbeitung am Gerät
1.7.a | Bildschirmdiagonale ≥ 21" | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.7.b | Dateneingabe wahlweise über den Touchscreen und eine Tastatur (Keyboard) möglich | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.c | Anhand des Geburtsdatums und anderer Parameter werden die Aufnahmeeinstellung vollautomatisch verändert | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.7.d | Wenn ja anhand welcher Parameter | I |  | Text [Art] | - | -
1.7.e | Anzahl vordefinierbarer Patiententypen | W3 |  | Anzahl | > 6 = 10 Punkte | 0
1.7.f | automatische Bildoptimierung für Kontrast und Helligkeit | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.g | Rauschunterdrückung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.h | Kontrast- und Helligkeitsregulierung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.i | Kantenanhebung | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.j | Bilddrehung mit welchen Winkelgraden möglich | W2 |  | [°/ Grad] | Kleinster Grad (°) aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
1.7.k | Bildinvertierung | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.7.l | Bildbeschriftung, Texteingabe zum Bild | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.7.m | Bildbeschriftung als Overlay d.h. ohne Beeinflussung der Bildinformationen und der Bildnachbearbeitungsmöglichkeiten ins DICOM-Archiv speicherbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.n | nachträgliche elektronische Blendenkorrektur | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.o | für die Blendenkorrektur und deren Änderung muss keine Funktion separat angeschaltet werden | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.p | Separate elektronische R/L Zeichen | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.q | Für die Zeichensetzung und Änderung muss keine Funktion separat angeschaltet werden | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.r | Anzahl möglich vordefinierter Beschriftungen | I |  | Anzahl | - | -
1.7.s | Bildbearbeitung und -einstellung (Zoom, Fenster, ...) | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.t | Funktion zur Darstellung der Grauwerte der am Bildschirm angezeigten Bilder gemäß der Empfindlichkeitscharakteristik des menschlichen Auges (DICOM Standard Teil 14: Greyscale Display Function). | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.7.u | Statisches Multiskalarprozessing (aktueller Stand der Bildverarbeitung) | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.7.v | Bildprozessing in Abstimmung mit den Nutzern adaptierbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.8 | Rasterfreie Aufnahmetechnik
1.8.a | Ergänzend der Mindestanforderungen zu den mobilen Röntgenaufnahmesystemen (fahrbar): Einsatz eines zertifizierten virtuellen Rasters unter Verwendung mobiler Detektoren für alle rasterrelevanten Organgruppen. | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
1.8.b | Wenn 1.8.a mit Ja beantwortet wurde, liegen dem Angebot validierte Studien zur Dosisreduktion gegenüber einer normalen Rasteraufnahme bei. | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.8.c | Die zertifizierte rasterfreie Aufnahmetechnik ist bei Aufnahmen mit Vorfilterung anwendbar | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.8.d | Die zertifizierte rasterfreie Aufnahmetechnik ist bei allen Anatomien anwendbar | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
1.8.e | Modellbasierte iterative Rohdatenrekonstruktion | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
1.8.f | Technik vollautomatisch bei Anwahl der Aufnahme | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.8.g | Technik ohne Zeitverzögerung einsetzbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.8.h | Technik nachträglich an/abschaltbar | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
1.8.i | Bildbearbeitungszeit | I |  | [sek] | - | -
1.8.j | Bildrekonstruktion "rasterfreie Aufnahmetechnik" automatisch deaktiviert bei Nutzung eines physischen Rasters | W3 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 10 Punkte | 0
2. | Energetische Abfrage
2.1 | Energieverbrauch der angebotenen Konfigurationen
2.1.a | --> 250 Arbeitstage p.a. --> pro Arbeitstag 12 Std Power on / StdBy 12 Std Power off --> 115 Tage Power off (System am Strom angeschlossen aber ausgeschalten) | W3 |  | [kW p.a.] | Geringster Wert aller Angebote = 10 Punkte | Individuelle Prüfung
2.1.b | Standy Verbrauch "Ready to Scan" | W2 |  | [kW] | Geringster Wert aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
2.1.c | Ausschaltverbrauch | W2 |  | [kW] | Geringster Wert aller Angebote = 5 Punkte | Individuelle Prüfung
2.1.d | Maximale Anschlussleistung | I |  | [kW] | - | -
3. | Service und Wartung
3.1 | Fernwartungsmöglichkeiten
3.1.a | Einbindung der Röntgenanlage in ein VPN-basiertes Fernmeldesystem möglich | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.1.b | Es kann eine Fehlerdetektion per Remote durchgeführt werden | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.1.c | Es sind Fehlerbehebungen per Remote durch den Vollwartungsvertrag abgedeckt | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.2 | Informationstechnologie
3.2.a | Sofern das angebotene System eine Integration in Verzeichnisdienste unterstützt, erfolgt die Authentifizierung über den Verzeichnisdienst des Auftraggebers (z. B. Active Directory). | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.2.b | Sofern Server- oder Hardwarekomponenten als Bestandteil des Medizinproduktes bereitgestellt werden, können diese entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers in dessen Infrastruktur integriert werden. | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.2.c | Sofern Serverkomponenten bereitgestellt werden, die nicht zwingender Bestandteil des Medizinproduktes sind, können diese virtualisiert betrieben werden. Die erforderlichen Ressourcen und Abhängigkeiten werden dokumentiert. | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.2.d | Sofern WLAN-Funktionalitäten angeboten werden, unterstützen diese eine 802.1X-basierte Authentifizierung (WPA2-Enterprise oder höher). | I |  | Text [Ja / Nein] | - | -
3.3 | Servicevertragskonditionen
3.3.a | Garantierter Servicezeitraum für die Röntgenanlage | W2 |  | [Jahre] | Höchster Wert aller Angebote = 5 Punkt | Individuelle Prüfung
3.3.b | Ersatzteilverfügbarkeit für die Röntgenanlagen | W2 |  | [Jahre] | Höchster Wert aller Angebote = 5 Punkt | Individuelle Prüfung
3.3.c | Reaktionszeit der Hotline < 15 min. | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
3.3.d | Reaktionszeit der Hotline | I |  | [min] | - | -
3.3.e | Die Nutzung der Hotline ist kostenfrei | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
3.3.f | Durchschnittliche Reaktionszeit eines fachkundigen Servicetechnikers (ab der Störungsmeldung bis zum Einsatz am Standort des Auftraggebers) | I |  | [h] | - | -
3.3.g | Garantierte Reaktionszeit der Ersatzteillieferung < 30 h | W1 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 1 Punkt | 0
3.3.h | Garantierte Reaktionszeit der Ersatzteillieferung | I |  | [h] | - | -
3.3.i | Eine 24h x 7 Tage telefonische und/oder digitale Erreichbarkeit der Störannahmestelle wird gewährleistet (Hotline, Ticketsystem u.Ä.) | W2 |  | Text [Ja / Nein] | Ja = 5 Punkte | 0
3.4 | Wartung
3.4.a | Wartungsfirma | I |  | Text [Angabe] | - | -
3.4.b | Anzahl der Wartungen pro Jahr | I |  | Anzahl | - | -
Summe Punkte (ungewichtet): | [5 empty] | 298

## TESTUNG_Bewertungsbogen Verif (hidden)
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Ausschreibung-Nr. 70-26 (200) Ersatzbeschaffung von Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest)
und mobilen Röntgenaufnahmegeräten (fahrbar)
Bewertungsbogen: Verifizierende Testung Die in der Tabelle aufgeführten Merkmale werden im Rahmen der Testung (verifizierende Testung) an der ortsfesten und fahrbaren Röntgenanlage geprüft
Name des Bieters (Firmierung und Rechtsformzusatz):
Ort der Testung:
| Datum der Testung: |  |  |  | Zeitraum:
| Teilnehmer ukb: |  |  |  | Teilnehmer Bieter:
Lfd. Nr. | Nachzuprüfende Mindestanforderung aus LV |  | Nr. LV | Art Kriterium | Erfüllungsgrad | Bemerkung
Mindestanforderungen (ortsfest) gemäß LV
| Universelles 3D-Deckenstativ mit Strahlereinheit und Flachdetektoren sowie digitaler Bildverarbeitung. |  |  | M
| Automatisierter motorischer Nachlauf des Detektors und des Strahler zur einfachen Zentrierung (Bidirektional). | Automatisierter motorischer Nachlauf des Detektors und des Strahler zur einfachen Zentrierung (Bidirektional). |  | M
| Vollmotorisierte Decke mit automatischer Aufnahmepositionierung des Strahlers für frei definierbare Positionen im Raum. | Vollmotorisierte Decke mit automatischer Aufnahmepositionierung des Strahlers für frei definierbare Positionen im Raum. |  | M
| Die definierbaren Position sind den einzelnen Einstelltechniken zurgeordnet. | Die definierbaren Position sind den einzelnen Einstelltechniken zurgeordnet. |  | M
| Kabelführung in Leiterschiene (Energiekette) für verbessertes Handling, Hygiene, Sicherheit und Raumkonzept. | Kabelführung in Leiterschiene (Energiekette) für verbessertes Handling, Hygiene, Sicherheit und Raumkonzept. |  | M
| Integrierter motorischer Kollisionsschutz. | Integrierter motorischer Kollisionsschutz. |  | M
| Integrierte Messkammer zur Erfassung und Anzeige des Dosis-Flächen-Produktes. | Integrierte Messkammer zur Erfassung und Anzeige des Dosis-Flächen-Produktes. |  | M
| Deckenstativ verfügt über den maximal angepassten Bewegungsradius in allen Räumen. | Deckenstativ verfügt über den maximal angepassten Bewegungsradius in allen Räumen. |  | M
| Einhändige manuelle Bedienung inkl. Bewegung des Deckestatives im Raum mit minimalen Kraftaufwand. | Einhändige manuelle Bedienung inkl. Bewegung des Deckestatives im Raum mit minimalen Kraftaufwand. |  | M
| Für ein Röntgenarbeitsplatz (Bucky 1): Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen am Rasterwandstativ im Stehen (bei <2,7m FFA) inkl. Hard- und Software. | Für ein Röntgenarbeitsplatz (Bucky 1): Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen am Rasterwandstativ im Stehen (bei <2,7m FFA) inkl. Hard- und Software. |  | M
| Für ein Röntgenarbeitsplatz (Bucky 1): Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen auf dem Buckytisch im liegen inkl. Hard-und Software. | Für ein Röntgenarbeitsplatz (Bucky 1): Automatisierte Aufnahmepositionierung und Aufnahmefolge für Ganzwirbelsäulen- und Ganzbeinaufnahmen auf dem Buckytisch im liegen inkl. Hard-und Software. |  | M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Mindestanforderungen (fahrbar) gemäß LV
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

## 5_Preisblatt
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Ausschreibung-Nr. 70-26 (200) Erneuerung der Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest)
und mobilen Röntgenaufnahmegeräte (fahrbar) im ukb
Preisblatt Vollständig durch den Bieter auszufüllen und einzureichen.
Name des Bieters (Firmierung und Rechtsformzusatz):
= Angaben durch den Bieter erforderlich
lfd. Nr. | Preisblatt: Geräte gemäß LV | Anzahl | Einheit | angebotenes Fabrikat (Hersteller, Typ/Modell) | Artikel Nummer | Einzelpreis in € (Netto) | Kosten gesamt in € (Netto)
1. | Neugeräte (Lieferung)
1.1 | Bucky 1 Angebotspreis für einen Bucky-Arbeitsplatz (ortsfest) gemäß Leistungsverzeichnis inkl. Zubehör (ohne mobile Detektoren), Lieferung, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Sachverständigenprüfung des Neugerätes Schulungen | 1 | Stk. |  |  |  | 0
1.2 | Bucky 2 Angebotspreis für einen Bucky-Arbeitsplatz (ortsfest) gemäß Leistungsverzeichnis inkl. Zubehör (ohne mobile Detektoren), Lieferung, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Sachverständigenprüfung des Neugerätes Schulungen | 1 | Stk. |  |  |  | 0
1.3 | Bucky 3 Angebotspreis für einen Bucky-Arbeitsplatz (ortsfest) gemäß Leistungsverzeichnis inkl. Zubehör (ohne mobile Detektoren), Lieferung, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Sachverständigenprüfung des Neugerätes Schulungen | 1 | Stk. |  |  |  | 0
1.4 | Mobiles Röntgenaufnahmegerät (fahrbar) Angebotspreis für ein mobiles Röntgenaufnahmegerät (fahrbar) gemäß Leistungsverzeichnis inklusive Lieferung, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Sachverständigenprüfung des Neugerätes Schulungen | 6 | Stk. |  |  |  | 0
1.5 | Mobiler Detektor mind. 35x42 cm Siehe Mindestanforderungen Ziffer 1.5. (ortsfest) / Ziffer 1.9. (fahrbar) |  | Stk. |  |  |  | 0
1.6 | Mobiler Detektor mind. 42x42 cm Siehe Mindestanforderungen Ziffer 1.5. (ortsfest) / Ziffer 1.9. (fahrbar) |  | Stk. |  |  |  | 0
Zwischensummein EUR (netto) "Neugeräte" | [6 empty] | 0
2. | Altgeräte (Mitnahme)
2.1 | Bucky 1 Demontage und Abkauf des Altgerätes gemäß Kaufvertrag negative Preisangabe möglich für Abkauf Altgerät | 1 | Stk. |  |  |  | 0
2.2 | Bucky 2 Demontage und Abkauf des Altgerätes gemäß Kaufvertrag negative Preisangabe möglich für Abkauf Altgerät | 1 | Stk. |  |  |  | 0
2.3 | Bucky 3 Demontage und Abkauf des Altgerätes gemäß Kaufvertrag negative Preisangabe möglich für Abkauf Altgerät | 1 | Stk. |  |  |  | 0
2.4 | Mobiles Röntgenaufnahmegerät (fahrbar) Abkauf der Altgeräte gemäß Kaufvertrag negative Preisangabe möglich für Abkauf Altgerät | 7 | Stk. |  |  |  | 0
2.5 | Mobile Detektoren "SkyPlate" Abkauf der Altgeräte gemäß Kaufvertrag negative Preisangabe möglich für Abkauf Altgerät | 11 | Stk. |  |  |  | 0
Zwischensumme in EUR (netto) "Altgeräte" | [6 empty] | 0
3. | Preisabfrage: Vollwartung
3.1 | Bucky 1 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 1. und 2. Betriebsjahr (während der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
3.2 | Bucky 1 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 3. und 8. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
3.3 | Bucky 1 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 9. und 10. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
Zwischensumme in EUR (netto) "Vollwartung Bucky 1": | [6 empty] | 0
3.4 | Bucky 2 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 1. und 2. Betriebsjahr (während der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
3.5 | Bucky 2 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 3. und 8. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
3.6 | Bucky 2 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 9. und 10. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
Zwischensumme in EUR (netto) "Vollwartung Bucky 2": | [6 empty] | 0
3.7 | Bucky 3 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 1. und 2. Betriebsjahr (während der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
3.8 | Bucky 3 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 3. und 8. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
3.9 | Bucky 3 Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 9. und 10. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | 1 | Stk. |  |  |  | 0
Zwischensumme in EUR (netto) "Vollwartung Bucky 3": | [6 empty] | 0
3.10 | Fahrbares Röntgenaufnahmegerät Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 1. und 2. Betriebsjahr (während der Gewährleistung) | 6 | Stk. |  |  |  | 0
3.11 | Fahrbares Röntgenaufnahmegerät Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 3. und 8. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | 6 | Stk. |  |  |  | 0
3.12 | Fahrbares Röntgenaufnahmegerät Vollwartungsvertrag für (inklusive Röntgenröhre & Detektor) 9. und 10. Betriebsjahr (nach Ablauf der Gewährleistung) | 6 | Stk. |  |  |  | 0
Zwischensumme in EUR (netto) "Vollwartung fahrbar": | [6 empty] | 0
Gesamtpreise
| Gesamtpreis in EUR (netto) ohne Wartungsleistungen: | [5 empty] | 0
| Steuersatz in %: | [5 empty] | 19%
| Gesamtpreis in EUR (brutto) ohne Wartungsleistungen: | [5 empty] | 0

## 6_Bewertungsbogen
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Ausschreibung-Nr. 70-26 (200) Ersatzbeschaffung von Bucky-Röntgenanlagen (ortsfest)
und mobilen Röntgenaufnahmegeräten (fahrbar)
Bewertungsbogen: Wertende Testung Die in der Tabelle aufgeführten Merkmale werden im Rahmen der Testung (wertende Testung) an der ortsfesten und fahrbaren Röntgenanlage durch die Wertungskommission der Auftraggeberin getestet. Nähere Informationen zur Wertung sind in 03_Wertungsgrundlagen erläutert.
Name des Bieters (Firmierung und Rechtsformzusatz):
Ort der Testung:
| Datum der Testung: |  |  |  | Zeitraum:
| Teilnehmer ukb: |  |  |  | Teilnehmer Bieter:
Lfd. Nr. | Testungskriterium |  | Punkte | [5 empty] | Bemerkung | Anteilige Gewichtung | Anteilige Punkte | Faktor | Punkte Faktorisiert
|  |  | 10 Pkt. | 8 Pkt. | 6 Pkt. | 4 Pkt. | 2 Pkt. | 0 Pkt.
1. | Röntgenaufnahmegerät (ortsfest)
1.1 | Röntgentisch und Bucky-Lade
1.1.a | Schwimmende Tischplatte - Ergonomie und Mechanik: Leichtgängigkeit und Kraftaufwand bei manueller Verschiebung unter Patientengewicht | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.1.b | Schwimmende Tischplatte - Ergonomie und Mechanik: Ansprechverhalten bei Betätigung und Lösung der Bremsen | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.1.c | Schwimmende Tischplatte - Ergonomie und Mechanik: Positionierung bzw. Zugänglichkeit, Druckpunkt und Kraftwaufwand zur Betätigung der Fußschalter | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.1.d | Schwimmende Tischplatte - Geräuschentwicklung/ Akustik: Intensität der Lärmabgabe bei motorischer Höhenverstellung | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.1.e | Bucky-Lade - Ergonomie und Mechanik: Leichtgängigkeit beim Herausziehen und Einschieben der Lade | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.1.f | Bucky-Lade - Ergonomie und Mechanik: (Zeit-)Aufwand beim Detektorwechsel - Einlage, Zentrierung, Entnahme | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.1.g | Bucky-Lade - Geräuschentwicklung/ Akustik: Geräuschentwicklung bei der motorischen oder manuellen Verfahrbarkeit unter dem Tisch. | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.1.h | Röntgentisch - Zugänglichkeit: Barrierefreie Bedienbarkeit von beiden Längsseiten und Beinfreiheit unter dem Tisch. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.1.i | Röntgentisch - Verarbeitung: Qualität der Oberflächen in Bezug auf verschlossene Nähte/ Spaltenfreiheit, scharfe Kanten, (gerundete) Ecken bzw. generellem Stoßschutz für Patient und Personal | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.2 | Deckenstativ und Röntgenröhre
1.2.a | Deckenstativ - Ergonomie und Mechanik: Kraftaufwand, Reibung bzw. Leichtgängigkeit bei der einhändigen manuellen Positionierung und Arretierung in der horizontalen und vertikalen Achse. | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.2.b | Deckenstativ - Ergonomie und Mechanik: Präzision, Ruckfreiheit und Geschwindigkeit bei der elektromotorischen Steuerung über die Fernbedienung. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.2.c | Deckenstativ-Rastung - Ergonomie und Mechanik: Zuverlässigkeit bei automatischer Anfahrt der mechanischen Rastpunkte | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.2.d | Strahlerkopf - Ergonomie und Mechanik: Leichtigkeit des Filterwechsels | [8 empty] | 1% | 0
1.2.e | Strahlerkopf - Visualisierung und Haptik: Parameteranzeige - Übersichtlichkeit und Ablesbarkeit der eingeblendeten Parameter, Intuitivität der Bedienfelder | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.2.f | Strahlerkopf - Visualisierung und Haptik: Helligkeit, Kontrast, Blickwinkelstabilität- und Ausrichtung des Displays am Strahlerkopf | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.2.g | Strahlerkopf - Visualisierung und Haptik: Ergonomie der Griffe und Bedienbarkeit der mechanischen Tasten, Bedienbarkeit und Sensität des Touchscreens mit und ohne medizinische Handschuhe | [8 empty] | 3% | 0 | 10 | 0
1.2.h | Röntgenröhre - Verarbeitung: Qualität der Oberflächen in Bezug auf verschlossene Nähte/ Spaltenfreiheit, scharfe Kanten, (gerundete) Ecken, Robustheit der Schalter. | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.3 | Rasterwandgerät (RWG)
1.3.a | RWG - Ergonomie und Mechanik: Leichtgängigkeit, Kraftwaufwand und Ruckfreiheit bei der vertikalen Verschiebung (Höhenverstellung) | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.3.b | RWG - Ergonomie und Mechanik: Leichtgängigkeit, Kraftwaufwand und Ruckfreiheit bei der horizontalen Verschiebung entlang der RWG-Schiene | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.3.c | RWG - Ergonomie und Mechanik: Kippfunktion - stufenlose Einstellbarkeit des Neigungswinkels, sichere Arretierung (entsprechend Ausrichtung durch Personal) in den Endlagen sowie Grad-Anzeige | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.3.d | RWG - Ergonomie und Mechanik: Zeitaufwand, Sicherheit und Einfachheit beim manuellem Tausch des Rasters | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.3.e | RWG - Kopplung Zubehör: Ergonomie und Kraftaufwand beim Ein- und Aussetzen von Patientengriffen und Haltebügeln | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.3.f | RWG - Aufbewahrung Zubehör: Praktikabilität und Sicherheit von Aufbewahrungsvorrichtungen für nicht genutztes Zubehör | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.3.g | RWG - Geräuschentwicklung/ Akustik: Geräuschentwicklung bei der motorischen oder manuellen Verschiebung entlang der RWG-Schiene | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.4 | Detektor
1.4.a | Detektor - Ergonomie und Mechanik: Praktikabilität und Zeitaufwand bei Wechsel eines Akkus | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.4.b | Detektor - Ergonomie und Mechanik: Praktikabilität, Sicherheit in Bezug auf Einlage und Herausnahme sowie Zeitaufwand bei der Ladung in der Rasterlade. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.4.c | Detektor - Ergonomie und Mechanik: System-Ausfallzeit bei Akkutausch - Verhalten des Detektors beim Wechsel (z.B. Verbleib im Standby oder Erforderlichkeit eines Reboot). | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.4.d | Detektor - Umschaltung: Schnelligkeit und Logik beim Umschalten zwischen den Detektoren in der Akquisitionssoftware (Detektor-Sharing) | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.4.e | Detektor - Verarbeitung: Qualität der Oberflächen in Bezug auf verschlossene Nähte/ Spaltenfreiheit, scharfe Kanten, (gerundete) Ecken, Quetsch- oder Scherstellen. | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.5 | Bedienkonsole und Software
1.5.a | Bedienkonsole - Boot- und Systemstartzeit: Zeitdauer für einen Kaltstart des Gesamtsystems sowie Zeitdauer für einen schnellen Software-Warmstart. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.5.b | Bedienkonsole - Software-Reaktionszeit: Verzögerungsfreie Darstellung von Menüwechseln, Einstellungsänderungen und Patientenlisten ohne Ruckler o.Ä. Störanfälligkeiten. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.5.c | Bedienkonsole - Anmeldung: Anzahl der Klicks und Zeitdauer von der Eingabe eines Notfallpatienten bis zur vollständigen Schussbereitschaft des Generators. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.5.d | Bedienkonsole - Bildvorschau: Zeitspanne vom Auslösen des Schusses bis zur ersten visuellen Bildkontrolle auf dem Monitor. | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.5.e | Bedienkonsole – Hardware: Touchscreen-Präzision bei der Bedienung mit Untersuchungshandschuhen. | [8 empty] | 1% | 0 | 10 | 0
1.5.f | Bedienkonsole - Übersichtlichkeit: Logische Anordnung der Organprogramme, Dosisflächenprodukt und Fehlermeldungen auf dem Monitor. + Aufnahmeparamter, Exposureindex und abweichungsindex, Detektor | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.5.g | Bedienkonsole - Patientenmanagement: Neuanlage, Korrektur von Patientendaten, Umhängen (wie oben beschrieben), Änderung des Verarbeitungsprotokolls, Bildverarbeitungsprotokoll, Bildnachverarbeitung | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.6 | Sicherheit und Kabelmanagement
1.6.a | Sicherheit - Kollisionsschutz: Zuverlässigkeit und Ansprechverhalten der Stoßsensoren an der Röntgenröhre und am Tisch zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden. | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
1.6.b | Sicherheit - Kollisionsschutz: Zeitaufwand und Anzahl der einzelnen Bedienschritte an der Konsole, um das System nach einer Kollisionsmeldung/ Kollisionswarnung/ Kollisionsabschaltung wieder fahrbereit zu machen. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.6.c | Kabelmanagement - Energiekette: Vollständigkeit der Kabelführung in geschlossenen Schleppketten; Schutz vor mechanischer Beschädigung bei allen Fahrwegen. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.6.d | Kabelmanagement - Abdeckungen: Passgenauigkeit und Robustheit der Kabelführungen gegen Staub, Schmutz und Beschädigungen durch das Überrollen durch Betten und/oder Rollstühlen. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.7 | Gesamteindruck & Betrieb
1.7.a | Kalibration - Zeitintervalle: Länge der Zeitintervalle bei Kalibration des Gesamtsystems. | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.7.b | Gesamteindruck - Optisch: Anschaulichkeit des Gesamtsystems in Bezug auf Farbgebung und Ästhetik | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
1.7.c | Gesamteindruck - Robust: Robuste Verarbeitung aller Systemkomponenten welche eine lange Lebensdauer erwarten lässt, das System verfügt über keine fragilen Verarbeitungsstellen. | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
Summe (Max. 100): | [12 empty] | 0
2. | Röntgenaufnahmegerät (fahrbar)
2.1 | Ergonomie, Mobilität, Fahrverhalten
2.1.a | Sichtfeld: Effektives Sichtfeld des Nutzers beim Fahren bzw. Verfahren in Fahrtrichtung, sowie links und rechts | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.1.b | Fahreigenschaften: Leichtgängigkeit und Wendigkeit beim Fahren, Kurvenverhalten bzw. Manövrierbarkeit um Ecken herum | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.1.c | Bremsmechanismus: Leichtigkeit der manuellen Bremsbetägung und Leichtgängigkeit des automatischen Bremsmechanismusses | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
2.1.d | Gewicht und Balance: Kraftaufwand bei Steigungen und/oder Schwellen | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
2.2 | Positionierung & mechanische Handhabung des Strahlerkopfes
2.2.a | Strahlerkopf - Teleskoparm: Höhe, Weite und Schwenkradius des Teleskoparms, Kraftaufwand bei Ausrichtung | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.2.b | Strahlerkopf - Beweglichkeit: Effektiver Dreh- und Kippwinkel des Strahlerkopfes | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
#REF! | Strahlerkopf - Arrertierung: Festigkeit der Positierung und Ausrichtung des Strahlerkopfes nach Ausrichtung ohne nachträgliche Abweichung, Qualität der Halterungsgelenke | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.3 | Detektor-Handling
2.3.` | Detektor - Aufbewahrung: Qualität der Aufbewahrungsmöglichkeit des Detektors, Leichtgängigkeit der Handhabung bei Einlage und Herausnahme aus der Aufbewahrungsmöglichkeit | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.3.a | Detektor - Ergonomie und Mechanik: Praktikabilität und Zeitaufwand bei Wechsel eines Akkus | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
2.3.b | Detektor - Ergonomie und Mechanik: Praktikabilität, Sicherheit in Bezug auf Einlage und Herausnahme sowie Zeitaufwand bei der Ladung in der On-Board-Ladestation | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.3.c | Detektor - Umschaltung: Schnelligkeit und Logik beim Umschalten zwischen den Detektoren in der Akquisitionssoftware (Detektor-Sharing) | [8 empty] | 2% | 0 | 10 | 0
2.3.d | Detektor - Verarbeitung: Qualität der Oberflächen in Bezug auf verschlossene Nähte/ Spaltenfreiheit, scharfe Kanten, (gerundete) Ecken, Quetsch- oder Scherstellen. | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
2.4 | Kabelmanagement & Hygiene
2.4.` | Kabelmanagement: Stolperfreie und nicht einschränkende Kabelführung im Betrieb | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.4.a | Hygiene - Kabelmanagement: Leichtigkeit der Desinfektion der Kabelführungen im Rahmen der Krankenhaushygiene | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.4.b | Hygiene - Aufbewahrung: Leichtigkeit der Desinfektion von etwaigen Aufbewahrung, Ablage und Lagerungsmöglichkeiten am Gerät im Rahmen der Krankenhaushygiene. | [8 empty] | 6% | 0 | 10 | 0
2.5 | Hardware & Sicherheit
2.5.` | Bedienkonsole - Anmeldung: Anzahl der Klicks und Zeitdauer von der Eingabe eines Notfallpatienten bis zur vollständigen Schussbereitschaft des Generators. | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
2.5.a | Bedienkonsole - Abmeldung und Neuanmeldung: Einfache Abmeldung und schnelle Neuanmeldung ohne komplettes Herunterfahren/Abschalten des Geräts | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
2.5.b | Sicherheit - Sperre: Effizienz des automatischen Safe-Modus bzw. Timeout-Sperre | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
2.5.c | Gesamteindruck - Optisch: Anschaulichkeit des Gesamtsystems in Bezug auf Farbgebung und Ästhetik | [8 empty] | 4% | 0 | 10 | 0
2.5.d | Gesamteindruck - Robust: Robuste Verarbeitung aller Systemkomponenten welche eine lange Lebensdauer erwarten lässt, das System verfügt über keine fragilen Verarbeitungsstellen. | [8 empty] | 8% | 0 | 10 | 0
Summe (Max. 100): | [12 empty] | 0
| Testung durchgeführt durch Mitarbeiter ukb: | [6 empty] | am:
Unterschrift
0