## Leistungsverzeichnis
| Leistungsverzeichnis für die Erneuerung eines Kommissioniervollautomaten | BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Ausschreibungs-Nr.: 71-25 (200)
Pos. | Leistungsbeschreibung | Mindest-anforderung / Info / Wertung / Option | Antwort | Einheit | Leistungspunkte bei Wertung: 0 bis 2
1. | Kommissioniervollautomat
1.1 | Allgemeine Anforderungen |  |  |  | Bemerkung | erreichte Punktzahl
1.1.1 | Gefordert wird ein auf die vorgegebenen räumlichen Voraussetzungen zugeschnittenes und raumeffizientes, kompaktes Kommissioniersystem. (Anlage Baufeldbeschreibung) Die Raumkubatur ist dringend zu beachten! Hierfür ist eine Vor-Ort-Besichtigung vor Angebotsabgabe Pflicht. Kontaktaufnahme: siehe Bekanntmachung | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.1.2 | Neu-Gerät (kein Refurbished) | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.1.3 | Technische Datenblätter zu den Anforderungen, was auftraggeberseitig an technischer Infrastruktur vorgegeben sein muss, z.B. elektrischer Anschlussleistung und Bedingungen sind vorhanden. Datenblätter sind gesondert einzureichen. | I |  | Ja/Nein | ohne Wertung
1.1.4 | Erstellung und Abgabe einer Werks- und Montageplanung (/Aufstellungs- und Anschlussplanung) Abgabe 2 Wochen nach Zuschlagserteilung, Freigabe durch den Auftraggeber erforderlich Bitte beachten! Die Erstellung der Werks- und Montageplanung ist im Gesamtpreis miteinzukalkulieren (bauliche Veränderungen werden vom Auftraggeber erbracht) | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2 | Technische Anforderungen |  |  |  | Bemerkung | erreichte Punktzahl
1.2.1 | Kapazität
1.2.1.1 | Gesamtkapazität Lager (funktional): Das System muss eine verfügbare Lagerkapazität von mindestens 45.000 Einzelpackungen für krankenhausübliche Sortierung gewährleisten. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.1.2 | Die Gesamtkapazität beträgt 50.000 Packungen oder mehr. A) < 50.000 Packungen B) = 50.000 Packungen C) > 50.000 Packungen | W |  | A / B / C (Packungen) | A) = 0 Pkt. B) = 1 Pkt. C) = 2 Pkt.
1.2.1.3 | Auslagerungsleistung (funktional): Das System muss eine kontinuierliche Auslagerungsleistung von mindestens 500 Packungen je Stunde gewährleisten. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.2 | Lagerungssystem
1.2.2.1 | Der Kommissionierautomat optimiert seinen Lagerbestand automatisch, um eine effiziente Lagerhaltung zu gewährleisten. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.2.2 | Für die Auslagerung sind die in der Apotheke vorhandenen Transportkisten „BITO Mehrwegbehälter mit anscharnierten zweiteiligen Klappdeckeln“ [MBD64421] zu verwenden. | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.2.2.3 | Andernfalls muss der Anbieter die vorhandenen 300 Kisten abnehmen und gegen 300 neue Kisten Kisten in der geforderten Größe (Kistenmaße (HxBxL): 440mm x 400 mm x 610 mm) kostenneutral austauschen. Das Austausch muss ohne Kapazitätsverlust und unter Einbehaltung des Baufelds stattfinden. (Die Kisten sind in ihren Spezifikationen (Hersteller, Bezeichnung, Artikelnummer, Material) zu beschreiben). | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt. (Wenn bei Pos. 1.2.2.2 "Ja" angegeben, wird hier, unabhängig von Ihren Angaben, "Nein" gewertet.)
1.2.2.4 | Beschreibung der Kisten zu Pos. 1.2.2.3: … | I |  | Info | ohne Wertung
1.2.2.5 | Die Lieferstelle der Behälter ist zu speichern und bei Bedarf am Terminal anzuzeigen. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3 | Technologie
1.2.3.1 | Verrutschte Packungen werden automatisch erkannt und korrigiert. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.2 | Der Kommissionierautomat muss die Packungsgrößen sowie weitere relevante Packungsinformationen präzise zu erfassen, um eine vollautomatische Einlagerung und Auslagerung zu gewährleisten. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.3 | Die Verifikation und Identifikation der Arzneimittel und aller Packungsformate erfolgt automatisch während der Einlagerung in das Kommissioniersystem (Barcode/DataMatrix/OCR), inkl. Chargen- und Verfalldatenerfassung. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.4 | Für nicht chargenpflichtige Artikel muss die Eingabe der Chargennummer möglich sein. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.5 | Das Kommissioniersystem muss die Ausbuchung im Warenwirtschaftssystem (mindestens CGM AMOR Ver. 24) unterstützen. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.6 | Fehlerhafte Soll-/Istmengen müssen an das Warenwirtschaftssystem gemeldet und auf dem Lieferschein vermerkt werden. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.7 | Eine automatische Nachlieferung von Differenzmengen vom Kommissioniersystem wird unterstützt. | I |  | Ja/Nein | ohne Wertung
1.2.3.8 | Beschreibung zu Pos. 1.2.3.7 bzw. alternativer Lösungsvorschlag für eine Nachkommissionierung: … | I |  | Info | ohne Wertung
1.2.3.9 | Bei Ausfall der Kommunikation zum Warenwirtschaftssystem müssen Auslagerungsaufträge direkt am Kommissionierautomaten eingegeben werden können. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.10 | Die Verifikation und Identifikation der Arzneimittel und aller Packungsformate bei der Auslagerung muss entsprechend der Secur-Pharm-Regularien erfolgen. Die Ausbuchung erfolgt über das bestandsführende Warenwirschaftssystem (mindestens CGM AMOR Ver. 24) Auflistung Regularien: - Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU - Delegierte Verordnung (EU) 2016/161 - Bundesgesetzblatt Teil I, Jahrgang 2019 Nr. 30 Seite 1202 | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.11 | Das Kommissioniersystem hat mindestens 2 selbstständig agierende Greifsysteme mit definiertem Fehlerfall-Verhalten (Konzept). Dabei muss jedes Greifsystem das gesamte Sortiment und Regale bedienen können. | M / I |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.12 | Eine Vorsortierung der Packungen ist nicht notwendig; eine eindeutige Identifikation erfolgt automatisch durch das Kommissioniersystem. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.3.13 | Befüllte Transportkisten werden automatisch zum Übergabepunkt (händische Nachkommissionierstelle) transportiert. | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.2.3.14 | Um die zeitnahe Versorgung sicherzustellen muss die Rollenbandauslaufstrecke mindestens 25 befüllte Transportkisten nachpuffern. (zu beschreiben: in der Größe und mit den Spezifikationen). | W |  | Ja/Nein / Info | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.2.3.15 | Beschreibung zu Pos. 1.2.3.14: … | I |  | Info | ohne Wertung
1.2.3.16 | Bitte Rollenband (Stapelsystem) beschreiben: … | I |  | Info | ohne Wertung
1.2.3.17 | Die Leerboxpufferung sollte mindestens 20 Transportkisten (mit identischer Größe/Spezifikation) umfassen und diese automatisch zur Kommissionierung bereitstellen. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4 | Schnittstellen / IT Anforderungen
1.2.4.1 | Kosten für die Implementierung der WWKS2-Schnittstelle sind im Angebot enthalten. | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.2.4.2 | Kosten für eventuell notwendige Implementierung eines geeigneten Middleware-Systems sind im Angebot enthalten. | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.2.4.3 | Integration des vorhandenen Warenwirtschaftssystems (mindestens CGM AMOR Ver. 24) | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.4 | Die SW/HW des Bieters ist als Mehrplatzsystem in Client-Server-Architektur ausgeführt. Server- und Client-Komponenten sind logisch getrennt; die Datenhaltung erfolgt zentral. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.5 | Die SW/HW des Bieters muss in den Verzeichnisdienst des Auftraggebers (Active Directory) integrierbar sein. Die Authentifizierung erfolgt über den zentralen Verzeichnisdienst und lokale Benutzerkonten sind auf technische Servicekonten zu beschränken. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.6 | Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Bereitstellung sicherheitsrelevanter Updates für Betriebssystem und Hersteller-Software und legt hierzu ein Update- und Wartungskonzept vor. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.7 | Fernwartung ist ausschließlich über vom Auftraggeber freigegebene Zugangswege zulässig. Dauerhafte oder automatisierte ausgehende Verbindungen sind unzulässig. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.8 | Server oder Hardwarekomponenten, die zwingender Bestandteil des Kommissioniervollautomaten sind und nicht virtualisiert betrieben werden dürfen, sind als 19"-einbaufähige Systeme bereitzustellen und in den vom Auftraggeber bereitgestellten Serverschrank im separaten Technikraum zu integrieren. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.9 | Serverkomponenten, die nicht zwingender Bestandteil des Kommissioniervollautomaten sind, sind virtualisierungsfähig bereitzustellen und in der vom Auftraggeber bereitgestellten VMware-Umgebung zu betreiben. Der Bieter benennt hierfür verbindlich Ressourcenbedarf (CPU, RAM, Storage), Betriebssystemanforderungen, Netzwerkparameter sowie Abhängigkeiten. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.10 | Der Auftragnehmer weist im Angebot eindeutig aus, welche Komponenten physisch erforderlich sind und welche virtualisiert betrieben werden können. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.11 | Der Bieter legt mit dem Angebot eine vollständige netz- und datentechnische Systemübersicht vor. Diese umfasst mindestens: - alle Systemkomponenten (physisch und virtuell) - deren logische und physische Zuordnung - Anzahl und Art der Netzwerkanschlüsse je Komponente (z. B. RJ45, LWL, - Management-Ports) - erforderliche Bandbreiten - Redundanzanforderungen | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.12 | Das eingesetzte Betriebssystem muss während der geplanten Nutzungsdauer im regulären Hersteller-Support betrieben werden können. Der Auftragnehmer legt ein Lifecycle- bzw. Upgrade-Konzept vor. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.13 | Die Software darf im produktiven Betrieb keine lokalen Administratorrechte für Benutzer erfordern. Dauerhafte lokale Administrator-Konten sind nicht zulässig. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.14 | Ausnahmen für Virenscans müssen detailliert beschrieben und begründet werden. Eine vollständige Deaktivierung der Virenscanner auf den Geräten des Auftraggebers ist ausgeschlossen. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.15 | Der Auftragnehmer stellt eine vollständige Kommunikationsmatrix (IPs, Ports, Protokolle, Richtungen) bereit. Die SW/HW des Bieters muss in das segmentierte Netzwerk des Auftraggebers integrierbar sein; nicht dokumentierte Kommunikationsbeziehungen sind unzulässig. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.16 | Die SW/HW des Bieters muss auf standardisierten, dokumentierten IP-basierten Protokollen basieren und darf keine proprietären, nicht dokumentierten Netzwerkprotokolle erfordern. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.17 | Der Auftragnehmer stellt eine vollständige technische Dokumentation der gelieferten Lösung bereit. Diese umfasst mindestens Architektur- und Kommunikationsübersicht, Softwarekomponenten inkl. Versionsstände, Schnittstellenbeschreibung, Verkabelung sowie Angaben zu Betrieb, Wartung und Support. Die Dokumentation ist bei Änderungen fortzuschreiben. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.18 | Bei Verwendung von WLAN-Modulen müssen diese 802.1X-basierte Authentifizierung (WPA2-Enterprise oder höher) unterstützen bzw. es wird ausschließlich LAN verwendet. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.19 | WLAN-Module zum Betrieb des Kommissioniervollautomaten werden verwendet | I |  | Ja/Nein | ohne Wertung
1.2.4.20 | Das System verfügt über eine rollenbasierte Benutzer- und Rechteverwaltung und unterstützt die Anbindung an den Verzeichnisdienst des Auftraggebers. Der Auftragnehmer legt mit dem Angebot eine Mustervorlage des Rollen- und Berechtigungskonzeptes vor. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.21 | USB-Schnittstellen sind im Regelbetrieb deaktiviert. Eine Nutzung externer Speichermedien ist unzulässig. Eine temporäre Aktivierung ist ausschließlich im dokumentierten Servicefall für Backup- oder Updatezwecke zulässig. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.22 | Für die SW/HW des Bieters ist ein Backup- und Wiederherstellungskonzept vorzulegen. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.23 | Sicherheits- und betriebsrelevante Ereignisse sind zu protokollieren und bei Bedarf exportierbar bereitzustellen. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.24 | Die SW/HW des Bieters muss die Zeitsynchronisation über den zentralen Zeitserver des Auftraggebers unterstützen. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.25 | Die SW/HW des Auftragnehmers muss DNS-basiert betrieben werden können. Kommunikationsbeziehungen sind FQDN-basiert zu konfigurieren. Feste IP-Adressbindungen sind unzulässig, sofern nicht technisch zwingend erforderlich und im Angebot ausdrücklich benannt und begründet. Die Lösung muss in die DNS-/Active-Directory-Infrastruktur des Auftraggebers integrierbar sein. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.26 | Mit dem Angebot ist eine Beschreibung der technischen Möglichkeiten zum Löschen und Archivieren von Daten im Klinikbetrieb vorzulegen. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.4.27 | Das System stellt integrierte Monitoring-Funktionen zur Überwachung der Schnittstellenkommunikation, des Betriebszustands und der Funktionsfähigkeit des Automaten bereit (inkl. Statusanzeige, Fehlererkennung und Alarmierung). | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.2.5 | Sicherheitsanforderungen
1.2.5.1 | Auftretende Fehler werden automatisch in einer Fehlerlog-Datei gespeichert und sind durch die Apotheke auslesbar. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.5.2 | Die Datensicherung wird im laufenden Betrieb ohne Down-Time jeglicher Komponenten und Module durchgeführt. | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.2.5.3 | Die Sicherung wird als permanente lokale Datensicherung durchgeführt. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.5.4 | Die Sicherung wird als permanente Online-Datensicherung durchgeführt. | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.2.5.5 | Ein automatisches Monitoring der Innentemperatur des Kommissioniersystems ist vorhanden (IST-Anzeige und Historie muss auslesbar sein). Auflistung Regularien: - ApBetrO § 4 Absatz 2d Satz 1 - ApBetrO § 16 | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.2.5.6 | Ein geordnetes Runterfahren aller Systeme des Kommissionierautomaten bei gewollten Anlagenabschaltungen ist gegeben, so dass ein problemloses Wiederanfahren der Anlage gegeben ist. Ausgenommen hiervon sind Not-Aus-Abschaltungen gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3 | Funktionale Anforderungen |  |  |  | Bemerkung | erreichte Punktzahl
1.3.1 | Automatisierung
1.3.1.1 | Kommissioniersystem lagert vollautomatisch ein | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.1.2 | Vollautomatische Einlagerung erfolgt primär | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
1.3.1.3 | Vollautomatische Einlagerung muss eine Vorpufferung von min. 2.000 Packungen haben. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.1.4 | Automatische Einlagerungsleistung je Stunde, ggf. Abstufung durch Zeitfenster: A) über 300 Packungen B) 201 – 300 Packungen C) unter 200 Packungen | W |  | A / B / C (Packungen) | A) = 2 Pkt. B) = 1 Pkt. C) = 0 Pkt.
1.3.1.5 | Möglichkeit der manuellen Einlagerung muss gegeben sein. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.1.6 | Manuelle Einlagerung erfolgt sekundär. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.1.7 | Sofortige Verfügbarkeit von 200 Packungen im Kommissioniersystem bei manueller Einlagerung. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.1.8 | Sofortige Verfügbarkeit von 200 Packungen im Kommissioniersystem bei manueller Einlagerung, ggf. Abstufung durch Zeitfenster A) unter 15 Sek. B) 16 – 20 Sek. C) über 20 Sek. | W |  | A / B / C (Sek.) | A) = 2 Pkt. B) = 1 Pkt. C) = 0 Pkt.
1.3.1.9 | Die manuelle und vollautomatische Einlagerung muss gleichzeitig möglich sein. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.1.10 | Eine vollautomatische Einlagerung und Auslagerung muss gleichzeitig möglich sein. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.1.11 | Manuelle Einlagerung/-auslagerung muss bei Ausfall weiterhin möglich sein | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.2 | Benutzerführung
1.3.2.1 | Kommissioniersystem bietet eine präzise Lagerbestandspflege und eine Inventur per Knopfdruck an. Inhalt der Inventurdaten: Name, Packungsgröße (Stückzahl pro Packung), Bestand, Verfalldatum, Chargenbezeichnung | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
1.3.3 | Flexibilität
1.3.3.1 | Anpassbarkeit an unterschiedliche Produktgrößen und -arten | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2. | Lieferumfang |  |  |  | Bemerkung | erreichte Punktzahl
2.0.1 | Projektmanagement ab Zuschlagserteilung bis zur Inbetriebnahme | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.1 | Lieferung
2.1.1 | Erforderliche Komponenten des für den Betrieb des Kommissioniersystems erforderliche Computersystem (Hardware und Software) sind im Angebot enthalten. (bitte genau beschreiben, Hersteller/Emtwickler, Bezeichnungen) | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
2.1.2 | Beschreibung zu Pos. 2.1.1: … | I |  | Info | ohne Wertung
2.1.3 | Das Kommissioniersystem verfügt über eine USV zur Überbrückung von min. 60 Minuten | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
2.2 | Installation
2.2.2 | Abladen, Transport, Einbringung, Installation, Dokumentation, Versicherung (Haftpflicht für Schäden, die beim Einbau der Anlage entstehen), Entsorgung von Verpackungen einschließlich Endreinigung | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
2.2.3 | Durchführung eines Akzeptanztests gemeinsam mit dem Auftraggeber | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
2.2.4 | Abnahme & Akzeptanztest: Durchführung eines gemeinsamen Akzeptanztests (Abnahmetest) mit definierten Testfällen (Leistung, SecurPharm-Workflow, Schnittstellen, Stresstest, Fallback/Notbetrieb). Abnahmeprotokoll ist verpflichtend. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
2.3 | Dokumentation
2.3.1 | Die Bedienoberfläche, das Handbuch und die Fehlermeldungen sowie die Softwareaktualisierungen für alle Komponenten des Gesamtsystems sind für die gesamte Laufzeit des Automaten in deutscher Sprache vorzuhalten. | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.3.2 | Beigefügtes Ausfallkonzept für mindestens folgende Szenarien: - Ausfall durch einen Defekt der IT-Technik des Kommissioniersystems - Ausfall durch einen mechanischen Defekt des Kommissioniersystems - Informationssicherheitsvorfall - Stromausfall | W / I |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
2.4 | Qualität und Zertifizierungen
2.4.1 | Einhaltung europäischer Normen (z.B. CE, ISO) | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
3. | Demontage und Entsorgung |  |  |  | Bemerkung | erreichte Punktzahl
3.1 | Demontage, Transport und Entsorgung des bestehenden Kommissioniersystems | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
3.2 | Trennung und Dokumentation nach Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
4. | Schulung |  |  |  | Bemerkung
4.1 | Einweisung (2x), Schulung, Begleitung des Go-Live für die ersten drei Tage nach Inbetriebnahme sowie eine kostenlose Nachschulung - Schulungsinhalt muss die Bedienung der Geräte, die Fehleranalyse und -behebung sowie die Durchführung der sicherheitstechnischen Kontrollen beinhalten - für die Einweisung sind Einweisungsprotokolle zu erstellen | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
5. | Service und Support |  |  |  | Bemerkung | erreichte Punktzahl
5.1 | Servicevertrag für Wartung (Wartungsintervall: min. 12 Monate) und Softwarepflege / -update (Muster ist dem Angebot beizulegen) | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
5.2 | Servicevertragsleistungen sind über eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren ab der Inbetriebnahme gefordert. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
5.3 | Permanente Weiterentwicklung des Kommissioniersystems inkl. notwendige Schulungen im Rahmen des Servicevertrages, sodass gesetzliche Anforderungen, Bestimmungen und Verordnungen fristgerecht bereitgestellt werden. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
5.4 | Ersatzteil- und Servicegarantie ab Inbetriebnahme für mindestens 10 Jahre | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
5.5 | Serviceleistungen sind vor Ort nach zeitlicher Abstimmung mit der Apotheke zu erbringen (mindestens während der betriebsüblichen Arbeitszeiten) | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
5.6 | Kosten für Ersatzteile, Verschleißteile, der Softwareupdates und Aktualisierung des Betriebssystems sind inkludiert | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
5.7 | Eine durchgehende erreichbare, deutschsprachige Service-Hotline wird angeboten | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
5.8 | Auftretende Störungen werden per Ferndiagnose/-wartung unverzüglich analysiert und die Beseitigung eingeleitet (24/7 Hotline- & Fernwartungs-Service) | W |  | Ja/Nein | Ja = 2 Pkt. Nein = 0 Pkt.
5.9 | Bei Störungsmeldungen erfolgt ein Technikereinsatz an Werktagen innerhalb der regulären Arbeitszeit (Montag – Freitag:: 07:30 – 16:00 Uhr, Samstag: 09:00 – 13:00 Uhr), spätestens jedoch 6 Arbeitsstunden nach Eingang der Meldung. | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
5.10 | Ausfallzeiten des Gerätes darf max. 2% p.a. betragen (Verfügbarkeit: 98%, ausgenommen planmäßige Wartungen) | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
6. | Datenschutz
6.1 | Werden personenbezogene Daten (auch in pseudonymisierter Form) verarbeitet? | I |  | Ja/Nein | ohne Wertung
6.2 | Wenn ja, werden diese Daten auf dem Automaten oder zugehörige Komponenten oder innerhalb der ukb-Infrastruktur gespeichert? | I |  | Ja/Nein | ohne Wertung
6.3 | Wenn nein, wo werden die Daten gespeichert und mit welcher Verschlüsselungsform? Liegt ein C5-Testat (Typ 2) vor? | I |  | Ja/Nein | ohne Wertung
6.4 | Beschreibung zu Pos. 6.3: … | I |  | Info | ohne Wertung
6.5 | Kommen Unterauftragnehmer zum Einsatz? Welcher Unterauftragsnehmer kommt zum Einsatz? | I |  | Ja/Nein | ohne Wertung
6.6 | Angabe zu Unterauftragsnehmer gem. Pos. 6.5: … | I |  | Info | ohne Wertung
6.7 | Ist ein Konzept zum Thema Datenschutz inkl. Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO vorhanden? | I |  | Ja/Nein | ohne Wertung
7. | Energieeffizizienz
7.1 | Angeboten wird das energieeffizienteste Produkt, welches die Leistungsbeschreibung erfüllt | M |  | Ja/Nein | Verneinung führt zum Ausschluss von der Wertung
7.2 | elektrische Wirkleistung im Standby | W |  | kW | bester Wert = 4 Pkt. schlechtester Wert = 0 Pkt. Interpolation wenn weder bester Wert noch schlechtester Wert nach Formel: Leistungspunkte = 4 Pkt. - (4 Pkt. x (angegebener Wert - bester Wert) / bester Wert)
7.4 | elektrische Wirkleistung im Last-Betrieb | W |  | kW | bester Wert = 2 Pkt. schlechtester Wert = 0 Pkt. Interpolation wenn weder bester Wert noch schlechtester Wert nach Formel: Leistungspunkte = 2 Pkt. - (2 Pkt. x (angegebener Wert - bester Wert) / bester Wert)
7.5 | Spezifischer Energieverbrauch pro 1000 Packungen | W |  | kWh/1000 Pkg. | bester Wert = 2 Pkt. schlechtester Wert = 0 Pkt. Interpolation wenn weder bester Wert noch schlechtester Wert nach Formel: Leistungspunkte = 2 Pkt. - (2 Pkt. x (angegebener Wert - bester Wert) / bester Wert)

## Preisblatt
Preisblatt: Erneuerung eines Kommissioniervollautomaten Ausschreibungs-Nr.: 71-25 (200) | [5 empty] | Mengen sind fiktive Werte p.a. für die Wertung Relevant sind die Einzelpreise!
Pos. | LV Nr. | Bezeichnung | Menge in Stück* | Einzelpreis | Gesamtpreis | Bezeichnung, Modellreihe, Typ, Artikelnummer
1 | 1. | Kommissioniervollautomat | 1 |  | 0
2 | 2. | Lieferumfang | 1 |  | 0
3 | 3. | Demontage und Entsorgung | 1 |  | 0
4 | 4. | Schulung | 1 |  | 0
5 | 5. | Service und Support | 1 |  | 0
|  | Gesamtpreis, netto |  | 0
|  | zzgl. MwSt. von derzeit 19 % |  | 0
|  | Gesamtpreis, brutto |  | 0
|  | gewährte Skonti in % / in € | 2% | 0
|  | Skontofrist in Tagen | 14
|  | Zahlbetrag unter Berücksichtigung von Skonti |  | 0
Datum, Stempel, Unterschrift Bieter