## Legende
Az. | 17-26 (200) ll BOC Computertomographen (CT) |  |  | 2026-05-28 | Datum
Auftraggeber | Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH
Angaben Hersteller zur technischen Bewertung:
Bewertungsschema
|  | A | Ausschlusskriterium (Nichterfüllung führt automatisch zum Ausschluss)
| Art des Kriteriums | B | Bewertungskriterium (Bewertung gemäß Bewertungsmatrix)
|  | I | Informatorische Abfrage (die Abfrage dient dem Auswerter zur Information)

## CT ZNA
Az. | 17-26 (200) ll BOC Computertomographen (CT) | [6 empty] | Datum
Auftraggeber | Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH | [6 empty] | 2026-05-28
Angaben Hersteller zur technischen Bewertung:
LV-Nr:
Gewerk: | CT 64 Zeilen - ZNA
Bieter:
Pos. | Kriterium | Unterkriterium | Art des Kriteriums | Gewichtung | maximale Punktzahl | erreichte Punktzahl | Punktzahl x Gewichtung | Vom Bieter auszfüllen * unzutreffendes ist durch den Bieter zu streichen
1.1 | Detektorsystem | Anzahl der Detektorzeilen 64 = 2,5 Pkt >64 = 5 Pkt | B | 1.5% | 5 |  | 0% | ………………………..
|  | Anzahl der akquirierten Schichten 128 = 2,5 Pkt >128 = 5 Pkt | B | 1.5% | 5 |  | 0% | ………………………..
|  | Breite der Detektorzeilen 0,625 mm = 2,5 Pkt < 0,625 mm = 5 Pkt | B | 1% | 5 |  | 0% | .....……….. mm
|  | Kleinste isotrope Voxelgröße bei beliebigem Pitch und in jeder Position 0,031 mm3 = 2,5 Pkt < 0,031 mm3 = 5 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | .....……….. mm3
|  | Erweiterterbares Messfeld ≥75 cm ? Ja = 5P Nein = 0P | B | 0.5% | 5 |  |  | ja/nein
|  | Traumafall: Scandauer für ein Volumen von 175 cm mit dünnster Schichtdicke von ca. 0,625 mm, bei max. Pitch, schnellster Rotationszeit und max. isotroper Auflösung und höchster Bildqualität bei Traumapatienten < 7 s = 5 P >7 s = 2,5 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | .....……….. s
|  | Schlaganfalldiagnostik: Abdeckung der gesamten Organfunktion min. 8 cm, abgedecktes Volumen (Diagnostikbereich) bei zeitlicher Auflösung < 2 s = 5 P >2 s = 2,5 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | .....……….. s
|  | Auflösung Hochkontrast: bei 50 % MÜF bei 2 % MÜF cut off (0 % MÜF) | I |  |  |  |  | .....……….. Lp/cm .....……….. Lp/cm .....……….. Lp/cm
|  | Besteht die Möglichkeit eines Technikupgrades zur Nutzung eines Photon-Counting-Detektors? Ja = 5 P Nein = 0P Falls ja, bitte Angebot beilegen. | I |  |  |  |  | ja/nein
1.2 | Patientenlagerungstisch | Maximale Gewichtsbelastung ≥300 kg | A |  |  |  |  | .....……….. kg
|  | Maximal möglicher Scanbereich bei Einzelspirale > 180 cm - 199 cm = 2,5 P 200 cm = 5 P | B | 1.5% | 5 |  | 0% | .....……….. cm
|  | Maximale Tischvorschubs-Geschwindigkeit 250 mm/s - 450 mm/s = 2,5 P > 451 mm/s = 5 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | .....……….. mm/s
|  | infrarot- oder kameragestützte Patientenpositionierung ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | Ist ein automatisierter Workflow zur Patientenpositionierung mit horizontaler und lateraler Verschiebung des Tisches möglich? Horizontal und lateral möglich = 5 Pkt horizontal (nicht lateral) möglich = 2,5Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | …………………………………..
|  | Ist die automatische Patientenpositionerung auch bei Notfallpatienten mit suboptimalen Lagerungsbedingungen möglich? Und Gibt es dazu Einschränkungen? | I |  |  |  |  | Erläuterung des Bieters
|  | abnehmbare kippare Kopfschale ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja/nein
1.3 | Abtasteinheit (Gantry) | Maximale Gantryöffnung 80 cm = 2,5 P > 80 cm = 5 P | B | 1.5% | 5 |  | 0% | .....……….. cm
|  | Sektorielle Röhrenstromabsenkung oder Gantrykippung zum Schutz der Augenlinse bei Spiralscans | A |  |  |  |  | ja /nein Grad ……… (informativ)
|  | Sektorielles Abschalten der Dosis zum Schutz anderer krtitischen Strukturen außer des Auges möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  |  | ja/nein
|  | Gantryrotationszeit < 0,28 sek = 2,5 P ≤ 0,25 sek = 5 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ……………………….sek
1.4 | Generator | Maximale Generatorleistung mind. 100 kW >110 - 115 = 2,5 Pkt >115 = 5 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | .....……….. kW
|  | 70 kV-Protokolle möglich ? | A |  |  |  |  | ja / nein
|  | Anzahl kV Stufen 4 = 2,5 Pkt > 5 = 5 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | Anzahl: ……….
1.5 | Röntgenröhre | Maximale Wärmespeicherfähigkeit der Anode | I |  |  |  |  | .....……….. MHU
|  | Maximale Abkühlrate der Anode | I |  |  |  |  | .....……….. MHU/min
|  | Anzahl der Foki an der Anode > 2 Ja = 5 Pkt Nein = 0 Pkt | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | Ist ein dynamischer Fokus enthalten? Ja = 5 P Nein = 0 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja/nein
|  | Größe des kleinen Brennfleckes 0,5 x 0,5 mm = 5 P >0,5 x 0,5 mm = 2,5 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | kleiner Brennfelck: ……………. mm x mm
|  | Brennfleck nach IAC 60336:2005 Größe "großer Brennfleck" Größe "kleiner Brennfelck" | I |  |  |  |  | großer Brennfleck: ……………mm x mm kleiner Brennfelck: ……………. mm x mm
1.6 | Bildakquisition | Im Angebot enthaltene Dosisreduktionstechniken inkl. Iterativer Rekonstruktion oder andere Dosisreduktionstechniken | I |  |  |  |  | Erläuterung des Bieters
|  | Techniken zur Kontrastmittel Reduzierung ja = 5 P nein = 0 P Wenn ja, bei welchen Scans/Protokollen ist dies möglich? Dies wird informativ abgefragt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja/nein Auflistung der Scan Protokolle bei Antwort "ja": …................................................................................................................................................................................................................................
|  | Zinnfilter oder gleichwertige Filterung für Topogram/Scout vorhanden? Ja = 5 P Nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja/nein
|  | Automatische kV-Auswahl anhand der Patientenanatomie möglich? Ja: 5 Pkt Nein: 0 Pkt | B | 1% | 5 |  | 0% | ja/nein
|  | Low - Dose und Ultra - Low Dose Protokolle für Lungenscreening und onkologische Verlaufskontrollen vorhanden? Ja = 5 P Nein = 0 P | B | 1% | 5 |  | 0% | ja/nein
|  | Bitte listen Sie die Low - Dose und Ultra - Low - Dose Programme auf | I |  |  |  |  | Erläuterung des Bieters
|  | Automatische Befehle zu Atemkommandos | A |  |  |  |  | ja/nein
1.7 | Bildrekonstruktion | Deep Learning Algorithmus für die Rekonstruktion ja = 5 P nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja/nein
1.8 | Spektralbildgebung | Spektralbildgebung zur Materialseparierung möglich? | A |  |  |  |  | ja/nein
|  | zeitliche Auflösung der Energien, minimales Umschaltintervall zwischen beiden Energien < 50ms möglich? ja = 5 P nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  |  | ja/nein
1.9 | Artefaktreduktionstechniken, Rauschreduzierung | Artefaktreduktionstechniken | I |  |  |  |  | Erläuterung des Bieters
|  | Erhöhung der Dosis bei der Kantenanhebung ? Ja = 0 P Nein = 5 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja / nein
1.10 | Spezielle Diagnostik | EKG Monitor in Gantry integriert oder zusätzlicher Monitor notwendig? Integriert = 5 P zusätzlicher Monitor = 2,5 P | B | 0.3% | 5 |  | 0% | intergiert/zusätzlicher Monitor
|  | Protokolle für Patienten mit besonderen medizinischen Problemstellungen, wie Arrythmien, erhöhten Pulsfrequenzen ja = 5 P nein = 0 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja/nein
1.11 | Bildnachbearbeitung | 3D Nachbearbeitung, Subtraktion möglich? Ja = 5 P nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | KI Anwendnung bei der Befundung möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | KI Anwendnung bei der Aquisition möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | KI Anwendnung bei der Rekonstruktion möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
| Summe |  |  | 20% | 165 | 0 | 0%

## CT RAD
Az. | 17-26 (200) ll BOC Computertomographen (CT) | [6 empty] | Datum
Auftraggeber | Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH | [6 empty] | 2026-05-28
Angaben Hersteller zur technischen Bewertung:
LV-Nr:
Gewerk: | CT 64 Zeilen - Radiologie
Bieter:
Pos. | Kriterium | Unterkriterium | Art des Kriteriums | Gewichtung | maximale Punktzahl | erreichte Punktzahl | Punktzahl x Gewichtung | Vom Bieter auszfüllen * unzutreffendes ist durch den Bieter zu streichen
1.1 | Detektorsystem | Anzahl der Detektorzeilen 64 = 2,5 Pkt >64 = 5 Pkt | B | 1.5% | 5 |  | 0% | ………………………..
|  | Anzahl der akquirierten Schichten 128 = 2,5 Pkt >128 = 5 Pkt | B | 1.5% | 5 |  | 0% | ………………………..
|  | Breite der Detektorzeilen 0,625 mm = 2,5 Pkt < 0,625 mm = 5 Pkt | B | 1% | 5 |  | 0% | .....……….. mm
|  | Kleinste isotrope Voxelgröße bei beliebigem Pitch und in jeder Position 0,031 mm3 = 2,5 Pkt < 0,031 mm3 = 5 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | .....……….. mm3
|  | Erweiterterbares Messfeld ≥75 cm ? Ja = 5P Nein = 0P | B | 0.5% | 5 |  |  | ja/nein
|  | Traumafall: Scandauer für ein Volumen von 175 cm mit dünnster Schichtdicke von ca. 0,625 mm, bei max. Pitch, schnellster Rotationszeit und max. isotroper Auflösung und höchster Bildqualität bei Traumapatienten < 7 s = 5 P >7 s = 2,5 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | .....……….. s
|  | Schlaganfalldiagnostik: Abdeckung der gesamten Organfunktion min. 8 cm, abgedecktes Volumen (Diagnostikbereich) bei zeitlicher Auflösung < 2 s = 5 P >2 s = 2,5 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | .....……….. s
|  | Auflösung Hochkontrast: bei 50 % MÜF bei 2 % MÜF cut off (0 % MÜF) | I |  |  |  |  | .....……….. Lp/cm .....……….. Lp/cm .....……….. Lp/cm
|  | Besteht die Möglichkeit eines Technikupgrades zur Nutzung eines Photon-Counting-Detektors? Ja = 5 P Nein = 0P Falls ja, bitte Angebot beilegen. | I |  |  |  |  | ja/nein
1.2 | Patientenlagerungstisch | Maximale Gewichtsbelastung ≥300 kg | A |  |  |  |  | .....……….. kg
|  | Maximal möglicher Scanbereich bei Einzelspirale > 180 cm - 199 cm = 2,5 P 200 cm = 5 P | B | 1.5% | 5 |  | 0% | .....……….. cm
|  | Maximale Tischvorschubs-Geschwindigkeit 250 mm/s - 450 mm/s = 2,5 P > 451 mm/s = 5 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | .....……….. mm/s
|  | infrarot- oder kameragestützte Patientenpositionierung ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | Ist eine automatisierter Workflow zur Patientenpositionierung mit horizontaler und laterale Verschiebung des Tisches möglich? Horizontal und lateral möglich = 5 Pkt horizontal (nicht lateral) möglich = 2,5Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | …………………………………..
|  | Ist die automatische Patientenpositionerung auch bei Notfallpatienten mit suboptimalen Lagerungsbedingungen möglich? Und Gibt es dazu Einschränkungen? | I |  |  |  |  | Erläuterung des Bieters
|  | Ist die Steuerung des Tisches über eine Fußbedienung möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% |  |  |  | ja/nein
|  | abnehmbare kippare Kopfschale ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja/nein
1.3 | Abtasteinheit (Gantry) | Maximale Gantryöffnung 80 cm = 2,5 P > 80 cm = 5 P | B | 1.5% | 5 |  | 0% | .....……….. cm
|  | Sektorielle Röhrenstromabsenkung oder Gantrykippung zum Schutz der Augenlinse bei Spiralscans | A |  |  |  |  | ja /nein Grad ……… (informativ)
|  | Sektorielles Abschalten der Dosis zum Schutz anderer krtitischen Strukturen außer des Auges möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  |  | ja/nein
|  | Gantryrotationszeit < 0,28 sek = 2,5 P ≤ 0,25 sek = 5 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ……………………….sek
1.4 | Generator | Maximale Generatorleistung mind. 100 kW >110 - 115 = 2,5 Pkt >115 = 5 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | .....……….. kW
|  | 70 kV-Protokolle möglich ? | A |  |  |  |  | ja / nein
|  | Anzahl kV Stufen 4 = 2,5 Pkt > 5 = 5 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | Anzahl: ……….
1.5 | Röntgenröhre | Maximale Wärmespeicherfähigkeit der Anode | I |  |  |  |  | .....……….. MHU
|  | Maximale Abkühlrate der Anode | I |  |  |  |  | .....……….. MHU/min
|  | Anzahl der Foki an der Anode > 2 Ja = 5 Pkt Nein = 0 Pkt | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | Wird ein dynamischer Fokus mit angeboten? Ja = 5 P Nein = 0 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja/nein
|  | Größe des kleinen Brennfleckes 0,5 x 0,5 mm = 5 P >0,5 x 0,5 mm = 2,5 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | kleiner Brennfelck: ……………. mm x mm
|  | Brennfleck nach IAC 60336:2005 Größe "großer Brennfleck" Größe "kleiner Brennfelck" | I |  |  |  |  | großer Brennfleck: ……………mm x mm kleiner Brennfelck: ……………. mm x mm
1.6 | Bildakquisition | Im Angebot enthaltene Dosisreduktionstechniken inkl. Iterativer Rekonstruktion oder andere Dosisreduktionstechniken | I |  |  |  |  | Erläuterung des Bieters
|  | Techniken zur Kontrastmittel Reduzierung ja = 5 P nein = 0 P Wenn ja, bei welchen Scans/Protokolle ist dies möglich? | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja/nein ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
|  | Zinnfilter oder gleichwertige Filterung für Topogram/Scout vorhanden? Ja = 5 P Nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja/nein
|  | Automatische kV-Auswahl anhand der Patientenanatomie möglich? Ja: 5 Pkt Nein: 0 Pkt | B | 1% | 5 |  | 0% | ja/nein
|  | Low - Dose und Ultra - Low Dose Protokolle für Lungenscreening und onkologische Verlaufskontrollen vorhanden? Ja = 5 P Nein = 0 P | B | 1% | 5 |  | 0% | ja/nein
|  | Bitte listen Sie die Low - Dose und Ultra - Low - Dose Programme auf | I |  |  |  |  | Erläuterung des Bieters
|  | Automatische Befehle zu Atemkommandos | A |  |  |  |  | ja/nein
1.7 | Bildrekonstruktion | Deep Learning Algorithmus für die Rekonstruktion ja = 5 P nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja/nein
1.8 | Spektralbildgebung | Spektralbildgebung zur Materialseparierung möglich? | A |  |  |  |  | ja/nein
|  | zeitliche Auflösung der Energien, minimales Umschaltintervall zwischen beiden Energien < 50ms möglich? ja = 5 P nein = 0 P | B | 0.5% | 5 |  |  | ja/nein
1.9 | Artefaktreduktionstechniken, Rauschreduzierung | Artefaktreduktionstechniken | I |  |  |  |  | Erläuterung des Bieters
|  | Erhöhung der Dosis bei der Kantenanhebung ? Ja = 0 P Nein = 5 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja / nein
1.10 | Spezielle Diagnostik | EKG Monitor in Gantry integriert oder zusätzlicher Monitor notwendig? Integriert = 5 P zusätzlicher Monitor = 2,5 P | B | 0.3% | 5 |  | 0% | intergiert/zusätzlicher Monitor
|  | Protokolle für Patienten mit besonderen medizinischen Problemstellungen, wie Arrythmien, erhöhten Pulsfrequenzen ja = 5 P nein = 0 P | B | 0.2% | 5 |  | 0% | ja/nein
1.11 | Bildnachbearbeitung | 3D Nachbearbeitung, Subtraktion möglich? Ja = 5 P nein = 0 P | B | 0.3% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | KI Anwendnung bei der Befundung möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | KI Anwendnung bei der Aquisition möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
|  | KI Anwendnung bei der Rekonstruktion möglich? ja = 5 Pkt nein = 0 Pkt | B | 0.5% | 5 |  | 0% | ja / nein
| Summe |  |  | 20% | 165 | 0 | 0%