## 2026-ECA-1-006_01
Leistungsverzeichnis
Raman-Mikroskop zur Einzelphotonenmessung
Vergabenummer: 02/2026
Legende: A = Ausschlusskriterium, I = Informationskriterium
Nr. | Kategorie |  | Kriterium | Anforderung | Art des Kriteriums | Vom Bieter auszufüllen:
[6 empty] | Ja/Nein | ggf. zusätzliche Erläuterungen
1 | Allgemeine Informationen |  | Auftragsgegenstand | Die beabsichtigte Beschaffung beinhaltet die Lieferung und Installation eines Raman mikroskop für Einzelphotonenmessungen. | I
2 | Technische Merkmale | Hardware | Allgemeine Beschreibung | Das Raman-Mikroskop muss kompakt und flexibel für bis zu drei Anregungslaser sein und für anspruchsvolle spektroskopische Anwendungen sowie die konfokale Raman-Bildgebung optimiert sein. Es muss Funktionen für Einzelphotonen-, zeitaufgelöste Lumineszenz- mikroskopie und second harmonic generation mikroskopie bieten. | A
3 |  | Mikroskop | Mikroskop | • Optisches Mikroskop mit 6-fach-Revolver • LED-Weißlichtquelle für Köhler-Beleuchtung • Erweiterbarer Reflektor-Modulwechsler für Filterwürfel zur Dunkelfeld-, DIC- oder Fluoreszenzkontrastierung • Integrierter Autofokus für lokale und globale Korrekturen auf geneigten oder sphärischen Oberflächen • Kamerakoppler zur Probenvisualisierung inkl. digitaler Videokamera, manueller Multiwellenlängen-Laserkoppler für bis zu drei Anregungsquellen, starrer Stützrahmen für das Mikroskop, Steuerung des Mikroskopes zur einfachen Navigation entlang der Probe | A
4 |  |  | Mikroskopobjektive | • Objektiv 10x, numerische Apertur (NA) ≥0,25, Arbeitsabstand (WD) ca. 11,0 mm • Objektiv 50x, numerische Apertur (NA) ≥0,8, Arbeitsabstand (WD) 0,58 mm, hervorragende Bildfeldgleichmäßigkeit für Anwendungen von 360 nm bis ins Nahinfrarot (NIR) • Objektiv mit Polarisationsfilter, 100x Vergrößerung, numerische Apertur (NA) ≥0,90, Arbeitsabstand (WD) = 0,31 mm, für Anwendungen im Bereich von 360 nm bis zum Nahinfrarot (NIR) mit hervorragender Bildfeldgleichmäßigkeit • Objektiv 20x, numerische Apertur (NA) 0,4, Arbeitsabstand (WD) 8,4 mm bis 7,4 mm, variable Deckglaskorrektur von 0 mm bis 1,5 mm, hervorragende Bildfeldgleichmäßigkeit für Anwendungen von 360 nm bis ins Nahinfrarot (NIR) | A
5 |  |  | integrierte Kalibrierungslampe | • Zur Einspeisung eines Signals einer Kalibrierungslichtquelle (typ. Ar/Hg) in den Strahlengang des Mikroskops • Ermöglicht die Verwendung automatischer Spektrometer-Kalibrierungsroutinen. • Inklusive Kalibrierungsquelle | A
6 |  |  | Polarisationsdrehsatz | • Motorisierter Rotator für λ/2- waveplate mit einer Schrittweite von ≤ 0,5 Grad • λ/2-waveplate für 532 nm zur Verwendung mit dem Polarisationsdreh-Set • Einziehbares Filtermodul mit drehbarem, motorisiertem Polarisationsanalysator für den Wellenlängenbereich von 350 bis 2100 nm • Halterung für λ/4-waveplate zur Verwendung in Mehrwellenlängen-Kopplern • λ/4-waveplate für 532 nm mit einer Schrittweite von ca. 0,5 Grad • Einziehbares Filtermodul mit frei drehbarer Lambda/4-Platte. Einsetzbar für den Wellenlängenbereich von 350 bis 800 nm | A
7 |  |  | Motorisierte Kamerakupplung zur Probenvisualisierung | • Anschlussmöglichkeiten für Weißlicht- oder Fluoreszenzkameras • softwaregesteuerte Umschaltung zwischen Probenbeobachtung und Raman-Messungen • Softwaregesteuertes Modul zum Umschalten zwischen den Betriebsmodi Weißlichtmikroskopie und Raman-Spektroskopie ohne manuelle Eingriffe durch den Benutzer • Motorisierte Blendensteuerung • Motorisierte Kontrolle für Kontrast und Helligkeit | A
8 |  |  | Anregungsquelle | • 532 nm, ≥30 mW Ausgangsleistung • Single mode • PM-Faser mit einer direkt am Mikroskop angeschlossenen Faserkopplungseinheit • Filterset für 532 nm Anregung, einschließlich Langpass-Raman-Filter und Laserlinienfilter • Softwaregesteuerte Einstellung absoluter Leistungswerte mit einer Genauigkeit von 0,1 mW bei 532 nm • Laserleistungssteuerung für bis zu 4 Laser mit Verschlusssteuerung und Verbindungen | A
9 |  |  | Raman-Filterset für extrem niedrige Frequenzen bei 532 nm Anregung | Stokes- und Anti-Stokes-Raman-Messungen ab ±10 rel. cm⁻¹ möglich | A
10 |  |  | Konfokalität und räumliche Auflösung | • Fokusgröße (laterale Auflösung) < 300 nm FWHM bei 532nm • Axiale Fokusgröße (Tiefenauflösung) < 950 nm FWHM bei 532nm | A
11 |  |  | Laserleistungseinstellung und -messung | • Stufenlose Einstellung der Laserleistung aller Quellen • Laserleistungseinstellung mit einer Genauigkeit von mindestens 0.1 mW | A
12 |  |  | Lichtquelle | Lichtquelle inkl: •Hal 100 Lamp • Kollektor/Reflektor • verstellbare Lampenfassung • Hitzeschutzfilter • Stromversorgung | A
13 |  | Probentisch/ Stage | Motorisierte Probenbühne mit 3 Achsen für automatisierte Messroutinen | • 250 × 150 mm² motorisierte X-Y- Probenbühne; • Standard-Schrittweite: 50 nm • Motorisiertes Z-Tisch-System für automatische Positionierung, 30 mm Verfahrweg, Auflösung von 10 nm pro Schritt • Mikroskop-Höhenadapter für Waferhalter auf großen motorisierten Tisch •Autofokus für lokale und globale Korrekturen auf Oberflächen | A
14 |  |  | Positioniergenauigkeit | Reproduzierbarkeit besser als 0,1 %, softwaregesteuert | A
15 |  |  | Probenhalter | Probenhalter: • Drehbares Wafer-Spannfutter zur sicheren und schonenden Fixierung von 4-, 6- und 8-Zoll-Wafern durch Unterdruck | A
16 |  |  | integriertes Dämpfsystem | • Passive-Dämpfsystem | A
17 |  | Modul zur Antibunching- und zeitkorrelierten Einzelphotonen-Zählung für FLIM- und TLM-Betriebsmodi | Antibunching modul | Einzelphotonen korrelation modul: • Elektronik für die Systemsteuerung • APDs zur Einzelphotonen-Zählung • Ausgangskoppler mit Strahlteiler und der Möglichkeit der Strahlumlenkung • geeignete Glasfasern • Filterschieber für 1-Zoll-Filter | A
18 |  |  | FLIM- und TLM-Modul | Zeitkorrelierten Einzelphotonen-Zählung für FLIM- und TLM-Modul • Co-Lokale FLIM-Mikroskopie die ohne Notwendigkeit die Proben bewegen zu müssen • Elektronik für die Systemsteuerung • inkl. Steuerungssoftware • Fluoreszenzlebensdauer-Bildgebung • Zeitaufgelöste Lumineszenzmikroskopie • Externe Elektronik für die Photomultiplierröhre (PMT) am Mikroskop • Primärer Laserport für Mehrwellenlängen-Koppler mit Montage, Ausrichtung und Prüfung | A
19 |  |  | Gepulste Laserquelle 405 nm | • Lasersystem mit kompaktem und hermetisch verschlossenem Laserkopfgehäuse • Laser-zu-Single-Mode-Faser-Koppler und FC/APC-Stecker zur Verwendung mit dem Mikroskop einschließlich Faser • Wellenlänge 405 ±10 nm • Impulsbreite <50 ps im low power mode • Durchschnittliche Ausgangsleistung (CW-Betrieb) ca. 50 mW • Impulswiederholungsfrequenz bis zu 40 MHz • Lasertreiber für gepulste und Dauerstrich-Laserquellen • PL-Filterset für 405 nm Anregung, einschließlich Langpassfilter und Laserlinienfilter | A
20 |  | Second Harmonic Generation (SHG) mikroskopie | Ultraschneller Pikosekundenlaser zur Erzeugung von SHG | • 1064 nm, >200 mW durchschnittliche Ausgangsleistung • Impulsbreite <10 ps • Single Mode • Faserkopplereinheit • PM-Faser direkt an das Mikroskop angeschlossen • Shortpass- und Reinigungsfilter sowie ND-Filter und Laserverschluss für 1064 nm • Standardprobe • Co-Lokale SHG-Mikroskopie ohne Notwendigkeit von Probenbewegung | A
21 |  | Detektoren | Allgemein | Das Raman-Mikroskop muss in der Lage sein, Photonen im Spektralbereich vom sichtbaren Licht (VIS) bis zum nahen Infrarot (NIR) mithilfe einer Lichtleitfaser mit hohem Durchsatz und einer thermoelektrisch gekühlten Spektroskopiekamera zu erfassen. | A
22 |  |  | Spektrometer | • Bildgebendes Spektrometer mit einer Brennweite von 600 mm, ausgestattet mit einem FC/APC-Lichtleitereingang und einem motorisierten Dreifach-Gitterrevolver mit 3 Gittern (150, 300 und 1800 Linien/mm, für 500 nm optimiert). • mit einer optimalen Empfindlichkeit zwischen 450 nm und 750 nm, um eine schnelle Bildgebung und höchste spektrale Präzision zu ermöglichen | A
23 |  |  | Spektroskopiekamera | • Hintergrundbeleuchteter CCD-Chip mit einem Pixelformat ≥ 1024 × 127, Pixelgröße 26 × 26 µm, VIS-optimierte AR-Beschichtung, QE > 90 % (500–700 nm), Peltier-Kühlung auf ca. –50 °C bei 20 °C Raumtemperatur, rauscharmer 16-Bit-A/D-Wandler, Auslesegeschwindigkeit bis zu 80 Spektren/Sek. • Die Standardabweichung einer Langzeitmessung über einen Zeitraum von 12 Stunden sollte σ ≤ 0,01 cm⁻¹ betragen •Sensitivität: 4-te Ordnung Silizium-Oberton bei ca. 1960 cm⁻¹ mit einem Signal-Rausch-Verhältnis > 3 muss bei einer Anregung mit 532 nm nachgewiesen werden | A
24 |  |  | Depolarisator | An das Spektrometer gekoppelter Depolarisator für einen Wellenlängenbereich zwischen 350 nm – 900 nm; Zur Minimierung der polarisationsabhängigen Reflektivität der verwendeten Gitter um mindestens 80 % | A
25 |  | Rechner (Hardware) | Allgemeine | Das Raman-Mikroskop wird über einen hochwertigen PC mit einem Prozessor auf dem neuesten Stand der Technik gesteuert. Das Betriebssystem ist Windows. Externe Kommunikation und Vernetzung sind standardmäßig vorhanden. | A
26 |  |  | Steuer-PC und Peripherie | PC mit mindestens: • INTEL Core i5-12400 CPU oder eine neuere Version und mindestens 16GB RAM • 1TB SSD für Betriebssystem • mind. 10 TB SSD zur Datenspeicherung • Tastatur und Maus • 2x Gigabit Ethernet ´on board´ - • Serielle und USB-Schnittstellen – • Speicherung von Graustufenbildern im Standard TIFF, BMP oder JPG Format • 1x 27“ Monitore | A
27 | Bedienung | Software | Betriebssystem | • Inklusive • Microsoft® Windows® 11 Pro Betriebssystem (64 Bit) | A
28 |  |  | Data Analysis-Software | • Sollte die uneingeschränkte Nutzung auf mehreren PCs beinhalten • Schnelle und unbegrenzte Erzeugung von Bildvorschauen für beliebige Filter (Spitzenintensität, Breite, Position usw.), die auf einen Datensatz angewendet werden; dies ist auch während einer laufenden Messung möglich • Integrierte Algorithmen zur Datenanalyse und Kurvenanpassung mit Optionen zur statistischen Datenauswertung • Der Datenexport ist in verschiedene Formate wie ASCII, MatLab usw. möglich. Das Auffinden und Markieren von Spektralpeaks sollte einfach sein. • Farbcodierte Darstellung beliebiger Bilddaten in 2D und 3D. • Software in englischer Sprache | A
29 |  |  | Control-Software | • Erweiterte Videofunktionen: Video-Autofokus, automatische Helligkeitsanpassung, stufenlose LED-Helligkeitsregler • Bewegungs- und Fokussteuerung • Die Bedienung muss für eine Mehrbenutzerumgebung ausgelegt und individuell anpassbar für mindestens 3 unterschiedliche Benutzergruppen sein (z.B. Admin, normaler User und Student). • Messungen sollten mit allen installierten Verfahren möglich sein • Fähigkeit zur Auswertung sehr großer Datensätze, z. B. Bildstapeln • Automatisierte Messabläufe für mehrere Messpunkte • Es sollte möglich sein, denselben Probenbereich in verschiedenen Messungen zu lokalisieren • Es sollte über einen Oszilloskopmodus zur Beobachtung von Signalen als Funktion der Zeit verfügen | A
30 | Dokumentation und Konnektivität | Benutzerunterstützung | Einweisung/Schulung | Seitens des Auftragnehmers muss eine hinreichende Einweisung (unverzüglich nach Inbetriebnahme) und Schulung (für 3 Personen) in die sichere Bedienung und Pflege des Systems angeboten werden. | A
31 |  |  | Handbuch/ Bedienungsanleitung | Allgemeine Bedienungsanleitung/ Benutzerhandbuch zur Bediensoftware digital als PDF jeweils auf Deutsch und Englisch | A
32 |  | Implementierung | Inbetriebnahme | Vollständige Einbringung, Aufbau, Montage und Inbetriebnahme der Anlage. Sämtliche Medienanschlüsse (Strom, Stickstoff, Druckluft) werden zur Verfügung gestellt. | A
33 |  |  | Abnahme | siehe Vergabeunterlagen, Ziffer 4.2 | I
34 |  | Service | Service | • Serviceerreichbarkeit 8-17 Uhr (Montags - Freitags, außer an Feiertagen) • Reaktionszeit - Remote Service: 48 h • Servicestandort Deutschland | A
35 |  |  | Ersatzteile | Ersatzteile müssen über einen Zeitraum von 10 Jahren lieferbar sein (soweit aus Sicht des Bieters nicht sichergestellt werden kann, dass die Ersatzteile über diesen Zeitraum lieferbar sind, hat der Bieter die Möglichkeit, der Vergabestelle dies bis 10 Kalendertage über das Vergabeportal mitzuteilen, vgl. die Hinweise zum Fragen- und Antwortenkatalog in Ziffer 2.7 der Vergabeunterlagen) | A
36 |  |  | Lieferung | siehe Vergabeunterlagen, Ziffer 3.2 | A
37 | Anschaffung |  | Bewertungspreis (brutto) |  | B
38 |  |  | Umsatzsteuer | ist auzuweisen, bei ausländischen Bietern vgl. Ziffer 5.3 Reverse-charge-Verfahren | I
Gesamtbewertung