# Anlage 3 - Leistungsbeschreibung

Spezifikationen: Atomic Layer Deposition (ALD)-Anlage

## 1. Allgemeine Informationen

Die Professur für Molekularelektronik beabsichtigt für das ZEITlab der TU München die Anschaffung einer Atomic-Layer-Deposition (ALD)-Anlage zur Durchführung von Forschungsarbeiten. Das System muss die erforderlichen technischen Spezifikationen erfüllen und einen sicheren, reproduzierbaren sowie softwaregestützten Betrieb im Labor- bzw. Reinraumumfeld ermöglichen.

## 2. Spezifikationen

Das System muss die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

### Allgemein

- Die ALD-Anlage muss schlüsselfertig zum vollautomatischen Betrieb bereit übergeben werden, d.h. sie muss vollständig mit allen erforderlichen technischen Komponenten, Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen sowie Software ausgestattet, geliefert, installiert, in Betrieb genommen und funktionsfähig sein.

Die hierfür notwendige, externe Labor- und Gasversorgungs-Infrastruktur muss vollständig spezifiziert werden. Sie wird vom Auftraggeber bereitgestellt.

- Das System muss für die Prozessmodi thermische ALD, plasmaunterstützte ALD (PE-ALD) und ALD für Strukturen mit hohem Aspektverhältnis geeignet sein. Ein Ellipsometer zur hochaufgelösten in-Situ-Echtzeit-Messung des Schichtwachstums muss integriert sein.

- Das System muss bezüglich der Austauschbarkeit von Prozessrezepten und gegenseitigen, redundanten Beschichtung von Substraten mit Oxiden, Nitriden und Metallen nachweisbar vollständig kompatibel sein zu einer existierenden Veeco-Fiji-Gen2-Plasma-ALD-Anlage, die sich ortsnah zum Labor des Auftraggebers befindet und gemeinschaftlich im Rahmen von wissenschaftlichen Kooperationen genutzt wird.

### Abmessungen, Aufstellung und Medien

- Maximale Abmessungen des Hauptsystems: 2000 mm x 1000 mm x 2000 mm (B x T x H).

- Das System muss für Reinraumbetrieb der Klasse 1000 (ISO 6) oder besser geeignet sein.

- Elektrischer Anschluss: 1-phasig AC 230 V, 50 Hz oder 3-phasig AC 400/230 V, 50 Hz; zulässiger Spannungsbereich 230 V ±10 % bzw. 400/230 V ±10 %. Max. Leistungsaufnahme: 6,5 kW bzw. 10 kW (jeweils ohne externe Vorpumpe).

- Kühlwasserbedarf: max. 3,0 l/min.

- Der Anbieter muss sämtliche Anforderungen an elektrische Anschlüsse, Prozessgase, Abgas-/Abluftführung, Abscheider/Fallen, Gasreiniger, Kühlwasserversorgung, Druckluft und sonstige Medien, sowie zur Wartungszugänglichkeit, vollständig angeben.

### Reaktor, Probenaufnahme und Temperaturbereich

- ALD-Reaktionskammer für thermische und plasmaunterstützte Abscheidungen.

- Substratgröße: mindestens 200 mm Durchmesser.

- Substratheizer für 200-mm-Substrate; maximale Substrattemperatur: mindestens 500 °C.

### Prozessuniformität

- Schichtuniformität für Al2O3: 1σ ≤ 1,5 % bei thermischer und plasmaunterstützter ALD.

### Präkursor- und Gasversorgung

- Sechs (6) Präkursorlinien, individuell bis mindestens 200 °C beheizbar

- Fünf (5) Plasma-Gaslinien mit Massendurchflussreglern (MFC) müssen vorhanden und für die Gase Ar, O2, N2, H2 und SF6 geeignet sein.

### Plasmaquelle

- Induktiv gekoppelte Remote-Plasmaquelle (ICP): Leistung mindestens 300 W bei 13,56 MHz.

### Vakuumsystem

- Sämtliche für den Betrieb notwendige Pumpen (z.B. Turbopumpe, Vorvakuumpumpe) mit geeigneten Förderleistungen und Spezifikationen müssen im Gesamtangebot enthalten sein, sofern sie nicht ohnehin Bestandteil des Grundsystems sind. Technische Spezifikationen sind anzugeben.

### Loadlock, Analytikports

- Automatisierter Loadlock für 200-mm-Substrate.

- Reaktor-Analytikports für In-situ-Beobachtung bzw. Prozessdiagnostik: Ellipsometrieports müssen mit durchgängig gespülten Fenstern ausgeführt sein, um unterbrechungslose Messungen in Echtzeit zu ermöglichen

Ellipsometer

- Integriertes Ellipsometer mit geeigneten Spezifikationen zur hochaufgelösten in-Situ-Echtzeit-Messung (Monitoring) des Schichtwachstums bzw. der Änderung der optischen Konstanten der dünnen Filme von Oxiden, Nitriden und Metallen: Spektralbereich min. 400-900 nm, Zeitauflösung min. 0,5 s; Schichtdickenauflösung bei dynamischer Messung ≤ 0,1 nm; inklusive benötigter Einrichtungen/Anpassungen zur Integration an die Ports der ALD-Anlage und PC mit Software zur Datenaufnahme und -auswertung

### Steuerung, Software und Datenerfassung

Benutzerrechner mit vorinstallierter Systemsteuerungssoftware

- Prozessrezeptverwaltung, automatische Prozessdatenerfassung und Speicherung aller relevanten Systemparameter.

- Hierarchische Benutzerverwaltung mit konfigurierbaren Zugriffsrechten

- Zugang zu einer ALD-Rezeptdatenbank

### Sicherheitsfunktionen und Konformität

- CE-Konformität sowie TÜV-Prüfung oder gleichwertige unabhängige Konformitäts-/ Sicherheitsbewertung

- Not-Aus-Schalter, H2/O2-Sicherheitsverriegelung, Überdruck-Abbruch, Übertemperatur-Abbruch, Warnungen bei fehlerhaften Rezepteingaben

- Einbindung externer Sensorik muss möglich sein

### Kosten, Zahlung, Garantie, Installation, Abnahme, Dokumentation

- Max. Gesamtkosten inkl. MwSt.: 577.000 EUR

- Zahlungsbedingungen: max. 30 % des Kaufpreises nach Auftragserteilung (gegen Bankbürgschaft), max. 50 % bei Lieferung und min. 20 % nach erfolgter Abnahme.

- Garantie: mindestens 12 Monate nach Lieferung und Endabnahme; während der Garantiezeit muss Remote-Prozessunterstützung per Telefon oder E-Mail enthalten sein. Schnelle Rückmeldezeiten bei Service-Anfragen, schneller Vor-Ort Service und schnelle Lieferung von Ersatzteilen führen zu besserer Bewertung (s. Zuschlagskriterien).

- Verpackung, Transport, Lieferung, Montage, Installation, Vor-Ort-Inbetriebnahme und Schulung müssen vom Lieferanten durchgeführt werden; die Kosten hierfür sind im Angebot gesondert auszuweisen.

- Die folgenden Systemprüfungen müssen im Rahmen der Abnahme erfolgreich durchgeführt und dokumentiert werden:

  - vollständige Installation und funktionsfähige Übergabe der ALD-Anlage einschließlich Steuerrechner, Software, Präkursor- und Gasversorgung, Plasmaquelle, Loadlock, Analytikports, Ellipsometer und Sicherheitsfunktionen

  - Nachweis der Betriebsmodi thermische ALD und PEALD durch geeignete Testrezepte

  - Nachweis der Schichtuniformität von Al2O3 mit 1σ ≤ 1,5 % für thermische ALD und PEALD

  - Nachweis der dynamischen Schichtdickenmessung per Ellipsometrie mit Auflösung ≤ 0,1 nm

  - Nachweis der Substratheizer-Funktion bis mindestens 500 °C

  - Nachweis der automatischen Prozessdatenerfassung und Rezeptsteuerung aller wesentlichen Parameter

  - Prüfung der relevanten Sicherheitsverriegelungen einschließlich H2/O2-Interlock, Überdruck- und Übertemperaturabschaltung sowie Not-Aus.

- Es sind vollständige Kopien (in deutscher oder englischer Sprache, digital, optional ausgedruckt) der Handbücher für jede Komponente, ein Software-Handbuch und ein System-Betriebshandbuch, einschließlich aller technischen Zeichnungen, Medienpläne, Anschlusspläne, Wartungsanweisungen und Sicherheitsnachweise des endgültigen Systems zu liefern.

## 3. Optionale Komponenten

Die folgenden zusätzlichen (optionalen) Systemkomponenten/Vereinbarungen sind separat anzubieten:

- Option für Abscheidungen mit Präkursoren mit niedrigem Dampfdruck

- Option zu einer späteren Integration des Loadlocks mit einer Glovebox

- Ozon-Generator

- Erweiterte Garantie- und Servicepakete über die Mindestgarantie von 12 Monaten hinaus.