Leistungsbeschreibung (Vierkanaliger Analog-Signalgenerator bis 40 GHz)

Beschafft werden soll ein kompakter, phasenkohärenter analoger Mikrowellen-Signalgenerator mit mindestens vier voneinander unabhängig programmierbaren HF-Ausgangskanälen und einem durchgängigen Frequenzbereich bis mindestens 40 GHz. Das Gerät soll insbesondere als Mehrkanal-Lokaloszillator, zur Ansteuerung mehrerer Mischer sowie für Untersuchungen an Phased-Array-, Beamforming-, Radar- und Mehrantennensystemen eingesetzt werden. Frequenz, Ausgangspegel und Ausgangsphase müssen für jeden Kanal separat einstellbar sein, wobei die Kanäle eine definierte und langfristig stabile Phasenbeziehung zueinander aufweisen müssen. Für frequenzagile Messaufgaben werden schnelle Frequenzumschaltungen, phasenkohärentes Frequenzschalten und eine Phasenspeicherfunktion benötigt. Eine hochstabile interne Frequenzreferenz mit besonders niedrigem trägernahem Phasenrauschen sowie die Synchronisation mit flexibel wählbaren externen Referenzfrequenzen müssen vorhanden sein. Sämtliche vier HF-Kanäle müssen zusammen mit der erforderlichen Synchronisations-, Referenz- und Steuerelektronik in einem Gehäuse integriert sein. Die Kombination aus vier phasenkohärenten 40-GHz-Ausgängen, schneller Umschaltung, Phasenspeicher, hoher Kanalentkopplung und kompakter Bauform stellt eine wesentliche funktionale Anforderung dar.

Die Leistung ist vollständig anzubieten, einschließlich aller für den Betrieb notwendigen Hard- und Softwarebestandteile. Die Leistungsbeschreibung ist funktional und produktneutral zu verstehen; gleichwertige oder leistungsfähigere Lösungen sind zulässig. Die Leistungsbeschreibung stellt eine Mindestanforderung dar. Die Nichterfüllung der im Folgenden aufgeführten Leistungsvorgaben führt zum Ausschluss des Angebots.

1. Grundaufbau und HF-Kanäle

| Merkmal | Mindestanforderung |
| --- | --- |
| Geräteart | Analoger HF- und Mikrowellen-Signalgenerator mit phasenkohärentem Mehrkanalbetrieb |
| Anzahl der Kanäle | Mindestens vier gleichzeitig nutzbare, physisch getrennte HF-Ausgangskanäle |
| Integration | Alle vier Kanäle müssen in einem gemeinsamen Gerät und einem gemeinsamen Gehäuse integriert sein. Eine Realisierung durch einen externen Leistungsteiler oder durch vier nicht intern synchronisierte Einzelgeneratoren ist nicht zulässig. |
| Unabhängige Programmierung | Frequenz, Ausgangspegel, Ausgangsphase, HF-Ein/Aus-Zustand sowie die geforderte Pulsmodulation müssen je Kanal unabhängig programmierbar sein. |
| Frequenzbereich | Jeder der vier Kanäle muss einen durchgängigen Frequenzbereich von höchstens 300 kHz unterer Grenzfrequenz bis mindestens 40 GHz abdecken. |
| Frequenzauflösung | Höchstens 1 Hz |
| HF-Ausgänge | Vier koaxiale 50-Ω-Ausgänge, ausgelegt für den vollständigen Frequenzbereich bis 40 GHz; 2,92-mm-Buchsen |
| Phaseneinstellung | Je Kanal über mindestens 0° bis 360° einstellbar |
| Phasenauflösung | Höchstens 0,1° |

2. Ausgangspegel und Signalqualität (für alle 4 Kanäle)

| Merkmal | Mindestanforderung |
| --- | --- |
| Ausgangspegel von 100 MHz bis 6 GHz | mindestens +24 dBm je Kanal |
| Ausgangspegel von 6 bis 18 GHz | mindestens +23 dBm je Kanal |
| Ausgangspegel von 18 bis 20 GHz | mindestens +20 dBm je Kanal |
| Ausgangspegel von 20 bis 40 GHz | mindestens +18 dBm je Kanal |

3. Niedriges Phasenrauschen (für alle 4 Kanäle) und hochstabile Referenz

| Merkmal | Mindestanforderung |
| --- | --- |
| Interne Referenz | Temperaturstabilisierte interne Referenz auf OCXO-Basis (oder gleichwertig) |
| SSB Phasenrauschen bei 1 GHz | Bei 10 Hz Trägerabstand höchstens −86 dBc/Hz |
| SSB Phasenrauschen bei 4 GHz | Bei 10 Hz Trägerabstand höchstens −74 dBc/Hz |
| SSB Phasenrauschen bei 10 GHz | Bei 10 Hz Trägerabstand höchstens −66 dBc/Hz |
| Temperaturstabilität der internen Referenz | Höchstens ±20 ppb über den Temperaturbereich 0-50 Grad Celsius |
| Alterung im ersten Jahr | Höchstens 20 ppb |
| Kurzfristige Alterung | Nach mindestens 30 Tagen Betrieb höchstens 0,5 ppb pro Tag |
| Referenzausgang | Ausgang für mindestens eine gebräuchliche Referenzfrequenz, beispielsweise 10 MHz oder 100 MHz |

4. Flexible externe Frequenzreferenz

Das Gerät muss über einen externen Referenzeingang verfügen und sich auf externe Referenzsignale im Bereich von mindestens 1 MHz bis 250 MHz synchronisieren lassen; insbesondere müssen die verbreiteten Referenzfrequenzen 10 MHz und 100 MHz nutzbar sein.

5. Phasenkohärenz, Phasenspeicher und Phasenabgleich

Das Gerät muss einen echten phasenkohärenten Mehrkanalbetrieb unterstützen. Dabei müssen mindestens folgende Funktionen vorhanden sein:

- Alle vier Kanäle müssen auf einen gemeinsamen Zeit- und Frequenzreferenzpunkt bezogen betrieben werden können.

- Nach einem gemeinsamen Frequenzwechsel müssen zuvor eingestellte relative Phasenbeziehungen zwischen den Kanälen reproduzierbar erhalten beziehungsweise wiederhergestellt werden.

- Bei einer Umschaltung von einer Frequenz auf eine andere Frequenz und anschließend zurück auf die Ausgangsfrequenz muss eine Phasenspeicherfunktion verfügbar sein. Die wiederhergestellte Phase muss der Phase entsprechen, die sich bei einem gedanklich kontinuierlich weiterlaufenden Signal ergeben hätte.

- Der phasenkohärente Betrieb muss zusammen mit schnellen Frequenzlisten und Frequenzumschaltungen nutzbar sein.

6. Sweep- und Listenfunktionen

Das Gerät muss umfangreiche, für jeden HF-Kanal separat programmierbare Sweep- und Listenfunktionen bereitstellen. Als veränderliche Sweep-Parameter müssen mindestens Frequenz, Ausgangsleistung und Ausgangsphase unterstützt werden. Neben linearen und logarithmischen Schrittfolgen muss ein Listenbetrieb vorhanden sein.

| Merkmal | Mindestanforderung |
| --- | --- |
| Sweep-Parameter | Frequenz, Ausgangsleistung und Ausgangsphase |
| Anzahl der Punkte | Mindestens 10.000 Punkte je HF-Kanal |
| Minimale Verweilzeit mit gültigem HF-Signal je Punkt | Höchstens 15 µs |
| Einstellbereich der Verweilzeit | Bis mindestens 9.999 s |
| Minimale programmierbare HF-Ausschaltzeit | Höchstens 15 µs |
| Einstellbereich der HF-Ausschaltzeit | Bis mindestens 9.999 s |
| Zeitauflösung | Höchstens 5 ns |

| Betriebsart | Geforderte Umschalt- beziehungsweise Schrittzeit |
| --- | --- |
| Umschaltung innerhalb eines Frequenzbandes | Höchstens 50 µs |
| Frequenzumschaltung über interne Frequenzbandgrenzen hinweg | Höchstens 70 µs |

7. Pulsmodulation und interner Pulsgenerator

Das Gerät muss auf allen vier Kanälen eine interne und externe Pulsmodulation unterstützen. Mindestens folgende Funktionen sind erforderlich:

| Merkmal | Mindestanforderung |
| --- | --- |
| Modulationsquellen | Interner Pulsgenerator und externer Pulsmodulationseingang |
| Minimale programmierbare Pulsbreite | Höchstens 25 ns |
| Maximale Pulsbreite | Mindestens 20 s |
| Pulswiederholfrequenz | Einstellbar von höchstens 0,1 Hz bis mindestens 50 MHz |
| Pulsmuster | Programmierbare Pulsfolgen beziehungsweise Pulsmuster |

8. Kanalentkopplung und Gehäuse

| Merkmal | Mindestanforderung |
| --- | --- |
| Kanalentkopplung | Mindestens 80 dB zwischen den HF-Kanälen über den gesamten Frequenzbereich von 300 kHz bis 40 GHz |
| Bauform | 19-Zoll-tauglich, maximale Bauhöhe 1 HE |
| Rackmontage | 19-Zoll-Rackmontagesatz muss im Lieferumfang enthalten sein |

9. Steuerung, Schnittstellen und Lieferumfang

Das Gerät muss über mindestens eine Ethernet/LAN-Schnittstelle und eine USB-Schnittstelle ferngesteuert werden können. Eine dokumentierte SCPI-basierte Fernsteuerung oder eine funktional gleichwertige, herstellerunabhängig nutzbare Befehlsschnittstelle ist erforderlich. Eine PC-basierte Bedien- und Konfigurationssoftware muss ohne zusätzliche kostenpflichtige Lizenz bereitgestellt werden und die vollständige Konfiguration aller vier Kanäle ermöglichen.

Datenblätter

Zu allen Produkten und Hauptkomponenten müssen aussagekräftige Datenblätter dem Angebot beigelegt werden oder öffentlich im Internet verfügbar sein.

Service- und Garantieleistungen

Für das vollständige Gerät einschließlich aller eingebauten Hardware- und Softwareoptionen ist eine Reparaturabdeckung von mindestens 36 Monaten bereitzustellen.

Lieferbedingungen und Lieferfrist

- Lieferung bis zum Auftraggeber (Technische Universität München)

- Alle eventuell zusätzlich anfallenden Kosten und Formalitäten im Zusammenhang mit der Lieferung, z.B. Export-Zollanmeldung, Einfuhrverzollung und Einfuhrversteuerung, trägt und übernimmt der Auftragnehmer

- Die Lieferung muss spätestens bis zum 10.12.2026 erfolgen. Die vereinbarte Lieferfrist ist verbindlich. Liefer- und Leistungsverzögerungen sind dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt dann, wenn es auf Grund von erheblichen und unvorhersehbaren Umständen politischen und/oder wirtschaftlichen Ausmaßes, zu Lieferengpässen bzw. Störungen in den Lieferketten kommt, die nicht im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen. Mit der zeitnahen Unterrichtung des Auftraggebers hierüber, ist die zu diesem Zeitpunkt voraussichtliche Lieferzeit mitzuteilen.

Rücktrittoption

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn die vollständige Lieferung nicht spätestens bis zum 10.12.2026 am vereinbarten Leistungsort erfolgt ist. Die Lieferfrist gilt als im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB verbindlich vereinbart. Eine Nachfristsetzung ist daher entbehrlich. Unbeschadet dessen kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist setzen. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist ist der Auftraggeber ebenfalls zum Rücktritt berechtigt.

Im Falle des Rücktritts erfolgt die Abwicklung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bereits empfangene Leistungen sind zurückzugewähren und geleistete Zahlungen sind unverzüglich zu erstatten. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadensersatz, bleiben unberührt.

Ein Rücktritt ist auch zulässig, wenn sich bereits vor Ablauf der Lieferfrist objektiv abzeichnet, dass die rechtzeitige Vertragserfüllung gefährdet ist und der Auftragnehmer keine hinreichenden Abhilfemaßnahmen nachweist.