## T1 - Mindestanforderungen
Mindestanforderungen
Pos. | Technische Merkmale und Leistungsumfang | Einheit | Spalte bitte ausfüllen
Allgemeine Anforderungen
Allgemeine Anforderungen
1 | Das Gesamtsystem inkl. Peripherie entspricht den gesetzlichen Anforderungen und trägt das CE-Kennzeichen | ja/nein
2 | Der Lieferant verpflichtet sich alle Bestimmungen gemäß Maschinenrichtlinie, Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit, MRBetreibV, RoHS, etc. einzuhalten und den daraus verbindlichen Pflichten nachzukommen, soweit diese anwendbar sind. | ja/nein
3 | Bei den Geräten inkl. Peripherie handelt es sich um Neuware | ja/nein
4 | Kompatibilität zwischen den einzelnen angeboten Geräten / Komponenten einschließlich Übertragung notwendiger Parameter untereinander | ja/nein
5 | Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, Sachverständigenprüfung sofern erforderlich, Verpackungsmaterialentsorgung, Abnahme sind im Angebot enthalten | ja/nein
6 | Die Lieferung des Gesamtsystems kann bis Ende 2026 erfolgen | ja/nein
Technische Mindestanforderungen
Auflösung:
7 | Auflösungsvermögen (Hochvakuum): ≤ 0,8 nm bei 15 kV; ≤ 1,2 nm bei 1 kV | ja/nein
8 | Auflösungsvermögen (Niedervakuum / VP): ≤ 1,5 nm bei 3 kV (30 Pa); ≤ 1,0 nm bei 15 kV (30 Pa). | ja/nein
Elektronenoptik:
9 | Optik mit hoher thermischer und elektrische Stabilität | ja/nein
10 | Schottky-Emitter | ja/nein
Strahl:
11 | Beschleunigungsspannung: 0.02 bis 30 kV | ja/nein
12 | Elektromagnetische Strahljustage | ja/nein
13 | Arbeitsabstand 0.1 - 50 mm | ja/nein
14 | Fokus Wobbler mit variabler Amplitude, automatisch bedienbar | ja/nein
15 | Justierbarer Stigmator | ja/nein
Niedervakuum Betrieb:
16 | Betriebsmodus 10 - 60Pa | ja/nein
Vergrößerung
17 | mind. 8x - 2.000.000x | ja/nein
Detektoren
18 | leistungsfähiges Mehrmethoden-Detektorsystem | ja/nein
19 | Sekundärelektronendetektor (SE-Detektor) für topografische Aufnahmen im Hochvakuum | ja/nein
20 | Sekundärelektronendetektor (SE-Detektor) für Oberflächenabbildungen bei niedrigen Beschleunigungsspannungen | ja/nein
21 | Sekundärelektronendetektor (SE-Detektor) für Niedervakkumbetrieb | ja/nein
22 | Rückstreuelektronendetektor (BSE Detektor) optimiert für niedrige Beschleunigungsspannungen | ja/nein
23 | Detektor zur energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX-Detektor System) | ja/nein
24 | integrierte Infrarot-Kamera | ja/nein
Blockface-Imaging
25 | minimale physikalische Schnittdicke Blockface 25–30 nm | ja/nein
26 | Automatisierter Ladungsausgleich an der Blockface-Oberfläche | ja/nein
27 | Speziell für NiederKV-Anwendungen dedizierter Detektor für Array Tomographie und Blockface Imaging (optimales SNR) | ja/nein
Digitale Bildspeicher und Bildprozessor
28 | 4:3 Format mit 16 Bit Dynamikumfang | ja/nein
Bildglättungsverfahren:
29 | Pixel averaging | ja/nein
30 | Frame averaging bis zu 256 Bildern | ja/nein
31 | Line averaging bis zu 256 Zeilen | ja/nein
32 | Kombination aus Pixel und Frame averaging | ja/nein
33 | Kombination aus Pixel und Lineaveraging | ja/nein
34 | Möglichkeit zur Nachprozessierung der Bilder | ja/nein
35 | 4 Detektoreingänge mit Möglichkeit zur Signalmischung | ja/nein
Motorisierung
36 | vollmotorisierter euzentischer Probenbühne mit 5 Achsen | ja/nein
37 | mindestens X/Y = 130mm | ja/nein
38 | mindestens Z = 50mm | ja/nein
39 | mindestens T= -3 - 60° | ja/nein
40 | R = 360° kontinierlich | ja/nein
41 | mind. 9 Probenhalter für Standard-Stiftprobenhalter (ø mind. 12 mm) | ja/nein
42 | Touch Alarm zum Schutz vor Probenschäden | ja/nein
Probenkammer:
43 | mindestens 14 freie Flansche, davon 2 in der Kammertür | ja/nein
44 | Große Probenkammer: mind. ø 360mm und Höhe 270mm | ja/nein
45 | Doppeljoystick zur manuellen Kontrolle des Probentisches | ja/nein
46 | Automatische Vibrationskompensation | ja/nein
Vakuumsystem:
47 | Computergesteuertes differentielles Vakuum-Pumpsystem | ja/nein
48 | Ölfreies Pumpsystem | ja/nein
49 | Automatische Belüftung mit trockenem Stickstoffgas | ja/nein
Gerätesteuerung und Datenspeicherung:
50 | Hochleistungs-Steuer PC und zusätzlicher Analyse PC | ja/nein
51 | Microsoft Windows 11 Betriebssystem und 64Bit | ja/nein
52 | Software für REM, AT und SBF Operationen | ja/nein
53 | mind. 256GB SSD Festplatte für Betriebssystem | ja/nein
54 | mind. 1TB HDD Festplatte für Datenspeicherung | ja/nein
55 | Gerätebedienung mittels Hardpanel und via Software | ja/nein
56 | Serielle und USB-Schnittstellen | ja/nein
57 | Speicherung von Graustufenbildern im Standard TIFF, BMP oder JPG Format | ja/nein
Konzept zur Werterhaltung, Wartung und Reparatur, Servicekonditionen inkl. Verfügbarkeit der Geräte
58 | Zusicherung der Bereitstellung von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre ab Kaufdatum | ja/nein
59 | Zugriff auf technische Supporthotline im Störfall | ja/nein
60 | Beginn der Störungsbeseitigung spätestens 48h nach Meldung (an Werktagen) | ja/nein
61 | Mindestens 2 präventive Wartungen inkl. Überprüfung des Vakuumsystems und Justierung der Optik pro Jahr können sichergestellt werden | ja/nein
62 | mindestens 24 Monate Gewährleistung | ja/nein
Schulung / Einweisung
63 | Im Angebot ist eine umfassende fachliche Anwendereinweisung in den Umgang und Bedienung der Geräte enthalten (mind. 7 Tage für 3 Core-User) | ja/nein
64 | Spezialisiertes Applikationstraining für den automatisierten SBFI-Workflow (3D-Stack-Erstellung, Schnittdickenoptimierung und Ladungskompensation) anhand realer biologischer Proben des Betreibers ist im Angebot enthalten | ja/nein
65 | Für fachliche Fragen der Anwender steht kurzfristig ein Ansprechpartner zur Verfügung | ja/nein
66 | Eine Ausbauschulung zur Vertiefung der fachlichen Kompetenz wird auf Rückfrage flexibel innerhalb eines Jahres angeboten | ja/nein
67 | Im Angebot ist eine umfassende Prüfung der Räumlichkeiten inkl. Schwingungs-, Störfeld- und Akustikanalysen enthalten | ja/nein
68 | Luftgekühlter Kühler ist im Angebot enthalten | ja/nein
69 | Schwingungsdämpfung ist im System/Angebot enthalten | ja/nein
70 | Unterstützung bei der Einrichtung und Integration in die Netzwerkumgebung | ja/nein

## T2 - Technisches LV
TECHNISCHES LEISTUNGSVERZEICHNIS
Technische Merkmale und Leistungsumfang |  | i = info | Einheit | Spalte bitte ausfüllen
Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop
1 | Hersteller | i | Text
2 | Typ/Modell | i | Text
3 | Breite | i | mm
4 | Tiefe | i | mm
5 | Höhe | i | mm
6 | Gewicht vollbestückt | i | kg
7 | Stromaufnahme | i | A
8 | Art und Anzahl der Netzzuleitungen |  | Text
9 | Netzfrequenz | i | Hz
10 | Leistungsaufnahme | i | VA
11 | Lautstärke im Betrieb | i | dB
12 | Umgebungstemperaturbereich für Betrieb | i | Temp.
13 | Umgebungsluftfeuchtebereich für Betrieb | i | Feuchte [%]
14 | Vibration Criteria | i | µm/s
15 | EMV / EMI | i | µT
16 | Benötigte Gase | i | Text
17 | Platzbedarf im Technikraum | i | mm
18 | Integrierter Plasmareiniger | i | ja/nein
19 | Schnittdicke Blockface | i | nm
20 | Auflösungsvermögen - Hochvakuum | i | nm
21 | Auflösungsvermögen - Niedervakuum | i | nm

## T3 - Investitionskosten
Pos | Bezeichnung | Einzelpreis (o.Ust) | Stk. | Gesamtpreis
1 | Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop |  | 1 | 0
2 | Vorrichtung zur Schwingungsdämpfung des Systems |  | 1 | 0
| Gesamtpreis der angebotenen Systeme inkl. Zubehör, Kleinteilen, Aufbau, Einweisung und Inbetriebnahme einschließlich Datenanbindung (netto) in EURO |  |  | 0
| 19 % USt. in EURO |  |  | 0
| Gesamtsumme inkl. 19 % USt. in EURO |  |  | 0
Verbindliche Lieferzeit nach Auftragseingang in Wochen
Zusätzlich zu den ausgefüllten Kostenangaben ist ein Angebot mit einem detaillierten Angebotstext zu beschreiben und einzureichen.

## T4 - Servicebedingungen (hidden)
Servicekonditionen | i = info | Einheit | Vom Bieter einzutragen
Gewährleistungszeitraum | i | Monate
Kosten für Voll-Wartungvertrag während der Gewährleistung pro Jahr | i | Euro pro Jahr (brutto)
Kosten für Voll-Wartungvertrag nach der Gewährleistung pro Jahr | i | Euro pro Jahr (brutto)
Wartungsintervall pro Jahr (Vollwartung) | i | Anzahl
Ausfallzeit je Wartung | i | Stunden
Intervall für gesetzliche oder vom Hersteller vorgeschriebene Prüfungen | i | Anzahl pro Jahr
Kosten für gesetzliche oder vom Hersteller vorgeschriebene Prüfungen während der Gewährleistung | i | Euro pro Jahr (brutto)
Kosten für gesetzliche oder vom Hersteller vorgeschriebene Prüfungennach nach der Gewährleistung | i | Euro pro Jahr (brutto)
Ausfallzeit je gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen | i | Stunden
Garantierte Verfügbarkeit bei Abschluss eines Wartungsvertrages in % | i | %
Reaktionszeit von Eingang der Störmeldung beim Auftragnehmer bis Servicetechniker vor Ort | i | Stunden
Kosten Anfahrt-Pauschale | i | Euro (brutto)
Ist die Arbeitszeit des Technikers während der Anfahrt mit der Anfahrtspauschale abgegolten | i | ja/nein
Stundensatz innerhalb der Geschäftszeit (8.00 bis 17.00 Uhr) | i | Euro (brutto)
Stundensatz außerhalb der Geschäftszeit | i | Euro (brutto)
Rabatte auf Listenpreis für Ersatzteile | i | %
Rabatte auf Listenpreis für Reagenzien und Zubehör | i | %
Mitarbeiterschulungen für hauseigene Servicetechniker | i | Anzahl
Wird ein umfangreiches Training der hauseigenen Techniker in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems sowie in allen gelieferten Anwendungen kostenneutral angeboten | i | ja/nein
Dauer der Mitarbeiterschulung für hauseigene Servicetechniker | i | Stunden
Datum / Stempel / Erklärende Person

## T4 - Rücknahmeangebot (hidden)
Anz. | Bez.(emtec) | Typ/Modell | Hersteller | Seriennr. | Baujahr | Rücknahmepreis
|  |  |  | Gesamtsumme |  | 0
Datum / Erklärende Person